BFE-LAMCI-00015760 | 943.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-27 09:00:00 | 2022-07-27 08:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 28/07/2022-Novatecnica - Se hace revisión del equipo, se revisa sistema de movimiento del mismo, se realiza ajuste de frenos en general, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz, también se verifica luz para endoscopia, se realiza pruebas desde el control de cada Satelite y desde el control de pared con buenos resultados. Equipo con todas las luces LEDS en buenas condiciones, se hace limpieza en general al equipo. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 1 | 2827.375 | 0.2476% | 403.9107 | 0.2476% | 13.8% | 58.99% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 824.75 | 2014-10-30 | 2022-11-23 07:00:00 | 2022-11-23 06:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 28/11/2022-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 1 | 2946.2917 | 0.2376% | 420.8988 | 0.2376% | 13.29% | 57.48% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 1068.7361 | 2014-10-30 | 2022-03-24 06:40:00 | 2022-03-24 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satélites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. Satélites en buenas condiciones para su uso. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 0.33333 | 2702.2778 | 0.259% | 386.0397 | 0.259% | 14.39% | 60.64% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 1805.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-17 07:20:00 | 2020-03-17 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de comunicación entre panel y satélite, se ajustan frenos, se verifican intensidades lumínicas, foco, se ajustan empaques en los satélites, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 0.33333 | 1965.3056 | 0.3053% | 327.5509 | 0.3053% | 16.74% | 66.68% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 1194.7083 | 2014-10-30 | 2021-11-18 08:00:00 | 2021-11-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión, ajuste y limpieza de satélites, brazos, soportes, ajuste de frenos y empaques de pétalos, se hacen pruebas de encendido de panel de pared y control de satélites, pruebas de intensidad y foco. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 1 | 2576.3333 | 0.2329% | 429.3889 | 0.2329% | 13.04% | 56.76% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 1441.7396 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:00:00 | 2021-03-16 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, apertura del panel de control, limpieza de tarjeta principal, fuente de poder, cierre de panel de control, ruedas de movimientos, ajuste de frenos, pruebas de funcionamiento desde membrana táctil y panel de control, con resultados satisfactorios. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 1.75 | 2329.3333 | 0.2576% | 388.2222 | 0.2576% | 14.32% | 60.44% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 385.75 | 2014-10-30 | 2024-02-05 07:00:00 | 2024-02-05 06:00:00 | 23/02/2024-gbayona - Se reemplaza panel de control en el satélite. Se realizan pruebas a intensidades, función laparoscópica y encendido y apagado. Se realizan pruebas de enfoque y movimientos de escualizaciones. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 1 | 3385.2917 | 0.1772% | 564.2153 | 0.1772% | 10.09% | 47.17% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 826.75 | 2014-10-30 | 2022-11-21 07:00:00 | 2022-11-21 06:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 28/11/2022-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 1 | 2944.2917 | 0.2038% | 490.7153 | 0.2038% | 11.51% | 51.98% | #N/A
BFE-LAMCI-00015759 | 1068.75 | 2014-10-30 | 2022-03-24 06:20:00 | 2022-03-24 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satélite en buen estado operativo. Se hace limpieza en general.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. Satélites en buenas condiciones para su uso. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | 6 | 0.33333 | 2702.2639 | 0.222% | 450.3773 | 0.222% | 12.47% | 55.04% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1953.75 | 2014-10-30 | 2019-10-21 06:40:00 | 2019-10-21 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica la cual no encendia. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 0.66667 | 1817.2778 | 0.4952% | 201.9198 | 0.4952% | 25.71% | 83.18% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1938.4583 | 2014-10-30 | 2019-11-05 13:45:00 | 2019-11-05 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de socket de la lámpara y manilar. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 0.75 | 1832.5729 | 0.4911% | 203.6192 | 0.4911% | 25.52% | 82.93% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1909.625 | 2014-10-30 | 2019-12-04 10:00:00 | 2019-12-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de la lampara cielitica y se deja en funcionamiento. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 1 | 1861.4167 | 0.4835% | 206.8241 | 0.4835% | 25.18% | 82.46% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1805.75 | 2014-10-30 | 2020-03-17 06:20:00 | 2020-03-17 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de comunicación entre panel y satélite, se ajustan frenos, se verifican intensidades lumínicas, foco, se ajustan empaques en los satélites, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 0.33333 | 1965.2639 | 0.458% | 218.3627 | 0.458% | 24.03% | 80.77% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1194.75 | 2014-10-30 | 2021-11-18 07:00:00 | 2021-11-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se realiza limpieza interna y externa del equipo, verificación del intensidad lumínica, comunicación entre panel de pared y satélites, ajuste de empaque de pétalos, ajuste de sistemas de frenos en general, verificación sistema eléctrico y autoenfoque. &#x0D; &#x0D; Limpieza y mantenimiento en general &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 1 | 2576.2917 | 0.3493% | 286.2546 | 0.3493% | 18.91% | 71.57% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1441.7396 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:00:00 | 2021-03-16 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, apertura del panel de control, sistema eléctrico, tarjeta principal, fuente de poder, limpieza general, cierre de panel de control, pruebas de movimientos en brazos de suspensión, ajuste de frenos, pruebas de funcionamiento desde membrana táctil y panel de control. &#x0D; Equipo se entrega funcionando correctamente, se realiza instalación de codo en brazo de suspensión número 2 que se encontraba en ingeniería. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 1.75 | 2329.3333 | 0.3864% | 258.8148 | 0.3864% | 20.69% | 75.12% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 942.75 | 2014-10-30 | 2022-07-28 07:00:00 | 2022-07-28 06:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 01/08/2022-Senior - Se hace revisión del equipo, se revisa sistema de movimiento del mismo, se realiza ajuste de frenos en general, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz, también se verifica luz para endoscopia, se realiza pruebas desde el control de cada Satelite y desde el control de pared con buenos resultados. Equipo con todas las luces LEDS en buenas condiciones, se hace limpieza en general al equipo. Se adjunta reporte de servicio. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 1 | 2828.2917 | 0.3182% | 314.2546 | 0.3182% | 17.38% | 68.2% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 825.75 | 2014-10-30 | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-11-22 06:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 25/11/2022-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 1 | 2945.2917 | 0.3056% | 327.2546 | 0.3056% | 16.75% | 66.71% | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | 1069.7361 | 2014-10-30 | 2022-03-23 06:40:00 | 2022-03-23 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Sistema de luz funcionando correctamente. Se hace limpieza en general&#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. Satélites en buenas condiciones para su uso. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | 9 | 0.33333 | 2701.2778 | 0.3332% | 300.142 | 0.3332% | 18.12% | 69.86% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 903.6083 | 2014-10-30 | 2022-09-05 11:24:00 | 2022-09-05 09:24:00 | 02/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/09/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de manilar lampara cielitica ya que predenataba ruptura del soporté se entrega a la jefe y se deja funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 2 | 2867.475 | 0.279% | 358.4344 | 0.279% | 15.41% | 63.37% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 1805.7222 | 2014-10-30 | 2020-03-17 07:00:00 | 2020-03-17 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de comunicación entre panel y satélite, se ajustan frenos, se verifican intensidades lumínicas, foco, se ajustan empaques en los satélites, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 0.33333 | 1965.2917 | 0.4071% | 245.6615 | 0.4071% | 21.67% | 76.9% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 1194.75 | 2014-10-30 | 2021-11-18 07:00:00 | 2021-11-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se realiza limpieza externa e interna del equipo, verificación de intensidad lumínica, comunicación entre el panel de pared y satélites, revisión de sistema eléctrico y autoenfoque. &#x0D; Ajuste de empaques de pétalos, ajuste del sistema de frenos. &#x0D; Limpieza y mantenimiento en general&#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 1 | 2576.2917 | 0.3105% | 322.0365 | 0.3105% | 17% | 67.3% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 1441.7396 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:00:00 | 2021-03-16 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, apertura del panel de control, sistema eléctrico, tarjeta principal, fuente de poder, limpieza general, cierre de panel de control, pruebas de movimientos en brazos de suspensión, ajuste de frenos, pruebas de funcionamiento desde membrana táctil y panel de control. &#x0D; Equipo se entrega funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 1.75 | 2329.3333 | 0.3434% | 291.1667 | 0.3434% | 18.62% | 70.96% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 943.7083 | 2014-10-30 | 2022-07-27 08:00:00 | 2022-07-27 07:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 28/07/2022-Novatecnica - Se hace revisión del equipo, se revisa sistema de movimiento del mismo, se realiza ajuste de frenos en general, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz, también se verifica luz para endoscopia, se realiza pruebas desde el control de cada Satelite y desde el control de pared con buenos resultados. Equipo con todas las luces LEDS en buenas condiciones, se hace limpieza en general al equipo. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 1 | 2827.3333 | 0.283% | 353.4167 | 0.283% | 15.61% | 63.89% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 826.75 | 2014-10-30 | 2022-11-21 07:00:00 | 2022-11-21 06:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 28/11/2022-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 1 | 2944.2917 | 0.2717% | 368.0365 | 0.2717% | 15.04% | 62.4% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 1069.7222 | 2014-10-30 | 2022-03-23 07:00:00 | 2022-03-23 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado&#x0D; desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Sistema de luz funcionando bien.Se hace limpieza en general.Equipo queda funcionando correctamente. Satélites en buenas condiciones para su uso | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 0.33333 | 2701.2917 | 0.2962% | 337.6615 | 0.2962% | 16.28% | 65.57% | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | 699.75 | 2014-10-30 | 2023-03-28 08:00:00 | 2023-03-28 06:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 01/06/2023-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento sistema móvil, se revisa intensidad lumínica y enfoque de luz, se ajusta frenos en satélites y brazos de movilidad . Se revisa funcionamiento de equipo desde el control de pared y control en satélites los cuales funcionan bien. Se revisa las luces LEDS de cada Satélite las cuales funcionan bien. Se genera limpieza al control de pared y se hace limpieza en general. Se entrega equipo funcionando. . Se entrega equipo funcionando. Se evidencia que la goma protectora de los dos satélites se encontraban sueltos por mala manipulación generada a los mismos. . Se entrega equipo funcionando. Se evidencia que la goma protectora de los dos satélites se encontraban sueltos por mala manipulación generada a los mismos. Sé recomienda realizar los movimientos de los satélites desde los manilares. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | 8 | 2 | 3071.3333 | 0.2605% | 383.9167 | 0.2605% | 14.47% | 60.85% | #N/A
BDG-TENAT-00008561 | 1588.75 | 2014-10-30 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | 4 | 1 | 2182.2917 | 0.1833% | 545.5729 | 0.1833% | 10.41% | 48.31% | 600000
BDG-TENAT-00008561 | 1406.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-20 11:40:00 | 2021-04-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | 4 | 0.66667 | 2364.4861 | 0.1692% | 591.1215 | 0.1692% | 9.652% | 45.61% | 600000
BDG-TENAT-00008561 | 780.3715 | 2014-10-30 | 2023-01-06 15:35:00 | 2023-01-06 15:05:00 | 26/01/2023-Senior - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas. Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | 4 | 0.5 | 2990.6493 | 0.1338% | 747.6623 | 0.1338% | 7.711% | 38.21% | 600000
BDG-TENAT-00008561 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | 4 | 1 | 2631.4167 | 0.152% | 657.8542 | 0.152% | 8.717% | 42.15% | 600000
BDG-BASCU-00014348 | 1557.5625 | 2014-10-30 | 2020-11-20 11:40:00 | 2020-11-20 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | 3 | 1.1667 | 2213.4861 | 0.1355% | 737.8287 | 0.1355% | 7.81% | 38.61% | #N/A
BDG-BASCU-00014348 | 1378.4028 | 2014-10-30 | 2021-05-18 15:20:00 | 2021-05-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | 3 | 1 | 2392.6389 | 0.1254% | 797.5463 | 0.1254% | 7.247% | 36.33% | #N/A
BDG-BASCU-00014348 | 1133.5 | 2014-10-30 | 2022-01-18 13:00:00 | 2022-01-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | 3 | 1 | 2637.5417 | 0.1137% | 879.1806 | 0.1137% | 6.597% | 33.6% | #N/A
BDG-BASCU-00016105 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:00:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | 1 | 1 | 2637.4167 | 0.03792% | 2637.4167 | 0.03792% | 2.249% | 12.76% | #N/A
BDG-TENPO-00011308 | 1578.75 | 2014-10-30 | 2020-10-30 07:00:00 | 2020-10-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - equipo no ubicado en el servicio&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | 1 | 1 | 2192.2917 | 0.04561% | 2192.2917 | 0.04561% | 2.7% | 15.14% | #N/A
BDG-TENAT-00011402 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | 4 | 1 | 2185.2917 | 0.183% | 546.3229 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENAT-00011402 | 1784.3889 | 2014-10-30 | 2020-04-07 15:18:00 | 2020-04-07 14:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | 4 | 0.63333 | 1986.6375 | 0.2013% | 496.6594 | 0.2013% | 11.38% | 51.56% | #N/A
BDG-TENAT-00011402 | 1397.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-29 11:40:00 | 2021-04-29 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | 4 | 0.66667 | 2373.4861 | 0.1685% | 593.3715 | 0.1685% | 9.617% | 45.49% | #N/A
BDG-TENAT-00011402 | 1139.375 | 2014-10-30 | 2022-01-12 16:00:00 | 2022-01-12 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | 4 | 1 | 2631.6667 | 0.152% | 657.9167 | 0.152% | 8.716% | 42.14% | #N/A
OTP-CAMIL-05041650 | 1161.5 | 2013-10-31 | 2021-12-21 13:00:00 | 2021-12-21 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalaciones de las 4 ruedas nuevas proporcionadas por el hospital, se realizan pruebas de funcionamiento&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | 2 | 1 | 2973.5417 | 0.06726% | 1486.7708 | 0.06726% | 3.955% | 21.51% | #N/A
OTP-CAMIL-05041650 | 1042.625 | 2013-10-31 | 2022-04-19 10:00:00 | 2022-04-19 09:00:00 | 20/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos | Correctivo menor | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | 2 | 1 | 3092.4167 | 0.06467% | 1546.2083 | 0.06467% | 3.806% | 20.77% | #N/A
OTP-CAMIL-00010707 | 306 | 2014-10-30 | 2024-04-25 00:45:00 | 2024-04-25 00:00:00 | 23/05/2024-Senior - Se realiza limpieza general, los pasadores que sostienen las palancas activadoras del freno, se sacaron los pasadores rotos y se cambiaron por tornillos nuevos en dios de las palancas. Camilla operativa, en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | 2 | 0.75 | 3465.0312 | 0.05772% | 1732.5156 | 0.05772% | 3.404% | 18.76% | #N/A
OTP-CAMIL-00010707 | 755.5347 | 2014-10-30 | 2023-01-31 12:10:00 | 2023-01-31 11:10:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | 2 | 1 | 3015.5069 | 0.06632% | 1507.7535 | 0.06632% | 3.901% | 21.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00010710 | 195.6667 | 2014-10-30 | 2024-08-13 09:00:00 | 2024-08-13 08:00:00 | 12/09/2024-Senior - Se realizo cambio de tornillo que permite la activación y desactiva los frenos, se instala uno nuevo, se instalan también par de cinturones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | 1 | 1 | 3575.375 | 0.02797% | 3575.375 | 0.02797% | 1.664% | 9.579% | #N/A
OTP-CAMIL-00010709 | 1117.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-03 11:00:00 | 2022-02-03 10:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | 3 | 1 | 2653.4583 | 0.1131% | 884.4861 | 0.1131% | 6.559% | 33.44% | #N/A
OTP-CAMIL-00010709 | 789.5694 | 2014-10-30 | 2022-12-28 11:20:00 | 2022-12-28 10:20:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | 3 | 1 | 2981.4722 | 0.1006% | 993.8241 | 0.1006% | 5.859% | 30.39% | #N/A
OTP-CAMIL-00010709 | 1117.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-03 11:00:00 | 2022-02-03 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación del acople del cilindro interno el cual no funciona correctamente. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | 3 | 1 | 2653.4583 | 0.1131% | 884.4861 | 0.1131% | 6.559% | 33.44% | #N/A
OTP-CAMIL-00010852 | 1413.4583 | 2014-10-30 | 2021-04-13 14:30:00 | 2021-04-13 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, se realiza reparación de sistema mecánico de frenos, ajuste y graduación de pedales frontales, ajuste de posición ster, ajuste y graduación de activación de hidráulico de cabecero, ajuste de barandas. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cúpula termoformado inferior, limpieza de carro inferior sistema mecánico activación de hidráulico y frenos, lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento sistema hidráulico ascenso y descenso ok. Pruebas generales satisfactorias. Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | 1 | 1.5 | 2357.6042 | 0.04242% | 2357.6042 | 0.04242% | 2.513% | 14.16% | #N/A
OTP-CAMIL-00010711 | 755.3264 | 2014-10-30 | 2023-01-31 17:10:00 | 2023-01-31 16:10:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10711 | 1305042373 | 1 | 1 | 3015.7153 | 0.03316% | 3015.7153 | 0.03316% | 1.97% | 11.25% | #N/A
OTP-CAMIL-00010708 | 118.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-29 08:00:00 | 2024-10-29 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se realiza limpieza y destraba mecanismo de baranda obstruidos por tapa plástica, y se instala cinturón faltante. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | 2 | 1 | 3652.3333 | 0.05476% | 1826.1667 | 0.05476% | 3.232% | 17.89% | #N/A
OTP-CAMIL-00010708 | 789.5 | 2014-10-30 | 2022-12-28 13:00:00 | 2022-12-28 12:00:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | 2 | 1 | 2981.5417 | 0.06708% | 1490.7708 | 0.06708% | 3.945% | 21.45% | #N/A
BLP-CABCA-13051245 | 1756.5417 | 2013-10-31 | 2020-05-05 11:30:00 | 2020-05-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de la torre Wolf, se verifica y equipo queda funcional. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 13051245 | 1 | 0.5 | 2378.4792 | 0.04204% | 2378.4792 | 0.04204% | 2.491% | 14.05% | #N/A
OTP-CAMIL-06040313 | 1113.625 | 2014-10-30 | 2022-02-07 11:00:00 | 2022-02-07 09:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | 1 | 2 | 2657.4583 | 0.03763% | 2657.4583 | 0.03763% | 2.232% | 12.67% | #N/A
BFE-LAMPI-00012430 | 1832.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-19 10:45:00 | 2020-02-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de carcasa de lámpara. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001 | 1 | 0.75 | 1938.4479 | 0.05159% | 1938.4479 | 0.05159% | 3.048% | 16.95% | #N/A
BFC-BANSE-00007526 | 1967.4924 | 2014-10-30 | 2019-10-07 12:41:00 | 2019-10-07 12:11:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de funcionamiento del calentador de liquidos | Correctivo menor | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | 5 | 0.5 | 1803.5285 | 0.2772% | 360.7057 | 0.2772% | 15.32% | 63.14% | #N/A
BFC-BANSE-00007526 | 1937.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-06 07:35:00 | 2019-11-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de calentador de liquidos el cual no calentaba, se ajusta temperatura y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | 5 | 0.58333 | 1833.316 | 0.2727% | 366.6632 | 0.2727% | 15.1% | 62.54% | #N/A
BFC-BANSE-00007526 | 1714.6667 | 2014-10-30 | 2020-06-16 09:00:00 | 2020-06-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de la programación de la temperatura del calentador y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | 5 | 1 | 2056.375 | 0.2431% | 411.275 | 0.2431% | 13.57% | 58.33% | #N/A
BFC-BANSE-00007526 | 1510.5208 | 2014-10-30 | 2021-01-06 12:20:00 | 2021-01-06 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | 5 | 0.83333 | 2260.5139 | 0.2212% | 452.1028 | 0.2212% | 12.43% | 54.9% | #N/A
BFC-BANSE-00007526 | 1316.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-19 09:00:00 | 2021-07-19 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | 5 | 1 | 2454.375 | 0.2037% | 490.875 | 0.2037% | 11.51% | 51.97% | #N/A
BDG-TENSI-00014836 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | 3 | 1 | 2188.2917 | 0.1371% | 729.4306 | 0.1371% | 7.896% | 38.95% | #N/A
BDG-TENSI-00014836 | 1398.6118 | 2014-10-30 | 2021-04-28 09:58:00 | 2021-04-28 09:19:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general dele quipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, se realiza verificación de parámetros por comparación, se entrega equipo al servicio para se respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | 3 | 0.65 | 2372.4153 | 0.1265% | 790.8051 | 0.1265% | 7.307% | 36.57% | #N/A
BDG-TENSI-00014836 | 1145.5 | 2014-10-30 | 2022-01-06 13:00:00 | 2022-01-06 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | 3 | 1 | 2625.5417 | 0.1143% | 875.1806 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | #N/A
BDG-TENAT-00012410 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | 3 | 1 | 2189.2917 | 0.137% | 729.7639 | 0.137% | 7.893% | 38.94% | #N/A
BDG-TENAT-00012410 | 1396.7431 | 2014-10-30 | 2021-04-30 07:00:00 | 2021-04-30 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | 3 | 0.83333 | 2374.2917 | 0.1264% | 791.4306 | 0.1264% | 7.301% | 36.55% | #N/A
BDG-TENAT-00012410 | 1139.375 | 2014-10-30 | 2022-01-12 16:00:00 | 2022-01-12 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | 3 | 1 | 2631.6667 | 0.114% | 877.2222 | 0.114% | 6.611% | 33.66% | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | 5 | 1 | 2185.2917 | 0.2288% | 437.0583 | 0.2288% | 12.83% | 56.12% | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | 1231.6319 | 2014-10-30 | 2021-10-12 09:40:00 | 2021-10-12 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | 5 | 0.83333 | 2539.4028 | 0.1969% | 507.8806 | 0.1969% | 11.14% | 50.78% | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | 1400.625 | 2014-10-30 | 2021-04-26 09:40:00 | 2021-04-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | 5 | 0.66667 | 2370.4028 | 0.2109% | 474.0806 | 0.2109% | 11.89% | 53.2% | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | 850.3194 | 2014-10-30 | 2022-10-28 17:00:00 | 2022-10-28 16:20:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | 5 | 0.66667 | 2920.7083 | 0.1712% | 584.1417 | 0.1712% | 9.762% | 46.01% | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | 5 | 1 | 2625.5 | 0.1904% | 525.1 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
OTP-CAMIL-11044104 | 1161.5417 | 2013-10-31 | 2021-12-21 12:00:00 | 2021-12-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalaciones de las 4 ruedas nuevas proporcionadas por el hospital, se realizan pruebas de funcionamiento&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | 1 | 1 | 2973.5 | 0.03363% | 2973.5 | 0.03363% | 1.998% | 11.4% | #N/A
BBS-DESCO-00013086 | 1697.375 | 2014-10-30 | 2020-07-03 16:00:00 | 2020-07-03 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación inicial del equipo se encuentra con plasma regado en su interior descompuesto, se realiza limpieza externa e interna se hace ajuste de temperatura se realiza encendido y puesta de funcionamiento del equipo y este queda funcionando correctamente. Se entrega al servicio funcionando.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | 2 | 1 | 2073.6667 | 0.09645% | 1036.8333 | 0.09645% | 5.623% | 29.33% | #N/A
BBS-DESCO-00013086 | 1651.6181 | 2014-10-30 | 2020-08-18 10:00:00 | 2020-08-18 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección general se encuentra equipo con error, se realiza limpieza de tarjetas electrónicas cambio de cable AC, se entrega equipo al servicio en correcto estado físico y de funcionamiento. | Correctivo menor | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | 2 | 0.83333 | 2119.4167 | 0.09437% | 1059.7083 | 0.09437% | 5.505% | 28.8% | #N/A
BLP-MONLC-00013795 | 1467.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-18 10:00:00 | 2021-02-18 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | 1 | 0.5 | 2303.4167 | 0.04341% | 2303.4167 | 0.04341% | 2.571% | 14.47% | #N/A
BQX-SICOR-00012825 | 1579 | 2014-10-30 |  | 2020-10-30 00:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 29/10/2020: Se retira sierra para revisar en el área de ingeniera en donde se evidencia escobillas dañadas pendiente realizar la compra de estas para hacer las pruebas respectivas | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | 5 | -1059216 | -41942 | -0.01192% | -8388.4 | -0.01192% | 0.7178% | 4.385% | #N/A
BQX-SICOR-00012825 | 1579 | 2014-10-30 | 2020-12-01 13:50:00 | 2020-10-30 00:00:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 26811&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: daño de sierra de ortopedia de salas de cirugía 4 piso&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 29/10/2020: Se retira sierra para revisar en el área de ingeniera en donde se evidencia escobillas dañadas pendiente realizar la compra de estas para hacer las pruebas respectivas.&#x0D; &#x0D; 01/12/2020: Se realiza revisión del equipo, verificación de funcionamiento y se evidencia escobillas desgastadas, se realiza cambio de estas. equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | 5 | 781.8333 | 2224.5764 | 0.2248% | 444.9153 | 0.2248% | 12.62% | 55.48% | #N/A
BQX-SICOR-00012825 | 1796.5278 | 2014-10-30 | 2020-03-26 11:30:00 | 2020-03-26 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de sierra corta yesos en perfectas condiciones de funcionamiento al servicio de salas de cx reparada se dan las recomendaciones de uso y cuidados básicos. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | 5 | 0.16667 | 1974.4792 | 0.2532% | 394.8958 | 0.2532% | 14.1% | 59.81% | #N/A
BQX-SICOR-00012825 | 1320.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-15 09:00:00 | 2021-07-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | 5 | 1 | 2450.375 | 0.2041% | 490.075 | 0.2041% | 11.52% | 52.03% | #N/A
BQX-SICOR-00012825 | 1501.6458 | 2014-10-30 | 2021-01-15 09:20:00 | 2021-01-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento&#x0D; &#x0D; Se recomienda realizar limpieza de la misma después de cada uso. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | 5 | 0.83333 | 2269.3889 | 0.2203% | 453.8778 | 0.2203% | 12.38% | 54.76% | #N/A
BMO-PULSO-00015683 | 1789.3472 | 2014-10-30 | 2020-04-02 15:50:00 | 2020-04-02 15:40:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 02/04/2020: Se realiza revisión del equipo, reportan que no daba valores de saturación, al momento de llegar al servicio el monitor está conectado a paciente y funciona correctamente. Recibe a satisfacción Jefe Jenifer Sanchez | Correctivo menor | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | 3 | 0.16667 | 1981.6597 | 0.1514% | 660.5532 | 0.1514% | 8.683% | 42.02% | #N/A
BMO-PULSO-00015683 | 1270.6528 | 2014-10-30 | 2021-09-03 09:18:00 | 2021-09-03 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | 3 | 0.96667 | 2500.3875 | 0.12% | 833.4625 | 0.12% | 6.946% | 35.07% | #N/A
BMO-PULSO-00015683 | 1427.5833 | 2014-10-30 | 2021-03-30 10:40:00 | 2021-03-30 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | 3 | 0.66667 | 2343.4444 | 0.128% | 781.1481 | 0.128% | 7.393% | 36.93% | #N/A
BFA-CABIN-00006025 | 1834.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-17 09:00:00 | 2020-02-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza medición de ruido en 2 puntos, dentro y fuera de la cabina&#x0D; verificación de cierre de puerta y alumbrado dentro de la cabina&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | 3 | 1 | 1936.375 | 0.1549% | 645.4583 | 0.1549% | 8.877% | 42.75% | #N/A
BFA-CABIN-00006025 | 1284.5833 | 2014-10-30 | 2021-08-20 11:00:00 | 2021-08-20 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento del panel de conexiones se refuerza conexión de parlante izquierdo del paciente. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/08/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | 3 | 1 | 2486.4583 | 0.1207% | 828.8194 | 0.1207% | 6.983% | 35.23% | #N/A
BFA-CABIN-00006025 | 1470.6875 | 2014-10-30 | 2021-02-15 08:30:00 | 2021-02-15 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cierre y alumbrado de cabina&#x0D; SE realiza medición de ruido en 2 puntos, dentro y fuera de la cabina.&#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | 3 | 1 | 2300.3542 | 0.1304% | 766.7847 | 0.1304% | 7.527% | 37.47% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1719.6458 | 2014-10-30 | 2020-06-11 09:00:00 | 2020-06-11 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza del radiador, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 0.5 | 2051.375 | 0.39% | 256.4219 | 0.39% | 20.86% | 75.44% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1645.4167 | 2014-10-30 | 2020-08-24 14:50:00 | 2020-08-24 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 0.83333 | 2125.6181 | 0.3764% | 265.7023 | 0.3764% | 20.21% | 74.2% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1823.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-28 11:00:00 | 2020-02-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 1 | 1947.4583 | 0.4108% | 243.4323 | 0.4108% | 21.84% | 77.21% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1274.5521 | 2014-10-30 | 2021-08-30 11:58:00 | 2021-08-30 10:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 1.2167 | 2496.4986 | 0.3204% | 312.0623 | 0.3204% | 17.49% | 68.45% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1466.4167 | 2014-10-30 | 2021-02-19 14:55:00 | 2021-02-19 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 0.91667 | 2304.6215 | 0.3471% | 288.0777 | 0.3471% | 18.8% | 71.34% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 728.7083 | 2014-10-30 | 2023-02-27 16:00:00 | 2023-02-27 07:00:00 | 15/03/2023-Senior - Se realiza recalificacion de nevera según archivo adjunto. | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 9 | 3042.6667 | 0.2629% | 380.3333 | 0.2629% | 14.59% | 61.19% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 376.5417 | 2014-10-30 | 2024-02-14 13:00:00 | 2024-02-14 11:00:00 | 26/04/2024-gbayona - Se realiza validación de desempeño y operacional de equipo biomédico, de acuerdo al protocolo adjunto, equipo aprueba y se encuentra dentro de los parámetros establecidos | Correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 2 | 3394.5417 | 0.2357% | 424.3177 | 0.2357% | 13.19% | 57.19% | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Nevera | 12646 | 140424 | 8 | 1 | 2632.4167 | 0.3039% | 329.0521 | 0.3039% | 16.67% | 66.51% | #N/A
BDG-TENPA-00013469 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | 5 | 1 | 2185.2917 | 0.2288% | 437.0583 | 0.2288% | 12.83% | 56.12% | #N/A
BDG-TENPA-00013469 | 1234.4722 | 2014-10-30 | 2021-10-09 13:30:00 | 2021-10-09 12:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | 5 | 0.83333 | 2536.5625 | 0.1971% | 507.3125 | 0.1971% | 11.15% | 50.82% | #N/A
BDG-TENPA-00013469 | 1407.75 | 2014-10-30 | 2021-04-19 06:40:00 | 2021-04-19 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | 5 | 0.66667 | 2363.2778 | 0.2116% | 472.6556 | 0.2116% | 11.92% | 53.31% | #N/A
BDG-TENPA-00013469 | 864.5486 | 2014-10-30 | 2022-10-14 11:40:00 | 2022-10-14 10:50:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | 5 | 0.83333 | 2906.4861 | 0.172% | 581.2972 | 0.172% | 9.807% | 46.17% | #N/A
BDG-TENPA-00013469 | 1145.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-06 11:00:00 | 2022-01-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | 5 | 1 | 2625.4583 | 0.1904% | 525.0917 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | 5 | 1 | 2188.2917 | 0.2285% | 437.6583 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | 1234.5139 | 2014-10-30 | 2021-10-09 12:30:00 | 2021-10-09 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | 5 | 0.83333 | 2536.5208 | 0.1971% | 507.3042 | 0.1971% | 11.15% | 50.82% | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | 1410.75 | 2014-10-30 | 2021-04-16 06:40:00 | 2021-04-16 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | 5 | 0.66667 | 2360.2778 | 0.2118% | 472.0556 | 0.2118% | 11.94% | 53.36% | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | 403.6806 | 2014-10-30 | 2024-01-18 07:55:00 | 2024-01-18 07:40:00 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | 5 | 0.25 | 3367.3299 | 0.1485% | 673.466 | 0.1485% | 8.524% | 41.41% | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | 1145.625 | 2014-10-30 | 2022-01-06 10:00:00 | 2022-01-06 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | 5 | 1 | 2625.4167 | 0.1904% | 525.0833 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | 5 | 1 | 2185.2917 | 0.2288% | 437.0583 | 0.2288% | 12.83% | 56.12% | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | 1232.5069 | 2014-10-30 | 2021-10-11 12:38:00 | 2021-10-11 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | 5 | 0.8 | 2538.5264 | 0.197% | 507.7053 | 0.197% | 11.15% | 50.79% | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | 1407.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-19 07:40:00 | 2021-04-19 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | 5 | 0.66667 | 2363.3194 | 0.2116% | 472.6639 | 0.2116% | 11.92% | 53.31% | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | 402.6875 | 2014-10-30 | 2024-01-19 07:45:00 | 2024-01-19 07:30:00 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | 5 | 0.25 | 3368.3229 | 0.1484% | 673.6646 | 0.1484% | 8.521% | 41.4% | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | 1145.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-06 17:00:00 | 2022-01-06 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | 5 | 1 | 2625.7083 | 0.1904% | 525.1417 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 1754.5417 | 2014-10-30 | 2020-05-07 11:30:00 | 2020-05-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de soporte de la pared del tensiómetro. Equipo funcional | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 0.5 | 2016.4792 | 0.2975% | 336.0799 | 0.2975% | 16.35% | 65.74% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 1 | 2189.2917 | 0.2741% | 364.8819 | 0.2741% | 15.16% | 62.72% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 1232.5417 | 2014-10-30 | 2021-10-11 11:50:00 | 2021-10-11 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 0.83333 | 2538.4931 | 0.2364% | 423.0822 | 0.2364% | 13.22% | 57.3% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 1404.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-22 07:40:00 | 2021-04-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 0.66667 | 2366.3194 | 0.2536% | 394.3866 | 0.2536% | 14.11% | 59.86% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 864.4375 | 2014-10-30 | 2022-10-14 14:30:00 | 2022-10-14 13:30:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 1 | 2906.6042 | 0.2064% | 484.434 | 0.2064% | 11.65% | 52.44% | #N/A
BDG-TENPA-00013467 | 1144.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-07 12:00:00 | 2022-01-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | 6 | 1 | 2626.5 | 0.2284% | 437.75 | 0.2284% | 12.81% | 56.06% | #N/A
BDG-BASME-00013807 | 1567.375 | 2014-10-30 | 2020-11-10 15:40:00 | 2020-11-10 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | 2 | 0.66667 | 2203.6528 | 0.09076% | 1101.8264 | 0.09076% | 5.3% | 27.87% | #N/A
BDG-BASME-00013807 | 1374.6875 | 2014-10-30 | 2021-05-22 08:25:00 | 2021-05-22 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | 2 | 0.91667 | 2396.3507 | 0.08346% | 1198.1753 | 0.08346% | 4.884% | 25.95% | #N/A
BDG-BASME-00014089 | 1568.3611 | 2014-10-30 | 2020-11-09 16:10:00 | 2020-11-09 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | 3 | 0.83333 | 2202.6736 | 0.1362% | 734.2245 | 0.1362% | 7.847% | 38.76% | #N/A
BDG-BASME-00014089 | 1382.4444 | 2014-10-30 | 2021-05-14 14:10:00 | 2021-05-14 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | 3 | 0.83333 | 2388.5903 | 0.1256% | 796.1968 | 0.1256% | 7.259% | 36.37% | #N/A
BDG-BASME-00014089 | 1137.5 | 2014-10-30 | 2022-01-14 13:00:00 | 2022-01-14 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | 3 | 1 | 2633.5417 | 0.1139% | 877.8472 | 0.1139% | 6.607% | 33.64% | #N/A
BDG-BASME-00013808 | 1559.375 | 2014-10-30 | 2020-11-18 15:40:00 | 2020-11-18 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | 2 | 0.66667 | 2211.6528 | 0.09043% | 1105.8264 | 0.09043% | 5.281% | 27.79% | #N/A
BDG-BASME-00013808 | 1372.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-24 11:20:00 | 2021-05-24 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | 2 | 1 | 2398.4722 | 0.08339% | 1199.2361 | 0.08339% | 4.88% | 25.93% | #N/A
BDG-BASME-00013811 | 1567.375 | 2014-10-30 | 2020-11-10 15:40:00 | 2020-11-10 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | 2 | 0.66667 | 2203.6528 | 0.09076% | 1101.8264 | 0.09076% | 5.3% | 27.87% | #N/A
BDG-BASME-00013811 | 1374.6458 | 2014-10-30 | 2021-05-22 09:25:00 | 2021-05-22 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | 2 | 0.91667 | 2396.3924 | 0.08346% | 1198.1962 | 0.08346% | 4.884% | 25.95% | #N/A
BDG-BASME-00013810 | 1559.4444 | 2014-10-30 | 2020-11-18 14:10:00 | 2020-11-18 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | 2 | 0.83333 | 2211.5903 | 0.09043% | 1105.7951 | 0.09043% | 5.281% | 27.79% | #N/A
BDG-BASME-00013810 | 1372.4444 | 2014-10-30 | 2021-05-24 14:20:00 | 2021-05-24 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | 2 | 1 | 2398.5972 | 0.08338% | 1199.2986 | 0.08338% | 4.88% | 25.93% | #N/A
BDG-BASME-00015747 | 1518.375 | 2014-10-30 | 2020-12-29 15:20:00 | 2020-12-29 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo. &#x0D; Se realiza ajuste a cero de la báscula y se le explica al auxiliar el adecuado manejo de la misma.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | 3 | 0.33333 | 2252.6389 | 0.1332% | 750.8796 | 0.1332% | 7.68% | 38.09% | #N/A
BDG-BASME-00015747 | 1382.4167 | 2014-10-30 | 2021-05-14 15:00:00 | 2021-05-14 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | 3 | 1 | 2388.625 | 0.1256% | 796.2083 | 0.1256% | 7.259% | 36.37% | #N/A
BDG-BASME-00015747 | 1137.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-14 11:00:00 | 2022-01-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | 3 | 1 | 2633.4583 | 0.1139% | 877.8194 | 0.1139% | 6.607% | 33.64% | #N/A
BDG-BASME-00016058 | 1599.625 | 2014-10-30 | 2020-10-09 09:30:00 | 2020-10-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza externa del equipo se realiza inspección visual del estado del chasis se realizan pruebas de repetibilidad se ajusta a (0)&#x0D; equipo en buen estado de funcionamiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | 3 | 0.5 | 2171.3958 | 0.1382% | 723.7986 | 0.1382% | 7.955% | 39.19% | #N/A
BDG-BASME-00016058 | 1377.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-19 11:20:00 | 2021-05-19 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | 3 | 1 | 2393.4722 | 0.1253% | 797.8241 | 0.1253% | 7.245% | 36.32% | #N/A
BDG-BASME-00016058 | 1140.625 | 2014-10-30 | 2022-01-11 10:00:00 | 2022-01-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | 3 | 1 | 2630.4167 | 0.1141% | 876.8056 | 0.1141% | 6.614% | 33.67% | #N/A
BDG-BASME-00016057 | 1599.5625 | 2014-10-30 | 2020-10-09 11:00:00 | 2020-10-09 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza externa del equipo, inspección visual de chasis se realizan pruebas de repetibilidad se realiza ajuste a (0)&#x0D; &#x0D; Equipo en buen estado de funcionamiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | 3 | 0.5 | 2171.4583 | 0.1382% | 723.8194 | 0.1382% | 7.955% | 39.19% | #N/A
BDG-BASME-00016057 | 1368.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-28 11:20:00 | 2021-05-28 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | 3 | 1 | 2402.4722 | 0.1249% | 800.8241 | 0.1249% | 7.218% | 36.21% | #N/A
BDG-BASME-00016057 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | 3 | 1 | 2625.5 | 0.1143% | 875.1667 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | #N/A
BLA-EXTPL-00005618 | 1327.6597 | 2014-10-30 | 2021-07-08 08:35:00 | 2021-07-08 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | 2 | 0.41667 | 2443.3576 | 0.08185% | 1221.6788 | 0.08185% | 4.793% | 25.52% | #N/A
BLA-EXTPL-00005618 | 1488.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-28 08:30:00 | 2021-01-28 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, lubricación y se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | 2 | 0.5 | 2282.3542 | 0.08763% | 1141.1771 | 0.08763% | 5.122% | 27.05% | #N/A
BQX-LITOT-00013082 | 1872.6597 | 2014-10-30 | 2020-01-10 08:25:00 | 2020-01-10 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de pieza de mano que se encontraba con mala conexión se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda operativo y funcional | Correctivo menor | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | 3 | 0.25 | 1898.3507 | 0.158% | 632.7836 | 0.158% | 9.046% | 43.39% | #N/A
BQX-LITOT-00013082 | 1872.3542 | 2014-10-30 | 2020-01-10 16:30:00 | 2020-01-10 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la pieza de mano del equipo evidenciando falla de la misma, se realiza verificación de funcionamiento y no es posible su accionamiento de forma adecuada, por tal motivo se recomienda realizar cambio de la misma.&#x0D; &#x0D; Se realiza entrega de pieza de mano para equipo de litotripticia marca Elmed vibrolith cod 00.05.002, nueva en perfecto estado físico y funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | 3 | 1 | 1898.6875 | 0.158% | 632.8958 | 0.158% | 9.045% | 43.38% | #N/A
BQX-LITOT-00013082 | 858.6667 | 2014-10-30 | 2022-10-20 10:00:00 | 2022-10-20 08:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 24/10/2022-Senior - Se realiza inspección fisica, revisión de tarjeta principal, pedal, conexión a red de gases, pieza de mano, y agujas, evidenciando buen estado y funcionamiento. Se realizaron pruebas finales y el equipo queda funcionando ok. | correctivo menor | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | 3 | 2 | 2912.4167 | 0.103% | 970.8056 | 0.103% | 5.993% | 30.98% | #N/A
BDG-PESBE-00011866 | 1566.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-11 08:40:00 | 2020-11-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | 3 | 0.66667 | 2204.3611 | 0.1361% | 734.787 | 0.1361% | 7.841% | 38.73% | #N/A
BDG-PESBE-00011866 | 1374.7431 | 2014-10-30 | 2021-05-22 06:40:00 | 2021-05-22 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | 3 | 0.5 | 2396.2778 | 0.1252% | 798.7593 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | #N/A
BDG-PESBE-00011866 | 1138.6042 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:30:00 | 2022-01-13 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | 3 | 1 | 2632.4375 | 0.114% | 877.4792 | 0.114% | 6.609% | 33.65% | #N/A
BMO-TRMOH-00007865 | 1105.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-15 11:00:00 | 2022-02-15 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. &#x0D; &#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | 1 | 1 | 2665.4583 | 0.03752% | 2665.4583 | 0.03752% | 2.226% | 12.63% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1131.4028 | 2014-10-30 | 2022-01-20 14:40:00 | 2022-01-20 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de blanketrol ya que las mangueras se encontraban con fuga, adicionalmente se evidencia torcedura en tubería interna. Se realiza ajuste respectivo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.33333 | 2639.6111 | 0.7956% | 125.6958 | 0.7956% | 37.96% | 94.3% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 683.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-13 08:00:00 | 2023-04-13 07:00:00 | 12/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de calentador de mantas ,el cuql genera un error al momento de encender,al verificar se encuentra en un modo de servicio y no permite su funcionamiento, Se realiza ajuste del equipo y se deja sin novedad | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 3087.3333 | 0.6802% | 147.0159 | 0.6802% | 33.51% | 91.36% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1518.4028 | 2014-10-30 | 2020-12-29 14:40:00 | 2020-12-29 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manta pediátrica blaketrol la cual se encontraba con fuga de agua. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.33333 | 2252.6111 | 0.9323% | 107.2672 | 0.9323% | 42.84% | 96.51% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1874.4028 | 2014-10-30 | 2020-01-08 14:30:00 | 2020-01-08 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de acoples se realiza la programación adecuada para que caliente la manta el equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.16667 | 1896.6042 | 1.107% | 90.3145 | 1.107% | 48.54% | 98.14% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1862.5694 | 2014-10-30 | 2020-01-20 10:30:00 | 2020-01-20 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de acoples se realiza la programación adecuada para que caliente la manta el equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.16667 | 1908.4375 | 1.1% | 90.878 | 1.1% | 48.33% | 98.1% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1399.691 | 2014-10-30 | 2021-04-27 07:45:00 | 2021-04-27 07:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica blanketrol ya que no calienta, se realiza ajuste de conexión de manguera.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.33333 | 2371.3229 | 0.8856% | 112.9201 | 0.8856% | 41.22% | 95.87% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1518.5694 | 2014-10-30 | 2020-12-29 10:40:00 | 2020-12-29 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de manta adulto, se encuentra manta con fuga por pinchazo por el resorte que este tiene. &#x0D; Se realiza ajuste de la manta con blaketrol y se realizan pruebas funcionales satisfactorias | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.33333 | 2252.4444 | 0.9323% | 107.2593 | 0.9323% | 42.84% | 96.51% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1846.2917 | 2014-10-30 | 2020-02-05 18:00:00 | 2020-02-05 17:00:00 | -NO_DEFINIDO - Por solicitud de la Dra Sandra Aranguren el área de Biomédica nos solicita la evaluación de marcas dejadas en la colchoneta de una mesa quirúrgica, mencionando que dichas marcas son dejadas por la manta del equipo Sistema de Hipotermia e Hipertermia, modelo: Blanketrol III 233; Serie: 154-3-04503&#x0D; Procedimiento:&#x0D; Se atiende llamado del departamento de biomédica en horas de la tarde del mismo día, se consulta con el personal que estuvo en el procedimiento. Se determina que no hay relación de las marcas impresas en la colchoneta con las posibles marcas que podría dejar el equipo. Se evidencia el deterioro de la colchoneta como se observa en las fotos adjuntas.&#x0D; Adicionalmente se evalúa la parte funcional de equipo en el procedimiento presente y su funcionamiento es adecuado, se hacen recomendaciones al personal medico del momento y aclaración de inquietudes sobre el funcionamiento del mismo.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reprote | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 1924.75 | 1.091% | 91.6548 | 1.091% | 48.04% | 98.03% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1466.6611 | 2014-10-30 | 2021-02-19 10:00:00 | 2021-02-19 08:08:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Descripción de actividades realizadas: &#x0D; -Desmonte del equipo y desinfección general &#x0D; -Horas de funcionamiento antes del mantenimiento: 192h&#x0D; -Total de horas: 10435h&#x0D; -Desmonte conectores Hansen y panel lateral&#x0D; -Desmonte manifold superior de conectores hacen&#x0D; -Ajuste soporte interno de manifold para conectores hacen&#x0D; -Verificación de funcionamiento y fugas durante 1 hora&#x0D; -equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento &#x0D; NOTA: Los conectores se torcieron por una fuerza realizada de manera trasversal, es posible que esto se haya ocasionado por un golpe fuerte sobre los conectores&#x0D; RECOMENDACION: &#x0D; Se recomienda cambio de manifold superior de conectores hasen | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1.8667 | 2304.4167 | 0.9113% | 109.7341 | 0.9113% | 42.12% | 96.24% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1504.5556 | 2014-10-30 | 2021-01-12 11:40:00 | 2021-01-12 10:40:00 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/01/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza química al deposito de agua, se realizan comprobaciones de seguridad eléctrica, pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; OBSERVACIONES: Se recomienda cambio de manta pediátrica por pinchazo, el fabricante no recomienda parchar o pegar las perforaciones de las mantas ya que esto podría producir un evento adverso durante el procedimiento quirúrgico. &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 2266.4861 | 0.9265% | 107.9279 | 0.9265% | 42.65% | 96.44% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 831.75 | 2014-10-30 | 2022-11-16 06:30:00 | 2022-11-16 06:00:00 | 13/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación y se evidencia manta adulto con perforación, esta manta ya fue reparada anterimente y no es posible su reparación nuevamente, se retira y se recomienda su cambio | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.5 | 2939.2708 | 0.7145% | 139.9653 | 0.7145% | 34.86% | 92.36% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1229.3632 | 2014-10-30 | 2021-10-14 16:17:00 | 2021-10-14 15:17:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES: &#x0D; Se recomienda cambio de manifold superior e inferior de conectores hansen | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 2541.6785 | 0.8262% | 121.0323 | 0.8262% | 39.09% | 94.89% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1306.7083 | 2014-10-30 | 2021-07-29 09:31:00 | 2021-07-29 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desmonte del equipo&#x0D; Desmonte de conectores Hansen y manifold superior e inferior&#x0D; Refuerzo en las flautas del manifold superior con epoxi bonder&#x0D; Se aplica cinta de teflón y se instalan los conectores hacen&#x0D; Verificación de fugas y verificación de funcionamiento durante 30 minutos&#x0D; Equipo queda funcionando en buenas condiciones de funcionamiento&#x0D; OBSERVACIONES: &#x0D; Se recomienda cambio de manifold superior e inferior de conectores hasen | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 2.5167 | 2464.3965 | 0.8521% | 117.3522 | 0.8521% | 40.03% | 95.35% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1470.5312 | 2014-10-30 | 2021-02-15 11:35:00 | 2021-02-15 11:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de manta térmica adulto la cual presenta un defecto por fabricación, se realiza reporte al proveedor para cambio por garantía. &#x0D; | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 0.33333 | 2300.4826 | 0.9129% | 109.5468 | 0.9129% | 42.17% | 96.26% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1119.7083 | 2014-10-30 | 2022-02-01 10:00:00 | 2022-02-01 07:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 3 | 2651.4167 | 0.792% | 126.2579 | 0.792% | 37.83% | 94.22% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 958.3958 | 2014-10-30 | 2022-07-12 16:00:00 | 2022-07-12 14:30:00 | 22/07/2022-Senior - Se realiza pruebas y ajustes de los conectores de entrada y salida de flujo a las mantas, lubricación de partes, verificación de funcionamiento de sensores. Ajuste de conexiones de internas y pruebas de fugas. OBS. Se recomienda realizar el cambio del par de conectores Hansen (hembra macho) ubicados en el centro del panel de conexiones de la manta por presentar deterioro. | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1.5 | 2812.6667 | 0.7466% | 133.9365 | 0.7466% | 36.11% | 93.2% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 951.6458 | 2014-10-30 | 2022-07-19 11:30:00 | 2022-07-19 08:30:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 26/07/2022-Senior - e realiza pruebas y ajustes de los conectores de entrada y salida de flujo a las mantas, lubricación de partes, verificación de funcionamiento de sensores. Ajuste de conexiones de internas y pruebas de fugas. OBS. se entregan 2 conectores Hansen macho y 2 conectores Hansen hembra. El equipo queda funcionando en el servicio. Se adjunta reporte de servicio. | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 3 | 2819.4792 | 0.7448% | 134.2609 | 0.7448% | 36.04% | 93.15% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1144.75 | 2014-10-30 | 2022-01-07 08:00:00 | 2022-01-07 06:00:00 |  | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 2 | 2626.3333 | 0.7996% | 125.0635 | 0.7996% | 38.11% | 94.38% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1119.7083 | 2014-10-30 | 2022-02-01 10:00:00 | 2022-02-01 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Descripción de actividades realizadas: &#x0D; Desmontaje del equipo &#x0D; instalación del manifold inferior&#x0D; ajuste de las ruedas de desplazamiento&#x0D; Ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas&#x0D; Verificación de funcionamiento durante 60min&#x0D; Equipo queda en buenas condiciones &#x0D; NOTA: El manifold superior se encuentra doblado | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 3 | 2651.4167 | 0.792% | 126.2579 | 0.792% | 37.83% | 94.22% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 1032.75 | 2014-10-30 | 2022-04-29 07:00:00 | 2022-04-29 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2022/02/01&#x0D; **************************&#x0D; , 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza desmonte del equipo y limpieza general, limpieza de empaque y filtro de entrada a la bomba verificación de funcionamiento de los sensores Ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas Horas de funcionamiento antes de mnto 623 h Mantenimiento y limpieza química al deposito de agua y todo el sistema Verificación de funcionamiento de todos los parámetros durante 2h Verificación de temperaturas con simular Verificación de flujo con analizador El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento. se adjunta reporte de servicio | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 2738.2917 | 0.7669% | 130.3948 | 0.7669% | 36.88% | 93.68% | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | 220.5 | 2014-10-30 | 2024-07-19 13:00:00 | 2024-07-19 12:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 14/08/2024-Senior - -Se evidencia intervención del equipo por parte de personal distinto a Biotec Medical ya que las conexiones del cable AC en el panel de conexiones eléctricas posterior no quedaron conforme al ensamble realizado por el fabricante. -El cable AC instalado no corresponde a las características eléctricas del fabricante, por lo que al producirse un aumento de corriente de consumo puede generar un daño en el equipo. -Verificación del estado del equipo (botones, display, carcasa y cable de poder). -Verificación visual de los parámetros del display LCD e indicadores luminosos del panel de control frontal. -Ajuste de conexiones internas y pruebas de fuga. -Pruebas y verificación del funcionamiento de los sensores. -No total de horas: 1539 h. -No de horas de uso antes del mantenimiento: 307 h. -Restablecimiento a 500 h. antes del próximo mantenimiento. -Mantenimiento y limpieza química al depósito de agua y todo el sistema. -Limpieza del sistema de refrigeración de la unidad. -Pruebas y limpieza en los conectores de entrada y salida de flujo a las mantas. -Verificación de funcionamiento de todos los parámetros durante 2 h. -El filtro (malla amplia) se encontró contaminado, se realizó limpieza. -Pruebas de pH: Vr Esperado: 7, Vr Inicial: 9 Vr Final: 6 Se recomienda informar a Biotec Medical cualquier falla del equipo antes de realizar una intervención o modificación al mismo. Las modificaciones hechas por personal ajeno a Biotec Medical serán responsabilidad de quien las ejecute. -Se recomienda realizar el cambio del cable AC por el especificado por el fabricante. -El equipo queda en condiciones normales de funcionamiento Nota: se debe verificar con los dos Ingenieros que han venido a realizar los mantenimientos, ya que el área de Biomédica del Hospital no realiza Intervenciones a equipos en contrato. | correctivo menor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | 21 | 1 | 3550.5417 | 0.5915% | 169.0734 | 0.5915% | 29.87% | 88.11% | #N/A
BLA-CENTR-00013779 | 1488.5764 | 2014-10-30 | 2021-01-28 11:25:00 | 2021-01-28 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro de temperatura y revoluciones por minuto y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 13779 | 155668 | 2 | 1.25 | 2282.4757 | 0.08762% | 1141.2378 | 0.08762% | 5.122% | 27.05% | #N/A
BLA-CENTR-00013779 | 1314.5 | 2014-10-30 | 2021-07-21 12:50:00 | 2021-07-21 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 13779 | 155668 | 2 | 0.83333 | 2456.5347 | 0.08142% | 1228.2674 | 0.08142% | 4.768% | 25.4% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 1152.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-30 09:00:00 | 2021-12-30 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del msv ya que reportan que no toma tensión arterial. se verifica equipo funcionando correctamente sin embargo la comunicación con la central esta fallida. se realiza ajuste de cable de ethernet y configuración de central y msv equipos funcionan correctamente | Correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.5 | 2618.375 | 0.3055% | 327.2969 | 0.3055% | 16.75% | 66.71% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 635.5625 | 2014-10-30 | 2023-05-31 12:05:00 | 2023-05-31 10:30:00 | 31/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia sin comunicación a la central de monitoreo Se realiza reparación de cable e comunicación y no presenta mejoría, se realiza verificación a toma de conexión y se encuentra con desajuste Se recomienda al personal realizar el reporte de la toma con sistemas, Queda pendiente revisión de comunicación del ,ornitorrinco cuando se realiza la reparación de la toma | correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 1.5833 | 3135.5035 | 0.2551% | 391.9379 | 0.2551% | 14.19% | 60.09% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 368.4924 | 2014-10-30 | 2024-02-22 12:20:00 | 2024-02-22 12:11:00 | 22/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de cable de red de central de monitoreo se realizan prubas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.15 | 3402.5139 | 0.2351% | 425.3142 | 0.2351% | 13.16% | 57.11% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 81.5938 | 2014-10-30 | 2024-12-05 10:10:00 | 2024-12-05 09:45:00 | 04/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de conexiónes del equipo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.41667 | 3689.4236 | 0.2168% | 461.178 | 0.2168% | 12.2% | 54.19% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 1526.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-21 08:30:00 | 2020-12-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza interna de tarjetas se inicia el equipo se realiza depuramiento de datos ingresados en la memoria del equipo.&#x0D; Equipo funcionando correctamente, no presenta ninguna novedad | Correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.5 | 2244.3542 | 0.3564% | 280.5443 | 0.3564% | 19.25% | 72.29% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 1767.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-24 09:00:00 | 2020-04-24 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de tarjetas, se realizan depuramiento de datos y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.5 | 2003.375 | 0.3993% | 250.4219 | 0.3993% | 21.31% | 76.25% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 1397.6493 | 2014-10-30 | 2021-04-29 09:00:00 | 2021-04-29 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, Se realiza limpieza de tarjeta interna, se reinicia el equipo, se realiza depurado de datos ingresados en la memoria del equipo, equipo en funcionamiento. &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 0.58333 | 2373.375 | 0.3371% | 296.6719 | 0.3371% | 18.31% | 70.28% | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | 1041.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:00:00 | 2022-04-20 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, Se realiza limpieza de tarjeta interna, equipo en funcionamiento. Se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | 8 | 2.5 | 2729.625 | 0.2931% | 341.2031 | 0.2931% | 16.13% | 65.18% | #N/A
BLA-CENTR-00013816 | 1314.5417 | 2014-10-30 | 2021-07-21 11:50:00 | 2021-07-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 13816 | 159924 | 2 | 0.83333 | 2456.4931 | 0.08142% | 1228.2465 | 0.08142% | 4.768% | 25.41% | #N/A
BLA-CENTR-00013816 | 1488.5208 | 2014-10-30 | 2021-01-28 12:20:00 | 2021-01-28 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro de temperatura y revoluciones por minuto y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 13816 | 159924 | 2 | 0.83333 | 2282.5139 | 0.08762% | 1141.2569 | 0.08762% | 5.122% | 27.05% | #N/A
BMO-PULSO-00014025 | 1270.6111 | 2014-10-30 | 2021-09-03 10:18:00 | 2021-09-03 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | 2 | 0.96667 | 2500.4292 | 0.07999% | 1250.2146 | 0.07999% | 4.686% | 25.02% | #N/A
BMO-PULSO-00014025 | 1427.5486 | 2014-10-30 | 2021-03-30 11:30:00 | 2021-03-30 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | 2 | 0.66667 | 2343.4792 | 0.08534% | 1171.7396 | 0.08534% | 4.992% | 26.45% | #N/A
BDG-TENPO-00015080 | 1722.5 | 2014-10-30 | 2020-06-08 12:30:00 | 2020-06-08 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza cambio de pera neumática y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | 4 | 0.5 | 2048.5208 | 0.1953% | 512.1302 | 0.1953% | 11.06% | 50.49% | #N/A
BDG-TENPO-00015080 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | 4 | 1 | 2189.2917 | 0.1827% | 547.3229 | 0.1827% | 10.38% | 48.2% | #N/A
BDG-TENPO-00015080 | 1407.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-19 10:40:00 | 2021-04-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | 4 | 0.66667 | 2363.4444 | 0.1692% | 590.8611 | 0.1692% | 9.656% | 45.63% | #N/A
BDG-TENPO-00015080 | 1139.5 | 2014-10-30 | 2022-01-12 13:00:00 | 2022-01-12 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | 4 | 1 | 2631.5417 | 0.152% | 657.8854 | 0.152% | 8.717% | 42.14% | #N/A
BDG-TENAT-00014485 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | 2 | 1 | 2189.2917 | 0.09135% | 1094.6458 | 0.09135% | 5.334% | 28.03% | #N/A
BDG-TENAT-00014485 | 1785.3479 | 2014-10-30 | 2020-04-06 16:28:00 | 2020-04-06 15:39:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, pruebas con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | 2 | 0.81667 | 1985.6861 | 0.1007% | 992.8431 | 0.1007% | 5.864% | 30.41% | #N/A
BQX-SICOR-00018168 | 608.6979 | 2014-10-30 | 2023-06-27 08:00:00 | 2023-06-27 07:15:00 | 29/06/2023-Senior - Se realiza limpieza y lubricación de sierra corta yesos. Se destapa tapa protectora y se retira exceso de polvo interno. Se realiza lubricación de cierra y parte interna. Se realizan pruebas. Equipo se encuentra funcionando y operativo. | correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | 1 | 0.75 | 3162.3333 | 0.03162% | 3162.3333 | 0.03162% | 1.879% | 10.76% | #N/A
BFE-FOTOF-00015396 | 1692.625 | 2014-10-30 | 2020-07-08 10:30:00 | 2020-07-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario CNARVAEZ&#x0D; &#x0D; 06/07/2020: Se fue a revisar el equipo e informan en el servicio que el equipo se lo había llevado una residente para la sala de cx. Por favor apenas se tenga el equipo informar al biomédico de salsas de cirugía&#x0D; &#x0D; 08/07/2020: Se realiza ajuste al adaptador de fotosforo equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Fotoforo | 15396 | 16230066 | 3 | 1.5 | 2078.4375 | 0.1443% | 692.8125 | 0.1443% | 8.296% | 40.53% | #N/A
BFE-FOTOF-00015396 | 1433.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-24 07:20:00 | 2021-03-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia fractura, equipo no reparable.&#x0D; Se realiza la baja del mismo, equipo se entrega a activos fijos | Correctivo menor | Fotoforo | 15396 | 16230066 | 3 | 0.33333 | 2337.3056 | 0.1284% | 779.1019 | 0.1284% | 7.412% | 37% | #N/A
BFE-FOTOF-00015396 | 1749.6667 | 2014-10-30 | 2020-05-12 08:45:00 | 2020-05-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a carcaza de fotóforo, el cual se encontraba roto por caída. Equipo presenta desgaste en la luz ya que se ve un poco ópaco. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Fotoforo | 15396 | 16230066 | 3 | 0.75 | 2021.3646 | 0.1484% | 673.7882 | 0.1484% | 8.52% | 41.39% | #N/A
BAS-SUCCI-00018443 | 130.4688 | 2014-10-30 | 2024-10-17 12:59:00 | 2024-10-17 12:45:00 | 03/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Biomedico1 - se realiza verificación de funcionamiento de equipo se evidencia filtro saturado se informa al servicio que se debe realizar cambio de filtro periódicamente | Correctivo menor | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | 3 | 0.23333 | 3640.541 | 0.08241% | 1213.5137 | 0.08241% | 4.824% | 25.67% | #N/A
BAS-SUCCI-00018443 | 405.6181 | 2014-10-30 | 2024-01-16 10:25:00 | 2024-01-16 09:10:00 | 29/01/2024-Senior - Se realiza revisión de succionador, evidenciando correcto funcionamiento, sin embargo, el liner cuenta con fisuras, y su capacidad supera a la del equipo, Se recomienda al servicio el cambio del liner por uno mas pequeño, asi se garantiza el correcto funcionamiento del equipo | Correctivo menor | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | 3 | 1.25 | 3365.434 | 0.08914% | 1121.8113 | 0.08914% | 5.208% | 27.45% | #N/A
BAS-SUCCI-00018443 | 263.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-06 11:45:00 | 2024-06-06 11:20:00 | 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | 3 | 0.41667 | 3507.4896 | 0.08553% | 1169.1632 | 0.08553% | 5.002% | 26.5% | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | 1699.6875 | 2014-10-30 | 2020-07-01 07:45:00 | 2020-07-01 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de cable AC el cual se encontraba en reparación. | Correctivo menor | Electroestimulador | 15201 | 17032 | 5 | 0.25 | 2071.3229 | 0.2414% | 414.2646 | 0.2414% | 13.48% | 58.06% | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | 1580.3958 | 2014-10-30 | 2020-10-28 15:30:00 | 2020-10-28 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Electroestimulador | 15201 | 17032 | 5 | 1 | 2190.6458 | 0.2282% | 438.1292 | 0.2282% | 12.8% | 56.03% | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | 1763.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-28 09:00:00 | 2020-04-28 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se verifica entrega de potencia en los cuatro canales, se verifica display y LCD, Brust, secuencia, variación automática de amplitud y frecuencia del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Electroestimulador | 15201 | 17032 | 5 | 0.5 | 2007.375 | 0.2491% | 401.475 | 0.2491% | 13.88% | 59.21% | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | 1214.3403 | 2014-10-30 | 2021-10-29 16:40:00 | 2021-10-29 15:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Electroestimulador | 15201 | 17032 | 5 | 0.83333 | 2556.6944 | 0.1956% | 511.3389 | 0.1956% | 11.07% | 50.54% | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | 1396.3646 | 2014-10-30 | 2021-04-30 15:55:00 | 2021-04-30 15:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza interna, se realiza verificación de entrega de potencia en los cuatro canales, se verifica display lcd,operación en sus cuatro modos: normal, burst, secuencia, variación automática de amplitud y frecuencia. &#x0D; El equipo opera de manera adecuada. | Correctivo menor | Electroestimulador | 15201 | 17032 | 5 | 0.66667 | 2374.6632 | 0.2106% | 474.9326 | 0.2106% | 11.87% | 53.14% | #N/A
BDG-TENPA-00015303 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | 4 | 1 | 2185.2917 | 0.183% | 546.3229 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENPA-00015303 | 1222.3958 | 2014-10-30 | 2021-10-21 15:20:00 | 2021-10-21 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | 4 | 0.83333 | 2548.6389 | 0.1569% | 637.1597 | 0.1569% | 8.987% | 43.16% | #N/A
BDG-TENPA-00015303 | 1411.6736 | 2014-10-30 | 2021-04-15 08:40:00 | 2021-04-15 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | 4 | 0.83333 | 2359.3611 | 0.1695% | 589.8403 | 0.1695% | 9.672% | 45.68% | #N/A
BDG-TENPA-00015303 | 1144.4792 | 2014-10-30 | 2022-01-07 13:30:00 | 2022-01-07 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | 4 | 1 | 2626.5625 | 0.1523% | 656.6406 | 0.1523% | 8.732% | 42.2% | #N/A
BDG-BASTA-00013704 | 1559.4444 | 2014-10-30 | 2020-11-18 14:10:00 | 2020-11-18 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | 3 | 0.83333 | 2211.5903 | 0.1356% | 737.1968 | 0.1356% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASTA-00013704 | 1372.4514 | 2014-10-30 | 2021-05-24 14:05:00 | 2021-05-24 13:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | 3 | 0.91667 | 2398.5868 | 0.1251% | 799.5289 | 0.1251% | 7.23% | 36.25% | #N/A
BDG-BASTA-00013704 | 1137.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-14 12:00:00 | 2022-01-14 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | 3 | 1 | 2633.5 | 0.1139% | 877.8333 | 0.1139% | 6.607% | 33.64% | #N/A
BDG-BASTA-00014292 | 1565.7083 | 2014-10-30 | 2020-11-12 07:40:00 | 2020-11-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | 3 | 0.66667 | 2205.3194 | 0.136% | 735.1065 | 0.136% | 7.838% | 38.72% | #N/A
BDG-BASTA-00014292 | 1371.6597 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:05:00 | 2021-05-25 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | 3 | 0.91667 | 2399.3785 | 0.125% | 799.7928 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | #N/A
BDG-BASTA-00014292 | 1133.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-18 12:00:00 | 2022-01-18 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | 3 | 1 | 2637.5 | 0.1137% | 879.1667 | 0.1137% | 6.597% | 33.6% | #N/A
BDG-BASTA-00014290 | 1559.4028 | 2014-10-30 | 2020-11-18 15:10:00 | 2020-11-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | 3 | 0.83333 | 2211.6319 | 0.1356% | 737.2106 | 0.1356% | 7.816% | 38.63% | #N/A
BDG-BASTA-00014290 | 1374.5208 | 2014-10-30 | 2021-05-22 12:25:00 | 2021-05-22 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | 3 | 0.91667 | 2396.5174 | 0.1252% | 798.8391 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | #N/A
BDG-BASTA-00014290 | 1145.625 | 2014-10-30 | 2022-01-06 10:00:00 | 2022-01-06 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | 3 | 1 | 2625.4167 | 0.1143% | 875.1389 | 0.1143% | 6.626% | 33.73% | #N/A
BDG-BASTA-00014289 | 1559.5278 | 2014-10-30 | 2020-11-18 12:10:00 | 2020-11-18 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | 3 | 0.83333 | 2211.5069 | 0.1357% | 737.169 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASTA-00014289 | 1372.6181 | 2014-10-30 | 2021-05-24 10:05:00 | 2021-05-24 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | 3 | 0.91667 | 2398.4201 | 0.1251% | 799.4734 | 0.1251% | 7.23% | 36.26% | #N/A
BDG-BASTA-00014289 | 1140.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-11 17:00:00 | 2022-01-11 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | 3 | 1 | 2630.7083 | 0.114% | 876.9028 | 0.114% | 6.613% | 33.67% | #N/A
BDG-BBAST-00013243 | 1565.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-12 08:30:00 | 2020-11-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | 3 | 0.5 | 2205.3542 | 0.136% | 735.1181 | 0.136% | 7.838% | 38.72% | #N/A
BDG-BBAST-00013243 | 1370.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-26 08:05:00 | 2021-05-26 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | 3 | 0.91667 | 2400.3368 | 0.125% | 800.1123 | 0.125% | 7.225% | 36.23% | #N/A
BDG-BBAST-00013243 | 1133.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-18 12:00:00 | 2022-01-18 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | 3 | 1 | 2637.5 | 0.1137% | 879.1667 | 0.1137% | 6.597% | 33.6% | #N/A
BFE-LAMCI-00178380 | 1320.625 | 2014-10-30 | 2021-07-15 10:00:00 | 2021-07-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo y se realizan ajustes revisión del control limpieza y ajustes. &#x0D; Se entrega equipo en buenas condiciones de siso en funcionamiento | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | 5 | 1 | 2450.4167 | 0.204% | 490.0833 | 0.204% | 11.52% | 52.03% | #N/A
BFE-LAMCI-00178380 | 1361.625 | 2014-10-30 | 2021-06-04 10:00:00 | 2021-06-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de panel de pared, limpieza, se realiza ajuste de frenos de satélite y brazo de suspensión, se verifica comunicación entre panel y satélite se realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; Se identifica panel de pared golpeado | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | 5 | 1 | 2409.4167 | 0.2075% | 481.8833 | 0.2075% | 11.71% | 52.62% | #N/A
BFE-LAMCI-00178380 | 1231.75 | 2014-10-30 | 2021-10-12 08:00:00 | 2021-10-12 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, li8mpieza de panel frente principal, verificación de intensidad lumínica, revisión de enfoque, ajuste sistema de frenos, revisión de comunicación entre panel de pared y satélite. &#x0D; Limpieza y mantenimiento general. &#x0D; &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente, se evidencia rayos y golpes en el panel de pared, se recomienda tener cuidado con el panel ya que se puede dañar el touch del mismo. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | 5 | 2 | 2539.3333 | 0.1969% | 507.8667 | 0.1969% | 11.14% | 50.78% | #N/A
BFE-LAMCI-00178380 | 1441.7396 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:00:00 | 2021-03-16 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se solicita cambio de embellecedor lampara de cirugía antigua.&#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | 5 | 1.75 | 2329.3333 | 0.2147% | 465.8667 | 0.2147% | 12.08% | 53.83% | #N/A
BFE-LAMCI-00178380 | 1103.75 | 2014-10-30 | 2022-02-17 07:00:00 | 2022-02-17 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y limpieza de panel de control de pared, control satélite, sellos, acrílicos, se hace ajuste de frenos de movimientos, se realizan pruebas de movimientos, encendido, control de pared control de satélite.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente&#x0D; | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | 5 | 1 | 2667.2917 | 0.1875% | 533.4583 | 0.1875% | 10.64% | 49.08% | #N/A
BFE-LAMCI-00178381 | 1319.75 | 2014-10-30 | 2021-07-16 07:00:00 | 2021-07-16 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo y se realiza ajuste de freno satélite ajuste de tensión brazo, limpieza y revisión del control de pared, limpieza, revisión del sistema eléctrico, mantenimiento general. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias se entregara equipo en buenas condiciones de funcionamiento y de uso. &#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | 4 | 1 | 2451.2917 | 0.1632% | 612.8229 | 0.1632% | 9.327% | 44.43% | #N/A
BFE-LAMCI-00178381 | 1361.5417 | 2014-10-30 | 2021-06-04 12:00:00 | 2021-06-04 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de panel de pared, limpieza, se realiza ajuste de frenos de satélite y brazo de suspensión, se verifica comunicación entre panel y satélite, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | 4 | 1 | 2409.5 | 0.166% | 602.375 | 0.166% | 9.481% | 44.99% | #N/A
BFE-LAMCI-00178381 | 1231.75 | 2014-10-30 | 2021-10-12 07:00:00 | 2021-10-12 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisan equipos se realiza limpieza panel frente principal, verificación de intensidad lumínica, revisión de enfoque, ajuste sistema de frenos, revisión de comunicación entre panel de pared y satélite. &#x0D; &#x0D; Limpieza y mantenimiento general. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | 4 | 1 | 2539.2917 | 0.1575% | 634.8229 | 0.1575% | 9.019% | 43.28% | #N/A
BFE-LAMCI-00178381 | 1103.75 | 2014-10-30 | 2022-02-17 07:00:00 | 2022-02-17 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y limpieza de panel de control de pared, control satélite, sellos, acrílicos, se hace ajuste de frenos de movimientos, se realizan pruebas de movimientos, encendido, control de pared control de satélite.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente&#x0D; | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | 4 | 1 | 2667.2917 | 0.15% | 666.8229 | 0.15% | 8.605% | 41.72% | #N/A
BDG-TENPO-00015864 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | 2 | 1 | 2189.2917 | 0.09135% | 1094.6458 | 0.09135% | 5.334% | 28.03% | #N/A
BDG-TENPO-00015864 | 1138.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-13 11:00:00 | 2022-01-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | 2 | 1 | 2632.4583 | 0.07597% | 1316.2292 | 0.07597% | 4.456% | 23.93% | #N/A
BEF-NEVER-00015442 | 125.516 | 2014-10-30 | 2024-10-22 12:55:00 | 2024-10-22 11:37:00 | 10/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/10/2024-Biomedico1 - Se raliza verificacion de nevera se informa al servicio que se debe desocupar la nevera para poder realizar la revisión mas a fondo se realiza verificación de conexiónes internas del compresor se ajustan conexiones se realiza pueta en marcha del equipo el cuál arranca a funcionar sin novedad se realiza verificación de estabilidad de temperatura se informa al servicio que el equipo funciona correctamente se recomienda no realizar apertura de la puerta durante instacias prolongadas | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 1.3 | 3645.5382 | 0.192% | 520.7912 | 0.192% | 10.88% | 49.91% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1923.5417 | 2014-10-30 | 2019-11-20 11:30:00 | 2019-11-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de nevera y se realiza ajuste de temperatura. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 0.5 | 1847.4792 | 0.3789% | 263.9256 | 0.3789% | 20.33% | 74.44% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1916.6042 | 2014-10-30 | 2019-11-27 09:55:00 | 2019-11-27 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de temperatura, la nevera se encuentra en 3.8°C lo cual indica que está funcionando correctamente, se realiza indicación al servicio de la escarcha la cual deben liberar de acuerdo a acumulación. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 0.41667 | 1854.4132 | 0.3775% | 264.9162 | 0.3775% | 20.27% | 74.31% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1651.5833 | 2014-10-30 | 2020-08-18 10:50:00 | 2020-08-18 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia que hace falta la pureta interna del congelador la cual se fracturo en dias anteriores, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad &#x0D; se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad. | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 0.83333 | 2119.4514 | 0.3303% | 302.7788 | 0.3303% | 17.98% | 69.55% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1834.4167 | 2014-10-30 | 2020-02-17 15:00:00 | 2020-02-17 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 1 | 1936.625 | 0.3615% | 276.6607 | 0.3615% | 19.5% | 72.78% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1291.5104 | 2014-10-30 | 2021-08-13 12:35:00 | 2021-08-13 11:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 0.83333 | 2479.5243 | 0.2823% | 354.2178 | 0.2823% | 15.58% | 63.81% | 600000
BEF-NEVER-00015442 | 1466.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-19 10:50:00 | 2021-02-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia que hace falta la puerta interna del congelador la cual se fracturo y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | 7 | 0.83333 | 2304.4514 | 0.3038% | 329.2073 | 0.3038% | 16.66% | 66.5% | 600000
BDG-TENPA-00015826 | 1603.6042 | 2014-10-30 | 2020-10-05 10:00:00 | 2020-10-05 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | 5 | 0.5 | 2167.4167 | 0.2307% | 433.4833 | 0.2307% | 12.93% | 56.42% | #N/A
BDG-TENPA-00015826 | 1221.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-22 08:20:00 | 2021-10-22 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | 5 | 0.83333 | 2549.3472 | 0.1961% | 509.8694 | 0.1961% | 11.1% | 50.64% | #N/A
BDG-TENPA-00015826 | 1407.4097 | 2014-10-30 | 2021-04-19 15:00:00 | 2021-04-19 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | 5 | 0.83333 | 2363.625 | 0.2115% | 472.725 | 0.2115% | 11.92% | 53.31% | #N/A
BDG-TENPA-00015826 | 1042.375 | 2014-10-30 | 2022-04-19 15:30:00 | 2022-04-19 15:00:00 |  | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | 5 | 0.5 | 2728.6458 | 0.1832% | 545.7292 | 0.1832% | 10.41% | 48.3% | #N/A
BDG-TENPA-00015826 | 1140.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-11 08:00:00 | 2022-01-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | 5 | 1 | 2630.3333 | 0.1901% | 526.0667 | 0.1901% | 10.78% | 49.56% | #N/A
BDG-TENPA-00015825 | 1603.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-05 11:30:00 | 2020-10-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | 4 | 0.5 | 2167.4792 | 0.1845% | 541.8698 | 0.1845% | 10.48% | 48.54% | #N/A
BDG-TENPA-00015825 | 1222.3819 | 2014-10-30 | 2021-10-21 15:40:00 | 2021-10-21 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | 4 | 0.83333 | 2548.6528 | 0.1569% | 637.1632 | 0.1569% | 8.987% | 43.16% | #N/A
BDG-TENPA-00015825 | 1411.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-15 12:50:00 | 2021-04-15 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | 4 | 0.66667 | 2359.5347 | 0.1695% | 589.8837 | 0.1695% | 9.671% | 45.68% | #N/A
BDG-TENPA-00015825 | 1144.5 | 2014-10-30 | 2022-01-07 13:00:00 | 2022-01-07 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | 4 | 1 | 2626.5417 | 0.1523% | 656.6354 | 0.1523% | 8.732% | 42.2% | #N/A
BMO-TRMOH-00018574 | 699.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-28 10:00:00 | 2023-03-28 08:00:00 | 29/05/2023-Senior - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas. Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | 2 | 2 | 3071.4167 | 0.06512% | 1535.7083 | 0.06512% | 3.832% | 20.9% | #N/A
BMO-TRMOH-00018574 | 1090.5833 | 2014-10-30 | 2022-03-02 11:00:00 | 2022-03-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | 2 | 1 | 2680.4583 | 0.07461% | 1340.2292 | 0.07461% | 4.378% | 23.56% | #N/A
BDG-TENPA-00016808 | 858.3958 | 2014-10-30 | 2022-10-20 15:30:00 | 2022-10-20 14:30:00 | 28/10/2022-Senior - Se relizan pruebas de funcionamiento a presiones estaticas y fugas. el equipo no esta arrojando errores. Se verifican accesorios mangueras, pera, base, manometro, conectores los cuales estan en correcto funcionamiento | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | 3 | 1 | 2912.6458 | 0.103% | 970.8819 | 0.103% | 5.993% | 30.98% | #N/A
BDG-TENPA-00016808 | 1145.625 | 2014-10-30 | 2022-01-06 10:00:00 | 2022-01-06 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | 3 | 1 | 2625.4167 | 0.1143% | 875.1389 | 0.1143% | 6.626% | 33.73% | #N/A
BDG-TENPA-00016808 | 1103.6681 | 2014-10-30 | 2022-02-17 08:09:00 | 2022-02-17 07:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se relaizan pruebas de funcionamiento a presiones estaticas y fugas el equipo no esta arrojando errores Se verifican&#x0D; accesorio mangueras, pera, base, manometro, conectores los cuales estan en correcto funcionamiento simulador. equipo&#x0D; 50. 51.2 120. 119.2 300. 297.6 se realiza limpieza general | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | 3 | 0.18333 | 2667.3396 | 0.1125% | 889.1132 | 0.1125% | 6.526% | 33.3% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 1049.75 | 2014-10-30 | 2022-04-12 07:00:00 | 2022-04-12 06:00:00 | 13/04/2022-Novatecnica - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema de movimiento del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste de frenos en satélite y brazo inferior. Se revisa encendido y apagado desde el control de pared y desde el satélite directamente. Se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están bien. Satélite en buen estado operativo. Se hace limpieza general. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 1 | 2721.2917 | 0.2205% | 453.5486 | 0.2205% | 12.39% | 54.78% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 857.75 | 2014-10-30 | 2022-10-21 07:30:00 | 2022-10-21 06:00:00 | 21/10/2022-Senior - Se realiza inspección de equipo, se realiza desmonte de protectores , ajuste del brazo principal del equipo que presentaba rigidez e sus movimientos, se ajusta movimientos del satélite que presentaba rigidez, se realiza armado y pruebas finales de operatividad. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 1.5 | 2913.3125 | 0.206% | 485.5521 | 0.206% | 11.62% | 52.36% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 929.75 | 2014-10-30 | 2022-08-10 08:00:00 | 2022-08-10 06:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 12/08/2022-Senior - Se hace revisión de equipo, se verifica funcionamiento del control de pared el cual está en buenas condiciones y ejecuta bien los mandos de iluminación, se hizo apertura del control de pared al cual se le hizo limpieza a las tarjetas y conexiones principales. Se realiza ajuste de frenos en general, se revisa funcionalidad del control del satélite el cual funciona bien, el equipo cuenta con todas sus tapas protectoras. Se hizo pruebas de intensidad lumínica y enfoque de luz con buenos resultados. Se hace limpieza en general. Se adjunta reporte. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 2 | 2841.3333 | 0.2112% | 473.5556 | 0.2112% | 11.9% | 53.24% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 803.75 | 2014-10-30 | 2022-12-14 07:00:00 | 2022-12-14 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos en el satélite. Se revisa encendido y apagado desde el control de pared y directamente en el satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelite en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 1 | 2967.2917 | 0.2022% | 494.5486 | 0.2022% | 11.43% | 51.71% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 560.75 | 2014-10-30 | 2023-08-14 07:00:00 | 2023-08-14 06:00:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 15/08/2023-Senior - Se revisa equipo, se procede a verificar funcionamiento del control de pared el cual funciona sin novedad. Se procede a revisar el satélite el cual enciende todas sus luces, se verifica intensidad lumínica y enfoque. Se ajuste freno en el brazo superior y en el satélite, se verifica el modo de endoscopia el cual se ejecuta si problemas. Se hacen pruebas de encendido y apagado desde ambos controles e igual se verifica que el touch del control y el control auxiliar estén funcionando adecuadamente según el mando que se les de. Se hace limpieza en general, | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 1 | 3210.2917 | 0.1869% | 535.0486 | 0.1869% | 10.61% | 48.97% | #N/A
BFE-LAMCI-00017794 | 431.75 | 2014-10-30 | 2023-12-21 08:30:00 | 2023-12-21 06:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 21/12/2023-Senior - Se revisa control de pared. Interruptor principal, pantalla touch, cableado, conexiones, terminales eléctricas y fusibles. Se revisan frenos, brazo tensor y tubo de suspensión. Se revisa satélite y pétalos. Se revisa enfoque y opción de laparoscopia. Se revisan intensidades y on/off. Se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo en funcionamiento. Se requiere lubricar tubo de suspensión y ajuste de tuercas en flanche. Para la ejecución se requiere espacio de una mañana. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | 6 | 2.5 | 3339.3542 | 0.1797% | 556.559 | 0.1797% | 10.22% | 47.63% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 1049.75 | 2014-10-30 | 2022-04-12 07:00:00 | 2022-04-12 06:00:00 | 13/04/2022-Novatecnica - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema de movimiento del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste de frenos en satélite y brazo inferior. Se revisa encendido y apagado desde el control de pared y desde el satélite directamente. Se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están bien. Satélite en buen estado operativo. Se hace limpieza general. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1 | 2721.2917 | 0.2572% | 388.756 | 0.2572% | 14.3% | 60.39% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 935.75 | 2014-10-30 | 2022-08-04 07:30:00 | 2022-08-04 06:00:00 | 05/08/2022-Senior - Se realiza inspección del equipo, se realiza ajuste del brazo principal del satélite, se realiza limpieza de tapas , equipo operativo y funcional. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1.5 | 2835.3125 | 0.2469% | 405.0446 | 0.2469% | 13.77% | 58.88% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 326.75 | 2014-10-30 | 2024-04-04 07:00:00 | 2024-04-04 06:00:00 | 03/05/2024-Senior - Se detecta falla dónde el botón de encendido y apagado del control de satélite, no responde. Se intercambia el puerto de salida de voltaje desde el control de pared, se verifican fusibles. Se mide voltaje de salida y entrada a la tarjeta del control de satélite 31 vdc. Se evidencia marcas de líquidos en el control del satélite. Se revisan las condiciones del Flex. Se desconecta el panel y se enciende la lámpara desde el control de pared, sin generar falla. Se entrega equipo en funcionamiento. Daño en control de satélite | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1 | 3444.2917 | 0.2032% | 492.0417 | 0.2032% | 11.48% | 51.89% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 803.75 | 2014-10-30 | 2022-12-14 07:00:00 | 2022-12-14 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos en el satélite. Se revisa encendido y apagado desde el control de pared y directamente en el satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelite en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1 | 2967.2917 | 0.2359% | 423.8988 | 0.2359% | 13.2% | 57.23% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 564.75 | 2014-10-30 | 2023-08-10 07:00:00 | 2023-08-10 06:00:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión, limpieza y ajuste de cableado, led, protectores, control de pared, brazo fijo y articulado, se hacen pruebas de movimientos, membrana de satélite, panel de control de pared y funcionamiento. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1 | 3206.2917 | 0.2183% | 458.0417 | 0.2183% | 12.28% | 54.43% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 433.75 | 2014-10-30 | 2023-12-19 07:30:00 | 2023-12-19 06:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 19/12/2023-Senior - Se realiza revisión de control de pared. Se revisa cableado, pantalla touch, mandos e interruptor principal. Se revisan intensidades, foco y función para laparoscopia. Se revisa tensión en los brazos, se ajustan frenos. Se revisan protectores plásticos de brazo tensor. Se realiza limpieza general. Se entrega equipo en funcionamiento. Hay ausencia de protectores plásticos en codo de brazo tensor. Se requiere remplazo de tornillo prisionero para freno de brazo tensor. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1.5 | 3337.3125 | 0.2097% | 476.7589 | 0.2097% | 11.83% | 53% | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | 685.75 | 2014-10-30 | 2023-04-11 07:00:00 | 2023-04-11 06:00:00 | 03/04/2023-NO_DEFINIDO - , 01/06/2023-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual esta bien, se hace ajuste a frenos en brazo de sujeción del satélite y se ajusta frenos en el satélite. Se revisa encendido y apagado desde el control de pared y directamente en el satélite funcionando correctamente, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. El equipo da iluminación para endoscopia correctamente. Satélite en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. Se entrega equipo funcionando. El equipo no tiene el protector plástico de brazo inferior. Se encontró goma protectora del satélite suelto por mal uso que se está generando al no realizar el movimiento desde el manillar.. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | 7 | 1 | 3085.2917 | 0.2269% | 440.756 | 0.2269% | 12.73% | 55.81% | #N/A
BDG-GLUCO-19605702 | 318.625 | 2013-10-31 | 2024-04-12 10:00:00 | 2024-04-12 09:00:00 | 12/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de adaptador de corriente y no presenta novedad,se realiza cambio de conexión de toma y se deja sin novedad | Correctivo menor | Glucometro |  | 194-0570-22321 | 1 | 1 | 3816.4167 | 0.0262% | 3816.4167 | 0.0262% | 1.56% | 9.002% | #N/A
BDG-GLUCO-19605722 | 321.4437 | 2013-10-31 | 2024-04-09 13:40:00 | 2024-04-09 13:21:00 | 08/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo se realiza reinició paso de controles ajuste de conexión de base de carga equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Glucometro |  | 194-0572-22321 | 1 | 0.31667 | 3813.5694 | 0.02622% | 3813.5694 | 0.02622% | 1.561% | 9.008% | #N/A
BDG-GLUCO-19601402 | 459.5139 | 2013-10-31 | 2023-11-23 12:30:00 | 2023-11-23 11:40:00 | 12/12/2023-Senior - Glucómetro presenta falla en comunicación, adicional táctil no funciona por suciedad en la pantalla, se conecta a puerto de red, se descarga información, se limpia la pantalla. Pruebas funcionales ok. Equipo queda instalado y funcional en el servicio | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0140-22312 | 1 | 0.83333 | 3675.5208 | 0.02721% | 3675.5208 | 0.02721% | 1.619% | 9.33% | #N/A
BDG-GLUCO-19601412 | 319.6715 | 2013-10-31 | 2024-04-11 08:15:00 | 2024-04-11 07:53:00 | 02/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/04/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de base de carga equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0141-22312 | 1 | 0.36667 | 3815.3438 | 0.02621% | 3815.3438 | 0.02621% | 1.56% | 9.004% | #N/A
BDG-GLUCO-19601422 | 130.5896 | 2013-10-31 | 2024-10-17 10:05:00 | 2024-10-17 09:51:00 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/10/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo paso de controles de glucometria se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente realizan tomas de glucometria a paciente junto con el personal médico equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0142-22312 | 2 | 0.23333 | 4004.4201 | 0.04994% | 2002.2101 | 0.04994% | 2.952% | 16.46% | #N/A
BDG-GLUCO-19601422 | 24.3458 | 2013-10-31 | 2025-01-31 15:59:00 | 2025-01-31 15:42:00 | 22/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - se realiza verificación de adaptador de carga se realiza ajuste de conexiones se informa al servicio que el equipo siempre que no se encuentre en uso debe permanecer en la base de carga. | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0142-22312 | 2 | 0.28333 | 4110.666 | 0.04865% | 2055.333 | 0.04865% | 2.877% | 16.07% | #N/A
BDG-GLUCO-19601622 | 255.6181 | 2013-10-31 | 2024-06-14 09:22:00 | 2024-06-14 09:10:00 | 14/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/06/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo, se evidencia Pantalla bloqueada en blanco, se reinicia el equipo se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo operativo | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0162-22312 | 1 | 0.2 | 3879.3903 | 0.02578% | 3879.3903 | 0.02578% | 1.535% | 8.862% | #N/A
BDG-GLUCO-19609112 | 131.6806 | 2013-10-31 | 2024-10-16 07:59:00 | 2024-10-16 07:40:00 | 17/10/2024-Senior - Se realiza entrega de base de carga de glucómetro yaqué el que se encontraba en servicio dejo de funcionar. Se entrega base de carga nueva con adaptador de voltaje nuevo. se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-0911-22117 | 1 | 0.31667 | 4003.3326 | 0.02498% | 4003.3326 | 0.02498% | 1.488% | 8.6% | #N/A
BDG-GLUCO-19615922 | 318.6285 | 2013-10-31 | 2024-04-12 09:10:00 | 2024-04-12 08:55:00 | 12/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/04/2024-Biomedico1 - Se realiza descarga de datos por red se realiza reinicio se pasan pruebas de control equipo funciona correctamente , 12/04/2024-Biomedico1 - Se realiza descarga de datos por red se realiza reinicio se pasan pruebas de control equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Glucometro |  | 196-1592-21228 | 1 | 0.25 | 3816.3819 | 0.0262% | 3816.3819 | 0.0262% | 1.56% | 9.002% | #N/A
BQX-SICOR-00015275 | 1487.5208 | 2014-10-30 | 2021-01-29 12:20:00 | 2021-01-29 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento el equipo no enciende,se realiza limpieza, realiza una prueba pero el equipo sigue sin funcionar se informar que el equipo queda fuera de servicio debido a que deber ser reparado con proveedor ya que se requiere una herramienta especial para destapar la sierra y validar el estado de componentes internos. &#x0D; | Correctivo menor | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | 1 | 0.83333 | 2283.5139 | 0.04379% | 2283.5139 | 0.04379% | 2.593% | 14.59% | #N/A
BDG-TENPA-00016861 | 854.7292 | 2014-10-30 | 2022-10-24 07:30:00 | 2022-10-24 06:30:00 | 28/10/2022-Senior - Se relizan pruebas de funcionamiento a presiones estaticas y fugas. el equipo no esta arrojando errores. Se verifican accesorios mangueras, pera, base, manometro, conectores los cuales estan en correcto funcionamiento | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | 4 | 1 | 2916.3125 | 0.1372% | 729.0781 | 0.1372% | 7.9% | 38.97% | #N/A
BDG-TENPA-00016861 | 1140.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-11 11:00:00 | 2022-01-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | 4 | 1 | 2630.4583 | 0.1521% | 657.6146 | 0.1521% | 8.72% | 42.16% | #N/A
BDG-TENPA-00016861 | 1084.6458 | 2014-10-30 | 2022-03-08 09:30:00 | 2022-03-08 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual del tensiómetro, encontrándolo en buen estado físico. Se hace limpieza general del equipo.&#x0D; Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento, con equipo patrón Fluke PROSIM 4; y se determina que los valores&#x0D; corresponden a lo estipulado por el fabricante. Equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | 4 | 1 | 2686.3958 | 0.1489% | 671.599 | 0.1489% | 8.546% | 41.49% | #N/A
BDG-TENPA-00016861 | 702 | 2014-10-30 | 2023-03-26 04:00:00 | 2023-03-26 00:00:00 | 03/04/2023-Senior - Equipo que fue reprogramado para el mes de abril | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | 4 | 4 | 3069.1667 | 0.1303% | 767.2917 | 0.1303% | 7.522% | 37.45% | #N/A
BDG-BASTA-00015302 | 1559.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-18 11:10:00 | 2020-11-18 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificacion de parametro por comparacion y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | 3 | 0.83333 | 2211.4653 | 0.1357% | 737.1551 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASTA-00015302 | 1370.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-26 08:20:00 | 2021-05-26 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | 3 | 1 | 2400.3472 | 0.125% | 800.1157 | 0.125% | 7.225% | 36.23% | #N/A
BDG-BASTA-00015302 | 1144.375 | 2014-10-30 | 2022-01-07 16:00:00 | 2022-01-07 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | 3 | 1 | 2626.6667 | 0.1142% | 875.5556 | 0.1142% | 6.623% | 33.71% | #N/A
BDG-TENPO-00019611 | 132.3333 | 2014-10-30 | 2024-10-15 16:19:00 | 2024-10-15 16:00:00 | 16/10/2024-Senior - Se realiza entrega de equipo con sus accesorios nuevos. Equipo se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 19611 | 200404022337 | 1 | 0.31667 | 3638.6799 | 0.02748% | 3638.6799 | 0.02748% | 1.635% | 9.42% | #N/A
BLP-MONLC-00012974 | 1755.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-06 11:20:00 | 2020-05-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644 | 1 | 1.3333 | 2015.4722 | 0.04962% | 2015.4722 | 0.04962% | 2.933% | 16.36% | #N/A
BDG-TENPO-00019612 | 132.3472 | 2014-10-30 | 2024-10-15 15:59:00 | 2024-10-15 15:40:00 | 16/10/2024-Senior - Se realiza entrega de equipo con sus accesorios nuevos. Equipo se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 19612 | 201026121818 | 1 | 0.31667 | 3638.666 | 0.02748% | 3638.666 | 0.02748% | 1.635% | 9.42% | #N/A
BFT-ERGES-00012966 | 906.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-02 10:00:00 | 2022-09-02 08:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 07/10/2022-Senior - Equipo se encuentra en evaluación de costo beneficio para ser puesto en funcionamiento en el servicio, 19/12/2022-Senior - Se realiza verificación de sistemas de control, instalación se sensor de O2, verificación de funcionamiento y limpieza externa e interna de turbina. OBS, se debe liberar la base de datos, se recomienda el cambio de mascarilla ya que se encuentra en mal estado y no tiene reparación | correctivo menor | Ergoespirometro | 12966 | 2014112092 | 1 | 2 | 2864.4167 | 0.03491% | 2864.4167 | 0.03491% | 2.073% | 11.81% | #N/A
BBS-REFRI-00016091 | 1344.5208 | 2014-10-30 | 2021-06-21 12:00:00 | 2021-06-21 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de estabilizador puesto que el que tenia presentaba fallas de trabajo. El equipo queda operando con normalidad. &#x0D; | Correctivo menor | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | 5 | 0.5 | 2426.5 | 0.2061% | 485.3 | 0.2061% | 11.63% | 52.37% | #N/A
BBS-REFRI-00016091 | 353.6937 | 2014-10-30 | 2024-03-08 07:35:00 | 2024-03-08 07:21:00 | 08/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de chapa de seguridad de nevera de vacunas se instala una nueva equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | 5 | 0.23333 | 3417.316 | 0.1463% | 683.4632 | 0.1463% | 8.405% | 40.95% | #N/A
BBS-REFRI-00016091 | 663.625 | 2014-10-30 | 2023-05-05 11:00:00 | 2023-05-03 09:00:00 | 11/10/2023-Senior - Se realiza calificación de equipo según protocolos OQ y PQ de proveedor. Equipo cumple a satisfacción. , 25/10/2023-Senior - . | Correctivo menor | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | 5 | 50 | 3109.4583 | 0.1608% | 621.8917 | 0.1608% | 9.197% | 43.95% | #N/A
BBS-REFRI-00016091 | 150.7083 | 2014-10-30 | 2024-09-27 08:00:00 | 2024-09-27 07:00:00 | 04/10/2024-Senior - Se realiza calificación de nevera, se adjunta certificado de FEMTO, donde se evidencia el cumplimiento de los parámetros. | Correctivo menor | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | 5 | 1 | 3620.3333 | 0.1381% | 724.0667 | 0.1381% | 7.952% | 39.18% | #N/A
BBS-REFRI-00016091 | 857.6667 | 2014-10-30 | 2022-10-21 10:00:00 | 2022-10-21 08:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 21/10/2022-Senior - Se realiza limpieza interna y externa mecánica y eléctrica. También pruebas de encendido y funcionamiento. El equipo opera con normalidad | correctivo menor | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | 5 | 2 | 2913.4167 | 0.1716% | 582.6833 | 0.1716% | 9.785% | 46.09% | #N/A
BDG-OTOAC-02036813 | 304.3944 | 2014-10-30 | 2024-04-26 14:55:00 | 2024-04-26 14:32:00 | 23/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se realiza prueba de sonda se evidencia fallo de sonda se realiza recambio de punta distal de la sonda (plastica ) pediatrica se realiza prueba de sondanprueba de sonda pasa correctamente se realiza entrega de 5 olivas pediátricas mientra se solicita la punta pladtica y olivas | Correctivo menor | Equipo de Otoemisiones Acusticas | 18865 | 2036813 | 1 | 0.38333 | 3466.6215 | 0.02885% | 3466.6215 | 0.02885% | 1.716% | 9.864% | #N/A
BBS-CONGE-00014688 | 1376.4167 | 2014-10-30 | 2021-05-20 15:00:00 | 2021-05-20 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico del equipo en buenas condiciones, se verifica sistemas de refrigeración sin novedad, tarjetas de potencia y control en buen estado. Sistema ic3 funcionando correctamente, se verifican temperatura con equipo imron, se realizan pruebas con sonda peltier.&#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Congelador | 14688 | 2039239 | 4 | 1 | 2394.625 | 0.167% | 598.6562 | 0.167% | 9.537% | 45.19% | #N/A
BBS-CONGE-00014688 | 731.6667 | 2014-10-30 | 2023-02-24 09:00:00 | 2023-02-24 08:00:00 | 24/02/2023-Senior - Se evidencia equipo con T° idónea. Se procede a revisión de parámetros sin novedad se hace alineamiento de aspas el equipo queda en optimas condiciones. Se recomienda que al momento de hacer la carga no exceder los 3 minutos de puerta abierta y dar un reposo de 20 minutos entre cada apertura. | Correctivo menor | Congelador | 14688 | 2039239 | 4 | 1 | 3039.375 | 0.1316% | 759.8438 | 0.1316% | 7.593% | 37.74% | #N/A
BBS-CONGE-00014688 | 339.5833 | 2014-10-30 | 2024-03-22 11:00:00 | 2024-03-22 10:00:00 | 26/04/2024-gbayona - Se realiza validación de desempeño y operacional de equipo biomédico, de acuerdo al protocolo adjunto, equipo aprueba y se encuentra dentro de los parámetros establecidos | Correctivo menor | Congelador | 14688 | 2039239 | 4 | 1 | 3431.4583 | 0.1166% | 857.8646 | 0.1166% | 6.755% | 34.27% | #N/A
BBS-CONGE-00014688 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Congelador | 14688 | 2039239 | 4 | 1 | 2632.4167 | 0.152% | 658.1042 | 0.152% | 8.714% | 42.13% | #N/A
BDG-BASTA-00008079 | 1564.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-13 11:10:00 | 2020-11-13 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | 3 | 0.83333 | 2206.4653 | 0.136% | 735.4884 | 0.136% | 7.834% | 38.7% | #N/A
BDG-BASTA-00008079 | 1371.6493 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:10:00 | 2021-05-25 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | 3 | 0.75 | 2399.3819 | 0.125% | 799.794 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | #N/A
BDG-BASTA-00008079 | 1139.3542 | 2014-10-30 | 2022-01-12 16:30:00 | 2022-01-12 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | 3 | 1 | 2631.6875 | 0.114% | 877.2292 | 0.114% | 6.611% | 33.66% | #N/A
BBS-CONGE-00016000 | 1475.6458 | 2014-10-30 | 2021-02-10 09:30:00 | 2021-02-10 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento del sistema mecánico, electrónico, software, estructural y alarmas del sistema, se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Congelador | 16000 | 2071461 | 3 | 1 | 2295.3958 | 0.1307% | 765.1319 | 0.1307% | 7.542% | 37.53% | #N/A
BBS-CONGE-00016000 | 339.5833 | 2014-10-30 | 2024-03-22 11:00:00 | 2024-03-22 10:00:00 | 26/04/2024-gbayona - Se realiza validación de desempeño y operacional de equipo biomédico, de acuerdo al protocolo adjunto, equipo aprueba y se encuentra dentro de los parámetros establecidos | Correctivo menor | Congelador | 16000 | 2071461 | 3 | 1 | 3431.4583 | 0.08743% | 1143.8194 | 0.08743% | 5.11% | 27% | #N/A
BBS-CONGE-00016000 | 1138.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-13 11:00:00 | 2022-01-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Congelador | 16000 | 2071461 | 3 | 1 | 2632.4583 | 0.114% | 877.4861 | 0.114% | 6.609% | 33.65% | #N/A
BDG-BASTA-00007507 | 872.55 | 2014-10-30 | 2022-10-06 11:05:00 | 2022-10-06 10:48:00 | 05/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/10/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de tallimetro a bascula se evidencia que el tallimetro no tiene el imdicador de talla | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | 4 | 0.28333 | 2898.4618 | 0.138% | 724.6155 | 0.138% | 7.947% | 39.15% | #N/A
BDG-BASTA-00007507 | 1565.4583 | 2014-10-30 | 2020-11-12 13:30:00 | 2020-11-12 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | 4 | 0.5 | 2205.5625 | 0.1814% | 551.3906 | 0.1814% | 10.31% | 47.95% | #N/A
BDG-BASTA-00007507 | 1371.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-25 08:05:00 | 2021-05-25 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | 4 | 0.91667 | 2399.3368 | 0.1667% | 599.8342 | 0.1667% | 9.519% | 45.13% | #N/A
BDG-BASTA-00007507 | 1138.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-13 11:00:00 | 2022-01-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | 4 | 1 | 2632.4583 | 0.1519% | 658.1146 | 0.1519% | 8.714% | 42.13% | #N/A
BBS-DESCO-00016899 | 1242.366 | 2014-10-30 | 2021-10-01 16:00:00 | 2021-10-01 15:13:00 | -NO_DEFINIDO - SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL, OPERACIÓN DE MOTORES, BRAZOS DE ELEVACION, AGITACION, TEMPERATURA EN CAMARA DE DESCONGELACION CON DATA LOGGER, CONTROLADOR DE TEMPERATURA, , PRUEBA DE ALARMAS, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS, SE LUBRICAN PIEZAS MOVILES, SE REALIZA LIMPIEZA DE SISTEMA MECANICO, ELECTRONICO, PARTE EXTERIOR DEL EQUIPO.&#x0D; &#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SIN NOVEDADES. | Correctivo menor | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | 1 | 0.78333 | 2528.6667 | 0.03955% | 2528.6667 | 0.03955% | 2.345% | 13.27% | #N/A
BFE-FOTOF-00017805 | 375.4986 | 2014-10-30 | 2024-02-15 12:42:00 | 2024-02-15 12:02:00 | 14/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/02/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de protección de bombilla de fotosforo ya que se encontraba con grietas y no ajustaba de manera adecuada se realiza ajuste de protector se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se recomienda no golpear el equipo | correctivo menor | Fotoforo | 17805 | 21200903 | 3 | 0.66667 | 3395.5292 | 0.08835% | 1131.8431 | 0.08835% | 5.163% | 27.24% | #N/A
BFE-FOTOF-00017805 | 894.3681 | 2014-10-30 | 2022-09-14 16:10:00 | 2022-09-14 15:10:00 | 14/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/09/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cargador ya que el que se encintraba en el servicio se encuentra averiado se recomienda tener precaución a la hora de realizar la desconexión del adaptador de voltaje de la toma ya que se encontraron dobladas se instala adapatado se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Fotoforo | 17805 | 21200903 | 3 | 1 | 2876.6736 | 0.1043% | 958.8912 | 0.1043% | 6.065% | 31.3% | #N/A
BFE-FOTOF-00017805 | 255.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-14 11:30:00 | 2024-06-14 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento se evidencia ausencia de lente, ya que se presento daño en soporte del mismo y la luz, se toma de aprovechamiento un lente, se repara el soporte, se realizan pruebas de funcionamiento, y queda operativo el equipo. | correctivo menor | Fotoforo | 17805 | 21200903 | 3 | 0.16667 | 3515.4792 | 0.08534% | 1171.8264 | 0.08534% | 4.991% | 26.45% | #N/A
BFE-LAMCI-00215590 | 560.7083 | 2014-10-30 | 2023-08-14 08:00:00 | 2023-08-14 07:00:00 | 15/08/2023-Senior - Se revisa equipo2, se procede a verificar funcionamiento del control de pared el cual funciona sin novedad. Se procede a revisar el satélite el cual enciende todas sus luces, se verifica intensidad lumínica y enfoque. Se ajusta freno en el brazo superior y en el satélite, se verifica el modo de endoscopia el cual se ejecuta sin problema. Se hacen pruebas de encendido y apagado desde ambos controles e igual se verifica que el touch del control y el control auxiliar estén funcionando adecuadamente según el mando que se les de. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | 4 | 1 | 3210.3333 | 0.1246% | 802.5833 | 0.1246% | 7.203% | 36.14% | #N/A
BFE-LAMCI-00215590 | 432.7292 | 2014-10-30 | 2023-12-20 07:00:00 | 2023-12-20 06:30:00 | 20/12/2023-Senior - Se revisa control de pared. Interruptor principal, pantalla touch, cableado, conexiones, terminales eléctricas y fusibles. Se revisan frenos, brazo tensor y tubo de suspensión. Se revisa satélite y pétalos. Se revisa enfoque y opción de laparoscopia. Se revisan intensidades y on/off. Se realizan pruebas de funcionamiento. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | 4 | 0.5 | 3338.2917 | 0.1198% | 834.5729 | 0.1198% | 6.937% | 35.04% | #N/A
BFE-LAMCI-00215590 | 202.75 | 2014-10-30 | 2024-08-06 07:00:00 | 2024-08-06 06:00:00 | 06/08/2024-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento iniciales. Se realiza limpieza a control de pared, tubo de suspensión, brazo tensor, satélite y pétalos. Se realiza inspección del estado del equipo. Se revisa tensión y frenos comprobando estabilidad de la lámpara. Se verifica funcionamiento desde control de satélite y control de pared. Se revisa enfoque. El equipo funciona correctamente | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | 4 | 1 | 3568.2917 | 0.1121% | 892.0729 | 0.1121% | 6.505% | 33.21% | #N/A
BFE-LAMCI-00215590 | 325.75 | 2014-10-30 | 2024-04-05 07:00:00 | 2024-04-05 06:00:00 | 03/05/2024-Senior - Se realiza limpieza general. Se revisan cables, conexiones y terminales eléctricas. Se verifican frenos de articulaciones. Se realiza pruebas de manejo desde control de satélite y control de pared. Se evalúa encendido, apagado, intensidad y función laparoscópica. Se entrega equipo en funcionamiento. Se evidencian golpes en tablero de control de pared y pantalla touch rayada | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | 4 | 1 | 3445.2917 | 0.1161% | 861.3229 | 0.1161% | 6.729% | 34.16% | #N/A
BFE-LAMCI-00215591 | 154.6944 | 2014-10-30 | 2024-09-23 07:40:00 | 2024-09-23 07:20:00 | 21/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de frenos de lámpara cielitica, se entrega sin novedad | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | 2 | 0.33333 | 3616.3194 | 0.0553% | 1808.1597 | 0.0553% | 3.264% | 18.05% | #N/A
BFE-LAMCI-00215591 | 375.75 | 2014-10-30 | 2024-02-15 07:00:00 | 2024-02-15 06:00:00 | 23/02/2024-gbayona - Se realiza la revisión del equipo, dónde indican que la lámpara da error y se enciende sola y luego no tienen control desde el panel del satélite si la apagan y la prende funciona. Se revisa la tarjeta y se ve todo normal se reinician los errores, se cambia la conexión de comunicación de la lámpara al puerto #2. Se hacen pruebas y el equipo queda encendiendo desde el panel y desde el satélite. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | 2 | 1 | 3395.2917 | 0.05891% | 1697.6458 | 0.05891% | 3.473% | 19.11% | #N/A
BFE-LAMPI-00018821 | 194.6667 | 2014-10-30 | 2024-08-14 08:45:00 | 2024-08-14 08:00:00 | 12/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de soket de lámpara pielitica y se realiza ajuste de cable AC,se realiza pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias ,se entrega servicio sin novedad Se dejan recomendaciones de funcionamie nto. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | 5 | 0.75 | 3576.3646 | 0.1398% | 715.2729 | 0.1398% | 8.046% | 39.55% | #N/A
BFE-LAMPI-00018821 | 560.6667 | 2014-10-30 | 2023-08-14 09:00:00 | 2023-08-14 08:00:00 | 15/08/2023-Senior - Se revisa equipo, se hace apertura donde se procede a revisar baterías, fuente de poder, conexiones eléctricas y fusible. Los cuales están funcionando bien, se revisa sistema de movimiento, se ajuste frenos al satélite, se revisan ruedas de transporte los cuales están funcionando bien. Se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz. Se realiza limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | 5 | 1 | 3210.375 | 0.1557% | 642.075 | 0.1557% | 8.921% | 42.92% | #N/A
BFE-LAMPI-00018821 | 206.75 | 2014-10-30 | 2024-08-02 07:00:00 | 2024-08-02 06:00:00 | 03/09/2024-Senior - Se dió encendido al equipo el cual enciende bien todas sus luces leds. Se realizó apertura a base inferior donde ser revisó las baterías, cargador, el cableado de alimentación, los conectores e interruptor principal. Se ajusto freno en brazo del satélite y se limpio ruedas de transporte. Se realizó limpieza general | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | 5 | 1 | 3564.2917 | 0.1403% | 712.8583 | 0.1403% | 8.072% | 39.65% | #N/A
BFE-LAMPI-00018821 | 82.75 | 2014-10-30 | 2024-12-04 07:00:00 | 2024-12-04 06:00:00 | 13/12/2024-Senior - Se revisa equipo, se hace apertura al mismo donde se revisa fuente de poder, se toma medida de voltaje y verificación de funcionamiento a las baterías, se revisa tarjeta principal, se revisa los conectores, se revisa cable de poder, se revisa conector principal y se hace limpieza a las llantas. Se hace ajuste de frenos en el satélite y brazo principal, se hace pruebas de encendido y apagado conectado a la red eléctrica y también solo con las baterías, los leds funcionan bien, la intensidad luminica no presenta novedad. Se hace limpieza en general Se entrega equipo funcionando. El satélite en su parte plástica presenta algunos rayones, esto es por uso mismo. | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | 5 | 1 | 3688.2917 | 0.1356% | 737.6583 | 0.1356% | 7.812% | 38.62% | #N/A
BFE-LAMPI-00018821 | 321.75 | 2014-10-30 | 2024-04-09 07:00:00 | 2024-04-09 06:00:00 | 03/05/2024-Senior - Se realiza limpieza general. Se revisan frenos de ecualizaciones. Se realizan ajustes. Se verifican conexiones, terminales y uniones eléctricas. Se realizan pruebas de funcionamiento, se ensayan las intensidades y encendido y apagado. El equipo funciona normalmente | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | 5 | 1 | 3449.2917 | 0.145% | 689.8583 | 0.145% | 8.33% | 40.66% | #N/A
BQX-CAPTU-00010234 | 1928.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-15 08:15:00 | 2019-11-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cuál se encuentra en el área de ingeniería biomédica, se realiza revisión física, funcional, pruebas de encendido y funcionamiento. Adicionalmente se realiza embalaje del equipo para conservar su carcaza y evitar daños por deterioro. Equipo funciona correctamente y se encuentra asegurado de forma correcta en el área de ingeniería biomédica. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | 2 | 0.25 | 1842.3438 | 0.1086% | 921.1719 | 0.1086% | 6.306% | 32.35% | #N/A
BQX-CAPTU-00010234 | 1459.5625 | 2014-10-30 | 2021-02-26 11:20:00 | 2021-02-26 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | 2 | 0.83333 | 2311.4722 | 0.08652% | 1155.7361 | 0.08652% | 5.059% | 26.76% | #N/A
BBF-BOMNU-22234999 | 1343.5833 | 2013-10-31 | 2021-06-22 11:00:00 | 2021-06-22 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, y equipo se encuentra en buenas condiciones.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio par su respectiva desinfección , funcionando sin ninguna novedad.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo y pruebas eléctricas. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | 3 | 1 | 2791.4583 | 0.1075% | 930.4861 | 0.1075% | 6.245% | 32.08% | #N/A
BBF-BOMNU-22234999 | 1106.5833 | 2013-10-31 | 2022-02-14 10:45:00 | 2022-02-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo encontrando que el equipo presenta daño en el cargador debido a desconexión de uno de los cables a la tarjeta del cargador.&#x0D; Se realiza reconexión del cable y se realizan las pruebas del software.&#x0D; Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo de pruebas realizadas y pruebas de seguridad electrica | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | 3 | 0.75 | 3028.4479 | 0.09906% | 1009.4826 | 0.09906% | 5.77% | 30% | #N/A
BBF-BOMNU-22234999 | 243.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | 3 | 1 | 3891.375 | 0.07709% | 1297.125 | 0.07709% | 4.52% | 24.24% | #N/A
BBF-BOMNU-22235013 | 1337.5417 | 2013-10-31 | 2021-06-28 12:00:00 | 2021-06-28 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | 2 | 1 | 2797.5 | 0.07149% | 1398.75 | 0.07149% | 4.199% | 22.69% | #N/A
BBF-BOMNU-22235013 | 264.5833 | 2013-10-31 | 2024-06-05 11:00:00 | 2024-06-05 10:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | 2 | 1 | 3870.4583 | 0.05167% | 1935.2292 | 0.05167% | 3.053% | 16.97% | #N/A
BFE-LAMPI-00018931 | 234.7292 | 2014-10-30 | 2024-07-05 07:22:00 | 2024-07-05 06:30:00 | 05/07/2024-Senior - Se revisa que el desplazamiento motriz del equipo este funcionando bien. Se hace revisión a la parte inferior del equipo donde se toma medida de voltaje de las dos baterías, se revisa que los conectores y la fuente en general este en buen estado y funcionando, se limpia las ruedas del equipo y se revisa la alimentación en su conector y cable de poder. Se ajusta frenos en su brazo de sujeción del satélite y ajuste de freno en el satélite. Se hace pruebas de encendido y apagado desde sus baterías y conectado a la red de energía lo cual demuestra que no hay novedad en su funcionamiento. Se verifica que el manilar de inicio del equipo este realizando su función sin problema. Se hace limpieza en general | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | 2 | 0.86667 | 3536.3069 | 0.05656% | 1768.1535 | 0.05656% | 3.336% | 18.42% | #N/A
BFE-LAMPI-00018931 | 347.75 | 2014-10-30 | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-14 06:00:00 |  | correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | 2 | 1 | 3423.2917 | 0.05842% | 1711.6458 | 0.05842% | 3.445% | 18.97% | #N/A
BBF-BOMNU-22297942 | 244.5 | 2013-10-31 | 2024-06-25 13:00:00 | 2024-06-25 12:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | 1 | 1 | 3890.5417 | 0.0257% | 3890.5417 | 0.0257% | 1.53% | 8.838% | #N/A
BBF-BOMNU-22298285 | 251.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | 1 | 1 | 3883.3333 | 0.02575% | 3883.3333 | 0.02575% | 1.533% | 8.854% | #N/A
BBF-BOMNU-22298301 | 928.6667 | 2013-10-31 | 2022-08-11 08:30:00 | 2022-08-11 08:00:00 | 31/08/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento se adjunta reporte. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | 2 | 0.5 | 3206.3542 | 0.06238% | 1603.1771 | 0.06238% | 3.673% | 20.11% | #N/A
BBF-BOMNU-22298301 | 242.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | 2 | 1 | 3892.3333 | 0.05138% | 1946.1667 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22381189 | 614.6042 | 2013-10-31 | 2023-06-21 10:30:00 | 2023-06-21 09:30:00 | 24/07/2023-Senior - Se evidencia pole clamp de equipo rodado, lo que no permite una correcta sujeción a los atriles, se realiza el respectivo cambio y pruebas generales de funcionamiento. Se realiza mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | 2 | 1 | 3520.4375 | 0.05681% | 1760.2188 | 0.05681% | 3.351% | 18.5% | #N/A
BBF-BOMNU-22381189 | 244.4167 | 2013-10-31 | 2024-06-25 15:00:00 | 2024-06-25 14:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | 2 | 1 | 3890.625 | 0.05141% | 1945.3125 | 0.05141% | 3.037% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22381191 | 923.6667 | 2013-10-31 | 2022-08-16 09:00:00 | 2022-08-16 08:00:00 | 31/08/2022-Senior - Equipo presenta correctivo durante mantenimiento preventivo, presenta daño de tope de tornillo del clamp, es necesario cambio de componente y ejecución de pruebas de funcionamiento. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | 2 | 1 | 3211.375 | 0.06228% | 1605.6875 | 0.06228% | 3.668% | 20.08% | #N/A
BBF-BOMNU-22381191 | 257.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | 2 | 1 | 3877.375 | 0.05158% | 1938.6875 | 0.05158% | 3.047% | 16.95% | #N/A
BBF-BOMNU-22381196 | 264.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | 1 | 1 | 3870.375 | 0.02584% | 3870.375 | 0.02584% | 1.538% | 8.882% | #N/A
BBF-BOMNU-22381198 | 1137.5417 | 2013-10-31 | 2022-01-14 11:50:00 | 2022-01-14 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo encontrando que el equipo presenta daño en el cargador debido a desconexión de uno de los cables a la tarjeta del cargador.&#x0D; Se realiza reconexión del cable y se realizan las pruebas del software.&#x0D; Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo de pruebas realizadas y pruebas de seguridad electrica | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | 2 | 0.83333 | 2997.4931 | 0.06672% | 1498.7465 | 0.06672% | 3.924% | 21.35% | #N/A
BBF-BOMNU-22381198 | 258.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-11 09:00:00 | 2024-06-11 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - r presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | 2 | 1 | 3876.375 | 0.05159% | 1938.1875 | 0.05159% | 3.048% | 16.95% | #N/A
BBF-BOMNU-22381202 | 251.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | 1 | 1 | 3883.375 | 0.02575% | 3883.375 | 0.02575% | 1.533% | 8.854% | #N/A
BBF-BOMNU-22381207 | 986.625 | 2013-10-31 | 2022-06-14 10:00:00 | 2022-06-14 09:00:00 | 05/07/2022-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO (Ver certificado QC ANEXO): 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). OBS. Equipo con evidente suciedad, se recomienda limpieza diaria. Ver "QC" (Certificado Quality Control) y "SE" (Certificado de seguridad eléctrica) relacionados. Se adjuntan reportes de servicio. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | 2 | 1 | 3148.4167 | 0.06352% | 1574.2083 | 0.06352% | 3.74% | 20.44% | #N/A
BBF-BOMNU-22381207 | 264.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | 2 | 1 | 3870.375 | 0.05167% | 1935.1875 | 0.05167% | 3.053% | 16.98% | #N/A
BBF-BOMNU-22381208 | 1347.6667 | 2013-10-31 | 2021-06-18 09:00:00 | 2021-06-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de CPU board &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | 2 | 1 | 2787.375 | 0.07175% | 1393.6875 | 0.07175% | 4.214% | 22.76% | #N/A
BBF-BOMNU-22381208 | 242.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | 2 | 1 | 3892.3333 | 0.05138% | 1946.1667 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22381210 | 1406.5417 | 2013-10-31 | 2021-04-20 12:00:00 | 2021-04-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - e realiza limpieza con agente desinfectantes, se realiza ajuste de adaptador cargador. &#x0D; Se realiza Quality control con Partner Amika donde se realiza (ok).Control de sensores de presión y puerta (ok), Control de clamp (ok), Control de Motor (ok), Control alarma de aire (ok), Control de comunicación (ok), Control de apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (ok), Control de Volumen (ok), Control de presión inferior (ok), Control de oclusión 1.8 BAR &lt;1.81 BAR (ok),Prueba de speaker y micrófono (ok). Prueba de Flujo 25 ml a 50 ml/h (ok).&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | 3 | 1 | 2728.5 | 0.11% | 909.5 | 0.11% | 6.384% | 32.69% | #N/A
BBF-BOMNU-22381210 | 1512.3333 | 2013-10-31 | 2021-01-04 17:00:00 | 2021-01-04 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se encuentra que equipo presenta fallo en carga, se encuentra puerto de carga dañado, tornillo de ajuste roto, se requiere cambio, daño por golpe del equipo, se realiza cambio del mismo.&#x0D; &#x0D; Pruebas de funcionamiento completadas satisfactoriamente | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | 3 | 1 | 2622.7083 | 0.1144% | 874.2361 | 0.1144% | 6.633% | 33.75% | #N/A
BBF-BOMNU-22381210 | 242.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | 3 | 1 | 3892.3333 | 0.07707% | 1297.4444 | 0.07707% | 4.519% | 24.23% | #N/A
BBF-BOMNU-22381213 | 251.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | 1 | 1 | 3883.375 | 0.02575% | 3883.375 | 0.02575% | 1.533% | 8.854% | #N/A
BBF-BOMNU-22381214 | 243.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | 1 | 1 | 3891.375 | 0.0257% | 3891.375 | 0.0257% | 1.53% | 8.836% | #N/A
BBF-BOMNU-22381218 | 244.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | 1 | 1 | 3890.375 | 0.0257% | 3890.375 | 0.0257% | 1.53% | 8.838% | #N/A
BBF-BOMNU-22381670 | 986.6667 | 2013-10-31 | 2022-06-14 09:00:00 | 2022-06-14 08:00:00 | 05/07/2022-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO (Ver certificado QC ANEXO): 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control. OBS. Equipo con evidente suciedad, se recomienda limpieza diaria. Ver "QC" (Certificado Quality Control) y "SE" (Certificado de seguridad eléctrica) relacionados. Se adjunta reporte de servicio, QC, SE. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | 2 | 1 | 3148.375 | 0.06352% | 1574.1875 | 0.06352% | 3.74% | 20.44% | #N/A
BBF-BOMNU-22381670 | 265.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-04 09:00:00 | 2024-06-04 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | 2 | 1 | 3869.375 | 0.05169% | 1934.6875 | 0.05169% | 3.054% | 16.98% | #N/A
BBF-BOMNU-22381672 | 1406.625 | 2013-10-31 | 2021-04-20 10:00:00 | 2021-04-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra cargador adaptador con desajuste en clavija. e realiza limpieza con agente desinfectantes, se realiza ajuste de cargador; Se realiza Quality control con Partner Amika donde se realiza (ok).Control de sensores de presión y puerta (ok), Control de clamp (ok), Control de Motor (ok), Control alarma de aire (ok), Control de comunicación (ok), Control de apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (ok), Control de Volumen (ok), Control de presión inferior (ok), Control de oclusión 1.8 BAR &lt;1.81 BAR (ok),Prueba de speaker y micrófono (ok). Prueba de Flujo 25 ml a 50 ml/h (ok). &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | 2 | 1 | 2728.4167 | 0.0733% | 1364.2083 | 0.0733% | 4.303% | 23.19% | #N/A
BBF-BOMNU-22381672 | 257.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | 2 | 1 | 3877.375 | 0.05158% | 1938.6875 | 0.05158% | 3.047% | 16.95% | #N/A
BBF-BOMNU-22381674 | 257.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | 1 | 1 | 3877.3333 | 0.02579% | 3877.3333 | 0.02579% | 1.536% | 8.867% | #N/A
BBF-BOMNU-22381676 | 1347.625 | 2013-10-31 | 2021-06-18 10:00:00 | 2021-06-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de parlante&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | 3 | 1 | 2787.4167 | 0.1076% | 929.1389 | 0.1076% | 6.254% | 32.12% | #N/A
BBF-BOMNU-22381676 | 1091.5833 | 2013-10-31 | 2022-03-01 11:00:00 | 2022-03-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta falla en daño en cargador amika &#x0D; &#x0D; Evaluación de desempeño, limpieza, revisión de parámetros, controles finales. se adjuntan certificados. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | 3 | 1 | 3043.4583 | 0.09857% | 1014.4861 | 0.09857% | 5.743% | 29.87% | #N/A
BBF-BOMNU-22381676 | 251.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | 3 | 1 | 3883.3333 | 0.07725% | 1294.4444 | 0.07725% | 4.529% | 24.28% | #N/A
BBF-BOMNU-22381677 | 242.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | 1 | 1 | 3892.375 | 0.02569% | 3892.375 | 0.02569% | 1.53% | 8.834% | #N/A
BBF-BOMNU-22381680 | 257.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | 1 | 1 | 3877.3333 | 0.02579% | 3877.3333 | 0.02579% | 1.536% | 8.867% | #N/A
BBF-BOMNU-22381682 | 927.6667 | 2013-10-31 | 2022-08-12 08:30:00 | 2022-08-12 08:00:00 | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | 2 | 0.5 | 3207.3542 | 0.06236% | 1603.6771 | 0.06236% | 3.672% | 20.11% | #N/A
BBF-BOMNU-22381682 | 237.7083 | 2013-10-31 | 2024-07-02 08:00:00 | 2024-07-02 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 05/08/2024-Senior - ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y microfono. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | 2 | 1 | 3897.3333 | 0.05132% | 1948.6667 | 0.05132% | 3.032% | 16.87% | #N/A
BBF-BOMNU-22381685 | 1091.5833 | 2013-10-31 | 2022-03-01 11:00:00 | 2022-03-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta falla en daño en cargador amika, requiere cambio&#x0D; &#x0D; Evaluación de desempeño, limpieza, revisión de parámetros, controles finales. se adjuntan certificados. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | 1 | 1 | 3043.4583 | 0.03286% | 3043.4583 | 0.03286% | 1.952% | 11.16% | #N/A
BBF-BOMNU-22381688 | 242.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - VALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | 1 | 1 | 3892.375 | 0.02569% | 3892.375 | 0.02569% | 1.53% | 8.834% | #N/A
BBF-BOMNU-22381689 | 242.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | 1 | 1 | 3892.3333 | 0.02569% | 3892.3333 | 0.02569% | 1.53% | 8.834% | #N/A
BBF-BOMNU-22381693 | 203.6667 | 2013-10-31 | 2024-08-05 09:00:00 | 2024-08-05 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | 1 | 1 | 3931.375 | 0.02544% | 3931.375 | 0.02544% | 1.515% | 8.75% | #N/A
BBF-BOMNU-22381694 | 1350.6667 | 2013-10-31 | 2021-06-15 08:30:00 | 2021-06-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pole clamp. &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | 3 | 0.5 | 2784.3542 | 0.1077% | 928.1181 | 0.1077% | 6.26% | 32.15% | #N/A
BBF-BOMNU-22381694 | 927.6667 | 2013-10-31 | 2022-08-12 09:00:00 | 2022-08-12 08:00:00 | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | 3 | 1 | 3207.375 | 0.09353% | 1069.125 | 0.09353% | 5.457% | 28.59% | #N/A
BBF-BOMNU-22381694 | 244.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | 3 | 1 | 3890.375 | 0.07711% | 1296.7917 | 0.07711% | 4.521% | 24.24% | #N/A
BBF-BOMNU-22381695 | 243.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | 1 | 1 | 3891.375 | 0.0257% | 3891.375 | 0.0257% | 1.53% | 8.836% | #N/A
BBF-BOMNU-22381696 | 1343.625 | 2013-10-31 | 2021-06-22 10:00:00 | 2021-06-22 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, y equipo se encuentra en buenas condiciones.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio par su respectiva desinfección , funcionando sin ninguna novedad.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo y pruebas eléctricas. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | 2 | 1 | 2791.4167 | 0.07165% | 1395.7083 | 0.07165% | 4.208% | 22.74% | #N/A
BBF-BOMNU-22381696 | 242.5833 | 2013-10-31 | 2024-06-27 11:00:00 | 2024-06-27 10:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 24/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | 2 | 1 | 3892.4583 | 0.05138% | 1946.2292 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22381699 | 986.5833 | 2013-10-31 | 2022-06-14 11:00:00 | 2022-06-14 10:00:00 | 05/07/2022-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO (Ver certificado QC ANEXO): 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). OBS. Equipo con evidente suciedad, se recomienda limpieza diaria. Ver "QC" (Certificado Quality Control) y "SE" (Certificado de seguridad eléctrica) relacionados. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | 2 | 1 | 3148.4583 | 0.06352% | 1574.2292 | 0.06352% | 3.74% | 20.44% | #N/A
BBF-BOMNU-22381699 | 242.75 | 2013-10-31 | 2024-06-27 07:00:00 | 2024-06-27 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 03/09/2024-Senior - Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | 2 | 1 | 3892.2917 | 0.05138% | 1946.1458 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22381700 | 251.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 03/09/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | 1 | 1 | 3883.3333 | 0.02575% | 3883.3333 | 0.02575% | 1.533% | 8.854% | #N/A
BBF-BOMNU-22381701 | 1137.625 | 2013-10-31 | 2022-01-14 09:40:00 | 2022-01-14 09:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | 3 | 0.66667 | 2997.4028 | 0.1001% | 999.1343 | 0.1001% | 5.828% | 30.25% | #N/A
BBF-BOMNU-22381701 | 1137.625 | 2013-10-31 | 2022-01-14 09:40:00 | 2022-01-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo encontrando que el equipo presenta daño en el cargador debido a desconexión de uno de los cables a la tarjeta del cargador.&#x0D; Se realiza reconexión del cable y se realizan las pruebas del software.&#x0D; Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo de pruebas realizadas y pruebas de seguridad electrica | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | 3 | 0.66667 | 2997.4028 | 0.1001% | 999.1343 | 0.1001% | 5.828% | 30.25% | #N/A
BBF-BOMNU-22381701 | 251.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - .Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | 3 | 1 | 3883.375 | 0.07725% | 1294.4583 | 0.07725% | 4.529% | 24.28% | #N/A
BBF-BOMNU-22381702 | 242.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | 1 | 1 | 3892.375 | 0.02569% | 3892.375 | 0.02569% | 1.53% | 8.834% | #N/A
BBF-BOMNU-22381703 | 1350.6042 | 2013-10-31 | 2021-06-15 10:00:00 | 2021-06-15 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pole clamp&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | 3 | 0.5 | 2784.4167 | 0.1077% | 928.1389 | 0.1077% | 6.26% | 32.15% | #N/A
BBF-BOMNU-22381703 | 922.5833 | 2013-10-31 | 2022-08-17 11:00:00 | 2022-08-17 10:00:00 | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta falla durante mantenimiento preventivo, presenta error de infusión y se evidencia fractura interna de carcasa causado por un golpe o caída, es necesario cambio de componente y ejecución de pruebas de funcionamiento. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | 3 | 1 | 3212.4583 | 0.09339% | 1070.8194 | 0.09339% | 5.449% | 28.55% | #N/A
BBF-BOMNU-22381703 | 251.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 05/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | 3 | 1 | 3883.3333 | 0.07725% | 1294.4444 | 0.07725% | 4.529% | 24.28% | #N/A
BBF-BOMNU-22381704 | 264.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-05 08:00:00 | 2024-06-05 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 19/07/2024-Senior - 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | 1 | 1 | 3870.3333 | 0.02584% | 3870.3333 | 0.02584% | 1.538% | 8.882% | #N/A
BBF-BOMNU-22381705 | 1343.5625 | 2013-10-31 | 2021-06-22 11:00:00 | 2021-06-22 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de parlante&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | 3 | 0.5 | 2791.4583 | 0.1075% | 930.4861 | 0.1075% | 6.245% | 32.08% | #N/A
BBF-BOMNU-22381705 | 986.5417 | 2013-10-31 | 2022-06-14 12:00:00 | 2022-06-14 11:00:00 | 05/07/2022-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO (Ver certificado QC ANEXO): 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). OBS. Equipo con evidente suciedad, se recomienda limpieza diaria. Ver "QC" (Certificado Quality Control) y "SE" (Certificado de seguridad eléctrica) relacionados. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | 3 | 1 | 3148.5 | 0.09528% | 1049.5 | 0.09528% | 5.557% | 29.04% | #N/A
BBF-BOMNU-22381705 | 243.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | 3 | 1 | 3891.375 | 0.07709% | 1297.125 | 0.07709% | 4.52% | 24.24% | #N/A
BBF-BOMNU-22381706 | 237.6667 | 2013-10-31 | 2024-07-02 09:00:00 | 2024-07-02 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | 1 | 1 | 3897.375 | 0.02566% | 3897.375 | 0.02566% | 1.528% | 8.823% | #N/A
BBF-BOMNU-22381709 | 1363.3174 | 2013-10-31 | 2021-06-02 17:23:00 | 2021-06-02 16:23:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, pruebas de funcionamiento y se evidencia falla en el cargador, lamina del cargador se encuentra desajustada.&#x0D; Se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | 2 | 1 | 2771.7243 | 0.07216% | 1385.8622 | 0.07216% | 4.237% | 22.88% | #N/A
BBF-BOMNU-22381709 | 242.6667 | 2013-10-31 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 08:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 28/08/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | 2 | 1 | 3892.375 | 0.05138% | 1946.1875 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BBF-BOMNU-22687150 | 1350.4583 | 2013-10-31 | 2021-06-15 14:00:00 | 2021-06-15 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de body&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | 2 | 1 | 2784.5833 | 0.07182% | 1392.2917 | 0.07182% | 4.218% | 22.78% | #N/A
BBF-BOMNU-22687150 | 242.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 07:00:00 | 03/09/2024-Senior - EVALUACION DE DESEMPEÑO ( 1.Limpieza con agentes desinfectantes, 2.Revisar parámetros, condiciones generales(v), 3. Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v). Prueba de seguridad eléctrica según IEC60601-1. | correctivo menor | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | 2 | 1 | 3892.3333 | 0.05138% | 1946.1667 | 0.05138% | 3.036% | 16.89% | #N/A
BDG-TERMO-00015684 | 558.75 | 2014-10-30 | 2023-08-16 06:20:00 | 2023-08-16 06:00:00 | 11/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/08/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando que se encuentra sensando en grados Fahrenheit, se modifica unidad de medida a grados Celsius. equipo queda operando correctamente | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | 1 | 0.33333 | 3212.2639 | 0.03113% | 3212.2639 | 0.03113% | 1.851% | 10.6% | #N/A
BLP-CACAM-2A566154 | 384.6667 | 2013-10-31 | 2024-02-06 11:00:00 | 2024-02-06 08:00:00 | 28/02/2024-gbayona - El personal del servicio e ingeniería biomédica entregan la cámara e indican que por inadecuado uso ocurrió un daño con la cámara. Al revisarla se evidencian todos los pines rotos, por tanto no es posible revisarla y se realiza la solicitud de cotización del cable para cambio del mismo. | correctivo menor | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | 1 | 3 | 3750.4583 | 0.02666% | 3750.4583 | 0.02666% | 1.587% | 9.153% | #N/A
BIQ-PIZMA-022A6086 | 657.7083 | 2013-10-31 | 2023-05-09 14:00:00 | 2023-05-09 07:00:00 | 04/10/2023-Senior - CORRECTIVE #WARRANTY. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE, SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE HACE INSPECCIÓN VISUAL, EL MOTOR NO PRESENTA RAYONES NI DAÑOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL MOTOR NO GENERA GIRO EN LA FRESA,PARA LO CUAL SE HACE DESENSAMBLE TOTAL DEL MOTOR, DONDE SE OBSERVO UN DAÑO IRREPARABLE EN EL EJE PRINCIPAL. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO, DEBE DARSE SU BAJA. POSIBLES CAUSAS DEL DAÑO: MAL USO, MAL PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN, REUTILIZACIÓN DE FRESAS, GOLPES O CAIDAS. | Correctivo menor | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | 1 | 7 | 3477.5833 | 0.02876% | 3477.5833 | 0.02876% | 1.711% | 9.834% | #N/A
BBS-REFRI-0000911 | 67.75 | 2014-10-30 | 2024-12-19 10:00:00 | 2024-12-19 06:00:00 |  | Correctivo menor | Refrigerador | 19088 | 230700911 | 1 | 4 | 3703.4167 | 0.027% | 3703.4167 | 0.027% | 1.607% | 9.263% | #N/A
BFA-IMPED-00023322 | 910.3583 | 2014-10-30 | 2022-08-29 15:35:00 | 2022-08-29 15:24:00 | 29/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2022-Biomedico1 - SE REALIZA VERIFICACION DE CONECXIONES SE REALIZA AJUSTE DE CONECXIONES SE REALIAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUUIPO FUNCIONA CORRECTAMENETE | Correctivo menor | Audiometro | 6025 | 23322 | 5 | 0.18333 | 2860.6493 | 0.1748% | 572.1299 | 0.1748% | 9.956% | 46.7% | #N/A
BFA-IMPED-00023322 | 1834.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-17 11:00:00 | 2020-02-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento se encuentra desgaste en selector izquierdo del equipo.&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de vía aérea, vía ósea, campo libre | Correctivo menor | Audiometro | 6025 | 23322 | 5 | 1 | 1936.4583 | 0.2582% | 387.2917 | 0.2582% | 14.35% | 60.53% | #N/A
BFA-IMPED-00023322 | 1102.625 | 2014-10-30 | 2022-02-18 10:00:00 | 2022-02-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento y se evidencia maltratado en cables de cabina y desgaste en almohadillas de auriculares.&#x0D; &#x0D; se realiza calibración de vía ósea, vía aérea y campo libre | correctivo menor | Audiometro | 6025 | 23322 | 5 | 1 | 2668.4167 | 0.1874% | 533.6833 | 0.1874% | 10.63% | 49.06% | #N/A
BFA-IMPED-00023322 | 1102.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-18 11:00:00 | 2022-02-18 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por MEDIHUMANA de cabina y audiometro | correctivo menor | Audiometro | 6025 | 23322 | 5 | 1 | 2668.4583 | 0.1874% | 533.6917 | 0.1874% | 10.63% | 49.06% | #N/A
BFA-IMPED-00023322 | 740.625 | 2014-10-30 | 2023-02-15 10:00:00 | 2023-02-15 09:00:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - , 15/02/2023-Senior - Se realiza calibración de vía aérea, vía ósea, ruidos de enmascaramiento y logoaudiometria. Calibración de campo libre. | correctivo menor | Audiometro | 6025 | 23322 | 5 | 1 | 3030.4167 | 0.165% | 606.0833 | 0.165% | 9.425% | 44.79% | #N/A
BAN-COLON-00042041 | 399.6111 | 2013-10-31 | 2024-01-22 10:00:00 | 2024-01-22 09:20:00 | 25/01/2024-Senior - Se realiza revisión de equipo con verificación de funcionamiento en torre de video. Se hacen pruebas de funcionamiento de aire/agua, por falla reportada pasando pruebas satisfactoriamente (pruebas según manual del fabricante). Equipo en seguimiento ya que manifiestan empañamiento y poca irrigación, se realizara acompañamiento con especialista. En dado caso que se evidencia la falla con el especialista se requerirá el traslado a laboratorio para un mejor diagnostico. | Correctivo menor | Videocolonoscopio |  | 2342041 | 1 | 0.66667 | 3735.4167 | 0.02677% | 3735.4167 | 0.02677% | 1.593% | 9.188% | #N/A
OTP-CAMIL-00014436 | 874.7083 | 2014-10-30 | 2022-10-04 07:30:00 | 2022-10-04 07:00:00 | 21/10/2022-Senior - Se evidencia daño en los tornillos que sujetan el cabecero, se realiza instalación de tornillos nuevos pruebas ok. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | 2 | 0.5 | 2896.3125 | 0.06905% | 1448.1562 | 0.06905% | 4.059% | 22.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00014436 | 566.5417 | 2014-10-30 | 2023-08-08 12:00:00 | 2023-08-08 11:00:00 | 11/09/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo encontrando soporte de activación de hidráulicos de cabecero suelto, se efectúa ajuste soporte de activación y graduación de hidráulicos de cabecero. Se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda trabajando normalmente | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | 2 | 1 | 3204.5 | 0.06241% | 1602.25 | 0.06241% | 3.675% | 20.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00014430 | 1307.625 | 2014-10-30 | 2021-07-28 10:00:00 | 2021-07-28 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación e instalación de base de cabecero que se encontraba rota&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | 2 | 1 | 2463.4167 | 0.08119% | 1231.7083 | 0.08119% | 4.755% | 25.34% | #N/A
OTP-CAMIL-00014430 | 1042.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-19 11:00:00 | 2022-04-19 10:00:00 | 20/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | 2 | 1 | 2728.4583 | 0.0733% | 1364.2292 | 0.0733% | 4.303% | 23.19% | #N/A
BAN-GASTR-00073849 | 399.5833 | 2013-10-31 | 2024-01-22 11:00:00 | 2024-01-22 10:00:00 | 25/01/2024-Senior - Se realiza revisión de equipo con verificación de funcionamiento en torre de video. Se hacen pruebas de funcionamiento de aire / agua, por falla reportada pasando pruebas satisfactoriamente (Pruebas según manual del fabricante). Equipo en seguimiento ya que manifiestan empañamiento y poca irrigación, se realizara acompañamiento con especialista. En dado caso que de evidencia la falla con el especialista se requerirá el traslado al laboratorio para un mejor diagnostico. | Correctivo menor | Videogastroscopio |  | 2373849 | 1 | 1 | 3735.4583 | 0.02677% | 3735.4583 | 0.02677% | 1.593% | 9.188% | #N/A
BAN-FIBRO-00012827 | 1419.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-07 11:30:00 | 2021-04-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - 07/04/2021 Se realiza cierre de mnto con numero de OT 2021-991 (Reporte adjunto en OT)&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, limpieza general y pruebas de funcionamiento satisfactoria. &#x0D; Tubo con 2 hendiduras se realiza pruebas y no afectan su imagen. &#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | 2 | 1.5 | 2351.4792 | 0.08505% | 1175.7396 | 0.08505% | 4.975% | 26.38% | #N/A
BAN-FIBRO-00012827 | 1419.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-07 11:30:00 | 2021-04-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general y pruebas de funcionamiento satisfactoria. &#x0D; Tubo con 2 hendiduras se realiza pruebas y no afectan su imagen. &#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | 2 | 1.5 | 2351.4792 | 0.08505% | 1175.7396 | 0.08505% | 4.975% | 26.38% | #N/A
OTP-CAMIL-00014770 | 356.6736 | 2014-10-30 | 2024-03-05 08:10:00 | 2024-03-05 07:50:00 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a camilla hidráulica, donde se rectifica la placa protectora del sistema de frenos que se encontraba doblada, por un fuerte impacto se endereza y se remacha a la estructura, queda funcionando correctamente, con pintura deteriorada. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | 2 | 0.33333 | 3414.3403 | 0.05858% | 1707.1701 | 0.05858% | 3.454% | 19.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00014770 | 791.5729 | 2014-10-30 | 2022-12-26 11:15:00 | 2022-12-26 10:15:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | 2 | 1 | 2979.4688 | 0.06713% | 1489.7344 | 0.06713% | 3.948% | 21.47% | #N/A
OTP-CAMIL-00014776 | 1413.4583 | 2014-10-30 | 2021-04-13 14:30:00 | 2021-04-13 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, se realiza desmontaje de cabecero y reparación externa de base soporte de cabecero roto, reparación de varilla sistema de accionamiento de hidráulico de cabecero roto. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas, plataformas plásticas y barandas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, graduación de freno, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Pruebas generales satisfactorias. Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | 1 | 1.5 | 2357.6042 | 0.04242% | 2357.6042 | 0.04242% | 2.513% | 14.16% | #N/A
OTP-CAMIL-00014767 | 320 | 2014-10-30 | 2024-04-11 00:45:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 23/05/2024-Senior - Se realiza la revisión, se remplazan pasadores rotos y se cambian pines de seguridad. Camilla operativa, en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | 3 | 0.75 | 3451.0312 | 0.08693% | 1150.3438 | 0.08693% | 5.082% | 26.87% | #N/A
OTP-CAMIL-00014767 | 791.5868 | 2014-10-30 | 2022-12-26 10:55:00 | 2022-12-26 09:55:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | 3 | 1 | 2979.4549 | 0.1007% | 993.1516 | 0.1007% | 5.863% | 30.41% | #N/A
OTP-CAMIL-00014767 | 578.625 | 2014-10-30 | 2023-07-27 10:00:00 | 2023-07-27 09:00:00 | 04/08/2023-Senior - Soporte de cabecero y varilla de activación de hidráulicos se encuentran rotos. Verificación estado físico y funcional, se realiza reparación externa (soldaduras) de soporte de cabecero y varilla de activación de hidráulicos que se encontraban averiados. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento hidráulico de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | 3 | 1 | 3192.4167 | 0.09397% | 1064.1389 | 0.09397% | 5.482% | 28.7% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 412.6667 | 2014-10-30 | 2024-01-15 15:00:00 | 2024-01-09 08:00:00 | 12/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/01/2024-Senior - En conjunto con el mantenimiento preventivo del equipo, se realizan ajuste de en sus tuberías y válvulas, esto con el fin de mejorar la entrada y salida del vapor, asi como el buen funcionamiento del equipo. Equipo queda operativo en el servicio . | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 151 | 3364.625 | 1.011% | 98.9596 | 1.011% | 45.46% | 97.37% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 261.6667 | 2014-10-30 | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 08:00:00 | 17/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2024-gbayona - Se programa servicio de revisión el día 08 de julio, el equipo funcionaba correctamente, 09/07/2024-Senior - Se realiza reemplazo de empaquetadura de tubería ingreso de vapor a válvula de cámara, válvula de igualación y válvula de camisa. Se reemplaza manómetro de suministró de vapor por garantía, observando que el suministro de vapor esta muy alto 4 bar. La presión de suministró de vapor debe de estar según fabrica es 2.5 a 2.7 bar de presión. La sobre presión en el suministro de vapor, puede ocasionar daños en la empaquetadura, daño en válvulas pistón, y demás componentes del esterilizador. Se recomienda la verificación y ajuste de la presión de suministro de vapor al esterilizador por parte de la institución. Se entrega funcionando y a satisfacción | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 9 | 3509.7083 | 0.9687% | 103.2267 | 0.9687% | 44.08% | 96.94% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1866.6458 | 2014-10-30 | 2020-01-16 08:50:00 | 2020-01-16 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de manometro de autoclave que se encontraba desajustado se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda operativo y funcional | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.33333 | 1904.3681 | 1.785% | 56.0108 | 1.785% | 65.74% | 99.84% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1935.5833 | 2014-10-30 | 2019-11-08 12:00:00 | 2019-11-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificacion general de funcionamiento, se detecta fuga de agua en intercambiador de calor, es necesario su reemplazo por fin de vida útil, también se detecta fallo en funcionamiento de presostato de igualación y fuga de vapor por tubería de ingreso de vapor, por desgaste y fin de vida útil, se recomienda el reemplazo de estas partes. Se deja funcionando provisionalmente, pero es necesario el reemplazo de las partes solicitadas, para el correcto funcionamiento del equipo.&#x0D; | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2 | 1835.5 | 1.852% | 53.9853 | 1.852% | 67.09% | 99.87% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1971.4167 | 2014-10-30 | 2019-10-03 15:00:00 | 2019-10-03 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de autoclave getinge | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 1 | 1799.625 | 1.889% | 52.9301 | 1.889% | 67.81% | 99.89% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1922.75 | 2014-10-30 | 2019-11-21 06:30:00 | 2019-11-21 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave, se remite a proveedor equipo queda funcionando pero requiere intervención de proveedor para cambio de repuestos. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 1848.2708 | 1.84% | 54.3609 | 1.84% | 66.84% | 99.87% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1904.625 | 2014-10-30 | 2019-12-09 11:00:00 | 2019-12-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de calentamiento del esterilizador | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2 | 1866.4583 | 1.822% | 54.8958 | 1.822% | 66.48% | 99.86% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1791.625 | 2014-10-30 | 2020-03-31 09:30:00 | 2020-03-31 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave, no pasa el ciclo. &#x0D; &#x0D; Equipo requiere revisión por proveedor. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 1979.3958 | 1.718% | 58.2175 | 1.718% | 64.32% | 99.79% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1806.625 | 2014-10-30 | 2020-03-16 09:30:00 | 2020-03-16 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave por fuga en el manometro. Se realiza ajuste y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 1964.3958 | 1.731% | 57.7763 | 1.731% | 64.6% | 99.8% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1789.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-02 11:00:00 | 2020-04-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de los brazos de la mesa de cirugía. equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 1 | 1981.4583 | 1.716% | 58.2782 | 1.716% | 64.28% | 99.79% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1782.4583 | 2014-10-30 | 2020-04-09 13:30:00 | 2020-04-09 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la autoclave, se solicita apoyo técnico al proveedor Maquet. Equipo fuera de servicio temporalmente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 1988.5625 | 1.71% | 58.4871 | 1.71% | 64.15% | 99.79% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1778.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-13 09:00:00 | 2020-04-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la autoclave, se solicita apoyo técnico al proveedor Maquet. Equipo fuera de servicio temporalmente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 1 | 1992.375 | 1.707% | 58.5993 | 1.707% | 64.08% | 99.79% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1768.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-23 15:00:00 | 2020-04-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificacion general de funcionamiento, se carga nuevamente software, se realiza verificacion de parámetros de esterilización. Se&#x0D; realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se entrega funcionando y a satisfacción. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 7 | 2002.625 | 1.698% | 58.9007 | 1.698% | 63.89% | 99.78% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1743.6667 | 2014-10-30 | 2020-05-18 08:45:00 | 2020-05-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave, porque no calienta, se hace revisión y se verifica con el proveedor encargado del equipo. Después de realizar la revisión equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.75 | 2027.3646 | 1.677% | 59.6284 | 1.677% | 63.44% | 99.76% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1874.625 | 2014-10-30 | 2020-01-08 09:30:00 | 2020-01-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de mangueras de autoclave que se encontraba con fuga se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda operativo y funcional | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 1896.3958 | 1.793% | 55.7763 | 1.793% | 65.89% | 99.84% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1733.7083 | 2014-10-30 | 2020-05-28 11:00:00 | 2020-05-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Al realizar la revisión del equipo no se evidencia desajuste en la sonda de temperatura, el cliente había desmontado la sonda y le realizo&#x0D; limpieza, por el desgaste que presenta se recomienda tener la sonda en stock para evitar que el equipo quede fuera de servicio a causa de este&#x0D; repuesto.&#x0D; Se realizan ciclos de trabajo.&#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 4 | 2037.4583 | 1.669% | 59.9252 | 1.669% | 63.26% | 99.75% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1733.7083 | 2014-10-30 | 2020-05-28 11:00:00 | 2020-05-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Al realizar la revisión del equipo no se evidencia desajuste en la sonda de temperatura, el cliente había desmontado la sonda y le realizo&#x0D; limpieza, por el desgaste que presenta se recomienda tener la sonda en stock para evitar que el equipo quede fuera de servicio a causa de este&#x0D; repuesto.&#x0D; Se realizan ciclos de trabajo.&#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; Partes Solicitadas&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 4 | 2037.4583 | 1.669% | 59.9252 | 1.669% | 63.26% | 99.75% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1729.625 | 2014-10-30 | 2020-06-01 09:30:00 | 2020-06-01 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y ajuste de autoclave getinge. Equipo es funcional. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 2041.3958 | 1.666% | 60.0411 | 1.666% | 63.19% | 99.75% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1868.5556 | 2014-10-30 | 2020-01-14 10:55:00 | 2020-01-14 10:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste autoclave getinge ya que se encontraba bloqueada se envía ciclo y pasa sin novedad | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.25 | 1902.4549 | 1.787% | 55.9546 | 1.787% | 65.78% | 99.84% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1869.5424 | 2014-10-30 | 2020-01-13 11:19:00 | 2020-01-13 10:59:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de autoclave ya que no deja abrir las puertas se evidencia que la cámara aun tiene presión se despresuriza y las puertas abren sin ningún problema | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.33333 | 1901.4715 | 1.788% | 55.9256 | 1.788% | 65.8% | 99.84% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1700.375 | 2014-10-30 | 2020-06-30 17:00:00 | 2020-06-30 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza el retiro de la sonda de temperatura para posible reparación local. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2 | 2070.7083 | 1.642% | 60.9032 | 1.642% | 62.66% | 99.73% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1356.4167 | 2014-10-30 | 2021-06-09 17:30:00 | 2021-06-09 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision de conexiones de las tuberias y se encuentra que la conexión entre la camara y el intercambiador de calor esta suelta, se realiza ajuste de todas las conexiones para asegurar que no queden fugas, se ajustan valvulas de entrada de vapor a camara, camisa e igualación, se evidencia que los epmaques de las puertas tienen demasiado deterioro por lo cual se desmontan y se instalan empaques nuevos que el cliente tiene en almacen, se realizan ciclos de trabajo.&#x0D; &#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN &#x0D; Se recomienda cambiar regulador de ajuste de presión de aire para sellado de empaques debido a que presenta desgaste. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 3.5 | 2414.7292 | 1.408% | 71.0214 | 1.408% | 57.04% | 99.37% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1356.5833 | 2014-10-30 | 2021-06-09 10:30:00 | 2021-06-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave la cual no pasa el ciclo, se verifica funcionamiento y se realiza ajuste de válvulas y el error persiste, se reporta a proveedor para su revisión. &#x0D; | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 2414.4375 | 1.408% | 71.0129 | 1.408% | 57.04% | 99.37% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1257.7222 | 2014-10-30 | 2021-09-16 07:10:00 | 2021-09-16 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave por error de enclave de presión, se realiza ajuste y no presenta mejoría, se reporta al proveedor. &#x0D; | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 0.5 | 2513.2986 | 1.353% | 73.9205 | 1.353% | 55.59% | 99.23% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1838.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-13 11:00:00 | 2020-02-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se realiza ajuste al manómetro de presión de aire, se envía un ciclo de esterilización pasándolo correctamente&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 1 | 1932.4583 | 1.759% | 56.837 | 1.759% | 65.2% | 99.82% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1806.3958 | 2014-10-30 | 2020-03-16 17:00:00 | 2020-03-16 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificacion, se saca el equipo del error y se hacen pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se netrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se adjunta el reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2.5 | 1964.7083 | 1.731% | 57.7855 | 1.731% | 64.6% | 99.8% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 1447.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-10 12:00:00 | 2021-03-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES: &#x0D; Se recomienda ajustar por parte de la institución, la presión de ingreso de vapor debe estar en 2.8 a 2.9 bar de presión. la presión actual se encuentra en 4 bar, esto puede ocasionar daños en el esterilizador. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 4 | 2323.5 | 1.463% | 68.3382 | 1.463% | 58.44% | 99.48% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 558.6667 | 2014-10-30 | 2023-08-16 17:00:00 | 2023-08-16 08:00:00 | 18/08/2023-Senior - Se realiza instalación de válvula pistón, filtro de aireación, se ajusta y se reemplaza empaques de tubería de sistema de vacío e inyección de vapor, también empaques de manómetros y se realiza limpieza de puertas donde sella los empaques, evidenciando desgaste donde los empaques hacen presión contra la puerta, para realizar hermeticidad en la cámara, desgaste normal por uso del equipo. También se realiza ajuste de sensor de presión y PT100 de temperaturas. Se realiza test de Bowie &amp; Dick, con resultados satisfactorios. Pendiente hacer prueba aerostática, para determinar punto de perdida de vacío en cámara, puertas y tuberías nuevas y viejas. Se entrega funcionando y a satisfacción. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 9 | 3212.7083 | 1.058% | 94.4914 | 1.058% | 47.01% | 97.78% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 433.6667 | 2014-10-30 | 2023-12-19 16:00:00 | 2023-12-19 08:00:00 | 20/12/2023-Senior - Se realiza desmonte de válvula check de circuito de purga de condensados de cámara, se instala válvula nueva y se verifica funcionamiento, se hace desmonte de trampas de condensado de vapor de red y de vapor de camisa, se evidencia que ambas trampas tienen desgaste interno y acumulación de sedimentos, esta sedimentación es debida a los trabajos que la institución realizo en la red de vapor, se les realiza limpieza y se verifica funcionamiento, se encuentra que no están purgando de manera normal y esta acumulación de condensado genera fallos (Presión Alta, Temperatura Baja) durante los ciclos de trabajo, se recomienda cambiar las trampas de condensado, se hace ajuste de todas las conexiones de las tuberías en los circuitos de presurización, vacío e igualación, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se realizan ciclos de trabajo N° 15448 y 15449 . Se deja el equipo funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 8 | 3337.6667 | 1.019% | 98.1667 | 1.019% | 45.73% | 97.45% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 509.625 | 2014-10-30 | 2023-10-04 11:00:00 | 2023-10-04 09:00:00 | 28/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-gbayona - Se reporta al proveedor Getinge, el fallo de la lavadora. El cual realiza visita y evidencia manguera cristalizada, 04/10/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: buenas noches quiero reportar no se si la calidad del agua que esta llegando a autoclave marca getingue la carga sale demasiado mojada hace poco le realizaron mantenimiento al igual que la lavadora cancelo y esta saliendo DEMASIADA AGUA POR LA PARTE DEL EMPAQUE, agradezco su colaboración, 04/10/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 51567 | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2 | 3261.4583 | 1.042% | 95.9252 | 1.042% | 46.5% | 97.66% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 945.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-25 16:00:00 | 2022-07-25 08:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Realizar limpieza de filtros, electroválvulas, válvulas de pistón, trampas de vapor, tanque de agua de alimentación de sistema de vacío, tanque de agua generador de vapor, válvulas de retención. se verifica el funcionamiento de puertas, verificación de componentes eléctricos. Se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente. OBS. Se solicita el reemplazo de del filtro estéril. Se verifican fugas y presenta fuga de aire por tubería de empaques, se recomienda su reemplazo. Se hizo el cambio de las válvulas de pistón. | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 8 | 2825.6667 | 1.203% | 83.1078 | 1.203% | 51.42% | 98.69% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 812.5417 | 2014-10-30 | 2022-12-05 17:00:00 | 2022-12-05 11:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 19/12/2022-Senior - Se recomienda por parte de la institución la revisión del suministro de vapor, ya que se encuentra rastro de incrustación en válvulas pistón y cámara, también se observa condensado con oxido en válvula de corte de vapor al esterilizador. El uso del equipo sin los suministros adecuados y recomendados por fabrica, puede ocasionar daños en el equipo, y generar perdida de la garantía en los repuestos instalados y el correcto funcionamiento del equipo. | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 6 | 2958.7083 | 1.149% | 87.0208 | 1.149% | 49.82% | 98.4% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 522.75 | 2014-10-30 | 2023-09-21 11:46:00 | 2023-09-21 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 26/09/2023-Senior - Se realiza prueba aerostática, ingresando una presión de aire de 2.5 bar, para detectar posibles fugas en cámara y tuberías. Al realizar la prueba se observo fuga de aire por la válvula Cheque de condensados, la cual es necesario el reemplazo, para la hermeticidad en la cámara del esterilizador y que el test de fugas, pase correctamente. Se entrega equipo funcionando con esta novedad. | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 5.7667 | 3248.4903 | 1.047% | 95.5438 | 1.047% | 46.63% | 97.69% | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | 147.7083 | 2014-10-30 | 2024-09-30 09:00:00 | 2024-09-30 07:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 03/10/2024-Senior - 1. Limpieza / Medios (suministros) 1.1 Filtros. 1.2 Filtro estéril. SE CAMBIA FILTRO 30-09-2024 CICLO Nº 17201 1.3 Electroválvulas. OK 1.4 Válvulas de pistón. OK 1.5 Trampas de vapor. OK 1.6 Tanque de agua de alimentación. OK 1.7 Tanque agua generador de vapor. N/A 1.8 Válvulas de retención. OK 1.9 Restricciones. OK 1.10 Fugas. OK SE DESMONTAN TUBERÍAS DE CIRCUITO DE INGRESO DE VAPOR Y DE SISTEMA DE VACÍO, SE CAMBIAN EMPAQUES Y SE APLICA SELLANTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE LA CONEXIÓN. 1.11 Intercambiadores de calor. OK 1.12 Sensores de presión. OK 2. Puertas 2.1 Puerta mecánica de movimiento. OK 2.2 Tolerancia, puerta. OK 2.3 Seguro. OK 2.4 Junta de la puerta. SE CAMBIARON EN CICLO N°15598, SE RECOMIENDA CAMBIARLOS, YA CUMPLIERON SU PERIODO DE VIDA UTIL 2.5 Superficies de la puerta. OK 3. Electricidad 3.1 Cables y conexiones. OK 3.2 Lámparas tablero. OK 3.3 Potencia. OK 3.4 Contactores. OK 3.5 Parada de emergencia. OK 3.6 Filtro de aire tablero OK 4. Prueba funcional 4.1 Presostatos. OK 4.2 Termostatos. OK 4.3 Registro de proceso. N/A 4.4 Prueba de fugas. OK. 4.5 Seguridad. OK 4.6 Manómetros. SE CAMBIO VASO DE CONDENSADOS DE SUMINISTRO DE AIRE. 4.7 Bomba de vacío. OK 4.8 Prueba de tipo Bowie y Dick. OK 5. Generador de vapor 5.1 Sensores de nivel. N/A 5.2 Estado interno N/A 5.3 Contactores. N/A 5.4 Elementos calefactores. N/A 5.5 Cables y conexiones. N/A 5.6 Seguridad. N/A 5.7 Válvulas de retención. N/A 5.8 Bomba de agua de alimentación. N/A 5.9 Electroválvulas. N/A 5.10 Protección de sobrecalentamiento. N/A 5.11 Fugas. N/A 5.12 Regulación de la presión. N/A 5.13 Contactores de seguridad. N/A Se realizan ciclos de trabajo N° 17201, 17202 y 17203. Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción. Se detectó tubería de ingreso de vapor a camisa con fisura, se programará desmonte con ing. Biomedica para realizar reparación o fabricación ( según recomendación de proveedor | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | 34 | 2 | 3623.375 | 0.9384% | 106.5699 | 0.9384% | 43.05% | 96.59% | #N/A
BMO-TERDI-00015859 | 1041.5083 | 2014-10-30 | 2022-04-20 14:48:00 | 2022-04-20 11:48:00 | 05/08/2022-Senior - Se realiza recalificación de la nevera de pisos mediante el procedimiento de referencia Ainser P -CA- 05. Calificación de medio isotermo basado en los lineamientos de PC-018 INDECOPI. que se encuentra anexo en el reporte. El equipo cumple con los criterios de aceptación. | Correctivo menor | Termometro Digital | 15859 | 25294 | 3 | 3 | 2729.6167 | 0.1099% | 909.8722 | 0.1099% | 6.382% | 32.68% | #N/A
BMO-TERDI-00015859 | 671.5 | 2014-10-30 | 2023-04-25 12:45:00 | 2023-04-25 12:00:00 | 29/05/2023-Senior - Se realiza recalificación de Nevera según certificado adjunto | Correctivo menor | Termometro Digital | 15859 | 25294 | 3 | 0.75 | 3099.5312 | 0.09679% | 1033.1771 | 0.09679% | 5.642% | 29.42% | #N/A
BMO-TERDI-00015859 | 307.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-23 10:35:00 | 2024-04-23 08:00:00 | 22/05/2024-Senior - Se realiza recalificación de nevera, de acuerdo a metodología descrita en el documento adjunto. | Correctivo menor | Termometro Digital | 15859 | 25294 | 3 | 2.5833 | 3463.441 | 0.08662% | 1154.4803 | 0.08662% | 5.064% | 26.79% | #N/A
BMO-TERDI-00015861 | 1041.6875 | 2014-10-30 | 2022-04-20 18:30:00 | 2022-04-20 07:30:00 | 05/08/2022-Senior - Se realiza recalificación de la nevera de pisos mediante el procedimiento de referencia Ainser P -CA- 05. Calificación de medio isotermo basado en los lineamientos de PC-018 INDECOPI. que se encuentra anexo en el reporte. El equipo cumple con los criterios de aceptación. | Correctivo menor | Termometro Digital | 15861 | 25295 | 3 | 11 | 2729.7708 | 0.1099% | 909.9236 | 0.1099% | 6.381% | 32.67% | #N/A
BMO-TERDI-00015861 | 671.6042 | 2014-10-30 | 2023-04-25 11:00:00 | 2023-04-25 09:30:00 | 29/05/2023-Senior - Se realiza recalificación de Nevera según certificado adjunto | Correctivo menor | Termometro Digital | 15861 | 25295 | 3 | 1.5 | 3099.4583 | 0.09679% | 1033.1528 | 0.09679% | 5.642% | 29.42% | #N/A
BMO-TERDI-00015861 | 307.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-23 10:45:00 | 2024-04-23 08:00:00 | 22/05/2024-Senior - Se realiza recalificación de nevera, de acuerdo a metodología descrita en el documento adjunto. | Correctivo menor | Termometro Digital | 15861 | 25295 | 3 | 2.75 | 3463.4479 | 0.08662% | 1154.4826 | 0.08662% | 5.064% | 26.79% | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | 1483.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-02 10:00:00 | 2021-02-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 20 Enero 2021&#x0D; Se realiza retiro de la sierra eléctrica corta yesos a causa de la ruptura de los tornillos que sujetan el cabezote del porta cuchillas para revisión en laboratorio del proveedor. &#x0D; &#x0D; 02 Febrero 2021&#x0D; se realizo la revisión del equipo el cual tiene los tornillos de sujeción del cabezote rotos internamente. El cual fue causado por exceso de fuerza&#x0D; al momento de utilizarla . Se realiza el cambio de la carcasa superior por una nueva en calidad de garantía.&#x0D; equipo queda en excelente condiciones físicas y funcionales. OT 2021-465&#x0D; &#x0D; 2 febrero 2021&#x0D; Se realiza entrega de sierra eléctrica al servicio de equipo en buenas condiciones, se realiza recomendación de limpieza de la misma después de cada uso OT- 2021-466 | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | 4 | 2 | 2287.4167 | 0.1749% | 571.8542 | 0.1749% | 9.961% | 46.72% | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | 1750.3542 | 2014-10-30 | 2020-05-11 15:40:00 | 2020-05-11 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de sierra nueva marca diameda serie 25857 al servicio de consulta externa CENTRO MEDICO ORTOPEDIA PEDIATRICA&#x0D; &#x0D; Se realiza entrega de sierra nueva marca diameda serie 25857 al servicio de consulta externa .&#x0D; &#x0D; Se hace entrega al doctor Victor Vargas&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | 4 | 0.16667 | 2020.6528 | 0.198% | 505.1632 | 0.198% | 11.2% | 50.97% | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | 1519.6458 | 2014-10-30 | 2020-12-28 09:20:00 | 2020-12-28 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación funcional del equipo al cual se engrasaron partes internas, limpieza de componentes eléctricos y verificación del movimiento de la sierra, la máxima velocidad no genera alteración en su funcionamiento. equipo apto para su funcionamiento.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Realizar limpieza del equipo después de cada uso | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | 4 | 0.83333 | 2251.3889 | 0.1777% | 562.8472 | 0.1777% | 10.11% | 47.25% | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | 1483.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-02 09:00:00 | 2021-02-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realizo la revisión del equipo el cual tiene los tornillos de sujeción del cabezote rotos internamente. El cual fue causado por exceso de fuerza&#x0D; al momento de utilizarla .&#x0D; &#x0D; se realiza el cambio de la carcasa superior por una nueva en calidad de garantía.&#x0D; &#x0D; equipo queda en excelente condiciones físicas y funcionales. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | 4 | 1 | 2287.375 | 0.1749% | 571.8438 | 0.1749% | 9.961% | 46.72% | #N/A
BIQ-HISTR-026120BA | 515.7083 | 2024-01-05 | 2023-09-28 18:00:00 | 2023-09-28 07:00:00 | 02/10/2023-Senior - Desarme total dele quipo, cambio del lente interno extremo distal, descontaminación, secado térmico, limpieza de poluciones, alineación de separadores, proceso de foco, armado y sellado. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Histeroscopio | N/A | 26120BA | 1 | 11 | -98.25 | -1.018% | -98.25 | -1.018% | 84.17% | 3802% | #N/A
BLA-CENTR-00005607 | 1488.6076 | 2014-10-30 | 2021-01-28 10:15:00 | 2021-01-28 09:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro de temperatura y revoluciones por minuto y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 5607 | 26808 | 2 | 0.83333 | 2282.4271 | 0.08763% | 1141.2135 | 0.08763% | 5.122% | 27.05% | #N/A
BLA-CENTR-00005607 | 1314.5833 | 2014-10-30 | 2021-07-21 10:50:00 | 2021-07-21 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga | 5607 | 26808 | 2 | 0.83333 | 2456.4514 | 0.08142% | 1228.2257 | 0.08142% | 4.768% | 25.41% | #N/A
BOR-RINOF-02819616 | 1148.4167 | 2014-10-30 | 2022-01-03 16:00:00 | 2022-01-03 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza visita programada para diagnostico general de rinolaringoscopio reportado por fallas de angulaciones. Se realiza verificación física y funcional del equipo, se evidencia vending rubber con elongación en sección distal, se recomienda el cambio de este ya que se podría fisurar y causar filtración interna. &#x0D; no se evidencia angulaciones fuera de los rangos, se anexa evidencia fotográfica y reporte de servicio | Correctivo menor | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | 2 | 2 | 2622.6667 | 0.07626% | 1311.3333 | 0.07626% | 4.472% | 24.01% | #N/A
BOR-RINOF-02819616 | 753.6007 | 2014-10-30 | 2023-02-02 10:35:00 | 2023-02-02 09:35:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | 2 | 1 | 3017.441 | 0.06628% | 1508.7205 | 0.06628% | 3.899% | 21.23% | #N/A
BDG-TERMO-00015957 | 1077.4458 | 2014-10-30 | 2022-03-15 13:38:00 | 2022-03-15 13:18:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de termohigrómetro &#x0D; Se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | 2 | 0.33333 | 2693.5681 | 0.07425% | 1346.784 | 0.07425% | 4.357% | 23.46% | #N/A
BDG-TERMO-00015957 | 1090.5417 | 2014-10-30 | 2022-03-02 12:00:00 | 2022-03-02 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | 2 | 1 | 2680.5 | 0.07461% | 1340.25 | 0.07461% | 4.378% | 23.56% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1820.5208 | 2014-10-30 | 2020-03-02 11:30:00 | 2020-03-02 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se instala microswitch de puerta de lado esteril. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0 | 1950.4792 | 2.512% | 39.8057 | 2.512% | 77.85% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 321.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-09 14:00:00 | 2024-04-09 08:00:00 | 07/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/05/2024-gbayona - Se atiende solicitud con reporte de mantenimiento correctivo el 08 de abril 2024 | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 6 | 3449.5833 | 1.42% | 70.3997 | 1.42% | 57.36% | 99.4% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 178.6875 | 2014-10-30 | 2024-08-30 08:50:00 | 2024-08-30 07:30:00 | 30/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/09/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de maguera de electro válvula la cual se encuentra suelta ...se realiza ajuste y se realizan pruebas y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 1.3333 | 3592.3681 | 1.364% | 73.3136 | 1.364% | 55.89% | 99.26% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1624.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-14 07:40:00 | 2020-09-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave,no abre la puerta, se procede al respectivo ajuste, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.66667 | 2146.3194 | 2.283% | 43.8024 | 2.283% | 74.58% | 99.97% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1557.7083 | 2014-10-30 | 2020-11-20 09:00:00 | 2020-11-20 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que esta generando derrame de agua por lo cual se realiza ajuste del reservorio. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2213.375 | 2.214% | 45.1709 | 2.214% | 73.51% | 99.97% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1964.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-10 09:00:00 | 2019-10-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de funcionamiento de autoclave | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 1 | 1806.375 | 2.713% | 36.8648 | 2.713% | 80.36% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1942.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-01 07:30:00 | 2019-11-01 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión autoclave tuttnauer la cual no encendia, se realiza ajuste. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.5 | 1828.3125 | 2.68% | 37.3125 | 2.68% | 79.97% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1407.6653 | 2014-10-30 | 2021-04-19 08:36:00 | 2021-04-19 08:02:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia fuga de agua por desajuste de reservorio, se realiza ajuste necesario y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.56667 | 2363.3583 | 2.073% | 48.2318 | 2.073% | 71.18% | 99.94% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1721.6667 | 2014-10-30 | 2020-06-09 08:30:00 | 2020-06-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave y esta se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.5 | 2049.3542 | 2.391% | 41.8236 | 2.391% | 76.18% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1713.5833 | 2014-10-30 | 2020-06-17 12:00:00 | 2020-06-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica autoclave tuttnauer y se evidencia que no hay presión en la red de vapor es por tal motivo que la puerta no cierra. Al subir la presión de vapor se realizan pruebas y equipo sube las puertas correctamente y funciona adecuadamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2057.5 | 2.382% | 41.9898 | 2.382% | 76.04% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1875.5347 | 2014-10-30 | 2020-01-07 11:25:00 | 2020-01-07 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza despresurización de la cámara ya que cuando la cámara esta con presión no abre las puertas se despresurizo la cámara y la puerta de descarga abre sin ningún problema | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.25 | 1895.4757 | 2.585% | 38.6832 | 2.585% | 78.8% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1623.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-15 09:30:00 | 2020-09-15 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo se evidencia ruptura de cable de microswitch de puerta.&#x0D; Se realiza nuevo empalme del cable afectado, se ubica en una posición diferente para evitar nuevo daño.&#x0D; &#x0D; Equipo cumple con parámetros de temperatura y presión.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2.5 | 2147.3958 | 2.282% | 43.8244 | 2.282% | 74.57% | 99.97% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1267.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-06 14:20:00 | 2021-09-06 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de panel de configuración de autoclave el cual no prense, se realiza ajuste y limpieza de conexiones.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.33333 | 2503.5972 | 1.957% | 51.0938 | 1.957% | 69.1% | 99.91% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1269.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-04 14:00:00 | 2021-09-04 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Reportan fuga de vapor por tubería de entrada a cámara&#x0D; Verificación de tubería y sellos para descartar fisuras, se ajusta, se envía ciclo a 134°C para evidenciar que no persista la fuga. También se realiza inspección a pantalla de zona de descarga, realizando limpieza y ajustes electrónicos.&#x0D; Se monitoriza el comportamiento el cual es normal&#x0D; Nota: De persistir el problema se deberá cambiar la pantalla zona de descarga | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 3 | 2501.5833 | 1.959% | 51.0527 | 1.959% | 69.13% | 99.91% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1224.75 | 2014-10-30 | 2021-10-19 07:00:00 | 2021-10-19 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de ´puerta de descarga de autoclave la cual no cierra | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 1 | 2546.2917 | 1.924% | 51.9651 | 1.924% | 68.48% | 99.9% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1173.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-09 12:00:00 | 2021-12-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo, se realiza medición de voltaje y corriente a fuente de alimentación se realiza ajustes eléctricos se verifica funcionamiento de pantalla y teclado, envía ciclo a 134°C para comprobar parámetros del ciclo y cierre de puertas. Si persiste la falla en la pantalla de zona de descarga se deberán cambiar cables de alimentación y cables de datos RS232 | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2597.5 | 1.886% | 53.0102 | 1.886% | 67.76% | 99.89% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1488.7083 | 2014-10-30 | 2021-01-28 07:30:00 | 2021-01-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, ya que el panel de control se encontraba con falla, se realiza ajuste y reinicio del equipo. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.5 | 2282.3125 | 2.147% | 46.5778 | 2.147% | 72.42% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1484.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-01 10:20:00 | 2021-02-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que equipo no enciende. &#x0D; Se realiza verificación y ajuste del panel. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.33333 | 2286.4306 | 2.143% | 46.6618 | 2.143% | 72.36% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1477.5903 | 2014-10-30 | 2021-02-08 10:10:00 | 2021-02-08 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza ajuste de válvula de vapor de autoclave y se corrige fuga de agua por condensación. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.33333 | 2293.4236 | 2.137% | 46.8046 | 2.137% | 72.25% | 99.95% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1523.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-24 10:30:00 | 2020-12-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Instalación y cambio de flotador defectuoso por flotador nuevo, repuestos tuttnauer se ajusta y se verifican alguna posible fuga, se evidencia su trabajo optimo. &#x0D; Equipo se entrega funcionando correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2.5 | 2247.4375 | 2.18% | 45.8661 | 2.18% | 72.97% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1834.625 | 2014-10-30 | 2020-02-17 13:00:00 | 2020-02-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de repuestos adquiridos por el hospital:&#x0D; &#x0D; 1 trampa de vapor para cámara&#x0D; 1 membrana panel&#x0D; 1 manguera de agua&#x0D; 1 valvula aire-aire (tork)&#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 1936.5417 | 2.53% | 39.5213 | 2.53% | 78.09% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1820.5208 | 2014-10-30 | 2020-03-02 11:35:00 | 2020-03-02 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 19751&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Instalación de repuesto pendiente de autoclave.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:Se instala microswitch de puerta de lado esteril. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.083333 | 1950.4826 | 2.512% | 39.8058 | 2.512% | 77.85% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1012.5833 | 2014-10-30 | 2022-05-19 12:00:00 | 2022-05-19 10:00:00 | 25/05/2022-Novatecnica - se verifica autoclave ya que presenta condensación de humedad entre la puerta y los empaques se realiza ajuste de presión de empaques se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2758.5 | 1.776% | 56.2959 | 1.776% | 65.55% | 99.83% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 998.6667 | 2014-10-30 | 2022-06-02 15:00:00 | 2022-06-02 08:00:00 | 03/06/2022-Novatecnica - se realiza verificion del estado de la bomba de vacío y suministro de H2O en donde ele sensor de nivel de H2O presenta fallas, se realiza ajuste de la linea para dejar operativo el equipo y ajuste de parámetros de funcionamiento. el empaque de la puerta instalado se reubico para evitar fugas en la puerta. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 7 | 2772.625 | 1.767% | 56.5842 | 1.767% | 65.37% | 99.83% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1294.5972 | 2014-10-30 | 2021-08-10 10:00:00 | 2021-08-10 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira carro de carga de autoclave tuttnauer para su reparación. &#x0D; | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.33333 | 2476.4167 | 1.979% | 50.5391 | 1.979% | 69.49% | 99.92% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 515.4167 | 2014-10-30 | 2023-09-28 15:15:00 | 2023-09-28 14:00:00 | 29/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-gbayona - Se realiza revisión del equipo el día 28 de septiembre, en el cual se evidencia que el equipo tiene los empaques dañados por mala manipulación en el mantenimiento preventivo. Se realizan ajustes y se deja como observación el cambio del empaque por garantía. La solicitud se cierra con la orden N°2023-1791 | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 1.25 | 3255.6354 | 1.505% | 66.4415 | 1.505% | 59.47% | 99.56% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1162.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-20 12:30:00 | 2021-12-20 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio e instalación de dos manómetros nuevos tuttnauer visualización de empaques de puerta se realizan pruebas equipo funcional.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 2608.5208 | 1.878% | 53.2351 | 1.878% | 67.6% | 99.88% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1628.75 | 2014-10-30 | 2020-09-10 06:30:00 | 2020-09-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realizo la verificación del equipo después de un cambio de UPS equipo queda funcional &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.5 | 2142.2708 | 2.287% | 43.7198 | 2.287% | 74.65% | 99.97% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1530.5 | 2014-10-30 | 2020-12-17 12:30:00 | 2020-12-17 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra flotador desajustado, se realiza el ajuste del mismo dentro del reservorio de la autoclave. &#x0D; Se hacen pruebas funcionales, equipo se encuentra a la espera del cambio del flotador. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 0.5 | 2240.5208 | 2.187% | 45.7249 | 2.187% | 73.08% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1043.6458 | 2014-10-30 | 2022-04-18 10:30:00 | 2022-04-18 08:30:00 | 19/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de dos empaques de puerta, se realizan pruebas de funcionamiento cierre de puertas y ciclo normal. equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2727.4375 | 1.797% | 55.662 | 1.797% | 65.97% | 99.84% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1218.5833 | 2014-10-30 | 2021-10-25 18:00:00 | 2021-10-25 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Descripción: Error por temperatura&#x0D; &#x0D; Trabajo realizado: Ajustes de presión y temperatura, ajuste de ganancia, se envían ciclos test B.D y ciclos a 134°C monitoreando parámetros de normal funcionamiento. &#x0D; Se corrigen fugas de aire, verificación de cierre de puertas. &#x0D; &#x0D; Observaciones: Manómetros de puertas se observan desajustados, se requerirá cambio en el futuro | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 8 | 2552.75 | 1.919% | 52.0969 | 1.919% | 68.39% | 99.9% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 971.7708 | 2014-10-30 | 2022-06-29 11:00:00 | 2022-06-29 05:30:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - Se realiza despiece de manifold y lubricación. Limpieza de reservorio, ajuste final de carrera de puerta 2. Limpieza de cámara y rack. Pruebas de funcionamiento quedando equipo operativo. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 5.5 | 2799.4583 | 1.75% | 57.1318 | 1.75% | 65.01% | 99.82% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 615.7292 | 2014-10-30 | 2023-06-20 11:30:00 | 2023-06-20 06:30:00 | 21/06/2023-Senior - Se realiza instalación de empaques nuevos de puerta. Se revisa fuga de vapor, se envia ciclos a 134°C, teste de B&amp;D, 121°C instrumental 134°C | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 5 | 3155.4792 | 1.553% | 64.3975 | 1.553% | 60.61% | 99.63% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 515.4028 | 2014-10-30 | 2023-09-28 17:00:00 | 2023-09-28 14:20:00 | 28/09/2023-Senior - El empaque se fisura y se rasga durante el proceso de subida y bajada de la puerta (durante mantenimiento preventivo). Se retira y se revisa el daño, el empaque es funcional, se compensa entrada de aire y vapor para garantizar optimo funcionamiento. Se ejecutan ciclos de pruebas exitosos, si el autoclave presenta fallas por empaque, servimedical entregara otro en reposición. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2.6667 | 3255.7083 | 1.505% | 66.443 | 1.505% | 59.47% | 99.56% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 732.4167 | 2014-10-30 | 2023-02-23 16:00:00 | 2023-02-23 14:00:00 | 24/02/2023-Senior - El servicio reporta fuga de agua y vapor en el área de servicio, parte superior del equipo, se apagó el equipo por precaución y evitar daños por humedad, se realiza inspección eléctrica y pruebas funcionales, equipo operativo. OBSERVACIÓN: Se recomienda solucionar retorno de vapor por tubería de salida esto genera humedad y condensado en el área de servicio, pudiendo generar daños en tarjetas electrónicas y sistema eléctrico. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 3038.6667 | 1.613% | 62.0136 | 1.613% | 62% | 99.7% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 782.7083 | 2014-10-30 | 2023-01-04 11:00:00 | 2023-01-04 07:00:00 | 05/01/2024-Senior - Se evidencia presión excesiva en chaqueta, por lo cual se realiza regulación de entrada de vapor por medio de válvula manual y válvula miyawaki (reguladora). Se ejecutan ciclos de prueba exitosos. Se lubrican rieles de puerta con el fin de mejorar el proceso de apertura y cierre | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 2988.4583 | 1.64% | 60.9889 | 1.64% | 62.61% | 99.73% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 119.75 | 2014-10-30 | 2024-10-28 07:00:00 | 2024-10-28 06:00:00 | 28/10/2024-Senior - Verificación de flotador de reservorio de bomba de vacío, realiza limpieza y medición de continuidad, se observa su correcto funcionamiento, se envía ciclo test B.D a 134c sus parámetros de temperatura y presión son normales La llave de agua que alimenta el intercambiador de calor no se debe abrir tanto esto descompasa la presión de agua para el reservorio de bomba de vacío | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 1 | 3651.2917 | 1.342% | 74.5162 | 1.342% | 55.3% | 99.2% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 306.75 | 2014-10-30 | 2024-04-24 11:00:00 | 2024-04-24 06:00:00 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, por fuga de agua por la válvula (unión universal). Se realiza ajuste de válvula subsanando la fuga, sin embrago se requiere cambio de empaque de la puerta de zona limpia, y la unión (acople rápido) de manguera de válvula 43(aire). | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 5 | 3464.4583 | 1.414% | 70.7032 | 1.414% | 57.2% | 99.39% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 609.7292 | 2014-10-30 | 2023-06-26 13:00:00 | 2023-06-26 06:30:00 | 05/07/2023-Senior - Se realiza el acompañamiento para verificar parámetros de vacío, temperatura, tiempo, presión, enviando ciclo en vacío, test B&amp;D, instrumental en vacío, instrumental con carga. Se evidencia con los sensores de temperatura y presión por parte de la empresa encargada de realizar la validación y los parámetros que muestra el equipo, cumple los ciclos validados. Se observa que la válvula de sobre presión de chaqueta presenta vaporeo constante por apertura de escape. | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 6.5 | 3161.5417 | 1.55% | 64.5213 | 1.55% | 60.54% | 99.62% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 604.7083 | 2014-10-30 | 2023-07-01 17:00:00 | 2023-07-01 07:00:00 | 11/12/2023-gbayona - Se realiza calificación operacional y desempeño a 134°C del esterilizador. Se adjunta protocolo de calificación. Equipo cumple con las condiciones establecidas | Correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 10 | 3166.7083 | 1.547% | 64.6267 | 1.547% | 60.48% | 99.62% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 882.5833 | 2014-10-30 | 2022-09-26 12:00:00 | 2022-09-26 10:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 26/09/2022-Senior - Se realiza limpieza general interna, externa, desincrustación de cámara de esterilización filtros, reservorio de agua, electrodos, sensor de temperatura, carro de carga, trampa de vapor, lubricación de valvulas solenoides, riel de puertas, ajustes electricos, limpieza de tarjetas electronica, medición de voltaje corriente, verificación de impresora. Se envian ciclos de normal funcionamiento | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 2888.5 | 1.696% | 58.949 | 1.696% | 63.86% | 99.78% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 828.7083 | 2014-10-30 | 2022-11-19 12:00:00 | 2022-11-19 07:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 19/12/2022-Senior - Se realiza limpieza general de filtros y válvulas, patín de puertas y camara, los componentes internos presentan corrosión y manchado debido a la calidad del vapor entrante al equipo al equipo, se verifican conexiones electricas y tablero de control, el equipo requiere cambio de regulador de entrada de aire, racores 1/4 x 4 mm presentan fuga | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 5 | 2942.5 | 1.665% | 60.051 | 1.665% | 63.18% | 99.75% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 1078.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-14 12:00:00 | 2022-03-14 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general externa, desincrustación de cámara, bandejas, pack, filtro de agua , trampas de vapor, reservorio de bomba de vacío, lubricación y limpieza de manifold y válvulas solenoides lubricación de puerta, ajustes eléctricos y electrónicos, se envía ciclo a 134° monitoreando parámetros de normal funcionamiento. &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; Requiere cambio de dos empaques de puerta por desgaste | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 2692.5 | 1.82% | 54.949 | 1.82% | 66.44% | 99.86% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 621.75 | 2014-10-30 | 2023-06-14 14:00:00 | 2023-06-14 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 15/06/2023-Senior - Limpieza general interna, externa, desincrustación de cámara de esterilización, filtros, trampas de vapor, reservorio de agua, limpieza de tarjetas electrónicas, lubricación de válvulas solenoides, se envían ciclos a 121 °C. 134°C, monitoreando parámetros de normal funcionamiento. Observaciones: El equipo requiere cambio de empaques de puerta por defecto, también requiere empaques para soportes de válvulas solenoides, se observa que las tarjetas electrónicas estaban sulfatadas por humedad. | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 8 | 3149.5833 | 1.556% | 64.2772 | 1.556% | 60.68% | 99.63% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 518.6875 | 2014-10-30 | 2023-09-25 16:20:00 | 2023-09-25 07:30:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 26/09/2023-Senior - Limpieza general interna y externa, desincrustación de cámara de esterilización, bandejas, filtros, trampas de vapor, limpieza de tarjetas electrónicas, ajustes eléctricos, lubricación de empaques de puerta, riel de puerta, émbolos de solenoides, corrección de fuga de aire, se envían ciclos a 121 °C, 134°C, monitoreando parámetros de normal funcionamiento. Equipo requiere cambio de empaques de manifould, empaques y racores de válvulas solenoides, por deterioro, 5 mts de manguera para aire. | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 8.8333 | 3252.6806 | 1.506% | 66.3812 | 1.506% | 59.5% | 99.56% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 714.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-13 11:00:00 | 2023-03-13 07:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 13/03/2023-Senior - Limpieza General interna externa , desincrustacion de cámara de esterilizador , bandejas rack, filtros, trampas de vapor reservorio de bomba de vació , lubricacion de émbolos de válvulas solenoides, empaques de puerta riel de puertas, limpieza de tarjetas electrónicas teclados, ajuste eléctrico , se envía ciclos a 134 grados monitoreando parámetros de normal funcionamiento | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 3056.4583 | 1.603% | 62.3767 | 1.603% | 61.78% | 99.69% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 252.6875 | 2014-10-30 | 2024-06-17 11:30:00 | 2024-06-17 07:30:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 17/06/2024-Senior - Se realiza limpieza de filtros, sensores de temperatura, reservorio de agua de bomba, revisión de conexiones eléctricas y cables de comunicación, se regula entrada de aire de pistones con el fin de garantizar apertura y cerrado. Se ejecuta test de bovie and dick y ciclo de 134°C. Culminados de manera exitosa. La válvula de asiento inclinado de chaqueta a cámara presenta paso | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 4 | 3518.4792 | 1.393% | 71.8057 | 1.393% | 56.64% | 99.34% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 146.6667 | 2014-10-30 | 2024-10-01 11:00:00 | 2024-10-01 08:00:00 | 17/09/2024-NO_DEFINIDO - , 01/10/2024-Senior - Se realiza limpieza de cámara, sensor de temperatura, filtros en "y", instalación de válvula de ingreso de vapor a cámara, ajuste de fugas en mangueras de aire, lubricación de riel de puerta exterior con pruebas de funcionamiento con test de bowie and dick y ciclo de 134°. Repuesto instalados válvula asiento inclinado 1/2"(ingreso de vapor en cámara).Con necesidad de acople rosca 3/16 x 1/4" (6), manguera de 1/4"(3 mts) | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 3 | 3624.4583 | 1.352% | 73.9685 | 1.352% | 55.57% | 99.23% | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | 77.75 | 2014-10-30 | 2024-12-09 08:00:00 | 2024-12-09 06:00:00 | 12/12/2024-NO_DEFINIDO - , 16/12/2024-Senior - Trabajos realizados: Se realiza prueba de funcionamiento, se hace limpieza y lubricación de válvulas, se hace limpieza de recamara, se lubrica rieles de puertas de carga y descarga de material | correctivo menor | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | 49 | 2 | 3693.3333 | 1.327% | 75.3741 | 1.327% | 54.89% | 99.16% | #N/A
BAS-SUCCI-00000093 | 1524.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-23 14:00:00 | 2020-12-23 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 93 | 2940000043 | 1 | 1 | 2246.5833 | 0.04451% | 2246.5833 | 0.04451% | 2.635% | 14.81% | #N/A
BQX-CAPTU-00013494 | 1824.5208 | 2014-10-30 | 2020-02-27 12:30:00 | 2020-02-27 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación física y funcional, evaluando los siguientes ítems. Estado físico, limpieza interna y externa. No se presentan novedades. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | 2 | 1 | 1946.5208 | 0.1027% | 973.2604 | 0.1027% | 5.979% | 30.92% | #N/A
BQX-CAPTU-00013494 | 1467.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-18 10:10:00 | 2021-02-18 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, verificación de conexiones las cuales no presentan novedad y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | 2 | 0.66667 | 2303.4236 | 0.08683% | 1151.7118 | 0.08683% | 5.076% | 26.84% | #N/A
BQX-SICOR-00018246 | 249.4306 | 2014-10-30 | 2024-06-20 14:30:00 | 2024-06-20 13:40:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza ajuste de hoja de corte, se realiza limpieza general debido a que encontraba con bastante yeso por todas partes, se recomienda realizar limpieza, una vez se culmine la jornada de consultas, equipo funciona correctamente sin novedad. Se entrega equipo al servicio con su respectiva limpieza y desinfección. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | 1 | 0.83333 | 3521.6042 | 0.0284% | 3521.6042 | 0.0284% | 1.689% | 9.717% | #N/A
BNM-FLUJO-00717141 | 454.6667 | 2013-10-31 | 2023-11-28 09:00:00 | 2023-11-28 08:00:00 | 29/11/2023-Senior - Inspección fisica, se evidencian fisuras, grietas en carcarsa por uso Prueba de encendido-apagado, botones, placa calefactora y reconocimiento de circuito sin novedad Se evidencia unicamente opacidad en la pantalla Se realiza inspección interna, no se evidencia trazar de agua-humedad o golpe. Horas de uso 5.383 Equipo presenta leve opacidad en pantalla, no afecta funcionamiento Se recomienda realizar limpieza con trapo humedecido (no aplicar liquido directamente en el equipo, dado que esto fue lo que afecto posiblemente la pantalla) | Correctivo menor | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717141 | 1 | 1 | 3680.375 | 0.02717% | 3680.375 | 0.02717% | 1.617% | 9.318% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 915.5 | 2014-10-30 | 2022-08-24 12:28:00 | 2022-08-24 12:00:00 | 22/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conección de transductor se realizan pruebas equipo funciona correctamente se deja equipo en seguimiento | Correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.46667 | 2855.5194 | 0.3502% | 285.5519 | 0.3502% | 18.95% | 71.65% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 857.6521 | 2014-10-30 | 2022-10-21 09:50:00 | 2022-10-21 08:21:00 | 20/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/11/2022-Senior - Se Revisa doppler fetal, y se realiza ajuste en el transductor. Se realiza pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente. Se entrega al medico de turno. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 1.4833 | 2913.4097 | 0.3432% | 291.341 | 0.3432% | 18.61% | 70.94% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 657.6667 | 2014-10-30 | 2023-05-09 08:40:00 | 2023-05-09 08:00:00 | 07/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2023-Senior - Se realiza ajuste de doppler fetal, ya que se había caído un tornillo, se procede a verificar su funcionamiento y equipo se encuentran en buenas condiciones. | correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.66667 | 3113.3611 | 0.3212% | 311.3361 | 0.3212% | 17.53% | 68.54% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 609.6944 | 2014-10-30 | 2023-06-26 09:15:00 | 2023-06-26 07:20:00 | 25/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/06/2023-Biomedico2 - Se retira equipo (DOPPLER FETAL ) para su ajuste de soporte., 26/06/2023-Senior - Se realiza instalación de tornillo de soporte de doppler , Se entrega al servicio y se dejan recomendaciones de limpieza de transductor ya que se encontró con GEL y esto puede ocasionar filtraciones en el equipo | correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 1.9167 | 3161.3854 | 0.3163% | 316.1385 | 0.3163% | 17.29% | 67.98% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 255.6347 | 2014-10-30 | 2024-06-14 09:08:00 | 2024-06-14 08:46:00 | 13/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/06/2024-Senior - Se realza revisión del equipo, se cambia pila, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.36667 | 3515.3806 | 0.2845% | 351.5381 | 0.2845% | 15.69% | 64.09% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 1833.4583 | 2014-10-30 | 2020-02-18 14:00:00 | 2020-02-18 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento, limpieza general, se realiza entrega el equipo al servicio en funcionamiento y para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 1 | 1937.5833 | 0.5161% | 193.7583 | 0.5161% | 26.63% | 84.4% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 1460.5069 | 2014-10-30 | 2021-02-25 12:50:00 | 2021-02-25 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 1 | 2310.5347 | 0.4328% | 231.0535 | 0.4328% | 22.87% | 78.95% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 742.7292 | 2014-10-30 | 2023-02-13 07:10:00 | 2023-02-13 06:30:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - , 03/03/2023-Biomedico2 - Se verifica transductor el cual se encuentra en buen estado Equipo en estado operativo y funcional. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.66667 | 3028.2986 | 0.3302% | 302.8299 | 0.3302% | 17.97% | 69.54% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 550.5139 | 2014-10-30 | 2023-08-24 12:20:00 | 2023-08-24 11:40:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-Senior - Se verifica transductor el cual se encuentra en buen estado. Equipo en estado operativo y funcional Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.66667 | 3220.5139 | 0.3105% | 322.0514 | 0.3105% | 17% | 67.3% | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | 361.3958 | 2014-10-30 | 2024-02-29 15:10:00 | 2024-02-29 14:30:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | 10 | 0.66667 | 3409.6319 | 0.2933% | 340.9632 | 0.2933% | 16.14% | 65.21% | #N/A
OTP-CAMIL-00011543 | 278.4167 | 2014-10-30 | 2024-05-22 14:45:00 | 2024-05-22 14:00:00 | 12/06/2024-Senior - Se realiza revisión, se evidencias ruedas frenadas, debido al desgaste, se realiza cambio de tornillo de sostenimiento de la rueda, dejando la camilla en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | 1 | 0.75 | 3492.6146 | 0.02863% | 3492.6146 | 0.02863% | 1.703% | 9.794% | #N/A
OTP-CAMIL-00003578 | 844.5417 | 2014-10-30 | 2022-11-03 13:00:00 | 2022-11-03 11:00:00 | 24/11/2022-Senior - Se realiza fabricación e instalación de los seguros de baranda. Pruebas ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | 4 | 2 | 2926.5417 | 0.1367% | 731.6354 | 0.1367% | 7.874% | 38.86% | #N/A
OTP-CAMIL-00003578 | 354.6424 | 2014-10-30 | 2024-03-07 08:55:00 | 2024-03-07 08:35:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | 4 | 0.33333 | 3416.3715 | 0.1171% | 854.0929 | 0.1171% | 6.784% | 34.39% | #N/A
OTP-CAMIL-00003578 | 755.5799 | 2014-10-30 | 2023-01-31 11:05:00 | 2023-01-31 10:05:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | 4 | 1 | 3015.4618 | 0.1326% | 753.8655 | 0.1326% | 7.65% | 37.97% | #N/A
OTP-CAMIL-00003578 | 580.625 | 2014-10-30 | 2023-07-25 10:00:00 | 2023-07-25 09:00:00 | 04/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica y plataformas, limpieza de barandas, limpieza de ruedas, ajuste mecanismos y seguros de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico de cabecero, verificación de frenos, ajuste y lubricación de bujes de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | 4 | 1 | 3190.4167 | 0.1254% | 797.6042 | 0.1254% | 7.247% | 36.32% | #N/A
OTP-CAMIL-00003590 | 1260.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-13 12:00:00 | 2021-09-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación e instalación de los 2 seguros de las barandas. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | 2 | 1 | 2510.5 | 0.07967% | 1255.25 | 0.07967% | 4.667% | 24.93% | #N/A
OTP-CAMIL-00003590 | 592.5833 | 2014-10-30 | 2023-07-13 11:00:00 | 2023-07-13 10:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica y plataformas, limpieza de barandas, limpieza de ruedas, ajuste de mecanismos y seguros de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste de accionamiento de hidráulico de cabecero, verificación de frenos, ajuste y lubricación de bujes de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | 2 | 1 | 3178.4583 | 0.06292% | 1589.2292 | 0.06292% | 3.705% | 20.27% | #N/A
OTP-CAMIL-00010657 | 1490.4583 | 2014-10-30 | 2021-01-26 14:00:00 | 2021-01-26 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de camilla y se encuentra:&#x0D; &#x0D; Seguro de baranda derecha roto.&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de seguro en acero inoxidable nuevo, ajuste de barandas.&#x0D; &#x0D; camilla queda OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | 3 | 1 | 2280.5833 | 0.1315% | 760.1944 | 0.1315% | 7.589% | 37.72% | #N/A
OTP-CAMIL-00010657 | 117.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-30 08:00:00 | 2024-10-30 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia palanca de baranda rota, se hace el cambio de la palanca que asegura la baranda, se pinta los tenedores y ruedas. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | 3 | 1 | 3653.3333 | 0.08212% | 1217.7778 | 0.08212% | 4.808% | 25.59% | #N/A
OTP-CAMIL-00010657 | 592.5417 | 2014-10-30 | 2023-07-13 12:00:00 | 2023-07-13 11:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica y plataformas, limpieza de barandas, limpieza de ruedas, ajuste de mecanismos y seguros de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste de accionamiento de hidráulico de cabecero, verificación de frenos, ajuste y lubricación de bujes de partes móviles Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | 3 | 1 | 3178.5 | 0.09438% | 1059.5 | 0.09438% | 5.506% | 28.81% | #N/A
BLP-MONLC-00010232 | 1459.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-26 10:00:00 | 2021-02-26 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 10232 | 3103486S | 1 | 0.5 | 2311.4167 | 0.04326% | 2311.4167 | 0.04326% | 2.562% | 14.42% | #N/A
BDG-TERMO-00017929 | 1131.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-20 11:00:00 | 2022-01-20 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS&#x0D; | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 17929 | 31037 | 1 | 1 | 2639.4583 | 0.03789% | 2639.4583 | 0.03789% | 2.248% | 12.75% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 1271.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-02 16:00:00 | 2021-09-02 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - -Actividades realizadas:&#x0D; Conector de pantallas no ajusta.Esporádicamente .&#x0D; Se realiza limpieza y ajuste de tornillos se evidencia pin metálico doblado..&#x0D; &#x0D; -Resolución / Resultados:&#x0D; Se realizan pruebas de conexión con personal de imágenes sin presentar problemas pero debido a el deterioro de la&#x0D; pieza se solicitará, se realiza ajuste del freno superior. El equipo se entrega operativo.. | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 2 | 2499.6667 | 0.4001% | 249.9667 | 0.4001% | 21.34% | 76.31% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 1837.625 | 2014-10-30 | 2020-02-14 10:30:00 | 2020-02-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del arco en c, y se evidencia que los pines de conexión están doblados. se realiza llamado al proveedor mindray ya que el daño esta internamente y el equipo se encuentra en contrato | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 1.5 | 1933.4375 | 0.5172% | 193.3438 | 0.5172% | 26.68% | 84.46% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 1221.375 | 2014-10-30 | 2021-10-22 16:00:00 | 2021-10-22 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: conector de pantallas al arco no ajusta&#x0D; Actividades realizadas: Se reemplaza el cable exitosamente, se hacen pruebas de funcionamiento ok&#x0D; Equipo ok&#x0D; | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 1 | 2549.6667 | 0.3922% | 254.9667 | 0.3922% | 20.97% | 75.63% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 934.4167 | 2014-10-30 | 2022-08-05 16:50:00 | 2022-08-05 14:00:00 | 08/08/2022-Senior - Se realiza revision del equipo encontrando error 4016 y 4021. Se realiza reset del memoskop, reconexión de colimador y memoskop y limpieza de memoria del memoskop con autorización de ingeniería. Se realizan pruebas de imagen y funciones del equipo. Se entrega equipo operativo a el cliente. Nota. la imagen presenta puntos negros debido a golpes reportados anteriormente en la rejilla. | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 2.8333 | 2836.7014 | 0.3525% | 283.6701 | 0.3525% | 19.06% | 71.89% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 932.4583 | 2014-10-30 | 2022-08-07 18:30:00 | 2022-08-07 13:00:00 | 09/09/2022-Senior - Se realiza el cambio de los cables hembra interno del arco y el Sg sin presentar algún resultado satisfactorio.Se realiza la reinstalación del sw del memoskop, verificación de conectores. Se realizara el escalamiento a fabrica con los resultados obtenidos en las pruebas de hoy. El equipo se entrega fuera de servicio. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 5.5 | 2838.7708 | 0.3523% | 283.8771 | 0.3523% | 19.05% | 71.86% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 535.6708 | 2014-10-30 | 2023-09-08 10:41:00 | 2023-09-08 07:54:00 | 12/09/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo, este enciende con normalidad. El tecnólogo informa que se esta teniendo inconvenientes al guardar las imágenes Se procede a revisar las conexiones de alimentación y voltajes. Estos se encuentran entre los rangos Se revisa histórico de pacientes, el disco tiene capacidad de almacenamiento de 170 Se decide realiza una restauración de la base de datos para lo cual la ingeniera Alexandra Bayona autoriza la eliminación de estudios existentes en el equipo Tras las actividades se realizan pruebas de funcionamiento, equipo almacena las imágenes correctamente. Referente al apagado abrupto, se recomienda realizar la validación de la toma eléctrica donde se presento el evento. Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 2.7833 | 3235.4451 | 0.3091% | 323.5445 | 0.3091% | 16.93% | 67.13% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 68.375 | 2014-10-30 | 2024-12-18 18:00:00 | 2024-12-18 15:00:00 | 23/12/2024-Senior - e realiza visita en sitio, se procede a destapar el colimador y se encuentran rastros de sangre alrededor y dentro del mecanismo, se realiza limpieza y se continua con la medicion de pot y su punto de conexion de D1 esta medicion se encuentra correcta. Se enciende el equipo y se realizan pruebas, tras varios reinicios, disparos y movimientos del colimador, no se logra replicar el error. El equipo serà puesto en seguimiento | Correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 3 | 3702.75 | 0.2701% | 370.275 | 0.2701% | 14.96% | 62.18% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 1124.25 | 2014-10-30 | 2022-01-27 18:30:00 | 2022-01-27 18:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza clarificacion telefonica con el cliente el cual indica que se presenta problemas con freno relacionado con uno de los movimientos del arco en C. Se pedira repuestos realcionados con el daño&#x0D; Equipo parcialemnte operativo&#x0D; &#x0D; El sistema requiere una visita de seguimiento para completar el servicio | correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 0.5 | 2646.7708 | 0.3778% | 264.6771 | 0.3778% | 20.28% | 74.34% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 1102.5194 | 2014-10-30 | 2022-02-18 12:39:00 | 2022-02-18 11:32:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación y cambio de Bolt en freno swing.&#x0D; Se debe cambiar manija de sujeción por desajuste en la rosca interna también.&#x0D; Se solicita parte para su posterior cambio. | correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 1.1167 | 2668.5271 | 0.3747% | 266.8527 | 0.3747% | 20.14% | 74.05% | #N/A
BID-ARCON-00010109 | 399.625 | 2014-10-30 | 2024-01-31 11:40:00 | 2024-01-22 09:00:00 | 31/01/2024-Senior - Se realiza instalación de manija de control de movimiento por previo diagnostico. Se culmina instalación exitosamente realizando pruebas de movimiento y orientación, servicio prueba el equipo con visto bueno. EQUIPO OPERATIVO | correctivo menor | Arco en C | 10109 | 31192 | 10 | 218.6667 | 3380.4861 | 0.2958% | 338.0486 | 0.2958% | 16.26% | 65.52% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 1684.5 | 2014-10-30 | 2020-07-16 12:20:00 | 2020-07-16 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de manguera de oxigeno y de aire con acople chemetron para tener de soporte.&#x0D; &#x0D; Se adjunta acta de entrega | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 0.33333 | 2086.5139 | 0.3355% | 298.0734 | 0.3355% | 18.23% | 70.11% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 1826.3958 | 2014-10-30 | 2020-02-25 17:00:00 | 2020-02-25 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TOUCH Y PANTALLA, CUANDO SE REALIZA LA&#x0D; PRUEBA DE PANTALLA TACTIL EN ATG ESTA FALLA LA PRIMERA VEZ, SIN EMBARGO&#x0D; SE REPITE Y ESTA PASA.&#x0D; EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LA TOUCH FREEM, PUESTO QUE EL EQUIPO&#x0D; FUNCIONA PUEDEN SEGUIR APARECIENDO LAS ALARMAS DE BLOQUEO DE PANTALLA.&#x0D; SE ENVIA COTIZACION AL CLIENTE.&#x0D; EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 2.5 | 1944.7083 | 0.36% | 277.8155 | 0.36% | 19.42% | 72.63% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 798.6667 | 2014-10-30 | 2022-12-19 11:00:00 | 2022-12-19 08:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 16/12/2022-Senior - Equipo no disponible para mantenimiento en noviembre 2022, se adjunta reporte de no disponibilidad, 23/01/2023-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 10K Y SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR DE O2, ATG, ATC Y PVT ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005. ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 3 | 2972.4583 | 0.2355% | 424.6369 | 0.2355% | 13.18% | 57.16% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 467.375 | 2014-10-30 | 2023-11-15 17:00:00 | 2023-11-15 15:00:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 27/11/2023-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general, no se encuentran fluidos, solo polvo. Se realiza calibración de sensor de flujo, válvula exhalatoria, sensor de oxigeno, ATG, ATC y PVT adjunto. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 2 | 3303.7083 | 0.2119% | 471.9583 | 0.2119% | 11.94% | 53.36% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 627.5833 | 2014-10-30 | 2023-06-08 12:00:00 | 2023-06-08 10:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se realiza inspección visual general del equipo, no se encuentran fluidos solo polvo. S realiza cambio de batería, se realiza calibración de válvula exhalatoria, sensor de flujo, ATG, ATC, y check list adjunto. El equipo funciona correctamente. Equipo Patrón: Analizador de presiones PTS2000, SN: 4171431005 Analizador de seguridad eléctrica SN: 4203025 | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 2 | 3143.5 | 0.2227% | 449.0714 | 0.2227% | 12.51% | 55.14% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 89.6535 | 2014-10-30 | 2024-11-27 10:40:00 | 2024-11-27 08:19:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 12/12/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 2.35 | 3681.4444 | 0.1901% | 525.9206 | 0.1901% | 10.78% | 49.57% | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | 270.5625 | 2014-10-30 | 2024-05-30 11:00:00 | 2024-05-30 10:30:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 12/06/2024-gbayona - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. NÚMERO | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | 7 | 0.5 | 3500.4583 | 0.2% | 500.0655 | 0.2% | 11.31% | 51.32% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 1295.4792 | 2014-10-30 | 2021-08-09 13:30:00 | 2021-08-09 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual, limpieza general del equipo no se encuentran fluidos solo polvo.&#x0D; Se realiza cambio de tarjeta touch, se realiza ATG y ATC. &#x0D; El equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 1 | 2475.5625 | 0.2828% | 353.6518 | 0.2828% | 15.6% | 63.87% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 842.5396 | 2014-10-30 | 2022-11-05 11:30:00 | 2022-11-05 11:03:00 | 14/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/11/2022-Senior - Se deja para verificación del proveedor para poder solicitar reposición, 05/11/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: cascada del ventilador puritan 840 deteriorada,rota lo que no permite la correcta desinfección,de igual manera el deterioro de las cascadas de los demas ventilaores 840 que pertenecen al hospital ,agradezco la prota gestion , 05/11/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 44611, 07/12/2022-Senior - Solicitud se gestiona por UCI CRITICAL, para el cambio de estos repuestos | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 0.45 | 2928.4792 | 0.239% | 418.3542 | 0.239% | 13.36% | 57.71% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 826.625 | 2014-10-30 | 2022-11-21 11:00:00 | 2022-11-21 09:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 24/11/2022-Senior - Se realiza inspección visua, limpieza general del equipo, no se evidencia fluidos, solo polvo. Se realiza cambio de kit de 10K y sensor de oxigeno . Se realiza calibración de válvula exhaltoria, sensor de flujo, sensor de O2, ATG, ATC, Y PVT ADJUNTO. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 2 | 2944.4583 | 0.2377% | 420.6369 | 0.2377% | 13.29% | 57.51% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 467.6667 | 2014-10-30 | 2023-11-15 10:00:00 | 2023-11-15 08:00:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 27/11/2023-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general, no se encuentran fluidos, solo polvo. Se realiza calibración de sensor de flujo, válvula exhalatoria, sensor de oxigeno, ATG, ATC y PVT adjunto. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 2 | 3303.4167 | 0.2119% | 471.9167 | 0.2119% | 11.94% | 53.37% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 612.6667 | 2014-10-30 | 2023-06-23 10:30:00 | 2023-06-23 08:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 21/06/2023-Senior - Equipo pendiente por mantenimiento, ya que se esta a la espera de su disponibilidad para ejecutarlo , 30/06/2023-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005. ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 3308025. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 2.5 | 3158.4375 | 0.2216% | 451.2054 | 0.2216% | 12.45% | 54.97% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 89.6576 | 2014-10-30 | 2024-11-27 10:40:00 | 2024-11-27 08:13:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 12/12/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 2.45 | 3681.4444 | 0.1901% | 525.9206 | 0.1901% | 10.78% | 49.57% | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | 270.625 | 2014-10-30 | 2024-05-30 10:30:00 | 2024-05-30 09:00:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 12/06/2024-gbayona - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | 7 | 1.5 | 3500.4375 | 0.2% | 500.0625 | 0.2% | 11.31% | 51.32% | #N/A
BVN-VENTI-00009880 | 467.4792 | 2014-10-30 | 2023-11-15 15:00:00 | 2023-11-15 12:30:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 27/11/2023-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general, no se encuentran fluidos, solo polvo. Se realiza calibración de sensor de flujo, válvula exhalatoria, sensor de oxigeno, ATG, ATC y PVT adjunto. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | 4 | 2.5 | 3303.625 | 0.1211% | 825.9062 | 0.1211% | 7.007% | 35.33% | #N/A
BVN-VENTI-00009880 | 627.5833 | 2014-10-30 | 2023-06-08 12:00:00 | 2023-06-08 10:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se realiza inspección visual general del equipo, no se encuentran fluidos solo polvo. S realiza cambio de batería, se realiza calibración de válvula exhalatoria, sensor de flujo, ATG, ATC, y check list adjunto. El equipo funciona correctamente. Equipo Patrón: Analizador de presiones PTS2000, SN: 4171431005 Analizador de seguridad eléctrica SN: 4203025 | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | 4 | 2 | 3143.5 | 0.1272% | 785.875 | 0.1272% | 7.351% | 36.75% | #N/A
BVN-VENTI-00009880 | 89.6625 | 2014-10-30 | 2024-11-27 10:06:00 | 2024-11-27 08:06:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 12/12/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | 4 | 2 | 3681.4208 | 0.1087% | 920.3552 | 0.1087% | 6.311% | 32.37% | #N/A
BVN-VENTI-00009880 | 241.7083 | 2014-10-30 | 2024-06-28 07:40:00 | 2024-06-28 07:00:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 12/06/2024-gbayona - Equipo que se encuentra ocupado con paciente- 12-06-2024, 09/07/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | 4 | 0.66667 | 3529.3194 | 0.1133% | 882.3299 | 0.1133% | 6.574% | 33.5% | #N/A
BVN-VENTI-00009879 | 826.5417 | 2014-10-30 | 2022-11-21 13:00:00 | 2022-11-21 11:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 24/11/2022-Senior - Se realiza inspección visua, limpieza general del equipo, no se evidencia fluidos, solo polvo. Se realiza cambio de kit de 10K y sensor de oxigeno . Se realiza calibración de válvula exhaltoria, sensor de flujo, sensor de O2, ATG, ATC, Y PVT ADJUNTO. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | 5 | 2 | 2944.5417 | 0.1698% | 588.9083 | 0.1698% | 9.687% | 45.74% | #N/A
BVN-VENTI-00009879 | 467.5833 | 2014-10-30 | 2023-11-15 12:30:00 | 2023-11-15 10:00:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 27/11/2023-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general, no se encuentran fluidos, solo polvo. Se realiza calibración de sensor de flujo, válvula exhalatoria, sensor de oxigeno, ATG, ATC y PVT adjunto. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | 5 | 2.5 | 3303.5208 | 0.1514% | 660.7042 | 0.1514% | 8.681% | 42.01% | #N/A
BVN-VENTI-00009879 | 627.5833 | 2014-10-30 | 2023-06-08 12:00:00 | 2023-06-08 10:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se realiza inspección visual general del equipo, no se encuentran fluidos solo polvo. Se realiza cambio de batería, se realiza calibración de válvula exhalatoria, sensor de flujo, ATG, ATC, y check list adjunto. El equipo funciona correctamente. Equipo Patrón: Analizador de presiones PTS2000, SN: 4171431005 Analizador de seguridad eléctrica SN: 4203025 | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | 5 | 2 | 3143.5 | 0.1591% | 628.7 | 0.1591% | 9.102% | 43.59% | #N/A
BVN-VENTI-00009879 | 87.6667 | 2014-10-30 | 2024-11-29 10:30:00 | 2024-11-29 08:00:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 12/12/2024-Senior - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL SIN ENCONTRAR FLUIDOS SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EHXALATORIA, PRESION ATMOSFERICA, SENSOR DE OXIGENO, ATG Y ACT, CHECK LIST DE VERIFICACION. SE EVIDENCIA FISURA EN SOPORTE DE MANGUERA SE RECOMIENDA CAMBIO, ESTA OBSERVACION SIN AFECTAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BAJO PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | 5 | 2.5 | 3683.4375 | 0.1357% | 736.6875 | 0.1357% | 7.822% | 38.66% | #N/A
BVN-VENTI-00009879 | 241.6667 | 2014-10-30 | 2024-06-28 08:40:00 | 2024-06-28 08:00:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 12/06/2024-gbayona - Equipo que se encuentra ocupado con paciente, 09/07/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | 5 | 0.66667 | 3529.3611 | 0.1417% | 705.8722 | 0.1417% | 8.149% | 39.95% | #N/A
BAS-SUCCI-00015775 | 1348.5799 | 2014-10-30 | 2021-06-17 10:50:00 | 2021-06-17 10:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | 3 | 0.75 | 2422.4514 | 0.1238% | 807.4838 | 0.1238% | 7.161% | 35.97% | #N/A
BAS-SUCCI-00015775 | 1172.625 | 2014-10-30 | 2021-12-10 10:00:00 | 2021-12-10 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | 3 | 1 | 2598.4167 | 0.1155% | 866.1389 | 0.1155% | 6.693% | 34.01% | #N/A
BAS-SUCCI-00015775 | 263.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-06 11:45:00 | 2024-06-06 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | 3 | 0.41667 | 3507.4896 | 0.08553% | 1169.1632 | 0.08553% | 5.002% | 26.5% | #N/A
BAS-SUCCI-00015773 | 1341.8694 | 2014-10-30 | 2021-06-24 03:50:00 | 2021-06-24 03:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | 2 | 0.7 | 2429.1597 | 0.08233% | 1214.5799 | 0.08233% | 4.82% | 25.65% | #N/A
BAS-SUCCI-00015773 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | 2 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.05694% | 1756.2448 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00015776 | 1347.4944 | 2014-10-30 | 2021-06-18 12:50:00 | 2021-06-18 12:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Equipo funciona correctamente con la novedad de que falta soporte de liner y manija de agarre&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | 2 | 0.7 | 2423.5347 | 0.08252% | 1211.7674 | 0.08252% | 4.831% | 25.7% | #N/A
BAS-SUCCI-00015776 | 255.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-14 11:40:00 | 2024-06-14 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | 2 | 0.33333 | 3515.4861 | 0.05689% | 1757.7431 | 0.05689% | 3.356% | 18.52% | #N/A
BAS-SUCCI-00015774 | 1336.5778 | 2014-10-30 | 2021-06-29 10:50:00 | 2021-06-29 10:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15774 | 31700010461 | 1 | 0.7 | 2434.4514 | 0.04108% | 2434.4514 | 0.04108% | 2.434% | 13.75% | #N/A
BRA-DESFI-00000043 | 1314.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-21 10:00:00 | 2021-07-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 43 | 3200935 | 2 | 2 | 2456.4167 | 0.08142% | 1228.2083 | 0.08142% | 4.768% | 25.41% | #N/A
BRA-DESFI-00000043 | 1502.7222 | 2014-10-30 | 2021-01-14 07:50:00 | 2021-01-14 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 43 | 3200935 | 2 | 1.1667 | 2268.3264 | 0.08817% | 1134.1632 | 0.08817% | 5.153% | 27.2% | #N/A
BRA-DESFI-00001706 | 1504.5 | 2014-10-30 | 2021-01-12 13:00:00 | 2021-01-12 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento limpieza externa, verificación de estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación, se entrega equipo al servicio para desinfección y funcionamiento sin novedad alguna. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | 1 | 1 | 2266.5417 | 0.04412% | 2266.5417 | 0.04412% | 2.612% | 14.69% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 453.6208 | 2014-10-30 | 2023-11-29 09:25:00 | 2023-11-29 09:06:00 | 29/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/11/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cableado de transductor de frecuencia se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 0.31667 | 3317.3924 | 0.1809% | 552.8987 | 0.1809% | 10.28% | 47.85% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 417.3542 | 2014-10-30 | 2024-01-04 17:25:00 | 2024-01-04 15:30:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/01/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cable el cual ya ha Sido reparado en multiples ocasiones se realizan pruebas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 1.9167 | 3353.7257 | 0.1789% | 558.9543 | 0.1789% | 10.18% | 47.48% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 1365.3854 | 2014-10-30 | 2021-05-31 14:59:00 | 2021-05-31 14:45:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; 31-05-2021&#x0D; &#x0D; Monitor fetal ACT 12845&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se retira toco del monitor fetal edan el cual se encuentra con el cable roto por desgaste. &#x0D; Se realiza la solicitud al área de compras, para poder realizar su respectivo cambio&#x0D; &#x0D; Monitor fetal ACT 3628 &#x0D; Numero de OT asociada 2021- | Correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 0.23333 | 2405.6243 | 0.2494% | 400.9374 | 0.2494% | 13.9% | 59.26% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 1392.5208 | 2014-10-30 | 2021-05-04 12:00:00 | 2021-05-04 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia toco suelto del carro de transporte, se realiza ajuste de toco al carro para evitar daños por caída o golpes.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 0.5 | 2378.5 | 0.2523% | 396.4167 | 0.2523% | 14.05% | 59.67% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 1252.6042 | 2014-10-30 | 2021-09-21 10:30:00 | 2021-09-21 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 1 | 2518.4375 | 0.2382% | 419.7396 | 0.2382% | 13.32% | 57.59% | #N/A
BMO-MONFE-00012845 | 1441.4375 | 2014-10-30 | 2021-03-16 14:30:00 | 2021-03-16 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | 6 | 1 | 2329.6042 | 0.2576% | 388.2674 | 0.2576% | 14.32% | 60.43% | #N/A
OTP-CAMIL-00012875 | 1252.4583 | 2014-10-30 | 2021-09-21 14:00:00 | 2021-09-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de baranda el cual se encontraba rota. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok. &#x0D; | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | 1 | 1 | 2518.5833 | 0.0397% | 2518.5833 | 0.0397% | 2.354% | 13.32% | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | 1790.5417 | 2014-10-30 | 2020-04-01 13:00:00 | 2020-04-01 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza alistamiento de ventilador para cirugía.&#x0D; &#x0D; Pasado el procedimiento, se realiza ajuste y verificación para entrega a la UCI del ventilador el cual fue utilizado en procedimiento quirúrgico. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | 4 | 2 | 1980.5417 | 0.202% | 495.1354 | 0.202% | 11.41% | 51.67% | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | 1740.5958 | 2014-10-30 | 2020-05-21 12:30:00 | 2020-05-21 09:42:00 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/02/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se le realiza verificación de parámetros con simulador evidenciando que el equipo esta funcionando&#x0D; correctamente se realiza limpieza general.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servició. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | 4 | 2.8 | 2030.5208 | 0.197% | 507.6302 | 0.197% | 11.15% | 50.8% | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | 959.5257 | 2014-10-30 | 2022-07-11 12:29:00 | 2022-07-11 11:23:00 | 11/07/2022-Senior - Se realiza verificación del equipo encontrándolo bloqueado, se procede a realizar el test global y el desbloqueo del equipo pero al ciclar la falla persiste y se bloquea, por lo cual se realiza verificación de constantes evidenciando un desajuste en ellas, se realiza actualización de constantes, se realiza calibración de presión, fio2, bomba PEEP y tarjeta de presiones, se realiza verificación de batería pasando correctamente, se realiza test global se desbloquea el equipo y se deja ciclando sin presentar ninguna novedad. OBS. Se solicita dejar el equipo en prueba mínimo 3 horas en funcionamiento constante para descartar alguna falla, brazo soporte dañado. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | 4 | 1.1 | 2811.5201 | 0.1423% | 702.88 | 0.1423% | 8.182% | 40.08% | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | 955.6674 | 2014-10-30 | 2022-07-15 08:43:00 | 2022-07-15 07:59:00 | 19/07/2022-Senior - Se acude a llamado de emergencia de ventilador mecánico Puritan Bennett 760 que según reporte de ingeniería biomédica se apaga sin previo aviso. El equipo se encuentra bloqueado, por tanto se realiza revisión física y funcional de sistema neumático, electrónico y mecánico sin novedad, sin embargo en pruebas funcionales el equipo presenta múltiples fallas de software. Siguiendo trazabilidad de servicio técnico se evidencia falla intermitente de sistema, causando desajuste de constantes; como consecuencia la fiabilidad del equipo es nula. Por múltiples factores referenciados a tecnología obsoleta como características técnicas, carencia de repuestos por parte de fábrica y seguridad de paciente se recomienda cambio de tecnología. Equipo fuera de servicio. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | 4 | 0.73333 | 2815.3632 | 0.1421% | 703.8408 | 0.1421% | 8.171% | 40.04% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1645.5 | 2014-10-30 | 2020-08-24 13:00:00 | 2020-08-24 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 1 | 2125.5417 | 0.3293% | 303.6488 | 0.3293% | 17.93% | 69.44% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1672.5 | 2014-10-30 | 2020-07-28 12:30:00 | 2020-07-28 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de bandeja la cual fue reparada por el proveedor externo | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 0.5 | 2098.5208 | 0.3336% | 299.7887 | 0.3336% | 18.14% | 69.91% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1823.5 | 2014-10-30 | 2020-02-28 13:00:00 | 2020-02-28 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 1 | 1947.5417 | 0.3594% | 278.2202 | 0.3594% | 19.4% | 72.58% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1280.5104 | 2014-10-30 | 2021-08-24 12:58:00 | 2021-08-24 11:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 1.2167 | 2490.5403 | 0.2811% | 355.7915 | 0.2811% | 15.52% | 63.64% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1466.5 | 2014-10-30 | 2021-02-19 12:50:00 | 2021-02-19 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 0.83333 | 2304.5347 | 0.3037% | 329.2192 | 0.3037% | 16.66% | 66.5% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 335.6667 | 2014-10-30 | 2024-03-26 09:00:00 | 2024-03-26 08:00:00 | 26/04/2024-gbayona - Se realiza validación de desempeño y operacional de equipo biomédico, de acuerdo al protocolo adjunto, equipo aprueba y se encuentra dentro de los parámetros establecidos | Correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 1 | 3435.375 | 0.2038% | 490.7679 | 0.2038% | 11.51% | 51.98% | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | 1138.5 | 2014-10-30 | 2022-01-13 13:00:00 | 2022-01-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Refrigerador | 5652 | 35093 | 7 | 1 | 2632.5417 | 0.2659% | 376.0774 | 0.2659% | 14.75% | 61.61% | #N/A
BFC-TANPA-00015202 | 1580.3194 | 2014-10-30 | 2020-10-28 16:40:00 | 2020-10-28 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | 4 | 0.33333 | 2190.6944 | 0.1826% | 547.6736 | 0.1826% | 10.38% | 48.18% | #N/A
BFC-TANPA-00015202 | 1763.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-28 09:00:00 | 2020-04-28 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de resistencia que es encontraba oxidada, se realizan variaciones de temperatura gradualmente, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | 4 | 0.5 | 2007.375 | 0.1993% | 501.8438 | 0.1993% | 11.27% | 51.2% | #N/A
BFC-TANPA-00015202 | 1214.3542 | 2014-10-30 | 2021-10-29 16:48:00 | 2021-10-29 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | 4 | 1.3 | 2556.7 | 0.1565% | 639.175 | 0.1565% | 8.96% | 43.06% | #N/A
BFC-TANPA-00015202 | 1418.6944 | 2014-10-30 | 2021-04-08 08:00:00 | 2021-04-08 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza interna, se realiza limpieza de resistencia ya que se encontraba oxidada, se ponen en funcionamiento se realiza variaciones de temperatura gradualmente las cuales son adecuadas según se programe. &#x0D; El equipo funciona sin novedad alguna | Correctivo menor | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | 4 | 0.66667 | 2352.3333 | 0.17% | 588.0833 | 0.17% | 9.699% | 45.78% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 878.625 | 2013-10-31 | 2022-09-30 12:00:00 | 2022-09-30 09:00:00 | 29/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2022-Senior - Equipo bloqueado, prende y marca error 05 se destapó tapa frontal y se observo y midieron fuertes ok. fusible ok, breaker ok. Se ajuste el conector del monobloque al generador y funciono sin errores, evidenciando el problema del conector de los cables que llegan al monobloque y mal acople. Debido al deterioro y rotura interna del conector de monobloque. Se ajusto nuevamente este conector con ayuda de amarres plásticos, dejandolo ajustado para su uso | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 3 | 3256.5 | 0.5527% | 180.9167 | 0.5527% | 28.23% | 86.33% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 110.7056 | 2013-10-31 | 2024-11-06 08:00:00 | 2024-11-06 07:04:00 | 05/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/11/2024-Senior - Se destapo la tapa frontal de la consola, se conecto a la toma y observo que no ingresa voltaje al equipo, no prende fuente ni indica voltajes internos. Se desarma la clavija de toma corriente y se observa un cable suelto, se procede a soltar el conector y disponer de mas cable en punta para una nueva conexión, se realiza y ajustan nuevamente todos los tres cables de la toma y queda en funcionamiento el equipo | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 0.93333 | 4024.3333 | 0.4473% | 223.5741 | 0.4473% | 23.54% | 80.02% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 1265.5833 | 2013-10-31 | 2021-09-08 12:40:00 | 2021-09-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo bloqueado con error permanente 03. Se destapo correctamente el equipo, se revisaron conectores de conexión entre las tarjetas, se retiraron y conectaron mejorando el ajuste de todos los terminales de pala de potencia que llegan a la tarjeta, por cuanto al error se dice corriente indebida en el monobloque. Se desconectó el monobloque y se conecto con mejor ajuste. &#x0D; Cada actividad se hizo por separado y buscando donde aplica al error. Solo cuando se ajusta la board D920 la falla dejo de aparecer. Se apago desconecto y prendió varias veces y no volvió a ocurrir. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 2.6667 | 2869.5278 | 0.6273% | 159.4182 | 0.6273% | 31.37% | 89.55% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 1770.7083 | 2013-10-31 | 2020-04-21 11:00:00 | 2020-04-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/02/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se realiza mantenimiento del equipo, se realiza ajuste mecánico, ajuste electrónico y se realizan pruebas de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se hacen ajustes en colimador permiten normal uso de este en cuanto su lámpara y switch, manijas de apertura por lo que no fue necesario ningún cambio. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 4 | 2364.4583 | 0.7613% | 131.3588 | 0.7613% | 36.67% | 93.55% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 1433.6667 | 2013-10-31 | 2021-03-24 09:00:00 | 2021-03-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - El manipulador se bloquea y no dispara, se desarmó el manipulador, se verifico la conexión de cables del control al handswitch, verificación solo abierta la linea común y mal ajuste del botón obturador.&#x0D; Se corrigió el cable suelto y se resoldaron sus terminales se armo nuevamente el conjunto, quedando suave la obturación de los dos tiempo y quedo en funcionamiento.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 1 | 2701.375 | 0.6663% | 150.0764 | 0.6663% | 32.95% | 90.92% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 901.625 | 2013-10-31 | 2022-09-07 11:30:00 | 2022-09-07 09:00:00 | 07/09/2022-Senior - Equipo presenta error 03, se destapo el equipo y se verificaron todos los fusibles y se encuentran en buen estado, se midio la fuente de 5v, +15v, -15v correctas. Se desconectaron los conectores de la board central del inversor y funciono sin error. se ajustaron nuevamente todos los conectores y cable conectores al monobloque, continuando con buen funcionamiento. No se pudo determinar cual conector se encuentra fallando, porque al conectarse nuevamente el equipo quedo funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 2.5 | 3233.4792 | 0.5567% | 179.6377 | 0.5567% | 28.4% | 86.52% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 503.6667 | 2013-10-31 | 2023-10-10 13:00:00 | 2023-10-10 08:00:00 | 11/10/2023-Senior - Se manifiesta problema con el disparador por lo que se desarma en búsqueda de mal funcionamiento, se observan algunos filos internos de la carcasa desgastados, de pronto alguna viruta, también los resortes internos con dobles alterado, se ajusta la carcasa y resortes, se arma el mecanismo nuevamente observando buen funcionamiento sin la inicial traba mecánica en el obturador. Se midió el kv con kvmeter y se constata buen funcionamiento Arreglo del manipulador de disparo. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 5 | 3631.5417 | 0.4957% | 201.7523 | 0.4957% | 25.72% | 83.21% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 714.7083 | 2013-10-31 | 2023-03-13 10:00:00 | 2023-03-13 07:00:00 | 13/03/2023-Senior - El equipo no dispara, el manipulador de disparo se ve desgarrado , se destapo el manipulador y se observan varios de sus cables sueltos por desgarre , y roscas de sujeción mal puestas . Se desarmo todo el manipulador , se destapo el generador para medir continuidad y conexiones nuevas al control y se corto un pedazo de cable desgastado y se realizaron nuevamente las conexiones exactas del manipulador . la unión del cable se fortalece lo mejor posible, pero siempre es factible de desgarre cuando halan el conector del cable. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 3 | 3420.4167 | 0.5263% | 190.0231 | 0.5263% | 27.08% | 84.96% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 300.6354 | 2013-10-31 | 2024-04-30 09:45:00 | 2024-04-30 08:45:00 | 30/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, se solicito la mejora del cable encauchado desde el monobloque al generador, por lo que se trajo una coraza flexible plástica, que rodea todo el cable exterior, protegiéndolo y aislándolo de cualquier evento adicional, se agrego otra coraza al cable que alimenta al colimador. Equipo funcionando correctamente. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 1 | 3834.4062 | 0.4694% | 213.0226 | 0.4694% | 24.55% | 81.55% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 68.5833 | 2013-10-31 | 2024-12-18 11:00:00 | 2024-12-18 10:00:00 | 20/01/2025-Senior - Se reviso cableado del disparador de mano, desarmándolo y buscando desgarre. Se corto terminal del cable y se empalmo nuevamente, todos los cables internos del disparador, quedando conectando todo completamente y funcional. Luego se realizaron pruebas de funcionamiento y disparo mostrando buen desempeño y funcionamiento. | Correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 1 | 4066.4583 | 0.4426% | 225.9144 | 0.4426% | 23.32% | 79.68% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 945.6667 | 2013-10-31 | 2022-07-25 11:00:00 | 2022-07-25 08:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 26/07/2022-Senior - Se realiza limpieza interna, soplado y verificación de ajustes para esto se desmonta tapa completa del generador y se verifica puntos frios arreglados en en la anterior visita de mnto, todo Ok, Al verificar el disparo se observo fallas intermitentes, se reviso y se desarmo el manipulador de disparo, encontrando varios cables rotos en su union, por lo que se re-alambreo internamente el conector de manipulador. se reparo y quedo bien, se lubrican ejes de llantas y rodamientos, se verifico con analizador el KV, mA, mAs emitidos y se verifico que los datos son equivalentes. Se adjunta reporte de servicio | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 3 | 3189.4583 | 0.5644% | 177.1921 | 0.5644% | 28.72% | 86.89% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 1106.625 | 2013-10-31 | 2022-02-14 12:30:00 | 2022-02-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se destapo la parte superior del panel de control, se reviso cable y clavija de alimentación ok. se midieron valores de fuente y no eran estables se ajusta conectores de alimentación y nuevamente arranco. se realizan pruebas equipo funcionando.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 3.5 | 3028.5208 | 0.5943% | 168.2512 | 0.5943% | 30% | 88.23% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 503.6667 | 2013-10-31 | 2023-10-10 13:00:00 | 2023-10-10 08:00:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 11/10/2023-Senior - Revisión inicial básica de estado mecánico. se ajustaron rotulas pivote del monobloque, ajuste del cableado en sus conectores, chequeo de cable de acometida y clavija ok. Los operarios manifiestan problema con el disparador por lo que se desarma en búsqueda de mal funcionamiento, se observan algunos filos internos de la carcasa desgastados, de pronto alguna viruta, también los resortes internos con dobles alterado, se ajusta la carcasa y resortes, se arma el mecanismo nuevamente observando buen funcionamiento sin la inicial traba mecánica en el obturador. Se midió el kv con kvmeter y se constata buen funcionamiento Arreglo del manipulador de disparo. El equipo continua funcionando normalmente. | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 5 | 3631.5417 | 0.4957% | 201.7523 | 0.4957% | 25.72% | 83.21% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 676.625 | 2013-10-31 | 2023-04-20 11:27:00 | 2023-04-20 09:00:00 | 03/04/2023-NO_DEFINIDO - , 21/04/2023-Senior - Revisión y ajustes internos en gabinete de control del generador.Se ajusta tarjeta de botones de mando alto suelta que generaba confusión. Ajuste de monobloque al chasis de soporte retiro de suciedades en llantas de desplazamiento, que generan incomodidad en su movimiento, revisión del disparador de mano, ok ajustado y funcionando. Lampara de colimador ok, mediciones de KV, MA ,MAS, con instrumento apropiado reflejan correctas condiciones de cada disparo con los protocolos usados. Se encontró un acrílico de indicación de inclinación del monobloque, que no afecta para el uso de equipo, s tomaron las dimensiones para mandarlo a fabricar diámetro 55.5 mm | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 2.45 | 3458.4771 | 0.5205% | 192.1376 | 0.5205% | 26.82% | 84.64% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 222.75 | 2013-10-31 | 2024-07-17 07:30:00 | 2024-07-17 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 22/07/2024-Senior - Se realiza revisión y limpieza interna del gabinete generador y consola, chequeo de fuentes reguladas OK, ajuste de conectores y cableado. El cable de cometida eléctrica tenia su clavija casi suelta, se desarmo y corto el pedazo viejo y se reconecto correctamente. Se reviso igualmente es disparador de mano y su cable, se encontró bien sin desgarre. Se lubricaron y limpiaron desechos de las llantas del carro, quedando con buen desplazamiento. Se miden parámetros de radiación, con el instrumento de calibración, obteniendo valores correctos según la orden de la consola de mando, verificando correcto KV,mA y TnAS. Luz del colimador correcta. El equipo Continua funcionando normalmente. | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 1.5 | 3912.3125 | 0.4601% | 217.3507 | 0.4601% | 24.12% | 80.92% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 136.625 | 2013-10-31 | 2024-10-11 11:00:00 | 2024-10-11 09:00:00 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - , 15/10/2024-Senior - Revisión inicial se observan manubrio de ventanas del colimador flojas, se ajustan apropiadamente, igual la manguera de cables al generador puntos de apoyo sueltos, se cambia soporte y ajuste, limpieza y lubricación de llantas de desplazamiento ok. Revisión de manipulador de disparo ok, se realizan disparos y se media KV obteniendo lectura similares a las ordenadas. Adicional se encontró tapa inferior en cajón de porta chasis con topes rotos, obligo retirar todo, fabricar una abertura en la pared del cajón, soldar tuercas adicionales y así configurar un nuevo tope, quedando correcta y funcional. | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 2 | 3998.4583 | 0.4502% | 222.1366 | 0.4502% | 23.67% | 80.22% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 405.625 | 2013-10-31 | 2024-01-16 12:00:00 | 2024-01-16 09:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 16/01/2024-Senior - Revisión interna y ajuste de partes, conectores, medición de fuentes, voltajes DC correctos. Revisión y limpieza de llantas del carro, se lubricaron y limpiaron residuos adheridos El técnico comento un problema con el disparador, por lo que se destapo y encontró un cable suelto que podría hacer mal contacto, por lo que se resolda y ajusta correctamente. Se miden parámetros de KV, mAs con instrumento de4 calibración y se observaron acordes a las ordenes dadas en consola. Luz de colimador correcto . El equipo continua funcionando normalmente. | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 3 | 3729.5 | 0.4826% | 207.1944 | 0.4826% | 25.14% | 82.4% | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | 401.5833 | 2013-10-31 | 2024-01-20 11:00:00 | 2024-01-20 10:00:00 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 20/01/2025-Senior - Se destapo el equipo en su generador y se observaron las secuencias internas del proceso de radiación todo ok, también las indicaciones internas de leds del manipulador de disparo mostraron correcto funcionamiento, fuentes y cableado con conectores interno ok. Se midieron diferentes KV, mAs con instrumento de calibración, observando correcto control de los parámetros de acuerdo a las ordenes dadas en consola, luz del colimador correcta, se ajustan perillas de cierre y apertura del colimador, se observo que una de las dos llantas delanteras del carro, están fallando en su rodamiento, requiere cambio. Se buscará reemplazo de las llantas delanteras del carro, por cuanto su rodamiento se nota dificultoso. | correctivo menor | Rayos X Portatil |  | 3570516 | 18 | 1 | 3733.4583 | 0.4821% | 207.4144 | 0.4821% | 25.12% | 82.37% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1728.5833 | 2014-10-30 | 2020-06-02 11:00:00 | 2020-06-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 02/06/2020. se realiza revisión y ajuste de fuente de voltaje de la lámpara pielitica. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 1 | 2042.4583 | 0.3917% | 255.3073 | 0.3917% | 20.94% | 75.59% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1448.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-09 07:20:00 | 2021-03-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general de los equipos mencionados: &#x0D; *Lampara pielítica ACT 1835, se realiza ajuste de la base y de manilar. &#x0D; *Lampara cielitica ACT 74, se realiza revisión y se evidencia daño en manija de movimiento, sin embargo esto no influye en el buen funcionamiento del equipo&#x0D; *Lampara cuello de cisne ACT 237/14680&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipos operativos en el servicio, equipo se encontraba desconectado. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 0.33333 | 2322.3056 | 0.3445% | 290.2882 | 0.3445% | 18.67% | 71.07% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1183.6875 | 2014-10-30 | 2021-11-29 07:50:00 | 2021-11-29 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de lámpara pielítica la cual presentaba intermitencia en el cable de poder. &#x0D; &#x0D; Adicionalmente se realiza ajuste a manilar | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 0.33333 | 2587.3264 | 0.3092% | 323.4158 | 0.3092% | 16.93% | 67.15% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1070.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-22 08:30:00 | 2022-03-22 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de lampara pielitica debido a que presenta movimiento giratorio. &#x0D; Sin embargo, se informa al servicio que el equipo debe ser retirado del servicio para revisión por parte del proveedor JDM | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 0.5 | 2700.3542 | 0.2963% | 337.5443 | 0.2963% | 16.29% | 65.58% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1623.6667 | 2014-10-30 | 2020-09-15 08:40:00 | 2020-09-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara pielitica se procede al respectivo ajuste a la fuente, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 0.66667 | 2147.3611 | 0.3726% | 268.4201 | 0.3726% | 20.03% | 73.85% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1713.7292 | 2014-10-30 | 2020-06-17 07:30:00 | 2020-06-17 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector ac de lampara pielitica equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 1 | 2057.3125 | 0.3889% | 257.1641 | 0.3889% | 20.81% | 75.34% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 1375.6389 | 2014-10-30 | 2021-05-21 09:40:00 | 2021-05-21 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 1 | 2395.4028 | 0.334% | 299.4253 | 0.334% | 18.16% | 69.95% | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | 599.6611 | 2014-10-30 | 2023-10-19 15:00:00 | 2023-07-06 08:08:00 | 12/05/2023-mzamudio - Se asigna al tecnico para la revisión. Prioridad 2 ( 1 a 3 dias), 06/07/2023-gbayona - Se solicita cotización de pintura a JDM, 06/07/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Hallazgo. Ronda activa: Revisar base de lampara para pintar sala 3 de partos, 06/07/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 48957, 23/10/2023-Senior - Proveedor entrega lampara a biomédica, luego de realizarle ajustes mecánicos y pintura, equipo funcional, pendiente por entrega en servicio | Correctivo menor | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | 8 | 2526.8667 | 3276.625 | 0.2442% | 409.5781 | 0.2442% | 13.63% | 58.48% | #N/A
BRA-DESFI-00017050 | 1230.5 | 2014-10-30 | 2021-10-13 13:00:00 | 2021-10-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 17050 | 3628 | 3 | 1 | 2540.5417 | 0.1181% | 846.8472 | 0.1181% | 6.84% | 34.63% | #N/A
BRA-DESFI-00017050 | 850.3729 | 2014-10-30 | 2022-10-28 16:03:00 | 2022-10-28 15:03:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Desfibrilador | 17050 | 3628 | 3 | 1 | 2920.6687 | 0.1027% | 973.5562 | 0.1027% | 5.977% | 30.91% | #N/A
BRA-DESFI-00017050 | 658.5417 | 2014-10-30 | 2023-05-08 12:30:00 | 2023-05-08 11:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 10/05/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo en el mes de abril, con equipo patrón; evidenciando que el equipo se encuentra funcionando correctamente bajo los parámetros establecidos por el fabricante., 10/05/2023-Senior - EQUIPO NO TIENE PAPEL DE REGISTRO. EQUIPO FUNCIONAL Y OPERATIVO. | correctivo menor | Desfibrilador | 17050 | 3628 | 3 | 1.5 | 3112.5208 | 0.09638% | 1037.5069 | 0.09638% | 5.619% | 29.32% | #N/A
BRA-DESFI-00016926 | 1230.5833 | 2014-10-30 | 2021-10-13 11:00:00 | 2021-10-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 16926 | 3629 | 2 | 1 | 2540.4583 | 0.07873% | 1270.2292 | 0.07873% | 4.614% | 24.68% | #N/A
BRA-DESFI-00016926 | 658.4792 | 2014-10-30 | 2023-05-08 14:00:00 | 2023-05-08 12:30:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 10/05/2023-Senior - EQUIPO NI TIENE PAPEL DE REGISTRO, NO SE PUEDE VERIFICAR IMPRESORA. EQUIPO FUNCIONAL Y OPERATIVO, 10/05/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo en el mes de abril, con equipo patrón; evidenciando que el equipo se encuentra funcionando correctamente bajo los parámetros establecidos por el fabricante. | correctivo menor | Desfibrilador | 16926 | 3629 | 2 | 1.5 | 3112.5833 | 0.06426% | 1556.2917 | 0.06426% | 3.782% | 20.65% | #N/A
BRA-DESFI-00016917 | 1281.6667 | 2014-10-30 | 2021-08-23 08:20:00 | 2021-08-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Como se le había informado a la jefe Valentina la novedad reportada es normal ya que las palas las tiene al aire y se genera una impedancia y por eso se visualiza en el equipo ese ruido. Si se colocan sobre el paciente este marca de forma correcta | Correctivo menor | Desfibrilador | 16917 | 3630 | 3 | 0.33333 | 2489.3472 | 0.1205% | 829.7824 | 0.1205% | 6.976% | 35.2% | #N/A
BRA-DESFI-00016917 | 1230.7083 | 2014-10-30 | 2021-10-13 08:00:00 | 2021-10-13 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 16917 | 3630 | 3 | 1 | 2540.3333 | 0.1181% | 846.7778 | 0.1181% | 6.84% | 34.63% | #N/A
BRA-DESFI-00016917 | 658.4368 | 2014-10-30 | 2023-05-08 14:11:00 | 2023-05-08 13:31:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 10/05/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo en el mes de abril, con equipo patrón; evidenciando que el equipo se encuentra funcionando correctamente bajo los parámetros establecidos por el fabricante., 10/05/2023-Senior - EQUIPO BO TIENE PAPEL DE REGISTRO, NO SE PUEDE VERIFICAR IMPRESIÓN. EQUIPO FUNCIONAL Y OPERATIVO | correctivo menor | Desfibrilador | 16917 | 3630 | 3 | 0.66667 | 3112.591 | 0.09638% | 1037.5303 | 0.09638% | 5.619% | 29.32% | #N/A
BRA-DESFI-00016974 | 1230.625 | 2014-10-30 | 2021-10-13 10:00:00 | 2021-10-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 16974 | 3631 | 2 | 1 | 2540.4167 | 0.07873% | 1270.2083 | 0.07873% | 4.614% | 24.68% | #N/A
BRA-DESFI-00016974 | 658.3556 | 2014-10-30 | 2023-05-08 16:12:00 | 2023-05-08 15:28:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - EQUIPO NO TIENE PAPEL DE REGISTRO, NO SE PUEDE VERIFICAR IMPRESIÓN. EQUIPO FUNCIONAL Y OPERATIVO | correctivo menor | Desfibrilador | 16974 | 3631 | 2 | 0.73333 | 3112.675 | 0.06425% | 1556.3375 | 0.06425% | 3.782% | 20.65% | #N/A
BRA-DESFI-00016925 | 1230.6667 | 2014-10-30 | 2021-10-13 09:00:00 | 2021-10-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 16925 | 3632 | 1 | 1 | 2540.375 | 0.03936% | 2540.375 | 0.03936% | 2.334% | 13.21% | #N/A
BRA-DESFI-00017049 | 1230.5417 | 2014-10-30 | 2021-10-13 11:41:00 | 2021-10-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 17049 | 3633 | 2 | 0.68333 | 2540.4868 | 0.07873% | 1270.2434 | 0.07873% | 4.614% | 24.68% | #N/A
BRA-DESFI-00017049 | 658.6042 | 2014-10-30 | 2023-05-08 11:00:00 | 2023-05-08 09:30:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 10/05/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo en el mes de abril, con equipo patrón; evidenciando que el equipo se encuentra funcionando correctamente bajo los parámetros establecidos por el fabricante., 10/05/2023-Senior - EQUIPO NO TIENE PAPEL DE REGISTRO, NO SE PUEDE VERIFICAR IMPRESIÓN. EQUIPO FUNCIONAL Y OPERATIVO | correctivo menor | Desfibrilador | 17049 | 3633 | 2 | 1.5 | 3112.4583 | 0.06426% | 1556.2292 | 0.06426% | 3.782% | 20.65% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 1 | 2185.2917 | 0.2746% | 364.2153 | 0.2746% | 15.19% | 62.78% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 1234.4375 | 2014-10-30 | 2021-10-09 14:20:00 | 2021-10-09 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 0.83333 | 2536.5972 | 0.2365% | 422.7662 | 0.2365% | 13.23% | 57.32% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 1410.5 | 2014-10-30 | 2021-04-16 12:40:00 | 2021-04-16 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 0.66667 | 2360.5278 | 0.2542% | 393.4213 | 0.2542% | 14.14% | 59.95% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 544.4132 | 2014-10-30 | 2023-08-30 14:25:00 | 2023-08-30 14:05:00 | 31/08/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo evidenciando desgaste en pera para insuflar, se realiza cambio de pieza, equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 0.33333 | 3226.6007 | 0.186% | 537.7668 | 0.186% | 10.56% | 48.8% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 864.4722 | 2014-10-30 | 2022-10-14 13:30:00 | 2022-10-14 12:40:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 0.83333 | 2906.5625 | 0.2064% | 484.4271 | 0.2064% | 11.65% | 52.44% | #N/A
BDG-TENPA-00014422 | 1138.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-13 17:00:00 | 2022-01-13 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | 6 | 1 | 2632.7083 | 0.2279% | 438.7847 | 0.2279% | 12.78% | 55.98% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1099.6667 | 2014-10-30 | 2022-02-21 08:15:00 | 2022-02-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; se realiza ajuste de manguera de tensiómetro se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.25 | 2671.3438 | 0.262% | 381.6205 | 0.262% | 14.55% | 61.07% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1083.684 | 2014-10-30 | 2022-03-09 08:00:00 | 2022-03-09 07:35:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de manguera tensiómetro manual. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona ok | Correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.41667 | 2687.3333 | 0.2605% | 383.9048 | 0.2605% | 14.47% | 60.85% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1579.5903 | 2014-10-30 | 2020-10-29 10:20:00 | 2020-10-29 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.5 | 2191.4306 | 0.3194% | 313.0615 | 0.3194% | 17.44% | 68.33% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1970.5687 | 2014-10-30 | 2019-10-04 10:41:00 | 2019-10-04 10:21:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de la pera del tensiómetro, se instala una nueva se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.33333 | 1800.4451 | 0.3888% | 257.2064 | 0.3888% | 20.81% | 75.33% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1418.7153 | 2014-10-30 | 2021-04-08 07:20:00 | 2021-04-08 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.5 | 2352.3056 | 0.2976% | 336.0437 | 0.2976% | 16.35% | 65.74% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1137.375 | 2014-10-30 | 2022-01-14 16:00:00 | 2022-01-14 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 1 | 2633.6667 | 0.2658% | 376.2381 | 0.2658% | 14.74% | 61.59% | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | 1103.5194 | 2014-10-30 | 2022-02-17 11:58:00 | 2022-02-17 11:32:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, se instala brazalete nuevo se realizan pruebas y equipo funciona correctamente&#x0D; | correctivo menor | Tensiometro | 15277 | 364500 | 7 | 0.43333 | 2667.4986 | 0.2624% | 381.0712 | 0.2624% | 14.57% | 61.12% | #N/A
BDG-TENPA-00014304 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | 5 | 1 | 2188.2917 | 0.2285% | 437.6583 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-TENPA-00014304 | 1463.3542 | 2014-10-30 | 2021-02-22 15:50:00 | 2021-02-22 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se evidencia fuga en válvula y manguera por desgaste, se procede a realizar cambio de pera y manguera. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente en el servicio | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | 5 | 0.33333 | 2307.6597 | 0.2167% | 461.5319 | 0.2167% | 12.19% | 54.16% | #N/A
BDG-TENPA-00014304 | 1405.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-21 12:50:00 | 2021-04-21 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | 5 | 0.66667 | 2365.5347 | 0.2114% | 473.1069 | 0.2114% | 11.91% | 53.28% | #N/A
BDG-TENPA-00014304 | 865.6667 | 2014-10-30 | 2022-10-13 08:50:00 | 2022-10-13 08:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | 5 | 0.83333 | 2905.3681 | 0.1721% | 581.0736 | 0.1721% | 9.81% | 46.18% | #N/A
BDG-TENPA-00014304 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | 5 | 1 | 2625.5 | 0.1904% | 525.1 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-TENSI-00014209 | 1603.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-05 08:30:00 | 2020-10-05 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | 3 | 0.5 | 2167.3542 | 0.1384% | 722.4514 | 0.1384% | 7.97% | 39.24% | #N/A
BDG-TENSI-00014209 | 1412.7153 | 2014-10-30 | 2021-04-14 07:40:00 | 2021-04-14 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | 3 | 0.83333 | 2358.3194 | 0.1272% | 786.1065 | 0.1272% | 7.349% | 36.74% | #N/A
BDG-TENSI-00014209 | 1144.5625 | 2014-10-30 | 2022-01-07 11:30:00 | 2022-01-07 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | 3 | 1 | 2626.4792 | 0.1142% | 875.4931 | 0.1142% | 6.624% | 33.71% | #N/A
BDG-TERMO-00018023 | 580.6389 | 2014-10-30 | 2023-07-25 08:55:00 | 2023-07-25 08:40:00 | 25/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termohigometro el cual se encomtraba configurado en grados farenheit se realiza el ajedte a grados celsius equipo funciona correctamente | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 18023 | 36610 | 1 | 0.25 | 3190.3715 | 0.03134% | 3190.3715 | 0.03134% | 1.863% | 10.67% | #N/A
BRA-DESFI-00013597 | 1504.5417 | 2014-10-30 | 2021-01-12 12:00:00 | 2021-01-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo verificación de funcionamiento limpieza externa verificación de estado y funcionamiento de accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación se entrega ele quipo al servicio para desinfección funcionando sin novedad alguna&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 13597 | 3691 | 2 | 1 | 2266.5 | 0.08824% | 1133.25 | 0.08824% | 5.157% | 27.22% | #N/A
BRA-DESFI-00013597 | 507.5833 | 2014-10-30 | 2023-10-06 10:40:00 | 2023-10-06 10:00:00 | 15/11/2023-Senior - Se realiza verificación y pruebas de funcionamiento del equipo. Se ejecutan pruebas de esfuerzo con equipo patrón donde se ejecuta protocolo Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Desfibrilador | 13597 | 3691 | 2 | 0.66667 | 3263.4444 | 0.06128% | 1631.7222 | 0.06128% | 3.61% | 19.8% | #N/A
BDG-PESBE-00013244 | 1771.5 | 2014-10-30 | 2020-04-20 12:50:00 | 2020-04-20 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de pesabebé que se encontraba en préstamo en el área de consulta externa. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | 4 | 0.83333 | 1999.5347 | 0.2% | 499.8837 | 0.2% | 11.31% | 51.33% | #N/A
BDG-PESBE-00013244 | 1565.5417 | 2014-10-30 | 2020-11-12 11:30:00 | 2020-11-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | 4 | 0.5 | 2205.4792 | 0.1814% | 551.3698 | 0.1814% | 10.31% | 47.95% | #N/A
BDG-PESBE-00013244 | 1372.6528 | 2014-10-30 | 2021-05-24 09:20:00 | 2021-05-24 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | 4 | 1 | 2398.3889 | 0.1668% | 599.5972 | 0.1668% | 9.522% | 45.14% | #N/A
BDG-PESBE-00013244 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | 4 | 1 | 2632.4167 | 0.152% | 658.1042 | 0.152% | 8.714% | 42.13% | #N/A
BDG-HOLTE-00000004 | 1776.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-15 13:00:00 | 2020-04-15 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica, se evidencia que no enciende y requiere cambio de fuente.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de fuente de la lámpara, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Holter | 4 | 3A9417 | 1 | 3 | 1994.5417 | 0.05014% | 1994.5417 | 0.05014% | 2.963% | 16.51% | #N/A
BOF-AUTOP-00006040 | 1824.6146 | 2014-10-30 | 2020-02-27 11:45:00 | 2020-02-27 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 19759&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Se solicita el retiro de los equipos de oftalmología que se encuentran en el consultorio 12.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:e realiza revisión de equipos de oftalmología los cuales deberán ser custodiados por activos fijos debido a que no serán utilizados en el servicio, para ello se realiza revisión, empaque y aseguramiento por parte de ingeniería biomédica, adicionalmente se verifica el estado físico y funcional de los equipos antes del empaque. Los equipos y accesorios los cuales fueron revisados y empapelados fueron los siguientes: 1. Espaldar negro en cuero; 2. Caja de lentes opticos AF: 10280; 3. Caja de prismas sin activo; 4. Gafas ópticas; 5. Cartilla stereo test; 6. Fotóforo Marca: Heine Serie: 0906 sin activo. 7. Autoproyector con estructura AF: 6040; 8. Foropter AF: 6041; 9. Lensometro AF: 6056; 10. Queratometro AF: 6057; 11. Unidad de refracción AF:6039; 12. Breevettato AF: 13800; 13. Lexómetro AF:13801; 14. Lámpara de hendidura AF:13802. | Correctivo menor | Auto Proyector | 6040 | 3PC9B0030 | 1 | 2.5 | 1946.4896 | 0.05137% | 1946.4896 | 0.05137% | 3.035% | 16.89% | #N/A
BQX-GENRE-00012429 | 1645.7083 | 2014-10-30 | 2020-08-24 07:30:00 | 2020-08-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza verificación de pedal bipolar se realiza cambio en el servicio para reparación de este. | Correctivo menor | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | 2 | 0.5 | 2125.3125 | 0.0941% | 1062.6562 | 0.0941% | 5.49% | 28.74% | #N/A
BQX-GENRE-00012429 | 1295.6667 | 2014-10-30 | 2021-08-09 09:00:00 | 2021-08-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | 2 | 1 | 2475.375 | 0.0808% | 1237.6875 | 0.0808% | 4.732% | 25.24% | #N/A
BDG-BASTA-00012878 | 1559.5278 | 2014-10-30 | 2020-11-18 12:00:00 | 2020-11-18 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificacion de parametro por comparacion y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | 3 | 0.66667 | 2211.5 | 0.1357% | 737.1667 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASTA-00012878 | 1370.6528 | 2014-10-30 | 2021-05-26 09:20:00 | 2021-05-26 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | 3 | 1 | 2400.3889 | 0.125% | 800.1296 | 0.125% | 7.225% | 36.23% | #N/A
BDG-BASTA-00012878 | 1140.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-11 11:00:00 | 2022-01-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | 3 | 1 | 2630.4583 | 0.114% | 876.8194 | 0.114% | 6.614% | 33.67% | #N/A
BEF-NEVER-00008825 | 1844.6042 | 2014-10-30 | 2020-02-07 10:20:00 | 2020-02-07 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias. Temperatura 3.1°C&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 8825 | 40600421 | 1 | 0.83333 | 1926.4306 | 0.05191% | 1926.4306 | 0.05191% | 3.067% | 17.05% | #N/A
BDG-EQUIO-00016103 | 314.6743 | 2014-10-30 | 2024-04-16 08:50:00 | 2024-04-16 07:49:00 | 12/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/04/2024-Biomedico1 - Se realiza traslado de equipos segun solicitud el equipo que se envontraba en el consultorio 11 se deja almacenado en la bodega de consulta externa el equipo de consultorio 13 se deja instalado en el 11 se entrega equipo al servicio | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | 2 | 1.0167 | 3456.3681 | 0.05786% | 1728.184 | 0.05786% | 3.412% | 18.8% | #N/A
BDG-EQUIO-00016103 | 1231.5139 | 2014-10-30 | 2021-10-12 12:20:00 | 2021-10-12 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | 2 | 0.66667 | 2539.5139 | 0.07876% | 1269.7569 | 0.07876% | 4.615% | 24.69% | #N/A
BDG-PESBE-00007520 | 1565.5417 | 2014-10-30 | 2020-11-12 11:30:00 | 2020-11-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | 3 | 0.5 | 2205.4792 | 0.136% | 735.1597 | 0.136% | 7.837% | 38.72% | #N/A
BDG-PESBE-00007520 | 1371.6528 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:20:00 | 2021-05-25 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | 3 | 1 | 2399.3889 | 0.125% | 799.7963 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | #N/A
BDG-PESBE-00007520 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | 3 | 1 | 2632.4167 | 0.114% | 877.4722 | 0.114% | 6.609% | 33.65% | #N/A
OTP-CAMIL-00015566 | 767.6667 | 2014-10-30 | 2023-01-19 09:00:00 | 2023-01-19 08:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo encontrando varios pines rotos, se procede a realizar el cambio correspondiente, se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | 2 | 1 | 3003.375 | 0.06659% | 1501.6875 | 0.06659% | 3.917% | 21.32% | #N/A
OTP-CAMIL-00015566 | 580.7083 | 2014-10-30 | 2023-07-25 08:00:00 | 2023-07-25 07:00:00 | 04/08/2023-Senior - Soportes internos de barandas rotos. Verificación estado físico y funcional, se realiza reparación externa (soldadura) de soportes internos de barandas, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | 2 | 1 | 3190.3333 | 0.06269% | 1595.1667 | 0.06269% | 3.692% | 20.2% | #N/A
OTP-CAMIL-00015570 | 1271.5833 | 2014-10-30 | 2021-09-02 11:00:00 | 2021-09-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación e instalación de las 2 bases de las barandas las cuales se encontraban rotas. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | 2 | 1 | 2499.4583 | 0.08002% | 1249.7292 | 0.08002% | 4.688% | 25.03% | #N/A
OTP-CAMIL-00015570 | 755.5417 | 2014-10-30 | 2023-01-31 12:00:00 | 2023-01-31 11:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | 2 | 1 | 3015.5 | 0.06632% | 1507.75 | 0.06632% | 3.901% | 21.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00015567 | 741.4167 | 2014-10-30 | 2023-02-14 15:00:00 | 2023-02-14 14:00:00 | 16/02/2023-Senior - Se realiza revisión de las barandas encontrando sueltos los pasadores, se realiza instalación de pines, pruebas OK, en el sistema de frenos se realiza revisión encontrado roto el mecanismo interno, se realiza ajuste para frenar con las dos ruedas restantes, pruebas OK. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | 1 | 1 | 3029.625 | 0.03301% | 3029.625 | 0.03301% | 1.961% | 11.2% | #N/A
OTP-CAMIL-00015564 | 1092.625 | 2014-10-30 | 2022-02-28 10:00:00 | 2022-02-28 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se evidencia rueda bloqueada&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza desarme de rueda encontrando tornillo de ajuste suelto, se procede con el ajuste necesario para la corrección se realizan pruebas ok&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | 3 | 1 | 2678.4167 | 0.112% | 892.8056 | 0.112% | 6.5% | 33.18% | #N/A
OTP-CAMIL-00015564 | 755.7083 | 2014-10-30 | 2023-01-31 08:00:00 | 2023-01-31 07:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | 3 | 1 | 3015.3333 | 0.09949% | 1005.1111 | 0.09949% | 5.795% | 30.1% | #N/A
OTP-CAMIL-00015564 | 574.5 | 2014-10-30 | 2023-07-31 16:00:00 | 2023-07-31 12:00:00 | 03/08/2023-Senior - Barandas presentan ruptura de mecanismo interno Varilla de activación de hidráulico de cabecero rota Verificación estado físico y funcional, se realiza reparación externa por soldadura de sistema mecánico interno de barandas, soldadura y reparación de varilla de activación ascenso y descenso de hidráulico de plataforma de cabecero. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste de mecanismos de barandas, ajuste de accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles ajuste de sistema mecánico de altura,. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | 3 | 4 | 3196.6667 | 0.09385% | 1065.5556 | 0.09385% | 5.475% | 28.67% | #N/A
OTP-CAMIL-00015565 | 1273.5 | 2014-10-30 | 2021-08-31 13:00:00 | 2021-08-31 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación e instalación de base de baranda que se encontraba rota. Pruebas ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15565 | 4090 | 1 | 1 | 2497.5417 | 0.04004% | 2497.5417 | 0.04004% | 2.374% | 13.42% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 955.3889 | 2014-10-30 | 2022-07-15 15:20:00 | 2022-07-15 14:40:00 | 15/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/07/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de nivel de base de centrifuga se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se deben ralizar pruebas con carga debidamente calibrada equipo queda en segimiento | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 0.66667 | 2815.6389 | 0.2841% | 351.9549 | 0.2841% | 15.67% | 64.04% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1789.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-02 09:00:00 | 2020-04-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de soportes de la centrífuga y ajuste de nivel. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 1 | 1981.375 | 0.4038% | 247.6719 | 0.4038% | 21.51% | 76.63% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1784.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-07 09:00:00 | 2020-04-07 08:00:00 |  | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 1 | 1986.375 | 0.4027% | 248.2969 | 0.4027% | 21.47% | 76.54% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1733.75 | 2014-10-30 | 2020-05-28 08:00:00 | 2020-05-28 06:00:00 |  | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 2 | 2037.3333 | 0.3927% | 254.6667 | 0.3927% | 20.99% | 75.67% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1677.625 | 2014-10-30 | 2020-07-23 13:00:00 | 2020-07-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de balance de centrifuga por error. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 4 | 2093.5417 | 0.3821% | 261.6927 | 0.3821% | 20.49% | 74.73% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1305.3681 | 2014-10-30 | 2021-07-30 15:50:00 | 2021-07-30 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 0.66667 | 2465.6597 | 0.3245% | 308.2075 | 0.3245% | 17.69% | 68.9% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 1488.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-28 09:00:00 | 2021-01-28 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro de temperatura y revoluciones por minuto y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 1 | 2282.375 | 0.3505% | 285.2969 | 0.3505% | 18.97% | 71.69% | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | 649.625 | 2014-10-30 | 2023-05-17 09:40:00 | 2023-05-17 09:00:00 | 23/05/2023-Senior - Se realiza configuración de parámetros, se hacen pruebas a equipo, quedando funcional. | Correctivo menor | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | 8 | 0.66667 | 3121.4028 | 0.2563% | 390.1753 | 0.2563% | 14.25% | 60.25% | #N/A
OTP-CAMIL-00013607 | 1054.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-07 11:00:00 | 2022-04-07 08:00:00 | 31/03/2022-NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA, 07/04/2022-Novatecnica - Se encuentra pedal de accionamiento roto se realiza reparación de soldaduras en el pedal de accionamiento por parte de mantenimiento del hospital se realizan las pruebas respectivas pruebas ok se realiza entrega de camilla al servicio funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | 4 | 3 | 2716.4583 | 0.1473% | 679.1146 | 0.1473% | 8.456% | 41.15% | #N/A
OTP-CAMIL-00013607 | 1113.375 | 2014-10-30 | 2022-02-07 17:00:00 | 2022-02-07 15:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | 4 | 2 | 2657.7083 | 0.1505% | 664.4271 | 0.1505% | 8.635% | 41.83% | #N/A
OTP-CAMIL-00013607 | 767.6667 | 2014-10-30 | 2023-01-19 09:00:00 | 2023-01-19 08:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | 4 | 1 | 3003.375 | 0.1332% | 750.8438 | 0.1332% | 7.68% | 38.09% | #N/A
OTP-CAMIL-00013607 | 1113.375 | 2014-10-30 | 2022-02-07 17:00:00 | 2022-02-07 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y reparación del hidráulico de plataforma en la palanca de activación del cabecero. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | 4 | 2 | 2657.7083 | 0.1505% | 664.4271 | 0.1505% | 8.635% | 41.83% | #N/A
BFT-ESTIC-00015247 | 1581.3194 | 2014-10-30 | 2020-10-27 16:40:00 | 2020-10-27 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | 5 | 0.33333 | 2189.6944 | 0.2283% | 437.9389 | 0.2283% | 12.8% | 56.05% | #N/A
BFT-ESTIC-00015247 | 1824.3194 | 2014-10-30 | 2020-02-27 16:40:00 | 2020-02-27 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo, sistema mecánico, se realiza lubricación de sistema, se hacen pruebas de funcionamiento en donde se evidencia un adecuado funcionamiento | Correctivo menor | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | 5 | 0.33333 | 1946.6944 | 0.2568% | 389.3389 | 0.2568% | 14.28% | 60.33% | #N/A
BFT-ESTIC-00015247 | 1462.4861 | 2014-10-30 | 2021-02-23 12:40:00 | 2021-02-23 12:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sistema mecánico, se realiza lubricación de sistema se hacen pruebas de funcionamiento en donde se evidencia un adecuado funcionamiento. &#x0D; SE realiza entrega dele quipo al servicio dejando la novedad que el equipo luego de estar funcionando arroja un error E1 el cual se realizará consulta en el manual de fabricante en caso de no ser posible se contactara al proveedor y se hará seguimiento de la falla. Equipo queda operativo | Correctivo menor | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | 5 | 0.33333 | 2308.5278 | 0.2166% | 461.7056 | 0.2166% | 12.19% | 54.15% | #N/A
BFT-ESTIC-00015247 | 243.375 | 2014-10-30 | 2024-06-26 16:00:00 | 2024-06-26 15:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 26/06/2024-Senior - Se realiza verificación del equipo, junto con una limpieza externa, se lubrican partes internas, se identifica falla en la regulación de velocidad, ya que no permite la configuración de otra velocidad, este opera en velocidad media, se evidencia desgaste en la silla ya que la tapicería presenta despegue del mismo, sin embargo no imposibilita el uso del mismo, equipo operativo | correctivo menor | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | 5 | 1 | 3527.6667 | 0.1417% | 705.5333 | 0.1417% | 8.153% | 39.97% | #N/A
BFT-ESTIC-00015247 | 355.3576 | 2014-10-30 | 2024-03-06 16:45:00 | 2024-03-06 15:25:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | 5 | 1.3333 | 3415.6979 | 0.1464% | 683.1396 | 0.1464% | 8.408% | 40.96% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1624.5417 | 2014-10-30 | 2020-09-14 11:25:00 | 2020-09-14 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación calentador de líquidos, se procede a ajuste se entrega equipo en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.41667 | 2146.4757 | 0.9318% | 107.3238 | 0.9318% | 42.83% | 96.51% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1957.625 | 2014-10-30 | 2019-10-17 09:25:00 | 2019-10-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de temperatura del calentador. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.41667 | 1813.3924 | 1.103% | 90.6696 | 1.103% | 48.4% | 98.11% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1816.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-06 07:30:00 | 2020-03-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo donde se evidencia fuga de aceite en el lado de la bomba, se realiza solicitud a proveedor surgiplast para su verificación correspondiente. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.5 | 1954.3125 | 1.023% | 97.7156 | 1.023% | 45.88% | 97.49% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1722.6667 | 2014-10-30 | 2020-06-08 10:00:00 | 2020-06-08 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento, se hace retiro de panel principal, limpieza interna del equipo, lubricación de la canastilla, revisión del sistema eléctrico y parámetros de temperatura a 43°C.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 2 | 2048.4167 | 0.9764% | 102.4208 | 0.9764% | 44.33% | 97.02% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1718.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-12 11:00:00 | 2020-06-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se encuentra ventilador funcionando, tarjeta de display sin daño físico pero sin entrada de voltaje. revisión de fuente principal donde se encuentra entrada AC pero sin salida DC&#x0D; &#x0D; Equipo queda fuera de servicio. se retira tarjeta fuente para intentar repararla sin embargo se solicita cotizacion | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 4 | 2052.4583 | 0.9744% | 102.6229 | 0.9744% | 44.27% | 97% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1718.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-12 10:00:00 | 2020-06-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del calentador de líquidos y se evidencia que la tarjeta fuente se encuentra dañada. Se debe llamar a proveedor | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 3 | 2052.4167 | 0.9745% | 102.6208 | 0.9745% | 44.27% | 97% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1634.5833 | 2014-10-30 | 2020-09-04 11:00:00 | 2020-09-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general del equipo verificación de circuito eléctrico lubricación de motor pruebas de calentamiento se ajusta manija de puerta puesta en marcha con resultados satisfactorios&#x0D; se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1 | 2136.4583 | 0.9361% | 106.8229 | 0.9361% | 42.97% | 96.56% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1536.7083 | 2014-10-30 | 2020-12-11 07:40:00 | 2020-12-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza general del equipo verificación de sistema eléctrico, panel de control, lubricación de motor, limpieza de tarjetas en general, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/12/02&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.66667 | 2234.3194 | 0.8951% | 111.716 | 0.8951% | 41.55% | 96.01% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1820.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-02 08:00:00 | 2020-03-02 07:00:00 |  | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1 | 1950.3333 | 1.025% | 97.5167 | 1.025% | 45.95% | 97.51% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1361.7083 | 2014-10-30 | 2021-06-04 08:00:00 | 2021-06-04 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general del equipo, lubricación de motor, se realiza ajuste a carcasa plástica ya que se encontraba suelta se verifican control de temperatura y se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; Se recomienda no golpear carcasa plástica del panel | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1 | 2409.3333 | 0.8301% | 120.4667 | 0.8301% | 39.23% | 94.96% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1260.7083 | 2014-10-30 | 2021-09-13 10:00:00 | 2021-09-13 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo se realiza limpieza interna y externa del equipo, lubricación de canastilla, limpieza de ventilador, verificación de parámetros de apertura. &#x0D; Puesta en marcha con resultados satisfactorio&#x0D; Limpieza y mantenimiento en general. &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 3 | 2510.4167 | 0.7967% | 125.5208 | 0.7967% | 38% | 94.32% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1169.75 | 2014-10-30 | 2021-12-13 07:00:00 | 2021-12-13 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/12/02&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se revise equipo, se realiza limpieza interna y externa del equipo, lubricación de motor, se revisa sistema eléctrico y parámetros de temperatura a 43°C.. se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1 | 2601.2917 | 0.7688% | 130.0646 | 0.7688% | 36.95% | 93.72% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1439.5833 | 2014-10-30 | 2021-03-18 10:30:00 | 2021-03-18 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se hace apertura del equipo, se retira panel, se verifica conexión eléctrica, se lubrica motor, limpieza interna y externa del equipo, se verifican parámetros de temperatura. &#x0D; | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.5 | 2331.4375 | 0.8578% | 116.5719 | 0.8578% | 40.23% | 95.44% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 889.75 | 2014-10-30 | 2022-09-19 12:00:00 | 2022-09-19 06:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 23/09/2022-Senior - Se revisa equipo y se realiza limpieza de control principal ajuste de los sensores de temperatura, limpieza y ajuste de parámetros | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 6 | 2881.5 | 0.6941% | 144.075 | 0.6941% | 34.06% | 91.78% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 1068.7222 | 2014-10-30 | 2022-03-24 07:00:00 | 2022-03-24 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica condición del control el cual está ok, parámetro de temperatura funcionando bien, se procede hacer apertura al equipo, se verifica relé, motor, tarjetas (principal y pantalla), se revisa sistema eléctrico y conexiones los cuales están bien. Se lubrica canastilla del motor, se realiza limpieza en la cámara, se limpia ventilador extractor, rejilla. Se genera limpieza en general. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 0.33333 | 2702.2917 | 0.7401% | 135.1146 | 0.7401% | 35.86% | 93.04% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 620.75 | 2014-10-30 | 2023-06-15 08:00:00 | 2023-06-15 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 15/06/2023-Senior - Se realiza limpieza general. Se miden voltajes de entrada y de salida. Se revisan conexiones eléctricas. Se mide continuidad entre Rele, termofusible y resistencia. Se revisa interruptor general y funciones de programación de temperatura. Se revisa cable de poder. Se verifica empaque de selle de puerta. Se realiza prueba de calibración de temperatura con instrumento patrón calibrado. Donde el sensor es ubicado a la misma altura del sensor del equipo obteniendo un rango máximo de diferencia de -0.4 grados Celsius. La temperatura promedio de las bolsas es de 39 grados Celsius. Se realizan pruebas de funcionamiento con resultados óptimos. Se entrega equipo en funcionamiento | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 2 | 3150.3333 | 0.6349% | 157.5167 | 0.6349% | 31.68% | 89.83% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 517.75 | 2014-10-30 | 2023-09-26 07:30:00 | 2023-09-26 06:00:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 26/09/2023-Senior - Se realiza limpieza de módulo y cámara. Se verifican conexiones, cableado y terminales. Se mide voltaje de entrada y voltajes de salida. Se mide continuidad de Rele, termofusible y resistencia. Se verifica funciones del tablero de control: programación de temperatura, bloqueos y alarmas. Se realiza prueba de funcionamiento en función IV e IRR. El equipo se programa para IV a 43 grados Celsius. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1.5 | 3253.3125 | 0.6148% | 162.6656 | 0.6148% | 30.85% | 89.06% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 434.75 | 2014-10-30 | 2023-12-18 07:30:00 | 2023-12-18 06:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 09/01/2024-gbayona - Se revisa sistema eléctrico. Se revisa cableado, terminales y conexiones eléctricas. Se verifica continuidad entre Rele de estado sólido, termofusible y resistencia. Se revisa estado de la puerta y del empaque. Se revisan controles en sus funciones y programación de temperatura. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo está programado en opción intravenosa a 43 grados Celsius. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1.5 | 3336.3125 | 0.5995% | 166.8156 | 0.5995% | 30.21% | 88.45% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 714.75 | 2014-10-30 | 2023-03-13 07:30:00 | 2023-03-13 06:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 13/03/2023-Senior - Se verifica estado estructural y funcionamiento inicial, se desmonta bloque y se realiza limpieza . se verifican conexiones , se mide continuidad de rele, y resistencia, se verifica interruptor general y tablero de mandos . se limpia ventilador trasero . se limpia recamara y se corrige posición de empaques laterales. Se miden voltajes de entrada y salida se realizan pruebas de funcionamiento. el equipo es funcional. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1.5 | 3056.3125 | 0.6544% | 152.8156 | 0.6544% | 32.47% | 90.52% | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | 347.75 | 2014-10-30 | 2024-03-14 07:00:00 | 2024-03-14 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 15/04/2024-gbayona - Se realiza limpieza general. Se revisan cables, conexiones y terminales eléctricas. Se revisa tablero principal con pruebas en interruptor principal y teclado. Se ensayan opciones demantes e intravenosa. Se realizan ajustes a tornillería. Se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda en programa de intravenosa a 43 grados celsius | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | 20 | 1 | 3423.2917 | 0.5842% | 171.1646 | 0.5842% | 29.57% | 87.79% | #N/A
BAS-SUCCI-00001188 | 1529.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-18 14:00:00 | 2020-12-18 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | 1 | 1 | 2241.5833 | 0.04461% | 2241.5833 | 0.04461% | 2.641% | 14.84% | #N/A
BLA-ARCHI-OSMO426 | 418.6667 | 2013-10-31 | 2024-01-03 08:51:00 | 2024-01-03 08:00:00 | 26/06/2024-Senior - Se atiende llamado del usuario debido a que se contaba con una alta conductividad. Se realiza el cambio de las resinas solucionando la falla. Se toman medidas de conductividad y pH obteniendo resultados positivos. | Correctivo menor | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | 1 | 0.85 | 3716.3688 | 0.02691% | 3716.3688 | 0.02691% | 1.602% | 9.232% | #N/A
OTP-CAMIL-00015714 | 972.4167 | 2014-10-30 | 2022-06-28 15:15:00 | 2022-06-28 14:00:00 | 28/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/07/2022-Senior - Se realiza inspección de la baranda sin encontrar novedad, se procede al desarme completo de la misma encontrando la base de baranda rota provocado por exceso de peso, se realiza reparación con soldadura y se realizan pruebas ok y se entrega al servicio. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | 2 | 1.25 | 2798.6354 | 0.07146% | 1399.3177 | 0.07146% | 4.197% | 22.68% | #N/A
OTP-CAMIL-00015714 | 592.6667 | 2014-10-30 | 2023-07-13 09:00:00 | 2023-07-13 08:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste de mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulica de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | 2 | 1 | 3178.375 | 0.06293% | 1589.1875 | 0.06293% | 3.705% | 20.27% | #N/A
OTP-CAMIL-00015713 | 1208.5833 | 2014-10-30 | 2021-11-04 11:00:00 | 2021-11-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza acondicionamiento de pasadores para que el pin no se salga de la posición. Se realiza ajuste de pasadores en las dos barandas &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok. Equipo asignado a urgencias en el inventario inicial | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | 3 | 1 | 2562.4583 | 0.1171% | 854.1528 | 0.1171% | 6.783% | 34.39% | #N/A
OTP-CAMIL-00015713 | 829.5833 | 2014-10-30 | 2022-11-18 11:00:00 | 2022-11-18 10:00:00 | 01/12/2022-Senior - Se realiza desarme de la baranda encontrando estructura rota, se realiza reparación de barandas. Pruebas ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | 3 | 1 | 2941.4583 | 0.102% | 980.4861 | 0.102% | 5.936% | 30.73% | #N/A
OTP-CAMIL-00015713 | 270.5 | 2014-10-30 | 2024-05-30 14:30:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 12/06/2024-Senior - Se realiza revisión, se evidencia mecanismo que sostiene la baranda roto, propenso a exceso de golpes, se lleva a soldar, se recomienda cambio de cauchos de protección lateral, se suelda y se vuelve a instalar el mecanismo, dejando la camilla en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | 3 | 2.5 | 3500.6042 | 0.0857% | 1166.8681 | 0.0857% | 5.012% | 26.55% | #N/A
OTP-CAMIL-00015690 | 1084.6604 | 2014-10-30 | 2022-03-08 09:00:00 | 2022-03-08 08:09:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi 07/03/22 se asigna técnico para revisión&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Solicitud cerrada con número de OT 2022-774&#x0D; &#x0D; 08/03/2022&#x0D; Falla reportada: Base baranda rota&#x0D; Trabajos realizados: &#x0D; Se realiza desarme de baranda encontrando base rota se realiza proceso de soldadura por parte de mantenimiento del hospital. &#x0D; Se realizan pruebas respectivas ok. &#x0D; | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | 4 | 0.85 | 2686.375 | 0.1489% | 671.5938 | 0.1489% | 8.547% | 41.49% | #N/A
OTP-CAMIL-00015690 | 1161.625 | 2014-10-30 | 2021-12-21 10:00:00 | 2021-12-21 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de palanca de variación de atura, reparación de palanca de activaciones de hidráulicos cabecero&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | 4 | 1 | 2609.4167 | 0.1533% | 652.3542 | 0.1533% | 8.787% | 42.41% | #N/A
OTP-CAMIL-00015690 | 741.375 | 2014-10-30 | 2023-02-14 16:00:00 | 2023-02-14 15:00:00 | 16/02/2023-Senior - Se realiza revisión de las barandas encontrando rota la base, se realiza reparación con soldadura, prueba OK, en el sistema de frenos se realiza revisión encontrando roto el mecanismo interno, se realiza ajuste para frenar con las dos ruedas restantes, pruebas OK. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | 4 | 1 | 3029.6667 | 0.132% | 757.4167 | 0.132% | 7.616% | 37.83% | #N/A
OTP-CAMIL-00015690 | 1084.5833 | 2014-10-30 | 2022-03-08 11:00:00 | 2022-03-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Base baranda rota&#x0D; Trabajos realizados: &#x0D; Se realiza desarme de baranda encontrando base rota se realiza proceso de soldadura por parte de mantenimiento del hospital. &#x0D; Se realizan pruebas respectivas ok. &#x0D; | correctivo menor | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | 4 | 1 | 2686.4583 | 0.1489% | 671.6146 | 0.1489% | 8.546% | 41.49% | #N/A
OTP-CAMIL-00015691 | 271.7083 | 2014-10-30 | 2024-05-29 07:50:00 | 2024-05-29 07:00:00 | 11/06/2024-Senior - Se realiza revisión se evidencia ruptura y desoldé en el mecanismo de actuación y sostenimiento de la baranda, se instala un back up. La pieza dañada se lleva a soldar, se reemplaza la parte central y principal de la baranda que se rompió por mal uso queda en optimo estado la baranda y la camilla | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | 1 | 0.83333 | 3499.3264 | 0.02858% | 3499.3264 | 0.02858% | 1.7% | 9.776% | #N/A
BDG-TENPO-00007388 | 1917.4167 | 2014-10-30 | 2019-11-26 14:25:00 | 2019-11-26 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tornillo en base para ajustar. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | 4 | 0.41667 | 1853.6007 | 0.2158% | 463.4002 | 0.2158% | 12.14% | 54.02% | #N/A
BDG-TENPO-00007388 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | 4 | 1 | 2189.2917 | 0.1827% | 547.3229 | 0.1827% | 10.38% | 48.2% | #N/A
BDG-TENPO-00007388 | 1405.625 | 2014-10-30 | 2021-04-21 09:40:00 | 2021-04-21 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | 4 | 0.66667 | 2365.4028 | 0.1691% | 591.3507 | 0.1691% | 9.649% | 45.6% | #N/A
BDG-TENPO-00007388 | 1133.5 | 2014-10-30 | 2022-01-18 13:00:00 | 2022-01-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | 4 | 1 | 2637.5417 | 0.1517% | 659.3854 | 0.1517% | 8.698% | 42.07% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 1727.5826 | 2014-10-30 | 2020-06-03 10:30:00 | 2020-06-03 10:01:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 03/06/2020: Se realiza revisión por parte de Miguel Hernández de novatecnica quien evidencia daño que debe ser revisado por el proveedor, se realiza informe a proveedor para la revisión del equipo. | Correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 0.48333 | 2043.4375 | 0.2936% | 340.5729 | 0.2936% | 16.15% | 65.25% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 1391.7083 | 2014-10-30 | 2021-05-05 07:20:00 | 2021-05-05 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de equipo, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 0.33333 | 2379.3056 | 0.2522% | 396.5509 | 0.2522% | 14.04% | 59.66% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 742.6271 | 2014-10-30 | 2023-02-13 09:10:00 | 2023-02-13 08:57:00 | 11/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/02/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexiones se verifica funcionamiento se realiza instalación con paciente equipo fuciona correctamente | Correctivo | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 1 | 0.21667 | 3028.3819 | 0.03302% | 3028.3819 | 0.03302% | 1.962% | 11.21% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 661.5507 | 2014-10-30 | 2023-05-05 11:25:00 | 2023-05-05 10:47:00 | 29/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de manguera de calentador se realizan pruebas equipo funciona correctamente se entrega equipo al servicio | correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 0.63333 | 3109.4757 | 0.193% | 518.2459 | 0.193% | 10.93% | 50.08% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 1510.6042 | 2014-10-30 | 2021-01-06 10:40:00 | 2021-01-06 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y se realiza cambio de filtro de aire totalmente nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 1.1667 | 2260.4444 | 0.2654% | 376.7407 | 0.2654% | 14.72% | 61.54% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 1309.625 | 2014-10-30 | 2021-07-26 10:00:00 | 2021-07-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 1 | 2461.4167 | 0.2438% | 410.2361 | 0.2438% | 13.61% | 58.42% | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | 245.7083 | 2014-10-30 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-24 07:00:00 | 04/07/2024-Senior - Se realiza inspección inicial del equipo. Se realizan pruebas de diagnóstico inicial en el equipo. Se realizan pruebas antes del mantenimiento, equipo funciona sin presentar fallas o errores llegando a temperatura máxima programable. Se realiza inspección de los siguientes componentes. Estructura externa: El equipo tiene manchas de suciedad y rayones. Se realiza limpieza. Pulsadores y membrana: Conforme. Filtro: El filtro cuenta con 335 horas de operación, de acuerdo a fabricante, se debe realizar el cambio cuando supere las 500 horas de operación. Adaptador de manguera: Conforme Correa de retención: Conforme. Abrazadera de poste: Conforme. Manguera: Presenta fisuras y desgaste, se realiza el cambio de manguera Ref. (Hose Assembly -70201802314). | Correctivo menor | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | 6 | 1 | 3525.3333 | 0.1702% | 587.5556 | 0.1702% | 9.708% | 45.81% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 928.6667 | 2014-10-30 | 2022-08-11 08:20:00 | 2022-08-11 08:00:00 | 11/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste a control del arco en C ya que presenta desprendimiento de pulsador Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 0.33333 | 2842.3472 | 0.2815% | 355.2934 | 0.2815% | 15.54% | 63.7% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 1923.6458 | 2014-10-30 | 2019-11-20 14:00:00 | 2019-11-20 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 16044&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Conector no ajusta&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CONECTOR NO AJUSTA.&#x0D; Conexión defectuosa del cable que va al arco en C.&#x0D; Permanentemente.&#x0D; &#x0D; Cambio del conector del arco y de su cableado completo.&#x0D; Se hacen pruebas de funcionamiento: fluoroscopia, radiografía digital con disparador de mano y pedal.&#x0D; &#x0D; El comportamiento del equipo es completamente operativo. | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 5.5 | 1847.5833 | 0.433% | 230.9479 | 0.433% | 22.88% | 78.96% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 1284.6667 | 2014-10-30 | 2021-08-20 12:00:00 | 2021-08-20 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se reporta equipo con bloqueo en movimiento de arco. El problema se presentó el día de ayer y no permite mover el arco. Se procede a revisión interna de sistema de tracción para llantas y se evidencia que la correa metálica de llantas está asegurada con un amarre plástico ya que perdió uno de sus seguros , adicionalmente la cadena de palanca de movimiento se encuentra desarmada dentro del equipo . Se procede a realizar ajuste de las dos cadenas pero al realizar ajuste se evidencia daño en palanca de control&#x0D; (presenta movimiento anormal )la cual provoca que los piñones de la palanca no queden alineados, esto provoco una sobre tensión en la cadena ,además una fricción con cover interno lo que generó que el seguro de la cadena se salga de su lugar . Se evidencia daño en cable AC .&#x0D; &#x0D; observaciones:&#x0D; De debe cambiar cadena de llantas ,sistema de palanca para control de movimiento y cable AC . | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 4 | 2486.5 | 0.3217% | 310.8125 | 0.3217% | 17.56% | 68.6% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 1309.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-26 11:25:00 | 2021-07-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento de acuerdo con protocolo de fábrica. Ajuste de freno horizontal. Lubricación de manija de dirección. Limpieza y lubricación de piezas mecánicas. Se observan pequeños artificios en la imagen por pequeñas zonas de presión en la rejilla del intensificador..&#x0D; Se adjunta reporte de servicio &#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/08/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 3.4167 | 2461.4757 | 0.325% | 307.6845 | 0.325% | 17.72% | 68.96% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 304.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-26 08:00:00 | 2024-04-26 08:00:00 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2024-gbayona - Se realiza notificación al proveedor siemens, el día lunes 26 de abril se realizara cambios de repuestos | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 0 | 3466.3333 | 0.2308% | 433.2917 | 0.2308% | 12.93% | 56.43% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 685.4167 | 2014-10-30 | 2023-04-11 16:44:00 | 2023-04-11 14:00:00 | 21/04/2023-Senior - Se realiza ajuste de la cadena de movimientos del arco en C . Se lubrican piezas móviles del sistema, se realizan pruebas de desplazamiento sin fallas , equipo operativo bajo observación | Correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 2.7333 | 3085.6972 | 0.2593% | 385.7122 | 0.2593% | 14.41% | 60.68% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 301.6458 | 2014-10-30 | 2024-04-29 11:09:00 | 2024-04-29 08:30:00 | 29/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, ya que equipo no frena, y presenta fallas en la dirección. Motivo por el cual se realiza instalación de llanta delantera y sistema freno del equipo. Se realizan pruebas de movimiento y no se presentan problemas. Se deja equipo en observación para concluir diagnostico. Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 2.65 | 3469.4646 | 0.2306% | 433.6831 | 0.2306% | 12.92% | 56.4% | #N/A
BID-ARCON-00000265 | 367.6667 | 2014-10-30 | 2024-02-23 11:00:00 | 2024-02-23 08:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Arco en C | 265 | 4429 | 8 | 3 | 3403.4583 | 0.2351% | 425.4323 | 0.2351% | 13.15% | 57.1% | #N/A
BDG-BASME-00013806 | 1559.5764 | 2014-10-30 | 2020-11-18 11:00:00 | 2020-11-18 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | 3 | 0.83333 | 2211.4583 | 0.1357% | 737.1528 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASME-00013806 | 1370.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-26 11:20:00 | 2021-05-26 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | 3 | 1 | 2400.4722 | 0.125% | 800.1574 | 0.125% | 7.224% | 36.23% | #N/A
BDG-BASME-00013806 | 1140.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-11 08:00:00 | 2022-01-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | 3 | 1 | 2630.3333 | 0.1141% | 876.7778 | 0.1141% | 6.614% | 33.67% | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | 1568.3958 | 2014-10-30 | 2020-11-09 15:00:00 | 2020-11-09 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | 4 | 0.5 | 2202.625 | 0.1816% | 550.6562 | 0.1816% | 10.32% | 47.99% | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | 1368.5264 | 2014-10-30 | 2021-05-28 12:20:00 | 2021-05-28 11:22:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | 4 | 0.96667 | 2402.5139 | 0.1665% | 600.6285 | 0.1665% | 9.507% | 45.08% | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | 1137.6944 | 2014-10-30 | 2022-01-14 08:20:00 | 2022-01-14 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | 4 | 1 | 2633.3472 | 0.1519% | 658.3368 | 0.1519% | 8.711% | 42.12% | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | 823.4167 | 2014-10-30 | 2022-11-24 14:40:00 | 2022-11-24 14:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | 4 | 0.66667 | 2947.6111 | 0.1357% | 736.9028 | 0.1357% | 7.82% | 38.65% | #N/A
BDG-BASTA-00015752 | 1972.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-02 08:30:00 | 2019-10-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de báscula sin evidenciar novedad, báscula se encuentra en buen funcionamiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | 4 | 0.5 | 1798.3542 | 0.2224% | 449.5885 | 0.2224% | 12.49% | 55.1% | #N/A
BDG-BASTA-00015752 | 1559.4514 | 2014-10-30 | 2020-11-18 13:50:00 | 2020-11-18 13:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | 4 | 0.66667 | 2211.5764 | 0.1809% | 552.8941 | 0.1809% | 10.28% | 47.85% | #N/A
BDG-BASTA-00015752 | 1374.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-22 11:30:00 | 2021-05-22 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | 4 | 1.1667 | 2396.4792 | 0.1669% | 599.1198 | 0.1669% | 9.53% | 45.17% | #N/A
BDG-BASTA-00015752 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | 4 | 1 | 2625.5 | 0.1524% | 656.375 | 0.1524% | 8.736% | 42.22% | #N/A
BFE-FOTOF-00015984 | 1832.6042 | 2014-10-30 | 2020-02-19 10:40:00 | 2020-02-19 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de fotóforo nuevo funcionando | Correctivo menor | Fotoforo | 15984 | 46070 | 1 | 1.1667 | 1938.4444 | 0.05159% | 1938.4444 | 0.05159% | 3.048% | 16.95% | #N/A
BCC-ELCBI-00007606 | 1935.5417 | 2014-10-30 | 2019-11-08 11:45:00 | 2019-11-08 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de ligasure. equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Electrobisturi | 7606 | 4628 | 2 | 0.75 | 1835.4896 | 0.109% | 917.7448 | 0.109% | 6.329% | 32.45% | #N/A
BCC-ELCBI-00007606 | 1838.7431 | 2014-10-30 | 2020-02-13 07:10:00 | 2020-02-13 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 7606 | 4628 | 2 | 1 | 1932.2986 | 0.1035% | 966.1493 | 0.1035% | 6.021% | 31.11% | #N/A
BDG-TENAT-00014336 | 1588.75 | 2014-10-30 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | 3 | 1 | 2182.2917 | 0.1375% | 727.4306 | 0.1375% | 7.917% | 39.04% | #N/A
BDG-TENAT-00014336 | 1403.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-23 10:40:00 | 2021-04-23 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | 3 | 0.66667 | 2367.4444 | 0.1267% | 789.1481 | 0.1267% | 7.321% | 36.63% | #N/A
BDG-TENAT-00014336 | 1140.5 | 2014-10-30 | 2022-01-11 13:00:00 | 2022-01-11 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | 3 | 1 | 2630.5417 | 0.114% | 876.8472 | 0.114% | 6.614% | 33.67% | #N/A
BDG-TENAT-00014362 | 1603.6458 | 2014-10-30 | 2020-10-05 09:00:00 | 2020-10-05 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | 4 | 0.5 | 2167.375 | 0.1846% | 541.8438 | 0.1846% | 10.48% | 48.54% | #N/A
BDG-TENAT-00014362 | 1221.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-22 07:20:00 | 2021-10-22 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | 4 | 0.83333 | 2549.3056 | 0.1569% | 637.3264 | 0.1569% | 8.985% | 43.16% | #N/A
BDG-TENAT-00014362 | 1407.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-19 13:00:00 | 2021-04-19 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | 4 | 0.83333 | 2363.5417 | 0.1692% | 590.8854 | 0.1692% | 9.656% | 45.62% | #N/A
BDG-TENAT-00014362 | 1140.625 | 2014-10-30 | 2022-01-11 10:00:00 | 2022-01-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | 4 | 1 | 2630.4167 | 0.1521% | 657.6042 | 0.1521% | 8.72% | 42.16% | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | 1578.625 | 2014-10-30 | 2020-10-30 10:00:00 | 2020-10-30 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | 4 | 1 | 2192.4167 | 0.1824% | 548.1042 | 0.1824% | 10.37% | 48.15% | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | 1774.3889 | 2014-10-30 | 2020-04-17 15:18:00 | 2020-04-17 14:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | 4 | 0.63333 | 1996.6375 | 0.2003% | 499.1594 | 0.2003% | 11.33% | 51.38% | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | 1405.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-21 10:40:00 | 2021-04-21 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | 4 | 0.66667 | 2365.4444 | 0.1691% | 591.3611 | 0.1691% | 9.648% | 45.6% | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | 1133.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-18 12:00:00 | 2022-01-18 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | 4 | 1 | 2637.5 | 0.1517% | 659.375 | 0.1517% | 8.698% | 42.07% | #N/A
BDG-EQUIO-00014927 | 305.6528 | 2014-10-30 | 2024-04-25 09:00:00 | 2024-04-25 08:20:00 | 09/05/2024-Biomedico1 - Se realiza mantenimiento según cronograma. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y densinfeccion | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | 1 | 0.66667 | 3465.375 | 0.02886% | 3465.375 | 0.02886% | 1.717% | 9.867% | 600000
BEF-NEVER-00004461 | 361.3542 | 2014-10-30 | 2024-02-29 15:50:00 | 2024-02-29 15:30:00 | 27/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/02/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de control de temperatura de nevera se realiza verificación de ubicación de la sons de temperatura se relizan preubas de funcionamiento se deja equipo en seguimiento para visualizar la estabilidad de la temperatura , 08/03/2024-Senior - se realiza seguimiento continuo de las temperaturas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Nevera | 4461 | 504140061 | 1 | 0.33333 | 3409.6597 | 0.02933% | 3409.6597 | 0.02933% | 1.744% | 10.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00001287 | 145.6667 | 2014-10-30 | 2024-10-02 09:00:00 | 2024-10-02 08:00:00 | 25/10/2024-Senior - Se instala resorte y lubrica la baranda, de desatasca el freno | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | 2 | 1 | 3625.375 | 0.05517% | 1812.6875 | 0.05517% | 3.256% | 18.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00001287 | 1076.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-16 09:00:00 | 2022-03-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación general en estructura metálica y ruedas, graduación y ajuste de accionamiento de sistemas hidráulicos, cabecero, instalación de tornillos nuevos para fijación de barandas, limpieza y desmanchado de plataforma de plataforma superior, cromado de baranda ajuste y lubricación de sistema mecánico de ascenso y descenso de camilla. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | 2 | 1 | 2694.375 | 0.07423% | 1347.1875 | 0.07423% | 4.356% | 23.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00007045 | 1378.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-18 09:00:00 | 2021-05-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de accionamiento manual de altura de plataforma inferior, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación de fondo protector y pintura general en estructura metálica, ruedas e hidráulicos cabecero, reparación seguro de bloqueo de barandas, graduación y ajuste de accionamiento de sistema hidráulico de cabecero, instalación de perillas nuevas para fijación de barandas, limpieza y desmanchado de plataforma superior, ajuste y lubricación sistema mecánico de ascenso y descenso de la camilla | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | 4 | 1 | 2392.375 | 0.1672% | 598.0938 | 0.1672% | 9.545% | 45.22% | #N/A
OTP-CAMIL-00007045 | 1250.625 | 2014-10-30 | 2021-09-23 10:00:00 | 2021-09-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de los 2 seguros de barandas el cual se encontraban rotos. Pruebas ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | 4 | 1 | 2520.4167 | 0.1587% | 630.1042 | 0.1587% | 9.083% | 43.52% | #N/A
OTP-CAMIL-00007045 | 1250.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-23 12:00:00 | 2021-09-23 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mnto preventiv, limpieza general, verificación de estructura, prueba de hidráulicos de cabecero, sistema de frenos., se realiza fabricación e instalación de seguros de barandas. Instalación de 2 cinturones de seguridad&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | 4 | 1 | 2520.5 | 0.1587% | 630.125 | 0.1587% | 9.083% | 43.52% | #N/A
OTP-CAMIL-00007045 | 574.3333 | 2014-10-30 | 2023-07-31 17:30:00 | 2023-07-31 16:00:00 | 03/08/2023-Senior - Sistema de variación de altura averiado Verificación de estado físico y funcional. Se realiza instalación de tornillo sin fin y tuerca nueva, instalación de pines y valinera nueva para sistema de variación de altura. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica y plataformas, limpieza de barandas, limpieza de ruedas, ajuste mecanismos y seguros de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste de accionamiento de hidráulica de cabecero, verificación de frenos, ajuste y lubricación de bujes de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | 4 | 1.5 | 3196.7292 | 0.1251% | 799.1823 | 0.1251% | 7.233% | 36.27% | #N/A
OTP-CAMIL-00007044 | 727.7083 | 2014-10-30 | 2023-02-28 08:30:00 | 2023-02-28 07:00:00 | 16/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/03/2023-Senior - SE REALIZA DE 1 SEGURO DE BARANDA NUEVO | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | 4 | 1.5 | 3043.3542 | 0.1314% | 760.8385 | 0.1314% | 7.583% | 37.7% | #N/A
OTP-CAMIL-00007044 | 1658.6042 | 2014-10-30 | 2020-08-11 11:00:00 | 2020-08-11 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de accionamiento manual de altura de plataforma inferior , reparación de partes averiadas por oxidación aplicación de fondo protector y pintura general en estructura, ajuste de accionamiento de sistemas hidráulicos de cabecero, instalación de perillas nuevas para la fijación de barandas, limpieza y desmanchado superior.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | 4 | 1.5 | 2112.4583 | 0.1894% | 528.1146 | 0.1894% | 10.74% | 49.42% | #N/A
OTP-CAMIL-00007044 | 727.7083 | 2014-10-30 | 2023-02-28 09:00:00 | 2023-02-28 07:00:00 | 03/03/2023-Senior - SE REALIZA FABRICACION E INSTALACION DE 1 SEGURO DE BARANDA NUEVO , SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO .OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | 4 | 2 | 3043.375 | 0.1314% | 760.8438 | 0.1314% | 7.583% | 37.7% | #N/A
OTP-CAMIL-00007044 | 727.7083 | 2014-10-30 | 2023-02-28 09:00:00 | 2023-02-28 07:00:00 | 03/03/2023-Senior - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO , LIMPIEZA GENERAL VERIFICACIÓN DE BARANDAS , AJUSTE Y LUBRICACION DE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN DE FRENOS, VERIFICACIÓN DE ALTURA VARIABLE DE HIDRÁULICO DE CABECERO , SE REALIZAN PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | 4 | 2 | 3043.375 | 0.1314% | 760.8438 | 0.1314% | 7.583% | 37.7% | #N/A
BAS-SUCCI-00007275 | 1526.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-21 14:00:00 | 2020-12-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | 2 | 1 | 2244.5833 | 0.0891% | 1122.2917 | 0.0891% | 5.206% | 27.44% | #N/A
BAS-SUCCI-00007275 | 1347.6181 | 2014-10-30 | 2021-06-18 09:58:00 | 2021-06-18 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con la novedad de que requiere cambio de manometro&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | 2 | 0.8 | 2423.4153 | 0.08253% | 1211.7076 | 0.08253% | 4.831% | 25.7% | #N/A
BFC-SELLR-00510330 | 347.75 | 2013-10-31 | 2024-03-14 08:00:00 | 2024-03-14 06:00:00 | 12/04/2024-gbayona - Se realiza mantenimiento de equipo, de acuerdo a protocolño adjunto, equipo operativo | correctivo menor | Selladora Rotativa |  | 510330 | 1 | 2 | 3787.3333 | 0.0264% | 3787.3333 | 0.0264% | 1.572% | 9.068% | #N/A
BDG-PESBE-00011049 | 1566.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-11 11:00:00 | 2020-11-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | 3 | 0.66667 | 2204.4583 | 0.1361% | 734.8194 | 0.1361% | 7.841% | 38.73% | #N/A
BDG-PESBE-00011049 | 1374.3542 | 2014-10-30 | 2021-05-22 16:25:00 | 2021-05-22 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | 3 | 0.91667 | 2396.684 | 0.1252% | 798.8947 | 0.1252% | 7.235% | 36.28% | #N/A
BDG-PESBE-00011049 | 1137.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-14 08:00:00 | 2022-01-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | 3 | 1 | 2633.3333 | 0.1139% | 877.7778 | 0.1139% | 6.607% | 33.64% | #N/A
BDG-TENPO-00008760 | 1588.75 | 2014-10-30 | 2020-10-20 07:00:00 | 2020-10-20 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | 3 | 1 | 2182.2917 | 0.1375% | 727.4306 | 0.1375% | 7.917% | 39.04% | #N/A
BDG-TENPO-00008760 | 1398.375 | 2014-10-30 | 2021-04-28 15:40:00 | 2021-04-28 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | 3 | 0.66667 | 2372.6528 | 0.1264% | 790.8843 | 0.1264% | 7.306% | 36.57% | #N/A
BDG-TENPO-00008760 | 1139.5764 | 2014-10-30 | 2022-01-12 11:10:00 | 2022-01-12 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | 3 | 1 | 2631.4653 | 0.114% | 877.1551 | 0.114% | 6.612% | 33.66% | #N/A
BDG-PESDI-00015753 | 1524.4861 | 2014-10-30 | 2020-12-23 13:10:00 | 2020-12-23 12:20:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación física y funcional del equipo por parte del proveedor antes de realizar la entrega al servicio, equipo funcionando correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Pesa Digital | 15753 | 5348 | 3 | 0.83333 | 2246.5486 | 0.1335% | 748.8495 | 0.1335% | 7.7% | 38.17% | #N/A
BDG-PESDI-00015753 | 1371.6493 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:10:00 | 2021-05-25 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Digital | 15753 | 5348 | 3 | 0.75 | 2399.3819 | 0.125% | 799.794 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | #N/A
BDG-PESDI-00015753 | 1139.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-12 11:00:00 | 2022-01-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Digital | 15753 | 5348 | 3 | 1 | 2631.4583 | 0.114% | 877.1528 | 0.114% | 6.612% | 33.66% | #N/A
BRA-DESFI-00018685 | 378.6667 | 2014-10-30 | 2024-02-12 11:00:00 | 2024-02-12 08:00:00 | 26/02/2024-gbayona - Se realiza mantenimiento de acuerdo a protocolo adjunto. | correctivo menor | Desfibrilador | 18685 | 5356 | 1 | 3 | 3392.4583 | 0.02948% | 3392.4583 | 0.02948% | 1.753% | 10.07% | #N/A
BLP-MONLC-05370226 | 1825.6806 | 2013-10-31 | 2020-02-26 08:00:00 | 2020-02-26 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, se verifican conexiones las cuales no presentan novedad. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor LCD 26 |  | 5370226 | 2 | 0.33333 | 2309.3333 | 0.08661% | 1154.6667 | 0.08661% | 5.064% | 26.79% | #N/A
BLP-MONLC-05370226 | 1827.7083 | 2013-10-31 | 2020-02-24 07:30:00 | 2020-02-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza limpieza de conector. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor LCD 26 |  | 5370226 | 2 | 0.5 | 2307.3125 | 0.08668% | 1153.6562 | 0.08668% | 5.068% | 26.81% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 875.3014 | 2014-10-30 | 2022-10-03 17:10:00 | 2022-10-03 16:46:00 | 03/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/10/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de oxímetro debido a que la goma donde reposa el dedo del paciente se encontraba despegada en la parte lateral se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 0.4 | 2895.7153 | 0.2763% | 361.9644 | 0.2763% | 15.28% | 63.01% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 1904.5833 | 2014-10-30 | 2019-12-09 11:00:00 | 2019-12-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de configuración de parámetros de la pantalla. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 1 | 1866.4583 | 0.4286% | 233.3073 | 0.4286% | 22.68% | 78.63% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 1684.625 | 2014-10-30 | 2020-07-16 09:30:00 | 2020-07-16 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a la trampa de agua. se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 0.5 | 2086.3958 | 0.3834% | 260.7995 | 0.3834% | 20.55% | 74.85% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 1526.6458 | 2014-10-30 | 2020-12-21 08:50:00 | 2020-12-21 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo no está tomando datos de Capnografía. &#x0D; &#x0D; Se procede a reiniciar el modulo de CO2 y se realiza ajuste de la trampa del mismo. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 0.33333 | 2244.3681 | 0.3564% | 280.546 | 0.3564% | 19.25% | 72.29% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 916.6667 | 2014-10-30 | 2022-08-23 08:10:00 | 2022-08-23 08:00:00 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 23/08/2022-Senior - Se da la terminación del contrato con el proveedor técnica electromedica ya que el fabricante ya no suministra repuestos para ese modelo por cumplimiento de su vida util. se anexa carta de terminación de contrato, 23/08/2022-Senior - Esta pendiente la salida del equipo del servicio, ya que se esta cotizando el nuevo equipo de reposición. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 0.16667 | 2854.3403 | 0.2803% | 356.7925 | 0.2803% | 15.48% | 63.54% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 833.3542 | 2014-10-30 | 2022-11-14 17:00:00 | 2022-11-14 15:30:00 | 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se evidencia que la batería del monitor tiene solo una duracion de 30 min . Se realiza conexion de cable de carga para continuar con pruebas de funcionamiento se evidencia fluctuacion aleatoria en la toma de parametro de capnografia. Se consulta al fabricante la disponibilidad de repuestos para este equipo fabrica indica que a la fecha ya no cuenta con repuestos. Se recomienda el uso adecuado de los accesorios del monitor. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 1.5 | 2937.7083 | 0.2723% | 367.2135 | 0.2723% | 15.07% | 62.48% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 1096.6687 | 2014-10-30 | 2022-02-24 09:20:00 | 2022-02-24 07:57:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inicialmente desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención de este. Se efectúa el Cambio cable nuevo de poder DC identificado con numero Globan: 81657807 y Numero&#x0D; de parte: 3037595 por el cable de préstamo propiedad de Técnica electro medica. ruebas de reconocimiento del carga del sistema y cable de poder DC exitosas. Se sugiere no dejar enrollado el cable DC para evitar inductancia dentro del campo.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 1.3833 | 2674.3889 | 0.2991% | 334.2986 | 0.2991% | 16.43% | 65.93% | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | 613.5938 | 2014-10-30 | 2023-06-22 10:30:00 | 2023-06-22 09:45:00 | 22/06/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se evidencia que la batería del monitor tiene solo una duración de 30 min . Equipo presenta falla en toma de tensión arterial en el rango de 35/15 (22) Se realizan pruebas funcionales de Presión arterial y saturación porcentual de oxigeno, ya que se esta a la espera del ingreso del nuevo monitor. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | 8 | 0.75 | 3157.4375 | 0.2534% | 394.6797 | 0.2534% | 14.1% | 59.83% | #N/A
BMO-MONFE-00017900 | 502.625 | 2014-10-30 | 2023-10-11 09:30:00 | 2023-10-11 09:00:00 | 10/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2023-Biomedico2 - Se retira transductor para su reparación, Se realiza ajuste de cable Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio a satisfacción | correctivo menor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | 4 | 0.5 | 3268.3958 | 0.1224% | 817.099 | 0.1224% | 7.08% | 35.63% | #N/A
BMO-MONFE-00017900 | 455.5389 | 2014-10-30 | 2023-11-27 11:40:00 | 2023-11-27 11:04:00 | 17/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/11/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de toco transductor se evidencia soporte sujetador de banda roto se realiza ajuste de transductor se ubica soporté de banda se realizan pruebas toco funciona correctamente se recomienda tener precaución a la hora de manipular los accesorios con precaución | correctivo menor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | 4 | 0.6 | 3315.4861 | 0.1206% | 828.8715 | 0.1206% | 6.983% | 35.23% | #N/A
BMO-MONFE-00017900 | 1056.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-05 09:00:00 | 2022-04-05 08:00:00 | 08/04/2022-Novatecnica - se realiza inspección general. el equipo se encuentra en buen estado. se realiza limpieza general. que hacen pruebas de funcionamiento donde se evidencia que el transductor y el toco se encuentran en buen estado y funcionamiento. se revisa el nivel de voltaje de entrada. el trazo de los valores no se evidencia bien. se hizo limpieza en la impresora térmica, pero sigo con el inconveniente que imprime muy claro, hasta tal punto de que no se alcanza a visualizar el valor de la frecuencia cardiaca. por lo tanto se va a retirar el equipo para una revisión interna en la impresora térmica. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | 4 | 1 | 2714.375 | 0.1474% | 678.5938 | 0.1474% | 8.462% | 41.17% | #N/A
BMO-MONFE-00017900 | 853.7083 | 2014-10-30 | 2022-10-25 08:00:00 | 2022-10-25 07:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 28/10/2022-Senior - SE REALIZA INSPECCION GENERAL. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. QUE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL TRANSDUCTOR Y EL TOCO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SE REVISA EL NIVEL DE VOLTAJE DE ENTRADA. EL TRAZO DE LOS VALORES NO SE EVIDENCIA BIEN. SE HIZO LIMPIEZA EN LA IMPRESORA TERMICA | correctivo menor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | 4 | 1 | 2917.3333 | 0.1371% | 729.3333 | 0.1371% | 7.897% | 38.96% | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | 755.1757 | 2014-10-30 | 2023-01-31 19:49:00 | 2023-01-31 19:47:00 | 20/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitores fetales y se evidencia intermitencia en la impresión,se realiza limpiezamy ajuste de los monitores Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | 5 | 0.033333 | 3015.8257 | 0.1658% | 603.1651 | 0.1658% | 9.469% | 44.95% | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | 280.3403 | 2014-10-30 | 2024-05-20 16:20:00 | 2024-05-20 15:50:00 | 12/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/05/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste del cableado de toco transductor debido aq presenta desprendimiento de cable cabe aclarar que ya tenia una reparación previamente se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | 5 | 0.5 | 3490.6806 | 0.1432% | 698.1361 | 0.1432% | 8.235% | 40.29% | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | 272.5535 | 2014-10-30 | 2024-05-28 11:38:00 | 2024-05-28 10:43:00 | 24/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conector de toco transductor ya que oresentaba desprendimiento de conector se ajusta se realizan pruebas equipo funcionando correctamente , 28/05/2024-Biomedico1 - Cabe aclarar que el toco ya había sido reparado | Correctivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | 5 | 0.91667 | 3498.4847 | 0.1429% | 699.6969 | 0.1429% | 8.218% | 40.22% | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | 1106.3958 | 2014-10-30 | 2022-02-14 15:00:00 | 2022-02-14 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación y entrega de monitor fetal nuevo al servicio de trabajo de partos con accesorios nuevos 2 bandas, y gel conductor. equipo se entrega funcionando. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | 5 | 0.5 | 2664.625 | 0.1876% | 532.925 | 0.1876% | 10.65% | 49.11% | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | 948.5833 | 2014-10-30 | 2022-07-22 11:00:00 | 2022-07-22 10:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 22/07/2022-Senior - SE REALIZA INSPECCION GENERAL. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. QUE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL TRANSDUCTOR Y EL TOCO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SE REVISA EL NIVEL DE VOLTAJE DE ENTRADA. SE REALIZA LIMPIEZA EN LA IMPRESORA TERMICA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICO. | correctivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | 5 | 1 | 2822.4583 | 0.1772% | 564.4917 | 0.1772% | 10.08% | 47.15% | #N/A
BMO-DOPPL-00015381 | 1833.5 | 2014-10-30 | 2020-02-18 13:00:00 | 2020-02-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación, limpieza general, se realiza entrega del equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | 3 | 1 | 1937.5417 | 0.1548% | 645.8472 | 0.1548% | 8.872% | 42.73% | #N/A
BMO-DOPPL-00015381 | 1459.5069 | 2014-10-30 | 2021-02-26 12:50:00 | 2021-02-26 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | 3 | 1 | 2311.5347 | 0.1298% | 770.5116 | 0.1298% | 7.492% | 37.33% | #N/A
BMO-DOPPL-00015381 | 565.5417 | 2014-10-30 | 2023-08-09 11:45:00 | 2023-08-09 11:00:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 06/09/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo, se realiza verificación de funcionamiento del equipo, luminosidad de pantalla y transductor. Se recomienda al servicio realizar la limpieza de transductor cada vez que sea usado. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | correctivo menor | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | 3 | 0.75 | 3205.4896 | 0.09359% | 1068.4965 | 0.09359% | 5.461% | 28.6% | #N/A
BDG-BASTA-00013245 | 1559.4028 | 2014-10-30 | 2020-11-18 15:10:00 | 2020-11-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | 3 | 0.83333 | 2211.6319 | 0.1356% | 737.2106 | 0.1356% | 7.816% | 38.63% | #N/A
BDG-BASTA-00013245 | 1374.6076 | 2014-10-30 | 2021-05-22 10:15:00 | 2021-05-22 09:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | 3 | 0.83333 | 2396.4271 | 0.1252% | 798.809 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | #N/A
BDG-BASTA-00013245 | 1145.4792 | 2014-10-30 | 2022-01-06 13:30:00 | 2022-01-06 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | 3 | 1 | 2625.5625 | 0.1143% | 875.1875 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 371.2917 | 2014-10-30 | 2024-02-19 17:15:00 | 2024-02-19 17:00:00 | 14/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/02/2024-Biomedico1 - Se realiza verificacion del equipo se recomienda no modificar la perilla de temperatura se realiza ajuste de perilla se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 0.25 | 3399.7188 | 0.1765% | 566.6198 | 0.1765% | 10.05% | 47.02% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 1655.5833 | 2014-10-30 | 2020-08-14 11:00:00 | 2020-08-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 1 | 2115.4583 | 0.2836% | 352.5764 | 0.2836% | 15.65% | 63.98% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 1834.5417 | 2014-10-30 | 2020-02-17 12:00:00 | 2020-02-17 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 1 | 1936.5 | 0.3098% | 322.75 | 0.3098% | 16.96% | 67.22% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 1279.5521 | 2014-10-30 | 2021-08-25 11:38:00 | 2021-08-25 10:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 0.88333 | 2491.4847 | 0.2408% | 415.2475 | 0.2408% | 13.45% | 57.98% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 1468.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-17 11:00:00 | 2021-02-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 1 | 2302.4583 | 0.2606% | 383.7431 | 0.2606% | 14.47% | 60.86% | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | 460.4375 | 2014-10-30 | 2023-11-22 15:00:00 | 2023-11-22 13:30:00 | 11/12/2023-Senior - se realiza ajuste de puerta ya que se encontraba fracturada en uno de sus soportes se realizan pruebas de funcionamiento puerta funciona correctamente se deja ubicada en donde indica la coordinadora de hospitalizacion.se recomienda tener precaución a la hora de hacer apertura de puerta ya que se evidencian múltiples golpes. | Correctivo menor | Nevera | 8205 | 57056062408 | 6 | 1.5 | 3310.625 | 0.1812% | 551.7708 | 0.1812% | 10.3% | 47.92% | #N/A
BLP-MORCE-14U1004R | 1824.6042 | 2013-10-31 | 2020-02-27 10:50:00 | 2020-02-27 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección física y visual del equipo, se realiza verificación de botón ON/OFF se verifica botones de mando en pantalla frontal, se realiza conexión de pedal y de micromotor sin novedad. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | 1 | 1.3333 | 2310.4514 | 0.04328% | 2310.4514 | 0.04328% | 2.563% | 14.43% | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | 1970.625 | 2014-10-30 | 2019-10-04 10:00:00 | 2019-10-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor, se ajusta acople NIBP que se encontraba suelto y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 1 | 1800.4167 | 0.3333% | 300.0694 | 0.3333% | 18.12% | 69.87% | #N/A
BMO-MOSIV-00000294 | 1970.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-04 10:10:00 | 2019-10-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de guía rápida a monitor. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | 3 | 0.16667 | 1800.4236 | 0.1666% | 600.1412 | 0.1666% | 9.514% | 45.11% | #N/A
BMO-MOSIV-00010569 | 1959.5625 | 2014-10-30 | 2019-10-15 10:30:00 | 2019-10-15 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del monitor el cuál se repara la manguera del NIBP, queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0 | 1811.4375 | 0.552% | 181.1438 | 0.552% | 28.2% | 86.29% | #N/A
BMO-MOSIV-00015449 | 1956.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-18 08:30:00 | 2019-10-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro a monitor. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0.5 | 1814.3542 | 0.7165% | 139.5657 | 0.7165% | 34.94% | 92.42% | #N/A
BMO-MOSIV-00015471 | 1956.5694 | 2014-10-30 | 2019-10-18 10:30:00 | 2019-10-18 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 0.16667 | 1814.4375 | 0.3858% | 259.2054 | 0.3858% | 20.66% | 75.06% | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | 1944.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-30 08:30:00 | 2019-10-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste pulsoximetro a monitor de trauma. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 0.5 | 1826.3542 | 0.438% | 228.2943 | 0.438% | 23.11% | 79.34% | #N/A
BMO-MOSIV-00000174 | 1936.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-07 08:25:00 | 2019-11-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de equipo en servicio. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | 5 | 0.41667 | 1834.3507 | 0.2726% | 366.8701 | 0.2726% | 15.09% | 62.52% | #N/A
BMO-MOSIV-00000122 | 1936.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-07 08:30:00 | 2019-11-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de equipo en servicio. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 0.5 | 1834.3542 | 0.3271% | 305.7257 | 0.3271% | 17.82% | 69.2% | #N/A
BMO-MOSIV-00010009 | 1931.7049 | 2014-10-30 | 2019-11-12 07:25:00 | 2019-11-12 07:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de ventilador de 5Vdc al monitor porque el que tenía presentaba desgaste en su funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 0.33333 | 1839.309 | 0.3262% | 306.5515 | 0.3262% | 17.78% | 69.1% | #N/A
BMO-MOSIV-00015577 | 1929.625 | 2014-10-30 | 2019-11-14 09:45:00 | 2019-11-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y ajuste de cables del pedal de la torre. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 0.75 | 1841.4062 | 0.5431% | 184.1406 | 0.5431% | 27.81% | 85.84% | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | 1928.5069 | 2014-10-30 | 2019-11-15 12:20:00 | 2019-11-15 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor y accesorio de tensión, se encontraba suelto. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.5 | 1842.5139 | 0.4342% | 230.3142 | 0.4342% | 22.93% | 79.05% | #N/A
BMO-MOSIV-00010569 | 1925.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-18 07:10:00 | 2019-11-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Servicio reporta equipo en fallo, pero equipo se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.16667 | 1845.2986 | 0.5419% | 184.5299 | 0.5419% | 27.76% | 85.79% | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | 1925.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-18 07:15:00 | 2019-11-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo. Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 0.25 | 1845.3021 | 0.3252% | 307.5503 | 0.3252% | 17.72% | 68.98% | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | 1925.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-18 07:15:00 | 2019-11-18 07:00:00 |  | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 0.25 | 1845.3021 | 0.4335% | 230.6628 | 0.4335% | 22.9% | 79% | #N/A
BMO-MOSIV-00012793 | 1925.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-18 07:15:00 | 2019-11-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 0.25 | 1845.3021 | 0.3252% | 307.5503 | 0.3252% | 17.72% | 68.98% | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | 1924.5833 | 2014-10-30 | 2019-11-19 10:30:00 | 2019-11-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de parámetros por comparación sin novedad. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 0.5 | 1846.4375 | 0.4333% | 230.8047 | 0.4333% | 22.89% | 78.98% | #N/A
BMO-MOSIV-00005329 | 1910.6875 | 2014-10-30 | 2019-12-03 08:30:00 | 2019-12-03 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de monitor ya que se encuentra desconfigurado | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447 | 1 | 1 | 1860.3542 | 0.05375% | 1860.3542 | 0.05375% | 3.174% | 17.59% | #N/A
BMO-MOSIV-00008133 | 1910.5833 | 2014-10-30 | 2019-12-03 11:00:00 | 2019-12-03 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de conexión de red a central de monitoreo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | 5 | 1 | 1860.4583 | 0.2688% | 372.0917 | 0.2688% | 14.89% | 62% | #N/A
BMO-MOSIV-00000077 | 1908.6667 | 2014-10-30 | 2019-12-05 09:00:00 | 2019-12-05 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de monitor de signos vitales y queda en funcionamiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377 | 1 | 1 | 1862.375 | 0.05369% | 1862.375 | 0.05369% | 3.17% | 17.58% | #N/A
BMO-MOSIV-00008134 | 1904.4583 | 2014-10-30 | 2019-12-09 13:30:00 | 2019-12-09 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de configuración de parámetros del equipo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 0.5 | 1866.5625 | 0.4286% | 233.3203 | 0.4286% | 22.68% | 78.62% | #N/A
BMO-MOSIV-00000115 | 1887.5306 | 2014-10-30 | 2019-12-26 11:36:00 | 2019-12-26 11:16:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento de NIBP, se realiza ajuste de la manguera y equipo queda tomando la tensión arterial correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 0.33333 | 1883.4833 | 0.3717% | 269.069 | 0.3717% | 19.99% | 73.76% | #N/A
BMO-MOSIV-00008134 | 1886.5229 | 2014-10-30 | 2019-12-27 11:47:00 | 2019-12-27 11:27:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento se ajusta parámetros y equipo se encuentra funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 0.33333 | 1884.491 | 0.4245% | 235.5614 | 0.4245% | 22.49% | 78.31% | #N/A
BMO-MOSIV-00011417 | 1886.3056 | 2014-10-30 | 2019-12-27 17:00:00 | 2019-12-27 16:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de msv de reemplazo, el cual se entrega con todos sus accesorios y funcionando mientras se repara msv de activo 7176 | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 0.33333 | 1884.7083 | 0.3184% | 314.1181 | 0.3184% | 17.39% | 68.21% | #N/A
BMO-MOSIV-00015448 | 1880.6354 | 2014-10-30 | 2020-01-02 08:59:00 | 2020-01-02 08:45:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de pulsioxímetro por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.23333 | 1890.3743 | 0.5819% | 171.8522 | 0.5819% | 29.47% | 87.69% | #N/A
BMO-MOSIV-00010596 | 1879.6597 | 2014-10-30 | 2020-01-03 08:25:00 | 2020-01-03 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se verificación de monitor se encontraba conector desajustado se ajusta y se verifica funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 0.25 | 1891.3507 | 0.3172% | 315.2251 | 0.3172% | 17.33% | 68.08% | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | 1873.6146 | 2014-10-30 | 2020-01-09 09:25:00 | 2020-01-09 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de acople ya que se encontraba suelto se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente se entrega equipo al servicio se informa que se debe hacer desinfección | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.16667 | 1897.3924 | 0.4216% | 237.174 | 0.4216% | 22.35% | 78.08% | #N/A
BMO-MOSIV-00015590 | 1873.5347 | 2014-10-30 | 2020-01-09 11:30:00 | 2020-01-09 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de pinza de oximetria ya que se encontraba rota se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | 3 | 0.33333 | 1897.4792 | 0.1581% | 632.4931 | 0.1581% | 9.05% | 43.4% | #N/A
BMO-MOSIV-00010013 | 1869.3194 | 2014-10-30 | 2020-01-13 16:40:00 | 2020-01-13 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del cable ac ya que el que no tenia no estaba cargando el equipo, se instala cable nuevo y equipo queda cargando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 0.33333 | 1901.6944 | 0.3681% | 271.6706 | 0.3681% | 19.82% | 73.42% | #N/A
BMO-MOSIV-00000294 | 1858.625 | 2014-10-30 | 2020-01-24 09:20:00 | 2020-01-24 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de adaptador de voltaje por daño. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | 3 | 0.33333 | 1912.3889 | 0.1569% | 637.463 | 0.1569% | 8.983% | 43.15% | #N/A
BMO-MOSIV-00015467 | 1855.3333 | 2014-10-30 | 2020-01-27 16:20:00 | 2020-01-27 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica tensiómetro y se evidencia velcros en mal estado. Se informa la jefe del servicio que debe realizar el cambio en el área de compras ya que estos se encuentran en garantia | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.33333 | 1915.6806 | 0.6264% | 159.64 | 0.6264% | 31.33% | 89.51% | #N/A
BDG-MOSIV-00015947 | 1851.375 | 2014-10-30 | 2020-01-31 16:00:00 | 2020-01-31 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega del Monitor de signos vitales AF.15947 al servicio de hospitalización alta dependencia cama 414, nuevo en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 1 | 1919.6667 | 0.4167% | 239.9583 | 0.4167% | 22.12% | 77.69% | #N/A
BAN-CAPNO-00009896 | 1365.4583 | 2014-10-30 | 2021-05-31 13:40:00 | 2021-05-31 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Capnometro | 9896 | 605102 | 1 | 0.66667 | 2405.5694 | 0.04157% | 2405.5694 | 0.04157% | 2.463% | 13.9% | #N/A
BFE-FUENL-00012977 | 1755.625 | 2014-10-30 | 2020-05-06 10:40:00 | 2020-05-06 09:00:00 |  | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Smith) | 12977 | 608411580 | 1 | 1.6667 | 2015.4444 | 0.04962% | 2015.4444 | 0.04962% | 2.933% | 16.36% | #N/A
BRA-MARCA-00014008 | 1488.375 | 2014-10-30 | 2021-01-28 16:00:00 | 2021-01-28 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | 1 | 1 | 2282.6667 | 0.04381% | 2282.6667 | 0.04381% | 2.594% | 14.59% | #N/A
BAS-SUCCI-00015686 | 1544.4167 | 2014-10-30 | 2020-12-03 15:00:00 | 2020-12-03 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | 5 | 1 | 2226.625 | 0.2246% | 445.325 | 0.2246% | 12.61% | 55.44% | #N/A
BAS-SUCCI-00015686 | 1337.4944 | 2014-10-30 | 2021-06-28 12:50:00 | 2021-06-28 12:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad de que no cuenta con soporte para liner&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | 5 | 0.7 | 2433.5347 | 0.2055% | 486.7069 | 0.2055% | 11.6% | 52.27% | #N/A
BAS-SUCCI-00015686 | 1175.4167 | 2014-10-30 | 2021-12-07 15:00:00 | 2021-12-07 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que el soporte de liner esta dañado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | 5 | 1 | 2595.625 | 0.1926% | 519.125 | 0.1926% | 10.91% | 50.02% | #N/A
BAS-SUCCI-00015686 | 468.6389 | 2014-10-30 | 2023-11-14 09:20:00 | 2023-11-14 08:40:00 | 15/11/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo, evidenciando rotura en manija de agarre por la caída del equipo. Se realizan pruebas funcionales, verificando que el equipo funciona de manera correcta, sin evidenciar algún tipo de falla. Se realiza cambio de manija de agarre por una nueva. Equipo queda operativo en el servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | 5 | 0.66667 | 3302.3889 | 0.1514% | 660.4778 | 0.1514% | 8.684% | 42.02% | #N/A
BAS-SUCCI-00015686 | 255.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-14 11:45:00 | 2024-06-14 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | 5 | 0.41667 | 3515.4896 | 0.1422% | 703.0979 | 0.1422% | 8.18% | 40.07% | #N/A
BAS-SUCCI-00015689 | 1526.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-21 14:00:00 | 2020-12-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | 3 | 1 | 2244.5833 | 0.1337% | 748.1944 | 0.1337% | 7.706% | 38.19% | #N/A
BAS-SUCCI-00015689 | 1341.5792 | 2014-10-30 | 2021-06-24 10:56:00 | 2021-06-24 10:06:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad de que no cuenta con soporte para liner, ni manija de agarre&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | 3 | 0.83333 | 2429.4556 | 0.1235% | 809.8185 | 0.1235% | 7.141% | 35.89% | #N/A
BAS-SUCCI-00015689 | 255.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-14 11:45:00 | 2024-06-14 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | 3 | 0.41667 | 3515.4896 | 0.08534% | 1171.8299 | 0.08534% | 4.991% | 26.45% | #N/A
BAS-SUCCI-00015688 | 1544.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-03 09:00:00 | 2020-12-03 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | 3 | 1 | 2226.375 | 0.1347% | 742.125 | 0.1347% | 7.767% | 38.44% | #N/A
BAS-SUCCI-00015688 | 1348.5361 | 2014-10-30 | 2021-06-17 11:50:00 | 2021-06-17 11:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con soporte de liner ni manija de agarre&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | 3 | 0.7 | 2422.4931 | 0.1238% | 807.4977 | 0.1238% | 7.161% | 35.97% | #N/A
BAS-SUCCI-00015688 | 1172.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-10 09:30:00 | 2021-12-10 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con soporte de liner ni manija de agarre&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | 3 | 1 | 2598.3958 | 0.1155% | 866.1319 | 0.1155% | 6.693% | 34.01% | #N/A
BAS-SUCCI-00015687 | 1544.375 | 2014-10-30 | 2020-12-03 16:00:00 | 2020-12-03 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | 4 | 1 | 2226.6667 | 0.1796% | 556.6667 | 0.1796% | 10.22% | 47.62% | #N/A
BAS-SUCCI-00015687 | 1347.5778 | 2014-10-30 | 2021-06-18 10:58:00 | 2021-06-18 10:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con soporte de liner.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | 4 | 0.83333 | 2423.4569 | 0.1651% | 605.8642 | 0.1651% | 9.429% | 44.8% | #N/A
BAS-SUCCI-00015687 | 1176.3542 | 2014-10-30 | 2021-12-06 16:30:00 | 2021-12-06 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con soporte de liner ni manija de agarre&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | 4 | 1 | 2594.6875 | 0.1542% | 648.6719 | 0.1542% | 8.835% | 42.59% | #N/A
BAS-SUCCI-00015687 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora , conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | 4 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.1139% | 878.1224 | 0.1139% | 6.605% | 33.63% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1754.6667 | 2014-10-30 | 2020-05-07 08:45:00 | 2020-05-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de frenos del microscopio. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 0.75 | 2016.3646 | 0.4959% | 201.6365 | 0.4959% | 25.74% | 83.23% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1706.4583 | 2014-10-30 | 2020-06-24 17:00:00 | 2020-06-24 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Revisión general física y funcional&#x0D; desarme total de sistema óptico, carcasa, manillares, sistema electrónico, ajuste de partes mecanicas internas, limpieza de sistema electrónico interna&#x0D; verificación de terminales &#x0D; armado total, sistema electrónico, manilares, carcasa, sistema óptico, configuración de ejes en modo de servicio (1-6)&#x0D; ajuste de voltajes y ángulos del sistema de balance.&#x0D; &#x0D; Se entrega funcionando, se recomienda precaución con la manipulación del equipo | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 4 | 2064.7083 | 0.4843% | 206.4708 | 0.4843% | 25.22% | 82.51% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1651.75 | 2014-10-30 | 2020-08-18 06:20:00 | 2020-08-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del microscopio, equipo queda operativo | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 0.33333 | 2119.2639 | 0.4719% | 211.9264 | 0.4719% | 24.66% | 81.71% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1378.75 | 2014-10-30 | 2021-05-18 06:30:00 | 2021-05-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se ajusta cable AC de microscopio de otorrino el cual no ajustaba al conector y por tanto no encendía. &#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de cable AC y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 0.5 | 2392.2708 | 0.418% | 239.2271 | 0.418% | 22.18% | 77.79% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1823.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-28 10:30:00 | 2020-02-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza traslado de microscopio, equipo queda en buen estado y funcionando correctamente. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 0.5 | 1947.4375 | 0.5135% | 194.7438 | 0.5135% | 26.52% | 84.25% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1034.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-27 10:30:00 | 2022-04-27 10:00:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se revisa equipo microscopio y se realiza ajuste del cable ac, se hacen pruebas y equipo no se vuelve apagar | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 0.5 | 2736.4375 | 0.3654% | 273.6438 | 0.3654% | 19.69% | 73.17% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 1319.7083 | 2014-10-30 | 2021-07-16 09:00:00 | 2021-07-16 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - LIMPIEZA GENERAL&#x0D; VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS &#x0D; BALANZA DE CARGAS &#x0D; LIMPIEZA GENERAL EXTENA &#x0D; LIMPIEZA GENERAL INTERNA &#x0D; MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN SISTEMA MECANICO &#x0D; MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN SISTEMA ELECTRICO &#x0D; MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN SISTEMA ELECTRONICO &#x0D; LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMA LUMINICO &#x0D; LIMPIEZA Y AJUSTE SISTEMA OPTICO ( TUBOS, LENTES, ESPEJOS , PRISMAS) &#x0D; LIMPIEZA Y TRATAMIENTO ANTIHONGOS SISTEMA OPTICO&#x0D; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIAS | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 2 | 2451.375 | 0.4079% | 245.1375 | 0.4079% | 21.71% | 76.97% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 831.5417 | 2014-10-30 | 2022-11-16 13:00:00 | 2022-11-16 11:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 2 | 2939.5417 | 0.3402% | 293.9542 | 0.3402% | 18.46% | 70.61% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 472.5417 | 2014-10-30 | 2023-11-10 13:00:00 | 2023-11-10 11:00:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 27/11/2023-gbayona - Se recomienda cambio e instalación de tapa para freno magnético, cambio de tapa derecha de módulo de lámparas y anteojeras para oculares. Hand grip derecho se encuentra facturado se recomienda cambio. Tubo de face to face con prismas sueltos. Es necesario enviar a casa matriz para su reparación. | correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 2 | 3298.5417 | 0.3032% | 329.8542 | 0.3032% | 16.63% | 66.43% | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | 636.75 | 2014-10-30 | 2023-05-30 08:00:00 | 2023-05-30 06:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se entrega funcionando bajo recomendaciónes. Se recomienda cambio de tapa de módulo de lámpara derecha SN Falta tapa de freno GR Faltan anteojeras y anillos moleteados Manilar izquierdo se recomienda cambio por daño en carcasa Manilar derecho con funcionamiento intermitente Sistema de coobservacion presenta bloqueo en sus movimientos y Diolopia de fácil acomodación. De llegar a afectar al especialista se recomienda retirar del servicio para Diagnostico final en laboratorios de Kaika | correctivo menor | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | 10 | 2 | 3134.3333 | 0.319% | 313.4333 | 0.319% | 17.42% | 68.29% | #N/A
BMO-MSVAN-00000003 | 1537.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-10 09:00:00 | 2020-12-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | 4 | 1 | 2233.375 | 0.1791% | 558.3438 | 0.1791% | 10.19% | 47.52% | #N/A
BMO-MSVAN-00000003 | 1361.6458 | 2014-10-30 | 2021-06-04 09:30:00 | 2021-06-04 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | 4 | 1 | 2409.3958 | 0.166% | 602.349 | 0.166% | 9.481% | 44.99% | #N/A
BMO-MSVAN-00000003 | 1252.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-21 11:20:00 | 2021-09-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | 4 | 0.33333 | 2518.4722 | 0.1588% | 629.6181 | 0.1588% | 9.09% | 43.55% | #N/A
BMO-MSVAN-00000003 | 1434.6042 | 2014-10-30 | 2021-03-23 10:40:00 | 2021-03-23 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | 4 | 1.1667 | 2336.4444 | 0.1712% | 584.1111 | 0.1712% | 9.762% | 46.01% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1678.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-22 10:30:00 | 2020-07-22 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bomba de NIBP a monitor de signos vitales, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 2.5 | 2092.4375 | 0.3823% | 261.5547 | 0.3823% | 20.5% | 74.75% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1537.6042 | 2014-10-30 | 2020-12-10 10:30:00 | 2020-12-10 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 1 | 2233.4375 | 0.3582% | 279.1797 | 0.3582% | 19.34% | 72.46% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1468.5903 | 2014-10-30 | 2021-02-17 10:10:00 | 2021-02-17 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia sensor con desajuste en resortes, por tanto no realiza el sensado adecuado. &#x0D; Se realiza ajuste de los resortes de la pinza y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 0.33333 | 2302.4236 | 0.3475% | 287.803 | 0.3475% | 18.82% | 71.37% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1350.6806 | 2014-10-30 | 2021-06-15 08:50:00 | 2021-06-15 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 1.1667 | 2420.3681 | 0.3305% | 302.546 | 0.3305% | 17.99% | 69.57% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1264.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-09 15:20:00 | 2021-09-09 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 1.3333 | 2506.6389 | 0.3192% | 313.3299 | 0.3192% | 17.43% | 68.3% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 703.3313 | 2014-10-30 | 2023-03-24 16:25:00 | 2023-03-24 16:03:00 | 24/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se atiende llamado el personal de enfermería informa que por accidente se tracciono la manguera de tensión arterial del monitor con la camilla al realizar inspección detallada se evidencia ruptura de acople de nibp manguera debe ser cambiada se raliza cambio por una de backup se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 0.36667 | 3067.684 | 0.2608% | 383.4605 | 0.2608% | 14.48% | 60.89% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1448.4375 | 2014-10-30 | 2021-03-09 14:40:00 | 2021-03-09 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; se recomienda realizar cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 1.1667 | 2322.6111 | 0.3444% | 290.3264 | 0.3444% | 18.67% | 71.06% | #N/A
BMO-MSVAN-00000250 | 1459.625 | 2014-10-30 | 2021-02-26 10:00:00 | 2021-02-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de equipo por daño en bomba NIBP, se deja equipo de back up como respaldo mientras se realiza la reparación del mismo. &#x0D; &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | 8 | 1 | 2311.4167 | 0.3461% | 288.9271 | 0.3461% | 18.75% | 71.23% | #N/A
BMO-MSVAN-00000032 | 1517.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-30 09:00:00 | 2020-12-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | 2 | 1 | 2253.375 | 0.08876% | 1126.6875 | 0.08876% | 5.186% | 27.35% | #N/A
BMO-MSVAN-00000032 | 1426.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-31 10:10:00 | 2021-03-31 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; Recomendación: Realizar el cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | 2 | 2.1667 | 2344.4236 | 0.08531% | 1172.2118 | 0.08531% | 4.99% | 26.44% | #N/A
BMO-MSVAN-00000504 | 1529.4167 | 2014-10-30 | 2020-12-18 15:40:00 | 2020-12-18 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional, se realiza cambio de batería de monitor, se realiza ajuste de ventilador ya que se encontraba emitiendo ruido se entrega el equipo al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | 4 | 1.6667 | 2241.6528 | 0.1784% | 560.4132 | 0.1784% | 10.15% | 47.4% | #N/A
BMO-MSVAN-00000504 | 1350.5833 | 2014-10-30 | 2021-06-15 11:18:00 | 2021-06-15 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | 4 | 1.3 | 2420.4708 | 0.1653% | 605.1177 | 0.1653% | 9.44% | 44.84% | #N/A
BMO-MSVAN-00000504 | 1244.5625 | 2014-10-30 | 2021-09-29 11:48:00 | 2021-09-29 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | 4 | 1.3 | 2526.4917 | 0.1583% | 631.6229 | 0.1583% | 9.062% | 43.45% | #N/A
BMO-MSVAN-00000504 | 1432.5278 | 2014-10-30 | 2021-03-25 12:50:00 | 2021-03-25 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | 4 | 1.5 | 2338.5347 | 0.171% | 584.6337 | 0.171% | 9.754% | 45.98% | #N/A
BMO-MSVAN-00000469 | 1725.5 | 2014-10-30 | 2020-06-05 12:45:00 | 2020-06-05 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza cambio de manguera y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 0.75 | 2045.5312 | 0.2933% | 340.9219 | 0.2933% | 16.14% | 65.21% | 600000
BMO-MSVAN-00000469 | 1392.5625 | 2014-10-30 | 2021-05-04 10:50:00 | 2021-05-04 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia manguera NIBP desajustada, se realiza ajuste a monitor de signos vitales pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 0.33333 | 2378.4514 | 0.2523% | 396.4086 | 0.2523% | 14.05% | 59.67% | 600000
BMO-MSVAN-00000469 | 1545.3958 | 2014-10-30 | 2020-12-02 15:10:00 | 2020-12-02 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 0.66667 | 2225.6319 | 0.2696% | 370.9387 | 0.2696% | 14.93% | 62.11% | 600000
BMO-MSVAN-00000469 | 1355.6111 | 2014-10-30 | 2021-06-10 10:20:00 | 2021-06-10 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 1 | 2415.4306 | 0.2484% | 402.5718 | 0.2484% | 13.85% | 59.11% | 600000
BMO-MSVAN-00000469 | 1258.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-15 15:20:00 | 2021-09-15 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 1.3333 | 2512.6389 | 0.2388% | 418.7731 | 0.2388% | 13.35% | 57.67% | 600000
BMO-MSVAN-00000469 | 1441.5208 | 2014-10-30 | 2021-03-16 12:30:00 | 2021-03-16 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; RECOMENDACION: &#x0D; Realizar cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | 6 | 1 | 2329.5208 | 0.2576% | 388.2535 | 0.2576% | 14.32% | 60.44% | 600000
BMO-MSVAN-00002781 | 1172.1667 | 2014-10-30 | 2021-12-10 22:00:00 | 2021-12-10 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de control de la mesa de cx el cual se encontraba roto en una esquina se realiza ajuste del mismo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona ok | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 2 | 2598.9167 | 0.3848% | 259.8917 | 0.3848% | 20.62% | 74.97% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 536.625 | 2014-10-30 | 2023-09-07 09:30:00 | 2023-09-07 09:00:00 | 07/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste y se deja en seguimiento | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 0.5 | 3234.3958 | 0.3092% | 323.4396 | 0.3092% | 16.93% | 67.14% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1942.5833 | 2014-10-30 | 2019-11-01 10:30:00 | 2019-11-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor y se realiza configuración de fabrica. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 0.5 | 1828.4375 | 0.5469% | 182.8438 | 0.5469% | 27.97% | 86.04% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1195.625 | 2014-10-30 | 2021-11-17 09:20:00 | 2021-11-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de sensor de oximetría de monitor de sala 9. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 0.33333 | 2575.3889 | 0.3883% | 257.5389 | 0.3883% | 20.78% | 75.29% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1526.5417 | 2014-10-30 | 2020-12-21 12:00:00 | 2020-12-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 1 | 2244.5 | 0.4455% | 224.45 | 0.4455% | 23.46% | 79.89% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1841.5417 | 2014-10-30 | 2020-02-10 12:00:00 | 2020-02-10 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del equipo en el área y el msv de activo 2781 se deja en la maquina de anestesia de back up.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 1 | 1929.5 | 0.5183% | 192.95 | 0.5183% | 26.73% | 84.52% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1832.5417 | 2014-10-30 | 2020-02-19 11:35:00 | 2020-02-19 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de la trampa de agua, capnografia funcional. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 0.58333 | 1938.4826 | 0.5159% | 193.8483 | 0.5159% | 26.62% | 84.39% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1357.6736 | 2014-10-30 | 2021-06-08 09:00:00 | 2021-06-08 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 1.1667 | 2413.375 | 0.4144% | 241.3375 | 0.4144% | 22.01% | 77.5% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1257.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-16 15:45:00 | 2021-09-16 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 1.25 | 2513.6562 | 0.3978% | 251.3656 | 0.3978% | 21.23% | 76.12% | #N/A
BMO-MSVAN-00002781 | 1453.625 | 2014-10-30 | 2021-03-04 10:30:00 | 2021-03-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda cambio de tapa de conexión de accesorios. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | 10 | 1.5 | 2317.4375 | 0.4315% | 231.7438 | 0.4315% | 22.81% | 78.85% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1656.5417 | 2014-10-30 | 2020-08-13 11:20:00 | 2020-08-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión de monitor ajuste de accesorio equipo se entrega en correcto estado de funcionamiento. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 0.33333 | 2114.4722 | 0.2838% | 352.412 | 0.2838% | 15.66% | 64% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1414.7188 | 2014-10-30 | 2021-04-12 07:12:00 | 2021-04-12 06:45:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de parámetros de monitor de signos vitales, se realiza ajuste de manguera NIBP, equipo funcionando correctamente. &#x0D; OT asociada 2021-1173 | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 0.45 | 2356.3 | 0.2546% | 392.7167 | 0.2546% | 14.17% | 60.02% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1523.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-24 09:00:00 | 2020-12-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 1 | 2247.375 | 0.267% | 374.5625 | 0.267% | 14.8% | 61.75% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1342.6944 | 2014-10-30 | 2021-06-23 08:30:00 | 2021-06-23 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 1.1667 | 2428.3542 | 0.2471% | 404.7257 | 0.2471% | 13.78% | 58.91% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1256.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-17 15:15:00 | 2021-09-17 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 1.25 | 2514.6354 | 0.2386% | 419.1059 | 0.2386% | 13.34% | 57.64% | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | 1440.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-17 09:20:00 | 2021-03-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; Se recomienda el cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | 6 | 1.3333 | 2330.3889 | 0.2575% | 388.3981 | 0.2575% | 14.31% | 60.42% | #N/A
BFT-ESPIR-00015489 | 129.6667 | 2014-10-30 | 2024-10-18 09:00:00 | 2024-10-18 08:00:00 | 25/10/2024-Senior - Se realiza actualización de software de versión 03.09.04.06 (Sept 2022) a versión EOP V05 03.09.05.19 (January 2024) -Se realiza exportación de base de datos (back up) y se elimina base de datos de la memoria interna del equipo y se crea una nueva. -Se realiza pruebas de lavado de nitrogeno exitosas. -Se detecta durante las pruebas funcionamiento intermitente en el funcionamiento del actuador del filtro por lo que se recomienda cambio de kit de mantenimiento el cual contiene la pieza con intermitencia durante uso. -Sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica defectuoso, se recomienda cambio Se realiza limpieza interna y externa del equipo. Se recomienda hacer seguimiento al funcionamiento del Fan (ventilador) por ruido anormal y posible desgaste | Correctivo menor | Espirometro | 15489 | 650200 | 2 | 1 | 3641.375 | 0.05492% | 1820.6875 | 0.05492% | 3.242% | 17.94% | #N/A
BFT-ESPIR-00015489 | 354.4187 | 2014-10-30 | 2024-03-07 14:57:00 | 2024-03-07 13:57:00 | 22/05/2024-Senior - Se hace inspección general del equipo (física y funcional), se verifica software del equipo Se reinicia de fábrica se guarda su base de datos y vuelve y se instala , al hacer pruebas con el cable de red que va a la impresora y genera que el procesador del equipo se pone (lento). Queda pendiente verificar con sistemas cuantos puntos de red estados a la impresora. Adicional el equipo genera fallo de la sonda de temperatura de serie:L4140 el cual presenta rasgado en su cobertura el cual puede generar mala conectividad. Se evidencia que el equipo esta en versión de software 3.5.1.7 y se actualiza a la ultima versión de software la cual es: 3.9.4.9. Por ultimo se hacen pruebas funcionales el equipo se entrega operativo al servicio | Correctivo menor | Espirometro | 15489 | 650200 | 2 | 1 | 3416.6229 | 0.05854% | 1708.3115 | 0.05854% | 3.451% | 19% | #N/A
OTP-CAMIL-00000376 | 823.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-24 10:00:00 | 2022-11-24 08:00:00 | 01/12/2022-Senior - Se realiza desarme de la base del hidráulico de trendelenburg, encontrando rota, se realiza soldadura de reparación. pruebas ok. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | 4 | 2 | 2947.4167 | 0.1357% | 736.8542 | 0.1357% | 7.82% | 38.65% | #N/A
OTP-CAMIL-00000376 | 1113.5347 | 2014-10-30 | 2022-02-07 13:00:00 | 2022-02-07 11:10:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | 4 | 1.8333 | 2657.5417 | 0.1505% | 664.3854 | 0.1505% | 8.635% | 41.83% | #N/A
OTP-CAMIL-00000376 | 788.6194 | 2014-10-30 | 2022-12-29 10:08:00 | 2022-12-29 09:08:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Cúpula rota (leve) | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | 4 | 1 | 2982.4222 | 0.1341% | 745.6056 | 0.1341% | 7.732% | 38.3% | #N/A
OTP-CAMIL-00000376 | 1113.5347 | 2014-10-30 | 2022-02-07 13:00:00 | 2022-02-07 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de guayas de activación del cabecero.&#x0D; Pruebas ok | correctivo menor | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | 4 | 1.8333 | 2657.5417 | 0.1505% | 664.3854 | 0.1505% | 8.635% | 41.83% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1093 | 2014-10-30 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; se realiza verificación del monitor de signos ya que presenta falla en 1 de los puertos de invasiva se informa al servicio que se debe retirar el equipo del área para ser revisado en ingeniería biomédica | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 0 | 2678 | 0.2614% | 382.5714 | 0.2614% | 14.52% | 60.98% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1900.4167 | 2014-10-30 | 2019-12-13 14:30:00 | 2019-12-13 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza configuración de parámetros a monitor de signos vitales | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 0.5 | 1870.6042 | 0.3742% | 267.2292 | 0.3742% | 20.11% | 74% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1524.625 | 2014-10-30 | 2020-12-23 10:00:00 | 2020-12-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 1 | 2246.4167 | 0.3116% | 320.9167 | 0.3116% | 17.05% | 67.43% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1039.6875 | 2014-10-30 | 2022-04-22 08:00:00 | 2022-04-22 07:30:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se verifica monitor de signos ya que no toma tensión se realiza ajuste de la manguera NIBP, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 0.5 | 2731.3333 | 0.2563% | 390.1905 | 0.2563% | 14.25% | 60.25% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1350.4028 | 2014-10-30 | 2021-06-15 15:30:00 | 2021-06-15 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 1.1667 | 2420.6458 | 0.2892% | 345.8065 | 0.2892% | 15.93% | 64.69% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1246.4375 | 2014-10-30 | 2021-09-27 14:45:00 | 2021-09-27 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se realiza cambio de batería por una totalmente nueva&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 1.25 | 2524.6146 | 0.2773% | 360.6592 | 0.2773% | 15.33% | 63.14% | #N/A
BMO-MSVAN-00007604 | 1431.5417 | 2014-10-30 | 2021-03-26 12:20:00 | 2021-03-26 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; Recomendación:&#x0D; cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | 7 | 1.3333 | 2339.5139 | 0.2992% | 334.2163 | 0.2992% | 16.43% | 65.94% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1956.6188 | 2014-10-30 | 2019-10-18 09:39:00 | 2019-10-18 09:09:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza configuración de monitor de signos. Equipo queda funcional. | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 0.5 | 1814.4021 | 0.3307% | 302.4003 | 0.3307% | 18% | 69.59% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1529.625 | 2014-10-30 | 2020-12-18 10:00:00 | 2020-12-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 1 | 2241.4167 | 0.2677% | 373.5694 | 0.2677% | 14.84% | 61.85% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1350.6389 | 2014-10-30 | 2021-06-15 09:50:00 | 2021-06-15 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 1.1667 | 2420.4097 | 0.2479% | 403.4016 | 0.2479% | 13.82% | 59.03% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1243.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-30 12:15:00 | 2021-09-30 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación Se encuentra pendiente verificar módulo de gases del equipo&#x0D; se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 1.25 | 2527.5104 | 0.2374% | 421.2517 | 0.2374% | 13.28% | 57.45% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1159.375 | 2014-10-30 | 2021-12-23 16:00:00 | 2021-12-23 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación Se encuentra pendiente verificar módulo de gases del equipo&#x0D; se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 1 | 2611.6667 | 0.2297% | 435.2778 | 0.2297% | 12.88% | 56.27% | #N/A
BMO-MSVAN-00007603 | 1447.5278 | 2014-10-30 | 2021-03-10 12:40:00 | 2021-03-10 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; Recomendación:&#x0D; Se recomienda realizar el cambio de tapa de conexión de accesorios | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | 6 | 1.3333 | 2323.5278 | 0.2582% | 387.2546 | 0.2582% | 14.35% | 60.53% | #N/A
OTP-CAMIL-00016944 | 574.7083 | 2014-10-30 | 2023-07-31 11:00:00 | 2023-07-31 07:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación estado físico y funcional, se realiza remachado de laminas sueltas de estructura inferior. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas. limpieza de ruedas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecanice de altura, ajuste de accionamiento de hidráulica de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | 1 | 4 | 3196.4583 | 0.03128% | 3196.4583 | 0.03128% | 1.86% | 10.65% | #N/A
BLA-MICQX-29301950 | 1327.5833 | 2013-10-31 | 2021-07-08 12:00:00 | 2021-07-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a directriz dada por la dirección general el equipo es entregado a kaika ya que será trasladado a san José centro. se adjunta acta de entrega y estado del equipo | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Oftalmologia |  | 6633123837 | 1 | 2 | 2807.5 | 0.03562% | 2807.5 | 0.03562% | 2.114% | 12.03% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 767.6403 | 2014-10-30 | 2023-01-19 08:39:00 | 2023-01-19 08:38:00 | 18/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo Se realiza ajuste de cable AC Se realizan pruebas de funcionamiento y no genera desprendimiento del cable de la toma eléctrica Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.016667 | 3003.3604 | 0.5993% | 166.8534 | 0.5993% | 30.2% | 88.44% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1606.5833 | 2014-10-30 | 2020-10-02 10:30:00 | 2020-10-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de intensidad de luz de microscopio y este queda dan la luz adecuada. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.5 | 2164.4375 | 0.8316% | 120.2465 | 0.8316% | 39.28% | 94.99% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1544.5 | 2014-10-30 | 2020-12-03 12:20:00 | 2020-12-03 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, ya que se reporta error en lampara 1 y 2. &#x0D; Se realiza ajuste de lentes y lámparas, equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.33333 | 2226.5139 | 0.8084% | 123.6952 | 0.8084% | 38.43% | 94.55% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1965.625 | 2014-10-30 | 2019-10-09 10:00:00 | 2019-10-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación del microscopio el cual no encendía | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 1 | 1805.4167 | 0.997% | 100.3009 | 0.997% | 45.02% | 97.24% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1918.5 | 2014-10-30 | 2019-11-25 12:25:00 | 2019-11-25 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del microscopio y se verifica funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.41667 | 1852.5174 | 0.9717% | 102.9176 | 0.9717% | 44.18% | 96.97% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1868.4167 | 2014-10-30 | 2020-01-14 16:00:00 | 2020-01-14 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general física y funcional, verificación de oculares, tubos, face to face, coobservador, zoom, foco, objetivo. Ajuste de oculares(g) a (+/-) ODP. Pruebas generales de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se entrega funcionando; se recomienda verificar los oculares que estén entre (+ -) o ODP, Estos se encontraban a max DP+ generando perdida de foco al aumentar y disminuir el zoom de acuerdo al objetivo. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 2 | 1902.6667 | 0.946% | 105.7037 | 0.946% | 43.31% | 96.68% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1790.75 | 2014-10-30 | 2020-04-01 06:30:00 | 2020-04-01 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza traslado de microscopio que se requiere para cirugía en la sala 1. &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.5 | 1980.2708 | 0.909% | 110.015 | 0.909% | 42.04% | 96.21% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1865.375 | 2014-10-30 | 2020-01-17 17:00:00 | 2020-01-17 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo y se encuentra tubo binocular con fractura total del sistema de distancia interpupilar; eje de sistema fuera de campo y con falta de piezas mecánicas; diplopio en sistema óptico; perdida del eje de la base del sistema óptico primario (falla mecánica). Se retira con oculares y tubo binocular para diagnosticarlo final en Kaika.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 2 | 1905.7083 | 0.9445% | 105.8727 | 0.9445% | 43.26% | 96.66% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1874.7014 | 2014-10-30 | 2020-01-08 07:25:00 | 2020-01-08 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - se reinicia el microscopio se ajusta movimientos se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.25 | 1896.309 | 0.9492% | 105.3505 | 0.9492% | 43.42% | 96.72% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1865.7014 | 2014-10-30 | 2020-01-17 07:35:00 | 2020-01-17 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de microscopio se evidencia posible golpe se contacta el proveedor para que realice diagnostico | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.41667 | 1905.316 | 0.9447% | 105.8509 | 0.9447% | 43.27% | 96.67% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1334.7083 | 2014-10-30 | 2021-07-01 08:00:00 | 2021-07-01 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de microscopio de neuro, se realizan pruebas de grabación y ajuste de transmisión de imágenes a pantalla y se entrega sin novedad.&#x0D; | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 1 | 2436.3333 | 0.7388% | 135.3519 | 0.7388% | 35.81% | 93% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1456.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-01 09:00:00 | 2021-03-01 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo con falla en balance, revisión general, update del sistema, balanceo de ejes (3-6) referente al campo de trabajo, balanceo con diferentes cargas retiro de errores de balance y ajuste de sensores a 0 grados. &#x0D; &#x0D; Manipulador el brazo con el equipo encendido ya que al hacer movimientos con el sistema apagado los sensores pierden ajuste en ele transcurso del tiempo. De continuar con la falla es necesario cambiar los sensores.&#x0D; | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 2 | 2314.375 | 0.7777% | 128.5764 | 0.7777% | 37.29% | 93.92% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1823.7083 | 2014-10-30 | 2020-02-28 09:00:00 | 2020-02-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tubo binocular y lámpara. &#x0D; Se realiza el retiro de lámparas de 300W por uso y se instalan 2 lámparas nuevas con 500Horas. Se realiza instalación de tubo binocular de 180° reparado. Balanceo general y se realizan pruebas de funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; Servicio técnico realizado por: Ing. Diego Ordoñez-Kaika | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 2 | 1947.375 | 0.9243% | 108.1875 | 0.9243% | 42.57% | 96.41% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 1029.7153 | 2014-10-30 | 2022-05-02 07:10:00 | 2022-05-02 06:50:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de las ópticas del microscopio. se entrega equipo en buenas condiciones | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 0.33333 | 2741.2986 | 0.6566% | 152.2944 | 0.6566% | 32.56% | 90.59% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 290.5417 | 2014-10-30 | 2024-05-10 23:30:00 | 2024-05-10 11:00:00 | 20/05/2024-Senior - Revisión general física y funcional, desarme total de carcasas, retiro de tarjeta de voltajes defectuosa, instalación de tarjeta de voltajes nueva ref 305953-9802-000. Armado de sistema, pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 12.5 | 3480.9792 | 0.5171% | 193.3877 | 0.5171% | 26.67% | 84.46% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 831.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-16 11:00:00 | 2022-11-16 08:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 29/11/2022-Senior - Se entrega funcionando. Se recomienda precaución con el uso de los frenos del equipo. Se encontró sin puntos de referencia el balance del equipo producto de una mala manipulación al mover el equipo. Se recomienda cambio de las dos lámparas por uso | correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 3 | 2939.4583 | 0.6124% | 163.3032 | 0.6124% | 30.75% | 88.97% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 651.75 | 2014-10-30 | 2023-05-15 08:00:00 | 2023-05-15 06:00:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se entrega funcionando bajo recomendaciónes. Se encontró tubo face to face desajustado de su base (por un presunto golpe), se desarma y se hacen ajustes mecánicos, se encontró con una Diolopia de fácil acomodación. De llegar a tener inconvenientes con el tubo es necesario retirarlo y llevarlo a laboratorio de Kaika para Diagnostico final. Se encontró desactivado el módulo de grabación, se solicita programar un correctivo para diagnóstico final. Se hacen balances de ejes a 0, se recomienda no mover los brazos del equipo cuando esté apagado. Se deja instalada lámpara nueva de xenón con 500 horas. Lampara cambiada usada se entrega al personal de ingeniería. Pantalla de encontró con presencia de golpe, se hacen ajustes de touch. De llegar a tener problemas es necesario cambiarla. | correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 2 | 3119.3333 | 0.577% | 173.2963 | 0.577% | 29.26% | 87.47% | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | 88.75 | 2014-10-30 | 2024-11-28 07:00:00 | 2024-11-28 06:00:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 16/12/2024-Senior - Se entrega funcionando. Se recomienda cambio de lámparas por uso Lámpara No1 tiene 126 horas, lámpara No 2 tiene 67 horas | correctivo menor | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | 18 | 1 | 3682.2917 | 0.4888% | 204.5718 | 0.4888% | 25.42% | 82.79% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1536.5833 | 2014-10-30 | 2020-12-11 11:00:00 | 2020-12-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tenedor y llanta nuevos, ajuste y lubricación de soporte de freno instalación de punta en acero inoxidable nuevo para seguro de baranda.&#x0D; Se realizan preabas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 1 | 2234.4583 | 0.2685% | 372.4097 | 0.2685% | 14.88% | 61.97% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1413.4792 | 2014-10-30 | 2021-04-13 14:00:00 | 2021-04-13 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, se realiza instalación de tenedor de rueda nuevo, cambio de rodamientos y graduación de activación de hidráulico de cabecero, ajuste y lubricación de guayas accionamiento de barandas. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cúpula termoformado inferior, ajuste de barandas, lubricado de partes móviles. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 1.5 | 2357.5833 | 0.2545% | 392.9306 | 0.2545% | 14.16% | 60% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1278.625 | 2014-10-30 | 2021-08-26 10:00:00 | 2021-08-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de espigo de rueda. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 1 | 2492.4167 | 0.2407% | 415.4028 | 0.2407% | 13.45% | 57.96% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1117.5 | 2014-10-30 | 2022-02-03 16:00:00 | 2022-02-03 12:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 4 | 2653.6667 | 0.2261% | 442.2778 | 0.2261% | 12.69% | 55.69% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1117.5 | 2014-10-30 | 2022-02-03 16:00:00 | 2022-02-03 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reemplazo de guaya de cabecero que se encontraba rota&#x0D; Se realiza reparación de tenedor de rueda doblado por golpe adicionalmente se realiza cambio de rodamientos. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; -rueda derecha piecero dañada&#x0D; -Cabecero no funciona | correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 4 | 2653.6667 | 0.2261% | 442.2778 | 0.2261% | 12.69% | 55.69% | #N/A
OTP-CAMIL-00016860 | 1075.375 | 2014-10-30 | 2022-03-17 16:00:00 | 2022-03-17 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tenedor con espigo nuevo, se realizan pruebas respectivas. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | 6 | 1 | 2695.6667 | 0.2226% | 449.2778 | 0.2226% | 12.5% | 55.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00008356 | 487.625 | 2014-10-30 | 2023-10-26 09:30:00 | 2023-10-26 09:00:00 | 09/11/2023-Senior - Se instala guaya de baranda, se recomienda el cambio de la cúpula inferior, se encuentra rota por golpes excesivos | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | 2 | 0.5 | 3283.3958 | 0.06091% | 1641.6979 | 0.06091% | 3.589% | 19.69% | #N/A
OTP-CAMIL-00008356 | 341.6701 | 2014-10-30 | 2024-03-20 08:15:00 | 2024-03-20 07:55:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes, se realiza cambio de cúpula que se encontraba roto, se entrega equipo funcional | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | 2 | 0.33333 | 3429.3438 | 0.05832% | 1714.6719 | 0.05832% | 3.439% | 18.94% | #N/A
BRA-DESFI-00019472 | 276.6528 | 2014-10-30 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 08:20:00 | 25/06/2024-Senior - Se realiza entrega de equipo nuevo con cable ECG, cable de marcapasos, cable AC y palas adulto pediátricas equipo queda debidamente anclado al carro de paro. Se entrega para su respectiva limpieza y desinfección | Correctivo menor | Desfibrilador | 19472 | 6910 | 1 | 1 | 3494.3889 | 0.02862% | 3494.3889 | 0.02862% | 1.702% | 9.789% | #N/A
BLP-NEUMO-07114727 | 1928.625 | 2014-10-30 | 2019-11-15 09:15:00 | 2019-11-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cuál se encuentra en el área de ingeniería biomédica, se realiza revisión física, funcional, pruebas de encendido y funcionamiento. Adicionalmente se realiza embalaje del equipo para conservar su carcaza y evitar daños por deterioro. Equipo funciona correctamente y se encuentra asegurado de forma correcta en el área de ingeniería biomédica. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | 2 | 0.25 | 1842.3854 | 0.1086% | 921.1927 | 0.1086% | 6.306% | 32.35% | #N/A
BLP-NEUMO-07114727 | 1459.5069 | 2014-10-30 | 2021-02-26 12:50:00 | 2021-02-26 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Equipo se encuentra en oficina biomédica&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | 2 | 1 | 2311.5347 | 0.08652% | 1155.7674 | 0.08652% | 5.059% | 26.76% | #N/A
BFE-FUENL-07126078 | 1833.6458 | 2014-10-30 | 2020-02-18 09:30:00 | 2020-02-18 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, se verifican conexiones las cuales no presentan novedad. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se realiza verificación de 1 fibra de luz la cual es utilizada en el equipo. La fibra se encuentra en un 80%.Equipo funciona correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | 2 | 1 | 1937.3958 | 0.1032% | 968.6979 | 0.1032% | 6.006% | 31.04% | #N/A
BFE-FUENL-07126078 | 1459.5625 | 2014-10-30 | 2021-02-26 11:30:00 | 2021-02-26 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza verificación física y funcional.&#x0D; Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas.&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | 2 | 1 | 2311.4792 | 0.08652% | 1155.7396 | 0.08652% | 5.059% | 26.76% | #N/A
BLP-CABCA-07130807 | 1833.6667 | 2013-10-31 | 2020-02-18 08:32:00 | 2020-02-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza verificación de equipo y solicitud de revisión a proveedor. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7130807 | 1 | 0.53333 | 2301.3556 | 0.04345% | 2301.3556 | 0.04345% | 2.573% | 14.48% | #N/A
OTP-CAMIL-00007951 | 720.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-07 10:00:00 | 2023-03-07 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas , verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | 2 | 3 | 3050.4167 | 0.06556% | 1525.2083 | 0.06556% | 3.858% | 21.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00007951 | 955.5 | 2014-10-30 | 2022-07-15 14:00:00 | 2022-07-15 12:00:00 | 22/07/2022-Senior - Se realiza mnto correctivo, se realiza el reemplazo de rueda izquierda piecero, por daño en la coraza de la ruedas. pruebas de funcionamiento ok. cinturones ok. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | 2 | 2 | 2815.5833 | 0.07103% | 1407.7917 | 0.07103% | 4.172% | 22.56% | #N/A
BLP-MONLC-07231174 | 1830.4583 | 2014-10-30 | 2020-02-21 13:50:00 | 2020-02-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de cables y conexiones. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | 13492 | 7231174 | 1 | 0.83333 | 1940.5764 | 0.05153% | 1940.5764 | 0.05153% | 3.045% | 16.93% | #N/A
BRA-MARCA-00010030 | 1314.625 | 2014-10-30 | 2021-07-21 11:00:00 | 2021-07-21 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | 2 | 2 | 2456.4583 | 0.08142% | 1228.2292 | 0.08142% | 4.768% | 25.41% | #N/A
BRA-MARCA-00010030 | 1510.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-06 08:40:00 | 2021-01-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | 2 | 0.66667 | 2260.3611 | 0.08848% | 1130.1806 | 0.08848% | 5.17% | 27.28% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1603.7222 | 2013-10-31 | 2020-10-05 07:20:00 | 2020-10-05 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste cabezal de cámara de torre Olympus con protector para revisar que se dañe el cabezal. equipo queda en buenas condiciones de hermeticidad.&#x0D; | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 0.66667 | 2531.3056 | 0.2765% | 361.6151 | 0.2765% | 15.29% | 63.05% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1687.6667 | 2013-10-31 | 2020-07-13 08:30:00 | 2020-07-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento del equipo bajo los estandares establecidos por el&#x0D; fabricante sin novedad.&#x0D; &#x0D; Protocolo de mantenimiento:&#x0D; 1. Inspección física y de accesorios.&#x0D; 2. Inspección control de botones.&#x0D; 3. Inspección de sistema mecánico.&#x0D; 4. Conexión.&#x0D; 5. Inspección y ajuste en su configuración.&#x0D; 6. Verificación zoom y foco eléctrico.&#x0D; 7. Inspección de imagen con balance de blancos.&#x0D; 8. Limpieza general. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 0.5 | 2447.3542 | 0.286% | 349.622 | 0.286% | 15.77% | 64.29% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1679.6667 | 2013-10-31 | 2020-07-21 14:00:00 | 2020-07-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza diagnostico del equipo bajo los estandares establecidos por el fabricante encontrando:&#x0D; 1- Se evidencia desprendimiento del sistema mecánico con sus partes completas.&#x0D; Se retira el equipo a Laboratorio para su posterior revisión.&#x0D; El equipo queda temporalmente fuera de servicio y no es apto para su uso clínico con paciente. Entra en fase de reprocesamiento en el Laboratorio para una posterior revisión interna de sus componentes.&#x0D; Trabajo realizado: Se retira el equipo encontrando sistema anclaje suelto, se verifican partes sin encontrar faltantes, se realiza armado verificando ejes laterales, anclaje hacia la óptica sin presentar novedad. Se realiza lubricación del sistema, verificación de imagen y estado físico en general el equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 6 | 2455.5833 | 0.2851% | 350.7976 | 0.2851% | 15.72% | 64.16% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1679.7083 | 2013-10-31 | 2020-07-21 07:20:00 | 2020-07-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira cabezal de cámara para ser revisado y reparado por el proveedor | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 0.33333 | 2455.3056 | 0.2851% | 350.7579 | 0.2851% | 15.72% | 64.17% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1599.6667 | 2013-10-31 | 2020-10-09 12:00:00 | 2020-10-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la respectiva identificación del equipo. Se ingresa al centro de reprocesamiento donde se procede a realizar la desinfección del equipo, se ingresa al laboratorio para practicar las respectivas pruebas de inspección evidenciando:&#x0D; 1. Bota de conector a procesador de video desajustada, se realizan pruebas de imagen por 2 días y no se evidencia fallas ni errores en imagen. Se evidencian 7 pixeles blancos en imagen.&#x0D; &#x0D; Observaciones: Se recomienda realizar manejo, uso y reprocesamiento del equipo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante.&#x0D; &#x0D; Trabajo realizado:&#x0D; 1. Se realiza despiece de sección y no se evidencia presencia de humedad, se realiza ensamble correspondiente y se realizan pruebas de permeabilidad para descartar fallos en esta sección, se procede a realizar revisión y no se evidencia ingreso de humedad al equipo.&#x0D; 2. Se realiza ajuste de bota de conector, se realizan pruebas de funcionamiento pasando satisfactoriamente.&#x0D; Equipo funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 4 | 2535.5 | 0.2761% | 362.2143 | 0.2761% | 15.27% | 62.99% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1832.5208 | 2013-10-31 | 2020-02-19 12:30:00 | 2020-02-19 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo ubicado en quirófano # 2, se realiza inspeccion general conectado el&#x0D; equipo al sistema de video donde se evidencia configuracion inadecuada de la fuente de luz, se ajusta&#x0D; y se le explica al servicio su uso adecuado, se realiza acompañamiento en procedimiento quirúrgico&#x0D; verificando su operatividad general e indagando con cada uno de los usuarios en contacto con el&#x0D; cabezal de cámara si la temperatura alta continuaba y efectivamente manifestaron que con el ajuste&#x0D; en la fuente de luz se corrigió la falla en el equipo. Equipo funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se sugiere mantener la configuración de la fuente de luz recomendada por el&#x0D; fabricante. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 1 | 2302.5208 | 0.304% | 328.9315 | 0.304% | 16.67% | 66.53% | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | 1508.5833 | 2013-10-31 | 2021-01-08 10:30:00 | 2021-01-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | 7 | 0.5 | 2626.4375 | 0.2665% | 375.2054 | 0.2665% | 14.78% | 61.69% | #N/A
BFC-BANSE-00005644 | 1686.5833 | 2014-10-30 | 2020-07-14 10:30:00 | 2020-07-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira equipo del servicio debido a que no cumple los requisitos de funcionamiento. se lleva la área de ingeniería Biomedica | Correctivo menor | Baño Serologico | 5644 | 800890 | 4 | 0.5 | 2084.4375 | 0.1919% | 521.1094 | 0.1919% | 10.88% | 49.88% | #N/A
BFC-BANSE-00005644 | 1495.434 | 2014-10-30 | 2021-01-21 14:25:00 | 2021-01-21 13:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; Equipo en préstamo en el banco de sangre, ya que está pendiente la adquisición de un equipo nuevo | Correctivo menor | Baño Serologico | 5644 | 800890 | 4 | 0.83333 | 2275.6007 | 0.1758% | 568.9002 | 0.1758% | 10.01% | 46.89% | #N/A
BFC-BANSE-00005644 | 1327.5764 | 2014-10-30 | 2021-07-08 10:40:00 | 2021-07-08 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, Equipo funciona correctamente.&#x0D; Equipo se encuentra en Ing. biomédica como equipo de back up&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Baño Serologico | 5644 | 800890 | 4 | 0.5 | 2443.4444 | 0.1637% | 610.8611 | 0.1637% | 9.355% | 44.53% | #N/A
BFC-BANSE-00005644 | 1175.5 | 2014-10-30 | 2021-12-07 12:20:00 | 2021-12-07 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se deja equipo de backup en el área debido a que el equipo descongelador de plasma propio del área se le daño un fusible. se deja equipo funcionando y en buenas condiciones | Correctivo menor | Baño Serologico | 5644 | 800890 | 4 | 0.33333 | 2595.5139 | 0.1541% | 648.8785 | 0.1541% | 8.832% | 42.58% | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | 1734.375 | 2014-10-30 | 2020-05-27 16:00:00 | 2020-05-27 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza traslado de nevera de vacunación al consultorio 5, se realiza conexión luego de 24 horas y equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 6216 | 8012300599 | 4 | 1 | 2036.6667 | 0.1964% | 509.1667 | 0.1964% | 11.12% | 50.69% | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | 1834.625 | 2014-10-30 | 2020-02-17 10:00:00 | 2020-02-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 6216 | 8012300599 | 4 | 1 | 1936.4167 | 0.2066% | 484.1042 | 0.2066% | 11.66% | 52.46% | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | 1292.5847 | 2014-10-30 | 2021-08-12 10:45:00 | 2021-08-12 09:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Nevera | 6216 | 8012300599 | 4 | 0.78333 | 2478.4479 | 0.1614% | 619.612 | 0.1614% | 9.229% | 44.07% | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | 1459.375 | 2014-10-30 | 2021-02-26 15:50:00 | 2021-02-26 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 6216 | 8012300599 | 4 | 0.83333 | 2311.6597 | 0.173% | 577.9149 | 0.173% | 9.861% | 46.36% | #N/A
BEF-NEVER-00002694 | 1036.5278 | 2014-10-30 | 2022-04-25 14:20:00 | 2022-04-25 11:20:00 | 25/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza inspección del estado de la nevera y no se evidencia falla, se realiza ajuste de termostato para aumentar un poco la temperatura quedando en 2.5°C | Correctivo menor | Nevera | 2694 | 8012300602 | 5 | 3 | 2734.5972 | 0.1828% | 546.9194 | 0.1828% | 10.39% | 48.22% | #N/A
BEF-NEVER-00002694 | 1651.625 | 2014-10-30 | 2020-08-18 09:50:00 | 2020-08-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad. | Correctivo menor | Nevera | 2694 | 8012300602 | 5 | 0.83333 | 2119.4097 | 0.2359% | 423.8819 | 0.2359% | 13.2% | 57.23% | #N/A
BEF-NEVER-00002694 | 1834.4583 | 2014-10-30 | 2020-02-17 14:00:00 | 2020-02-17 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 2694 | 8012300602 | 5 | 1 | 1936.5833 | 0.2582% | 387.3167 | 0.2582% | 14.35% | 60.52% | #N/A
BEF-NEVER-00002694 | 1291.4097 | 2014-10-30 | 2021-08-13 14:50:00 | 2021-08-13 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 2694 | 8012300602 | 5 | 0.66667 | 2479.6181 | 0.2016% | 495.9236 | 0.2016% | 11.4% | 51.61% | #N/A
BEF-NEVER-00002694 | 1466.625 | 2014-10-30 | 2021-02-19 09:50:00 | 2021-02-19 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 2694 | 8012300602 | 5 | 0.83333 | 2304.4097 | 0.217% | 460.8819 | 0.217% | 12.21% | 54.21% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 1643.7153 | 2014-10-30 | 2020-08-26 07:30:00 | 2020-08-26 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad. | Correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 0.66667 | 2127.3125 | 0.282% | 354.5521 | 0.282% | 15.57% | 63.77% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 1834.375 | 2014-10-30 | 2020-02-17 16:00:00 | 2020-02-17 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 1 | 1936.6667 | 0.3098% | 322.7778 | 0.3098% | 16.96% | 67.22% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 1277.5014 | 2014-10-30 | 2021-08-27 12:45:00 | 2021-08-27 11:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 0.78333 | 2493.5312 | 0.2406% | 415.5885 | 0.2406% | 13.44% | 57.95% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 847.4097 | 2014-10-30 | 2022-10-31 14:30:00 | 2022-10-31 14:10:00 | 31/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/11/2022-Biomedico1 - Se realiza instalación de puerta provisional de congelador se realiza cambio de termómetro se realizan pruebas de funcionamiento durante 24 horas equipo mantiene la temperatura se realiza entrega al servicio funcionando correctamente se recomienda no manipular el regulador de temperatura y mantener las puertas de la nevera bien selladas | Correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 0.33333 | 2923.6042 | 0.2052% | 487.2674 | 0.2052% | 11.59% | 52.23% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 1459.3819 | 2014-10-30 | 2021-02-26 15:30:00 | 2021-02-26 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 0.66667 | 2311.6458 | 0.2596% | 385.2743 | 0.2596% | 14.42% | 60.72% | #N/A
BEF-NEVER-00002252 | 909.3333 | 2014-10-30 | 2022-08-30 17:00:00 | 2022-08-30 16:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Nevera | 2252 | 8030400531 | 6 | 1 | 2861.7083 | 0.2097% | 476.9514 | 0.2097% | 11.82% | 52.99% | #N/A
BEF-NEVER-00001702 | 1834.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-17 09:00:00 | 2020-02-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 1702 | 8070700533 | 3 | 1 | 1936.375 | 0.1549% | 645.4583 | 0.1549% | 8.877% | 42.75% | #N/A
BEF-NEVER-00001702 | 1279.6681 | 2014-10-30 | 2021-08-25 08:40:00 | 2021-08-25 07:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 1702 | 8070700533 | 3 | 0.7 | 2491.3611 | 0.1204% | 830.4537 | 0.1204% | 6.97% | 35.18% | #N/A
BEF-NEVER-00001702 | 1459.7083 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:50:00 | 2021-02-26 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Nevera | 1702 | 8070700533 | 3 | 0.83333 | 2311.3264 | 0.1298% | 770.4421 | 0.1298% | 7.492% | 37.33% | #N/A
BEF-NEVER-009908 | 787.6667 | 2014-10-30 | 2022-12-30 08:30:00 | 2022-12-30 08:00:00 | 28/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de nevera se realiza ajuste de regulador de temperatura se realiza seguimiento se realiza registro fotográfico equipo se encuentra dentro de el rango permitido | Correctivo menor | Nevera | 009908 | 80859161 | 1 | 0.5 | 2983.3542 | 0.03352% | 2983.3542 | 0.03352% | 1.991% | 11.37% | #N/A
BFC-CALSA-00015882 | 1029.625 | 2014-10-30 | 2022-05-02 10:40:00 | 2022-05-02 09:00:00 | 01/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/05/2022-Novatecnica - Esa verificación y ajuste de calentador de sangre el cual no calienta se ajustan mecanismos internos y se realiza limpieza equipo se entrega funcionando correctamente | Correctivo menor | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | 1 | 1.6667 | 2741.4444 | 0.03648% | 2741.4444 | 0.03648% | 2.165% | 12.31% | #N/A
BDG-PESBE-00016027 | 1566.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-11 11:00:00 | 2020-11-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | 3 | 0.66667 | 2204.4583 | 0.1361% | 734.8194 | 0.1361% | 7.841% | 38.73% | #N/A
BDG-PESBE-00016027 | 1374.5938 | 2014-10-30 | 2021-05-22 10:35:00 | 2021-05-22 09:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | 3 | 0.83333 | 2396.441 | 0.1252% | 798.8137 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | #N/A
BDG-PESBE-00016027 | 1137.375 | 2014-10-30 | 2022-01-14 16:00:00 | 2022-01-14 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | 3 | 1 | 2633.6667 | 0.1139% | 877.8889 | 0.1139% | 6.606% | 33.64% | #N/A
BDG-PESBE-00019428 | 179.625 | 2014-10-30 | 2024-08-29 11:00:00 | 2024-08-29 09:00:00 | 18/09/2024-Senior - Se realiza verificación física y funcional con masas patrón con distintos pesos 10Kg, 20Kg, dónde el rango de desface se encuentra dentro de lo permitido por fabrica se realiza limpieza general Equipo totalmente funcional dentro de los parámetros especificados por el fabricante | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 19428 | 8354363220043 | 1 | 2 | 3591.4583 | 0.02784% | 3591.4583 | 0.02784% | 1.657% | 9.538% | #N/A
BDG-BASCU-00014846 | 1564.4236 | 2014-10-30 | 2020-11-13 14:10:00 | 2020-11-13 13:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula | 14846 | 844008454 | 2 | 0.33333 | 2206.5903 | 0.09064% | 1103.2951 | 0.09064% | 5.293% | 27.84% | #N/A
BDG-BASCU-00014846 | 1371.4167 | 2014-10-30 | 2021-05-25 14:58:00 | 2021-05-25 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula | 14846 | 844008454 | 2 | 0.96667 | 2399.6236 | 0.08335% | 1199.8118 | 0.08335% | 4.878% | 25.92% | #N/A
BDG-BASME-00018237 | 748.6667 | 2014-10-30 | 2023-02-07 12:00:00 | 2023-02-07 08:00:00 | 13/03/2023-Senior - S lleva a cabo verificación física. Internamente presenta desajuste de un soporte plástico de celda de carga, lo que ocasiona el desajuste o variación del peso. posterior se realiza ajuste de soporte platico para celda de carga . se realiza ajuste con ayuda de nuestras masas patrón calibradas . se ejecuta prueba de funcionamiento presentando resultado que cumple con las características para este tipo de equipo. Enciende al momento de golpear la plataforma en la parte superior con la planta del pie (Golpe en seco, no tan fuerte). se puede observar todos los segmentos del display . Accesorios Baterías de litio. | Correctivo menor | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | 1 | 4 | 3022.5 | 0.03309% | 3022.5 | 0.03309% | 1.966% | 11.23% | #N/A
BDG-BASCU-00016830 | 1140.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-11 11:00:00 | 2022-01-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | 1 | 1 | 2630.4583 | 0.03802% | 2630.4583 | 0.03802% | 2.255% | 12.79% | #N/A
BDG-BASCU-00016809 | 124.625 | 2014-10-30 | 2024-10-23 10:00:00 | 2024-10-23 09:00:00 | 23/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/10/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo, se evidencia oxido en el sistema electrónico, se realiza limpieza interna del residuo de oxido, se suelda el sistema de pantalla, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio funcional. | Correctivo menor | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | 2 | 1 | 3646.4167 | 0.05485% | 1823.2083 | 0.05485% | 3.237% | 17.92% | #N/A
BDG-BASCU-00016809 | 1144.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-07 11:00:00 | 2022-01-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | 2 | 1 | 2626.4583 | 0.07615% | 1313.2292 | 0.07615% | 4.466% | 23.98% | #N/A
BDG-PESPA-00018822 | 294.625 | 2014-10-30 | 2024-05-06 09:20:00 | 2024-05-06 09:00:00 | 08/05/2024-Senior - Se realiza revisión de equipo, se evidencia que ha sido manipulada, se encuentran residuos de algún tipo de pegante en varias zonas de su carcasa. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 18822 | 8856151190373 | 1 | 0.33333 | 3476.3889 | 0.02877% | 3476.3889 | 0.02877% | 1.711% | 9.837% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1616.5972 | 2014-10-30 | 2020-09-22 10:10:00 | 2020-09-22 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de pesa bebe se procede al respectivo ajuste del adaptador, se entrega equipo en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 0.5 | 2154.4236 | 0.2785% | 359.0706 | 0.2785% | 15.39% | 63.31% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1908.4167 | 2014-10-30 | 2019-12-05 14:40:00 | 2019-12-05 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de adaptador a pesa bebe. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 0.66667 | 1862.6111 | 0.3221% | 310.4352 | 0.3221% | 17.57% | 68.64% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1655.375 | 2014-10-30 | 2020-08-14 15:30:00 | 2020-08-14 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verificación de pesa bebe con masas patrón 5,10,15,20 sin novedad alguna equipo operativo | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 0.5 | 2115.6458 | 0.2836% | 352.6076 | 0.2836% | 15.65% | 63.98% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1558.6042 | 2014-10-30 | 2020-11-19 10:20:00 | 2020-11-19 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 0.83333 | 2212.4306 | 0.2712% | 368.7384 | 0.2712% | 15.02% | 62.33% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1371.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:00:00 | 2021-05-25 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 1 | 2399.375 | 0.2501% | 399.8958 | 0.2501% | 13.93% | 59.35% | #N/A
BDG-PESBE-00000108 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:00:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | 6 | 1 | 2637.4167 | 0.2275% | 439.5694 | 0.2275% | 12.76% | 55.91% | #N/A
BDG-PESBE-00003308 | 1566.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-11 11:10:00 | 2020-11-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | 5 | 0.83333 | 2204.4653 | 0.2268% | 440.8931 | 0.2268% | 12.72% | 55.8% | 600000
BDG-PESBE-00003308 | 1053.6042 | 2014-10-30 | 2022-04-08 12:27:00 | 2022-04-08 09:30:00 | 13/04/2022-Novatecnica - se realiza revisión se evidencia conector de cable AC fracturado se realiza ajuste de este internamente. se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan satisfactoriamente. se recomienda no recostar el equipo a la pared. | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | 5 | 2.95 | 2717.5188 | 0.184% | 543.5038 | 0.184% | 10.45% | 48.44% | 600000
BDG-PESBE-00003308 | 1375.6493 | 2014-10-30 | 2021-05-21 09:10:00 | 2021-05-21 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | 5 | 0.75 | 2395.3819 | 0.2087% | 479.0764 | 0.2087% | 11.77% | 52.83% | 600000
BDG-PESBE-00003308 | 1029.3958 | 2014-10-30 | 2022-05-02 15:30:00 | 2022-05-02 14:30:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de conexión de cargador de bascula pesa bebe, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | 5 | 1 | 2741.6458 | 0.1824% | 548.3292 | 0.1824% | 10.36% | 48.14% | 600000
BDG-PESBE-00003308 | 1139.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-12 12:00:00 | 2022-01-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | 5 | 1 | 2631.5 | 0.19% | 526.3 | 0.19% | 10.77% | 49.54% | 600000
BCC-ELCBI-00007119 | 1824.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-27 10:30:00 | 2020-02-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | 3 | 2.5 | 1946.4375 | 0.1541% | 648.8125 | 0.1541% | 8.833% | 42.58% | 600000
BCC-ELCBI-00007119 | 1291.6667 | 2014-10-30 | 2021-08-13 09:00:00 | 2021-08-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | 3 | 1 | 2479.375 | 0.121% | 826.4583 | 0.121% | 7.003% | 35.31% | 600000
BCC-ELCBI-00007119 | 1463.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-22 11:00:00 | 2021-02-22 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional, se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se realiza verificación de pedal el cual no presenta novedad. &#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | 3 | 1 | 2307.4583 | 0.13% | 769.1528 | 0.13% | 7.504% | 37.38% | 600000
BLP-CNSCA-00014532 | 1544.7222 | 2014-10-30 | 2020-12-03 07:00:00 | 2020-12-03 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional de la torre, se encuentra fibra óptica mal colocada, se realizan ajustes de componentes y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 0.33333 | 2226.2917 | 0.2695% | 371.0486 | 0.2695% | 14.93% | 62.1% | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | 1420.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-06 07:30:00 | 2021-04-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia imagen distorsionada, se realiza ajuste de parámetros y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 0.5 | 2350.3125 | 0.2553% | 391.7188 | 0.2553% | 14.2% | 60.11% | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | 1417.5278 | 2014-10-30 | 2021-04-09 11:40:00 | 2021-04-09 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica torre teckno por mala imagen, se realiza ajuste de parámetros por menú, equipo queda operativo | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 0.33333 | 2353.4861 | 0.2549% | 392.2477 | 0.2549% | 14.18% | 60.06% | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | 1536.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-11 09:00:00 | 2020-12-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza restablecimiento de fabrica ya que presenta alteraciones en las intensidades de color y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 1 | 2234.375 | 0.2685% | 372.3958 | 0.2685% | 14.88% | 61.97% | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | 1341.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-24 11:10:00 | 2021-06-24 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 1 | 2429.4653 | 0.247% | 404.9109 | 0.247% | 13.77% | 58.9% | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | 1176.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-06 11:38:00 | 2021-12-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; se REALZIA CAMBIO DE CABLE hdmi&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | 6 | 1.6333 | 2594.4847 | 0.2313% | 432.4141 | 0.2313% | 12.96% | 56.51% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1578.75 | 2014-10-30 | 2020-10-30 07:00:00 | 2020-10-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 1 | 2192.2917 | 0.2737% | 365.3819 | 0.2737% | 15.14% | 62.67% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1176.3229 | 2014-10-30 | 2021-12-06 16:35:00 | 2021-12-06 16:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manguera e tensiómetro se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 0.33333 | 2594.691 | 0.2312% | 432.4485 | 0.2312% | 12.95% | 56.5% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1175.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-07 10:20:00 | 2021-12-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector de manguera e tensiómetro. se instala manguera y onector realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 0.33333 | 2595.4306 | 0.2312% | 432.5718 | 0.2312% | 12.95% | 56.49% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1217.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-26 07:20:00 | 2021-10-26 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza cambio de pera por desgaste y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 0.83333 | 2553.3056 | 0.235% | 425.5509 | 0.235% | 13.15% | 57.09% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1412.75 | 2014-10-30 | 2021-04-14 06:50:00 | 2021-04-14 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 0.83333 | 2358.2847 | 0.2544% | 393.0475 | 0.2544% | 14.16% | 59.99% | #N/A
BDG-TENPO-00014203 | 1140.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-11 14:00:00 | 2022-01-11 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | 6 | 1 | 2630.5833 | 0.2281% | 438.4306 | 0.2281% | 12.79% | 56.01% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1938.5486 | 2014-10-30 | 2019-11-05 11:30:00 | 2019-11-05 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se raeliza verificación de grabadora en torre. Queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 0.66667 | 1832.4792 | 0.3274% | 305.4132 | 0.3274% | 17.84% | 69.23% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1718.6875 | 2014-10-30 | 2020-06-12 12:30:00 | 2020-06-12 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de fuente de luz Tekno y se realiza ajuste de tarjeta interna y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 5 | 2052.5208 | 0.2923% | 342.0868 | 0.2923% | 16.09% | 65.09% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1502.6875 | 2014-10-30 | 2021-01-14 07:50:00 | 2021-01-14 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión del equipo ya que no tiene luz.&#x0D; Se realiza ajuste de fuente de luz y el equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 0.33333 | 2268.3264 | 0.2645% | 378.0544 | 0.2645% | 14.68% | 61.41% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1536.5486 | 2014-10-30 | 2020-12-11 11:50:00 | 2020-12-11 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; La fibra de luz se encuentra en un 90%&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 1 | 2234.4931 | 0.2685% | 372.4155 | 0.2685% | 14.88% | 61.96% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1341.5903 | 2014-10-30 | 2021-06-24 10:50:00 | 2021-06-24 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 1 | 2429.4514 | 0.247% | 404.9086 | 0.247% | 13.77% | 58.9% | #N/A
BFE-FUENL-00014533 | 1176.5139 | 2014-10-30 | 2021-12-06 12:38:00 | 2021-12-06 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | 6 | 0.96667 | 2594.5264 | 0.2313% | 432.4211 | 0.2313% | 12.96% | 56.5% | #N/A
OTP-CAMIL-00007669 | 489.625 | 2014-10-30 | 2023-10-24 10:00:00 | 2023-10-24 09:00:00 | 09/11/2023-Senior - Se alinea rueda y se corrige el freno, lubricación de partes y verificación de barandas y cabecero | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | 3 | 1 | 3281.4167 | 0.09142% | 1093.8056 | 0.09142% | 5.338% | 28.04% | #N/A
OTP-CAMIL-00007669 | 187.7083 | 2014-10-30 | 2024-08-21 08:00:00 | 2024-08-21 07:00:00 | 12/09/2024-Senior - Se realiza limpieza de estructura, ajuste y lubricación de partes móviles, verificación de funcionamiento, de frenos, barandas y cabecero, se arregla sistema de baranda, se le cambia un pieza, se retira cable enrollado en la rueda, se cambia activador de palanca por uno de backup JDM, se evidencia deterioro de pintura por golpes. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | 3 | 1 | 3583.3333 | 0.08372% | 1194.4444 | 0.08372% | 4.899% | 26.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00007669 | 713.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023-03-14 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | 3 | 3 | 3057.4167 | 0.09812% | 1019.1389 | 0.09812% | 5.717% | 29.76% | #N/A
BID-RAYFI-00000087 | 132.5417 | 2013-10-31 | 2024-10-15 12:00:00 | 2024-10-15 11:00:00 | 11/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza reinicio del equipo y se deja conectada a la red eléctrica ,se realizan pruebas y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Rayos X Fijo |  | 99 D0585990 | 1 | 1 | 4002.5 | 0.02498% | 4002.5 | 0.02498% | 1.488% | 8.602%
BAS-SUCCI-00007910 | 1699.6771 | 2014-10-30 | 2020-07-01 08:00:00 | 2020-07-01 07:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de manómetro del succionador. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7910 | 990000051 | 1 | 0.25 | 2071.3333 | 0.04828% | 2071.3333 | 0.04828% | 2.855% | 15.95%
BAS-SUCCI-00007911 | 1544.5833 | 2014-10-30 | 2020-12-03 11:00:00 | 2020-12-03 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | 1 | 1 | 2226.4583 | 0.04491% | 2226.4583 | 0.04491% | 2.659% | 14.93%
BMP-MESAC-00009170 | 1816.7014 | 2014-10-30 | 2020-03-06 07:50:00 | 2020-03-06 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de caucho para los frenos de la mesa de cirugía. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | 3 | 0.66667 | 1954.3264 | 0.1535% | 651.4421 | 0.1535% | 8.799% | 42.46%
BMP-MESAC-00009170 | 1790.6562 | 2014-10-30 | 2020-04-01 08:30:00 | 2020-04-01 08:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de piernera de la mesa. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | 3 | 0.25 | 1980.3542 | 0.1515% | 660.1181 | 0.1515% | 8.688% | 42.04%
BMP-MESAC-00009170 | 1851.625 | 2014-10-30 | 2020-01-31 09:30:00 | 2020-01-31 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del freno de la mesa de cirugía. Se realizan pruebas y este queda frenando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | 3 | 0.5 | 1919.3958 | 0.1563% | 639.7986 | 0.1563% | 8.952% | 43.03%
BMP-MESAC-00012724 | 1897.625 | 2014-10-30 | 2019-12-16 10:00:00 | 2019-12-16 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de cable a mesa de cirugia | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12724 | A013-G2-0005 | 1 | 1 | 1873.4167 | 0.05338% | 1873.4167 | 0.05338% | 3.152% | 17.48%
BMP-MESAC-00000467 | 679.6243 | 2014-10-30 | 2023-04-17 10:01:00 | 2023-04-17 09:01:00 | 16/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de anclaje de pierna de mesa de cirugia, se realiza lubricacion Se entrega sin novedad | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 1 | 3091.4174 | 0.2911% | 343.4908 | 0.2911% | 16.03% | 64.94%
BMP-MESAC-00000467 | 272.5139 | 2014-10-30 | 2024-05-28 11:58:00 | 2024-05-28 11:40:00 | 27/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de claps se realiza ajuste de claps se reslian pruebas se explica al personal la ubicación y fijacion de los clamps | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 0.3 | 3498.4986 | 0.2573% | 388.7221 | 0.2573% | 14.3% | 60.39%
BMP-MESAC-00000467 | 269.3125 | 2014-10-30 | 2024-05-31 16:40:00 | 2024-05-31 16:30:00 | 30/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/05/2024-Biomedico1 - Se realiza verificacion de clapms se explica al personal la forma correcta de realizar el ajuste de los clamps se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 0.16667 | 3501.6944 | 0.257% | 389.0772 | 0.257% | 14.29% | 60.36%
BMP-MESAC-00000467 | 1930.6944 | 2014-10-30 | 2019-11-13 07:40:00 | 2019-11-13 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de piernero, se realizan pruebas y Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 0.33333 | 1840.3194 | 0.489% | 204.4799 | 0.489% | 25.43% | 82.81%
BMP-MESAC-00000467 | 1707.6979 | 2014-10-30 | 2020-06-23 07:45:00 | 2020-06-23 07:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de soporte para estribos reparados para las pierneras de las mesa de cirugía de sala de partos los cuales se dejan funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 0.5 | 2063.3229 | 0.4362% | 229.2581 | 0.4362% | 23.03% | 79.2%
BMP-MESAC-00000467 | 1540.5833 | 2014-10-30 | 2020-12-07 11:00:00 | 2020-12-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 1 | 2230.4583 | 0.4035% | 247.8287 | 0.4035% | 21.5% | 76.6%
BMP-MESAC-00000467 | 1532.5521 | 2014-10-30 | 2020-12-15 11:15:00 | 2020-12-15 10:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de mesa de hombro con soporte de anclaje dicha mesa se encuentra totalmente nueva con base fabricada en acero inoxidable cuenta con un mecanismo deslizable que permite ajustar la altura de la sección esta mesa se entrega a solicitud del servicio ya que la que se encuentra actualmente presenta desgaste. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 0.5 | 2238.4688 | 0.4021% | 248.7188 | 0.4021% | 21.43% | 76.48%
BMP-MESAC-00000467 | 1336.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-29 11:10:00 | 2021-06-29 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencian brazos con estado regular&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 1 | 2434.4653 | 0.3697% | 270.4961 | 0.3697% | 19.89% | 73.58%
BMP-MESAC-00000467 | 1167.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-15 09:30:00 | 2021-12-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; En el momento de hacer la verificación de movimientos se evidencia que la mesa desciende sola se realiza ajuste de presión de aceite se hacen pruebas pero la falla persiste esto se debe al desgaste de los cilindros hidráulicos internos, se deja mesa en posición de elevación fija.&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | 9 | 1 | 2603.3958 | 0.3457% | 289.2662 | 0.3457% | 18.73% | 71.19%
BMP-MESAC-00000001 | 552.5833 | 2014-10-30 | 2023-08-22 10:15:00 | 2023-08-22 10:00:00 | 21/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/09/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de CAMP | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.25 | 3218.4271 | 0.5593% | 178.8015 | 0.5593% | 28.51% | 86.65%
BMP-MESAC-00000001 | 357.6667 | 2014-10-30 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-04 08:00:00 | 03/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/03/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de freno de mesa quirúrgica, Se realizan pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 3413.3542 | 0.5273% | 189.6308 | 0.5273% | 27.12% | 85.02%
BMP-MESAC-00000001 | 1631.7292 | 2014-10-30 | 2020-09-07 06:50:00 | 2020-09-07 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de mesa de cirugía se realiza ajuste de cable AC equipo queda en correcto estado. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.33333 | 2139.2847 | 0.8414% | 118.8492 | 0.8414% | 39.64% | 95.16%
BMP-MESAC-00000001 | 1419.625 | 2014-10-30 | 2021-04-07 09:30:00 | 2021-04-07 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencian tornillos de anclaje sueltos, se procede a realizar el respectivo ajuste y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 2351.3958 | 0.7655% | 130.6331 | 0.7655% | 36.83% | 93.64%
BMP-MESAC-00000001 | 1931.7292 | 2014-10-30 | 2019-11-12 07:15:00 | 2019-11-12 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del control, estaba funcionando intermitentemente. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.75 | 1839.3021 | 0.9786% | 102.1834 | 0.9786% | 44.41% | 97.05%
BMP-MESAC-00000001 | 1924.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-19 08:25:00 | 2019-11-19 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del control, control requiere cambio. Equipo queda funcionando adecuadamente, pero se requiere cambiar el control de la mesa. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.41667 | 1846.3507 | 0.9749% | 102.575 | 0.9749% | 44.29% | 97.01%
BMP-MESAC-00000001 | 1782.75 | 2014-10-30 | 2020-04-09 06:45:00 | 2020-04-09 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de control de la mesa, se realiza limpieza de los conectores, se prueba control y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.75 | 1988.2812 | 0.9053% | 110.4601 | 0.9053% | 41.91% | 96.16%
BMP-MESAC-00000001 | 1768.6875 | 2014-10-30 | 2020-04-23 08:00:00 | 2020-04-23 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica mesa y se hacen ajustes de pierneros, equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 2002.3333 | 0.899% | 111.2407 | 0.899% | 41.69% | 96.07%
BMP-MESAC-00000001 | 1676.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-24 08:30:00 | 2020-07-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a soporte de brazo, y este queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 2094.3542 | 0.8595% | 116.353 | 0.8595% | 40.29% | 95.47%
BMP-MESAC-00000001 | 1243.75 | 2014-10-30 | 2021-09-30 06:40:00 | 2021-09-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y lubricación general a mesa de cirugía. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.66667 | 2527.2778 | 0.7122% | 140.4043 | 0.7122% | 34.78% | 92.3%
BMP-MESAC-00000001 | 1524.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-23 09:00:00 | 2020-12-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 1 | 2246.375 | 0.8013% | 124.7986 | 0.8013% | 38.17% | 94.41%
BMP-MESAC-00000001 | 1453.6319 | 2014-10-30 | 2021-03-04 09:10:00 | 2021-03-04 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el control no enciende. &#x0D; Se realiza ajuste de conexión y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.33333 | 2317.3819 | 0.7767% | 128.7434 | 0.7767% | 37.25% | 93.9%
BMP-MESAC-00000001 | 1855.5833 | 2014-10-30 | 2020-01-27 10:30:00 | 2020-01-27 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a la piernera de la mesa. Equipo se encuentra funcionando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 1915.4375 | 0.9397% | 106.4132 | 0.9397% | 43.1% | 96.61%
BMP-MESAC-00000001 | 1827.4583 | 2014-10-30 | 2020-02-24 14:00:00 | 2020-02-24 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de tornillos por movimiento. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 1 | 1943.5833 | 0.9261% | 107.9769 | 0.9261% | 42.63% | 96.44%
BMP-MESAC-00000001 | 1827.4167 | 2014-10-30 | 2020-02-24 14:30:00 | 2020-02-24 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza cambio de trampa de agua por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.5 | 1943.6042 | 0.9261% | 107.978 | 0.9261% | 42.63% | 96.44%
BMP-MESAC-00000001 | 1357.6181 | 2014-10-30 | 2021-06-08 10:30:00 | 2021-06-08 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencian brazos en mal estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 1.3333 | 2413.4375 | 0.7458% | 134.0799 | 0.7458% | 36.08% | 93.18%
BMP-MESAC-00000001 | 1168.5208 | 2014-10-30 | 2021-12-14 12:30:00 | 2021-12-14 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 1 | 2602.5208 | 0.6916% | 144.5845 | 0.6916% | 33.96% | 91.71%
BMP-MESAC-00000001 | 1383.7049 | 2014-10-30 | 2021-05-13 07:25:00 | 2021-05-13 07:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia mesa de cx con colchoneta desgastada. &#x0D; Se realiza cambio de colchoneta de mesa de cirugía por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | 18 | 0.33333 | 2387.309 | 0.754% | 132.6283 | 0.754% | 36.39% | 93.38%
BMO-MOSIV-00009874 | 1841.375 | 2014-10-30 | 2020-02-10 16:00:00 | 2020-02-10 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de asa de transporte y carro de transporte. Quedan funcionando en óptimas condiciones. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 1 | 1929.6667 | 0.4664% | 214.4074 | 0.4664% | 24.41% | 81.34%
BMO-MOSIV-00014211 | 1840.625 | 2014-10-30 | 2020-02-11 09:20:00 | 2020-02-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se reacomodan monitores de transporte y se ajustes .&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 0.33333 | 1930.3889 | 0.3108% | 321.7315 | 0.3108% | 17.01% | 67.34%
BMO-MOSIV-00009875 | 1837.3333 | 2014-10-30 | 2020-02-14 17:00:00 | 2020-02-14 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor por arreglos locativos. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | 4 | 1 | 1933.7083 | 0.2069% | 483.4271 | 0.2069% | 11.67% | 52.51%
BMO-MOSIV-00012982 | 1837.3333 | 2014-10-30 | 2020-02-14 17:00:00 | 2020-02-14 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza instalación de monitor por arreglos locativos. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 1 | 1933.7083 | 0.3103% | 322.2847 | 0.3103% | 16.99% | 67.27%
BMO-MOSIV-00000285 | 1831.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-20 08:25:00 | 2020-02-20 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de monitor a la base donde se encuentra instalado. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 0.41667 | 1939.3507 | 0.3609% | 277.0501 | 0.3609% | 19.47% | 72.73%
BMO-MOSIV-00000361 | 1831.5 | 2014-10-30 | 2020-02-20 12:42:00 | 2020-02-20 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de monitor a la base, capnografia funcional. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | 3 | 0.7 | 1939.5292 | 0.1547% | 646.5097 | 0.1547% | 8.863% | 42.7%
BMO-MOSIV-00010569 | 1812.5833 | 2014-10-30 | 2020-03-10 10:35:00 | 2020-03-10 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro del monitor por daño. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.58333 | 1958.441 | 0.5106% | 195.8441 | 0.5106% | 26.39% | 84.09%
BMO-MOSIV-00010048 | 1809.625 | 2014-10-30 | 2020-03-13 09:30:00 | 2020-03-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor porque presenta pantalla dañada. Equipo fuera de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | 1 | 0.5 | 1961.3958 | 0.05098% | 1961.3958 | 0.05098% | 3.013% | 16.77%
BMO-MOSIV-00010012 | 1809.5 | 2014-10-30 | 2020-03-13 12:35:00 | 2020-03-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro del monitor por mal funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | 5 | 0.58333 | 1961.5243 | 0.2549% | 392.3049 | 0.2549% | 14.18% | 60.05%
BMO-MOSIV-00008128 | 1798.5694 | 2014-10-30 | 2020-03-24 10:30:00 | 2020-03-24 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se revisa monitor de signos vitales en conjunto con el jefe Diego y el equipo se encuentra en buenas condiciones y funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 0.16667 | 1972.4375 | 0.3549% | 281.7768 | 0.3549% | 19.18% | 72.13%
BMO-MOSIV-00015576 | 1798.5625 | 2014-10-30 | 2020-03-24 10:38:00 | 2020-03-24 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 24/03/2020: Se realiza verificación de monitor fetal en trabajo de parto. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 0.13333 | 1972.4431 | 0.3042% | 328.7405 | 0.3042% | 16.68% | 66.55%
BMO-MOSIV-00015574 | 1795.484 | 2014-10-30 | 2020-03-27 12:45:00 | 2020-03-27 12:23:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 24/03/2020: Se realiza revisión del pulsoximetro, el cual se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | 5 | 0.36667 | 1975.5312 | 0.2531% | 395.1062 | 0.2531% | 14.09% | 59.79%
BMO-MOSIV-00000121 | 1792.6285 | 2014-10-30 | 2020-03-30 09:15:00 | 2020-03-30 08:55:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del monitor y se evidencia que el conector de tipo hembra que se conecta en el monitor esta mal conectado, de tal manera que no realiza contacto y por dicha razón la batería se encuentra totalmente descargada. Se indica al servicio como se debe ubicar en el equipo los indicadores de encendido, conexión y batería del equipo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | 3 | 0.33333 | 1978.3854 | 0.1516% | 659.4618 | 0.1516% | 8.697% | 42.07%
BMO-MOSIV-00015577 | 1792.4757 | 2014-10-30 | 2020-03-30 12:50:00 | 2020-03-30 12:35:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 30/03/2020: Se realiza revisión por parte de Miguel Hernández de Novatécnica quien evidencia que el equipo si se encuentra asegurado anclado a la base. Equipo asegurado de forma correcta. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 0.25 | 1978.5347 | 0.5054% | 197.8535 | 0.5054% | 26.16% | 83.79%
BMO-MOSIV-00013421 | 1791.6875 | 2014-10-30 | 2020-03-31 08:00:00 | 2020-03-31 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitores, se realiza refuerzo de tornillos, equipos quedan asegurados de forma correcta. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | 4 | 0.5 | 1979.3333 | 0.2021% | 494.8333 | 0.2021% | 11.42% | 51.69%
BMO-MOSIV-00015575 | 1791.5833 | 2014-10-30 | 2020-03-31 10:26:00 | 2020-03-31 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 31/03/2020: Se realiza revisión del equipo con simulador, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | 5 | 0.43333 | 1979.4347 | 0.2526% | 395.8869 | 0.2526% | 14.06% | 59.72%
BDG-MOSIV-00015947 | 1790.6562 | 2014-10-30 | 2020-04-01 08:30:00 | 2020-04-01 08:15:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 01/04/2020: Se realiza revisión por parte de Johan Martin de Novatécnica quien evidencia que el equipo si se encuentra asegurado anclado a la base. Equipo asegurado de forma correcta. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 0.25 | 1980.3542 | 0.404% | 247.5443 | 0.404% | 21.52% | 76.64%
BMO-MOSIV-00015199 | 1785.5 | 2014-10-30 | 2020-04-06 12:20:00 | 2020-04-06 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza aseguramiento de monitor de urgencias consultorio 5 y se verifica oxímetro. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | 5 | 0.33333 | 1985.5139 | 0.2518% | 397.1028 | 0.2518% | 14.02% | 59.61%
BMO-MOSIV-00000294 | 1785.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-06 13:30:00 | 2020-04-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 06/04/2020: Se realiza ajuste de monitor por daño en conector NIBP. Equipo funciona correctamente. Recibe a satifacción Jefe Giovanni Russi | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | 3 | 3.5 | 1985.5625 | 0.1511% | 661.8542 | 0.1511% | 8.667% | 41.95%
BMO-MOSIV-00015449 | 1785.3125 | 2014-10-30 | 2020-04-06 17:30:00 | 2020-04-06 16:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 1 | 1985.7292 | 0.6547% | 152.7484 | 0.6547% | 32.48% | 90.53%
BMO-MOSIV-00013420 | 1784.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-07 08:30:00 | 2020-04-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 07/04/2020: Se realiza revisión del pulsoximetro por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, pulsoximetro funciona sin novedad. Equipo funciona correctamente, recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 0.5 | 1986.3542 | 0.3524% | 283.7649 | 0.3524% | 19.06% | 71.88%
BMO-MOSIV-00015449 | 1784.6389 | 2014-10-30 | 2020-04-07 08:50:00 | 2020-04-07 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza aseguramiento de monitor de urgencias adultos. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0.16667 | 1986.3681 | 0.6545% | 152.7975 | 0.6545% | 32.48% | 90.52%
BMO-MOSIV-00013701 | 1784.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-07 10:20:00 | 2020-04-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.33333 | 1986.4306 | 0.4027% | 248.3038 | 0.4027% | 21.47% | 76.54%
BMO-MOSIV-00008132 | 1784.5069 | 2014-10-30 | 2020-04-07 12:20:00 | 2020-04-07 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manguera de NIBP y se realizan pruebas. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 0.5 | 1986.5139 | 0.4531% | 220.7238 | 0.4531% | 23.8% | 80.43%
BMO-MOSIV-00000285 | 1783.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-08 08:20:00 | 2020-04-08 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de conector de manguera NIBP. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 0.33333 | 1987.3472 | 0.3522% | 283.9067 | 0.3522% | 19.05% | 71.86%
BMO-MOSIV-00014951 | 1783.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-08 08:30:00 | 2020-04-08 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.5 | 1987.3542 | 0.4529% | 220.8171 | 0.4529% | 23.79% | 80.41%
BMO-MOSIV-00015448 | 1776.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-15 08:40:00 | 2020-04-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de pulsoximetro por daño, se realizan pruebas y Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.66667 | 1994.3611 | 0.5516% | 181.3056 | 0.5516% | 28.17% | 86.27%
BMO-MOSIV-00014951 | 1771.625 | 2014-10-30 | 2020-04-20 09:30:00 | 2020-04-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.5 | 1999.3958 | 0.4501% | 222.1551 | 0.4501% | 23.67% | 80.22%
BMO-MOSIV-00010571 | 1769.6597 | 2014-10-30 | 2020-04-22 08:45:00 | 2020-04-22 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de carcaza de monitor de urgencias triage 2. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 0.58333 | 2001.3646 | 0.3997% | 250.1706 | 0.3997% | 21.32% | 76.28%
BMO-MOSIV-00011418 | 1769.4583 | 2014-10-30 | 2020-04-22 13:55:00 | 2020-04-22 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 0.91667 | 2001.5799 | 0.3497% | 285.94 | 0.3497% | 18.93% | 71.61%
BMO-MOSIV-00012793 | 1764.7083 | 2014-10-30 | 2020-04-27 07:30:00 | 2020-04-27 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 0.5 | 2006.3125 | 0.2991% | 334.3854 | 0.2991% | 16.43% | 65.92%
BDG-MOSIV-00015947 | 1764.5 | 2014-10-30 | 2020-04-27 14:00:00 | 2020-04-27 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de carcaza de monitor de hospitalización alta dependencia por caída, equipo se realizan pruebas y se indica al servicio solicitar el anclaje del equipo al área de mantenimiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 2 | 2006.5833 | 0.3987% | 250.8229 | 0.3987% | 21.28% | 76.2%
BMO-MOSIV-00015447 | 1762.4583 | 2014-10-30 | 2020-04-29 13:30:00 | 2020-04-29 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.5 | 2008.5625 | 0.4481% | 223.1736 | 0.4481% | 23.57% | 80.07%
BMO-MOSIV-00010553 | 1761.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-30 09:00:00 | 2020-04-30 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pulsoximetro por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 0.5 | 2009.375 | 0.3484% | 287.0536 | 0.3484% | 18.86% | 71.47%
BMO-MOSIV-00014211 | 1761.2986 | 2014-10-30 | 2020-04-30 17:30:00 | 2020-04-30 16:50:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 30/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza verificación de monitor activo 14211 y 469 los cuales se encuentran en buen estado y sin novedades. Equipos funcionan correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 0.66667 | 2009.7292 | 0.2985% | 334.9549 | 0.2985% | 16.4% | 65.86%
BMO-MOSIV-00008132 | 1750.4167 | 2014-10-30 | 2020-05-11 14:30:00 | 2020-05-11 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se hacen pruebas con simulador, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 0.5 | 2020.6042 | 0.4454% | 224.5116 | 0.4454% | 23.45% | 79.88%
BMO-MOSIV-00013701 | 1743.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-18 10:30:00 | 2020-05-18 10:00:00 |  | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.5 | 2027.4375 | 0.3946% | 253.4297 | 0.3946% | 21.08% | 75.84%
BMO-MOSIV-00015471 | 1741.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-20 10:50:00 | 2020-05-20 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la multimed del monitor de signos de la sala de cirugía, Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 0.83333 | 2029.4514 | 0.3449% | 289.9216 | 0.3449% | 18.69% | 71.11%
BMO-MOSIV-00015577 | 1740.7083 | 2014-10-30 | 2020-05-21 07:50:00 | 2020-05-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento de máquina de anestesia. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 0.83333 | 2030.3264 | 0.4925% | 203.0326 | 0.4925% | 25.59% | 83.02%
BMO-MOSIV-00015577 | 1739.5 | 2014-10-30 | 2020-05-22 14:30:00 | 2020-05-22 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de los equipos del segundo piso, puesto que se encuentran sin funcionar debido a la emergencia nacional y por limitaciones en las programaciones de cirugía no se ha puesto en funcionamiento estas dos salas de cirugía. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 2.5 | 2031.6042 | 0.4922% | 203.1604 | 0.4922% | 25.57% | 83%
BMO-MOSIV-00012982 | 1726.625 | 2014-10-30 | 2020-06-04 10:00:00 | 2020-06-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor en carro de transporte en el servicio. Equipo funciona correctamente y es asegurado. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 1 | 2044.4167 | 0.2935% | 340.7361 | 0.2935% | 16.15% | 65.23%
BMO-MOSIV-00010013 | 1722.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-08 07:30:00 | 2020-06-08 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos el cual se entrega funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 0.5 | 2048.3125 | 0.3417% | 292.6161 | 0.3417% | 18.54% | 70.78%
BMO-MOSIV-00010047 | 1721.5 | 2014-10-30 | 2020-06-09 12:35:00 | 2020-06-09 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza limpieza de impresora y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.58333 | 2049.5243 | 0.3903% | 256.1905 | 0.3903% | 20.88% | 75.47%
BMO-MOSIV-00015592 | 1711.7222 | 2014-10-30 | 2020-06-19 07:15:00 | 2020-06-19 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de multimed evidenciando que esta se encuentra con humedad. se realiza secado de esta y se realizan pruebas equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | 1 | 0.58333 | 2059.3021 | 0.04856% | 2059.3021 | 0.04856% | 2.872% | 16.04%
BMO-MOSIV-00013491 | 1707.7222 | 2014-10-30 | 2020-06-23 07:14:00 | 2020-06-23 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de tornillo de monitor de signos ya que e monitor se encontraba suelto. Se deja equipo asegurado en buenas condiciones de funcionamiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 0.56667 | 2063.3014 | 0.2908% | 343.8836 | 0.2908% | 16.01% | 64.9%
BMO-MOSIV-00000162 | 1707.625 | 2014-10-30 | 2020-06-23 16:00:00 | 2020-06-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 19/06/2020: Se revisa monitor de signos y se deja funcionando temporalmente ya que se debe retirar del servicio para realizar el ajuste de a carcasa&#x0D; 23/06/2020: Se retira msv del servicio se realiza ajuste de carcasa y manguera de NIBP del equipo ya que se encontraba roto debido a que se halan los cables y se daña esta parte equipo se vuelve a instalar y queda en buenas condiciones y funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | 5 | 7 | 2063.6667 | 0.2423% | 412.7333 | 0.2423% | 13.53% | 58.2%
BMO-MOSIV-00000162 | 1707.625 | 2014-10-30 | 2020-06-23 16:00:00 | 2020-06-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 22583&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: SE SOLICITA REVISION DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PROCARE 300 EN SALA DE RECUPERACION DE PARTOS EN GINECOLOGIA DE LA CAMA 8 YA QUE NO TOMA TENSION ARTERIAL&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 19/06/2020: Se revisa monitor de signos y se deja funcionando temporalmente ya que se debe retirar del servicio para realizar el ajuste de a carcasa&#x0D; 23/06/2020: Se retira msv del servicio se realiza ajuste de carcasa y manguera de NIBP del equipo ya que se encontraba roto debido a que se halan los cables y se daña esta parte equipo se vuelve a instalar y queda en buenas condiciones y funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | 5 | 7 | 2063.6667 | 0.2423% | 412.7333 | 0.2423% | 13.53% | 58.2%
BMO-MOSIV-00015469 | 1706.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-24 07:40:00 | 2020-06-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de multimed evidenciando que esta se encuentra con humedad. se realiza secado de esta y se realizan pruebas equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 0.66667 | 2064.3194 | 0.3391% | 294.9028 | 0.3391% | 18.41% | 70.5%
BMO-MOSIV-00015790 | 1694.7083 | 2014-10-30 | 2020-07-06 07:30:00 | 2020-07-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se cancela esta solicitud ya que estaba reportada con la solicitud 23128 Se recomienda no duplicar las solicitudes | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 0.5 | 2076.3125 | 0.289% | 346.0521 | 0.289% | 15.92% | 64.67%
BMO-MOSIV-00008022 | 1694.7083 | 2014-10-30 | 2020-07-06 09:00:00 | 2020-07-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA.&#x0D; &#x0D; Se Verifica el equipo y se realiza ajuste de error 930 de monitor de signos.se realizan pruebas y equipo queda funcionado correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | 3 | 2 | 2076.375 | 0.1445% | 692.125 | 0.1445% | 8.304% | 40.56%
BMO-MOSIV-00015817 | 1692.5833 | 2014-10-30 | 2020-07-08 11:30:00 | 2020-07-08 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de pulsoximetro ya que este estaba fallando, se instala en el equipo nuevamente y este queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 1.5 | 2078.4792 | 0.3368% | 296.9256 | 0.3368% | 18.3% | 70.25%
BMO-MOSIV-00000150 | 1673.7083 | 2014-10-30 | 2020-07-27 08:00:00 | 2020-07-27 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se encuentra conector suelto por lo cual se le realiza ajuste a este y equipo queda funcionanod correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | 5 | 1 | 2097.3333 | 0.2384% | 419.4667 | 0.2384% | 13.33% | 57.61%
BMO-MOSIV-00010013 | 1669.7083 | 2014-10-30 | 2020-07-31 07:20:00 | 2020-07-31 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos vitales y este se encuentra funcionando correctamente. Se recomienda verificar que el cable ac del monitor se encuentre bien conectado al equipo y a la toma eléctrica. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 0.33333 | 2101.3056 | 0.3331% | 300.1865 | 0.3331% | 18.12% | 69.86%
BMO-MOSIV-00000115 | 1664.5 | 2014-10-30 | 2020-08-05 12:20:00 | 2020-08-05 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realizo verificación de conexión AC se cambia de conexión dejando equipo operativo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 0.33333 | 2106.5139 | 0.3323% | 300.9306 | 0.3323% | 18.08% | 69.77%
BMO-MOSIV-00008127 | 1657.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-12 08:20:00 | 2020-08-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor y no se encuentra novedad se recomienda dejar cargando el monitor.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 0.33333 | 2113.3472 | 0.2839% | 352.2245 | 0.2839% | 15.66% | 64.02%
BMO-MOSIV-00015577 | 1657.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-12 08:30:00 | 2020-08-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; se realiza revisión de equipo, se evidencia equipo en correcto estado se recomienda al servicio conectarlo a la toma AC para garantizarle carga. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 0.5 | 2113.3542 | 0.4732% | 211.3354 | 0.4732% | 24.72% | 81.79%
BMO-MOSIV-00009874 | 1645.625 | 2014-10-30 | 2020-08-24 10:00:00 | 2020-08-24 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de interno de monitor de signos vitales, se ajusta debidamente a mesa auxiliar se entrega al servicio en correcto estado físico y de funcionamiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 1 | 2125.4167 | 0.4234% | 236.1574 | 0.4234% | 22.44% | 78.22%
BLP-CABCA-AAF14106 | 1755.6667 | 2013-10-31 | 2020-05-06 09:10:00 | 2020-05-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF14106 | 1 | 1.1667 | 2379.3819 | 0.04203% | 2379.3819 | 0.04203% | 2.49% | 14.04%
BMO-MOSIV-00015471 | 1638.5833 | 2014-10-30 | 2020-08-31 10:20:00 | 2020-08-31 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos vitales encontrándolo en correcto estado operativo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 0.33333 | 2132.4306 | 0.3283% | 304.6329 | 0.3283% | 17.88% | 69.33%
BMO-MOSIV-00015788 | 1631.6667 | 2014-10-30 | 2020-09-07 08:20:00 | 2020-09-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de oxímetro pruebas efectivas de funcionamiento equipo operativo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.33333 | 2139.3472 | 0.6077% | 164.5652 | 0.6077% | 30.55% | 88.78%
BMO-MOSIV-00015449 | 1628.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-10 07:20:00 | 2020-09-10 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de equipo se procede a cambio de accesorio Spo2 debido a desgaste equipo queda en correcto estado. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0.33333 | 2142.3056 | 0.6068% | 164.7927 | 0.6068% | 30.52% | 88.75%
BMO-MOSIV-00014951 | 1628.6944 | 2014-10-30 | 2020-09-10 08:20:00 | 2020-09-10 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia pantalla con rayon superficial leve.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 1 | 2142.3472 | 0.4201% | 238.0386 | 0.4201% | 22.28% | 77.96%
BMO-MOSIV-00009877 | 1628.6111 | 2014-10-30 | 2020-09-10 10:20:00 | 2020-09-10 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia conector de oximetría roto.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se realiza ajuste de conector de oximetría que se encontraba suelto, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 1 | 2142.4306 | 0.2801% | 357.0718 | 0.2801% | 15.47% | 63.51%
BMO-MOSIV-00015449 | 1628.5278 | 2014-10-30 | 2020-09-10 12:20:00 | 2020-09-10 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia golpe leve en la parte izquierda y ausencia de tapa posterior del monitor.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 1 | 2142.5139 | 0.6068% | 164.8088 | 0.6068% | 30.51% | 88.74%
BMO-MOSIV-00015787 | 1627.5833 | 2014-10-30 | 2020-09-11 10:30:00 | 2020-09-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de equipo se procede asegurar con base nueva a mesa asignada equipo se entrega nuevamente al servicio d hospitalización 2C completo en correcto estado físico y de funcionamiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.5 | 2143.4375 | 0.5132% | 194.858 | 0.5132% | 26.5% | 84.24%
BMO-MOSIV-00000280 | 1624.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-14 07:50:00 | 2020-09-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor, se procede al respectivo ajuste interno de bomba , equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | 5 | 0.83333 | 2146.3264 | 0.233% | 429.2653 | 0.233% | 13.04% | 56.77%
BMO-MOSIV-00015448 | 1622.6944 | 2014-10-30 | 2020-09-16 08:20:00 | 2020-09-16 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación física del equipo en el servicio se evidencia fisura en carcasa en la parte inferior izquierda se reaiza el respectivo reporte a la coordinadora del servicio&#x0D; &#x0D; &#x0D; se realiza pegado de carcaza para evitar que se filtren liquidos y demás. equipo funcionando correctamente se realiza anclaje de monitor a carro de transporte se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfección ya que el equipo se encontraba en mantenimiento.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 1 | 2148.3472 | 0.512% | 195.3043 | 0.512% | 26.45% | 84.17%
BMO-MOSIV-00015448 | 1622.625 | 2014-10-30 | 2020-09-16 09:30:00 | 2020-09-16 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales al servicio de hospitalización 2B completo en correcto estado físico y de funcionamiento respectivamente a base nueva y mesa asignada. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.5 | 2148.3958 | 0.512% | 195.3087 | 0.512% | 26.45% | 84.17%
BMO-MOSIV-00009875 | 1620.6111 | 2014-10-30 | 2020-09-18 10:20:00 | 2020-09-18 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia batería desgastada.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | 4 | 1 | 2150.4306 | 0.186% | 537.6076 | 0.186% | 10.56% | 48.81%
BMO-MOSIV-00015199 | 1616.6944 | 2014-10-30 | 2020-09-22 08:20:00 | 2020-09-22 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno.&#x0D; &#x0D; se evidencia pantalla en parte inferior izquierda con tendencia a fondo blanco.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | 5 | 1 | 2154.3472 | 0.2321% | 430.8694 | 0.2321% | 13% | 56.64%
BMO-MOSIV-00010571 | 1616.6111 | 2014-10-30 | 2020-09-22 10:20:00 | 2020-09-22 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia batería desgastada.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se realiza cambio de batería por una nueva, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 1 | 2154.4306 | 0.3713% | 269.3038 | 0.3713% | 19.97% | 73.73%
BMO-MOSIV-00011417 | 1615.9028 | 2014-10-30 | 2020-09-23 03:20:00 | 2020-09-23 02:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 1 | 2155.1389 | 0.2784% | 359.1898 | 0.2784% | 15.38% | 63.29%
BMO-MOSIV-00000289 | 1615.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-23 07:30:00 | 2020-09-23 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor, se procede al ajuste del conector de spo2 del monitor, se entrega equipo en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | 4 | 0.5 | 2155.3125 | 0.1856% | 538.8281 | 0.1856% | 10.54% | 48.73%
BMO-MOSIV-00008134 | 1615.6562 | 2014-10-30 | 2020-09-23 08:45:00 | 2020-09-23 08:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos vitales de habitación 402 con equipo simulador realizando pruebas en diferentes simulaciones de presión no invasiva se demuestra al servicio el equipo en correcto estado de operación | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 0.5 | 2155.3646 | 0.3712% | 269.4206 | 0.3712% | 19.96% | 73.72%
BMO-MOSIV-00014951 | 1615.5833 | 2014-10-30 | 2020-09-23 10:20:00 | 2020-09-23 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor, se procede ajuste de conexión NIBP, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.33333 | 2155.4306 | 0.4175% | 239.4923 | 0.4175% | 22.16% | 77.76%
BMO-MOSIV-00015297 | 1600.6806 | 2014-10-30 | 2020-10-08 08:20:00 | 2020-10-08 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | 5 | 0.66667 | 2170.3472 | 0.2304% | 434.0694 | 0.2304% | 12.91% | 56.37%
BMO-MOSIV-00000150 | 1599.6944 | 2014-10-30 | 2020-10-09 08:00:00 | 2020-10-09 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | 5 | 0.66667 | 2171.3333 | 0.2303% | 434.2667 | 0.2303% | 12.9% | 56.35%
BMO-MOSIV-00014803 | 1599.6875 | 2014-10-30 | 2020-10-09 08:20:00 | 2020-10-09 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | 5 | 0.83333 | 2171.3472 | 0.2303% | 434.2694 | 0.2303% | 12.9% | 56.35%
BMO-MOSIV-00014801 | 1599.6528 | 2014-10-30 | 2020-10-09 09:10:00 | 2020-10-09 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | 5 | 0.83333 | 2171.3819 | 0.2303% | 434.2764 | 0.2303% | 12.9% | 56.35%
BMO-MOSIV-00000175 | 1599.6042 | 2014-10-30 | 2020-10-09 10:30:00 | 2020-10-09 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | 4 | 1 | 2171.4375 | 0.1842% | 542.8594 | 0.1842% | 10.46% | 48.48%
BMO-MOSIV-00008022 | 1599.5764 | 2014-10-30 | 2020-10-09 11:00:00 | 2020-10-09 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | 3 | 0.83333 | 2171.4583 | 0.1382% | 723.8194 | 0.1382% | 7.955% | 39.19%
BMO-MOSIV-00000162 | 1599.4931 | 2014-10-30 | 2020-10-09 13:00:00 | 2020-10-09 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | 5 | 0.83333 | 2171.5417 | 0.2303% | 434.3083 | 0.2303% | 12.9% | 56.35%
BMO-MOSIV-00010569 | 1594.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-14 11:30:00 | 2020-10-14 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a monitor de signos vitales en el triage | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.5 | 2176.4792 | 0.4595% | 217.6479 | 0.4595% | 24.09% | 80.87%
BMO-MOSIV-00015787 | 1589.4028 | 2014-10-30 | 2020-10-19 14:40:00 | 2020-10-19 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo y se encuentra manguera con una fuga, se realiza el ajuste de la manguera y pruebas de funcionamiento equipo queda funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.33333 | 2181.6111 | 0.5042% | 198.3283 | 0.5042% | 26.11% | 83.72%
BMO-MOSIV-00010569 | 1589.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-19 15:30:00 | 2020-10-19 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos y se evidencia que en ocasiones no toma las tensiones arteriales por lo que se revisa internamente, se realiza ajuste de la bomba NIBP, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 1.5 | 2181.6458 | 0.4584% | 218.1646 | 0.4584% | 24.04% | 80.8%
BMO-MOSIV-00000280 | 1587.6979 | 2014-10-30 | 2020-10-21 08:00:00 | 2020-10-21 07:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | 5 | 0.75 | 2183.3333 | 0.229% | 436.6667 | 0.229% | 12.84% | 56.15%
BMO-MOSIV-00007534 | 1587.7014 | 2014-10-30 | 2020-10-21 08:10:00 | 2020-10-21 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | 4 | 1 | 2183.3403 | 0.1832% | 545.8351 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00000287 | 1587.6875 | 2014-10-30 | 2020-10-21 08:10:00 | 2020-10-21 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | 4 | 0.66667 | 2183.3403 | 0.1832% | 545.8351 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00007539 | 1587.6771 | 2014-10-30 | 2020-10-21 08:35:00 | 2020-10-21 07:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | 4 | 0.83333 | 2183.3576 | 0.1832% | 545.8394 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00000284 | 1587.6632 | 2014-10-30 | 2020-10-21 09:00:00 | 2020-10-21 08:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 0.91667 | 2183.375 | 0.2748% | 363.8958 | 0.2748% | 15.2% | 62.82%
BMO-MOSIV-00007540 | 1587.6528 | 2014-10-30 | 2020-10-21 09:10:00 | 2020-10-21 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | 5 | 0.83333 | 2183.3819 | 0.229% | 436.6764 | 0.229% | 12.84% | 56.15%
BMO-MOSIV-00000285 | 1587.5694 | 2014-10-30 | 2020-10-21 11:20:00 | 2020-10-21 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 1 | 2183.4722 | 0.3206% | 311.9246 | 0.3206% | 17.5% | 68.47%
BMO-MOSIV-00000490 | 1587.4931 | 2014-10-30 | 2020-10-21 13:00:00 | 2020-10-21 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | 5 | 0.83333 | 2183.5417 | 0.229% | 436.7083 | 0.229% | 12.84% | 56.15%
BMO-MOSIV-00009065 | 1587.4306 | 2014-10-30 | 2020-10-21 14:30:00 | 2020-10-21 13:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 0.83333 | 2183.6042 | 0.2748% | 363.934 | 0.2748% | 15.2% | 62.81%
BMO-MOSIV-00010594 | 1587.4028 | 2014-10-30 | 2020-10-21 15:10:00 | 2020-10-21 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | 4 | 0.83333 | 2183.6319 | 0.1832% | 545.908 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00010596 | 1587.3819 | 2014-10-30 | 2020-10-21 15:40:00 | 2020-10-21 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 0.83333 | 2183.6528 | 0.2748% | 363.9421 | 0.2748% | 15.2% | 62.81%
BMO-MOSIV-00015577 | 1586.7083 | 2014-10-30 | 2020-10-22 08:00:00 | 2020-10-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 1 | 2184.3333 | 0.4578% | 218.4333 | 0.4578% | 24.02% | 80.76%
BMO-MOSIV-00015575 | 1586.6806 | 2014-10-30 | 2020-10-22 08:20:00 | 2020-10-22 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | 5 | 0.66667 | 2184.3472 | 0.2289% | 436.8694 | 0.2289% | 12.83% | 56.13%
BMO-MOSIV-00015790 | 1586.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-22 09:00:00 | 2020-10-22 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 1 | 2184.375 | 0.2747% | 364.0625 | 0.2747% | 15.19% | 62.8%
BMO-MOSIV-00015789 | 1586.625 | 2014-10-30 | 2020-10-22 10:00:00 | 2020-10-22 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | 4 | 1 | 2184.4167 | 0.1831% | 546.1042 | 0.1831% | 10.4% | 48.27%
BMO-MOSIV-00015576 | 1586.5833 | 2014-10-30 | 2020-10-22 11:00:00 | 2020-10-22 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 1 | 2184.4583 | 0.2747% | 364.0764 | 0.2747% | 15.19% | 62.8%
BMO-MOSIV-00014073 | 1586.5625 | 2014-10-30 | 2020-10-22 11:20:00 | 2020-10-22 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | 3 | 0.83333 | 2184.4722 | 0.1373% | 728.1574 | 0.1373% | 7.91% | 39.01%
BMO-MOSIV-00015574 | 1586.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-22 12:00:00 | 2020-10-22 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | 5 | 1 | 2184.5 | 0.2289% | 436.9 | 0.2289% | 12.83% | 56.13%
BMO-MOSIV-00015578 | 1586.4583 | 2014-10-30 | 2020-10-22 14:00:00 | 2020-10-22 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | 4 | 1 | 2184.5833 | 0.1831% | 546.1458 | 0.1831% | 10.4% | 48.27%
BMO-MOSIV-00013422 | 1586.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-22 14:40:00 | 2020-10-22 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | 4 | 0.66667 | 2184.6111 | 0.1831% | 546.1528 | 0.1831% | 10.4% | 48.27%
BMO-MOSIV-00013420 | 1586.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-22 14:40:00 | 2020-10-22 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 0.66667 | 2184.6111 | 0.3204% | 312.0873 | 0.3204% | 17.49% | 68.45%
BMO-MOSIV-00013419 | 1586.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-22 14:40:00 | 2020-10-22 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | 4 | 0.66667 | 2184.6111 | 0.1831% | 546.1528 | 0.1831% | 10.4% | 48.27%
BMO-MOSIV-00013421 | 1586.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-22 14:40:00 | 2020-10-22 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | 4 | 0.66667 | 2184.6111 | 0.1831% | 546.1528 | 0.1831% | 10.4% | 48.27%
BMO-MOSIV-00013491 | 1586.375 | 2014-10-30 | 2020-10-22 15:40:00 | 2020-10-22 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 0.66667 | 2184.6528 | 0.2746% | 364.1088 | 0.2746% | 15.19% | 62.79%
BMO-MOSIV-00009874 | 1585.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-23 11:30:00 | 2020-10-23 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de guaya debido a que el monitor se encontraba suelto. equipo queda asegurado y funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 0.5 | 2185.4792 | 0.4118% | 242.831 | 0.4118% | 21.89% | 77.29%
BMO-MOSIV-00010047 | 1582.5625 | 2014-10-30 | 2020-10-26 11:20:00 | 2020-10-26 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.83333 | 2188.4722 | 0.3656% | 273.559 | 0.3656% | 19.69% | 73.18%
BMO-MOSIV-00000289 | 1581.6458 | 2014-10-30 | 2020-10-27 09:10:00 | 2020-10-27 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | 4 | 0.66667 | 2189.3819 | 0.1827% | 547.3455 | 0.1827% | 10.38% | 48.2%
BMO-MOSIV-00014211 | 1581.5833 | 2014-10-30 | 2020-10-27 10:50:00 | 2020-10-27 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 0.83333 | 2189.4514 | 0.274% | 364.9086 | 0.274% | 15.16% | 62.71%
BMO-MOSIV-00006780 | 1581.5625 | 2014-10-30 | 2020-10-27 11:30:00 | 2020-10-27 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | 3 | 1 | 2189.4792 | 0.137% | 729.8264 | 0.137% | 7.892% | 38.94%
BMO-MOSIV-00010553 | 1581.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-27 12:00:00 | 2020-10-27 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del monitor al carro de transporte dejándolo asegurado a la mesa | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 1 | 2189.5 | 0.3197% | 312.7857 | 0.3197% | 17.45% | 68.37%
BMO-MOSIV-00002836 | 1581.5208 | 2014-10-30 | 2020-10-27 12:20:00 | 2020-10-27 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | 3 | 0.83333 | 2189.5139 | 0.137% | 729.838 | 0.137% | 7.892% | 38.94%
BMO-MOSIV-00000122 | 1581.4583 | 2014-10-30 | 2020-10-27 14:00:00 | 2020-10-27 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 1 | 2189.5833 | 0.274% | 364.9306 | 0.274% | 15.16% | 62.71%
BMO-MOSIV-00000174 | 1581.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-27 14:50:00 | 2020-10-27 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | 5 | 0.83333 | 2189.6181 | 0.2284% | 437.9236 | 0.2284% | 12.8% | 56.05%
BMO-MOSIV-00000121 | 1581.3958 | 2014-10-30 | 2020-10-27 15:10:00 | 2020-10-27 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | 3 | 0.66667 | 2189.6319 | 0.137% | 729.8773 | 0.137% | 7.892% | 38.94%
BMO-MOSIV-00008128 | 1580.6944 | 2014-10-30 | 2020-10-28 08:10:00 | 2020-10-28 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 0.83333 | 2190.3403 | 0.3196% | 312.9058 | 0.3196% | 17.45% | 68.35%
BMO-MOSIV-00007535 | 1580.625 | 2014-10-30 | 2020-10-28 10:15:00 | 2020-10-28 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | 5 | 1.25 | 2190.4271 | 0.2283% | 438.0854 | 0.2283% | 12.8% | 56.03%
BMO-MOSIV-00010598 | 1579.5625 | 2014-10-30 | 2020-10-29 11:20:00 | 2020-10-29 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | 3 | 0.83333 | 2191.4722 | 0.1369% | 730.4907 | 0.1369% | 7.885% | 38.91%
BMO-MOSIV-00000115 | 1579.3542 | 2014-10-30 | 2020-10-29 16:30:00 | 2020-10-29 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 1 | 2191.6875 | 0.3194% | 313.0982 | 0.3194% | 17.44% | 68.33%
BMO-MOSIV-00015447 | 1574.6736 | 2014-10-30 | 2020-11-03 08:10:00 | 2020-11-03 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección del equipo, se hace ajuste y verificación del parámetro NIBP en el monitor de signos vitales.&#x0D; Equipo queda en el servicio funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.33333 | 2196.3403 | 0.4098% | 244.0378 | 0.4098% | 21.8% | 77.13%
BMO-MOSIV-00015788 | 1574.5 | 2014-10-30 | 2020-11-03 12:50:00 | 2020-11-03 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, verificación de funcionamiento y se evidencia daño en la pantalla debido a un golpe, lo que genero perdida de la imagen. se procede a realzar el cambio de la pantalla por una nueva, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. se deja equipo asegurado a la mesa de trasporte. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.83333 | 2196.5347 | 0.5918% | 168.9642 | 0.5918% | 29.89% | 88.12%
BMO-MOSIV-00015788 | 1566.5938 | 2014-10-30 | 2020-11-11 10:05:00 | 2020-11-11 09:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y se evidencia pulsador ON/OFF averiado por mal uso. Se realiza ajuste del botón, equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se recomienda realizar el pulsado suavemente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.33333 | 2204.4201 | 0.5897% | 169.5708 | 0.5897% | 29.8% | 88.03%
BAN-MAQAN-00009931 | 1426.7292 | 2014-10-30 | 2021-03-31 07:30:00 | 2021-03-31 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo solicitado para confirmar su buen funcionamiento después del cambio de sensores de flujo.Se realiza prueba de ciclado en ventilación manual x 15 minutos y prueba de fugas con acompañamiento de biomédica de Novatécnica.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.Se recomienda usar los sensores destinados para RMI pues algunos estudios e pueden ver afectados y los sensores se pueden degastar más rápido de lo programado.&#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 1 | 2344.3125 | 0.5972% | 167.4509 | 0.5972% | 30.11% | 88.35%
BAN-MAQAN-00009931 | 1924.5347 | 2014-10-30 | 2019-11-19 11:45:00 | 2019-11-19 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de fuelle y ABS porque presentaba humedad. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 0.58333 | 1846.4896 | 0.7582% | 131.8921 | 0.7582% | 36.55% | 93.47%
BAN-MAQAN-00009931 | 1719.6667 | 2014-10-30 | 2020-06-11 10:00:00 | 2020-06-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL,&#x0D; Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo&#x0D; batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores. Pantalla ventilador&#x0D; presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por&#x0D; menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Se recomienda al cliente informar cualquier fallo de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2 | 2051.4167 | 0.6825% | 146.5298 | 0.6825% | 33.6% | 91.43%
BAN-MAQAN-00009931 | 1357.4583 | 2014-10-30 | 2021-06-08 14:00:00 | 2021-06-08 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE&#x0D; SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO, REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.&#x0D; SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CELDA DE O2 AL 21% Y 100%, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO KIT DE EMPAQUES DEL MANIFOLD, SELLO DE APL Y ORRING DE VALVULA POPET&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 0 | 1 | 2413.5833 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BAN-MAQAN-00009931 | 1264.625 | 2014-10-30 | 2021-09-09 10:00:00 | 2021-09-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, sensor de oxígeno al 21% y al 100% prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente.&#x0D; Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 1 | 2506.4167 | 0.5586% | 179.0298 | 0.5586% | 28.48% | 86.61%
BAN-MAQAN-00009931 | 1180.4792 | 2014-10-30 | 2021-12-02 15:00:00 | 2021-12-02 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Pruebas de alarma detección de Gauss&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2.5 | 2590.625 | 0.5404% | 185.0446 | 0.5404% | 27.69% | 85.71%
BAN-MAQAN-00009931 | 1456.2083 | 2014-10-30 | 2021-03-01 20:00:00 | 2021-03-01 19:00:00 | -NO_DEFINIDO - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores.&#x0D; &#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento, Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 1 | 2314.8333 | 0.6048% | 165.3452 | 0.6048% | 30.43% | 88.66%
BAN-MAQAN-00009931 | 879.5833 | 2014-10-30 | 2022-09-29 12:00:00 | 2022-09-29 10:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Equipo presenta fuga de más de 3 litros, la cual se corrige en al sistema ABS. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2 | 2891.5 | 0.4842% | 206.5357 | 0.4842% | 25.21% | 82.5%
BAN-MAQAN-00009931 | 802.75 | 2014-10-30 | 2022-12-15 07:30:00 | 2022-12-15 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 1.5 | 2968.3125 | 0.4716% | 212.0223 | 0.4716% | 24.65% | 81.69%
BAN-MAQAN-00009931 | 1082.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-10 10:00:00 | 2022-03-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería,&#x0D; modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores&#x0D; en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se&#x0D; entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2 | 2688.4167 | 0.5208% | 192.0298 | 0.5208% | 26.83% | 84.66%
BAN-MAQAN-00009931 | 613.625 | 2014-10-30 | 2023-06-22 11:30:00 | 2023-06-22 09:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 23/06/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se sugiere cambio de batería p/n DO1503-3045-000 instalada 12-marzo-2020 , Sensores de flujo (2) fabricación 2022, fecha de expiración celda P/N DOM-10 de oxigeno 24-julio-2023 | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2.5 | 3157.4792 | 0.4434% | 225.5342 | 0.4434% | 23.36% | 79.73%
BAN-MAQAN-00009931 | 433.6667 | 2014-10-30 | 2023-12-19 10:00:00 | 2023-12-19 08:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 02/01/2024-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (fecha de fabricación 07/2022 - 07/2022), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 14/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (se recomienda cambio debido a su fecha de caducidad 24/07/2023), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2 | 3337.4167 | 0.4195% | 238.3869 | 0.4195% | 22.25% | 77.91%
BAN-MAQAN-00009931 | 256.5833 | 2014-10-30 | 2024-06-13 13:00:00 | 2024-06-13 10:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - desde el menú de servicio (zero flow and airway sensors, arway sensor span, PEEP valve calibration, inspiratory valve calibration y pressure sensitivite) pasando de manera correcta; por ultimo se verifica funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen encontrando un desface de mas de 100ml en cuanto el valor programado contra el valor medido por la maquina al parecer por deterioro de los sensores de flujo los cuales tienen una fecha de fabricación de 2012 esto indica que ya están obsoletos debido a que fabrica indica realizar este cambio al menos una vez cada 4 años, para finalizar se repite la prueba de presión sostenida en ventilación manual encontrando una fuga inferior a 300ml lo cual estaría dentro del rango estipulado por fabrica se recomienda realizar el cambio del oring presente en la tapa del Manifold APL/BTV maq anestesia AESPIRE 100 DATEX OHMEDA GE, esta novedad aun no afecta su funcionamiento en ventilación manual y en ventilación mecánica no se evidencia ninguna fuga, accesorios incluidos: cable AC en buenas condiciones | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 3 | 3514.5417 | 0.3983% | 251.0387 | 0.3983% | 21.26% | 76.17%
BAN-MAQAN-00009931 | 340.7083 | 2014-10-30 | 2024-03-21 09:00:00 | 2024-03-21 07:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 15/04/2024-gbayona - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (fecha de fabricación 07/2022 - 07/2022), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 14/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (se recomienda cambio debido a su fecha de caducidad 24/07/2023, y no supera calibración al 100%), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | 14 | 2 | 3430.375 | 0.4081% | 245.0268 | 0.4081% | 21.72% | 76.99%
BAN-MAQAN-00000249 | 853.5833 | 2014-10-30 | 2022-10-25 12:00:00 | 2022-10-25 10:00:00 | 25/10/2022-Senior - SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, SE COMPRUEBA FUGAS DEL SISTEMA ABS DESDE MODO SERVICIO PASÁNDOLA SIN NOVEDAD, A CONTINUACIÓN SE EJECUTAN VARIAS OPORTUNIDADES LAS CALIBRACIONES DESDE MODO SERVICIO, Y SE VUELVEN A EJECUTAR PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL FABRICANTE | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | 5 | 2 | 2917.5 | 0.1714% | 583.5 | 0.1714% | 9.772% | 46.04%
BAN-MAQAN-00000249 | 882.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-26 10:00:00 | 2022-09-26 08:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se realiza instalación de batería y bandeja frontal, los cuales se han retirado de máquina AESPIRE S/N AMXL01136 Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | 5 | 2 | 2888.4167 | 0.1731% | 577.6833 | 0.1731% | 9.865% | 46.38%
BAN-MAQAN-00000249 | 803.75 | 2014-10-30 | 2022-12-14 08:00:00 | 2022-12-14 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (se recomienda cambio de estos debido a su fecha de fabricacion) sin novedad, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador. Prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | 5 | 2 | 2967.3333 | 0.1685% | 593.4667 | 0.1685% | 9.616% | 45.48%
BAN-MAQAN-00000249 | 622.5625 | 2014-10-30 | 2023-06-13 13:00:00 | 2023-06-13 10:30:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 30/06/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se sugiere cambio de sensores de flujo (2) DO1504-3505-000, cable ac de la pantalla, batería interna DO1503-3858-000 | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | 5 | 2.5 | 3148.5417 | 0.1588% | 629.7083 | 0.1588% | 9.088% | 43.54%
BAN-MAQAN-00000249 | 706.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-21 10:00:00 | 2023-03-21 08:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 05/04/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (se recomienda cambio de estos debido a su fecha de fabricación 07/13 los dos) sin novedad, pantalla, pulsadores, modulo batería (23/03/2021), modulo ventilador, monitor del ventilador Prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen,pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | 5 | 2 | 3064.4167 | 0.1632% | 612.8833 | 0.1632% | 9.326% | 44.42%
BAN-MAQAN-00002780 | 1970.7222 | 2014-10-30 | 2019-10-04 07:10:00 | 2019-10-04 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza de humedad de maquina de anestesia | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 0.5 | 1800.2986 | 0.611% | 163.6635 | 0.611% | 30.69% | 88.92%
BAN-MAQAN-00002780 | 1935.75 | 2014-10-30 | 2019-11-08 06:55:00 | 2019-11-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del fuelle y equipo cicla correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 0.91667 | 1835.2882 | 0.5994% | 166.8444 | 0.5994% | 30.21% | 88.44%
BAN-MAQAN-00002780 | 1921.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-22 07:35:00 | 2019-11-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de humedad del fuelle de la máquina de anestesia. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 0.58333 | 1849.316 | 0.5948% | 168.1196 | 0.5948% | 30.01% | 88.25%
BAN-MAQAN-00002780 | 1743.5 | 2014-10-30 | 2020-05-18 14:00:00 | 2020-05-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE PROCEDE A REALIZAR REVISION DE LA PARTE ELECTRICA DESDE EL CABLE AC PASANDO POR EL INTERUPTUO AC LA INRUSH,&#x0D; TRANFORMADOR TOROIDE , CABLES DE CONEXIÓN PANTALLA CONEXIONES INESRNAS DE LA PANTALLA Y FUENTE , AJUSTE Y&#x0D; LIMPIEZA DE CONECTORES COMPROBACION DE VOLTAJES FISICOS Y DESDE MODO SERVICIO , SE EJECUTAN PRUEBAS EQUIPO&#x0D; FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 2 | 2027.5833 | 0.5425% | 184.3258 | 0.5425% | 27.78% | 85.82%
BAN-MAQAN-00002780 | 1846.4167 | 2014-10-30 | 2020-02-05 15:30:00 | 2020-02-05 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Reportan que la maquina se apagó, se procede a realizar revisión de sistema eléctrico desde la entrada de interruptor AC a la pantalla se corrige soldadoras en los conectores de la pantalla, se comprueba voltaje de carga de la batería 6 voltios se realizan pruebas equipo funcionando en condiciones normales | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 1.5 | 1924.6458 | 0.5715% | 174.9678 | 0.5715% | 29.03% | 87.22%
BAN-MAQAN-00002780 | 1846.6243 | 2014-10-30 | 2020-02-05 09:20:00 | 2020-02-05 09:01:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la maquina de anestesia, se solicita revisión al proveedor, en donde la revisa y el equipo se encuentra funcionado.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 0.31667 | 1924.3889 | 0.5716% | 174.9444 | 0.5716% | 29.03% | 87.23%
BAN-MAQAN-00002780 | 842.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-05 12:00:00 | 2022-11-05 08:00:00 | 16/12/2022-Senior - Se realiza revisión dle equipo y se observa que aparece el modo de VENTIALCIÓN DE EMERGENCIA de manera intermitente. Se realiza revisión de todas las tarjetas, cables y conexiones internas, pero no se encuentra daño aparente. Se logra verificar en el log de errores y se encuentra problema de software de la tarjeta principal, la cual se ubica dentro de la pantalla del equipo. El cliente suministra otra tarjeta principal, la cual se tiene como repuesto de backup. Se realiza instalación de software y calibraciones iniciales del equipo. Se observa que el problema se corrige y se realiza prueba de funcionamiento con ayuda de analizador de gases FLUKE VT650. Se entrega equipo funcionando dentro de los parámetros del fabricante. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 4 | 2928.5 | 0.3756% | 266.2273 | 0.3756% | 20.18% | 74.13%
BAN-MAQAN-00002780 | 879.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-29 10:00:00 | 2022-09-29 08:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 2 | 2891.4167 | 0.3804% | 262.8561 | 0.3804% | 20.41% | 74.58%
BAN-MAQAN-00002780 | 803.6667 | 2014-10-30 | 2022-12-14 10:00:00 | 2022-12-14 08:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 2 | 2967.4167 | 0.3707% | 269.7652 | 0.3707% | 19.94% | 73.67%
BAN-MAQAN-00002780 | 1082.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-10 10:00:00 | 2022-03-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 2 | 2688.4167 | 0.4092% | 244.4015 | 0.4092% | 21.77% | 77.08%
BAN-MAQAN-00002780 | 622.6667 | 2014-10-30 | 2023-06-13 10:30:00 | 2023-06-13 08:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 30/06/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se sugiere cambio de fuelle en regular estado, batería interna PN: DOM1081511-S, el equipo presenta una alarma en pantalla que si no se corrige con el cambio de la batería no se podrá utilizar, a este equipo ya se le había cambiado la main board | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | 11 | 2.5 | 3148.4375 | 0.3494% | 286.2216 | 0.3494% | 18.91% | 71.57%
BAN-MAQAN-00000387 | 648.616 | 2014-10-30 | 2023-05-18 09:30:00 | 2023-05-18 09:13:00 | 17/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/05/2023-Biomedico1 - Se realiza atención de llamado anestesiólogo indica que la maquina no esta suministrandro el porcentaje de oxígeno programado se procede a realizar chequeo general ya que es una posible fuga en el momento de la verificacion se evidencia que uno de los vaporizadores se encuentra desajustado se realiza ajuste y se ve reflejada la mejoría en el funcionamiento de la máquina se indica al anestesiólogo la causa de falla y se entrega funcionando en condiciones normales | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 0.28333 | 3122.3958 | 0.2562% | 390.2995 | 0.2562% | 14.25% | 60.24%
BAN-MAQAN-00000387 | 1301.7257 | 2014-10-30 | 2021-08-03 07:00:00 | 2021-08-03 06:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cánister mal puesto por tanto genera fuga. &#x0D; Se realiza ajuste de cánister y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 0.41667 | 2469.2917 | 0.324% | 308.6615 | 0.324% | 17.67% | 68.85%
BAN-MAQAN-00000387 | 1364.6597 | 2014-10-30 | 2021-06-01 08:40:00 | 2021-06-01 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia, la cual arroja error de FALLO VIGILANTE SOFTWARE se realiza verificación y ajuste de conectores de pantalla la cual no presenta mejoría, se realiza cambio de maquina. &#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 0.5 | 2406.3611 | 0.3325% | 300.7951 | 0.3325% | 18.08% | 69.78%
BAN-MAQAN-00000387 | 882.75 | 2014-10-30 | 2022-09-26 08:00:00 | 2022-09-26 06:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se realiza calibración de la válvula inspiratoria. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento. RECOMENDACIONES: Equipo requiere reemplazar los siguientes repuestos por desgaste: Empaques de vaporizadores, válvula flapper, empaque válvula flapper, sensores de flujo, fuelle, válvula pop-off y válvula de flujómetro de O2 debido a que no cae a cero. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 2 | 2888.3333 | 0.277% | 361.0417 | 0.277% | 15.31% | 63.11%
BAN-MAQAN-00000387 | 803.75 | 2014-10-30 | 2022-12-14 08:00:00 | 2022-12-14 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 2 | 2967.3333 | 0.2696% | 370.9167 | 0.2696% | 14.94% | 62.11%
BAN-MAQAN-00000387 | 1075.5833 | 2014-10-30 | 2022-03-17 11:00:00 | 2022-03-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 1 | 2695.4583 | 0.2968% | 336.9323 | 0.2968% | 16.31% | 65.65%
BAN-MAQAN-00000387 | 622.75 | 2014-10-30 | 2023-06-13 08:00:00 | 2023-06-13 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 30/06/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se sugiere cambio de fuelle en regular estado, filtro y porta filtro pantalla, Requiere batería interna PN: DOM1081511-S, Sensores de flujo (2) DO1504-3505-000 fabricación 2014, no tiene bala de oxígeno de respaldo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 2 | 3148.3333 | 0.2541% | 393.5417 | 0.2541% | 14.14% | 59.94%
BAN-MAQAN-00000387 | 706.4583 | 2014-10-30 | 2023-03-21 15:00:00 | 2023-03-21 13:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 05/04/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (se recomienda cambio de estos debido a su fecha de fabricación 2014/03 los dos) sin novedad, pantalla, pulsadores, modulo batería (14/03/2021 Se recomienda realizar cambio de estas debido a la fecha de instalación.), modulo ventilador, monitor del ventilador. Prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se Evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | 8 | 2 | 3064.625 | 0.261% | 383.0781 | 0.261% | 14.5% | 60.93%
BAN-MAQAN-00000431 | 879.75 | 2014-10-30 | 2022-09-29 08:00:00 | 2022-09-29 06:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 24/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 2 | 2891.3333 | 0.2075% | 481.8889 | 0.2075% | 11.71% | 52.62%
BAN-MAQAN-00000431 | 802.75 | 2014-10-30 | 2022-12-15 08:00:00 | 2022-12-15 06:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (Se recomienda cambiar debido a su fecha de instalación (12/12/2022), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (se recomienda cambio debido a que no se puede realizar calibración al 100%), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 2 | 2968.3333 | 0.2021% | 494.7222 | 0.2021% | 11.42% | 51.7%
BAN-MAQAN-00000431 | 613.5208 | 2014-10-30 | 2023-06-22 14:00:00 | 2023-06-22 11:30:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 30/06/2023-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se sugiere cambio de (2) sensores de flujo P/N DO5697524 fecha de fabricación 2013 – 2014 | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 2.5 | 3157.5833 | 0.19% | 526.2639 | 0.19% | 10.78% | 49.54%
BAN-MAQAN-00000431 | 433.75 | 2014-10-30 | 2023-12-19 08:00:00 | 2023-12-19 06:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 02/01/2024-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 09/03/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (Caducidad 2024/07/12), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y Proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 2 | 3337.3333 | 0.1798% | 556.2222 | 0.1798% | 10.23% | 47.65%
BAN-MAQAN-00000431 | 256.75 | 2014-10-30 | 2024-06-13 10:00:00 | 2024-06-13 06:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - Se realiza la revisión del estado físico y funcional del equipo, comenzando por la iniciación la cual la realiza de manera correcta posterior a esto al no tener un menú de comprobación se realiza prueba de fugas de presión sostenida en ventilación encontrando una fuga superior a 500ml, verificado su funcionamiento se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas y verificación de la correcta conexión de las mangueras y cables, también se realiza un desensamble general del sistema ABS para realizar limpieza profunda y lubricación de todos los orings y componentes, se ensambla nuevamente el equipo y se realizan las respectivas calibraciones desde el menú de servicio (zero flow and airway sensors, arway sensor span, PEEP valve calibration, inspiratory valve calibration y pressure sensitivite) las cuales no pasan de manera correcta, O2 calibration y prueba de fugas "Breathing System Leak" pasando de manera correcta, al tener problemas en las calibraciones se procede a verificar nuevamente las conexiones, válvula exhalatoria y motor de ventilación encontrándolo en buenas condiciones, se procede a ensamblar nuevamente el equipo pero las fallas continúan, al iniciar el equipo en menú de usuario se evidencia una alarma constante de PVA así que se procede a verificar conexiones debido a que en el sistema respiratorio y motor de ventilación no se encontró fugas, verificando los cables de comunicación con la unidad de display se encontró daño en Cable comuni tarjeta monitor Board AESPIRE 7100 DATEX OHMEDA este repuesto posee una intermitencia que hace que en momentos pierda la comunicación con la tarjeta VMB lo que ocasiona las fallas en las calibraciones de servicio y en la alarma constante en el menú de usuario, identificado el fallo se procede a realizar ajuste de esta parte y se vuelve a iniciar el equipo esta vez sin generar ningún tipo de alarma, adicional se realizan calibraciones desde el menú, 08/07/2024-Senior - desde el menú de servicio (zero flow and airway sensors, arway sensor span, PEEP valve calibration, inspiratory valve calibration y pressure sensitivite) pasando de manera correcta; por ultimo se verifica funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen encontrando un desface de mas de 100ml en cuanto el valor programado contra el valor medido por la maquina al parecer por deterioro de los sensores de flujo los cuales tienen una fecha de fabricación de 2012 esto indica que ya están obsoletos debido a que fabrica indica realizar este cambio almenos una vez cada 4 años, para finalizar se repite la prueba de presión sostenida en ventilación manual encontrando una fuga inferior a 300ml lo cual estaría dentro del rango estipulado por fabrica se recomienda realizar el cambio del oring presente en la tapa del Manifold APL/BTV maq anestesia AESPIRE 100 DATEX OHMEDA GE, esta novedad aun no afecta su funcionamiento en ventilación manual y en ventilación mecánica no se evidencia ninguna fuga, accesorios incluidos: cable AC en buenas condiciones | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 4 | 3514.4167 | 0.1707% | 585.7361 | 0.1707% | 9.736% | 45.91%
BAN-MAQAN-00000431 | 340.75 | 2014-10-30 | 2024-03-21 08:00:00 | 2024-03-21 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 02/04/2024-gbayona - Se recomienda el cambio de 02 Sensor de flujo para maquina anestesia S/5 DATEX OHMEDA GE Ref. DO2089610-001-S y Junta torica 83,32 DI 92,38 GE Ref. DO1407-3403-000 deteriorados por uso; por ultimo se recomienda realizar drenado del sistema de condensación para así evitar la acumulación de humedad en el sistema ABS esta buena practica ayuda a evitar daños en los elementos de medición (sensores de flujo y sensor de oxigeno) | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | 6 | 2 | 3430.3333 | 0.1749% | 571.7222 | 0.1749% | 9.963% | 46.72%
BAN-MAQAN-00000449 | 1628.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-10 07:20:00 | 2020-09-10 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia se procede al respectivo ajuste de cable de ventilador, se entrega equipo en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 0.33333 | 2142.3056 | 0.5135% | 194.7551 | 0.5135% | 26.51% | 84.25%
BAN-MAQAN-00000449 | 1616.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-22 07:20:00 | 2020-09-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia se procede al respectivo ajuste de operación de encendido, se entrega equipo en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 0.33333 | 2154.3056 | 0.5106% | 195.846 | 0.5106% | 26.39% | 84.09%
BAN-MAQAN-00000449 | 1917.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-26 07:35:00 | 2019-11-26 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de humedad del fuelle de la maquina. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 0.58333 | 1853.316 | 0.5935% | 168.4833 | 0.5935% | 29.96% | 88.2%
BAN-MAQAN-00000449 | 879.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-29 10:00:00 | 2022-09-29 08:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se observa daño en sistema de seleccion BAG/VENT, válvula inferior APL y sostenedor de circuito de paciente. EL lciente suministra estos repuestos para reemplazarlos. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2 | 2891.4167 | 0.3804% | 262.8561 | 0.3804% | 20.41% | 74.58%
BAN-MAQAN-00000449 | 803.6667 | 2014-10-30 | 2022-12-14 09:00:00 | 2022-12-14 08:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pulsadores, batería (Se recomienda realizar cambio de esta según su fecha de instalación 10 diciembre de 2019), modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 1 | 2967.375 | 0.3707% | 269.7614 | 0.3707% | 19.94% | 73.67%
BAN-MAQAN-00000449 | 1075.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-17 10:00:00 | 2022-03-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería,&#x0D; modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda reemplazar la batería de respaldo con fecha de instalación de diciembre del 2019, y gancho soporte para circuito de ventilación | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2 | 2695.4167 | 0.4081% | 245.0379 | 0.4081% | 21.72% | 76.99%
BAN-MAQAN-00000449 | 622.75 | 2014-10-30 | 2023-06-13 08:00:00 | 2023-06-13 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 05/07/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pulsadores, batería (Se recomienda realizar cambio de esta según su fecha de instalación 10 diciembre de 2019), modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2 | 3148.3333 | 0.3494% | 286.2121 | 0.3494% | 18.91% | 71.57%
BAN-MAQAN-00000449 | 440.5417 | 2014-10-30 | 2023-12-12 13:00:00 | 2023-12-12 11:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 18/12/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación (05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2 | 3330.5417 | 0.3303% | 302.7765 | 0.3303% | 17.98% | 69.55%
BAN-MAQAN-00000449 | 706.5833 | 2014-10-30 | 2023-03-21 12:00:00 | 2023-03-21 10:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 05/04/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (se recomienda cambio de estos debido a su fecha de fabricación 2021/09 los dos) sin novedad, pantalla, pulsadores, modulo batería (10/12/2019 Se recomienda realizar cambio de estas debido a la fecha de instalación.), modulo ventilador, monitor del ventilador. Prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2 | 3064.5 | 0.3589% | 278.5909 | 0.3589% | 19.38% | 72.53%
BAN-MAQAN-00000449 | 257.625 | 2014-10-30 | 2024-06-12 12:00:00 | 2024-06-12 09:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (2021-09/ 2021-09), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación (05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 3 | 3513.5 | 0.3131% | 319.4091 | 0.3131% | 17.13% | 67.6%
BAN-MAQAN-00000449 | 342.75 | 2014-10-30 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-19 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 15/04/2024-gbayona - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (2021-09/ 2021-09), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación (05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | 11 | 2.5 | 3428.3542 | 0.3209% | 311.6686 | 0.3209% | 17.51% | 68.5%
BAN-MAQAN-00000468 | 1414.6875 | 2014-10-30 | 2021-04-12 08:30:00 | 2021-04-12 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia maquina de anestesia con fuga, se realiza ajuste de sensores de flujo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 1 | 2356.3542 | 0.2971% | 336.622 | 0.2971% | 16.33% | 65.68%
BAN-MAQAN-00000468 | 1410.7007 | 2014-10-30 | 2021-04-16 07:29:00 | 2021-04-16 07:11:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia fuga en máquina de anestesia. &#x0D; Se realiza ajuste de canister de máquina de anestesia, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 0.3 | 2360.3118 | 0.2966% | 337.1874 | 0.2966% | 16.3% | 65.62%
BAN-MAQAN-00000468 | 1952.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-22 08:15:00 | 2019-10-22 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de humedad a maquina de anestesia. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 0.25 | 1818.3438 | 0.385% | 259.7634 | 0.385% | 20.62% | 74.99%
BAN-MAQAN-00000468 | 1872.6597 | 2014-10-30 | 2020-01-10 08:30:00 | 2020-01-10 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza de humedad en conductos internos en maquina de anestesia lo cual provocaba mal funcionamiento se realizan pruebas el equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 0.33333 | 1898.3542 | 0.3687% | 271.1935 | 0.3687% | 19.85% | 73.49%
BAN-MAQAN-00000468 | 1846.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-05 09:00:00 | 2020-02-05 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la maquina de anestesia, se relaiza limpieza de humedad interna.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 1 | 1924.375 | 0.3638% | 274.9107 | 0.3638% | 19.61% | 73%
BAN-MAQAN-00000468 | 1000.625 | 2014-10-30 | 2022-05-31 11:00:00 | 2022-05-31 09:00:00 | 10/06/2022-Novatecnica - el cliente reporta que la pantalla se apagó durante el procedimiento. se realiza inspección visual del estado físico de las conexiones de la pantalla, a continuación, se ingresa al menú de servicio sin evidenciar falla, se comprueba las alarmas donde se detenta la on battery-power ok?” lo que significa que el sistema está funcionando solo con la batería, se realiza cambio de la fuente de alimentación se comprueba los voltajes de 6-9 voltios, pasadas 8 horas de estar el equipo conectado a la fuente ac se deberá quitar el aviso carga en batería lo que significa que el sistema de carga y la batería están funcionando, si el aviso persiste deberá descartarse si la falla está en la batería o en la main board. se realizan pruebas equipo ciclando dentro de los parámetros del fabricante. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 2 | 2770.4583 | 0.2527% | 395.7798 | 0.2527% | 14.07% | 59.73%
BAN-MAQAN-00000468 | 1075.375 | 2014-10-30 | 2022-03-17 16:00:00 | 2022-03-17 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda reemplazar el fuelle porque presenta desgaste por uso, se sugiere cambio programado. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | 7 | 1 | 2695.6667 | 0.2597% | 385.0952 | 0.2597% | 14.43% | 60.73%
BAN-MAQAN-00009934 | 497.75 | 2014-10-30 | 2023-10-16 06:20:00 | 2023-10-16 06:00:00 | 12/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de descansa brazo de mesa de cirugia | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 0.33333 | 3273.2639 | 0.3055% | 327.3264 | 0.3055% | 16.75% | 66.71%
BAN-MAQAN-00009934 | 215.7153 | 2014-10-30 | 2024-07-24 07:05:00 | 2024-07-24 06:50:00 | 24/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de válvula Cajón de máquina de anestesia | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 0.25 | 3555.2951 | 0.2813% | 355.5295 | 0.2813% | 15.53% | 63.67%
BAN-MAQAN-00009934 | 1959.7222 | 2014-10-30 | 2019-10-15 07:10:00 | 2019-10-15 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza de humedad a maquina de anestesia | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 0.5 | 1811.2986 | 0.5521% | 181.1299 | 0.5521% | 28.2% | 86.3%
BAN-MAQAN-00009934 | 1327.6944 | 2014-10-30 | 2021-07-08 08:00:00 | 2021-07-08 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia la cual el modulo de gases no funciona, se realiza ajuste de modulo de gases ya que se encontraba suelto, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 0.66667 | 2443.3333 | 0.4093% | 244.3333 | 0.4093% | 21.77% | 77.09%
BAN-MAQAN-00009934 | 880.75 | 2014-10-30 | 2022-09-28 08:00:00 | 2022-09-28 06:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, sensor O2, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Calilbraciones de servicio pasan correctamente, calibraciones semanal y mensual pasan correctamente. La pantalla presenta buen estado y las funcionalidades del teclado y perilla son correctas. Módulo de gases E-CAIO S/N 6835131 Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento. RECOMENDACIONES: Equipo requiere reemplazar los siguientes repuestos por desgaste: Kit anual de módulo de gases, absorbedor de módulo de gases, valvula flapper, empaque válvula flapper, fuelle, válvula pop-off y baterías (x2) | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 2 | 2890.3333 | 0.346% | 289.0333 | 0.346% | 18.75% | 71.22%
BAN-MAQAN-00009934 | 605.75 | 2014-10-30 | 2023-06-30 09:00:00 | 2023-06-30 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 05/07/2023-Senior - Se realiza la revisión del estado físico y funcional del equipo prueba detalles de comprobación de sistema el equipo pasa satisfactoriamente cada item, se evidencia funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen posterior a la revisión se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza profunda verificación de conexiones electrónicas y neumáticas internas, limpieza externa, de igual forma se desmonta todo el sistema respiratorio para realizar limpieza profunda y lubricación de todos los orings presentes en esta parte del equipo, luego se realiza el ensamble del equipo y se procede a realizar las calibraciones de usuario (Flujo y Presión) también las calibraciones desde el menú de servicio (alcance de P del múltiple, válvula de flujo inspiratorio, resistencia de purga, alcance de Paw, puesta a cero de los transductores de gas, puesta a cero de P del mezclador) pasando todas a satisfacción, se realiza conexión del equipo al software de diagnostico donde se verifica el estado de todos los componentes electrónicos internos encargados de la medición y control, se vuelve a realizar la comprobación pasando de manera correcta accesorios incluidos: 01 Sistema de condensación maquinas AVANCE / AISYS DATEX OHMEDA Ref. 1407-7027-000, en buenas condiciones, también se realiza revisión del modulo de gases E-CAiO S/N. 6835131 comprobando iniciación, medición de CO2, FIO2 por debajo de los valores programados trazo de curva de capnografia y generación de alarmas de APNEA, obstrucción de linea de muestra del modulo con maquina de anestesia AVANCE, presenta buen estado físico se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza interna y externa quedando en optimas condiciones para su funcionamiento aunque se requiere realizar la calibración para verificar si mejora la medición de FIO2 accesorios incluidos, 01 Trampa de agua D-FEND Hembra/negra CO2 CC5/AM marca GE, Ref. 37876446-HEL. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 3 | 3165.375 | 0.3159% | 316.5375 | 0.3159% | 17.27% | 67.93%
BAN-MAQAN-00009934 | 440.6667 | 2014-10-30 | 2023-12-12 10:00:00 | 2023-12-12 08:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 18/12/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo(Se recomienda realizar cambio de estos fecha fabricación 12/08-12/08), pantalla (esta no posee filtro de polvo al momento de la intervención), pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Modulo de gases SN:6835131 E-CAiO-00 (Se recomienda cambio de kit de mantenimiento.) | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 2 | 3330.4167 | 0.3003% | 333.0417 | 0.3003% | 16.49% | 66.07%
BAN-MAQAN-00009934 | 703.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-24 11:00:00 | 2023-03-24 08:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 05/04/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno, prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se realiza instalación de: -Fuelle P/N:DO1500-3378-000 -Baterías recargables P/N:DO5856787-S -Interruptor oxigeno alternativo P/N:DO1009-5517-000 Modulo de gases E-CAiO-00 SN:6835 Equipo operativo. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 3 | 3067.4583 | 0.326% | 306.7458 | 0.326% | 17.77% | 69.08%
BAN-MAQAN-00009934 | 256.75 | 2014-10-30 | 2024-06-13 10:00:00 | 2024-06-13 06:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo, prueba de comprobación de sistema donde el equipo pasa satisfactoriamente cada item, se evidencia funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen posterior a la revisión se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza profunda verificación de conexiones electrónicas y neumáticas internas, limpieza externa, de igual forma se desmonta todo el sistema respiratorio para realizar limpieza profunda y lubricación de todos los orings presentes en esta parte del equipo, luego se realiza el ensamble del equipo y se procede a realizar las calibraciones de usuario (Flujo y Presión) también las calibraciones desde el menú de servicio (alcance de P del múltiple, válvula de flujo inspiratorio, resistencia de purga, alcance de Paw, puesta a cero de los transductores de gas, puesta a cero de P del mezclador) pasando todas a satisfacción, se vuelve a realizar la comprobación pasando de manera correcta accesorios incluidos: 01 Sistema de condensación maquinas AVANCE / AISYS DATEX OHMEDA, en buenas condiciones, también se realiza revisión del modulo de gases E-CAiO S/N. 6835131 comprobando iniciación, medición de CO2, FIO2, trazo de curva de capnografia y generación de alarmas de APNEA, obstrucción de linea de muestra del modulo y calibración con lata patrón la cual supera sin novedad, verificación realizada en maquina de anestesia AVANCE, presenta buen estado físico, se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza interna y externa quedando en optimas condiciones para su funcionamiento, accesorios incluidos, 01 Trampa de agua D-FEND Hembra/negra CO2 CC5/AM marca GE. Baterías instaladas:24/03/2023 | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 4 | 3514.4167 | 0.2845% | 351.4417 | 0.2845% | 15.69% | 64.1%
BAN-MAQAN-00009934 | 342.75 | 2014-10-30 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 02/04/2024-gbayona - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (Fecha de vencimiento 2024-10-13), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | 10 | 2 | 3428.3333 | 0.2917% | 342.8333 | 0.2917% | 16.06% | 65.01%
BAN-MAQAN-00000002 | 1300.5278 | 2014-10-30 | 2021-08-04 11:40:00 | 2021-08-04 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - se verifica maquina de anestesia por fuga, se realiza ajuste y limpieza de humedad. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 0.33333 | 2470.4861 | 0.3643% | 274.4985 | 0.3643% | 19.63% | 73.06%
BAN-MAQAN-00000002 | 880.625 | 2014-10-30 | 2022-09-28 11:00:00 | 2022-09-28 09:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 2 | 2890.4583 | 0.3114% | 321.162 | 0.3114% | 17.04% | 67.4%
BAN-MAQAN-00000002 | 791.5 | 2014-10-30 | 2022-12-26 14:00:00 | 2022-12-26 12:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 23/01/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 03/14-07/13), pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (se recomienda cambio debido a que no se puede realizar calibración del 21% ni 100%), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 2 | 2979.5833 | 0.3021% | 331.0648 | 0.3021% | 16.58% | 66.29%
BAN-MAQAN-00000002 | 613.75 | 2014-10-30 | 2023-06-22 09:00:00 | 2023-06-22 06:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 05/07/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 03/14-07/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (se recomienda cambio debido a su fecha de instalación 16 diciembre 2020, modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 2015-05), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se recomienda realizar cambio de filtro de aire debido a que el actual se encuentra fracturado en varias partes. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 3 | 3157.375 | 0.285% | 350.8194 | 0.285% | 15.72% | 64.16%
BAN-MAQAN-00000002 | 538.7083 | 2014-10-30 | 2023-09-05 10:00:00 | 2023-09-05 07:00:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 15/09/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (Se realiza instalación de batería nueva PN:DO1503-3045-000-S), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (fecha de fabricación 13/10/2024), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 3 | 3232.4167 | 0.2784% | 359.1574 | 0.2784% | 15.38% | 63.3%
BAN-MAQAN-00000002 | 441.75 | 2014-10-30 | 2023-12-11 08:00:00 | 2023-12-11 06:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 18/12/2023-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (Fecha de vencimiento 2024-10-13), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se recomienda al realizar manipulación de la celda de oxigeno antes de retirarla desconectar el cable de esta y al realizar la instalación primero enroscarla en el equipo y después si conectar para evitar averías prematuras en el cable de la misma. Se recomienda realizar cambio de: -Sensores de flujo x2 -filtro de polvo REF:1009-3064-000 | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 2 | 3329.3333 | 0.2703% | 369.9259 | 0.2703% | 14.97% | 62.21%
BAN-MAQAN-00000002 | 697.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-30 10:00:00 | 2023-03-30 08:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 01/06/2023-Senior - Se realiza revisión del estado físico y funcional, verificando inclinación y funcionamiento del equipo, se realiza prueba de fugas desde menú de servicio pasando satisfactoriamente, se procede a realizar desmonte general del sistema ABS del equipo para así verificar orings y empaques, estos se desmontan y se realiza limpieza y lubricación, posterior a este ajuste se ingresa al menú de servicio para correr las respectivas calibraciones (calibrate O2 Sensor, calibrate flow sensors, pressure sensitivity calibration, calibrate flow valve, calibrate bleed resistor) pasando todas satisfactoriamente, se realiza ajuste de la presión en el motor de ventilación quedando en 25 psi, también se realiza ajuste del manómetro de presión a cero ya que mostraba una presión recurrente de 5mmh20, se verifican las conexiones internas de las mangueras que distribuyen los gases frescos encontrándolas en buenas condiciones, por ultimo se realiza desmonte general del equipo para así verificar las conexiones electrónicas internas y el estado de las tarjetas de igual forma se realiza la limpieza de estas ya que tenias mucho polvo, se verifica funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen encontrándola funcionando bajo parámetros de fabrica. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 2 | 3073.4167 | 0.2928% | 341.4907 | 0.2928% | 16.11% | 65.15%
BAN-MAQAN-00000002 | 257.75 | 2014-10-30 | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 06:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (Fecha de vencimiento 2024-10-13), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 3 | 3513.375 | 0.2562% | 390.375 | 0.2562% | 14.25% | 60.24%
BAN-MAQAN-00000002 | 340.75 | 2014-10-30 | 2024-03-21 07:30:00 | 2024-03-21 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 15/04/2024-gbayona - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de sistema respiratorio, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo (Se recomienda cambio debido a su fecha de fabricación 09/14-01/13), pantalla, pulsadores, modulo batería (fecha de instalación 05/09/2023), modulo ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo y celda de oxígeno (Fecha de vencimiento 2024-10-13), prueba de fugas la cual el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | 9 | 1.5 | 3430.3125 | 0.2624% | 381.1458 | 0.2624% | 14.57% | 61.11%
BFA-IMPED-00013008 | 1721.4167 | 2014-10-30 | 2020-06-09 15:00:00 | 2020-06-09 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento del equipo, se encuentra desgaste en piñón de impresora, repuestos del equipo según fabricante se encuentran descontinuados por tal motivo no se puede hacer adquisición o reemplazo de la parte del equipo afectada. | Correctivo menor | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | 5 | 1 | 2049.625 | 0.2439% | 409.925 | 0.2439% | 13.62% | 58.45%
BFA-IMPED-00013008 | 1719.5833 | 2014-10-30 | 2020-06-11 15:00:00 | 2020-06-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de rodillo de impedanciometro para la impresora del equipo. | Correctivo menor | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | 5 | 5 | 2051.625 | 0.2437% | 410.325 | 0.2437% | 13.6% | 58.41%
BFA-IMPED-00013008 | 1834.625 | 2014-10-30 | 2020-02-17 10:00:00 | 2020-02-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento.&#x0D; Se realiza verificación de tono, base, reflejos ipsilaterales.&#x0D; verificación de volumen&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | 5 | 1 | 1936.4167 | 0.2582% | 387.2833 | 0.2582% | 14.35% | 60.53%
BFA-IMPED-00013008 | 1102.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-18 12:00:00 | 2022-02-18 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por MEDIHUMANA&#x0D; | correctivo menor | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | 5 | 2 | 2668.5 | 0.1874% | 533.7 | 0.1874% | 10.63% | 49.06%
BFA-IMPED-00013008 | 740.4167 | 2014-10-30 | 2023-02-15 15:00:00 | 2023-02-15 14:00:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - , 15/02/2023-Senior - Se realiza calibración de tono base, reflejos IP51, volumenes y complianza. | correctivo menor | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | 5 | 1 | 3030.625 | 0.165% | 606.125 | 0.165% | 9.425% | 44.79%
BVN-VENTI-00013774 | 1484.5 | 2014-10-30 | 2021-02-01 12:20:00 | 2021-02-01 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Se realiza verificación de conexión de mangueras, equipo queda funcionado correctamente. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 0.33333 | 2286.5139 | 0.3936% | 254.0571 | 0.3936% | 21.04% | 75.76%
BVN-VENTI-00013774 | 1222.6042 | 2014-10-30 | 2021-10-21 09:40:00 | 2021-10-21 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de adaptador AC ya que se encontraba suelto. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 0.16667 | 2548.4028 | 0.3532% | 283.1559 | 0.3532% | 19.1% | 71.96%
BVN-VENTI-00013774 | 945.3688 | 2014-10-30 | 2022-07-25 16:30:00 | 2022-07-25 15:09:00 | 23/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/07/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de soporte de ventilador el cual presentaba movimiento, se realiza ajuste de adaptador de carga se cambia manguera acople chemetron se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 1.35 | 2825.6875 | 0.3185% | 313.9653 | 0.3185% | 17.4% | 68.23%
BVN-VENTI-00013774 | 1671.5417 | 2014-10-30 | 2020-07-29 15:00:00 | 2020-07-29 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se procede con la revisión del equipo y no se confirma diagnóstico del cliente. Se realizan pruebas de funcionamiento según los lineamientos de fábrica, el cual equipo aprueba correctamente.&#x0D; &#x0D; Observación: El caso se va a escalar con la especialista de producto ya que, por parte de servicio, el equipo se encuentra en óptimas condiciones.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Equipo Operativo | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 4 | 2099.625 | 0.4286% | 233.2917 | 0.4286% | 22.68% | 78.63%
BVN-VENTI-00013774 | 1484.375 | 2014-10-30 | 2021-02-01 15:20:00 | 2021-02-01 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza ajuste de conexión AC ya que se encontraba suelto. Se explica al personal motivo de falla y como corregirlo&#x0D; El equipo queda funcionando correctamente en el servicio | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 0.33333 | 2286.6389 | 0.3936% | 254.071 | 0.3936% | 21.03% | 75.75%
BVN-VENTI-00013774 | 1347.7083 | 2014-10-30 | 2021-06-18 09:00:00 | 2021-06-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (falla en la entrada de voltaje). Se realiza revisión general del equipo sin que se presente la falla reportada. Se realiza revisión del historial de sucesos encontrando que el error reportado se ha presentado en varias oportunidades.&#x0D; &#x0D; Se evidencia que la carcasa posterior presenta daño en su estructura física, debido a esto el conector del cargador no puede asegurarse correctamente. La falla reportada puede presentarse debido a esta conexión inestable. Se debe realizar su cambio. P/N: 5790889.&#x0D; &#x0D; El equipo puede seguir siendo usado bajo estas condiciones, realizando la verificación visual de la carga del equipo, hasta que ser realice el cambio de la parte solicitada.&#x0D; &#x0D; EQUIPO PARCIALMENTE OPERATIVO | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 2 | 2423.375 | 0.3714% | 269.2639 | 0.3714% | 19.97% | 73.74%
BVN-VENTI-00013774 | 566.6042 | 2014-10-30 | 2023-08-08 11:30:00 | 2023-08-08 09:30:00 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (durante ventilación con paciente el ventilador no registraba ningún valor de volumen). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de modos ventilatorios y ciclado con éxito. Durante las pruebas efectuadas no se presenta ninguna falla, el registro de volúmenes, flujo y presión se realiza correctamente. Se realiza revisión del historial de sucesos sin encontrar ninguna falla técnica aparente. Se realiza verificación de sensores en modo servicio encontrando todos los valores dentro del rango permitido. El error reportado pudo deberse a una desconexión en el circuito respiratorio que no permitió la lectura del sensor de flujo de este. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 2 | 3204.4792 | 0.2809% | 356.0532 | 0.2809% | 15.51% | 63.62%
BVN-VENTI-00013774 | 679.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-17 10:00:00 | 2023-04-17 07:00:00 | 20/04/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (medida de volumen muy alto (5000 mL), medición de flujo no operativa).Se realiza revisión general del equipo,prueba inicial, ciclado y modos ventilatorios sin encontrar la falla reportada.Se realiza revisión en modo servicio sin encontrar una falla técnica aparente. Como medida preventiva se realiza ajuste de los sensores en modo servicio. La falla reportada pudo deberse al desgaste del circuito respiratorio. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 3 | 3091.4167 | 0.2911% | 343.4907 | 0.2911% | 16.03% | 64.94%
BVN-VENTI-00013774 | 102.7083 | 2014-10-30 | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 07:00:00 | 26/11/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (revisión general de funcionamiento). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo funciona correctamente. El diseño de esto equipo esta destinado como ventilador de transporte, no se recomienda su uso en una unidad de cuidado intensivo o similares. El uso de este equipo para tratamiento de pacientes con duraciones prolongadas puede ocasionar fallas debido a que el ventilador esta diseñado para transporte de pacientes. Adicional, se evidencia que el equipo ya tiene una vida de mas de 10 años de funcionamiento en la institución, se recomienda una renovación tecnológica. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | 9 | 1 | 3668.3333 | 0.2453% | 407.5926 | 0.2453% | 13.69% | 58.66%
BVN-VENTI-00013775 | 504.5 | 2014-10-30 | 2023-10-10 08:30:00 | 2023-10-09 12:00:00 | 09/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/10/2023-Senior - Se realiza reparación de perilla de equipo, ya que presentaba rotura en parte de anclaje al equipo, se instala nuevamente en el ventilador, se preguntara a proveedor el código de la pieza para realizar la compra de un nuevo accesorio. Equipo queda funcional en el servicio | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 20.5 | 3267.3542 | 0.2142% | 466.7649 | 0.2142% | 12.06% | 53.76%
BVN-VENTI-00013775 | 1789.625 | 2014-10-30 | 2020-04-02 09:30:00 | 2020-04-02 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y corrección de fuga de oxigeno del ventilador. Equipo funciona correctamente. &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 0.5 | 1981.3958 | 0.3533% | 283.0565 | 0.3533% | 19.1% | 71.97%
BVN-VENTI-00013775 | 1718.5833 | 2014-10-30 | 2020-06-12 10:30:00 | 2020-06-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de acople de manguera de ventilador, la cual estaba demasiado apretada para soltar. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 0.5 | 2052.4375 | 0.3411% | 293.2054 | 0.3411% | 18.51% | 70.71%
BVN-VENTI-00013775 | 859.4167 | 2014-10-30 | 2022-10-19 14:00:00 | 2022-10-19 14:00:00 | 19/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de manguera de conecion de oxigeno ya que presentaba leve fuga se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 0 | 2911.5833 | 0.2404% | 415.9405 | 0.2404% | 13.43% | 57.92%
BVN-VENTI-00013775 | 566.6042 | 2014-10-30 | 2023-08-08 11:30:00 | 2023-08-08 09:30:00 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (durante ventilación con paciente el ventilador no registraba ningún valor de volumen). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de modos ventilatorios y ciclado con éxito. Durante las pruebas efectuadas no se presenta ninguna falla, el registro de volúmenes, flujo y presión se realiza correctamente. Se realiza revisión del historial de sucesos sin encontrar ninguna falla técnica aparente. Se realiza verificación de sensores en modo servicio encontrando todos los valores dentro del rango permitido. El error reportado pudo deberse a una desconexión en el circuito respiratorio que no permitió la lectura del sensor de flujo de este. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 2 | 3204.4792 | 0.2184% | 457.7827 | 0.2184% | 12.28% | 54.45%
BVN-VENTI-00013775 | 503.5833 | 2014-10-30 | 2023-10-10 12:00:00 | 2023-10-10 10:00:00 | 23/10/2023-Senior - Se recibe el equipo con reporte de fallo en la entrega de volúmenes durante la ventilación. Se realiza pruebas generales del equipo con circuito y pulmón de prueba Dräger Service, las cuales pasan todas correctamente, sin embargo, se realizan calibraciones en el menú de servicio de sensores de presión y flujo, válvula de seguridad y válvula peep, con resultado satisfactorio. Se prueba durante aproximadamente 2 horas sin presentar fallos. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 2 | 3267.5 | 0.2142% | 466.7857 | 0.2142% | 12.06% | 53.76%
BVN-VENTI-00013775 | 102.7083 | 2014-10-30 | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 07:00:00 | 26/11/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (revisión general de funcionamiento). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo funciona correctamente. El diseño de esto equipo esta destinado como ventilador de transporte, no se recomienda su uso en una unidad de cuidado intensivo o similares. El uso de este equipo para tratamiento de pacientes con duraciones prolongadas puede ocasionar fallas debido a que el ventilador esta diseñado para transporte de pacientes. Adicional, se evidencia que el equipo ya tiene una vida de mas de 10 años de funcionamiento en la institución, se recomienda una renovación tecnológica. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | 7 | 1 | 3668.3333 | 0.1908% | 524.0476 | 0.1908% | 10.82% | 49.69%
BAN-MAQAN-00015466 | 566.75 | 2014-10-30 | 2023-08-08 07:00:00 | 2023-08-08 06:00:00 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (la concentración de FiO2 está por debajo de la programada). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El valor programado de FiO2 se entrega correctamente dentro del rango normal. Se realizan pruebas con línea de muestra original encontrando una diferencia de más o menos 3-4 unidades en la lectura con respecto a la línea de muestra genérica. Se recomienda hacer uso de líneas de muestra originales Draeger, el no uso de este accesorio original puede ocasionar que el flujo de medición varie y se midan valores diferentes a los entregados. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1 | 3204.2917 | 0.2497% | 400.5365 | 0.2497% | 13.91% | 59.29%
BAN-MAQAN-00015466 | 921.75 | 2014-10-30 | 2022-08-18 08:00:00 | 2022-08-18 06:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 19/08/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 2 | 2849.3333 | 0.2808% | 356.1667 | 0.2808% | 15.5% | 63.61%
BAN-MAQAN-00015466 | 1097.75 | 2014-10-30 | 2022-02-23 07:00:00 | 2022-02-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1 | 2673.2917 | 0.2993% | 334.1615 | 0.2993% | 16.44% | 65.95%
BAN-MAQAN-00015466 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.2505% | 399.1649 | 0.2505% | 13.96% | 59.42%
BAN-MAQAN-00015466 | 739.75 | 2014-10-30 | 2023-02-16 07:00:00 | 2023-02-16 06:00:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - , 28/02/2023-Senior - Se realiza TSB 279 "Nueva bomba de toma de muestras de 200 mL/min en el módulo de medición de gases". Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas dé funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros dé fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1 | 3031.2917 | 0.2639% | 378.9115 | 0.2639% | 14.64% | 61.33%
BAN-MAQAN-00015466 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.2657% | 376.4158 | 0.2657% | 14.73% | 61.57%
BAN-MAQAN-00015466 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.237% | 421.9158 | 0.237% | 13.26% | 57.4%
BAN-MAQAN-00015466 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | 8 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.2245% | 445.4158 | 0.2245% | 12.6% | 55.44%
BAN-MAQAN-00015468 | 1176.6667 | 2014-10-30 | 2021-12-06 09:00:00 | 2021-12-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de lampara auxiliar de maquina de anestesia se evidencia que se encuentra rota en la parte del interruptor. Se realiza ajuste temporal para evitar caída de la lampara | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1 | 2594.375 | 0.5782% | 172.9583 | 0.5782% | 29.31% | 87.52%
BAN-MAQAN-00015468 | 397.6424 | 2014-10-30 | 2024-01-24 08:49:00 | 2024-01-24 08:35:00 | 23/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable AC de máquina de anestesia y no se evidencia daño en cable. Al verificar cables conectados en la torre de energía y se evidencia cable de vaporizador con conector doblado, se realiza ajuste y se deja sin novedad | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 0.23333 | 3373.3674 | 0.4447% | 224.8912 | 0.4447% | 23.42% | 79.83%
BAN-MAQAN-00015468 | 1784.7083 | 2014-10-30 | 2020-04-07 07:30:00 | 2020-04-07 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se evidencia daño en el botón de encendido de la máquina de anestesia, se realiza ajuste para que no se afecte algún otro componente de la máquina, se realizará solicitud con proveedor para la reparación del botón. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 0.5 | 1986.3125 | 0.7552% | 132.4208 | 0.7552% | 36.43% | 93.4%
BAN-MAQAN-00015468 | 1693.75 | 2014-10-30 | 2020-07-07 06:40:00 | 2020-07-07 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (daño interno en el interruptor de encendido). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que el interruptor de encendido presenta un desajuste interno que no afecta su función principal pero que en un futuro cercano va a sufrir daño completo. Se debe realizar el cambio de esta parte. P/N: 8602839.&#x0D; &#x0D; El equipo puede seguir siendo usado bajo estas condiciones mientras se realiza el cambio de la parte solicitada.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 0.66667 | 2077.2778 | 0.7221% | 138.4852 | 0.7221% | 35.16% | 92.57%
BAN-MAQAN-00015468 | 1699.75 | 2014-10-30 | 2020-07-01 06:30:00 | 2020-07-01 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia de la sala 5 botón de encendido y se evidencia deteriorado en la parte interna se solicita revisión por parte del proveedor | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 0.5 | 2071.2708 | 0.7242% | 138.0847 | 0.7242% | 35.24% | 92.63%
BAN-MAQAN-00015468 | 1265.375 | 2014-10-30 | 2021-09-08 18:00:00 | 2021-09-08 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de la tapa del sistema respiratorio diagnosticada anteriormente, la cual generaba fallo en el chequeo de fugas del autotest, se realizan repetidas pruebas de funcionamiento las cuales pasan satisfactoriamente.&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; Las pruebas realizadas en el autochequeo pasan correctamente, sin embargo, se &#x0D; evidencia una fuga mínima en el sistema respiratorio generada por el desgaste de un empaque en el sistema de anclaje, se realiza una mejora temporal a la fuga, quedando con valores menores a 8mL/min, no obstante, se realizará el cambio del empaque por garantía.&#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 3 | 2505.75 | 0.5986% | 167.05 | 0.5986% | 30.17% | 88.41%
BAN-MAQAN-00015468 | 1494.7083 | 2014-10-30 | 2021-01-22 08:00:00 | 2021-01-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de tarjeta Analoga VGC que se había instalado por error sobre este equipo. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la tarjeta por la que tenia el equipo al principio.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas en modo servicio, pruebas de funcionamiento general, prueba inicial, de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1 | 2276.3333 | 0.659% | 151.7556 | 0.659% | 32.66% | 90.67%
BAN-MAQAN-00015468 | 1274.4167 | 2014-10-30 | 2021-08-30 16:00:00 | 2021-08-30 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (fuga alta en la prueba inicial, medida de FiO2 por debajo de lo programado). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que durante el chequeo de fugas se presenta una fuga en el manual/espont.&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del sistema respiratorio evidenciando que la cubierta superior presenta una fuga en su estructura física.&#x0D; Debido a esto es necesario realizar el cambio de la parte. P/N: 8605025. La pérdida del parámetro de FiO2 durante el procedimiento pudo deberse a la fuga presentada.&#x0D; &#x0D; No se recomienda hacer uso del equipo hasta que se realice el cambio de la parte solicitada.&#x0D; &#x0D; EQUIPO FUERA DE SERVICIO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 2 | 2496.6667 | 0.6008% | 166.4444 | 0.6008% | 30.27% | 88.5%
BAN-MAQAN-00015468 | 1274.7292 | 2014-10-30 | 2021-08-30 10:00:00 | 2021-08-30 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia por fuga, al verificar y ajustar, la fuga persiste, se realiza cambio de maquina por una de soporte | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 3.5 | 2496.4167 | 0.6009% | 166.4278 | 0.6009% | 30.27% | 88.5%
BAN-MAQAN-00015468 | 922.75 | 2014-10-30 | 2022-08-17 08:00:00 | 2022-08-17 06:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 18/08/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO. Se adjunta reporte de servicio. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 2 | 2848.3333 | 0.5266% | 189.8889 | 0.5266% | 27.09% | 84.98%
BAN-MAQAN-00015468 | 1105.75 | 2014-10-30 | 2022-02-15 07:00:00 | 2022-02-15 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1 | 2665.2917 | 0.5628% | 177.6861 | 0.5628% | 28.66% | 86.81%
BAN-MAQAN-00015468 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.4697% | 212.888 | 0.4697% | 24.56% | 81.57%
BAN-MAQAN-00015468 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 01/02/2023-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.4981% | 200.7551 | 0.4981% | 25.83% | 83.36%
BAN-MAQAN-00015468 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.4444% | 225.0218 | 0.4444% | 23.41% | 79.81%
BAN-MAQAN-00015468 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | 15 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.421% | 237.5551 | 0.421% | 22.32% | 78.03%
BAN-MAQAN-00015470 | 1137.6944 | 2014-10-30 | 2022-01-14 07:40:00 | 2022-01-14 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de lampara auxiliar de maquina de anestesia de la sala 7 la cual se encuentra rota, se realiza ajuste temporal y se realiza el respectivo reporte a las áreas correspondientes. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 0.33333 | 2633.3194 | 0.5316% | 188.0942 | 0.5316% | 27.31% | 85.25%
BAN-MAQAN-00015470 | 1868.7083 | 2014-10-30 | 2020-01-14 07:30:00 | 2020-01-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (daño en el botón de encendido). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que el botón de encendido presenta daño en su estructura física, por lo que se recomienda su cambio. P/N: 8602839. El equipo puede seguir siendo usado bajo estas condiciones mientras se realiza el cambio de la parte solicitada.&#x0D; &#x0D; EQUIPO PARCIALMENTE OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 0.5 | 1902.3125 | 0.7359% | 135.8795 | 0.7359% | 35.7% | 92.93%
BAN-MAQAN-00015470 | 1391.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-05 07:30:00 | 2021-05-05 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia ya que reporta alarma de N2O. &#x0D; Se realiza cambio de gas motriz(aire)&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 0.33333 | 2379.3125 | 0.5884% | 169.9509 | 0.5884% | 29.75% | 87.98%
BAN-MAQAN-00015470 | 683.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-13 10:00:00 | 2023-04-13 07:00:00 | 20/04/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de 7 tomas de evacuación de gases AGS, se realiza instalación de las tomas en las columnas de cada sala del hospital. Se realiza ajuste de flujo de succión y funcionamiento de la toma.Todas las pruebas de funcionamiento pasan correctamente. Las tomas se encuentran listas para el funcionamiento con las máquinas de anestesia EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 3 | 3087.4167 | 0.4535% | 220.5298 | 0.4535% | 23.82% | 80.45%
BAN-MAQAN-00015470 | 530.75 | 2014-10-30 | 2023-09-13 07:10:00 | 2023-09-13 06:00:00 | 10/12/2023-Biomedico2 - Se realiza instalación de máquina de anestesia y monitor de signos en sala 9. Este movimiento de los equipos se realiza por (instalación de equipos nuevos en salas de cirugía salas 1 y 4). Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1.1667 | 3240.2986 | 0.4321% | 231.4499 | 0.4321% | 22.84% | 78.89%
BAN-MAQAN-00015470 | 921.75 | 2014-10-30 | 2022-08-18 08:00:00 | 2022-08-18 06:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 2 | 2849.3333 | 0.4913% | 203.5238 | 0.4913% | 25.53% | 82.95%
BAN-MAQAN-00015470 | 1109.75 | 2014-10-30 | 2022-02-11 07:00:00 | 2022-02-11 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1 | 2661.2917 | 0.5261% | 190.0923 | 0.5261% | 27.07% | 84.95%
BAN-MAQAN-00015470 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de sensores de flujo correctamente | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.4384% | 228.0942 | 0.4384% | 23.13% | 79.37%
BAN-MAQAN-00015470 | 549.7083 | 2014-10-30 | 2023-08-25 10:00:00 | 2023-08-25 07:00:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 04/09/2023-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fabrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Equipo Operativo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 3 | 3221.4167 | 0.4346% | 230.1012 | 0.4346% | 22.95% | 79.08%
BAN-MAQAN-00015470 | 738.75 | 2014-10-30 | 2023-02-17 07:00:00 | 2023-02-17 06:00:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - , 28/02/2023-Senior - Se realiza TSB 279 "Nueva bomba de toma de muestras de 200 mL/min en el módulo de medición de gases". Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1 | 3032.2917 | 0.4617% | 216.5923 | 0.4617% | 24.2% | 81.03%
BAN-MAQAN-00015470 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.4649% | 215.0947 | 0.4649% | 24.34% | 81.24%
BAN-MAQAN-00015470 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:00:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1 | 3563.2917 | 0.3929% | 254.5208 | 0.3929% | 21% | 75.69%
BAN-MAQAN-00015470 | 343.75 | 2014-10-30 | 2024-03-18 07:00:00 | 2024-03-18 06:00:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 06/03/2024-gbayona - Equipo que debe reprogramarse para el mes de marzo, 19/04/2024-gbayona - Se realiza mantenimeinto de acuerdo a protocolo adjunto. Equipo operativo y funcional | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1 | 3427.2917 | 0.4085% | 244.8065 | 0.4085% | 21.74% | 77.02%
BAN-MAQAN-00015470 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | 14 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.4148% | 241.0947 | 0.4148% | 22.03% | 77.53%
BAN-MAQAN-00015591 | 1813.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-09 07:25:00 | 2020-03-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de máquina de anestesia la cual presenta fugas. &#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste en circuito y equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 0.41667 | 1957.309 | 0.5109% | 195.7309 | 0.5109% | 26.4% | 84.11%
BAN-MAQAN-00015591 | 1501.7083 | 2014-10-30 | 2021-01-15 08:00:00 | 2021-01-15 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de máquina de anestesia, se verifica que al realizar cambio de modo volumen a presión no se están estableciendo los datos de forma adecuada. &#x0D; Se explica la forma adecuada de realizar el cambio de modo de ventilación y se entrega el equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1 | 2269.3333 | 0.4407% | 226.9333 | 0.4407% | 23.23% | 79.53%
BAN-MAQAN-00015591 | 193.75 | 2014-10-30 | 2024-08-15 07:00:00 | 2024-08-15 06:00:00 | 26/08/2024-Senior - Se realiza revisión por problema reportado (el equipo presenta un ruido interno en el área de ventilación). Se realiza revisión general evidenciando que el ruido se presenta por el desajuste de la bomba de presión negativa. Se realiza desarme del área de ventilación y ajuste de esta parte. El ruido no se presenta nuevamente. En caso de volver a presentarse será necesario realizar el cambio de la bomba por desgaste. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1 | 3577.2917 | 0.2795% | 357.7292 | 0.2795% | 15.44% | 63.44%
BAN-MAQAN-00015591 | 865.75 | 2014-10-30 | 2022-10-13 07:00:00 | 2022-10-13 06:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 28/10/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentesparámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Seaplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1 | 2905.2917 | 0.3442% | 290.5292 | 0.3442% | 18.66% | 71.04%
BAN-MAQAN-00015591 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de sensores de flujo correctamente | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.3132% | 319.3319 | 0.3132% | 17.13% | 67.61%
BAN-MAQAN-00015591 | 501.5417 | 2014-10-30 | 2023-10-12 17:00:00 | 2023-10-12 11:00:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 23/10/2023-Senior - Se realiza instalación de kit de mantenimiento. Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general, limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realizan pruebas de fugas y chequeo inicial, calibración de los sensores y los diferentes parámetros. se verifican todos los modos ventilatorios, pruebas en modo servicio, se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fabrica con resultados satisfactorios, El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Equipo operativo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 6 | 3269.7083 | 0.3058% | 326.9708 | 0.3058% | 16.77% | 66.75%
BAN-MAQAN-00015591 | 682.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-14 10:00:00 | 2023-04-14 07:00:00 | 03/04/2023-NO_DEFINIDO - , 20/04/2023-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general.Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado correcto funcionamiento. Se realiza cambio de bomba por TBS 279 N/P: 6873718 ****EQUIPO OPERATIVO**** | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 3 | 3088.4167 | 0.3238% | 308.8417 | 0.3238% | 17.66% | 68.83%
BAN-MAQAN-00015591 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.3321% | 301.1326 | 0.3321% | 18.07% | 69.74%
BAN-MAQAN-00015591 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.2806% | 356.3326 | 0.2806% | 15.5% | 63.59%
BAN-MAQAN-00015591 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | 10 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.2963% | 337.5326 | 0.2963% | 16.29% | 65.58%
BAN-MAQAN-00015593 | 1937.75 | 2014-10-30 | 2019-11-06 06:50:00 | 2019-11-06 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de máquina de anestesia la cual presenta falla en circuito paciente. Se realiza el cambio y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 0.83333 | 1833.2847 | 0.4364% | 229.1606 | 0.4364% | 23.04% | 79.22%
BAN-MAQAN-00015593 | 865.75 | 2014-10-30 | 2022-10-13 07:00:00 | 2022-10-13 06:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 28/10/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentesparámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Seaplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1 | 2905.2917 | 0.2754% | 363.1615 | 0.2754% | 15.23% | 62.89%
BAN-MAQAN-00015593 | 1042.75 | 2014-10-30 | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-04-19 06:00:00 | 20/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1 | 2728.2917 | 0.2932% | 341.0365 | 0.2932% | 16.13% | 65.2%
BAN-MAQAN-00015593 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de sensores de flujo correctamente | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.2505% | 399.1649 | 0.2505% | 13.96% | 59.42%
BAN-MAQAN-00015593 | 503.75 | 2014-10-30 | 2023-10-10 11:00:00 | 2023-10-10 06:00:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 23/10/2023-Senior - Se realiza instalación de kit de mantenimiento. Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios, pruebas en modo servicio, se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fabrica con resultados satisfactorios . El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Equipo operativo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 5 | 3267.4583 | 0.2448% | 408.4323 | 0.2448% | 13.66% | 58.58%
BAN-MAQAN-00015593 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 01/02/2023-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.2657% | 376.4158 | 0.2657% | 14.73% | 61.57%
BAN-MAQAN-00015593 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.2245% | 445.4158 | 0.2245% | 12.6% | 55.44%
BAN-MAQAN-00015593 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | 8 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.237% | 421.9158 | 0.237% | 13.26% | 57.4%
BAN-MAQAN-00015587 | 1778.7083 | 2014-10-30 | 2020-04-13 07:35:00 | 2020-04-13 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la verificación de maquina de anestesia y se realiza ajuste del módulo de capnografía. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 0.58333 | 1992.316 | 0.7529% | 132.8211 | 0.7529% | 36.35% | 93.35%
BAN-MAQAN-00015587 | 1533.7292 | 2014-10-30 | 2020-12-14 06:50:00 | 2020-12-14 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que trampa de agua ya cumplió su ciclo de vida, se realiza cambio de trampa y pruebas de funcionamiento&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 0.33333 | 2237.2847 | 0.6705% | 149.1523 | 0.6705% | 33.12% | 91.05%
BAN-MAQAN-00015587 | 1844.625 | 2014-10-30 | 2020-02-07 09:30:00 | 2020-02-07 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la maquina de anestesia, evidenciando que la trampa de agua tiene mucha humedad, se realiza limpieza de la humedad y se realizan pruebas quedando el equipo funcionando.&#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 0.5 | 1926.3958 | 0.7787% | 128.4264 | 0.7787% | 37.32% | 93.94%
BAN-MAQAN-00015587 | 1816.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-06 08:00:00 | 2020-03-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Cliente reporta daño en la bandeja de la máquina. Se procede con la revisión y se confirma diagnóstico. Se evidencia daño en los dos rieles debido a una fuerza ejercida mayor a 10 Kg sobre la bandeja. Se recomienda cambio de ambos rieles P/N: 8603018 Cant: 2.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO, SE ADJUNTA REPORTE | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1 | 1954.3333 | 0.7675% | 130.2889 | 0.7675% | 36.9% | 93.69%
BAN-MAQAN-00015587 | 1820.6875 | 2014-10-30 | 2020-03-02 07:50:00 | 2020-03-02 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión de máquina de anestesia la cual presenta un soporte doblado, se remite con el proveedor Drager para revisión. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 0.33333 | 1950.3264 | 0.7691% | 130.0218 | 0.7691% | 36.96% | 93.73%
BAN-MAQAN-00015587 | 720.7292 | 2014-10-30 | 2023-03-07 09:30:00 | 2023-03-07 06:30:00 | 07/03/2023-Senior - Se realiza visita a cliente por ruido en el VGC. Se ejecuta desarme del sistema respiratorio para acceder al interior, en el cual se observa los tres soportes de la bomba están un poco desgastados, además se evidencia que el filtro de aire se encuentra bastante saturado, se recomienda cambio de estos soportes NP: 2600569 y filtro de aire el cual viene en el kit. Se deja ciclando el equipo por media hora sin evidenciar la falla. Además, se observa bastante polvillo en la membrana superior del motor, se recomienda uso de filtros del canister para mantener el sistema lo más limpio posible.Se realiza visita a cliente por ruido en el VGC. Se ejecuta desarme del sistema respiratorio para acceder al interior, en el cual se observa los tres soportes de la bomba están un poco desgastados, además se evidencia que el filtro de aire se encuentra bastante saturado, se recomienda cambio de estos soportes NP: 2600569 y filtro de aire el cual viene en el kit. Se deja ciclando el equipo por media hora sin evidenciar la falla. Además, se observa bastante polvillo en la membrana superior del motor, se recomienda uso de filtros del canister para mantener el sistema lo más limpio posible. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 3 | 3050.3958 | 0.4917% | 203.3597 | 0.4917% | 25.55% | 82.97%
BAN-MAQAN-00015587 | 300.7431 | 2014-10-30 | 2024-04-30 07:00:00 | 2024-04-30 06:10:00 | 02/05/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (medición de FiO2 baja). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial y prueba de fugas con éxito. Se realizan prueba de ciclado y modos ventilatorios. La FiO2 entregada se encuentra dentro del rango normal. Se realiza revisión de flujo de la bomba y pruebas en modo servicio. No se evidencia ningún fallo técnico aparente. Sin embargo, el equipo queda bajo seguimiento. Se realizan pruebas de funcionamiento general. El equipo cumple con los parámetros para ser usado con pacientes. Equipo operativo | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 0.83333 | 3470.2917 | 0.4322% | 231.3528 | 0.4322% | 22.84% | 78.9%
BAN-MAQAN-00015587 | 529.75 | 2014-10-30 | 2023-09-14 07:10:00 | 2023-09-14 06:00:00 | 10/12/2023-Biomedico2 - Se realiza instalación de máquina de anestesia y monitor de signos en sala 14. Este movimiento de los equipos se realiza por (instalación de equipos nuevos en salas de cirugía salas 1 y 4). Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1.1667 | 3241.2986 | 0.4628% | 216.0866 | 0.4628% | 24.25% | 81.1%
BAN-MAQAN-00015587 | 858.75 | 2014-10-30 | 2022-10-20 07:00:00 | 2022-10-20 06:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 28/10/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1 | 2912.2917 | 0.5151% | 194.1528 | 0.5151% | 26.58% | 84.34%
BAN-MAQAN-00015587 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de sensores de flujo correctamente | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.4697% | 212.888 | 0.4697% | 24.56% | 81.57%
BAN-MAQAN-00015587 | 501.5417 | 2014-10-30 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 11:00:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 23/10/2023-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo, pruebas de funcionamiento general, limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial, calibración de los sensores y los diferentes parámetros, se verifican todos los modos ventilatorios, pruebas en modo servicio, se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fabrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Equipo operativo. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 4 | 3269.625 | 0.4588% | 217.975 | 0.4588% | 24.06% | 80.83%
BAN-MAQAN-00015587 | 683.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-13 10:00:00 | 2023-04-13 07:00:00 | 03/04/2023-NO_DEFINIDO - , 20/04/2023-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo.Pruebas de funcionamiento general.Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferente parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Si aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Se realiza cambio de bomba por TBS 279 N/P: 6873718 Se realiza cambio de kit de tres años N/P:MX08468 **** EQUIPO OPERATIVO**** | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 3 | 3087.4167 | 0.4858% | 205.8278 | 0.4858% | 25.29% | 82.61%
BAN-MAQAN-00015587 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.4981% | 200.7551 | 0.4981% | 25.83% | 83.36%
BAN-MAQAN-00015587 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.421% | 237.5551 | 0.421% | 22.32% | 78.03%
BAN-MAQAN-00015587 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | 15 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.4444% | 225.0218 | 0.4444% | 23.41% | 79.81%
BAN-MAQAN-00015589 | 1592.75 | 2014-10-30 | 2020-10-16 12:00:00 | 2020-10-16 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (la maquina presento un evento donde el paciente se desatura por falta de entrega de FiO2).&#x0D; &#x0D; Se evidencia que el sistema de evacuación de gases que actualmente tiene instalado la clínica no cumple con los requerimientos de flujo para la correcta extracción de gases al ambiente. Esto puede provocar que se acumulen gases dentro de la sala de operación y afecte el proceso de calibración del sensor de O2 y agentes anestésicos. Al no realizar una correcta calibración los valores medidos pueden diferir respecto a lo entregado.&#x0D; &#x0D; Se realizaron pruebas de medición de porcentaje de oxígeno directamente sobre las tomas de pared con equipos de prueba arrojando valores permitidos dentro del rango de tolerancia.&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del flujo de la toma de extracción en conjunto con el proveedor,evidenciando que el flujo máximo de esta toma es de 10 l/min (el flujo de trabajo debe estar entre 30 y 50 l/min). Se debe realizar ajuste de esta toma para garantizar el flujo requerido.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de medición y entrega de valores programados con equipo de prueba sobre el porcentaje de oxigeno encontrando el valor medido dentro del rango normal. Sin embargo, en una de las pruebas técnicas donde se verifica la medición en el valor de 100% el equipo no logra entregar este valor, el valor máximo entregado es del 93%. Esto puede definir una posible falla técnica del equipo, que debe ser analizada y diagnosticada con mas detalle.&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación en modo servicio sin evidenciar ningún error relacionado con la entrega de porcentaje de oxígeno o el daño evidente en alguna de sus partes físicas.&#x0D; &#x0D; Como medida correctiva se va a realizar un escalamiento prioritario del caso a casa Matriz en conjunto con el resto de las fallas reportadas de otras máquinas&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 6 | 2178.5 | 0.6885% | 145.2333 | 0.6885% | 33.84% | 91.62%
BAN-MAQAN-00015589 | 1966.7222 | 2014-10-30 | 2019-10-08 07:00:00 | 2019-10-08 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de trampa de agua a maquina de anestesia | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.33333 | 1804.2917 | 0.8314% | 120.2861 | 0.8314% | 39.27% | 94.99%
BAN-MAQAN-00015589 | 1791.6667 | 2014-10-30 | 2020-03-31 08:30:00 | 2020-03-31 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia por fuga, se corrige fuga y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.5 | 1979.3542 | 0.7578% | 131.9569 | 0.7578% | 36.54% | 93.47%
BAN-MAQAN-00015589 | 1645.691 | 2014-10-30 | 2020-08-24 07:35:00 | 2020-08-24 07:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia por fuga se da solución oportuna equipo queda operativo | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.16667 | 2125.316 | 0.7058% | 141.6877 | 0.7058% | 34.52% | 92.12%
BAN-MAQAN-00015589 | 1242.75 | 2014-10-30 | 2021-10-01 08:00:00 | 2021-10-01 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (ruido excesivo en el VGC, sistema respiratorio). Se realiza revisión general del equipo sin encontrar o escuchar el ruido reportado.&#x0D; &#x0D; El ruido pudo deberse al desajuste de la posición de la bomba de presión negativa del pistón, la cual pudo haber golpeado con parte de la carcasa, generando este sonido. Esto no afecta el funcionamiento de la máquina. Sin embargo, como medida preventiva se realiza desarme del VGC y se realiza reajuste de la posición de la bomba.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El ruido no se presenta nuevamente. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 2 | 2528.3333 | 0.5933% | 168.5556 | 0.5933% | 29.95% | 88.18%
BAN-MAQAN-00015589 | 1490.7083 | 2014-10-30 | 2021-01-26 07:20:00 | 2021-01-26 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manguera del sistema de evacuación de gases, equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.33333 | 2280.3056 | 0.6578% | 152.0204 | 0.6578% | 32.61% | 90.63%
BAN-MAQAN-00015589 | 1369.625 | 2014-10-30 | 2021-05-27 09:30:00 | 2021-05-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de mesa de cirugía y se evidencia que esta tiene fuga en la parte del circuito de paciente por lo cual se realiza cambio de esta, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.5 | 2401.3958 | 0.6246% | 160.0931 | 0.6246% | 31.26% | 89.45%
BAN-MAQAN-00015589 | 1250.7083 | 2014-10-30 | 2021-09-23 07:30:00 | 2021-09-23 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia por fuga, se realiza cambio de cal y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se deja maquina sin novedad | Correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 0.5 | 2520.3125 | 0.5952% | 168.0208 | 0.5952% | 30.03% | 88.26%
BAN-MAQAN-00015589 | 865.75 | 2014-10-30 | 2022-10-13 07:00:00 | 2022-10-13 06:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 28/10/2022-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1 | 2905.2917 | 0.5163% | 193.6861 | 0.5163% | 26.64% | 84.41%
BAN-MAQAN-00015589 | 1032.75 | 2014-10-30 | 2022-04-29 07:00:00 | 2022-04-29 06:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO se adjunta reporte de servicio | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1 | 2738.2917 | 0.5478% | 182.5528 | 0.5478% | 28.01% | 86.08%
BAN-MAQAN-00015589 | 577.75 | 2014-10-30 | 2023-07-28 07:40:00 | 2023-07-28 06:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de sensores de flujo correctamente | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1.6667 | 3193.3194 | 0.4697% | 212.888 | 0.4697% | 24.56% | 81.57%
BAN-MAQAN-00015589 | 502.75 | 2014-10-30 | 2023-10-11 10:00:00 | 2023-10-11 06:00:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 23/10/2023-Senior - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general, limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realizan pruebas de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios, pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fabrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Equipo operativo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 4 | 3268.4167 | 0.4589% | 217.8944 | 0.4589% | 24.07% | 80.84%
BAN-MAQAN-00015589 | 759.7431 | 2014-10-30 | 2023-01-27 07:50:00 | 2023-01-27 06:10:00 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - , 02/06/2023-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1.6667 | 3011.3264 | 0.4981% | 200.7551 | 0.4981% | 25.83% | 83.36%
BAN-MAQAN-00015589 | 207.75 | 2014-10-30 | 2024-08-01 07:50:00 | 2024-08-01 06:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1.8333 | 3563.3264 | 0.421% | 237.5551 | 0.421% | 22.32% | 78.03%
BAN-MAQAN-00015589 | 395.75 | 2014-10-30 | 2024-01-26 07:50:00 | 2024-01-26 06:00:00 | 03/01/2024-NO_DEFINIDO - , 02/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | 15 | 1.8333 | 3375.3264 | 0.4444% | 225.0218 | 0.4444% | 23.41% | 79.81%
OTO-SILLA-00014953 | 345.6667 | 2014-10-30 | 2024-03-16 09:00:00 | 2024-03-16 08:00:00 | 15/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/04/2024-gbayona - Se realiza verificación, limpieza general y se ajusta tornillo suelto que sostiene el piecero. Equipo queda funcional, 29/04/2024-gbayona - se cierra con orden de mantenimeinto preventivo y correctivo 2024-842 | Correctivo menor | Silla electrica | 14953 | Azul | 2 | 1 | 3425.375 | 0.05839% | 1712.6875 | 0.05839% | 3.443% | 18.96%
OTO-SILLA-00014953 | 341.684 | 2014-10-30 | 2024-03-20 07:50:00 | 2024-03-20 07:35:00 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a silla otorrino, con ajuste de tornillos de sostenimiento de piecero, ya que se encontraba roto, junto con limpieza general, queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Silla electrica | 14953 | Azul | 2 | 0.25 | 3429.3264 | 0.05832% | 1714.6632 | 0.05832% | 3.439% | 18.94%
BDG-MOBIS-00015595 | 1887.7083 | 2014-10-30 | 2019-12-26 08:00:00 | 2019-12-26 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de los módulos BIS ubicados en salas de cirugía por daño reportado (lectura incorrecta en todos los módulos). Se realiza revisión general de los siguientes módulos:&#x0D; &#x0D; - SN: B239020&#x0D; - SN: B238993&#x0D; - SN: B238990&#x0D; - SN: B238984&#x0D; - SN: B238965&#x0D; - SN: B238991&#x0D; - SN: B238963&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de conectividad y valores medidos con simulador de prueba &#x0D; con éxito. Todos los módulos funcionan correctamente y la lectura de los datos se encuentra dentro del rango permitido. EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990 | 1 | 1 | 1883.3333 | 0.0531% | 1883.3333 | 0.0531% | 3.136% | 17.4%
BDG-MOBIS-00015601 | 1665.5486 | 2014-10-30 | 2020-08-04 11:50:00 | 2020-08-04 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa cable de comunicación de electros BIS con el modulo y se recomienda realizar cambio ya que se encuentra fracturado | Correctivo menor | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15601 | B238991 | 1 | 1 | 2105.4931 | 0.04749% | 2105.4931 | 0.04749% | 2.809% | 15.72%
BDG-MOBIS-00018988 | 182.75 | 2014-10-30 | 2024-08-26 07:00:00 | 2024-08-26 06:00:00 | 05/09/2024-Senior - Se realiza inspección física y verificación de funcionamiento general del módulo, conectividad al monitor multiparámetros y rangos de lectura con simulador BIS. | Correctivo menor | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 18988 | B298636 | 1 | 1 | 3588.2917 | 0.02787% | 3588.2917 | 0.02787% | 1.658% | 9.546%
BDG-BASME-00014225 | 1559.5 | 2014-10-30 | 2020-11-18 12:40:00 | 2020-11-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | 2 | 0.66667 | 2211.5278 | 0.09044% | 1105.7639 | 0.09044% | 5.282% | 27.79%
BDG-BASME-00014225 | 1372.7361 | 2014-10-30 | 2021-05-24 07:20:00 | 2021-05-24 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | 2 | 1 | 2398.3056 | 0.08339% | 1199.1528 | 0.08339% | 4.88% | 25.93%
BDG-BASME-00014107 | 1568.3333 | 2014-10-30 | 2020-11-09 16:30:00 | 2020-11-09 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | 3 | 0.5 | 2202.6875 | 0.1362% | 734.2292 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASME-00014107 | 1378.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-18 08:10:00 | 2021-05-18 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | 3 | 0.83333 | 2392.3403 | 0.1254% | 797.4468 | 0.1254% | 7.248% | 36.33%
BDG-BASME-00014107 | 1139.375 | 2014-10-30 | 2022-01-12 16:00:00 | 2022-01-12 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | 3 | 1 | 2631.6667 | 0.114% | 877.2222 | 0.114% | 6.611% | 33.66%
BDG-BASME-00014090 | 1568.3958 | 2014-10-30 | 2020-11-09 15:00:00 | 2020-11-09 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | 3 | 0.5 | 2202.625 | 0.1362% | 734.2083 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASME-00014090 | 1378.6111 | 2014-10-30 | 2021-05-18 10:10:00 | 2021-05-18 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | 3 | 0.83333 | 2392.4236 | 0.1254% | 797.4745 | 0.1254% | 7.248% | 36.33%
BDG-BASME-00014090 | 1139.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-12 08:00:00 | 2022-01-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | 3 | 1 | 2631.3333 | 0.114% | 877.1111 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASME-00014106 | 1559.3611 | 2014-10-30 | 2020-11-18 16:10:00 | 2020-11-18 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | 3 | 0.83333 | 2211.6736 | 0.1356% | 737.2245 | 0.1356% | 7.816% | 38.63%
BDG-BASME-00014106 | 1374.8854 | 2014-10-30 | 2021-05-22 03:30:00 | 2021-05-22 02:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | 3 | 0.75 | 2396.1458 | 0.1252% | 798.7153 | 0.1252% | 7.237% | 36.28%
BDG-BASME-00014106 | 1144.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-07 17:00:00 | 2022-01-07 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | 3 | 1 | 2626.7083 | 0.1142% | 875.5694 | 0.1142% | 6.623% | 33.71%
BDG-BASME-00015012 | 1568.3611 | 2014-10-30 | 2020-11-09 16:10:00 | 2020-11-09 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | 3 | 0.83333 | 2202.6736 | 0.1362% | 734.2245 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASME-00015012 | 1382.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-14 08:10:00 | 2021-05-14 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | 3 | 0.83333 | 2388.3403 | 0.1256% | 796.1134 | 0.1256% | 7.26% | 36.38%
BDG-BASME-00015012 | 1139.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-12 09:00:00 | 2022-01-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | 3 | 1 | 2631.375 | 0.114% | 877.125 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASME-00015276 | 1442.6458 | 2014-10-30 | 2021-03-15 08:50:00 | 2021-03-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo y pruebas de funcionamiento: &#x0D; *Consultorio 1 ACT 15276: se evidencia que la tapa protectora de aguja se encuentra suelta, se realiza ajuste de la misma, ajuste de cero y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; *Consultorio 2 ACT 15479: se realiza ajuste de cero y pruebas de funcionamiento satisfactorias, no se evidencia ninguna falla. &#x0D; &#x0D; Equipo operativos en el servicio | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | 4 | 0.33333 | 2328.3681 | 0.1718% | 582.092 | 0.1718% | 9.794% | 46.12%
BDG-BASME-00015276 | 1557.6319 | 2014-10-30 | 2020-11-20 09:30:00 | 2020-11-20 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | 4 | 0.66667 | 2213.3958 | 0.1807% | 553.349 | 0.1807% | 10.28% | 47.83%
BDG-BASME-00015276 | 1382.4583 | 2014-10-30 | 2021-05-14 14:00:00 | 2021-05-14 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | 4 | 1 | 2388.5833 | 0.1675% | 597.1458 | 0.1675% | 9.559% | 45.28%
BDG-BASME-00015276 | 1137.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-14 11:00:00 | 2022-01-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | 4 | 1 | 2633.4583 | 0.1519% | 658.3646 | 0.1519% | 8.711% | 42.12%
BDG-BASME-00015176 | 1557.6319 | 2014-10-30 | 2020-11-20 09:30:00 | 2020-11-20 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | 3 | 0.66667 | 2213.3958 | 0.1355% | 737.7986 | 0.1355% | 7.81% | 38.61%
BDG-BASME-00015176 | 1382.4375 | 2014-10-30 | 2021-05-14 14:30:00 | 2021-05-14 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | 3 | 1 | 2388.6042 | 0.1256% | 796.2014 | 0.1256% | 7.259% | 36.37%
BDG-BASME-00015176 | 1133.5 | 2014-10-30 | 2022-01-18 13:00:00 | 2022-01-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | 3 | 1 | 2637.5417 | 0.1137% | 879.1806 | 0.1137% | 6.597% | 33.6%
BDG-BASME-00015077 | 1568.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-09 08:40:00 | 2020-11-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | 3 | 0.66667 | 2202.3611 | 0.1362% | 734.1204 | 0.1362% | 7.848% | 38.76%
BDG-BASME-00015077 | 1378.4444 | 2014-10-30 | 2021-05-18 14:20:00 | 2021-05-18 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | 3 | 1 | 2392.5972 | 0.1254% | 797.5324 | 0.1254% | 7.247% | 36.33%
BDG-BASME-00015077 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | 3 | 1 | 2631.4167 | 0.114% | 877.1389 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASCU-00014949 | 1568.375 | 2014-10-30 | 2020-11-09 15:40:00 | 2020-11-09 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula | 14949 | BANM2015628 | 3 | 0.66667 | 2202.6528 | 0.1362% | 734.2176 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASCU-00014949 | 1376.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-20 08:05:00 | 2021-05-20 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula | 14949 | BANM2015628 | 3 | 0.91667 | 2394.3368 | 0.1253% | 798.1123 | 0.1253% | 7.242% | 36.31%
BDG-BASCU-00014949 | 1138.5 | 2014-10-30 | 2022-01-13 13:00:00 | 2022-01-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula | 14949 | BANM2015628 | 3 | 1 | 2632.5417 | 0.114% | 877.5139 | 0.114% | 6.609% | 33.65%
BDG-BASCU-00014903 | 1568.4167 | 2014-10-30 | 2020-11-09 14:30:00 | 2020-11-09 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | 3 | 0.5 | 2202.6042 | 0.1362% | 734.2014 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASCU-00014903 | 1382.4097 | 2014-10-30 | 2021-05-14 15:05:00 | 2021-05-14 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | 3 | 0.91667 | 2388.6285 | 0.1256% | 796.2095 | 0.1256% | 7.259% | 36.37%
BDG-BASCU-00014903 | 1139.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-12 14:00:00 | 2022-01-12 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | 3 | 1 | 2631.5833 | 0.114% | 877.1944 | 0.114% | 6.611% | 33.66%
BDG-BASCU-00014925 | 286.7083 | 2014-10-30 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 07:00:00 | 12/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/05/2024-Biomedico2 - Se retira para mantenimiento y se realiza los ajustes necesarios | Correctivo menor | Bascula | 14925 | BANM2015630 | 5 | 1 | 3484.3333 | 0.1435% | 696.8667 | 0.1435% | 8.25% | 40.35%
BDG-BASCU-00014925 | 1407.6111 | 2014-10-30 | 2021-04-19 09:40:00 | 2021-04-19 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de bascula ya que se encontraba rota su estructura por posible golpe&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Bascula | 14925 | BANM2015630 | 5 | 0.33333 | 2363.4028 | 0.2116% | 472.6806 | 0.2116% | 11.92% | 53.31%
BDG-BASCU-00014925 | 1565.625 | 2014-10-30 | 2020-11-12 09:30:00 | 2020-11-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula | 14925 | BANM2015630 | 5 | 0.5 | 2205.3958 | 0.2267% | 441.0792 | 0.2267% | 12.72% | 55.79%
BDG-BASCU-00014925 | 1376.5764 | 2014-10-30 | 2021-05-20 11:05:00 | 2021-05-20 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula | 14925 | BANM2015630 | 5 | 0.91667 | 2394.4618 | 0.2088% | 478.8924 | 0.2088% | 11.78% | 52.85%
BDG-BASCU-00014925 | 1138.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-13 12:00:00 | 2022-01-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula | 14925 | BANM2015630 | 5 | 1 | 2632.5 | 0.1899% | 526.5 | 0.1899% | 10.77% | 49.53%
BDG-BASME-00015483 | 1543.5833 | 2014-10-30 | 2020-12-04 10:20:00 | 2020-12-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de bascula mecánica a cero. &#x0D; Se recomienda ajustar a cero antes de usar. &#x0D; Equipo queda operativo | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.33333 | 2227.4306 | 0.3143% | 318.2044 | 0.3143% | 17.18% | 67.74%
BDG-BASME-00015483 | 1533.5347 | 2014-10-30 | 2020-12-14 11:30:00 | 2020-12-14 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección física y funcional del equipo, se evidencia que el equipo se encuentra desajustado.&#x0D; Se realiza ajuste a cero por medio de los resortes y pruebas funcionales completadas satisfactoriamente. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.33333 | 2237.4792 | 0.3129% | 319.6399 | 0.3129% | 17.11% | 67.58%
BDG-BASME-00015483 | 1417.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-09 10:40:00 | 2021-04-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia desfase de pesaje. &#x0D; Se realiza ajuste interno de mecanismos y pruebas de funcionamiento con pesas de calibración. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.66667 | 2353.4444 | 0.2974% | 336.2063 | 0.2974% | 16.34% | 65.73%
BDG-BASME-00015483 | 1557.6319 | 2014-10-30 | 2020-11-20 09:30:00 | 2020-11-20 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.66667 | 2213.3958 | 0.3163% | 316.1994 | 0.3163% | 17.28% | 67.97%
BDG-BASME-00015483 | 1376.4931 | 2014-10-30 | 2021-05-20 13:05:00 | 2021-05-20 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.91667 | 2394.5451 | 0.2923% | 342.0779 | 0.2923% | 16.09% | 65.09%
BDG-BASME-00015483 | 1510.5 | 2014-10-30 | 2021-01-06 12:30:00 | 2021-01-06 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bascula la cual se encontraba ubicada en el consultorio 208 marca Health o meter ACT 15747 ya que cumplía con las especificaciones de peso requeridas en el ingreso de cirugía y las de ingreso de cirugía marca NEW MED ACT 15483 se traslada al consultorio 208 dicha bascula se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento se entrega bascula al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 0.5 | 2260.5208 | 0.3097% | 322.9315 | 0.3097% | 16.96% | 67.2%
BDG-BASME-00015483 | 1137.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-14 11:00:00 | 2022-01-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | 7 | 1 | 2633.4583 | 0.2658% | 376.2083 | 0.2658% | 14.74% | 61.59%
BDG-BASME-00015479 | 1557.6319 | 2014-10-30 | 2020-11-20 09:30:00 | 2020-11-20 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | 3 | 0.66667 | 2213.3958 | 0.1355% | 737.7986 | 0.1355% | 7.81% | 38.61%
BDG-BASME-00015479 | 1382.8958 | 2014-10-30 | 2021-05-14 03:30:00 | 2021-05-14 02:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | 3 | 1 | 2388.1458 | 0.1256% | 796.0486 | 0.1256% | 7.26% | 36.38%
BDG-BASME-00015479 | 1145.375 | 2014-10-30 | 2022-01-06 16:00:00 | 2022-01-06 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | 3 | 1 | 2625.6667 | 0.1143% | 875.2222 | 0.1143% | 6.626% | 33.72%
BDG-BASME-00015081 | 1568.625 | 2014-10-30 | 2020-11-09 09:45:00 | 2020-11-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | 3 | 0.75 | 2202.4062 | 0.1362% | 734.1354 | 0.1362% | 7.848% | 38.76%
BDG-BASME-00015081 | 1378.4028 | 2014-10-30 | 2021-05-18 15:20:00 | 2021-05-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | 3 | 1 | 2392.6389 | 0.1254% | 797.5463 | 0.1254% | 7.247% | 36.33%
BDG-BASME-00015081 | 1139.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-12 09:00:00 | 2022-01-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | 3 | 1 | 2631.375 | 0.114% | 877.125 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASME-00014756 | 1559.625 | 2014-10-30 | 2020-11-18 09:45:00 | 2020-11-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | 2 | 0.75 | 2211.4062 | 0.09044% | 1105.7031 | 0.09044% | 5.282% | 27.79%
BDG-BASME-00014756 | 1376.5764 | 2014-10-30 | 2021-05-20 11:05:00 | 2021-05-20 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | 2 | 0.91667 | 2394.4618 | 0.08353% | 1197.2309 | 0.08353% | 4.888% | 25.97%
BDG-BASME-00014293 | 1565.4444 | 2014-10-30 | 2020-11-12 13:50:00 | 2020-11-12 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | 3 | 0.5 | 2205.5764 | 0.136% | 735.1921 | 0.136% | 7.837% | 38.72%
BDG-BASME-00014293 | 1369.5764 | 2014-10-30 | 2021-05-27 11:05:00 | 2021-05-27 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | 3 | 0.91667 | 2401.4618 | 0.1249% | 800.4873 | 0.1249% | 7.221% | 36.22%
BDG-BASME-00014293 | 1138.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-13 09:00:00 | 2022-01-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | 3 | 1 | 2632.375 | 0.114% | 877.4583 | 0.114% | 6.609% | 33.65%
BDG-BASME-00014429 | 1559.4861 | 2014-10-30 | 2020-11-18 13:10:00 | 2020-11-18 12:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | 3 | 0.83333 | 2211.5486 | 0.1357% | 737.1829 | 0.1357% | 7.817% | 38.64%
BDG-BASME-00014429 | 1372.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-24 08:20:00 | 2021-05-24 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | 3 | 1 | 2398.3472 | 0.1251% | 799.4491 | 0.1251% | 7.23% | 36.26%
BDG-BASME-00014429 | 445.6667 | 2014-10-30 | 2023-12-07 10:34:00 | 2023-12-07 08:00:00 | 12/12/2023-Senior - Se realizan ajuste de mecanismos internos de las bascula, se realizan pruebas funcionales con pesas calibradas. Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | 3 | 2.5667 | 3325.4403 | 0.09021% | 1108.4801 | 0.09021% | 5.269% | 27.73%
BDG-BASME-00015432 | 1568.375 | 2014-10-30 | 2020-11-09 15:30:00 | 2020-11-09 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | 3 | 0.5 | 2202.6458 | 0.1362% | 734.2153 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-BASME-00015432 | 1382.7431 | 2014-10-30 | 2021-05-14 07:05:00 | 2021-05-14 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | 3 | 0.91667 | 2388.2951 | 0.1256% | 796.0984 | 0.1256% | 7.26% | 36.38%
BDG-BASME-00015432 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | 3 | 1 | 2631.4167 | 0.114% | 877.1389 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASME-00014196 | 1567.4444 | 2014-10-30 | 2020-11-10 14:10:00 | 2020-11-10 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | 2 | 0.83333 | 2203.5903 | 0.09076% | 1101.7951 | 0.09076% | 5.3% | 27.87%
BDG-BASME-00014196 | 1372.4014 | 2014-10-30 | 2021-05-24 15:20:00 | 2021-05-24 14:22:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | 2 | 0.96667 | 2398.6389 | 0.08338% | 1199.3194 | 0.08338% | 4.88% | 25.93%
BDG-BASME-00015433 | 1559.6944 | 2014-10-30 | 2020-11-18 08:10:00 | 2020-11-18 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | 3 | 0.83333 | 2211.3403 | 0.1357% | 737.1134 | 0.1357% | 7.817% | 38.64%
BDG-BASME-00015433 | 1374.3958 | 2014-10-30 | 2021-05-22 15:15:00 | 2021-05-22 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | 3 | 0.75 | 2396.6354 | 0.1252% | 798.8785 | 0.1252% | 7.235% | 36.28%
BDG-BASME-00015433 | 1145.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-06 17:00:00 | 2022-01-06 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | 3 | 1 | 2625.7083 | 0.1143% | 875.2361 | 0.1143% | 6.626% | 33.72%
BDG-BASME-00014214 | 1568.7083 | 2014-10-30 | 2020-11-09 07:45:00 | 2020-11-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | 2 | 0.75 | 2202.3229 | 0.09081% | 1101.1615 | 0.09081% | 5.303% | 27.89%
BDG-BASME-00014214 | 1370.5764 | 2014-10-30 | 2021-05-26 11:05:00 | 2021-05-26 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | 2 | 0.91667 | 2400.4618 | 0.08332% | 1200.2309 | 0.08332% | 4.876% | 25.91%
BDG-BASME-00014813 | 1565.4583 | 2014-10-30 | 2020-11-12 13:40:00 | 2020-11-12 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | 2 | 0.66667 | 2205.5694 | 0.09068% | 1102.7847 | 0.09068% | 5.295% | 27.85%
BDG-BASME-00014813 | 1372.5694 | 2014-10-30 | 2021-05-24 11:20:00 | 2021-05-24 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | 2 | 1 | 2398.4722 | 0.08339% | 1199.2361 | 0.08339% | 4.88% | 25.93%
BFE-FUENL-0BBR3907 | 33.7083 | 2013-10-31 | 2025-01-22 08:00:00 | 2025-01-22 07:00:00 | 24/01/2025-Senior - Se realiza entrega de fuente de luz con serie BBR4329, con pruebas de funcionales sin novedad. se realiza arreglo de membrana de teclado del botón stand by, queda en buen estado, fuente de luz operativa. | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | 3 | 1 | 4101.3333 | 0.07315% | 1367.1111 | 0.07315% | 4.294% | 23.15%
BFE-FUENL-0BBR3907 | 615.7083 | 2013-10-31 | 2023-06-20 11:00:00 | 2023-06-20 07:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 20/06/2023-Senior - Consola fuente de luz con 261 horas de uso, equipo funcional. | correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | 3 | 4 | 3519.4583 | 0.08524% | 1173.1528 | 0.08524% | 4.986% | 26.43%
BFE-FUENL-0BBR3907 | 265.7083 | 2013-10-31 | 2024-06-04 09:00:00 | 2024-06-04 07:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 14/06/2024-Senior - Consola de fuente de luz con 302 horas de uso, equipo presenta error de temperatura, daño que lo hace inoperativo y no apto para su uso. Consolas restantes, superan prueba funcional sin novedad. | correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | 3 | 2 | 3869.375 | 0.07753% | 1289.7917 | 0.07753% | 4.545% | 24.35%
BRG-MEZCL-00015431 | 1603.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-05 11:30:00 | 2020-10-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del blender y este deja de presentar la fuga que tenia | Correctivo menor | Mezclador De Flujo Bajo | 15431 | BX1753834 | 1 | 0.5 | 2167.4792 | 0.04614% | 2167.4792 | 0.04614% | 2.73% | 15.3%
BDG-PESBE-00012873 | 21.6312 | 2014-10-30 | 2025-02-03 09:40:00 | 2025-02-03 08:51:00 | 21/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - se realiza ajuste de boto de encendido ya que se encuentra con falla al momento de realizar el encendido se realiza cambio de boto se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | 5 | 0.81667 | 3749.4028 | 0.1334% | 749.8806 | 0.1334% | 7.69% | 38.13%
BDG-PESBE-00012873 | 1764.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-27 10:45:00 | 2020-04-27 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de adaptador de corriente de la pesabebé. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | 5 | 0.75 | 2006.4479 | 0.2492% | 401.2896 | 0.2492% | 13.89% | 59.23%
BDG-PESBE-00012873 | 1566.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-11 11:00:00 | 2020-11-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | 5 | 0.66667 | 2204.4583 | 0.2268% | 440.8917 | 0.2268% | 12.72% | 55.8%
BDG-PESBE-00012873 | 1372.6319 | 2014-10-30 | 2021-05-24 09:35:00 | 2021-05-24 08:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | 5 | 0.75 | 2398.3993 | 0.2085% | 479.6799 | 0.2085% | 11.76% | 52.79%
BDG-PESBE-00012873 | 1137.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-14 14:00:00 | 2022-01-14 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | 5 | 1 | 2633.5833 | 0.1899% | 526.7167 | 0.1899% | 10.77% | 49.51%
BDG-PESBE-00015818 | 1599.5833 | 2014-10-30 | 2020-10-09 10:30:00 | 2020-10-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza externa verificación del display, bandeja de pesaje, estado de comandos, pruebas de repetibilidad de peso se realizan pruebas con masas patrón verificando que se encuentra en rangos establecidos por fabrica. (5,10,15). | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | 5 | 0.5 | 2171.4375 | 0.2303% | 434.2875 | 0.2303% | 12.9% | 56.35%
BDG-PESBE-00015818 | 1763.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-28 10:30:00 | 2020-04-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza externa del equipo observando que presenta rayones por su uso. Se realiza el voltaje de la batería el cual esta en 7,5v. Se realizan pruebas de funcionamiento con masas el cual pasa satisfactoriamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | 5 | 0.5 | 2007.4375 | 0.2491% | 401.4875 | 0.2491% | 13.88% | 59.21%
BDG-PESBE-00015818 | 1375.6493 | 2014-10-30 | 2021-05-21 09:10:00 | 2021-05-21 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | 5 | 0.75 | 2395.3819 | 0.2087% | 479.0764 | 0.2087% | 11.77% | 52.83%
BDG-PESBE-00015818 | 775.3403 | 2014-10-30 | 2023-01-11 16:20:00 | 2023-01-11 15:50:00 | 26/01/2023-Senior - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas. Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | Correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | 5 | 0.5 | 2995.6806 | 0.1669% | 599.1361 | 0.1669% | 9.529% | 45.17%
BDG-PESBE-00015818 | 1139.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-12 11:00:00 | 2022-01-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | 5 | 1 | 2631.4583 | 0.19% | 526.2917 | 0.19% | 10.77% | 49.54%
BCC-ELCBI-00018139 | 804.6132 | 2014-10-30 | 2022-12-13 09:50:00 | 2022-12-13 09:17:00 | 06/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de electrobisturi el cual se encuentra con conectores de pedal con desprendimiento de sus conector a equipo Se realiza ajuste de conectores y se dan indicaciones al personal para su buen manejo , 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de electrobisturi el cual se encuentra con conectores de pedal con desprendimiento de sus conector a equipo Se realiza ajuste de conectores y se dan indicaciones al personal para su buen manejo | Correctivo menor | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | 3 | 0.55 | 2966.4097 | 0.1011% | 988.8032 | 0.1011% | 5.888% | 30.52%
BCC-ELCBI-00018139 | 748.6667 | 2014-10-30 | 2023-02-07 15:00:00 | 2023-02-07 08:00:00 | 13/03/2023-Senior - Se realiza inspección visual , limpieza general del equipo no se encuentran fluidos solo polvo. Se realiza calibración y ajuste de corriente de fuga según el manual de servicio . Se realiza verificación de funcionamiento , el equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | 3 | 7 | 3022.625 | 0.09925% | 1007.5417 | 0.09925% | 5.781% | 30.04%
BCC-ELCBI-00018139 | 850.75 | 2014-10-30 | 2022-10-28 07:00:00 | 2022-10-28 06:00:00 | 28/10/2022-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 1480H400 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 420302 | correctivo menor | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | 3 | 1 | 2920.2917 | 0.1027% | 973.4306 | 0.1027% | 5.978% | 30.91%
BCC-ELCBI-00018141 | 850.7083 | 2014-10-30 | 2022-10-28 08:00:00 | 2022-10-28 07:00:00 | 28/10/2022-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 1480H400 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | 2 | 1 | 2920.3333 | 0.06849% | 1460.1667 | 0.06849% | 4.026% | 21.85%
BCC-ELCBI-00018141 | 668.75 | 2014-10-30 | 2023-04-28 07:00:00 | 2023-04-28 06:00:00 | 10/05/2023-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. ULTIMA VISITA DE GARANTIA. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 1431H400 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | 2 | 1 | 3102.2917 | 0.06447% | 1551.1458 | 0.06447% | 3.794% | 20.71%
BCC-ELCBI-00018140 | 850.6667 | 2014-10-30 | 2022-10-28 09:00:00 | 2022-10-28 08:00:00 | 28/10/2022-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 1480H400 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | 2 | 1 | 2920.375 | 0.06848% | 1460.1875 | 0.06848% | 4.026% | 21.85%
BCC-ELCBI-00018140 | 668.7083 | 2014-10-30 | 2023-04-28 08:00:00 | 2023-04-28 07:00:00 | 10/05/2023-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. ULTIMA VISITA DE GARANTIA. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 1431H400 ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | 2 | 1 | 3102.3333 | 0.06447% | 1551.1667 | 0.06447% | 3.794% | 20.71%
BCC-ELCBI-0006694 | 521.75 | 2014-10-30 | 2023-09-22 07:30:00 | 2023-09-22 06:00:00 | 10/10/2023-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | correctivo menor | Electrobisturi | 18790 | CAE0006694 | 2 | 1.5 | 3249.3125 | 0.06155% | 1624.6562 | 0.06155% | 3.626% | 19.88%
BCC-ELCBI-0006694 | 339.75 | 2014-10-30 | 2024-03-22 08:00:00 | 2024-03-22 06:00:00 | 30/04/2024-gbayona - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | correctivo menor | Electrobisturi | 18790 | CAE0006694 | 2 | 2 | 3431.3333 | 0.05829% | 1715.6667 | 0.05829% | 3.437% | 18.93%
BCC-ELCBI-00019440 | 122.75 | 2014-10-30 | 2024-10-25 07:00:00 | 2024-10-25 06:00:00 | 29/10/2024-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | correctivo menor | Electrobisturi | 19440 | CAE0007696 | 1 | 1 | 3648.2917 | 0.02741% | 3648.2917 | 0.02741% | 1.631% | 9.396%
BVN-VENTI-00018333 | 388.609 | 2014-10-30 | 2024-02-02 09:39:00 | 2024-02-02 09:23:00 | 01/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2024-Biomedico1 - Se realizan ajuste de soporte de circuito , 02/02/2024-Biomedico1 - Se realizan ajuste de soporte de circuito , 02/02/2024-Biomedico1 - Se realizan ajuste de soporte de circuito | correctivo menor | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | 2 | 0.26667 | 3382.4021 | 0.05913% | 1691.201 | 0.05913% | 3.486% | 19.17%
BVN-VENTI-00018333 | 424.5417 | 2014-10-30 | 2023-12-28 12:00:00 | 2023-12-28 11:00:00 | 28/12/2023-Senior - Revisión general por estado y funcionamiento, el sonido del ventilador en normal, cuando se comparan dos ventiladores al mismo tiempo se pueden escuchar que las turbinas de ambos equipos tienen sonidos diferentes, pero no significa que alguno de los dos equipos tengan problemas. El ventilador se entrega funcionando correctamente. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | 2 | 1 | 3346.5 | 0.05976% | 1673.25 | 0.05976% | 3.522% | 19.36%
BMO-MOSIV-00000115 | 1560.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-17 08:30:00 | 2020-11-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se revisa equipo en donde se evidencia conexiones de forma inadecuada. se realiza ajuste de la conexión del cable ac y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 0.5 | 2210.3542 | 0.3167% | 315.7649 | 0.3167% | 17.31% | 68.02%
BMO-MOSIV-00015449 | 1560.5833 | 2014-10-30 | 2020-11-17 11:00:00 | 2020-11-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se asegura monitor de signos vitales a mesa de transporte con soporte. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 1 | 2210.4583 | 0.5881% | 170.0353 | 0.5881% | 29.73% | 87.96%
BMO-MOSIV-00015594 | 1558.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-19 08:20:00 | 2020-11-19 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa verifica msv y se evidencia acople unión dañado por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo. Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 0.33333 | 2212.3472 | 0.2712% | 368.7245 | 0.2712% | 15.02% | 62.33%
BMO-MOSIV-00014801 | 1557.5347 | 2014-10-30 | 2020-11-20 11:30:00 | 2020-11-20 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa verifica msv y se evidencia acople unión dañado por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo. Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | 5 | 0.33333 | 2213.4792 | 0.2259% | 442.6958 | 0.2259% | 12.67% | 55.66%
BMO-MOSIV-00016104 | 1550.6278 | 2014-10-30 | 2020-11-27 09:32:00 | 2020-11-27 08:56:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del equipo puesto que se manifiesta que presenta error de MANGUITO SUELTO PNI, se procede a&#x0D; destapar el equipo, observando conexiones internas, se realiza ajuste de las mismas y limpieza del sistema neumatico;&#x0D; continuo a esto se realiza revision de parametros, siendo asi:&#x0D; NIBP&#x0D; 60/30(40): 60/33(39)&#x0D; 120/80(93): 119/81(92)&#x0D; 150/100(116): 147/101(116)&#x0D; SpO2&#x0D; 85: 85&#x0D; 90: 90&#x0D; 95: 95&#x0D; ECG&#x0D; 30: 30&#x0D; 60: 60&#x0D; 80: 80&#x0D; 120: 120&#x0D; 210: 210&#x0D; TEMP&#x0D; 36.0 : 36.0&#x0D; 38.5: 38.5&#x0D; Observando que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento.&#x0D; OBSERVACIONES:Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | 5 | 0.6 | 2220.3972 | 0.2252% | 444.0794 | 0.2252% | 12.64% | 55.54%
BMO-MOSIV-00012793 | 1550.3889 | 2014-10-30 | 2020-11-27 15:00:00 | 2020-11-27 14:40:00 | -NO_DEFINIDO - se revisa msv, se realiza ajuste de sistema de monitor ya que no registraba señal ECG. &#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 0.33333 | 2220.625 | 0.2702% | 370.1042 | 0.2702% | 14.97% | 62.19%
BMO-MOSIV-00008134 | 1544.4167 | 2014-10-30 | 2020-12-03 15:00:00 | 2020-12-03 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 1 | 2226.625 | 0.3593% | 278.3281 | 0.3593% | 19.39% | 72.57%
BMO-MOSIV-00008128 | 1537.7153 | 2014-10-30 | 2020-12-10 07:10:00 | 2020-12-10 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra fuga en cable de linea arterial, se realiza cambio de la misma y se realizan pruebas funcionales. &#x0D; &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 0.33333 | 2233.2986 | 0.3134% | 319.0427 | 0.3134% | 17.14% | 67.64%
BMO-MOSIV-00008127 | 1526.6875 | 2014-10-30 | 2020-12-21 08:10:00 | 2020-12-21 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se cambian baterías, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 0.66667 | 2244.3403 | 0.2673% | 374.0567 | 0.2673% | 14.82% | 61.8%
BMO-MOSIV-00010012 | 1526.5278 | 2014-10-30 | 2020-12-21 11:40:00 | 2020-12-21 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos de back up en perfectas condiciones y con pruebas funcionales completadas. &#x0D; Mientras se repara msv del servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | 5 | 0.33333 | 2244.4861 | 0.2228% | 448.8972 | 0.2228% | 12.51% | 55.16%
BMO-MOSIV-00003845 | 1526.4896 | 2014-10-30 | 2020-12-21 13:00:00 | 2020-12-21 12:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 0.75 | 2244.5417 | 0.2673% | 374.0903 | 0.2673% | 14.82% | 61.8%
BMO-MOSIV-00008129 | 1526.4479 | 2014-10-30 | 2020-12-21 14:00:00 | 2020-12-21 13:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 0.75 | 2244.5833 | 0.3119% | 320.6548 | 0.3119% | 17.07% | 67.46%
BMO-MOSIV-00008132 | 1526.4062 | 2014-10-30 | 2020-12-21 15:00:00 | 2020-12-21 14:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 0.75 | 2244.625 | 0.401% | 249.4028 | 0.401% | 21.38% | 76.39%
BMO-MOSIV-00007176 | 1526.4062 | 2014-10-30 | 2020-12-21 15:00:00 | 2020-12-21 14:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | 5 | 0.75 | 2244.625 | 0.2228% | 448.925 | 0.2228% | 12.51% | 55.15%
BMO-MOSIV-00013491 | 1526.7292 | 2014-10-30 | 2020-12-22 07:00:00 | 2020-12-21 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se encuentra carcasa desajustada.&#x0D; Se realiza ajuste de los tornillos y se realizan pruebas de funcionamiento. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 24.5 | 2245.2917 | 0.2672% | 374.2153 | 0.2672% | 14.81% | 61.79%
BMO-MOSIV-00008133 | 1525.4167 | 2014-10-30 | 2020-12-22 15:00:00 | 2020-12-22 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | 5 | 1 | 2245.625 | 0.2227% | 449.125 | 0.2227% | 12.51% | 55.14%
BMO-MOSIV-00015787 | 1511.4583 | 2014-10-30 | 2021-01-05 14:00:00 | 2021-01-05 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra botón on/off hundido por tanto no realiza el contacto adecuado. &#x0D; &#x0D; Se procede a realizar ajuste de botón y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 1 | 2259.5833 | 0.4868% | 205.4167 | 0.4868% | 25.33% | 82.67%
BMO-MOSIV-00016098 | 1494.6208 | 2014-10-30 | 2021-01-22 10:06:00 | 2021-01-22 09:06:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | 4 | 1 | 2276.4208 | 0.1757% | 569.1052 | 0.1757% | 10.01% | 46.88%
BMO-MOSIV-00016101 | 1494.6 | 2014-10-30 | 2021-01-22 10:36:00 | 2021-01-22 09:36:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | 3 | 1 | 2276.4417 | 0.1318% | 758.8139 | 0.1318% | 7.603% | 37.78%
BMO-MOSIV-00016099 | 1494.5576 | 2014-10-30 | 2021-01-22 11:37:00 | 2021-01-22 10:37:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | 3 | 1 | 2276.484 | 0.1318% | 758.828 | 0.1318% | 7.602% | 37.78%
BMO-MOSIV-00016100 | 1494.5431 | 2014-10-30 | 2021-01-22 12:03:00 | 2021-01-22 10:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | 3 | 1.0833 | 2276.5021 | 0.1318% | 758.834 | 0.1318% | 7.602% | 37.77%
BMO-MOSIV-00015788 | 1488.625 | 2014-10-30 | 2021-01-28 09:20:00 | 2021-01-28 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de carro de transporte de monitor de signos vitales, ya que el que se encontraba en servicio presentaba daños en las ruedas y no se encontraba estable. &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.33333 | 2282.3889 | 0.5696% | 175.5684 | 0.5696% | 28.95% | 87.13%
BMO-MOSIV-00009874 | 1487.3681 | 2014-10-30 | 2021-01-29 15:30:00 | 2021-01-29 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector ECG ya que se encontraba roto, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 0.33333 | 2283.6458 | 0.3941% | 253.7384 | 0.3941% | 21.06% | 75.8%
BDG-MOSIV-00015947 | 1477.4653 | 2014-10-30 | 2021-02-08 13:10:00 | 2021-02-08 12:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se encuentra conector de red suelto. &#x0D; Se procede a realizar el ajuste del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 0.33333 | 2293.5486 | 0.3488% | 286.6936 | 0.3488% | 18.88% | 71.51%
BMO-MOSIV-00015787 | 1475.375 | 2014-10-30 | 2021-02-10 15:40:00 | 2021-02-10 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se encuentra botón de encendido y apagado desajustado por tanto esta presentado fallas en su funcionamiento. &#x0D; Se procede a realizar ajuste interno del botón y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Se entrega equipo operativo al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.66667 | 2295.6528 | 0.4792% | 208.6957 | 0.4792% | 24.99% | 82.18%
BMO-MOSIV-00015788 | 1468.5625 | 2014-10-30 | 2021-02-17 12:42:00 | 2021-02-17 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia botón on/off desajustado. &#x0D; Se realiza ajuste del mismo y pruebas funcionales completadas satisfactoriamente&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 2.2 | 2302.5292 | 0.5646% | 177.1176 | 0.5646% | 28.73% | 86.9%
BMO-MOSIV-00007540 | 1460.5694 | 2014-10-30 | 2021-02-25 10:40:00 | 2021-02-25 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de sensor, se encuentra sensor con pines desoldados, se realiza ajuste y reparación del mismo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | 5 | 0.33333 | 2310.4444 | 0.2164% | 462.0889 | 0.2164% | 12.18% | 54.12%
BMO-MOSIV-00016104 | 1459.4139 | 2014-10-30 | 2021-02-26 15:05:00 | 2021-02-26 14:04:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | 5 | 1.0167 | 2311.6285 | 0.2163% | 462.3257 | 0.2163% | 12.17% | 54.1%
BMO-MOSIV-00011418 | 1455.5278 | 2014-10-30 | 2021-03-02 12:20:00 | 2021-03-02 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; NOVEDAD: Se realiza cambio de batería se informa que el equipo se encuentra en préstamo en vacunación covid 19.&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 1 | 2315.5139 | 0.3023% | 330.7877 | 0.3023% | 16.59% | 66.32%
BMO-MOSIV-00015787 | 1452.5347 | 2014-10-30 | 2021-03-05 11:30:00 | 2021-03-05 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y se evidencia manguera NIBP obstruida. &#x0D; Se realiza limpieza y ajuste de la misma, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.33333 | 2318.4792 | 0.4744% | 210.7708 | 0.4744% | 24.77% | 81.88%
BMO-MOSIV-00015788 | 1452.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-05 14:50:00 | 2021-03-05 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.5 | 2318.6181 | 0.5607% | 178.3552 | 0.5607% | 28.57% | 86.71%
BMO-MOSIV-00010012 | 1449.4097 | 2014-10-30 | 2021-03-08 15:10:00 | 2021-03-08 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; NOTA: el equipo se encuentra Enel área de vacunación covid desde el 3 de marzo 2021 | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | 5 | 1 | 2321.6319 | 0.2154% | 464.3264 | 0.2154% | 12.12% | 53.94%
BMO-MOSIV-00012982 | 1448.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-09 08:20:00 | 2021-03-09 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 1 | 2322.3472 | 0.2584% | 387.0579 | 0.2584% | 14.36% | 60.55%
BMO-MOSIV-00009875 | 1448.5694 | 2014-10-30 | 2021-03-09 11:20:00 | 2021-03-09 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | 4 | 1 | 2322.4722 | 0.1722% | 580.6181 | 0.1722% | 9.818% | 46.21%
BDG-MOSIV-00016767 | 1448.5104 | 2014-10-30 | 2021-03-09 12:05:00 | 2021-03-09 11:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con correa de ajuste rota por esfuerzo máximo. &#x0D; Se realiza ajuste de oxímetro con correa nueva y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.33333 | 2322.5035 | 0.2583% | 387.0839 | 0.2583% | 14.36% | 60.55%
BMO-MOSIV-00015449 | 1446.5694 | 2014-10-30 | 2021-03-11 11:20:00 | 2021-03-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; NOTA: se evidencia golpe leve en la parte izquierda, se evidencia ausencia de la tapa posterior del monitor | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 1 | 2324.4722 | 0.5593% | 178.8056 | 0.5593% | 28.51% | 86.65%
BMO-MOSIV-00015449 | 1446.3542 | 2014-10-30 | 2021-03-11 15:50:00 | 2021-03-11 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia fuga en conector de manguera NIBP.&#x0D; Se realiza corte y ajuste de manguera a acople NIBP; se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0.33333 | 2324.6597 | 0.5592% | 178.82 | 0.5592% | 28.5% | 86.64%
BMO-MOSIV-00015199 | 1445.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-12 08:20:00 | 2021-03-12 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; NOTA: Se evidencia pantalla inferior izquierda con tendencia a fondo blanco. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | 5 | 1 | 2325.3472 | 0.215% | 465.0694 | 0.215% | 12.1% | 53.89%
BMO-MOSIV-00010569 | 1440.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-17 08:20:00 | 2021-03-17 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 1 | 2330.3472 | 0.4291% | 233.0347 | 0.4291% | 22.7% | 78.67%
BMO-MOSIV-00010571 | 1440.6528 | 2014-10-30 | 2021-03-17 09:20:00 | 2021-03-17 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se realiza instalación de batería nueva&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 1 | 2330.3889 | 0.3433% | 291.2986 | 0.3433% | 18.61% | 70.94%
BMO-MOSIV-00014800 | 1439.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-18 08:20:00 | 2021-03-18 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | 3 | 1 | 2331.3472 | 0.1287% | 777.1157 | 0.1287% | 7.43% | 37.08%
BMO-MOSIV-00015447 | 1439.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-18 08:20:00 | 2021-03-18 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 1 | 2331.3472 | 0.386% | 259.0386 | 0.386% | 20.68% | 75.09%
BMO-MOSIV-00011247 | 1439.6111 | 2014-10-30 | 2021-03-18 10:20:00 | 2021-03-18 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | 4 | 1 | 2331.4306 | 0.1716% | 582.8576 | 0.1716% | 9.782% | 46.08%
BMO-MOSIV-00015817 | 1439.375 | 2014-10-30 | 2021-03-18 15:20:00 | 2021-03-18 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de brazalete pediátrico y se evidencia fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Se realiza cambio de brazalete en ronda realizada en el servicio 18/03/2021. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 0.33333 | 2331.6389 | 0.3002% | 333.0913 | 0.3002% | 16.48% | 66.07%
BMO-MOSIV-00015817 | 1439.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-18 15:50:00 | 2021-03-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 1.5 | 2331.6597 | 0.3002% | 333.0942 | 0.3002% | 16.48% | 66.07%
BMO-MOSIV-00009877 | 1438.6111 | 2014-10-30 | 2021-03-19 10:20:00 | 2021-03-19 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se realiza instalación de batería nueva&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 1 | 2332.4306 | 0.2572% | 388.7384 | 0.2572% | 14.3% | 60.39%
BMO-MOSIV-00013420 | 1434.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-23 07:20:00 | 2021-03-23 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, pruebas de funcionamiento satisfactorias, no se evidencia ninguna novedad. equipo operativo en el servicio. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 0.33333 | 2336.3056 | 0.2996% | 333.7579 | 0.2996% | 16.45% | 65.99%
BMO-MOSIV-00009874 | 1434.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-23 08:20:00 | 2021-03-23 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 1 | 2336.3472 | 0.3852% | 259.5941 | 0.3852% | 20.64% | 75.01%
BMO-MOSIV-00015467 | 1434.6458 | 2014-10-30 | 2021-03-23 08:50:00 | 2021-03-23 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de sensor, se evidencia fractura en carcasa y resorte. Se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.33333 | 2336.3681 | 0.5136% | 194.6973 | 0.5136% | 26.52% | 84.26%
BMO-MOSIV-00010010 | 1434.5278 | 2014-10-30 | 2021-03-23 12:20:00 | 2021-03-23 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | 5 | 1 | 2336.5139 | 0.214% | 467.3028 | 0.214% | 12.05% | 53.72%
BMO-MOSIV-00011417 | 1434.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-23 15:20:00 | 2021-03-23 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 1 | 2336.6389 | 0.2568% | 389.4398 | 0.2568% | 14.28% | 60.32%
BMO-MOSIV-00012793 | 1434.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-23 15:20:00 | 2021-03-23 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 1 | 2336.6389 | 0.2568% | 389.4398 | 0.2568% | 14.28% | 60.32%
BMO-MOSIV-00010047 | 1433.6875 | 2014-10-30 | 2021-03-24 08:20:00 | 2021-03-24 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.83333 | 2337.3472 | 0.3423% | 292.1684 | 0.3423% | 18.56% | 70.83%
BMO-MOSIV-00015448 | 1433.7014 | 2014-10-30 | 2021-03-24 08:20:00 | 2021-03-24 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; Se realiza anclaje de equipo a carro de transporte | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 1.1667 | 2337.3472 | 0.4706% | 212.4861 | 0.4706% | 24.6% | 81.63%
BMO-MOSIV-00015787 | 1433.3611 | 2014-10-30 | 2021-03-24 15:50:00 | 2021-03-24 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.5 | 2337.6597 | 0.4706% | 212.5145 | 0.4706% | 24.6% | 81.62%
BMO-MOSIV-00014951 | 1432.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-25 08:20:00 | 2021-03-25 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; NOTA: Se evidencia pantalla con rayón superficial leve y golpe leve en la parte lateral | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 1 | 2338.3472 | 0.3849% | 259.8164 | 0.3849% | 20.62% | 74.98%
BMO-MOSIV-00013701 | 1432.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-25 14:50:00 | 2021-03-25 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.5 | 2338.6181 | 0.3421% | 292.3273 | 0.3421% | 18.56% | 70.81%
BMO-MOSIV-00010009 | 1431.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-26 08:20:00 | 2021-03-26 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 1 | 2339.3472 | 0.2565% | 389.8912 | 0.2565% | 14.26% | 60.28%
BDG-MOSIV-00015947 | 1431.7014 | 2014-10-30 | 2021-03-26 08:20:00 | 2021-03-26 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 1.1667 | 2339.3472 | 0.342% | 292.4184 | 0.342% | 18.55% | 70.8%
BMO-MOSIV-00010008 | 1431.5694 | 2014-10-30 | 2021-03-26 11:20:00 | 2021-03-26 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | 4 | 1 | 2339.4722 | 0.171% | 584.8681 | 0.171% | 9.75% | 45.96%
BMO-MOSIV-00014097 | 1428.6944 | 2014-10-30 | 2021-03-29 08:20:00 | 2021-03-29 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | 3 | 1 | 2342.3472 | 0.1281% | 780.7824 | 0.1281% | 7.397% | 36.94%
BMO-MOSIV-00015298 | 1426.5694 | 2014-10-30 | 2021-03-31 11:20:00 | 2021-03-31 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | 3 | 1 | 2344.4722 | 0.128% | 781.4907 | 0.128% | 7.39% | 36.91%
BMO-MOSIV-00008127 | 1420.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-06 09:10:00 | 2021-04-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 1.1667 | 2350.3819 | 0.2553% | 391.7303 | 0.2553% | 14.2% | 60.11%
BMO-MOSIV-00008128 | 1420.6111 | 2014-10-30 | 2021-04-06 10:10:00 | 2021-04-06 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 0.83333 | 2350.4236 | 0.2978% | 335.7748 | 0.2978% | 16.36% | 65.77%
BMO-MOSIV-00000115 | 1418.6875 | 2014-10-30 | 2021-04-08 08:30:00 | 2021-04-08 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 1 | 2352.3542 | 0.2976% | 336.0506 | 0.2976% | 16.35% | 65.74%
BMO-MOSIV-00003845 | 1418.6146 | 2014-10-30 | 2021-04-08 10:20:00 | 2021-04-08 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 1.0833 | 2352.4306 | 0.2551% | 392.0718 | 0.2551% | 14.19% | 60.08%
BMO-MOSIV-00013420 | 1418.5486 | 2014-10-30 | 2021-04-08 11:50:00 | 2021-04-08 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 1 | 2352.4931 | 0.2976% | 336.0704 | 0.2976% | 16.35% | 65.74%
BMO-MOSIV-00013421 | 1418.5312 | 2014-10-30 | 2021-04-08 12:20:00 | 2021-04-08 11:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | 4 | 1.0833 | 2352.5139 | 0.17% | 588.1285 | 0.17% | 9.699% | 45.78%
BMO-MOSIV-00013422 | 1418.4167 | 2014-10-30 | 2021-04-08 15:00:00 | 2021-04-08 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | 4 | 1 | 2352.625 | 0.17% | 588.1562 | 0.17% | 9.698% | 45.78%
BMO-MOSIV-00008134 | 1418.4167 | 2014-10-30 | 2021-04-08 15:20:00 | 2021-04-08 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se evidencia carcasa con desgaste se hace el ajuste respectivo, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 1.3333 | 2352.6389 | 0.34% | 294.0799 | 0.34% | 18.46% | 70.6%
BMO-MOSIV-00013421 | 1417.3542 | 2014-10-30 | 2021-04-09 15:58:00 | 2021-04-09 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia msv UMEC 10 con falla en bomba, por tanto no realiza la toma de NIBP.&#x0D; Se deja equipo de back up MEC 1200 ACT 13421, mientras se realiza la reparación del msv del servicio. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo se deja con todos los accesorios completos en el servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | 4 | 0.46667 | 2353.6653 | 0.1699% | 588.4163 | 0.1699% | 9.694% | 45.76%
BMO-MOSIV-00010553 | 1414.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-12 11:10:00 | 2021-04-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 1.1667 | 2356.4653 | 0.2971% | 336.6379 | 0.2971% | 16.33% | 65.68%
BMO-MOSIV-00012982 | 1412.6875 | 2014-10-30 | 2021-04-14 07:50:00 | 2021-04-14 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza anclaje de monitor de signos vitales a carro de transporte. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 0.33333 | 2358.3264 | 0.2544% | 393.0544 | 0.2544% | 14.16% | 59.98%
BMO-MOSIV-00007539 | 1412.6875 | 2014-10-30 | 2021-04-14 08:30:00 | 2021-04-14 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | 4 | 1 | 2358.3542 | 0.1696% | 589.5885 | 0.1696% | 9.676% | 45.7%
BMO-MOSIV-00006780 | 1412.6042 | 2014-10-30 | 2021-04-14 10:30:00 | 2021-04-14 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | 3 | 1 | 2358.4375 | 0.1272% | 786.1458 | 0.1272% | 7.348% | 36.74%
BMO-MOSIV-00008132 | 1412.5729 | 2014-10-30 | 2021-04-14 11:20:00 | 2021-04-14 10:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 1.0833 | 2358.4722 | 0.3816% | 262.0525 | 0.3816% | 20.46% | 74.68%
BMO-MOSIV-00002836 | 1412.5625 | 2014-10-30 | 2021-04-14 11:25:00 | 2021-04-14 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se evidencia pantalla con desgaste y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | 3 | 0.91667 | 2358.4757 | 0.1272% | 786.1586 | 0.1272% | 7.348% | 36.74%
BMO-MOSIV-00014073 | 1412.5625 | 2014-10-30 | 2021-04-14 11:30:00 | 2021-04-14 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | 3 | 1 | 2358.4792 | 0.1272% | 786.1597 | 0.1272% | 7.348% | 36.74%
BMO-MOSIV-00000289 | 1412.5208 | 2014-10-30 | 2021-04-14 12:25:00 | 2021-04-14 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | 4 | 0.91667 | 2358.5174 | 0.1696% | 589.6293 | 0.1696% | 9.675% | 45.69%
BMO-MOSIV-00014801 | 1410.7014 | 2014-10-30 | 2021-04-16 08:10:00 | 2021-04-16 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | 5 | 1 | 2360.3403 | 0.2118% | 472.0681 | 0.2118% | 11.94% | 53.35%
BMO-MOSIV-00015576 | 1410.6944 | 2014-10-30 | 2021-04-16 08:30:00 | 2021-04-16 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 1.1667 | 2360.3542 | 0.2542% | 393.3924 | 0.2542% | 14.15% | 59.95%
BMO-MOSIV-00015789 | 1410.6944 | 2014-10-30 | 2021-04-16 08:30:00 | 2021-04-16 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | 4 | 1.1667 | 2360.3542 | 0.1695% | 590.0885 | 0.1695% | 9.668% | 45.67%
BMO-MOSIV-00014211 | 1410.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-16 09:00:00 | 2021-04-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 1 | 2360.375 | 0.2542% | 393.3958 | 0.2542% | 14.15% | 59.95%
BMO-MOSIV-00015574 | 1410.6458 | 2014-10-30 | 2021-04-16 09:30:00 | 2021-04-16 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | 5 | 1 | 2360.3958 | 0.2118% | 472.0792 | 0.2118% | 11.94% | 53.35%
BMO-MOSIV-00015578 | 1410.6528 | 2014-10-30 | 2021-04-16 09:30:00 | 2021-04-16 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | 4 | 1.1667 | 2360.3958 | 0.1695% | 590.099 | 0.1695% | 9.668% | 45.67%
BMO-MOSIV-00015297 | 1410.5972 | 2014-10-30 | 2021-04-16 10:40:00 | 2021-04-16 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | 5 | 1 | 2360.4444 | 0.2118% | 472.0889 | 0.2118% | 11.93% | 53.35%
BMO-MOSIV-00015790 | 1410.375 | 2014-10-30 | 2021-04-16 16:00:00 | 2021-04-16 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 1 | 2360.6667 | 0.2542% | 393.4444 | 0.2542% | 14.14% | 59.95%
BMO-MOSIV-00014803 | 1407.6181 | 2014-10-30 | 2021-04-19 10:10:00 | 2021-04-19 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | 5 | 1 | 2363.4236 | 0.2116% | 472.6847 | 0.2116% | 11.92% | 53.31%
BMO-MOSIV-00015575 | 1407.6111 | 2014-10-30 | 2021-04-19 10:30:00 | 2021-04-19 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | 5 | 1.1667 | 2363.4375 | 0.2116% | 472.6875 | 0.2116% | 11.92% | 53.31%
BDG-MOSIV-00015947 | 1407.5139 | 2014-10-30 | 2021-04-19 12:00:00 | 2021-04-19 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia equipo con cable roto&#x0D; Se realiza ajuste de cable ECG se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda OK | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 0.33333 | 2363.5 | 0.3385% | 295.4375 | 0.3385% | 18.38% | 70.43%
BMO-MOSIV-00015448 | 1406.6389 | 2014-10-30 | 2021-04-20 09:00:00 | 2021-04-20 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza anclaje de monitor de signos vitales a carro de transporte. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.33333 | 2364.375 | 0.4652% | 214.9432 | 0.4652% | 24.36% | 81.27%
BMO-MOSIV-00010013 | 1406.6042 | 2014-10-30 | 2021-04-20 10:20:00 | 2021-04-20 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 0.83333 | 2364.4306 | 0.2961% | 337.7758 | 0.2961% | 16.28% | 65.55%
BMO-MOSIV-00008129 | 1406.5729 | 2014-10-30 | 2021-04-20 11:20:00 | 2021-04-20 10:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 1.0833 | 2364.4722 | 0.296% | 337.7817 | 0.296% | 16.27% | 65.55%
BMO-MOSIV-00008133 | 1406.5312 | 2014-10-30 | 2021-04-20 12:20:00 | 2021-04-20 11:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | 5 | 1.0833 | 2364.5139 | 0.2115% | 472.9028 | 0.2115% | 11.92% | 53.29%
BMO-MOSIV-00013491 | 1406.4375 | 2014-10-30 | 2021-04-20 14:30:00 | 2021-04-20 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 1 | 2364.6042 | 0.2537% | 394.1007 | 0.2537% | 14.12% | 59.89%
BMO-MOSIV-00007176 | 1405.5312 | 2014-10-30 | 2021-04-21 12:20:00 | 2021-04-21 11:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | 5 | 1.0833 | 2365.5139 | 0.2114% | 473.1028 | 0.2114% | 11.91% | 53.28%
BMO-MOSIV-00000175 | 1404.6458 | 2014-10-30 | 2021-04-22 09:30:00 | 2021-04-22 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | 4 | 1 | 2366.3958 | 0.169% | 591.599 | 0.169% | 9.645% | 45.58%
BMO-MOSIV-00000150 | 1404.5278 | 2014-10-30 | 2021-04-22 12:20:00 | 2021-04-22 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | 5 | 1 | 2366.5139 | 0.2113% | 473.3028 | 0.2113% | 11.91% | 53.26%
BMO-MOSIV-00000361 | 1404.4583 | 2014-10-30 | 2021-04-22 13:50:00 | 2021-04-22 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | 3 | 0.83333 | 2366.5764 | 0.1268% | 788.8588 | 0.1268% | 7.324% | 36.64%
BMO-MOSIV-00016098 | 1403.7188 | 2014-10-30 | 2021-04-23 07:05:00 | 2021-04-23 06:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia msv desajustado. &#x0D; Se realiza ajuste de msv a repisa y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | 4 | 0.33333 | 2367.2951 | 0.169% | 591.8238 | 0.169% | 9.641% | 45.57%
BMO-MOSIV-00000174 | 1403.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-23 09:00:00 | 2021-04-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | 5 | 1 | 2367.375 | 0.2112% | 473.475 | 0.2112% | 11.9% | 53.25%
BMO-MOSIV-00000122 | 1403.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-23 11:00:00 | 2021-04-23 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 1 | 2367.4583 | 0.2534% | 394.5764 | 0.2534% | 14.11% | 59.84%
BMO-MOSIV-00008022 | 1399.625 | 2014-10-30 | 2021-04-27 10:00:00 | 2021-04-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | 3 | 1 | 2371.4167 | 0.1265% | 790.4722 | 0.1265% | 7.309% | 36.58%
BMO-MOSIV-00013419 | 1399.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-27 11:00:00 | 2021-04-27 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | 4 | 1 | 2371.4583 | 0.1687% | 592.8646 | 0.1687% | 9.625% | 45.51%
BMO-MOSIV-00015211 | 1397.7014 | 2014-10-30 | 2021-04-29 08:10:00 | 2021-04-29 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | 5 | 1 | 2373.3403 | 0.2107% | 474.6681 | 0.2107% | 11.87% | 53.16%
BMO-MOSIV-00015577 | 1397.6944 | 2014-10-30 | 2021-04-29 08:30:00 | 2021-04-29 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 1.1667 | 2373.3542 | 0.4213% | 237.3354 | 0.4213% | 22.34% | 78.06%
BMO-MOSIV-00000284 | 1397.6806 | 2014-10-30 | 2021-04-29 08:40:00 | 2021-04-29 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 1 | 2373.3611 | 0.2528% | 395.5602 | 0.2528% | 14.07% | 59.75%
BMO-MOSIV-00007535 | 1397.625 | 2014-10-30 | 2021-04-29 10:15:00 | 2021-04-29 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | 5 | 1.25 | 2373.4271 | 0.2107% | 474.6854 | 0.2107% | 11.87% | 53.16%
BMO-MOSIV-00000280 | 1397.5903 | 2014-10-30 | 2021-04-29 10:50:00 | 2021-04-29 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | 5 | 1 | 2373.4514 | 0.2107% | 474.6903 | 0.2107% | 11.87% | 53.16%
BMO-MOSIV-00000285 | 1397.5694 | 2014-10-30 | 2021-04-29 11:20:00 | 2021-04-29 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 1 | 2373.4722 | 0.2949% | 339.0675 | 0.2949% | 16.22% | 65.41%
BMO-MOSIV-00007540 | 1397.5069 | 2014-10-30 | 2021-04-29 12:50:00 | 2021-04-29 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | 5 | 1 | 2373.5347 | 0.2107% | 474.7069 | 0.2107% | 11.87% | 53.16%
BMO-MOSIV-00010596 | 1397.4097 | 2014-10-30 | 2021-04-29 15:10:00 | 2021-04-29 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 1 | 2373.6319 | 0.2528% | 395.6053 | 0.2528% | 14.07% | 59.75%
BMO-MOSIV-00000162 | 1397.3681 | 2014-10-30 | 2021-04-29 16:00:00 | 2021-04-29 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | 5 | 0.83333 | 2373.6667 | 0.2106% | 474.7333 | 0.2106% | 11.87% | 53.15%
BMO-MOSIV-00000287 | 1396.7014 | 2014-10-30 | 2021-04-30 08:10:00 | 2021-04-30 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | 4 | 1 | 2374.3403 | 0.1685% | 593.5851 | 0.1685% | 9.614% | 45.47%
BMO-MOSIV-00007534 | 1396.6597 | 2014-10-30 | 2021-04-30 09:10:00 | 2021-04-30 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | 4 | 1 | 2374.3819 | 0.1685% | 593.5955 | 0.1685% | 9.614% | 45.47%
BMO-MOSIV-00010598 | 1396.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-30 12:10:00 | 2021-04-30 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | 3 | 1.1667 | 2374.5069 | 0.1263% | 791.5023 | 0.1263% | 7.3% | 36.54%
BMO-MOSIV-00000490 | 1396.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-30 13:00:00 | 2021-04-30 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | 5 | 0.83333 | 2374.5417 | 0.2106% | 474.9083 | 0.2106% | 11.87% | 53.14%
BMO-MOSIV-00010594 | 1396.4028 | 2014-10-30 | 2021-04-30 15:10:00 | 2021-04-30 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | 4 | 0.83333 | 2374.6319 | 0.1684% | 593.658 | 0.1684% | 9.613% | 45.47%
BMO-MOSIV-00009065 | 1396.3542 | 2014-10-30 | 2021-04-30 16:30:00 | 2021-04-30 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 1 | 2374.6875 | 0.2527% | 395.7812 | 0.2527% | 14.07% | 59.73%
BMO-MOSIV-00008134 | 1392.5833 | 2014-10-30 | 2021-05-04 11:00:00 | 2021-05-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia oxímetro mal ajustado a msv, se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 1 | 2378.4583 | 0.3364% | 297.3073 | 0.3364% | 18.28% | 70.21%
BMO-MOSIV-00011417 | 1385.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-11 07:40:00 | 2021-05-11 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor mal posicionado en el monitor de signos, se realiza ajuste de pines y posicionamiento adecuado. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias y equipo operativo en el servicio. &#x0D; Se realiza la retroalimentación al personal de la forma adecuada de conectar los sensores al monitor de signos | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 0.33333 | 2385.3194 | 0.2515% | 397.5532 | 0.2515% | 14.01% | 59.57%
BMO-MOSIV-00015467 | 1384.5625 | 2014-10-30 | 2021-05-12 11:00:00 | 2021-05-12 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor fracturado, se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.5 | 2386.4583 | 0.5028% | 198.8715 | 0.5028% | 26.04% | 83.64%
BMO-MOSIV-00008132 | 1383.3681 | 2014-10-30 | 2021-05-13 16:10:00 | 2021-05-13 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general de equipo ya que refieren que presenta falla "manguito suelto".&#x0D; Se retira equipo del servicio para su respectiva revisión&#x0D; Se evidencia bomba desajustada, se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Se realiza entrega al servicio y queda equipo operativo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 1 | 2387.6736 | 0.3769% | 265.2971 | 0.3769% | 20.24% | 74.26%
BMO-MOSIV-00015590 | 1382.7361 | 2014-10-30 | 2021-05-14 06:40:00 | 2021-05-14 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de multimed, se evidencia humedad en la misma,se realiza cambio de multimed por una de soporte mientras se llevan a cabo pruebas de secado y funcionamiento.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | 3 | 0.33333 | 2388.2778 | 0.1256% | 796.0926 | 0.1256% | 7.26% | 36.38%
BMO-MOSIV-00000121 | 1369.3611 | 2014-10-30 | 2021-05-27 15:40:00 | 2021-05-27 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 26/05/2021: Se realiza verificación de monitor de signos vitales ya que no encendía, al realizar la revisión de este se evidencia que el cable ac estaba desconectado, se realiza la conexión del equipo en donde este queda cargando la batería se realizan pruebas de funcionamiento y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | 3 | 0.33333 | 2401.6528 | 0.1249% | 800.5509 | 0.1249% | 7.221% | 36.22%
BMO-MOSIV-00000115 | 1357.625 | 2014-10-30 | 2021-06-08 13:00:00 | 2021-06-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza mantenimiento correctivo del equipo ya que este presentaba intermitencia en el conector AC interno se realizan pruebas de funcionamiento se evidencia batería desgastada la cual fue cambiada por una totalmente nueva&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 4 | 2413.5417 | 0.29% | 344.7917 | 0.29% | 15.97% | 64.8%
BMO-MOSIV-00000115 | 1357.625 | 2014-10-30 | 2021-06-08 13:00:00 | 2021-06-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 32946&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se solicita revisión monitor isignos vitales de consultorio medico de urgencias obstetricia. no enciende&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza mantenimiento correctivo del equipo ya que este presentaba intermitencia en el conector AC interno se realizan pruebas de funcionamiento se evidencia batería desgastada la cual fue cambiada por una totalmente nueva&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | 7 | 4 | 2413.5417 | 0.29% | 344.7917 | 0.29% | 15.97% | 64.8%
BMO-MOSIV-00008132 | 1340.5417 | 2014-10-30 | 2021-06-25 11:22:00 | 2021-06-25 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza ajuste de manguera y acople NIBP ya que presentaba fuga. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 0.36667 | 2430.4736 | 0.3703% | 270.0526 | 0.3703% | 19.92% | 73.63%
BMO-MOSIV-00015297 | 1333.6389 | 2014-10-30 | 2021-07-02 09:20:00 | 2021-07-02 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de monitor de signos el cual no enciende, se realiza cambio de botón de encendido el cual se encuentra en mal estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | 5 | 0.66667 | 2437.3889 | 0.2051% | 487.4778 | 0.2051% | 11.58% | 52.22%
BMO-MOSIV-00015471 | 1316.625 | 2014-10-30 | 2021-07-19 09:30:00 | 2021-07-19 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza refuerzo a latiguillo de cable ECG el cual presenta fractura. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 0.5 | 2454.3958 | 0.2852% | 350.628 | 0.2852% | 15.73% | 64.18%
BMO-MOSIV-00007535 | 1306.5417 | 2014-10-30 | 2021-07-29 11:30:00 | 2021-07-29 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector de sensor de SPO2 el cual al ajustar al monitor no funcionaba. Pruebas satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | 5 | 0.5 | 2464.4792 | 0.2029% | 492.8958 | 0.2029% | 11.46% | 51.83%
BMO-MOSIV-00008127 | 1301.625 | 2014-10-30 | 2021-08-03 10:00:00 | 2021-08-03 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 1 | 2469.4167 | 0.243% | 411.5694 | 0.243% | 13.57% | 58.3%
BMO-MOSIV-00011418 | 1298.5625 | 2014-10-30 | 2021-08-06 11:30:00 | 2021-08-06 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira monitor de signos vitales del área de vacunación ya que este se encontraba en calidad de préstamo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 1 | 2472.4792 | 0.2831% | 353.2113 | 0.2831% | 15.62% | 63.91%
BMO-MOSIV-00008132 | 1295.6528 | 2014-10-30 | 2021-08-09 09:28:00 | 2021-08-09 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 1.1333 | 2475.3944 | 0.3636% | 275.0438 | 0.3636% | 19.6% | 72.99%
BMO-MOSIV-00008133 | 1295.5764 | 2014-10-30 | 2021-08-09 11:18:00 | 2021-08-09 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | 5 | 1.1333 | 2475.4708 | 0.202% | 495.0942 | 0.202% | 11.41% | 51.67%
BMO-MOSIV-00016104 | 1292.6396 | 2014-10-30 | 2021-08-12 10:37:00 | 2021-08-12 08:39:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | 5 | 1.9667 | 2478.4424 | 0.2017% | 495.6885 | 0.2017% | 11.4% | 51.63%
BMO-MOSIV-00015298 | 1292.5417 | 2014-10-30 | 2021-08-12 12:00:00 | 2021-08-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos vitales con accesorios neonatales, equipo esta funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | 3 | 1 | 2478.5 | 0.121% | 826.1667 | 0.121% | 7.005% | 35.32%
BMO-MOSIV-00008134 | 1287.6944 | 2014-10-30 | 2021-08-17 08:25:00 | 2021-08-17 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 1.0833 | 2483.3507 | 0.3221% | 310.4188 | 0.3221% | 17.58% | 68.64%
BMO-MOSIV-00003845 | 1287.6111 | 2014-10-30 | 2021-08-17 10:28:00 | 2021-08-17 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 1.1333 | 2483.4361 | 0.2416% | 413.906 | 0.2416% | 13.49% | 58.09%
BMO-MOSIV-00007176 | 1285.6944 | 2014-10-30 | 2021-08-19 08:25:00 | 2021-08-19 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | 5 | 1.0833 | 2485.3507 | 0.2012% | 497.0701 | 0.2012% | 11.37% | 51.53%
BMO-MOSIV-00008129 | 1285.6528 | 2014-10-30 | 2021-08-19 09:25:00 | 2021-08-19 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 1.0833 | 2485.3924 | 0.2816% | 355.0561 | 0.2816% | 15.55% | 63.72%
BMO-MOSIV-00015448 | 1281.5069 | 2014-10-30 | 2021-08-23 12:15:00 | 2021-08-23 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de oxímetro ya que se encontraba con los resortes rotos. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.41667 | 2489.5104 | 0.4419% | 226.3191 | 0.4419% | 23.29% | 79.62%
BMO-MOSIV-00015590 | 1278.5694 | 2014-10-30 | 2021-08-26 10:40:00 | 2021-08-26 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se verifica monitor de signos, multimed no funciona, ya que presenta humedad, se realiza ajuste de cable ECG y sensor | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | 3 | 0.33333 | 2492.4444 | 0.1204% | 830.8148 | 0.1204% | 6.967% | 35.16%
BMO-MOSIV-00016100 | 1277.4028 | 2014-10-30 | 2021-08-27 15:06:00 | 2021-08-27 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conexión AC de monitor. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | 3 | 0.76667 | 2493.6292 | 0.1203% | 831.2097 | 0.1203% | 6.964% | 35.15%
BMO-MOSIV-00015447 | 1274.3333 | 2014-10-30 | 2021-08-30 16:20:00 | 2021-08-30 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia falla en la conexión del sensor al equipo. Se realiza ajuste de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.33333 | 2496.6806 | 0.3605% | 277.409 | 0.3605% | 19.45% | 72.68%
BDG-MOSIV-00016767 | 1272.5833 | 2014-10-30 | 2021-09-01 10:20:00 | 2021-09-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de conector ya que presentaba fuga en manguera NIBP. &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.33333 | 2498.4306 | 0.2402% | 416.4051 | 0.2402% | 13.42% | 57.88%
BMO-MOSIV-00011417 | 1267.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-06 11:20:00 | 2021-09-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de oxímetro ya que se encontraba abierto y no se ajustaba, se realizan pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 0.33333 | 2503.4722 | 0.2397% | 417.2454 | 0.2397% | 13.39% | 57.8%
BMO-MOSIV-00013420 | 1266.7361 | 2014-10-30 | 2021-09-07 06:40:00 | 2021-09-07 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos el cual no funciona la saturación de oxigeno, se realiza ajuste de carcasa de sensor de saturación, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 0.33333 | 2504.2778 | 0.2795% | 357.754 | 0.2795% | 15.44% | 63.44%
BMO-MOSIV-00013701 | 1264.6875 | 2014-10-30 | 2021-09-09 08:30:00 | 2021-09-09 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 1 | 2506.3542 | 0.3192% | 313.2943 | 0.3192% | 17.43% | 68.31%
BMO-MOSIV-00000174 | 1264.5972 | 2014-10-30 | 2021-09-09 10:10:00 | 2021-09-09 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de adaptador de monitor de signos el cual no enciende, se deja equipo sin novedad. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | 5 | 0.5 | 2506.4236 | 0.1995% | 501.2847 | 0.1995% | 11.28% | 51.23%
BMO-MOSIV-00015448 | 1264.4792 | 2014-10-30 | 2021-09-09 13:30:00 | 2021-09-09 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 1 | 2506.5625 | 0.4388% | 227.8693 | 0.4388% | 23.15% | 79.4%
BMO-MOSIV-00015788 | 1263.6875 | 2014-10-30 | 2021-09-10 08:30:00 | 2021-09-10 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 1 | 2507.3542 | 0.5185% | 192.8734 | 0.5185% | 26.73% | 84.53%
BMO-MOSIV-00016101 | 1260.6875 | 2014-10-30 | 2021-09-13 07:50:00 | 2021-09-13 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos el cual reportan que no prende y no se encuentra novedad equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | 3 | 0.33333 | 2510.3264 | 0.1195% | 836.7755 | 0.1195% | 6.919% | 34.96%
BMO-MOSIV-00015817 | 1260.6875 | 2014-10-30 | 2021-09-13 08:30:00 | 2021-09-13 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 1 | 2510.3542 | 0.2788% | 358.622 | 0.2788% | 15.41% | 63.35%
BMO-MOSIV-00015298 | 1259.7292 | 2014-10-30 | 2021-09-14 07:30:00 | 2021-09-14 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | 3 | 1 | 2511.3125 | 0.1195% | 837.1042 | 0.1195% | 6.917% | 34.95%
BMO-MOSIV-00014800 | 1259.6875 | 2014-10-30 | 2021-09-14 08:30:00 | 2021-09-14 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | 3 | 1 | 2511.3542 | 0.1195% | 837.1181 | 0.1195% | 6.917% | 34.95%
BMO-MOSIV-00010047 | 1256.6458 | 2014-10-30 | 2021-09-17 09:30:00 | 2021-09-17 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 1 | 2514.3958 | 0.3182% | 314.2995 | 0.3182% | 17.38% | 68.19%
BMO-MOSIV-00015787 | 1253.5625 | 2014-10-30 | 2021-09-20 11:30:00 | 2021-09-20 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 1 | 2517.4792 | 0.4369% | 228.8617 | 0.4369% | 23.06% | 79.26%
BMO-MOSIV-00015447 | 1253.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-20 15:30:00 | 2021-09-20 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 1 | 2517.6458 | 0.3575% | 279.7384 | 0.3575% | 19.3% | 72.39%
BMO-MOSIV-00010012 | 1251.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-22 15:30:00 | 2021-09-22 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | 5 | 1 | 2519.6458 | 0.1984% | 503.9292 | 0.1984% | 11.22% | 51.05%
BMO-MOSIV-00011247 | 1250.4375 | 2014-10-30 | 2021-09-23 14:30:00 | 2021-09-23 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | 4 | 1 | 2520.6042 | 0.1587% | 630.151 | 0.1587% | 9.082% | 43.52%
BDG-MOSIV-00015947 | 1250.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-23 15:30:00 | 2021-09-23 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 1 | 2520.6458 | 0.3174% | 315.0807 | 0.3174% | 17.34% | 68.1%
BMO-MOSIV-00010008 | 1249.6458 | 2014-10-30 | 2021-09-24 09:30:00 | 2021-09-24 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | 4 | 1 | 2521.3958 | 0.1586% | 630.349 | 0.1586% | 9.08% | 43.51%
BMO-MOSIV-00015199 | 1249.5 | 2014-10-30 | 2021-09-24 13:00:00 | 2021-09-24 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | 5 | 1 | 2521.5417 | 0.1983% | 504.3083 | 0.1983% | 11.22% | 51.02%
BMO-MOSIV-00010009 | 1249.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-24 15:30:00 | 2021-09-24 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 1 | 2521.6458 | 0.2379% | 420.2743 | 0.2379% | 13.3% | 57.54%
BMO-MOSIV-00014951 | 1246.7292 | 2014-10-30 | 2021-09-27 07:30:00 | 2021-09-27 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 1 | 2524.3125 | 0.3565% | 280.4792 | 0.3565% | 19.26% | 72.29%
BMO-MOSIV-00010010 | 1246.5 | 2014-10-30 | 2021-09-27 13:00:00 | 2021-09-27 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | 5 | 1 | 2524.5417 | 0.1981% | 504.9083 | 0.1981% | 11.2% | 50.98%
BMO-MOSIV-00012793 | 1246.5 | 2014-10-30 | 2021-09-27 13:00:00 | 2021-09-27 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 1 | 2524.5417 | 0.2377% | 420.7569 | 0.2377% | 13.29% | 57.5%
BMO-MOSIV-00011417 | 1246.4583 | 2014-10-30 | 2021-09-27 14:00:00 | 2021-09-27 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | 6 | 1 | 2524.5833 | 0.2377% | 420.7639 | 0.2377% | 13.29% | 57.5%
BMO-MOSIV-00014097 | 1246.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-27 15:00:00 | 2021-09-27 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | 3 | 1 | 2524.625 | 0.1188% | 841.5417 | 0.1188% | 6.882% | 34.8%
BMO-MOSIV-00009877 | 1245.7292 | 2014-10-30 | 2021-09-28 07:30:00 | 2021-09-28 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 1 | 2525.3125 | 0.2376% | 420.8854 | 0.2376% | 13.29% | 57.49%
BMO-COLPO-00005868 | 1552.4167 | 2014-10-30 | 2020-11-25 14:40:00 | 2020-11-25 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | 2 | 0.66667 | 2218.6111 | 0.09015% | 1109.3056 | 0.09015% | 5.265% | 27.71%
BMO-COLPO-00005868 | 1374.375 | 2014-10-30 | 2021-05-22 16:00:00 | 2021-05-22 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | 2 | 1 | 2396.6667 | 0.08345% | 1198.3333 | 0.08345% | 4.884% | 25.95%
BSD-INCUB-0CU29496 | 661.6049 | 2013-10-31 | 2023-05-05 12:35:00 | 2023-05-05 09:29:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/05/2023-Biomedico1 - Se realiza inspección de la incubadora se evidencia que subieron demasiado la temperatura se procede a returar módulo se realizan ajustes de conexiónes internas se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se recomienda al servicio no elevar la temperatura a mas de 37.5 para evitar est tipo de inconvenientes | correctivo menor | Incubadora Cerrada |  | CU29496 | 2 | 3.1 | 3473.5243 | 0.05758% | 1736.7622 | 0.05758% | 3.396% | 18.72%
BSD-INCUB-0CU29496 | 611.7083 | 2013-10-31 | 2023-06-24 08:00:00 | 2023-06-24 07:00:00 | 30/06/2023-Senior - Se cierra OT, ya que el equipo ya no se encuentra en la institución | correctivo menor | Incubadora Cerrada |  | CU29496 | 2 | 1 | 3523.3333 | 0.05676% | 1761.6667 | 0.05676% | 3.349% | 18.48%
BNM-NEBUL-00014423 | 1369.6458 | 2014-10-30 | 2021-05-27 09:20:00 | 2021-05-27 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Nebulizador | 14423 | D7032056 | 1 | 0.83333 | 2401.3889 | 0.04164% | 2401.3889 | 0.04164% | 2.468% | 13.92%
BNM-NEBUL-00014425 | 1369.5139 | 2014-10-30 | 2021-05-27 12:30:00 | 2021-05-27 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento&#x0D; | Correctivo menor | Nebulizador | 14425 | D7032058 | 1 | 0.83333 | 2401.5208 | 0.04164% | 2401.5208 | 0.04164% | 2.467% | 13.92%
BNM-NEBUL-00014424 | 1369.6076 | 2014-10-30 | 2021-05-27 10:50:00 | 2021-05-27 09:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Nebulizador | 14424 | D7032059 | 1 | 1.4167 | 2401.4514 | 0.04164% | 2401.4514 | 0.04164% | 2.468% | 13.92%
BMO-MOSIV-00012982 | 1245.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-28 15:00:00 | 2021-09-28 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 1 | 2525.625 | 0.2376% | 420.9375 | 0.2376% | 13.28% | 57.48%
BMO-MOSIV-00009874 | 1245.3958 | 2014-10-30 | 2021-09-28 15:30:00 | 2021-09-28 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 1 | 2525.6458 | 0.3563% | 280.6273 | 0.3563% | 19.25% | 72.28%
BMO-MOSIV-00011418 | 1244.5 | 2014-10-30 | 2021-09-29 13:00:00 | 2021-09-29 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 1 | 2526.5417 | 0.2771% | 360.9345 | 0.2771% | 15.32% | 63.12%
BMO-MOSIV-00009875 | 1244.4167 | 2014-10-30 | 2021-09-29 15:00:00 | 2021-09-29 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | 4 | 1 | 2526.625 | 0.1583% | 631.6562 | 0.1583% | 9.062% | 43.44%
BMO-MOSIV-00010569 | 1243.75 | 2014-10-30 | 2021-09-30 07:00:00 | 2021-09-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 1 | 2527.2917 | 0.3957% | 252.7292 | 0.3957% | 21.13% | 75.94%
BMO-MOSIV-00010571 | 1243.7083 | 2014-10-30 | 2021-09-30 08:00:00 | 2021-09-30 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 1 | 2527.3333 | 0.3165% | 315.9167 | 0.3165% | 17.3% | 68%
BMO-MOSIV-00015449 | 1243.5 | 2014-10-30 | 2021-09-30 12:30:00 | 2021-09-30 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0.5 | 2527.5208 | 0.5143% | 194.4247 | 0.5143% | 26.55% | 84.3%
BDG-MOSIV-00016767 | 1243.4069 | 2014-10-30 | 2021-09-30 15:04:00 | 2021-09-30 14:14:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual donde se encuentra falla en la bomba nibp esta generando ruido al iniciar la medición así mismo no deja tomar las mediciones correctamente&#x0D; se procede a realizar instalación de bomba se hacen pruebas de funcionamiento con simulador nibp prosim 8 SIMULADOR. EQUIPO&#x0D; 120/80. 121/81&#x0D; 150/100. 151/99&#x0D; 80/50. 79/52&#x0D; Equipo en correcto funcionamiento&#x0D; &#x0D; El personal manifiesta que esta ocasión es la segunda que se cambian repuestos equipo se deja en seguimiento&#x0D; Equipo totalmente funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.83333 | 2527.6278 | 0.2374% | 421.2713 | 0.2374% | 13.27% | 57.45%
BMO-MOSIV-00015577 | 1242.7188 | 2014-10-30 | 2021-10-01 07:45:00 | 2021-10-01 06:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 1 | 2528.3229 | 0.3955% | 252.8323 | 0.3955% | 21.13% | 75.92%
BMO-MOSIV-00015211 | 1242.6771 | 2014-10-30 | 2021-10-01 08:45:00 | 2021-10-01 07:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | 5 | 1 | 2528.3646 | 0.1978% | 505.6729 | 0.1978% | 11.19% | 50.93%
BMO-MOSIV-00013701 | 1236.5208 | 2014-10-30 | 2021-10-07 11:50:00 | 2021-10-07 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de botón de encendido ya que por fuerza inadecuada se hunde botón. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.33333 | 2534.4931 | 0.3156% | 316.8116 | 0.3156% | 17.25% | 67.9%
BMO-MOSIV-00007539 | 1232.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-11 07:30:00 | 2021-10-11 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | 4 | 1 | 2538.3125 | 0.1576% | 634.5781 | 0.1576% | 9.022% | 43.29%
BMO-MOSIV-00007535 | 1232.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-11 08:30:00 | 2021-10-11 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | 5 | 1 | 2538.3542 | 0.197% | 507.6708 | 0.197% | 11.15% | 50.79%
BMO-MOSIV-00007534 | 1232.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-11 09:30:00 | 2021-10-11 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observación batería en regular estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | 4 | 1 | 2538.3958 | 0.1576% | 634.599 | 0.1576% | 9.022% | 43.29%
BMO-MOSIV-00000490 | 1232.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-11 09:30:00 | 2021-10-11 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observacion batería en regular estado &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | 5 | 1 | 2538.3958 | 0.197% | 507.6792 | 0.197% | 11.15% | 50.79%
BMO-MOSIV-00016104 | 1232.625 | 2014-10-30 | 2021-10-11 11:00:00 | 2021-10-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo no realiza toma de tensión, se procede a realizar despiece del equipo, se realiza limpieza y ajuste de electroválvulas. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | 5 | 2 | 2538.4583 | 0.197% | 507.6917 | 0.197% | 11.15% | 50.79%
BMO-MOSIV-00000287 | 1232.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-11 11:30:00 | 2021-10-11 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observación batería en regular estado &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | 4 | 1 | 2538.4792 | 0.1576% | 634.6198 | 0.1576% | 9.021% | 43.29%
BMO-MOSIV-00010013 | 1230.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-13 07:30:00 | 2021-10-13 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observación batería en regular estado &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 1 | 2540.3125 | 0.2756% | 362.9018 | 0.2756% | 15.24% | 62.92%
BMO-MOSIV-00015575 | 1229.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-14 07:30:00 | 2021-10-14 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | 5 | 1 | 2541.3125 | 0.1967% | 508.2625 | 0.1967% | 11.13% | 50.75%
BMO-MOSIV-00015578 | 1229.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-14 08:30:00 | 2021-10-14 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | 4 | 1 | 2541.3542 | 0.1574% | 635.3385 | 0.1574% | 9.012% | 43.26%
BMO-MOSIV-00015576 | 1229.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-14 09:30:00 | 2021-10-14 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 1 | 2541.3958 | 0.2361% | 423.566 | 0.2361% | 13.21% | 57.26%
BMO-MOSIV-00015574 | 1228.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-15 07:30:00 | 2021-10-15 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | 5 | 1 | 2542.3125 | 0.1967% | 508.4625 | 0.1967% | 11.13% | 50.74%
BMO-MOSIV-00014803 | 1228.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-15 08:30:00 | 2021-10-15 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observación batería en regular estado &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | 5 | 1 | 2542.3542 | 0.1967% | 508.4708 | 0.1967% | 11.13% | 50.74%
BMO-MOSIV-00013491 | 1228.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-15 09:30:00 | 2021-10-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 1 | 2542.3958 | 0.236% | 423.7326 | 0.236% | 13.2% | 57.24%
BMO-MOSIV-00015790 | 1228.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-15 09:30:00 | 2021-10-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. observación batería en regular estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 1 | 2542.3958 | 0.236% | 423.7326 | 0.236% | 13.2% | 57.24%
BMO-MOSIV-00013422 | 1228.6042 | 2014-10-30 | 2021-10-15 10:30:00 | 2021-10-15 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | 4 | 1 | 2542.4375 | 0.1573% | 635.6094 | 0.1573% | 9.008% | 43.24%
BMO-MOSIV-00015789 | 1228.6042 | 2014-10-30 | 2021-10-15 10:30:00 | 2021-10-15 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Observación batería en regular estado &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | 4 | 1 | 2542.4375 | 0.1573% | 635.6094 | 0.1573% | 9.008% | 43.24%
BMO-MOSIV-00013420 | 1228.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-15 11:30:00 | 2021-10-15 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 1 | 2542.4792 | 0.2753% | 363.2113 | 0.2753% | 15.23% | 62.89%
BMO-MOSIV-00000285 | 1224.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-19 07:30:00 | 2021-10-19 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Observación: la batería se encuentra en regular estado &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 1 | 2546.3125 | 0.2749% | 363.7589 | 0.2749% | 15.21% | 62.83%
BMO-MOSIV-00000284 | 1224.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-19 08:30:00 | 2021-10-19 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 1 | 2546.3542 | 0.2356% | 424.3924 | 0.2356% | 13.18% | 57.18%
BMO-MOSIV-00000280 | 1224.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-19 09:30:00 | 2021-10-19 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | 5 | 1 | 2546.3958 | 0.1964% | 509.2792 | 0.1964% | 11.11% | 50.68%
BMO-MOSIV-00007540 | 1224.6042 | 2014-10-30 | 2021-10-19 10:30:00 | 2021-10-19 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; observaciones: batería en regular estado&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | 5 | 1 | 2546.4375 | 0.1964% | 509.2875 | 0.1964% | 11.11% | 50.68%
BMO-MOSIV-00010596 | 1224.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-19 11:30:00 | 2021-10-19 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; observaciones: batería en regular estado&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 1 | 2546.4792 | 0.2356% | 424.4132 | 0.2356% | 13.18% | 57.18%
BMO-MOSIV-00010594 | 1223.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-20 07:30:00 | 2021-10-20 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | 4 | 1 | 2547.3125 | 0.157% | 636.8281 | 0.157% | 8.991% | 43.18%
BMO-MOSIV-00009065 | 1223.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-20 08:30:00 | 2021-10-20 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Observación: batería en regular estado &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 1 | 2547.3542 | 0.2355% | 424.559 | 0.2355% | 13.18% | 57.17%
BMO-MOSIV-00013419 | 1222.6458 | 2014-10-30 | 2021-10-21 09:30:00 | 2021-10-21 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | 4 | 1 | 2548.3958 | 0.157% | 637.099 | 0.157% | 8.988% | 43.17%
BMO-MOSIV-00010553 | 1222.6042 | 2014-10-30 | 2021-10-21 10:30:00 | 2021-10-21 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 1 | 2548.4375 | 0.2747% | 364.0625 | 0.2747% | 15.19% | 62.8%
BMO-MOSIV-00015297 | 1222.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-21 11:30:00 | 2021-10-21 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | 5 | 1 | 2548.4792 | 0.1962% | 509.6958 | 0.1962% | 11.11% | 50.65%
BMO-MOSIV-00014801 | 1221.7292 | 2014-10-30 | 2021-10-22 07:30:00 | 2021-10-22 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | 5 | 1 | 2549.3125 | 0.1961% | 509.8625 | 0.1961% | 11.1% | 50.64%
BFE-LAMPI-00000056 | 839.6875 | 2014-10-30 | 2022-11-08 08:00:00 | 2022-11-08 07:30:00 | 04/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/11/2022-Biomedico2 - Se verifica lámpara pielitica de sala 1 de partos la cual no prende,se realiza limpieza y ajuste de soket,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 0.5 | 2931.3333 | 0.2047% | 488.5556 | 0.2047% | 11.56% | 52.14%
BFE-LAMPI-00000056 | 1428.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-29 07:20:00 | 2021-03-29 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia cable AC suelto, se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 0.33333 | 2342.3056 | 0.2562% | 390.3843 | 0.2562% | 14.25% | 60.23%
BFE-LAMPI-00000056 | 1242.6806 | 2014-10-30 | 2021-10-01 08:00:00 | 2021-10-01 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de manillar de lampara pielitica, se entrega sin novedad. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 0.33333 | 2528.3333 | 0.2373% | 421.3889 | 0.2373% | 13.27% | 57.44%
BFE-LAMPI-00000056 | 1824.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-27 10:45:00 | 2020-02-27 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se realiza cambio de manilar. Equipo queda funcionando de manera óptima. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 0.75 | 1946.4479 | 0.3083% | 324.408 | 0.3083% | 16.89% | 67.03%
BFE-LAMPI-00000056 | 1375.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-21 09:00:00 | 2021-05-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 1 | 2395.375 | 0.2505% | 399.2292 | 0.2505% | 13.95% | 59.41%
BFE-LAMPI-00000056 | 1462.625 | 2014-10-30 | 2021-02-23 09:20:00 | 2021-02-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia socket desgastado, se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales completadas, equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | 6 | 0.33333 | 2308.3889 | 0.2599% | 384.7315 | 0.2599% | 14.44% | 60.77%
BFE-LAMPI-00000067 | 1844.3333 | 2014-10-30 | 2020-02-07 16:30:00 | 2020-02-07 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza la revisión de la lampara pielitica que este día se encuentra en la sala 3 de partos, se le realiza el ajuste al cable AC, se realizan pruebas y el equipo se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 0.5 | 1926.6875 | 0.4152% | 240.8359 | 0.4152% | 22.05% | 77.57%
BFE-LAMPI-00000067 | 1967.5417 | 2014-10-30 | 2019-10-07 12:00:00 | 2019-10-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de la lampara pielitica de sala de partos | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 1 | 1803.5 | 0.4436% | 225.4375 | 0.4436% | 23.37% | 79.75%
BFE-LAMPI-00000067 | 1811.5417 | 2014-10-30 | 2020-03-11 11:35:00 | 2020-03-11 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de manilar de lámpara.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 0.58333 | 1959.4826 | 0.4083% | 244.9353 | 0.4083% | 21.73% | 77%
BFE-LAMPI-00000067 | 1382.7083 | 2014-10-30 | 2021-05-14 08:00:00 | 2021-05-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 1 | 2388.3333 | 0.335% | 298.5417 | 0.335% | 18.21% | 70.06%
BFE-LAMPI-00000067 | 728.3833 | 2014-10-30 | 2023-02-27 14:57:00 | 2023-02-27 14:48:00 | 26/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/03/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de bombilla de lapata pielitica se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 0.15 | 3042.6229 | 0.2629% | 380.3279 | 0.2629% | 14.59% | 61.19%
BFE-LAMPI-00000067 | 494.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-19 16:00:00 | 2023-10-19 08:00:00 | 23/10/2023-Senior - Se realiza reparación, pintado y arreglos a lampara pielitica. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 8 | 3276.6667 | 0.2442% | 409.5833 | 0.2442% | 13.63% | 58.48%
BFE-LAMPI-00000067 | 494.625 | 2014-10-30 | 2023-10-19 17:00:00 | 2023-10-19 09:00:00 | 19/12/2023-Senior - Se realiza desmontaje total de equipo, remoción de pintura y oxidación en estructura metálica, reparación de golpes en cúpula superior, pintura general de estructura, desmanchado y limpieza interna de cúpula superior, desmanchado de empaque superior cierre de cúpula, reestructuración de sistema eléctrico power supply, cambio de cable Ac deteriorado, adecuación e instalación de ruedas nuevas. Pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales Equipo intervenido de acuerdo a orden de compra ADM 30-23 | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 8 | 3276.7083 | 0.2441% | 409.5885 | 0.2441% | 13.63% | 58.48%
BFE-LAMPI-00000067 | 650.5208 | 2014-10-30 | 2023-05-16 12:50:00 | 2023-05-16 11:30:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 01/06/2023-Biomedico1 - Se realiza mantenimiento preventico según cronograma. Se evidencia estructura y ruedas en mal estado. Se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfeccion. Equipo operativo. | correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | 8 | 1.3333 | 3120.5347 | 0.2564% | 390.0668 | 0.2564% | 14.26% | 60.26%
BFE-LAMPI-00000045 | 1711.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-19 07:40:00 | 2020-06-19 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de conexión a la lampara pielitica ya que al desconectarla la halan del cable y no de la clavija se recomienda tener mas cuidado a la hora de desconectar el equipo de la corriente ac | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.66667 | 2059.3194 | 0.437% | 228.8133 | 0.437% | 23.07% | 79.26%
BFE-LAMPI-00000045 | 1698.75 | 2014-10-30 | 2020-07-02 07:00:00 | 2020-07-02 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de la clavija de conexión a la corriente Ac y equipo queda funcionando | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 1 | 2072.2917 | 0.4343% | 230.2546 | 0.4343% | 22.94% | 79.06%
BFE-LAMPI-00000045 | 1504.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-12 08:20:00 | 2021-01-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión del equipo y se hace ajuste de cable AC de la lampara el cual no se encontraba realizando contacto. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.33333 | 2266.3472 | 0.3971% | 251.8164 | 0.3971% | 21.2% | 76.06%
BFE-LAMPI-00000045 | 1196.5833 | 2014-10-30 | 2021-11-16 10:20:00 | 2021-11-16 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de lámpara pielítica la cual se encontraba con socket desajustado, se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.33333 | 2574.4306 | 0.3496% | 286.0478 | 0.3496% | 18.92% | 71.59%
BFE-LAMPI-00000045 | 1747.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-14 12:00:00 | 2020-05-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la lámpara y se requiere cambio de interruptor de encendido, se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con Jefe a cargo del servicio. | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 2 | 2023.5 | 0.4448% | 224.8333 | 0.4448% | 23.42% | 79.83%
BFE-LAMPI-00000045 | 1449.6458 | 2014-10-30 | 2021-03-08 09:00:00 | 2021-03-08 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste manilar, ya que los tornillos internos se encontraban sueltos, por tanto no realizaba su función. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.5 | 2321.375 | 0.3877% | 257.9306 | 0.3877% | 20.75% | 75.23%
BFE-LAMPI-00000045 | 1382.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-14 09:00:00 | 2021-05-14 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 1 | 2388.375 | 0.3768% | 265.375 | 0.3768% | 20.24% | 74.25%
BFE-LAMPI-00000045 | 1441.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:20:00 | 2021-03-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia socket desgastado por tanto no enciende, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.33333 | 2329.3472 | 0.3864% | 258.8164 | 0.3864% | 20.69% | 75.12%
BFE-LAMPI-00000045 | 713.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-14 08:50:00 | 2023-03-14 08:00:00 | 11/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - se realiza cambio de clavija de lampara pielitica ya que presentaba pines de conexión desajustados | Correctivo menor | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | 9 | 0.83333 | 3057.3681 | 0.2944% | 339.7076 | 0.2944% | 16.19% | 65.35%
BVN-VENTI-00010951 | 1459.5625 | 2014-10-30 | 2021-02-26 10:50:00 | 2021-02-26 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de los equipos y se evidencia fuga por falta de ajuste de manguera, se realiza entrega llave para su respectivo ajuste&#x0D; Se realiza entrega de manguera ventilador que se encontraba en reparación. | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | 2 | 0.33333 | 2311.4514 | 0.08653% | 1155.7257 | 0.08653% | 5.059% | 26.76%
BVN-VENTI-00010951 | 1306.5208 | 2014-10-30 | 2021-07-29 12:40:00 | 2021-07-29 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | 2 | 1.1667 | 2464.5278 | 0.08115% | 1232.2639 | 0.08115% | 4.752% | 25.33%
BSD-INCUB-00009322 | 1064.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-28 09:00:00 | 2022-03-28 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del panel de abertura de incubadora debido a que se encuentra fisurado en una de sus esquinas, se realiza ajuste de anclaje de puerta. equipo se deja en buen estado.&#x0D; &#x0D; Para la solicitud del msv se asigna orden de servicio: 2022-1094 | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 1 | 2706.375 | 0.4064% | 246.0341 | 0.4064% | 21.64% | 76.85%
BSD-INCUB-00009322 | 276.6153 | 2014-10-30 | 2024-05-24 09:25:00 | 2024-05-24 09:14:00 | 22/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza inspección de sensor de temperatura el cual se encuentra con la protección del cableado abierta se realiza ajuste de cableado con recubrimiento auto fundente se realizan pruebas de funcionamiento sensor funciona correctamente | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 0.18333 | 3494.3924 | 0.3148% | 317.672 | 0.3148% | 17.21% | 67.8%
BSD-INCUB-00009322 | 1965.5764 | 2014-10-30 | 2019-10-09 11:10:00 | 2019-10-09 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de la incubadora ya que no calentaba | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 1 | 1805.4653 | 0.6093% | 164.1332 | 0.6093% | 30.62% | 88.85%
BSD-INCUB-00009322 | 1959.4583 | 2014-10-30 | 2019-10-15 15:00:00 | 2019-10-15 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de temperatura a incubadora | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 2 | 1811.625 | 0.6072% | 164.6932 | 0.6072% | 30.53% | 88.76%
BSD-INCUB-00009322 | 1910.4583 | 2014-10-30 | 2019-12-03 14:00:00 | 2019-12-03 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 1 | 1860.5833 | 0.5912% | 169.1439 | 0.5912% | 29.86% | 88.1%
BSD-INCUB-00009322 | 1757.7083 | 2014-10-30 | 2020-05-04 07:45:00 | 2020-05-04 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y la incubadora no calienta, se evidencia que no tiene los empaques pasa cable, queda bajo seguimiento. Equipo funcional. | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 0.75 | 2013.3229 | 0.5464% | 183.0294 | 0.5464% | 27.95% | 86.01%
BSD-INCUB-00009322 | 1377.7 | 2014-10-30 | 2021-05-19 07:33:00 | 2021-05-19 07:12:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia colchoneta mal posicionada dentro de la cúpula, por tanto no permite que se realice la adecuada circulación del aire caliente dentro de la misma. &#x0D; Se realiza ajuste de colchoneta y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio.&#x0D; Se realiza la retroalimentación al personal de la adecuada colocación de la colchoneta dentro de la cúpula. | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 0.35 | 2393.3146 | 0.4596% | 217.5741 | 0.4596% | 24.1% | 80.88%
BSD-INCUB-00009322 | 1271.6667 | 2014-10-30 | 2021-09-02 08:40:00 | 2021-09-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica incubadora de transporte la cual presenta alarma, al verificar se evidencia interruptor de suspensión de corriente oprimido, se realiza ajuste y se deja sin novedad.&#x0D; Se les explica la falla en la operación del equipo | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 0.66667 | 2499.3611 | 0.4401% | 227.2146 | 0.4401% | 23.21% | 79.49%
BSD-INCUB-00009322 | 1524.625 | 2014-10-30 | 2020-12-23 10:00:00 | 2020-12-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza cambio de filtro, se realizan pruebas de funcionamiento, se instalan 2 baterías totalmente nuevas y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 1 | 2246.4167 | 0.4897% | 204.2197 | 0.4897% | 25.46% | 82.84%
BSD-INCUB-00009322 | 1337.7014 | 2014-10-30 | 2021-06-28 09:10:00 | 2021-06-28 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se realiza instalación de impeller distribución de aire&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 2 | 2433.3819 | 0.452% | 221.2165 | 0.452% | 23.76% | 80.36%
BSD-INCUB-00009322 | 1176.4375 | 2014-10-30 | 2021-12-06 14:30:00 | 2021-12-06 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | 11 | 1 | 2594.6042 | 0.424% | 235.8731 | 0.424% | 22.46% | 78.26%
BSD-LAVAD-00000573 | 1361.5556 | 2014-10-30 | 2021-06-04 11:50:00 | 2021-06-04 10:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | 2 | 1.1667 | 2409.4931 | 0.08301% | 1204.7465 | 0.08301% | 4.858% | 25.83%
BSD-LAVAD-00000573 | 1152.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-30 09:20:00 | 2021-12-30 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | 2 | 0.83333 | 2618.3889 | 0.07638% | 1309.1944 | 0.07638% | 4.48% | 24.04%
BMO-MOSIV-00009065 | 1201.5694 | 2014-10-30 | 2021-11-11 10:40:00 | 2021-11-11 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste. &#x0D; Se instala uno nuevo. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 0.33333 | 2569.4444 | 0.2335% | 428.2407 | 0.2335% | 13.07% | 56.86%
BMO-MOSIV-00015787 | 1196.6458 | 2014-10-30 | 2021-11-16 08:50:00 | 2021-11-16 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de sensor de saturación y se deja sin novedad. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.33333 | 2574.3681 | 0.4273% | 234.0335 | 0.4273% | 22.61% | 78.52%
BMO-MOSIV-00014803 | 1190.5417 | 2014-10-30 | 2021-11-22 11:20:00 | 2021-11-22 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de oxímetro ya que se encontraba con carcasa desajustada, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | 5 | 0.33333 | 2580.4722 | 0.1938% | 516.0944 | 0.1938% | 10.98% | 50.22%
BMO-MOSIV-00008128 | 1179.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-03 13:00:00 | 2021-12-03 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realizo ajuste de conector de spo2 de monitor de signos vitales el cual se encontraba hundido e el interior del monitor. Se ajusta monitor y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 3 | 2591.5417 | 0.2701% | 370.2202 | 0.2701% | 14.96% | 62.18%
BMO-MOSIV-00014211 | 1168.6667 | 2014-10-30 | 2021-12-14 08:30:00 | 2021-12-14 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza anclaje de monitor de transporte a carro ya que se encontraba suelto | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 0.5 | 2602.3542 | 0.2306% | 433.7257 | 0.2306% | 12.92% | 56.4%
BMO-MOSIV-00015790 | 1165.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-17 10:20:00 | 2021-12-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de MSV el cual reportan que no enciende se verifican conexiones de cable de poder ya que se encontraba suelto se realizan pruebas y equipo funciona OK | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 0.33333 | 2605.4306 | 0.2303% | 434.2384 | 0.2303% | 12.91% | 56.35%
BMO-MOSIV-00010008 | 1147.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-04 10:20:00 | 2022-01-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica monitor de signos el cual no toma tensión , se realiza ajuste de manguera. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | 4 | 0.33333 | 2623.4306 | 0.1525% | 655.8576 | 0.1525% | 8.742% | 42.24%
BMO-MOSIV-00015817 | 1134.5556 | 2014-10-30 | 2022-01-17 11:00:00 | 2022-01-17 10:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste en botón de encendido y apagado. &#x0D; Pruebas satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 0.33333 | 2636.4583 | 0.2655% | 376.6369 | 0.2655% | 14.73% | 61.55%
BMO-MOSIV-00010569 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 09:20:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.33333 | 2637.3889 | 0.3792% | 263.7389 | 0.3792% | 20.35% | 74.46%
BMO-MOSIV-00011418 | 1133.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:20:00 | 2022-01-18 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 0.33333 | 2637.4306 | 0.2654% | 376.7758 | 0.2654% | 14.72% | 61.54%
BMO-MOSIV-00013701 | 1131.3958 | 2014-10-30 | 2022-01-20 14:50:00 | 2022-01-20 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de SPO2 reparado, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.33333 | 2639.6181 | 0.3031% | 329.9523 | 0.3031% | 16.63% | 66.41%
BMO-MOSIV-00010013 | 1126.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-25 10:30:00 | 2022-01-25 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Equipo ok | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 0.5 | 2644.4375 | 0.2647% | 377.7768 | 0.2647% | 14.69% | 61.44%
BMO-MOSIV-00015211 | 1125.625 | 2014-10-30 | 2022-01-26 09:20:00 | 2022-01-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente por desgaste. &#x0D; Equipo ok | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | 5 | 0.33333 | 2645.3889 | 0.189% | 529.0778 | 0.189% | 10.72% | 49.36%
BMO-MOSIV-00015449 | 1119.375 | 2014-10-30 | 2022-02-01 17:00:00 | 2022-02-01 15:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 2 | 2651.7083 | 0.4902% | 203.9776 | 0.4902% | 25.48% | 82.88%
BMO-MOSIV-00015449 | 1119.375 | 2014-10-30 | 2022-02-01 17:00:00 | 2022-02-01 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Una vez instalada la main board y descartar la falla NIBP se procede a instalar bomba del kit neumático así mismo se realiza pruebas para verificar el parámetro en el proceso se observa el parámetro NIBP sin ninguna falla el equipo se deja en correcto funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Se realiza limpieza general. &#x0D; Equipo ok | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 2 | 2651.7083 | 0.4902% | 203.9776 | 0.4902% | 25.48% | 82.88%
BMO-MOSIV-00015467 | 1103.7292 | 2014-10-30 | 2022-02-17 06:38:00 | 2022-02-17 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de manguera de tensiómetro. se realiza ajuste, equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.13333 | 2667.2764 | 0.4499% | 222.273 | 0.4499% | 23.66% | 80.2%
BMO-MOSIV-00010596 | 1099.7083 | 2014-10-30 | 2022-02-21 07:15:00 | 2022-02-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de acople de manguera NIBP se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 0.25 | 2671.3021 | 0.2246% | 445.217 | 0.2246% | 12.61% | 55.45%
BMO-MOSIV-00015787 | 1099.7083 | 2014-10-30 | 2022-02-21 07:15:00 | 2022-02-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisar el brazalete y se encuentra desgastado por lo cual realiza entrega de brazalete pediátrico nuevo | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.25 | 2671.3021 | 0.4118% | 242.8456 | 0.4118% | 21.89% | 77.29%
BMO-MOSIV-00008132 | 1092.4167 | 2014-10-30 | 2022-02-28 14:20:00 | 2022-02-28 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se verifica msv el cual reportaron que no toma tensión, se verifica y no se encontró ninguna novedad el equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 0.33333 | 2678.5972 | 0.336% | 297.6219 | 0.336% | 18.26% | 70.17%
BMO-MOSIV-00000284 | 1091.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-01 08:20:00 | 2022-03-01 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de conexión de oxímetro se realizan pruebas, equipo funciona correctamente se verifica tensiómetro el cual funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 0.33333 | 2679.3472 | 0.2239% | 446.5579 | 0.2239% | 12.57% | 55.34%
BDG-MOSIV-00016824 | 1084.6875 | 2014-10-30 | 2022-03-08 08:20:00 | 2022-03-08 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual del monitor y sus accesorios, encontrándolos en buen estado físico. El brazalete está desgastado, se recomienda cambio. Se hace limpieza general del equipo. Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parámetros del monitor, con simulador PROSIM4; y se&#x0D; determina que los valores corresponden a lo estipulado por fabrica. Equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0.83333 | 2686.3472 | 0.2606% | 383.7639 | 0.2606% | 14.47% | 60.86%
BDG-MOSIV-00016825 | 1084.6882 | 2014-10-30 | 2022-03-08 08:22:00 | 2022-03-08 07:29:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual del monitor y sus accesorios, encontrandolos, en buen estado fisico. Se hace limpieza general del equipo. Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parametros del monitor, con simulador PROSIM4; y se determina que los valores corresponden a lo estipulado por fabrica. Equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | 2 | 0.88333 | 2686.3486 | 0.07445% | 1343.1743 | 0.07445% | 4.369% | 23.51%
BDG-MOSIV-00016826 | 1084.6868 | 2014-10-30 | 2022-03-08 08:23:00 | 2022-03-08 07:31:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual del monitor y sus accesorios, encontrandolos en buen estado fisico, aunque el brazalete ya se ve muy desgastado. Se hace limpieza general del equipo. Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parametros del monitor, con simulador PROSIM4; y se determina que&#x0D; los valores corresponden a lo estipulado por fabrica. Equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | 3 | 0.86667 | 2686.3493 | 0.1117% | 895.4498 | 0.1117% | 6.481% | 33.1%
BMO-MOSIV-00008129 | 1085.6667 | 2014-10-30 | 2022-03-08 11:00:00 | 2022-03-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste y limpieza de modulo NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 27 | 2686.4583 | 0.2606% | 383.7798 | 0.2606% | 14.47% | 60.86%
BMO-MOSIV-00015467 | 1076.7083 | 2014-10-30 | 2022-03-16 07:30:00 | 2022-03-16 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de cable BIS el cual presenta aplastamiento. &#x0D; Se realiza ajuste de cable, se verifica funcionalidad cable funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.5 | 2694.3125 | 0.4454% | 224.526 | 0.4454% | 23.45% | 79.88%
BMO-MOSIV-00008128 | 1068.6458 | 2014-10-30 | 2022-03-24 15:30:00 | 2022-03-24 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de monitor ya que la carcasa esta fisurada. se entrega monitor al servicio. se recomienda tener precaución a la hora de transportar el equipo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 7 | 2702.6458 | 0.259% | 386.0923 | 0.259% | 14.39% | 60.64%
BMO-MOSIV-00015211 | 1063.6736 | 2014-10-30 | 2022-03-29 08:00:00 | 2022-03-29 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de oxímetro de adaptación neonatal ya que reportan que la correa de sujeción se encuentra rota. se informa al servicio que se realizara la respectiva solicitud al ara de compras.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | 5 | 0.16667 | 2707.3333 | 0.1847% | 541.4667 | 0.1847% | 10.49% | 48.57%
BDG-GLUCO-083K0201 | 742.5 | 2013-10-31 | 2023-02-13 12:05:00 | 2023-02-13 12:00:00 | 14/02/2023-Senior - Equipo en prestamo | correctivo menor | Glucometro |  | F005083K0201 | 2 | 0.083333 | 3392.5035 | 0.05895% | 1696.2517 | 0.05895% | 3.475% | 19.12%
BDG-GLUCO-083K0201 | 715.6667 | 2013-10-31 | 2023-03-12 09:00:00 | 2023-03-12 08:00:00 |  | correctivo menor | Glucometro |  | F005083K0201 | 2 | 1 | 3419.375 | 0.05849% | 1709.6875 | 0.05849% | 3.449% | 18.99%
BDG-GLUCO-308H0065 | 707.6667 | 2013-10-31 | 2023-03-20 09:00:00 | 2023-03-20 08:00:00 |  | correctivo menor | Glucometro |  | F005308H0065 | 1 | 1 | 3427.375 | 0.02918% | 3427.375 | 0.02918% | 1.735% | 9.971%
BRG-FLUSE-00000052 | 1970.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-04 10:30:00 | 2019-10-04 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación del flujometro | Correctivo menor | Flujometro Sencillo | 0052 | F01121 | 1 | 0.5 | 1800.4375 | 0.05554% | 1800.4375 | 0.05554% | 3.278% | 18.12%
BCC-ELCBI-00009153 | 1720.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-10 16:00:00 | 2020-06-10 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de conector de placa de electrobisturí ya que este estaba roto por mal uso. Se deja equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 9 | 2050.6667 | 0.2926% | 341.7778 | 0.2926% | 16.1% | 65.12%
BCC-ELCBI-00009153 | 1964.4167 | 2014-10-30 | 2019-10-10 14:30:00 | 2019-10-10 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de cable AC | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 0.5 | 1806.6042 | 0.3321% | 301.1007 | 0.3321% | 18.07% | 69.75%
BCC-ELCBI-00009153 | 1770.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-21 08:45:00 | 2020-04-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica pedal de electrobisturí, se retira pedal para revisión en taller de ingeniería. Se coloca pedal de backup para el equipo y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 0.75 | 2000.3646 | 0.2999% | 333.3941 | 0.2999% | 16.47% | 66.03%
BCC-ELCBI-00009153 | 1837.25 | 2014-10-30 | 2020-02-14 19:00:00 | 2020-02-14 18:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 1 | 1933.7917 | 0.3103% | 322.2986 | 0.3103% | 16.99% | 67.27%
BCC-ELCBI-00009153 | 1292.7292 | 2014-10-30 | 2021-08-12 07:30:00 | 2021-08-12 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 1 | 2478.3125 | 0.2421% | 413.0521 | 0.2421% | 13.52% | 58.17%
BCC-ELCBI-00009153 | 1470.75 | 2014-10-30 | 2021-02-15 07:00:00 | 2021-02-15 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | 6 | 1 | 2300.2917 | 0.2608% | 383.3819 | 0.2608% | 14.49% | 60.9%
BCC-ELCBI-00000486 | 276.6007 | 2014-10-30 | 2024-05-24 10:35:00 | 2024-05-24 09:35:00 | 15/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza verificación de electrobisturi el cual presenta desajuste del conector de placa rem se realiza receptivo ajuste de conector se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 1 | 3494.441 | 0.3148% | 317.6765 | 0.3148% | 17.21% | 67.8%
BCC-ELCBI-00000486 | 1635.6667 | 2014-10-30 | 2020-09-03 08:40:00 | 2020-09-03 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora abierta se realiza ajuste de soporte de baranda equipo queda en correcto estado. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 0.66667 | 2135.3611 | 0.5151% | 194.1237 | 0.5151% | 26.59% | 84.35%
BCC-ELCBI-00000486 | 1937.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-06 08:35:00 | 2019-11-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de pedal. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 0.58333 | 1833.3576 | 0.6% | 166.6689 | 0.6% | 30.23% | 88.47%
BCC-ELCBI-00000486 | 1921.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-22 07:20:00 | 2019-11-22 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del electrobisturí y se evidencia que no hay buena conexión. se reconecta y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 0.33333 | 1849.3056 | 0.5948% | 168.1187 | 0.5948% | 30.02% | 88.25%
BCC-ELCBI-00000486 | 1833.75 | 2014-10-30 | 2020-02-18 07:00:00 | 2020-02-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 1 | 1937.2917 | 0.5678% | 176.1174 | 0.5678% | 28.87% | 87.05%
BCC-ELCBI-00000486 | 1636.6875 | 2014-10-30 | 2020-09-02 08:00:00 | 2020-09-02 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de electrobisturi se ajusta pedal monopolar equipo queda en correcto estado. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 0.5 | 2134.3333 | 0.5154% | 194.0303 | 0.5154% | 26.6% | 84.36%
BCC-ELCBI-00000486 | 1293.7292 | 2014-10-30 | 2021-08-11 07:30:00 | 2021-08-11 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 1 | 2477.3125 | 0.444% | 225.2102 | 0.444% | 23.39% | 79.78%
BCC-ELCBI-00000486 | 313.5 | 2014-10-30 | 2024-04-17 15:30:00 | 2024-04-17 12:00:00 | 17/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/04/2024-Senior - Verificar numero de activo y serie, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de electrobisturí y se evidencia ,conector de placa con fisuras. Se retira el equipo para su reparación Se realiza cambio de conector de placa,se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 3.5 | 3457.6458 | 0.3181% | 314.3314 | 0.3181% | 17.38% | 68.19%
BCC-ELCBI-00000486 | 1568.75 | 2014-10-30 | 2020-11-09 07:00:00 | 2020-11-09 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo en donde se hace ajuste a las conexiones eléctricas, se realiza cambio de tapa superior por una que se envió a pintar ya que se encontraba desgastada, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasan satisfactoriamente. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 1 | 2202.2917 | 0.4995% | 200.2083 | 0.4995% | 25.9% | 83.44%
BCC-ELCBI-00000486 | 1459.75 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:00:00 | 2021-02-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 1 | 2311.2917 | 0.4759% | 210.1174 | 0.4759% | 24.84% | 81.97%
BCC-ELCBI-00000486 | 300.4097 | 2014-10-30 | 2024-04-30 15:00:00 | 2024-04-30 14:10:00 | 10/05/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de pedal MONOPOLAR totalmente nuevo Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional., 10/05/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de pedal MONOPOLAR totalmente nuevo Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | 11 | 0.83333 | 3470.625 | 0.3169% | 315.5114 | 0.3169% | 17.32% | 68.05%
BCC-ELCBI-00000482 | 1329.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-06 10:00:00 | 2021-07-06 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica electrobisturí el cual se encuentra con pedal monipolar suelto de su conector, se retira pedal y se realiza ajuste de conector, se realizan pruebas de funcionamiento u se entrega sin novedad | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 2 | 2441.4167 | 0.4915% | 203.4514 | 0.4915% | 25.54% | 82.96%
BCC-ELCBI-00000482 | 866.4583 | 2014-10-30 | 2022-10-12 15:35:00 | 2022-10-12 13:00:00 | 12/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se retira pedal para su reparación ya que se encuentra con desprendimiento en su conector | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 2.5833 | 2904.6493 | 0.4131% | 242.0541 | 0.4131% | 21.95% | 77.4%
BCC-ELCBI-00000482 | 735.3833 | 2014-10-30 | 2023-02-20 14:57:00 | 2023-02-20 14:48:00 | 19/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/03/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de pedal de electrobisturi funciona correctamente | correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.15 | 3035.6229 | 0.3953% | 252.9686 | 0.3953% | 21.12% | 75.9%
BCC-ELCBI-00000482 | 168.7014 | 2014-10-30 | 2024-09-09 07:30:00 | 2024-09-09 07:10:00 | 08/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación y ajuste de cable de placa de electrobisturi, se dejan recomendaciones del buen uso del cable Se realiza verificación y ajuste de cable de placa de electrobisturi, se dejan recomendaciones del buen uso del cable | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.33333 | 3602.3125 | 0.3331% | 300.1927 | 0.3331% | 18.12% | 69.86%
BCC-ELCBI-00000482 | 1833.25 | 2014-10-30 | 2020-02-18 19:00:00 | 2020-02-18 18:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 1 | 1937.7917 | 0.6193% | 161.4826 | 0.6193% | 31.03% | 89.24%
BCC-ELCBI-00000482 | 1375.7326 | 2014-10-30 | 2021-05-21 06:49:00 | 2021-05-21 06:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, el cual se encuentra en buenas condiciones, se evidencia que el cable placa paciente no se encuentra realizando el contacto adecuado. &#x0D; Se realiza ajuste de cable placa y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.4 | 2395.284 | 0.501% | 199.607 | 0.501% | 25.96% | 83.53%
BCC-ELCBI-00000482 | 1355.6424 | 2014-10-30 | 2021-06-10 09:05:00 | 2021-06-10 08:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de pedal bipolar de electro bisturí el cual se encuentra suelto de su conector, se ajusta y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, se deja sin novedad.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.5 | 2415.3785 | 0.4968% | 201.2815 | 0.4968% | 25.78% | 83.28%
BCC-ELCBI-00000482 | 1293.6875 | 2014-10-30 | 2021-08-11 08:30:00 | 2021-08-11 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 1 | 2477.3542 | 0.4844% | 206.4462 | 0.4844% | 25.22% | 82.51%
BCC-ELCBI-00000482 | 1459.75 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:00:00 | 2021-02-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Observación: se realiza ajuste de conector REM&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 1 | 2311.2917 | 0.5192% | 192.6076 | 0.5192% | 26.77% | 84.57%
BCC-ELCBI-00000482 | 1119.75 | 2014-10-30 | 2022-02-01 06:20:00 | 2022-02-01 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de tapa superior de electrobisturí debido a que se encontrado deteriorada. &#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.33333 | 2651.2639 | 0.4526% | 220.9387 | 0.4526% | 23.78% | 80.4%
BCC-ELCBI-00000482 | 1119.7014 | 2014-10-30 | 2022-02-01 07:30:00 | 2022-02-01 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC a electro bisturí ya que presentaba desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.33333 | 2651.3125 | 0.4526% | 220.9427 | 0.4526% | 23.78% | 80.39%
BCC-ELCBI-00000482 | 300.4097 | 2014-10-30 | 2024-04-30 15:00:00 | 2024-04-30 14:10:00 | 10/05/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de pedal MONOPOLAR totalmente nuevo Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional., 10/05/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de pedal MONOPOLAR totalmente nuevo Se realizan pruebas de funcionamiento las cual les son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | 12 | 0.83333 | 3470.625 | 0.3458% | 289.2188 | 0.3458% | 18.74% | 71.2%
BCC-ELCBI-00000506 | 1957.625 | 2014-10-30 | 2019-10-17 09:35:00 | 2019-10-17 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión a electrobisturía, equipo queda fucional. | Correctivo menor | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | 5 | 0.58333 | 1813.3993 | 0.2757% | 362.6799 | 0.2757% | 15.25% | 62.94%
BCC-ELCBI-00000506 | 1838.75 | 2014-10-30 | 2020-02-13 07:00:00 | 2020-02-13 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; &#x0D; REQUIERE CAMBIO DE PLACA REM | Correctivo menor | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | 5 | 1 | 1932.2917 | 0.2588% | 386.4583 | 0.2588% | 14.38% | 60.61%
BCC-ELCBI-00000506 | 1461.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-24 09:50:00 | 2021-02-24 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de pedal, se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Pedal operativo en el servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | 5 | 0.33333 | 2309.4097 | 0.2165% | 461.8819 | 0.2165% | 12.18% | 54.13%
BCC-ELCBI-00000506 | 1292.6875 | 2014-10-30 | 2021-08-12 08:30:00 | 2021-08-12 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | 5 | 1 | 2478.3542 | 0.2017% | 495.6708 | 0.2017% | 11.4% | 51.63%
BCC-ELCBI-00000506 | 1470.75 | 2014-10-30 | 2021-02-15 07:00:00 | 2021-02-15 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | 5 | 1 | 2300.2917 | 0.2174% | 460.0583 | 0.2174% | 12.23% | 54.27%
BLP-NEUMO-03000030 | 251.7618 | 2013-10-31 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 05:43:00 | 02/07/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificación en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , pero el cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma | correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-03000030 | 2 | 3.2833 | 3883.375 | 0.0515% | 1941.6875 | 0.0515% | 3.043% | 16.92%
BLP-NEUMO-03000030 | 76.375 | 2013-10-31 | 2024-12-10 16:00:00 | 2024-12-10 15:00:00 | 08/01/2025-Senior - En primera instancia se realiza verificacion fisica/visual de Monitor SN: PV27A19480057 Sitema de camara SN: Y1-01000578, Fuente de luz SN: U6-01000645 , Insuflador SN : FA1-03000030, Camara en buen estadoSN 4319-00207 ,lente 30°SN : U2-9C000385, cable de fuente de luz SN: 53241286. Evidencian muy buenas condiciones generales. En pruebas funcionales verificando inicio correcto de sistema y encendido de cada uno de los modulos, verificacion de calidad de imagen en camara, configuracion de blancos, seguro de lente con camara conexion con fuente de luz, verificacion de intensidad de fuente de luz, y insuflador, sin novedades. *Se realiza limpieza general de sistema. * Torre en buen funcionamiento | correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-03000030 | 2 | 1 | 4058.6667 | 0.04928% | 2029.3333 | 0.04928% | 2.913% | 16.26%
BLP-NEUMO-13000103 | 251.7729 | 2013-10-31 | 2024-06-18 07:59:00 | 2024-06-18 05:27:00 | 20/06/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificacion en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , protector del cable del cabrezal en la parte superior se encuentra recogido, pero en cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma. | correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-13000103 | 2 | 2.5333 | 3883.3326 | 0.0515% | 1941.6663 | 0.0515% | 3.043% | 16.92%
BLP-NEUMO-13000103 | 76.375 | 2013-10-31 | 2024-12-10 16:00:00 | 2024-12-10 15:00:00 | 08/01/2025-Senior - En primera instancia se realiza verificacion fisica/visual de Monitor SN: PV27A21020023, Sitema de camara SN:Y1-14000916 Fuente de luz SN: U6-13001009 ,Insuflador SN : FA1-13000103Camara SN: U2A13000041_, lente 30°SN : U2-14001505 cable de fuente de luz NO LO ESTANNUSANDO PORQUE SE PERDIO UN EMPATE , el cable esta en su caja original guardado . Evidencian muy buenas condiciones generales. En pruebas funcionales verificando inicio correcto de sistema y encendido de cada uno de los modulos, verificacion de calidad de imagen en camara, configuracion de blancos, seguro de lente con camara conexion con fuente de luz, verificacion de intensidad de fuente de luz, y insuflador, sin novedades. *Se realiza limpieza general de sistema. | correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-13000103 | 2 | 1 | 4058.6667 | 0.04928% | 2029.3333 | 0.04928% | 2.913% | 16.26%
BMO-MOSIV-00010569 | 1062.3215 | 2014-10-30 | 2022-03-30 16:27:00 | 2022-03-30 16:17:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de equipo y no presenta ninguna falla el equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.16667 | 2708.6854 | 0.3692% | 270.8685 | 0.3692% | 19.87% | 73.53%
BMO-MOSIV-00015199 | 1050.3958 | 2014-10-30 | 2022-04-11 15:10:00 | 2022-04-11 14:30:00 | 22/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del sensor y se encuentra que esta en mal estado. se evidencia pines partidos, se realiza ajuste, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | 5 | 0.66667 | 2720.6319 | 0.1838% | 544.1264 | 0.1838% | 10.44% | 48.4%
BMO-MOSIV-00015448 | 1049.6042 | 2014-10-30 | 2022-04-12 09:48:00 | 2022-04-12 09:30:00 | 26/04/2022-Novatecnica - Dice solicita cambio de monitor a mesa de transporte en mejor estado se realiza cambio de equipo en buen estado físico y funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 0.3 | 2721.4083 | 0.4042% | 247.4008 | 0.4042% | 21.54% | 76.66%
BMO-MOSIV-00002836 | 1048.75 | 2014-10-30 | 2022-04-13 07:00:00 | 2022-04-13 06:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: Brazalete se encuentra desgastado | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | 3 | 1 | 2722.2917 | 0.1102% | 907.4306 | 0.1102% | 6.398% | 32.75%
BMO-MOSIV-00006780 | 1048.75 | 2014-10-30 | 2022-04-13 07:00:00 | 2022-04-13 06:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | 3 | 1 | 2722.2917 | 0.1102% | 907.4306 | 0.1102% | 6.398% | 32.75%
BMO-MOSIV-00000289 | 1048.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-13 08:00:00 | 2022-04-13 07:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | 4 | 1 | 2722.3333 | 0.1469% | 680.5833 | 0.1469% | 8.439% | 41.08%
BMO-MOSIV-00014073 | 1048.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-13 08:00:00 | 2022-04-13 07:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: Cable de Spo2 esta desgastado | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | 3 | 1 | 2722.3333 | 0.1102% | 907.4444 | 0.1102% | 6.398% | 32.75%
BMO-MOSIV-00010596 | 1043.75 | 2014-10-30 | 2022-04-18 07:00:00 | 2022-04-18 06:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | 6 | 1 | 2727.2917 | 0.22% | 454.5486 | 0.22% | 12.37% | 54.71%
BEF-NEVER-00003066 | 780.625 | 2014-10-30 | 2023-01-06 14:00:00 | 2023-01-06 09:00:00 | 06/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-Senior - Se realiza ajuste en el sistema de refrigeración, ya que presenta fuga del liquido. Equipo queda operativo y funcional | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 5 | 2990.5833 | 0.2006% | 498.4306 | 0.2006% | 11.34% | 51.44%
BEF-NEVER-00003066 | 280.7083 | 2014-10-30 | 2024-05-20 07:25:00 | 2024-05-20 07:00:00 | 19/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de sonda de termohigrometro y se entrega sin novedad , 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de sonda de termohigrometro y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 0.41667 | 3490.309 | 0.1719% | 581.7182 | 0.1719% | 9.8% | 46.14%
BEF-NEVER-00003066 | 1651.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-18 08:50:00 | 2020-08-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad. | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 0.83333 | 2119.3681 | 0.2831% | 353.228 | 0.2831% | 15.62% | 63.91%
BEF-NEVER-00003066 | 1299.3694 | 2014-10-30 | 2021-08-05 15:55:00 | 2021-08-05 15:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 0.78333 | 2471.6632 | 0.2428% | 411.9439 | 0.2428% | 13.55% | 58.27%
BEF-NEVER-00003066 | 1467.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-18 08:50:00 | 2021-02-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 0.83333 | 2303.3681 | 0.2605% | 383.8947 | 0.2605% | 14.47% | 60.85%
BEF-NEVER-00003066 | 1043.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-18 09:00:00 | 2022-04-18 07:00:00 | 19/04/2022-Novatecnica - Se revisa nevera y se evidencia relay dañado. Se realiza reparación de esta en donde se cambia el componente por uno nuevo quedando funcionando. | Correctivo menor | Nevera | 3066 | G071172801 | 6 | 2 | 2727.375 | 0.22% | 454.5625 | 0.22% | 12.37% | 54.7%
BEF-NEVER-003812 | 1967.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-07 10:30:00 | 2019-10-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de termómetro, se evidencia perilla selectora del equipo suelta, se ajusta. equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 0.5 | 1803.4375 | 0.3881% | 257.6339 | 0.3881% | 20.78% | 75.27%
BEF-NEVER-003812 | 1747.6042 | 2014-10-30 | 2020-05-14 10:00:00 | 2020-05-14 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de nevera la cual se evidencia que presenta fisura en cableado y daño en conector, Se realiza el ajuste y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 0.5 | 2023.4167 | 0.3459% | 289.0595 | 0.3459% | 18.74% | 71.22%
BEF-NEVER-003812 | 1655.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-14 09:00:00 | 2020-08-14 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfeccion y en funcionamiento sin novedad. | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 1 | 2115.375 | 0.3309% | 302.1964 | 0.3309% | 18.01% | 69.62%
BEF-NEVER-003812 | 1834.5 | 2014-10-30 | 2020-02-17 13:00:00 | 2020-02-17 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 1 | 1936.5417 | 0.3615% | 276.6488 | 0.3615% | 19.5% | 72.78%
BEF-NEVER-003812 | 1279.3764 | 2014-10-30 | 2021-08-25 15:45:00 | 2021-08-25 14:58:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 0.78333 | 2491.6562 | 0.2809% | 355.9509 | 0.2809% | 15.51% | 63.63%
BEF-NEVER-003812 | 1467.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-18 09:00:00 | 2021-02-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 1 | 2303.375 | 0.3039% | 329.0536 | 0.3039% | 16.67% | 66.51%
BEF-NEVER-003812 | 910.5833 | 2014-10-30 | 2022-08-29 11:00:00 | 2022-08-29 10:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Nevera | 003812 | G071172824 | 7 | 1 | 2860.4583 | 0.2447% | 408.6369 | 0.2447% | 13.66% | 58.56%
BBF-PISTO-00008331 | 1578.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-30 10:00:00 | 2020-10-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | 1 | 2 | 2192.4167 | 0.04561% | 2192.4167 | 0.04561% | 2.7% | 15.14%
BMP-MESAC-0017243 | 767.5833 | 2014-10-30 | 2023-01-19 10:20:00 | 2023-01-19 10:00:00 | 18/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza lubricacion y ajuste de clamps | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 0.33333 | 3003.4306 | 0.2331% | 429.0615 | 0.2331% | 13.05% | 56.79%
BMP-MESAC-0017243 | 874.3875 | 2014-10-30 | 2022-10-04 15:30:00 | 2022-10-04 14:42:00 | 05/10/2022-Senior - Se realiza desmonte de cilindro pará freno dañado. Instalación de cilindro nuevo pará freno completo, suministrado por Técnica Electromedica. Verificación y pruebas del funcionamiento. Frenos y mecanismo funcionando dentro de los parámetros dados por el fabricante | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 0.8 | 2896.6458 | 0.2417% | 413.8065 | 0.2417% | 13.5% | 58.1%
BMP-MESAC-0017243 | 881.7174 | 2014-10-30 | 2022-09-27 07:10:00 | 2022-09-27 06:47:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 27/09/2022-Senior - Se realiza inspección visual, se revisa estado de colchonetas, se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero. se lubrican mecanismos, se verifican sistemas hidráulicos, sistema mecánico, se ajustan piezas y se evidencia daño de pistón derecho del sistema de frenos es necesario reemplazarlo, el equipo se entrega funcionando con la novedad del sistema de frenos | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 0.38333 | 2889.2986 | 0.2423% | 412.7569 | 0.2423% | 13.53% | 58.2%
BMP-MESAC-0017243 | 1084.75 | 2014-10-30 | 2022-03-08 08:00:00 | 2022-03-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual ,se revisa estado de colchonetas y se evidencia daño en el velcro del piernero por mal uso,se verifican posiciones ,se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno evidenciando la falta de el caucho antideslizante de un freno esto por causa de la desnivelación en el piso de la sala se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 2 | 2686.3333 | 0.2606% | 383.7619 | 0.2606% | 14.47% | 60.86%
BMP-MESAC-0017243 | 525.7333 | 2014-10-30 | 2023-09-18 07:44:00 | 2023-09-18 06:24:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 18/09/2023-Senior - Se realiza inspección visual ,se revisa estado de colchonetas y se evidencia deterioro de las mismas, se recomienda el cambio de las superficies o colchonetas por desgaste ,se verifican posiciones ,se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 1.3333 | 3245.3222 | 0.2157% | 463.6175 | 0.2157% | 12.14% | 54%
BMP-MESAC-0017243 | 159.75 | 2014-10-30 | 2024-09-18 07:00:00 | 2024-09-18 06:00:00 | 17/09/2024-NO_DEFINIDO - , 26/09/2024-Senior - Se realiza verificación visual del equipo , se procede a verificar funciones , se revisan cada una de sus partes y accesorios , se hacen pruebas de funcionamiento con AC y Baterías, se realizan ajustes mecánicos , se procede a realizar limpieza y lubricación, se verifica funcionamiento con cada uno de los controles , se evidencia deterioro de control , daño de los velcros ,daño de colchonetas , se recomienda realizar el cambio de las partes afectadas para lograr su óptimo funcionamiento, adicionalmente se recomienda realizar el cambio de bujes de la columna ya que presenta movimiento por desgaste , el equipo se entrega funcionando correctamente con las novedades mencionadas. | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 1 | 3611.2917 | 0.1938% | 515.8988 | 0.1938% | 10.98% | 50.23%
BMP-MESAC-0017243 | 355.75 | 2014-10-30 | 2024-03-06 07:00:00 | 2024-03-06 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | 7 | 1 | 3415.2917 | 0.205% | 487.8988 | 0.205% | 11.57% | 52.19%
BMP-MESAC-00017242 | 565.75 | 2014-10-30 | 2023-08-09 06:30:00 | 2023-08-09 06:00:00 | 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza instalación de pierna derecha totalmente nueva, Se entrega al servicio con indicaciones de su uso y funcionamiento Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 0.5 | 3205.2708 | 0.1872% | 534.2118 | 0.1872% | 10.62% | 49.03%
BMP-MESAC-00017242 | 881.7312 | 2014-10-30 | 2022-09-27 07:11:00 | 2022-09-27 06:27:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 27/09/2022-Senior - Se realiza inspección visual, se revisa estado de colchonetas, se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero. se lubrican mecanismos, se verifican sistemas hidráulicos, sistema mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente. | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 0.73333 | 2889.2993 | 0.2077% | 481.5499 | 0.2077% | 11.71% | 52.65%
BMP-MESAC-00017242 | 1084.7118 | 2014-10-30 | 2022-03-08 07:28:00 | 2022-03-08 06:55:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual ,se revisa estado de colchonetas, se verifican posiciones ,se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente. | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 0.55 | 2686.3111 | 0.2234% | 447.7185 | 0.2234% | 12.54% | 55.25%
BMP-MESAC-00017242 | 532.7278 | 2014-10-30 | 2023-09-11 06:57:00 | 2023-09-11 06:32:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 11/09/2023-Senior - Se realiza inspección visual ,se revisa estado de colchonetas y se evidencia velcros dañados y cable de control deteriorado ,se verifican posiciones ,se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 0.41667 | 3238.2896 | 0.1853% | 539.7149 | 0.1853% | 10.52% | 48.68%
BMP-MESAC-00017242 | 710.75 | 2014-10-30 | 2023-03-17 09:00:00 | 2023-03-17 06:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 17/03/2023-Senior - Se realiza inspección visual, se revisa el estado de colchonetas , se evidencia golpes y deterioro del control y el cable del control, se evidencia velcro y colchonetas en mal estado por mala manipulación, se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC , se verifican llantas y sistema de freno , se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos , se verifica sistema hidráulico eléctrico y mecánico, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente . | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 3 | 3060.375 | 0.1961% | 510.0625 | 0.1961% | 11.1% | 50.63%
BMP-MESAC-00017242 | 159.75 | 2014-10-30 | 2024-09-18 07:00:00 | 2024-09-18 06:00:00 | 17/09/2024-NO_DEFINIDO - , 26/09/2024-Senior - Se realiza verificación visual del equipo , se procede a verificar funciones , se revisan cada una de sus partes y accesorios , se hacen pruebas de funcionamiento con AC y Baterias, se realizan ajustes mecánicos , se procede a realizar limpieza y lubricación, se verifica funcionamiento con cada uno de los controles , se evidencia deterioro de control , daño de los velcros , cable de control afectado , se recomienda realizar el cambio de las partes afectadas para lograr su óptimo funcionamiento, el equipo se entrega funcionando correctamente con las novedades mencionada | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | 6 | 1 | 3611.2917 | 0.1661% | 601.8819 | 0.1661% | 9.488% | 45.02%
BMP-MESAC-00015729 | 2027.6389 | 2014-10-30 | 2019-08-08 10:00:00 | 2019-08-08 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; El proveedor revisa el equipo y encontró 2 coberturas metálicas con su soportes y cobertura control manual dobladas por consecuencia de mal uso. Se retiraron las coberturas para ser rectificadas pero esto no se va a realizar ya que podemos perder la garantía de la mesa por lo cual se solicito al proveedor que nos envié la cotización para hacer el tramite interno de la orden de compra. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 1.3333 | 1743.4167 | 0.5162% | 193.713 | 0.5162% | 26.64% | 84.41%
BMP-MESAC-00015729 | 1526.625 | 2014-10-30 | 2020-12-21 09:30:00 | 2020-12-21 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica soporte de pierna izquierda de la mesa de cirugía, el cual se encuentra partido. &#x0D; Se realiza ajuste con amarre plástico y se realizan pruebas funcionales satisfactorias | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 0.5 | 2244.3958 | 0.401% | 249.3773 | 0.401% | 21.38% | 76.39%
BMP-MESAC-00015729 | 1362.5833 | 2014-10-30 | 2021-06-03 11:30:00 | 2021-06-03 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 30618&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se realiza reporte de mesa quirúrgica mindray de la sala # 7 en soporte de pierna derecha se encuentra suelto el ajuste de sostenimiento con la base de la mesa. se realiza reporte a ingeniero de ronda diaria.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 15 Marzo 2021:&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el soporte de sujeción de la pierna derecha a la base de la mesa de cx se encuentra roto debido a una inadecuada fuerza.&#x0D; Se realiza cotización de repuesto, se está a la espera de la misma y la aprobación, para realizar el mantenimiento correctivo necesario.&#x0D; &#x0D; 08 junio 2021&#x0D; Se realiza instalación de soporte hidráulico en pernera derecha de la mesa, equipo operativo. Revisar OT 2021-1564 | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 1.5 | 2408.4792 | 0.3737% | 267.6088 | 0.3737% | 20.09% | 73.95%
BMP-MESAC-00015729 | 1917.5 | 2014-10-30 | 2019-11-26 12:30:00 | 2019-11-26 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de tornillos de piernero de la mesa. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 0.5 | 1853.5208 | 0.4856% | 205.9468 | 0.4856% | 25.27% | 82.59%
BMP-MESAC-00015729 | 2027.6389 | 2014-10-30 | 2019-10-08 12:20:00 | 2019-08-08 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 12152&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: MESA DE SALA N°6 MINDRAY SE OBSERVA CON DAÑO EN BASE DE PANEL DE CONTROL, PARTES SE OBSERVAN SEPARADAS Y DOBLADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; El proveedor revisa el equipo y encontró 2 coberturas metálicas con su soportes y cobertura control manual dobladas por consecuencia de mal uso. Se retiraron las coberturas para ser rectificadas pero esto no se va a realizar ya que podemos perder la garantía de la mesa por lo cual se solicito al proveedor que nos envié la cotización para hacer el tramite interno de la orden de compra. &#x0D; &#x0D; Pendiente aprobación de cotización de repuestos y la importación es de 30 días hábiles. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 1467.6667 | 1804.5139 | 0.4987% | 200.5015 | 0.4987% | 25.86% | 83.4%
BMP-MESAC-00015729 | 1860.75 | 2014-10-30 | 2020-01-22 07:00:00 | 2020-01-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la mesa y no se encuentra anomalía equipo funciona correctamente. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 1 | 1910.2917 | 0.4711% | 212.2546 | 0.4711% | 24.62% | 81.66%
BMP-MESAC-00015729 | 1742.5417 | 2014-10-30 | 2020-05-19 11:30:00 | 2020-05-19 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del control de la mesa puesto que el control no funciona. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 0.5 | 2028.4792 | 0.4437% | 225.3866 | 0.4437% | 23.37% | 79.75%
BMP-MESAC-00015729 | 1720.7396 | 2014-10-30 | 2020-06-10 06:35:00 | 2020-06-10 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - al revisar se evidencia que en la esquina superior de esta se encuentra partida, debido a que se le genero una fuerza mayor ocasionando este daño.&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 0.33333 | 2050.2743 | 0.439% | 227.8083 | 0.439% | 23.15% | 79.41%
BMP-MESAC-00015729 | 1172.1667 | 2014-10-30 | 2021-12-10 21:00:00 | 2021-12-10 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Inspeccion Fisica de Equipo, Unidad Principal se observa cable AC Diferente a los cables suministrados recientemente.&#x0D; Se realiza desarme de concertina y ajuste de tornillos del bloque principal, se observan rayones y golpes en carca inferior del sistema.&#x0D; Se realiza Prueba de arranque de sistema con alimentacion AC Y DC, prueba de carga y descarga de baterías.&#x0D; Se realiza Limpieza externa remocion de costras y acumulos de sangre y liquidos de partes externas de la mesa.&#x0D; Se realiza Prueba Funcional de equipo, Movimientos elevación, descenso, tredelemburg, invex, movimientos laterales, longitudinales. Equipo Realiza Los movimientos de forma correcta; desde control&#x0D; de mando auxiliar y control alambrico.&#x0D; Se Observa desgaste de colchonetas del sistema, se recomienda cambio de juego completo.&#x0D; &#x0D; Equipo Operativo Funcional.&#x0D; &#x0D; Mecanismo de brazera de mesa, tiene faltante acople de seguro, se recomienda cambio. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | 9 | 1 | 2598.875 | 0.3463% | 288.7639 | 0.3463% | 18.76% | 71.25%
BMP-MESAC-00015734 | 865.5833 | 2014-10-30 | 2022-10-13 11:30:00 | 2022-10-13 10:00:00 | 12/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se verifica mesa de cirugia la cual presenta fractura de tornillo de movimiento de una de sus pierneras | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 1.5 | 2905.4792 | 0.2753% | 363.1849 | 0.2753% | 15.23% | 62.89%
BMP-MESAC-00015734 | 804.5833 | 2014-10-30 | 2022-12-14 07:00:00 | 2022-12-13 10:00:00 | 09/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/01/2023-Biomedico2 - Al verificar el control internamente no se evidencia daño en tarjeta electrónica Al momento de desmontar la carcasa se encuentra con múltiples fracturas y desprendimiento del soporte que engancha a mesa Se realiza un ajuste y pegado provisional Se entrega el control al servicio y se deja recomendaciones de su uso ya que este control se puede fracturar nuevamente , 02/01/2023-Biomedico2 - Al verificar el control internamente no se evidencia daño en tarjeta electrónica Al momento de desmontar la carcasa se encuentra con múltiples fracturas y desprendimiento del soporte que engancha a mesa Se realiza un ajuste y pegado provisional Se entrega el control al servicio y se deja recomendaciones de su uso ya que este control se puede fracturar nuevamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 21 | 2967.2917 | 0.2696% | 370.9115 | 0.2696% | 14.94% | 62.11%
BMP-MESAC-00015734 | 124.5938 | 2014-10-30 | 2024-10-23 11:00:00 | 2024-10-23 09:45:00 | 23/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de protección de mecanismo (tapas de aluminio) Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 1.25 | 3646.4583 | 0.2194% | 455.8073 | 0.2194% | 12.33% | 54.61%
BMP-MESAC-00015734 | 1669.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-31 16:00:00 | 2020-07-31 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se requiere cambio de riel (Linear guide) derecho para solucionar el inconveniente del movimiento horizontal de la mesa&#x0D; - Se solicita el repuesto Linear guide EGH15CA2U456ZBC&amp;#8545; para solucionar la falla&#x0D; - Al momento de instalar la pieza o repuesto, vemos que el riel no es del mismo tamaño&#x0D; - Se procede a hacer la respectiva limpieza del oxido del riel&#x0D; - Se limpia sistema de balineras y se lubrica junto al riel&#x0D; NOTA: La mesa queda en perfectas condiciones de funcionamiento | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 8 | 2101.6667 | 0.3807% | 262.7083 | 0.3807% | 20.42% | 74.6%
BMP-MESAC-00015734 | 1525.1667 | 2014-10-30 | 2020-12-22 22:00:00 | 2020-12-22 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - - Se hace desarme del equipo y se verifican los rieles: Riel derecho oxidado&#x0D; - Se realiza cambio del riel derecho por uno nuevo y se lubrica riel izquierdo&#x0D; - Se realizan pruebas de movimiento longitunidal y pruebas de funcionamiento&#x0D; NOTA: Se entrega equipo en buenas condiciones de funcionamiento&#x0D; Mantenimiento correctivo por garantía. &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 2 | 2245.9167 | 0.3562% | 280.7396 | 0.3562% | 19.24% | 72.26%
BMP-MESAC-00015734 | 1028.6944 | 2014-10-30 | 2022-05-03 07:50:00 | 2022-05-03 07:20:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se verifica mesa de cirugía la cual no se le puede quitar el cabecero, se realiza lubricación de acoples de ajuste y se puede retirar esta parte, se realiza pruebas y queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 0.5 | 2742.3264 | 0.2917% | 342.7908 | 0.2917% | 16.06% | 65.01%
BMP-MESAC-00015734 | 1281.4583 | 2014-10-30 | 2021-08-23 16:00:00 | 2021-08-23 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Recolección de Equipo Ubicado en salas de cirugía para poder realizar inspección y reparación de equipo en laboratorio servicio Mindray.&#x0D; Se retira equipo del servicio de salas de cirugía, se empaca equipo en plataforma,, se retira unidad Principal y Control De Mando, se dejan accesorios&#x0D; pierneras, cabeceros. Se realiza carga y montaje en camión de transporte.&#x0D; Se retornará equipo luego de ser reparado a Instalaciones con reportes y acciones realizadas | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 3 | 2489.6667 | 0.3213% | 311.2083 | 0.3213% | 17.54% | 68.55%
BMP-MESAC-00015734 | 1172.0833 | 2014-10-30 | 2021-12-10 23:00:00 | 2021-12-10 22:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Inspeccion Fisica de Equipo, Unidad Principal se observa cable AC Diferente a los cables suministrados recientemente.&#x0D; Se realiza desarme de concertina y ajuste de tornillos del bloque principal, se observan rayones y golpes en carca inferior del sistema.&#x0D; Se realiza Prueba de arranque de sistema con alimentacion AC Y DC, prueba de carga y descarga de baterías.&#x0D; Se realiza Limpieza externa remocion de costras y acumulos de sangre y liquidos de partes externas de la mesa.&#x0D; Se realiza Prueba Funcional de equipo, Movimientos elevación, descenso, tredelemburg, invex, movimientos laterales, longitudinales. Equipo Realiza Los movimientos de forma correcta; desde control&#x0D; de mando auxiliar y control alambrico.&#x0D; Se Observa desgaste de colchonetas del sistema, se recomienda cambio de juego completo.&#x0D; Equipo Operativo Funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | 8 | 1 | 2598.9583 | 0.3078% | 324.8698 | 0.3078% | 16.86% | 66.98%
BMP-MESAC-00015732 | 1180.7083 | 2014-10-30 | 2021-12-02 08:00:00 | 2021-12-02 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de piernera ya que el sistema de anclaje a la mesa se encontraba suelto, se ajusta se realizan pruebas de funcionamiento mecanismo y funciona correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | 4 | 1 | 2590.3333 | 0.1544% | 647.5833 | 0.1544% | 8.849% | 42.65%
BMP-MESAC-00015732 | 1903.5833 | 2014-10-30 | 2019-12-10 11:00:00 | 2019-12-10 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a soportes de la mesa de cirugia | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | 4 | 1 | 1867.4583 | 0.2142% | 466.8646 | 0.2142% | 12.06% | 53.75%
BMP-MESAC-00015732 | 1172.125 | 2014-10-30 | 2021-12-10 22:00:00 | 2021-12-10 21:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Inspeccion Fisica de Equipo, Unidad Principal se observa cable AC Diferente a los cables suministrados recientemente.&#x0D; Se realiza desarme de concertina y ajuste de tornillos del bloque principal, se observan rayones y golpes en carca inferior del sistema.&#x0D; Se realiza Prueba de arranque de sistema con alimentacion AC Y DC, prueba de carga y descarga de baterías.&#x0D; Se realiza Limpieza externa remocion de costras y acumulos de sangre y liquidos de partes externas de la mesa.&#x0D; Se realiza Prueba Funcional de equipo, Movimientos elevación, descenso, tredelemburg, invex, movimientos laterales, longitudinales. Equipo Realiza Los movimientos de forma correcta; desde control&#x0D; de mando auxiliar y control alambrico.&#x0D; Se Observa desgaste de colchonetas del sistema, se recomienda cambio de juego completo.&#x0D; Equipo Operativo Funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | 4 | 1 | 2598.9167 | 0.1539% | 649.7292 | 0.1539% | 8.821% | 42.54%
BMP-MESAC-00015732 | 984.725 | 2014-10-30 | 2022-06-16 07:00:00 | 2022-06-16 06:36:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 16/06/2022-Senior - Se evidencia colchonetas con deterioro, se recomienda cambio (6), Se recomienda conectar a alimentación de 110V después de de un uso continuo. Equipo se verifica Posicionamientos, Control de mano, se encontró cable de comunicación roscado roto su protector plástico en uno de sus extremos. Se evidencia movimiento anormal en posicionamiento de elevación y descenso de la mesa. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | 4 | 0.4 | 2786.2917 | 0.1436% | 696.5729 | 0.1436% | 8.253% | 40.36%
BMP-MESAC-00015733 | 944.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-26 14:45:00 | 2022-07-26 08:00:00 | 26/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de control de mesa de cirugia el cual reportan con un golpe y daño en carcasa, Se retira para su verificación , 26/07/2022-Biomedico2 - Al verificar internamente el control, Se encuentra con múltiples fracturas en su carcasa,se realiza un ajuste provisional en su estructura Se realizan pruebas de funcionamiento y el control funciona sin novedad Se entrega al servicio con recomendaciones de cuidado ya que por el daño ocasionado puede presentar nuevamente fracturas, Se deja en seguimiento ya que si se vuelve a presentar fracturas en su carcasa se recomienda cambio de control ya que puede presentar filtraciones de humedad y ocasionar daños en la mesa de cirugia | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 6.75 | 2826.6146 | 0.2123% | 471.1024 | 0.2123% | 11.96% | 53.43%
BMP-MESAC-00015733 | 1812.6667 | 2014-10-30 | 2020-03-10 08:25:00 | 2020-03-10 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de control de mesa de cirugía. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 0.41667 | 1958.3507 | 0.3064% | 326.3918 | 0.3064% | 16.79% | 66.81%
BMP-MESAC-00015733 | 1642.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-27 10:00:00 | 2020-08-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se encuentra riel de desplazamiento (Linear guide) oxidado, lo cual impide el libre movimiento horizontal de la mesa.&#x0D; Se requiere cambio de riel (Linear guide) derecho para solucionar el inconveniente del&#x0D; movimiento horizontal de la mesa&#x0D; - Se solicita el repuesto Linear guide EGH15CA2U456ZBC de manera preventiva&#x0D; - Se procede a hacer la respectiva limpieza del oxido del riel&#x0D; - Se limpia sistema de balineras y se lubrica junto al riel&#x0D; NOTA: La mesa queda en perfectas condiciones de funcionamiento | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 2 | 2128.4167 | 0.2819% | 354.7361 | 0.2819% | 15.56% | 63.75%
BMP-MESAC-00015733 | 1642.625 | 2014-10-30 | 2020-08-27 09:40:00 | 2020-08-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de mesa de cirugía se realiza limpieza y lubricación de rieles equipo queda operativo | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 0.66667 | 2128.4028 | 0.2819% | 354.7338 | 0.2819% | 15.56% | 63.75%
BMP-MESAC-00015733 | 1399.3681 | 2014-10-30 | 2021-04-27 15:30:00 | 2021-04-27 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia control con fractura en su carcasa, se realiza ajuste de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 0.33333 | 2371.6458 | 0.253% | 395.2743 | 0.253% | 14.08% | 59.78%
BMP-MESAC-00015733 | 1305.7569 | 2014-10-30 | 2021-07-30 08:20:00 | 2021-07-30 05:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desarme parcial del equipo. &#x0D; Se revisa tema de movimiento inestable de la mesa.&#x0D; Se revisa el estado de los rieles y se encuentra riel derecho deteriorado, se reemplaza el riel de desplazamiento longitudinal que fue pedido en la ordena anterior. &#x0D; Se desarma columna y se encuentra que los tornillos que aseguran la columna a la base están flojos, estos nos e ajustan debido a que el equipo se encontraba requeridopara iniciar procedimiento .&#x0D; &#x0D; nota: Equipo funcionando correctamente, se recomienda como acción correctiva, ajustar los tornillos que están flojos. Esta actividad es reprogramada | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | 6 | 2.5 | 2465.3472 | 0.2434% | 410.8912 | 0.2434% | 13.59% | 58.36%
BMP-MESAC-00015731 | 700.6896 | 2014-10-30 | 2023-03-28 12:27:00 | 2023-03-27 07:27:00 | 27/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se atiende llamado Jefe de turno reporta que la mesa no genera ningún movimiento con el control se procede a hacer inspección se evidencia aplastamiento de cables se informa a jefe y al coordinador de la unidad quirúrgica control se retira del servicio para ver la posibilidad de realizar ajuste se retira se soldan cables se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente sin embargo de realizarce la solicitud de dicho repuesto ya que el ajuste q se realiza es temporal puedr fallar en corto tuempo debido al uso que selenda a este accesorio de la mesense entrega contro al servicio funcionando correctamente y se informa el ajuste que sele realizó | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 29 | 3071.5188 | 0.293% | 341.2799 | 0.293% | 16.12% | 65.18%
BMP-MESAC-00015731 | 1761.5 | 2014-10-30 | 2020-04-30 13:00:00 | 2020-04-30 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de control de mesa, se realiza cambio por el control de la sala 6 y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 1 | 2009.5417 | 0.4479% | 223.2824 | 0.4479% | 23.56% | 80.06%
BMP-MESAC-00015731 | 1874.4931 | 2014-10-30 | 2020-01-08 12:22:00 | 2020-01-08 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de piernera tornillo suelto se posiciona segun indicaciones la piernera queda frime y estable equipo operativo y funcional | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 0.2 | 1896.5153 | 0.4746% | 210.7239 | 0.4746% | 24.78% | 81.88%
BMP-MESAC-00015731 | 1874.6597 | 2014-10-30 | 2020-01-08 08:19:00 | 2020-01-08 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de piernera se posiciona segun indicaciones la piernera queda frime y estable | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 0.15 | 1896.3465 | 0.4746% | 210.7052 | 0.4746% | 24.78% | 81.89%
BMP-MESAC-00015731 | 1837.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-14 11:00:00 | 2020-02-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la mesa de cirugía, se revisa toma eléctrica y cable ac los cuales se encuentran funcionando correctamente. se realiza llamado al proveedor mindray ya que el daño esta internamente y el equipo se encuentra en garantia | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 1 | 1933.4583 | 0.4655% | 214.8287 | 0.4655% | 24.37% | 81.28%
BMP-MESAC-00015731 | 1824.5 | 2014-10-30 | 2020-02-27 12:25:00 | 2020-02-27 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se realiza ajuste de tornillos los cuales estaban sueltos y generaban movimiento de los brazos, se ajusta y Equipo queda funcionando de manera óptima. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 0.41667 | 1946.5174 | 0.4624% | 216.2797 | 0.4624% | 24.23% | 81.07%
BMP-MESAC-00015731 | 1257.75 | 2014-10-30 | 2021-09-16 07:00:00 | 2021-09-16 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza visita por parte del proveedor mindray con el fin de verificar funcionamiento de las mesas de cx se adjunta reporte | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 1 | 2513.2917 | 0.3581% | 279.2546 | 0.3581% | 19.33% | 72.45%
BMP-MESAC-00015731 | 1172.25 | 2014-10-30 | 2021-12-10 20:00:00 | 2021-12-10 18:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Inspección Física de Equipo, Unidad Principal se observa cable AC Diferente a los cables suministrados recientemente.&#x0D; Se realiza desarme de concertina y ajuste de tornillos del bloque principal, se observan rayones y golpes en carca inferior del sistema.&#x0D; Se realiza Prueba de arranque de sistema con alimentación AC Y DC, prueba de carga y descarga de baterías.&#x0D; Se realiza Limpieza externa remoción de costras y acúmulos de sangre y líquidos de partes externas de la mesa.&#x0D; Se realiza Prueba Funcional de equipo, Movimientos elevación, descenso, tredelemburg, invex, movimientos laterales, longitudinales. Equipo Realiza Los movimientos de forma correcta; desde control&#x0D; de mando auxiliar y control alambrico.&#x0D; &#x0D; Se Observa desgaste de colchonetas del sistema, se recomienda cambio de juego completo.&#x0D; Equipo Operativo Funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 2 | 2598.8333 | 0.3463% | 288.7593 | 0.3463% | 18.76% | 71.26%
BMP-MESAC-00015731 | 732.3167 | 2014-10-30 | 2023-02-23 17:24:00 | 2023-02-23 16:24:00 | 24/02/2023-Senior - Se realiza inspección visual, se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC y se evidencia falo de funcionamiento, se procede a desmontar tapas protectoras del motor y se verifican voltajes en todos los puntos eléctricos, se evidencia falla de voltajes de la main board, se procede a evaluar daños y se evidencia la necesidad de reemplazarla, se procede a desmontar la Main board dañada y se instala una nueva, se hacen pruebas y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | 9 | 1 | 3038.725 | 0.2962% | 337.6361 | 0.2962% | 16.28% | 65.57%
BMP-MESAC-00015730 | 1006.6458 | 2014-10-30 | 2022-05-25 08:40:00 | 2022-05-25 08:30:00 | 24/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se verifica clamp de mesa de cirugía y no se evidencia desajuste. el clamp esta en buenas condiciones | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | 5 | 0.16667 | 2764.3611 | 0.1809% | 552.8722 | 0.1809% | 10.28% | 47.86%
BMP-MESAC-00015730 | 1879.7014 | 2014-10-30 | 2020-01-03 07:20:00 | 2020-01-03 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - se verificación de colchoneta piernera se encontraba rota se realiza la respectiva solicitud al proveedor para que haga la cotización | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | 5 | 0.16667 | 1891.3056 | 0.2644% | 378.2611 | 0.2644% | 14.67% | 61.39%
BMP-MESAC-00015730 | 1337.6806 | 2014-10-30 | 2021-06-28 08:30:00 | 2021-06-28 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de mesa de cirugía la cual presenta desajuste en recubrimiento metálico del mecanismo neumático, se realiza ajuste provisional y se reporta al proveedor | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | 5 | 0.83333 | 2433.3542 | 0.2055% | 486.6708 | 0.2055% | 11.6% | 52.28%
BMP-MESAC-00015730 | 1160.4583 | 2014-10-30 | 2021-12-22 15:00:00 | 2021-12-22 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Inspeccion Fisica de Equipo, Unidad Principal se observa cable AC Diferente a los cables suministrados recientemente.&#x0D; Se realiza desarme de concertina y ajuste de tornillos del bloque principal, se observan rayones y golpes en carca inferior del sistema.&#x0D; Se realiza Prueba de arranque de sistema con alimentacion AC Y DC, prueba de carga y descarga de baterías.&#x0D; Se realiza Limpieza externa remocion de costras y acumulos de sangre y liquidos de partes externas de la mesa.&#x0D; Se realiza Prueba Funcional de equipo, Movimientos elevación, descenso, tredelemburg, invex, movimientos laterales, longitudinales. Equipo Realiza Los movimientos de forma correcta; desde control&#x0D; de mando auxiliar y control alambrico.&#x0D; Se Observa desgaste de colchonetas del sistema, se recomienda cambio de juego completo.&#x0D; Equipo Operativo Funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | 5 | 2 | 2610.625 | 0.1915% | 522.125 | 0.1915% | 10.86% | 49.82%
BMP-MESAC-00015730 | 984.7389 | 2014-10-30 | 2022-06-16 06:38:00 | 2022-06-16 06:16:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 16/06/2022-Senior - Se realiza inspección visual ,se revisa estado de colchonetas,se verifican posiciones ,se verifica funcionamiento con baterías y cable AC, se verifican llantas y sistema de freno, se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero, se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecánico, el equipo tiene el control de mano y el cable rosado roto, también presenta deterioro de las superficies, se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | 5 | 0.36667 | 2786.2764 | 0.1795% | 557.2553 | 0.1795% | 10.21% | 47.59%
BSD-INCUB-00000114 | 1749.559 | 2014-10-30 | 2020-05-12 11:35:00 | 2020-05-12 10:35:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 12/05/2020: Se realizará revisión del equipo por Johan Martin de Novatécnica.&#x0D; &#x0D; 12/05/2020: Se realiza revisión del equipo por Johan Martin de Novatécnica donde evidencia que no se encontraba programada correctamente la incubadora, se hace el ajuste y se da inducción de la programación de la incubadora. Equipo funciona correctamente recibe satisfacción Jefe Valentina Rodas. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1 | 2021.4826 | 1.088% | 91.8856 | 1.088% | 47.95% | 98.01%
BSD-INCUB-00000114 | 1659.541 | 2014-10-30 | 2020-08-10 11:10:00 | 2020-08-10 11:01:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; Se realiza revisión de incubadora se evidencia que no se programo la temperatura, se ajusta valor equipo operativo | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.15 | 2111.4653 | 1.042% | 95.9757 | 1.042% | 46.48% | 97.65%
BSD-INCUB-00000114 | 1659.5417 | 2014-10-30 | 2020-08-10 11:10:00 | 2020-08-10 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; Se solicita por favor no duplicar las solicitudes. Esta solicitud es cancelada debido a que esta generada con la 24278. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.16667 | 2111.4653 | 1.042% | 95.9757 | 1.042% | 46.48% | 97.65%
BSD-INCUB-00000114 | 1526.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-21 13:30:00 | 2020-12-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de incubadora cerrada, se verifica que no calienta &#x0D; Se procede a realizar ajuste del motor y pruebas funcionales satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.5 | 2244.5625 | 0.9801% | 102.0256 | 0.9801% | 44.46% | 97.07%
BSD-INCUB-00000114 | 1441.4028 | 2014-10-30 | 2021-03-16 14:40:00 | 2021-03-16 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que las conexiones internas de la incubadora se encuentran desajustadas por tanto, no calienta. &#x0D; Se realiza ajuste de las mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias, se recomienda no obstruir las salidas del calefactor hacia la cámara. &#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.33333 | 2329.6111 | 0.9444% | 105.8914 | 0.9444% | 43.26% | 96.66%
BSD-INCUB-00000114 | 713.3854 | 2014-10-30 | 2023-03-14 15:00:00 | 2023-03-14 14:45:00 | 14/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - se realiza ajuste de puerta de incubadora cerrada se realizan pruebas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.25 | 3057.625 | 0.7195% | 138.983 | 0.7195% | 35.06% | 92.5%
BSD-INCUB-00000114 | 1603.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-05 15:20:00 | 2020-10-05 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de incubadora y esta empieza a realizar el calentamiento de forma adecuada. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1.3333 | 2167.6389 | 1.015% | 98.529 | 1.015% | 45.61% | 97.41%
BSD-INCUB-00000114 | 1595.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-13 11:30:00 | 2020-10-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del cable ac de la incubadora ya que este se encontraba desconectado. se instala de la forma adecuada y esta empieza a realizar el calentamiento de forma adecuada. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.5 | 2175.4792 | 1.011% | 98.8854 | 1.011% | 45.49% | 97.38%
BSD-INCUB-00000114 | 1872.6181 | 2014-10-30 | 2020-01-10 11:20:00 | 2020-01-10 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de cúpula ya que se encontraba con fisuras se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente se entrega equipo al servicio se informa que se debe hacer desinfección | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 2.1667 | 1898.4722 | 1.159% | 86.2942 | 1.159% | 50.11% | 98.46%
BSD-INCUB-00000114 | 1727.5417 | 2014-10-30 | 2020-06-03 11:30:00 | 2020-06-03 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y ajuste de la incubadora. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.5 | 2043.4792 | 1.077% | 92.8854 | 1.077% | 47.58% | 97.93%
BSD-INCUB-00000114 | 1875.5347 | 2014-10-30 | 2020-01-07 11:20:00 | 2020-01-07 11:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de cúpula de incubadora y se observa ruptura la cual no permite que el calor se conserve se retira cúpula para ser debidamente ajustada y pegada | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.16667 | 1895.4722 | 1.161% | 86.1578 | 1.161% | 50.16% | 98.47%
BSD-INCUB-00000114 | 1655.4167 | 2014-10-30 | 2020-08-14 14:40:00 | 2020-08-14 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza rectificación de soldadura dejando equipo en correcto estado funcional | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.66667 | 2115.6111 | 1.04% | 96.1641 | 1.04% | 46.42% | 97.63%
BSD-INCUB-00000114 | 1398.7396 | 2014-10-30 | 2021-04-28 06:35:00 | 2021-04-28 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia módulo suelto.&#x0D; Se realiza ajuste de del modulo de calefacción y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.33333 | 2372.2743 | 0.9274% | 107.8307 | 0.9274% | 42.67% | 96.45%
BSD-INCUB-00000114 | 1292.5 | 2014-10-30 | 2021-08-12 13:00:00 | 2021-08-12 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica incubadora la cual no calienta, se realiza ajuste y limpieza de conexiones internas del modulo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorios | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1 | 2478.5417 | 0.8876% | 112.661 | 0.8876% | 41.29% | 95.91%
BSD-INCUB-00000114 | 1578.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-30 15:30:00 | 2020-10-30 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra motor con falla por lo cual se realiza el cambio de este por un nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. Ya no presenta ruido | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1.5 | 2192.6458 | 1.003% | 99.6657 | 1.003% | 45.23% | 97.3%
BSD-INCUB-00000114 | 1251.5 | 2014-10-30 | 2021-09-22 12:30:00 | 2021-09-22 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de puerta de incubadora ya que se encuentra suelta. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.5 | 2519.5208 | 0.8732% | 114.5237 | 0.8732% | 40.78% | 95.69%
BSD-INCUB-00000114 | 1501.4167 | 2014-10-30 | 2021-01-15 14:20:00 | 2021-01-15 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y ajuste de modulo calefactor. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.33333 | 2269.5972 | 0.9693% | 103.1635 | 0.9693% | 44.1% | 96.95%
BSD-INCUB-00000114 | 1236.7222 | 2014-10-30 | 2021-10-07 07:00:00 | 2021-10-07 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora la cual no calienta, se realiza ajuste de modulo de calefacción, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 0.33333 | 2534.2917 | 0.8681% | 115.1951 | 0.8681% | 40.6% | 95.61%
BSD-INCUB-00000114 | 1526.6042 | 2014-10-30 | 2020-12-21 11:40:00 | 2020-12-21 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza cambio de filtro, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 2.1667 | 2244.4861 | 0.9802% | 102.0221 | 0.9802% | 44.46% | 97.07%
BSD-INCUB-00000114 | 1336.6944 | 2014-10-30 | 2021-06-29 09:10:00 | 2021-06-29 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1.8333 | 2434.3819 | 0.9037% | 110.6537 | 0.9037% | 41.86% | 96.14%
BSD-INCUB-00000114 | 1153.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-29 09:30:00 | 2021-12-29 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se realiza cambio de filtro de aire.&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 1 | 2617.3958 | 0.8405% | 118.9725 | 0.8405% | 39.61% | 95.15%
BSD-INCUB-00000114 | 984.5625 | 2014-10-30 | 2022-06-16 12:40:00 | 2022-06-16 10:30:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 16/06/2022-Biomedico2 - Se retira equipo del servicio, ya que presenta fisuras en cúpulas interna y externa, sé retira para reparación Equipo queda fuera de servicio | Correctivo menor | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | 22 | 2.1667 | 2786.5278 | 0.7895% | 126.6604 | 0.7895% | 37.73% | 94.17%
BDG-BASCU-00005621 | 1567.6528 | 2014-10-30 | 2020-11-10 09:10:00 | 2020-11-10 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | 3 | 0.83333 | 2203.3819 | 0.1362% | 734.4606 | 0.1362% | 7.844% | 38.75%
BDG-BASCU-00005621 | 1370.6181 | 2014-10-30 | 2021-05-26 10:00:00 | 2021-05-26 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | 3 | 0.83333 | 2400.4167 | 0.125% | 800.1389 | 0.125% | 7.224% | 36.23%
BDG-BASCU-00005621 | 1139.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-12 08:00:00 | 2022-01-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | 3 | 1 | 2631.3333 | 0.114% | 877.1111 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-BASCU-00005620 | 1567.6944 | 2014-10-30 | 2020-11-10 08:10:00 | 2020-11-10 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | 3 | 0.83333 | 2203.3403 | 0.1362% | 734.4468 | 0.1362% | 7.845% | 38.75%
BDG-BASCU-00005620 | 1370.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-26 08:00:00 | 2021-05-26 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | 3 | 0.83333 | 2400.3333 | 0.125% | 800.1111 | 0.125% | 7.225% | 36.23%
BDG-BASCU-00005620 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | 3 | 1 | 2631.4167 | 0.114% | 877.1389 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-ECOGR-00016975 | 308.3535 | 2014-10-30 | 2024-04-22 15:55:00 | 2024-04-22 15:31:00 | 22/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/04/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de soporte manija de transporte de ecografo la cual se encontraba desajustada se realiza limpieza debido a que presenta rastros de gel se entrega equipo al servicio funcionando correctamente | Correctivo menor | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | 4 | 0.4 | 3462.6632 | 0.1155% | 865.6658 | 0.1155% | 6.696% | 34.02%
BDG-ECOGR-00016975 | 942.7021 | 2014-10-30 | 2022-07-28 08:06:00 | 2022-07-28 07:09:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 28/07/2022-Novatecnica - Se realiza inspección física y funcional encontrando las siguientes novedades: funcionamiento correcto, visualización de la imagen sin novedad, pines de conexión sin novedad de los dos Transductores lineal y convexo. Teclado alfanumérico funciona correctamente y sin novedad. Equipo sin impresora. puertos de USB en buen estado y funcionales. Batería funcionando correctamente. revisión de ISTATION con pocos estudios. Se realiza limpieza y desinfección de absolutamente todo el equipo incluyendo tarjetas de comunicación. Luego de la limpieza se realizan pruebas nuevamente de funcionamiento sin novedad. OBS. Equipo sale de garantía en el mes de julio. Se adjunta reporte de servicio. | correctivo menor | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | 4 | 0.95 | 2828.3375 | 0.1414% | 707.0844 | 0.1414% | 8.135% | 39.9%
BDG-ECOGR-00016975 | 1140.6139 | 2014-10-30 | 2022-01-11 09:36:00 | 2022-01-11 09:16:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza inspeccion visual evidenciando que el equipo se encuentra en perfectas condiciones fisicas junto con sus accesorios luego de esto se realiza limpieza y desinfeccion continuando con el proceso se realizando pruebas de funcionamiento de absolutamente todas las funciones del equipo traductores;contrastes; brillos etc.&#x0D; despues de esto se realiza la socializar al servicio encargado y a la ingeniera encargada finalmente de realiza limpieza y desinfeccion y entrega del equipo | correctivo menor | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | 4 | 0.33333 | 2630.4 | 0.1521% | 657.6 | 0.1521% | 8.72% | 42.16%
BDG-ECOGR-00016975 | 595.4993 | 2014-10-30 | 2023-07-10 13:10:00 | 2023-07-10 12:01:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 11/07/2023-Senior - Se realiza inspección física y dónde se evidencia que el equipo se encuentra en buen estado, Porta transductores en buen estado ,los transductores (lineal, convexo) en buen estado y funcionales, teclado alfanumérico en buen estado y funcional, conectores de transductores y pines en buen estado ,cable AC en buen estado y conectado a UPS se realiza pruebas de absolutamente todas las funciones incluyendo escala de grises ,equipo sin presentar ninguna novedad y funcionando en buenas condiciones. se realiza limpieza y desinfección del mismo y de sus accesorios. SE RECOMIENDA LIMPIAR BIEN EL TECLADO PARA EVITAR QUE LE SIGA CAYENDO GEL O FLUIDOS Y ASI EVITAR FUTURAS FALLAS EN EL PANEL DE CONTROL (TECLADO ). | correctivo menor | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | 4 | 1.15 | 3175.5486 | 0.126% | 793.8872 | 0.126% | 7.279% | 36.46%
BFE-INCUB-00011316 | 1705.7292 | 2014-10-30 | 2020-06-25 06:40:00 | 2020-06-25 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de la incubadora abierta y no se le encuentra ninguna falla el equipo se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.16667 | 2065.2778 | 0.8231% | 121.4869 | 0.8231% | 38.97% | 94.84%
BFE-INCUB-00011316 | 1159.3333 | 2014-10-30 | 2021-12-23 16:20:00 | 2021-12-23 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de incubadora abierta la cual reportan residente rompió los esquineros, se realiza el reporte respectivo a jefe de servicio, se realizara la cotización de estos repuestos para ser adquiridos. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.33333 | 2611.6806 | 0.6509% | 153.6283 | 0.6509% | 32.33% | 90.4%
BFE-INCUB-00011316 | 930.4618 | 2014-10-30 | 2022-08-09 15:00:00 | 2022-08-09 12:55:00 | 09/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/08/2022-Biomedico2 - *Se realiza verificación de lámpara de calor radiante la cual presenta error 05. *Se realiza verificación del sistema electrónico *Se realiza verificación de resistencia la cual presenta ruptura interna y no permite su buen funcionamiento *Se realiza cambio de resistencia por una totalmente nueva *Se realiza pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo *Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 2.0833 | 2840.625 | 0.5985% | 167.0956 | 0.5985% | 30.17% | 88.4%
BFE-INCUB-00011316 | 539.6667 | 2014-10-30 | 2023-09-05 07:00:00 | 2023-09-04 08:00:00 | 03/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se retira baranda, Se realiza ajuste de acrílico de baranda Se entrega al servicio Sin novedad se dejan indicaciones de su uso | correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 23 | 3232.2917 | 0.5259% | 190.1348 | 0.5259% | 27.06% | 84.94%
BFE-INCUB-00011316 | 244.625 | 2014-10-30 | 2024-06-25 10:00:00 | 2024-06-25 09:00:00 | 24/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste provisional de esquineros de barandas y se realiza pruebas y se entrega sin novedad,se entregan indicaciones del cuidado del equipo | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 1 | 3526.4167 | 0.4821% | 207.4363 | 0.4821% | 25.12% | 82.37%
BFE-INCUB-00011316 | 230.6667 | 2014-10-30 | 2024-07-09 08:59:00 | 2024-07-09 08:00:00 | 08/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/08/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de bisagras de cajón. Se entrega entrega sin novedad | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.98333 | 3540.3743 | 0.4802% | 208.2573 | 0.4802% | 25.03% | 82.25%
BFE-INCUB-00011316 | 1804.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-18 07:30:00 | 2020-03-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.5 | 1966.3125 | 0.8646% | 115.6654 | 0.8646% | 40.47% | 95.55%
BFE-INCUB-00011316 | 1726.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-04 08:00:00 | 2020-06-04 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a incubador quedando funcionando correctamente | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 1 | 2044.3333 | 0.8316% | 120.2549 | 0.8316% | 39.28% | 94.99%
BFE-INCUB-00011316 | 1516.6389 | 2014-10-30 | 2020-12-31 09:00:00 | 2020-12-31 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se evidencia resistencia dañada, &#x0D; por tanto el equipo se encuentra fuera de servicio mientras se realiza la adquisición del repuesto, la cual esta en proceso de compra | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.33333 | 2254.375 | 0.7541% | 132.6103 | 0.7541% | 36.39% | 93.38%
BFE-INCUB-00011316 | 1819.625 | 2014-10-30 | 2020-03-03 09:35:00 | 2020-03-03 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión de incubadora, la cual no calentaba por que se encontraba desconectada ya que en el servicio la desconecta para conectar el pc de adaptación neonatal. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.58333 | 1951.3993 | 0.8712% | 114.7882 | 0.8712% | 40.71% | 95.66%
BFE-INCUB-00011316 | 1364.6181 | 2014-10-30 | 2021-06-01 10:10:00 | 2021-06-01 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencia esquinero de soportes de acrílicos fracturados&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 1 | 2406.4236 | 0.7064% | 141.5543 | 0.7064% | 34.55% | 92.14%
BFE-INCUB-00011316 | 297.5833 | 2014-10-30 | 2024-05-03 10:20:00 | 2024-05-03 10:00:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/05/2024-Biomedico1 - Se realizará cambio de donds de temperatura de lampara de calor radiante ya que se envontraba en falla se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.33333 | 3473.4306 | 0.4894% | 204.3194 | 0.4894% | 25.45% | 82.83%
BFE-INCUB-00011316 | 1180.4375 | 2014-10-30 | 2021-12-02 14:30:00 | 2021-12-02 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se realiza instalación de esquineros de soporte acrílicos.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 1 | 2590.6042 | 0.6562% | 152.3885 | 0.6562% | 32.55% | 90.58%
BFE-INCUB-00011316 | 1019.6042 | 2014-10-30 | 2022-05-12 22:30:00 | 2022-05-12 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 37886&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Se reporta daño de esquineros de servo cuna del area de adaptación neonatal, el cual se desprende cuando se recuesta residente Vicky Andrea Ibarguen, esto presenciado por auxiliar de enfermería&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de incubadora abierta la cual reportan residente rompió los esquineros, se realiza el reporte respectivo a jefe de servicio, se realizara la cotización de estos repuestos para ser adquiridos., 18/05/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de esquineros d soporte de baranda acrílicas, estos esquineros se encuentran totalmente nuevos. se realiza entrega del equipo dejando recomendaciones de cuidado y buen uso. se realiza entrega del equipo al servicio para sui respectiva limpieza y desinfección equipo en estado operativo y funcional. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 13 | 2751.9375 | 0.6177% | 161.8787 | 0.6177% | 30.97% | 89.18%
BFE-INCUB-00011316 | 1489.625 | 2014-10-30 | 2021-01-27 14:30:00 | 2021-01-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de resistencia de calefacción nueva.&#x0D; se realiza instalación de 4 soporte de paredes laterales nuevos.&#x0D; se realizan pruebas equipo funcionando correctamente.&#x0D; Se deja recomendaciones al personal de su cuidado y uso adecuado.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 5.5 | 2281.6042 | 0.7451% | 134.212 | 0.7451% | 36.05% | 93.16%
BFE-INCUB-00011316 | 1365.6597 | 2014-10-30 | 2021-05-31 09:30:00 | 2021-05-31 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora y se evidencia resistencia de calefacción dañada por lo cual se realiza el cambio de esta por una que se tenia en el área de biomédica de back up, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 1.3333 | 2405.3958 | 0.7067% | 141.4939 | 0.7067% | 34.56% | 92.15%
BFE-INCUB-00011316 | 1348.6146 | 2014-10-30 | 2021-06-17 09:35:00 | 2021-06-17 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora la cual se encuentra con soportes de paredes acrílicas dañadas, estos soportes no son reparables se recomienda su cambio.&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | 17 | 0.33333 | 2422.3993 | 0.7018% | 142.4941 | 0.7018% | 34.37% | 92.01%
BLP-MONLC-00014531 | 1910.375 | 2014-10-30 | 2019-12-03 16:00:00 | 2019-12-03 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de torre tekno el cual no encendía por que tenia un cable suelto. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 1 | 1860.6667 | 0.3762% | 265.8095 | 0.3762% | 20.21% | 74.19%
BLP-MONLC-00014531 | 1775.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-16 08:30:00 | 2020-04-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la verificación de torre tekno la cual no encendia, porque el interruptor del estabilizador estaba apagado. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 0.5 | 1995.3542 | 0.3508% | 285.0506 | 0.3508% | 18.98% | 71.72%
BLP-MONLC-00014531 | 1771.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-20 08:20:00 | 2020-04-20 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, donde la torre da mala imagen, se corrige falla y equipo queda funcionando correctamente. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 0.33333 | 1999.3472 | 0.3501% | 285.621 | 0.3501% | 18.95% | 71.65%
BLP-MONLC-00014531 | 1763.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-28 10:45:00 | 2020-04-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, donde la torre da mala imagen, se corrige falla y equipo queda funcionando correctamente. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 0.75 | 2007.4479 | 0.3487% | 286.7783 | 0.3487% | 18.88% | 71.5%
BLP-MONLC-00014531 | 1249.6528 | 2014-10-30 | 2021-09-24 08:40:00 | 2021-09-24 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de torre tekno la cual no da imagen, se realiza ajuste de conexiones de monitor | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 0.33333 | 2521.3611 | 0.2776% | 360.1944 | 0.2776% | 15.34% | 63.19%
BLP-MONLC-00014531 | 1536.7083 | 2014-10-30 | 2020-12-11 08:00:00 | 2020-12-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 1 | 2234.3333 | 0.3133% | 319.1905 | 0.3133% | 17.14% | 67.63%
BLP-MONLC-00014531 | 1341.5417 | 2014-10-30 | 2021-06-24 11:30:00 | 2021-06-24 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | 7 | 0.5 | 2429.4792 | 0.2881% | 347.0685 | 0.2881% | 15.88% | 64.56%
BFE-LAMFO-00014802 | 1925.4167 | 2014-10-30 | 2019-11-18 14:30:00 | 2019-11-18 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conectores internos, equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | 3 | 0.5 | 1845.6042 | 0.1625% | 615.2014 | 0.1625% | 9.292% | 44.3%
BFE-LAMFO-00014802 | 1565.4583 | 2014-10-30 | 2020-11-12 13:40:00 | 2020-11-12 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento,se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | 3 | 0.66667 | 2205.5694 | 0.136% | 735.1898 | 0.136% | 7.837% | 38.72%
BFE-LAMFO-00014802 | 1369.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-27 08:00:00 | 2021-05-27 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | 3 | 0.83333 | 2401.3333 | 0.1249% | 800.4444 | 0.1249% | 7.222% | 36.22%
BFE-INCUB-00013477 | 1634.5417 | 2014-10-30 |  | 2020-09-04 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 04/09/2020:Se realiza retiro del servicio equipo servocuna af:13477 se realiza revisión y diagnostico de evidencia falla causada por resistencia dañada.&#x0D; &#x0D; 6/09/2020: Esta resistencia se encuentra en proceso de adquisición.&#x0D; &#x0D; 14/10/2020: El repuesto se encuentra en importacion por parte del proveedor Draeger&#x0D; &#x0D; 18/11/2020: Llega el repuesto de la incubadora el cual es instalado en e equipo | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | -1057883 | -41942 | -0.02146% | -4660.2222 | -0.02146% | 1.296% | 8.031%
BFE-INCUB-00013477 | 1287.6944 | 2014-10-30 | 2021-08-17 07:40:00 | 2021-08-17 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se verifica y se realiza ajuste de servocuna la cual presentaba un desajuste del tornillo de mesa de inclinación. Equipo operativo | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 0.33333 | 2483.3194 | 0.3624% | 275.9244 | 0.3624% | 19.54% | 72.87%
BFE-INCUB-00013477 | 964.6201 | 2014-10-30 | 2022-07-06 11:15:00 | 2022-07-06 09:07:00 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2022-Biomedico1 - Se retira equipo del servicio se deja equipo de backup se procede a realizar inspección de componentes internos se realiza limpieza y ajuste de los mismos se verifica manual de fabricante se evidencia que el error 9 refiere que se debe verificar la funcionalidad de la resistencia de calentamiento se realiza verificación dicho componente se encuentra funcional se ajustan conexiones el error 2 refiere que hay variaciones de voltaje en la red eléctrica se indica dicho fallo al area de mantenimiento para que sea verificada la red electrica., 12/07/2022-Biomedico1 - El area de manteniminto relizo la verificacion en la toma electrica indican que no se evidencian fluctuaciones de voltaje se deja equipo en seguimiento | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 2.1333 | 2806.4688 | 0.3207% | 311.8299 | 0.3207% | 17.5% | 68.48%
BFE-INCUB-00013477 | 552.7007 | 2014-10-30 | 2023-08-22 10:00:00 | 2023-08-22 07:11:00 | 21/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de acrílico de pared de cervocuna la cual se encuentra desprendida de su base Se entrega sin novedad Se deja en seguimiento | correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 2.8167 | 3218.4167 | 0.2796% | 357.6019 | 0.2796% | 15.45% | 63.46%
BFE-INCUB-00013477 | 249.625 | 2014-10-30 | 2024-06-20 10:00:00 | 2024-06-20 09:00:00 | 17/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste a varada de servocuna la cual se encuentra acrílico suelto se realiza la instalación y se deja sin novedad, se entregan indicaciones del cuidado del equipo | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 1 | 3521.4167 | 0.2556% | 391.2685 | 0.2556% | 14.22% | 60.15%
BFE-INCUB-00013477 | 1638.75 | 2014-10-30 | 2020-08-31 06:30:00 | 2020-08-31 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la incubadora se realiza retiro para revisión en taller. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 0.5 | 2132.2708 | 0.4221% | 236.919 | 0.4221% | 22.37% | 78.12%
BFE-INCUB-00013477 | 1530.6042 | 2014-10-30 | 2020-12-17 11:00:00 | 2020-12-17 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 1.5 | 2240.4583 | 0.4017% | 248.9398 | 0.4017% | 21.42% | 76.45%
BFE-INCUB-00013477 | 1347.6181 | 2014-10-30 | 2021-06-18 10:10:00 | 2021-06-18 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencian esquinero de soportes acrílicos fracturados&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 1 | 2423.4236 | 0.3714% | 269.2693 | 0.3714% | 19.97% | 73.74%
BFE-INCUB-00013477 | 1180.5625 | 2014-10-30 | 2021-12-02 11:30:00 | 2021-12-02 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se realiza instalación de esquineros de soporte acrílicos.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | 9 | 1 | 2590.4792 | 0.3474% | 287.831 | 0.3474% | 18.82% | 71.37%
BFE-LAMPC-00000430 | 1748.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-13 10:50:00 | 2020-05-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 13/05/2020: Se realiza ajuste de freno a lámpara cielitica de la sala 6. Recibe a satisfacción Jefe Diego Garzón. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | 3 | 0.83333 | 2022.4514 | 0.1483% | 674.1505 | 0.1483% | 8.516% | 41.37%
BFE-LAMPC-00000430 | 1459.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-26 09:00:00 | 2021-02-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia lampara cielítica con falla en manilar. &#x0D; Se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | 3 | 1 | 2311.375 | 0.1298% | 770.4583 | 0.1298% | 7.492% | 37.33%
BFE-LAMPC-00000430 | 1391.7083 | 2014-10-30 | 2021-05-05 08:00:00 | 2021-05-05 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | 3 | 1 | 2379.3333 | 0.1261% | 793.1111 | 0.1261% | 7.286% | 36.49%
BFE-LAMCI-00000074 | 1714.75 | 2014-10-30 | 2020-06-16 07:00:00 | 2020-06-16 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de panel de control de la lampara quedando nuevamente ajustada. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | 4 | 1 | 2056.2917 | 0.1945% | 514.0729 | 0.1945% | 11.02% | 50.36%
BFE-LAMCI-00000074 | 1922.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-21 07:30:00 | 2019-11-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de lámpara cielitica, se ajusta manilar y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | 4 | 0.5 | 1848.3125 | 0.2164% | 462.0781 | 0.2164% | 12.18% | 54.12%
BFE-LAMCI-00000074 | 1896.375 | 2014-10-30 | 2019-12-17 16:00:00 | 2019-12-17 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de manilar a lampara cielitica ya que no encendía, queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | 4 | 1 | 1874.6667 | 0.2134% | 468.6667 | 0.2134% | 12.02% | 53.61%
BFE-LAMCI-00000074 | 1392.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-04 09:00:00 | 2021-05-04 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | 4 | 1 | 2378.375 | 0.1682% | 594.5938 | 0.1682% | 9.598% | 45.42%
BFE-LAMPC-00009164 | 1692.7292 | 2014-10-30 | 2020-07-08 07:20:00 | 2020-07-08 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajusté del socket de lampara cielitica. equipo queda funcionado correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 0.83333 | 2078.3056 | 0.2887% | 346.3843 | 0.2887% | 15.9% | 64.63%
BFE-LAMPC-00009164 | 1097.6528 | 2014-10-30 | 2022-02-23 08:35:00 | 2022-02-23 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; se realiza ajuste de manilar de lampara de la sala 5 ya que presentaba intermitencia, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 0.25 | 2673.3576 | 0.2244% | 445.5596 | 0.2244% | 12.6% | 55.42%
BFE-LAMPC-00009164 | 1958.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-16 09:00:00 | 2019-10-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación a lámpara cielitica | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 1 | 1812.375 | 0.3311% | 302.0625 | 0.3311% | 18.02% | 69.63%
BFE-LAMPC-00009164 | 1771.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-20 09:00:00 | 2020-04-20 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de manilar de la lámpara cielitíca. Se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 0.5 | 1999.375 | 0.3001% | 333.2292 | 0.3001% | 16.48% | 66.05%
BFE-LAMPC-00009164 | 1048.7292 | 2014-10-30 | 2022-04-13 07:30:00 | 2022-04-13 06:30:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se revisa lampara y se evidencia que el manila se encuentra suelto por lo cual se realiza ajuste de este, se realizan pruebas y lampara queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 1 | 2722.3125 | 0.2204% | 453.7188 | 0.2204% | 12.39% | 54.77%
BFE-LAMPC-00009164 | 1391.75 | 2014-10-30 | 2021-05-05 07:00:00 | 2021-05-05 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | 6 | 1 | 2379.2917 | 0.2522% | 396.5486 | 0.2522% | 14.04% | 59.66%
BFE-LAMPC-00000470 | 1438.7292 | 2014-10-30 | 2021-03-19 06:50:00 | 2021-03-19 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia socket suelto, se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 0.33333 | 2332.2847 | 0.3001% | 333.1835 | 0.3001% | 16.48% | 66.06%
BFE-LAMPC-00000470 | 1906.5417 | 2014-10-30 | 2019-12-07 12:00:00 | 2019-12-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de carcaza de mandos de encendido | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 1 | 1864.5 | 0.3754% | 266.3571 | 0.3754% | 20.17% | 74.12%
BFE-LAMPC-00000470 | 1277.5694 | 2014-10-30 | 2021-08-27 10:40:00 | 2021-08-27 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielítica la cual no prende se realiza ajuste de cables internos. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 0.33333 | 2493.4444 | 0.2807% | 356.2063 | 0.2807% | 15.5% | 63.6%
BFE-LAMPC-00000470 | 1266.75 | 2014-10-30 | 2021-09-07 06:20:00 | 2021-09-07 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manillar de lampara cielitica. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 0.33333 | 2504.2639 | 0.2795% | 357.752 | 0.2795% | 15.44% | 63.44%
BFE-LAMPC-00000470 | 1483.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-02 08:25:00 | 2021-02-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza ajuste de tornillos de manilar ya que no se encontraban realizando el adecuado contacto. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 0.41667 | 2287.3507 | 0.306% | 326.7644 | 0.306% | 16.77% | 66.77%
BFE-LAMPC-00000470 | 1459.7083 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:30:00 | 2021-02-26 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de lampara, se realiza ajuste al flanche. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 0.5 | 2311.3125 | 0.3029% | 330.1875 | 0.3029% | 16.62% | 66.39%
BFE-LAMPC-00000470 | 1392.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-04 09:00:00 | 2021-05-04 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | 7 | 1 | 2378.375 | 0.2943% | 339.7679 | 0.2943% | 16.19% | 65.34%
BFE-LAMPC-00014676 | 1728.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-02 09:00:00 | 2020-06-02 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de la tarjeta de control de la lámpara cielitica. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | 1 | 2 | 2042.375 | 0.04896% | 2042.375 | 0.04896% | 2.895% | 16.16%
BEF-NEVER-00005632 | 291.5833 | 2014-10-30 | 2024-05-09 14:00:00 | 2024-05-09 10:00:00 | 07/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2024-gbayona - Se realiza cambio de evaporador debido a que presenta fuga por desgaste. Se realiza cambio del evaporador y se llena nuevamente de refrigerante. | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 4 | 3479.5833 | 0.2012% | 497.0833 | 0.2012% | 11.37% | 51.53%
BEF-NEVER-00005632 | 1645.5 | 2014-10-30 | 2020-08-24 12:50:00 | 2020-08-24 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 0.83333 | 2125.5347 | 0.3293% | 303.6478 | 0.3293% | 17.93% | 69.44%
BEF-NEVER-00005632 | 1823.375 | 2014-10-30 | 2020-02-28 16:00:00 | 2020-02-28 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 1 | 1947.6667 | 0.3594% | 278.2381 | 0.3594% | 19.4% | 72.58%
BEF-NEVER-00005632 | 1847.4931 | 2014-10-30 | 2020-02-04 12:59:00 | 2020-02-04 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste en cable de clavija por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 0.81667 | 1923.541 | 0.3639% | 274.7916 | 0.3639% | 19.62% | 73.02%
BEF-NEVER-00005632 | 1273.7306 | 2014-10-30 | 2021-08-31 07:45:00 | 2021-08-31 06:28:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 1.2833 | 2497.3229 | 0.2803% | 356.7604 | 0.2803% | 15.48% | 63.54%
BEF-NEVER-00005632 | 1250.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-23 12:00:00 | 2021-09-23 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realizó el cambio del empaque de la puerta de la nevera marca Haceb. &#x0D; Equipo queda en buen estado | Correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 1 | 2520.5 | 0.2777% | 360.0714 | 0.2777% | 15.35% | 63.2%
BEF-NEVER-00005632 | 931.6667 | 2014-10-30 | 2022-08-08 11:30:00 | 2022-08-08 08:00:00 | 14/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Daño nevera servicio de gestión prestransfusional., 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 42530, 06/09/2022-Biomedico1 - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. se realiza cambio de controlado de temperatura ya que se encontraba en falla. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección Equipo en estado operativo y funcional | correctivo menor | Nevera | 5632 | K9286673 | 7 | 3.5 | 2839.4792 | 0.2465% | 405.6399 | 0.2465% | 13.75% | 58.83%
BDG-MOSIV-00016826 | 1043.6875 | 2014-10-30 | 2022-04-18 08:00:00 | 2022-04-18 07:30:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de msv el cual no toma tensión arterial, se realiza ajuste de los acoples, ser realiza pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | 3 | 0.5 | 2727.3333 | 0.11% | 909.1111 | 0.11% | 6.387% | 32.7%
BDG-MOSIV-00015947 | 1043.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-18 08:30:00 | 2022-04-18 08:00:00 | 22/04/2022-Novatecnica - El servicio reporta que el sensor de spo2 no ingresa en el conector del msv. al verificar el conector del sensor se evidencia que los pines están torcidos por ingresar el sensor de forma incorrecta. se realiza el ajuste de estos se realizan pruebas y queda tomando la saturación correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | 8 | 0.5 | 2727.3542 | 0.2933% | 340.9193 | 0.2933% | 16.14% | 65.21%
BMO-MOSIV-00000285 | 1042.75 | 2014-10-30 | 2022-04-19 07:00:00 | 2022-04-19 06:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 1 | 2728.2917 | 0.2566% | 389.756 | 0.2566% | 14.27% | 60.29%
BMO-MOSIV-00007539 | 1042.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-19 08:00:00 | 2022-04-19 07:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: Se realiza cambio de cable ECG por desgaste | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | 4 | 1 | 2728.3333 | 0.1466% | 682.0833 | 0.1466% | 8.421% | 41.01%
BMO-MOSIV-00014211 | 1042.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-19 08:00:00 | 2022-04-19 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | 6 | 1 | 2728.3333 | 0.2199% | 454.7222 | 0.2199% | 12.36% | 54.69%
BMO-MOSIV-00007535 | 1042.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-19 09:00:00 | 2022-04-19 08:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | 5 | 1 | 2728.375 | 0.1833% | 545.675 | 0.1833% | 10.41% | 48.3%
BMO-MOSIV-00000284 | 1042.625 | 2014-10-30 | 2022-04-19 10:00:00 | 2022-04-19 09:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: cable ECG con desgaste | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 1 | 2728.4167 | 0.2199% | 454.7361 | 0.2199% | 12.36% | 54.69%
BMO-MOSIV-00000280 | 1042.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-19 11:00:00 | 2022-04-19 10:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | 5 | 1 | 2728.4583 | 0.1833% | 545.6917 | 0.1833% | 10.41% | 48.3%
BMO-MOSIV-00007540 | 1041.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-20 08:00:00 | 2022-04-20 07:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | 5 | 1 | 2729.3333 | 0.1832% | 545.8667 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00007534 | 1041.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-20 09:00:00 | 2022-04-20 08:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | 4 | 1 | 2729.375 | 0.1466% | 682.3438 | 0.1466% | 8.418% | 41%
BMO-MOSIV-00014801 | 1041.625 | 2014-10-30 | 2022-04-20 10:00:00 | 2022-04-20 09:00:00 |  | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | 5 | 1 | 2729.4167 | 0.1832% | 545.8833 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00010594 | 1041.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-20 11:00:00 | 2022-04-20 10:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | 4 | 1 | 2729.4583 | 0.1465% | 682.3646 | 0.1465% | 8.417% | 41%
BMO-MOSIV-00009065 | 1041.5417 | 2014-10-30 | 2022-04-20 12:00:00 | 2022-04-20 11:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 1 | 2729.5 | 0.2198% | 454.9167 | 0.2198% | 12.36% | 54.68%
BMO-MOSIV-00008132 | 1041.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:00:00 | 2022-04-20 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | 9 | 2.5 | 2729.625 | 0.3297% | 303.2917 | 0.3297% | 17.95% | 69.49%
BMO-MOSIV-00008133 | 1041.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:00:00 | 2022-04-20 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | 5 | 2.5 | 2729.625 | 0.1832% | 545.925 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00003845 | 1041.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:00:00 | 2022-04-20 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 2.5 | 2729.625 | 0.2198% | 454.9375 | 0.2198% | 12.36% | 54.68%
BMO-MOSIV-00008134 | 1041.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:00:00 | 2022-04-20 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | 8 | 2.5 | 2729.625 | 0.2931% | 341.2031 | 0.2931% | 16.13% | 65.18%
BMO-MOSIV-00000490 | 1041.3958 | 2014-10-30 | 2022-04-20 15:30:00 | 2022-04-20 14:30:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | 5 | 1 | 2729.6458 | 0.1832% | 545.9292 | 0.1832% | 10.41% | 48.29%
BMO-MOSIV-00000287 | 1040.75 | 2014-10-30 | 2022-04-21 07:00:00 | 2022-04-21 06:00:00 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento Observaciones: Batería se encuentra desgastada | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | 4 | 1 | 2730.2917 | 0.1465% | 682.5729 | 0.1465% | 8.415% | 40.99%
BMO-MOSIV-00013420 | 1040.75 | 2014-10-30 | 2022-04-21 07:00:00 | 2022-04-21 06:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | 7 | 1 | 2730.2917 | 0.2564% | 390.0417 | 0.2564% | 14.26% | 60.27%
BMO-MOSIV-00016098 | 1040.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-21 08:00:00 | 2022-04-21 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | 4 | 1 | 2730.3333 | 0.1465% | 682.5833 | 0.1465% | 8.415% | 40.99%
BMO-MOSIV-00014803 | 1040.625 | 2014-10-30 | 2022-04-21 10:00:00 | 2022-04-21 09:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | 5 | 1 | 2730.4167 | 0.1831% | 546.0833 | 0.1831% | 10.41% | 48.28%
BMO-MOSIV-00013419 | 1040.5417 | 2014-10-30 | 2022-04-21 12:00:00 | 2022-04-21 11:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | 4 | 1 | 2730.5 | 0.1465% | 682.625 | 0.1465% | 8.414% | 40.98%
BMO-MOSIV-00015789 | 1039.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-22 08:00:00 | 2022-04-22 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | 4 | 1 | 2731.3333 | 0.1464% | 682.8333 | 0.1464% | 8.412% | 40.98%
BMO-MOSIV-00015575 | 1039.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-22 09:00:00 | 2022-04-22 08:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | 5 | 1 | 2731.375 | 0.1831% | 546.275 | 0.1831% | 10.4% | 48.26%
BMO-MOSIV-00015790 | 1039.625 | 2014-10-30 | 2022-04-22 10:00:00 | 2022-04-22 09:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | 6 | 1 | 2731.4167 | 0.2197% | 455.2361 | 0.2197% | 12.35% | 54.65%
BMO-MOSIV-00015574 | 1039.5417 | 2014-10-30 | 2022-04-22 12:00:00 | 2022-04-22 11:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | 5 | 1 | 2731.5 | 0.183% | 546.3 | 0.183% | 10.4% | 48.26%
BMO-MOSIV-00015576 | 1039.4583 | 2014-10-30 | 2022-04-22 14:00:00 | 2022-04-22 13:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 1 | 2731.5833 | 0.2197% | 455.2639 | 0.2197% | 12.35% | 54.65%
BMO-MOSIV-00015578 | 1039.4167 | 2014-10-30 | 2022-04-22 15:00:00 | 2022-04-22 14:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | 4 | 1 | 2731.625 | 0.1464% | 682.9062 | 0.1464% | 8.411% | 40.97%
BMO-MOSIV-00010553 | 1036.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-25 08:00:00 | 2022-04-25 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 1 | 2734.3333 | 0.256% | 390.619 | 0.256% | 14.24% | 60.21%
BMO-MOSIV-00007176 | 1036.6528 | 2014-10-30 | 2022-04-25 08:30:00 | 2022-04-25 08:20:00 | 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza full set pines de sensor de saturación debido a que se encontraban doblados esto debido a que se instaló sensor de forma inadecuada ocasionando que los pines fueran doblados y dañados por tal razón no tomaba saturación se realiza ajuste y se realizan pruebas en equipo quedando funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | 5 | 0.16667 | 2734.3542 | 0.1829% | 546.8708 | 0.1829% | 10.39% | 48.23%
BMO-MOSIV-00015297 | 1035.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-26 08:00:00 | 2022-04-26 07:00:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | 5 | 1 | 2735.3333 | 0.1828% | 547.0667 | 0.1828% | 10.39% | 48.21%
BMO-MOSIV-00000361 | 1035.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-26 09:00:00 | 2022-04-26 08:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | 3 | 1 | 2735.375 | 0.1097% | 911.7917 | 0.1097% | 6.369% | 32.62%
BMO-MOSIV-00000162 | 1035.625 | 2014-10-30 | 2022-04-26 10:00:00 | 2022-04-26 09:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | 5 | 1 | 2735.4167 | 0.1828% | 547.0833 | 0.1828% | 10.39% | 48.21%
BMO-MOSIV-00015211 | 1034.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-27 08:00:00 | 2022-04-27 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | 5 | 1 | 2736.3333 | 0.1827% | 547.2667 | 0.1827% | 10.38% | 48.2%
BMO-MOSIV-00013422 | 1034.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-27 09:00:00 | 2022-04-27 08:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | 4 | 1 | 2736.375 | 0.1462% | 684.0938 | 0.1462% | 8.397% | 40.92%
BMO-MOSIV-00016101 | 1034.625 | 2014-10-30 | 2022-04-27 10:00:00 | 2022-04-27 09:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | 3 | 1 | 2736.4167 | 0.1096% | 912.1389 | 0.1096% | 6.366% | 32.61%
BMO-MOSIV-00015577 | 1034.5417 | 2014-10-30 | 2022-04-27 12:00:00 | 2022-04-27 11:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 1 | 2736.5 | 0.3654% | 273.65 | 0.3654% | 19.69% | 73.17%
BMO-MOSIV-00000174 | 1033.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-28 08:00:00 | 2022-04-28 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | 5 | 1 | 2737.3333 | 0.1827% | 547.4667 | 0.1827% | 10.38% | 48.19%
BMO-MOSIV-00000122 | 1033.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-28 09:00:00 | 2022-04-28 08:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 1 | 2737.375 | 0.2192% | 456.2292 | 0.2192% | 12.32% | 54.57%
BMO-MOSIV-00010598 | 1033.625 | 2014-10-30 | 2022-04-28 10:00:00 | 2022-04-28 09:00:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | 3 | 1 | 2737.4167 | 0.1096% | 912.4722 | 0.1096% | 6.364% | 32.6%
BMO-MOSIV-00013491 | 1033.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-28 11:00:00 | 2022-04-28 10:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | 6 | 1 | 2737.4583 | 0.2192% | 456.2431 | 0.2192% | 12.32% | 54.57%
BMO-MOSIV-00008127 | 1033.375 | 2014-10-30 | 2022-04-28 16:00:00 | 2022-04-28 15:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 1 | 2737.6667 | 0.2192% | 456.2778 | 0.2192% | 12.32% | 54.57%
BMO-MOSIV-00008128 | 1032.7083 | 2014-10-30 | 2022-04-29 08:00:00 | 2022-04-29 07:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | 7 | 1 | 2738.3333 | 0.2556% | 391.1905 | 0.2556% | 14.22% | 60.16%
BMO-MOSIV-00010013 | 1032.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-29 09:00:00 | 2022-04-29 08:00:00 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | 7 | 1 | 2738.375 | 0.2556% | 391.1964 | 0.2556% | 14.22% | 60.16%
BMO-MOSIV-00000175 | 1032.625 | 2014-10-30 | 2022-04-29 10:00:00 | 2022-04-29 09:00:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | 4 | 1 | 2738.4167 | 0.1461% | 684.6042 | 0.1461% | 8.391% | 40.89%
BMO-MOSIV-00000150 | 1032.5833 | 2014-10-30 | 2022-04-29 11:00:00 | 2022-04-29 10:00:00 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | 5 | 1 | 2738.4583 | 0.1826% | 547.6917 | 0.1826% | 10.38% | 48.18%
BMO-MOSIV-00008129 | 1032.4792 | 2014-10-30 | 2022-04-29 15:00:00 | 2022-04-29 12:30:00 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de mantenimiento. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 2.5 | 2738.625 | 0.2556% | 391.2321 | 0.2556% | 14.22% | 60.15%
BMO-MOSIV-00015447 | 1029.5486 | 2014-10-30 | 2022-05-02 11:00:00 | 2022-05-02 10:50:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza instalación en prestamo de msv act 15447 funcionando y en buenas condiciones mientras se revisa el equipo del servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.16667 | 2741.4583 | 0.3283% | 304.6065 | 0.3283% | 17.88% | 69.33%
BMO-MOSIV-00015447 | 1027.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-04 08:40:00 | 2022-05-04 08:00:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de botón de encendido de msv se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.66667 | 2743.3611 | 0.3281% | 304.8179 | 0.3281% | 17.87% | 69.3%
BMO-MOSIV-00000175 | 1013.3722 | 2014-10-30 | 2022-05-18 15:20:00 | 2022-05-18 15:04:00 | 18/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se verifica equipo se realiza ajuste del cargador y equipo queda cargando y funcionando correctamente. se le recomienda al servicio de cuando se realiza el traslado del equipo verificar que el cargador quede conectado correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | 4 | 0.26667 | 2757.6389 | 0.1451% | 689.4097 | 0.1451% | 8.335% | 40.68%
BMO-MOSIV-00010009 | 1011.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-20 08:20:00 | 2022-05-20 08:00:00 | 26/05/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste a sensor de saturación pediátrico el cual se encontraba suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 0.33333 | 2759.3472 | 0.2174% | 459.8912 | 0.2174% | 12.23% | 54.29%
BMO-MOSIV-00016104 | 1000.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-31 08:20:00 | 2022-05-31 08:00:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de sensor de oxímetro nuevo, ya que el que se encontraba instalado presenta ruptura de ajuste de pinza. Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | 5 | 0.33333 | 2770.3472 | 0.1805% | 554.0694 | 0.1805% | 10.26% | 47.78%
BMO-MOSIV-00015448 | 999.625 | 2014-10-30 | 2022-06-01 10:00:00 | 2022-06-01 09:00:00 | 01/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de botón de encendido de msv, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente, se recomienda tener cuidado cuando se realice el encendido y apagado del equipo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 1 | 2771.4167 | 0.3969% | 251.947 | 0.3969% | 21.19% | 76.04%
BMO-MOSIV-00013701 | 965.6389 | 2014-10-30 | 2022-07-05 08:45:00 | 2022-07-05 08:40:00 | 04/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Senior - Se evidencia que la pinza se encuentra partida, se reemplaza la pinza por un nueva y se instala en el servicio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.083333 | 2805.3646 | 0.2852% | 350.6706 | 0.2852% | 15.73% | 64.18%
BMO-MOSIV-00015577 | 964.6813 | 2014-10-30 | 2022-07-06 07:55:00 | 2022-07-06 07:39:00 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Biomedico1 - Cerrar Isaac cambio de pulso oximetría debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo se deja equipo en seguimiento | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | 10 | 0.26667 | 2806.3299 | 0.3563% | 280.633 | 0.3563% | 19.25% | 72.27%
BMO-MOSIV-00015787 | 959.441 | 2014-10-30 | 2022-07-11 13:45:00 | 2022-07-11 13:25:00 | 11/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/07/2022-Biomedico1 - Se reliza cambio de resortes de ajuste de pinza de oximetria ya que se encontraban rotos se instalan resoertes se realizan pruebas equipo fu ciona ok | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.33333 | 2811.5729 | 0.3912% | 255.5975 | 0.3912% | 20.92% | 75.55%
BMO-MOSIV-00014800 | 956.3069 | 2014-10-30 | 2022-07-14 16:58:00 | 2022-07-14 16:38:00 | 14/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/07/2022-Biomedico1 - Se realiza reparacion temporal de oximetro ya que en el momento no hay oximetros nuevos en la institusion | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | 3 | 0.33333 | 2814.7069 | 0.1066% | 938.2356 | 0.1066% | 6.195% | 31.87%
BMO-MOSIV-00015576 | 952.4792 | 2014-10-30 | 2022-07-18 13:10:00 | 2022-07-18 12:30:00 | 18/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/07/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de monitor de signos a repisa,al verificar monitor se evidencia soporte de tornillo suelto,se realiza ajuste de monitor nuevamente y se entrega al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | 6 | 0.66667 | 2818.5486 | 0.2129% | 469.7581 | 0.2129% | 11.99% | 53.53%
BMO-MOSIV-00016100 | 951.6056 | 2014-10-30 | 2022-07-19 10:00:00 | 2022-07-19 09:28:00 | 19/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2022-Senior - Se realiza verificacion de pulsioxímetro el cual preseíta funcionamiento intermitente se realiza verificación del cable el cual se encuentra en buenas condiciones se realiza ajuste de conexiones pero el fallo persiste se debe solicitar oxímetro original para el equipo y realizar el respectivo seguimiento se informa al servicio que se realizara la solicitud al área de compras | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | 3 | 0.53333 | 2819.4167 | 0.1064% | 939.8056 | 0.1064% | 6.185% | 31.82%
BMO-MOSIV-00009874 | 949.6278 | 2014-10-30 | 2022-07-22 07:56:00 | 2022-07-21 08:56:00 | 21/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2022-Biomedico1 - Se reLiza ajuste de puerto de conexion de oximetria ya que presentaba undimiento se realiza ajuste y pegado se deja secar durante 24 horas se realizan pruebas de funcionamiento equipo fumciona correctamente se recomienda al servicio tener precaucion a la hora de realizar la conexion de los accesorios | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 23 | 2822.3306 | 0.3189% | 313.5923 | 0.3189% | 17.41% | 68.27%
BMO-MOSIV-00009877 | 943.6167 | 2014-10-30 | 2022-07-27 09:37:00 | 2022-07-27 09:12:00 | 19/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2022-Biomedico1 - Se realiza verificacion de parametros con simulador de signos vitales se realoza validacion de parametros se realiza ajuste de manguera de tensiometro equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | 6 | 0.41667 | 2827.4007 | 0.2122% | 471.2334 | 0.2122% | 11.96% | 53.42%
BMO-MOSIV-00015788 | 938.5 | 2014-10-30 | 2022-08-01 12:19:00 | 2022-08-01 12:00:00 | 01/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/08/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de cable ac ya que una de las terminales de conexión se encuentra rota se instala cable ac se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se debe dejar cargando el equipo ya que se encuentra descargado | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.31667 | 2832.5132 | 0.459% | 217.8856 | 0.459% | 24.07% | 80.84%
BMO-MOSIV-00007176 | 937.4792 | 2014-10-30 | 2022-08-02 12:40:00 | 2022-08-02 12:30:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexion a monitor se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | 5 | 0.16667 | 2833.5278 | 0.1765% | 566.7056 | 0.1765% | 10.05% | 47.02%
BMO-MOSIV-00009065 | 892.625 | 2014-10-30 | 2022-09-16 11:10:00 | 2022-09-16 09:00:00 | 16/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos, el cual al verificar se encuentra con conector del sensor de oximetria suelto, se retira monitor para su reparación, Se realiza ajuste de conector Se realiza entrega del monitor sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | 6 | 2.1667 | 2878.4653 | 0.2084% | 479.7442 | 0.2084% | 11.76% | 52.78%
BMO-MOSIV-00003845 | 886.3479 | 2014-10-30 | 2022-09-22 15:49:00 | 2022-09-22 15:39:00 | 22/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/09/2022-Biomedico1 - Se realiza recubrimiento con cinta aislante el cable se encuentra funcional sin embargo se realizara la solicitud a compras del respectivo repuesto | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 0.16667 | 2884.659 | 0.208% | 480.7765 | 0.208% | 11.73% | 52.71%
BMO-MOSIV-00015817 | 880.375 | 2014-10-30 | 2022-09-28 16:00:00 | 2022-09-28 15:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 1 | 2890.6667 | 0.2422% | 412.9524 | 0.2422% | 13.52% | 58.18%
BMO-MOSIV-00003845 | 879.4056 | 2014-10-30 | 2022-09-29 14:35:00 | 2022-09-29 14:16:00 | 29/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/09/2022-Biomedico1 - Se realiza despiece del equipo se realiza limpieza de conducto interno de aire el cual presentaba obstrucción con pequeña particula en el interior del monitor se realiza limpieza se realizan prubas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | 6 | 0.31667 | 2891.6076 | 0.2075% | 481.9346 | 0.2075% | 11.71% | 52.62%
BDG-MOSIV-00016824 | 878.4583 | 2014-10-30 | 2022-09-30 13:00:00 | 2022-09-30 13:00:00 | 30/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/10/2022-Senior - Se realiza verificación de funcionamiento y equipo funciona correctamente, esta pendiente realizar el cambio de la bomba, el cual se realizara en el mantenimiento preventivo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0 | 2892.5417 | 0.242% | 413.2202 | 0.242% | 13.52% | 58.16%
BMO-MOSIV-00000150 | 860.4618 | 2014-10-30 | 2022-10-18 13:55:00 | 2022-10-18 12:55:00 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste tornillos de soporte de multimed de sala 7 Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | 5 | 1 | 2910.5799 | 0.1718% | 582.116 | 0.1718% | 9.794% | 46.12%
BMO-MOSIV-00000428 | 847.6944 | 2014-10-30 | 2022-10-31 08:30:00 | 2022-10-31 07:20:00 | 30/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/11/2022-Biomedico1 - Se raliza inspección de boton de encendido de monitor de signos vitales el cual presenta desgaste dicho repuesto fue solicitado al area de compras se espera a la llegada del repuesto sin embargo se realiza ajuste de boton se recomienda al personal dejar el monitor en mido espera para evitar el uso del botón de encendido se deja bajo observación | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | 2 | 1.1667 | 2923.3542 | 0.06841% | 1461.6771 | 0.06841% | 4.022% | 21.83%
BMO-MOSIV-00010010 | 839.6361 | 2014-10-30 | 2022-11-08 08:59:00 | 2022-11-08 08:44:00 | 08/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brezalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan oruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | 5 | 0.25 | 2931.3743 | 0.1706% | 586.2749 | 0.1706% | 9.728% | 45.88%
BMO-MOSIV-00014951 | 812.416 | 2014-10-30 | 2022-12-05 14:40:00 | 2022-12-05 14:01:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de boton de monitor de signos se realizan pruebas de encendido y apagado equipo funciona correctamente se recomienda no oprimir el boton con otros objetos | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.65 | 2958.6111 | 0.3042% | 328.7346 | 0.3042% | 16.68% | 66.55%
BMO-MOSIV-00015467 | 811.75 | 2014-10-30 | 2022-12-06 06:20:00 | 2022-12-06 06:00:00 | 05/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de manguera de tensiometro el cual presenta fuga Se entrega sin novedad , 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de manguera de tensiometro el cual presenta fuga Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.33333 | 2959.2639 | 0.4055% | 246.6053 | 0.4055% | 21.6% | 76.77%
BMO-MOSIV-00015787 | 796.6507 | 2014-10-30 | 2022-12-21 08:35:00 | 2022-12-21 08:23:00 | 21/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/12/2022-Biomedico1 - Se realiza reparación de oxímetro el cual presentaba cable fracturado se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | 11 | 0.2 | 2974.3576 | 0.3698% | 270.3961 | 0.3698% | 19.9% | 73.59%
BMO-MOSIV-00001204 | 774.5861 | 2014-10-30 | 2023-01-12 10:10:00 | 2023-01-12 09:56:00 | 12/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de ubicación de monitor al consultorio número 4 por solicitud del servicio monitor se dejansin asegurar a ningúna superficie | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G | 1 | 0.23333 | 2996.4236 | 0.03337% | 2996.4236 | 0.03337% | 1.982% | 11.32%
BDG-MOSIV-00016825 | 770.6417 | 2014-10-30 | 2023-01-16 08:37:00 | 2023-01-16 08:36:00 | 14/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificaión del equipo y se evidencia Sensor de saturacion con fractura en su cable,se realizan pruebas y esta fractura no afecta su funcionamiento,se realiza ajuste y protección el el cable Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | 2 | 0.016667 | 3000.359 | 0.06666% | 1500.1795 | 0.06666% | 3.921% | 21.33%
BMO-MOSIV-00015788 | 761.6736 | 2014-10-30 | 2023-01-25 08:15:00 | 2023-01-25 07:50:00 | 25/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/01/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de monitor de signis vitales se evidencia acrilico protector de patalla con fisura se retira equipo del servicio se realiza cambio de acrilico por uno de mejores condiciones se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se realiza entrega de equipo al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.41667 | 3009.3438 | 0.432% | 231.488 | 0.432% | 22.83% | 78.88%
BMO-MOSIV-00015449 | 732.4097 | 2014-10-30 | 2023-02-23 14:10:00 | 2023-02-23 14:10:00 | 23/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/02/2023-Biomedico2 - Se retira monitor para su verificación interna Al verificar el equipo internamente y se evidencia pestañas de ajuste de carcasa fracturas esto ocasiona desprendimiento de soporte de concede accesorios (SPO2,ECG Y NIBP) se realiza ajuste interno de carcasa,se realizan pruebas y no presenta novedad Se entrega al servicio sin novedad y se entregan recomendaciones de cuidado del equipo | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 0 | 3038.5903 | 0.4278% | 233.7377 | 0.4278% | 22.64% | 78.57%
BMO-MOSIV-00018225 | 726.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-01 11:00:00 | 2023-03-01 07:00:00 | 03/03/2023-Senior - se realiza inspección visual al equipo y a sus accesorios , se procede a encender el equipo para verificar que se encuentre en buen funcionamiento, se le realizan pruebas a los principales parámetros que cuenta el equipo para así llegar a la conclusión que el equipo se encuentra dentro de los parámetros establecidos , equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | 2 | 4 | 3044.4583 | 0.06569% | 1522.2292 | 0.06569% | 3.865% | 21.06%
BMO-MOSIV-00018226 | 726.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-01 11:00:00 | 2023-03-01 07:00:00 | 03/03/2023-Senior - Se realiza inspección visual al equipo y a sus accesorios ,se procede a encender el equipo para verificar que se encuentre en buen funcionamiento En este proceso de evidencia un rayón en la pantalla del equipo este no afecta su funcionamiento pero se deja observación al personal .se le realizan pruebas a los principales parámetros que cuenta el equipo para así llegar a la conclusión que el equipo se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante por último procedemos a cargar configuración predeterminadas y se le realiza la previa limpieza y desinfección del equipo dejando habilitado en el servicio. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | 2 | 4 | 3044.4583 | 0.06569% | 1522.2292 | 0.06569% | 3.865% | 21.06%
BMO-MOSIV-00015467 | 700.7049 | 2014-10-30 | 2023-03-27 07:15:00 | 2023-03-27 07:05:00 | 27/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se realiza limpieza y ajuste de conexión de oxímetro se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.16667 | 3070.3021 | 0.3908% | 255.8585 | 0.3908% | 20.9% | 75.51%
BMO-MOSIV-00000490 | 699.3722 | 2014-10-30 | 2023-03-28 15:18:00 | 2023-03-28 15:04:00 | 28/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de oximetro se evidencia que no esta realizando conexión adecuada se realiza ajuste de conector se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | 5 | 0.23333 | 3071.6375 | 0.1628% | 614.3275 | 0.1628% | 9.305% | 44.35%
BMO-MOSIV-00011418 | 696.3743 | 2014-10-30 | 2023-03-31 15:10:00 | 2023-03-31 15:01:00 | 29/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de nibp se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 0.15 | 3074.6319 | 0.2277% | 439.2331 | 0.2277% | 12.77% | 55.94%
BDG-MOSIV-00016824 | 691.5486 | 2014-10-30 | 2023-04-05 11:20:00 | 2023-04-05 10:50:00 | 05/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/04/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste a repisa de monitor de signos,se realiza ajuste con soporte y tornillos | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0.5 | 3079.4722 | 0.2273% | 439.9246 | 0.2273% | 12.75% | 55.88%
BMO-MOSIV-00010008 | 667.6667 | 2014-10-30 | 2023-04-29 09:00:00 | 2023-04-29 08:00:00 | 29/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Senior - Se revisa el pulsioxímetro, evidenciando que se encuentra fracturada la correa de ajuste, por lo cual no es posible la toma de saturación. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | 4 | 1 | 3103.375 | 0.1289% | 775.8438 | 0.1289% | 7.442% | 37.12%
BDG-MOSIV-00016767 | 664.6979 | 2014-10-30 | 2023-05-02 07:30:00 | 2023-05-02 07:15:00 | 23/05/2023-Senior - Se genera revisión monitor de signos vitales en el servicio de hospitalización 4to piso, donde se verifica el correcto funcionamiento del pulsioxímetro, se generan pruebas de funcionamiento, quedando equipo Ok. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.25 | 3106.3125 | 0.1932% | 517.7188 | 0.1932% | 10.94% | 50.11%
BMO-MOSIV-00016099 | 663.6215 | 2014-10-30 | 2023-05-03 10:15:00 | 2023-05-03 09:05:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/05/2023-gbayona - Se realiza verificación y pruebas de tensión, equipo que se encuentra funcionando correctamente. Se recomienda hacer el cambio del tipo de paciente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | 3 | 1.1667 | 3107.4271 | 0.09654% | 1035.809 | 0.09654% | 5.628% | 29.36%
BMO-MOSIV-00011247 | 649.5417 | 2014-10-30 | 2023-05-17 11:20:00 | 2023-05-17 11:00:00 | 23/05/2023-Senior - Se efectúa verificación de toma de datos y se hace restauración de fabrica. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | 4 | 0.33333 | 3121.4722 | 0.1281% | 780.3681 | 0.1281% | 7.401% | 36.95%
BMO-MOSIV-00000122 | 629.3681 | 2014-10-30 | 2023-06-06 15:28:00 | 2023-06-06 15:10:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/06/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cables de pinza de oxímetro temporalmente ya que estamos a la espera de que llegen estos accesorios al area de compras Se relaizan pruebas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 0.3 | 3141.6444 | 0.191% | 523.6074 | 0.191% | 10.83% | 49.72%
BMO-MOSIV-00000285 | 628.3611 | 2014-10-30 | 2023-06-07 16:00:00 | 2023-06-07 15:20:00 | 07/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/06/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste temporal de cableado ya que presenta desgaste se realizan prubas con monitor funciona de manera correcta se informa al servicio que nos encontramos a la espera de que llegué estos accesorios nuevos al área de compras | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | 7 | 0.66667 | 3142.6667 | 0.2227% | 448.9524 | 0.2227% | 12.51% | 55.15%
BMO-MOSIV-00015817 | 622.6069 | 2014-10-30 | 2023-06-13 09:40:00 | 2023-06-13 09:26:00 | 13/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos el cual no toma tensión arterial no invasiva, al verificar el monitor se encuentra con acople de manguera con fuga Se realiza ajuste de acople Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio sin novedad | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | 7 | 0.23333 | 3148.4028 | 0.2223% | 449.7718 | 0.2223% | 12.49% | 55.09%
BMO-MOSIV-00010553 | 615.7083 | 2014-10-30 | 2023-06-20 08:00:00 | 2023-06-20 07:00:00 | 19/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/07/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación y ajuste de módulo NIBP Se entrega sin novedad | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 1 | 3155.3333 | 0.2218% | 450.7619 | 0.2218% | 12.46% | 55.01%
BMO-MOSIV-00015469 | 595.6458 | 2014-10-30 | 2023-07-10 08:55:00 | 2023-07-10 08:30:00 | 08/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/07/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de pinza de oxímetro se realizan pruebas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 0.41667 | 3175.3715 | 0.2204% | 453.6245 | 0.2204% | 12.39% | 54.78%
BMO-MOSIV-00000122 | 587.3042 | 2014-10-30 | 2023-07-18 16:59:00 | 2023-07-18 16:42:00 | 18/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de manguera de Nibp a monitor de signos vitales se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | 6 | 0.28333 | 3183.7076 | 0.1885% | 530.6179 | 0.1885% | 10.69% | 49.26%
BMO-MOSIV-00015594 | 566.6944 | 2014-10-30 | 2023-08-08 07:55:00 | 2023-08-08 07:20:00 | 06/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de pulsoximetro, se realiza pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 0.58333 | 3204.3299 | 0.1872% | 534.055 | 0.1872% | 10.63% | 49.04%
BMO-MOSIV-00015471 | 550.6181 | 2014-10-30 | 2023-08-24 10:30:00 | 2023-08-24 09:10:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 1.3333 | 3220.4375 | 0.2174% | 460.0625 | 0.2174% | 12.23% | 54.27%
BMO-MOSIV-00015469 | 549.625 | 2014-10-30 | 2023-08-25 10:20:00 | 2023-08-25 09:00:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 1.3333 | 3221.4306 | 0.2173% | 460.2044 | 0.2173% | 12.22% | 54.26%
BMO-MOSIV-00015467 | 549.5694 | 2014-10-30 | 2023-08-25 11:40:00 | 2023-08-25 10:20:00 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 1.3333 | 3221.4861 | 0.3725% | 268.4572 | 0.3725% | 20.03% | 73.84%
BMO-MOSIV-00010010 | 546.6875 | 2014-10-30 | 2023-08-28 08:00:00 | 2023-08-28 07:30:00 | 28/08/2023-Senior - Se evidencia monitor con carcasa frontal despegada, se revisa y se colocan tornillos, carcasa queda fija, equipo operativo. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | 5 | 0.5 | 3224.3333 | 0.1551% | 644.8667 | 0.1551% | 8.885% | 42.78%
BMO-MOSIV-00010571 | 544.3382 | 2014-10-30 | 2023-08-30 16:16:00 | 2023-08-30 15:53:00 | 30/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2023-Senior - Se realiza verificación de monitor en parámetro de toma de tensión arterial, se realizan pruebas con equipo patrón, auto calibración de parámetro, equipo operando con normalidad, se realizan pruebas de verificación de toma de tensión arterial cumpliendo bajo los parámetros correspondientes. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | 8 | 0.38333 | 3226.6778 | 0.2479% | 403.3347 | 0.2479% | 13.82% | 59.04%
BMO-MOSIV-00015467 | 537.7007 | 2014-10-30 | 2023-09-06 07:30:00 | 2023-09-06 07:11:00 | 06/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de PINZA DE OXIMETRIA DE SALA #6 ,se realizan pruebas y se entrega sin novedad | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.31667 | 3233.3125 | 0.3711% | 269.4427 | 0.3711% | 19.96% | 73.71%
BMO-MOSIV-00010012 | 536.7083 | 2014-10-30 | 2023-09-07 08:30:00 | 2023-09-07 07:00:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 04/10/2023-Senior - Se realiza mantenimiento del equipo según cronograma, bateria vigente (08-06-2023), se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección, equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | 5 | 1.5 | 3234.3542 | 0.1546% | 646.8708 | 0.1546% | 8.858% | 42.68%
BMO-MOSIV-00018226 | 532.7049 | 2014-10-30 | 2023-09-11 07:26:00 | 2023-09-11 07:05:00 | 11/09/2023-Senior - Se realiza inspección visual evidenciando que este se encuentra en buen estado físico junto con sus accesorios se realiza limpieza y desinfección del mismo para proceder a generar pruebas de funcionamiento se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón simulador de pacientes prosim 8 marca fluke de absolutamente todos los parámetros evidenciando que este arroja valores establecidos por fabrica se realiza limpieza y desinfección del mismo junto con sus accesorios para su entrega al personal encargado y servicio correspondiente se entrega equipo funcionando correcta mente y listo para su entrada a servicio a conformidad | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | 2 | 0.35 | 3238.3097 | 0.06176% | 1619.1549 | 0.06176% | 3.638% | 19.94%
BMO-MOSIV-00018225 | 532.7222 | 2014-10-30 | 2023-09-11 07:28:00 | 2023-09-11 06:40:00 | 11/09/2023-Senior - Se realiza inspección visual evidenciando que este se encuentra en buen estado físico, los accesorios están en buen estado. Se recomienda cambio de brazalete por deterioro por uso. Se realiza limpieza y desinfección del mismo para proceder a generar pruebas de funcionamiento. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón simulador de pacientes prosim 8 marca fluke de absolutamente todos los parámetros evidenciando que este arroja valores | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | 2 | 0.8 | 3238.3111 | 0.06176% | 1619.1556 | 0.06176% | 3.638% | 19.94%
BMO-MOSIV-00015448 | 524.6042 | 2014-10-30 | 2023-09-19 11:00:00 | 2023-09-19 09:30:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 02/10/2023-Senior - Se realiza mantenimiento del equipo según cronograma, pendiente fecha de instalación batería, se evidencia desgaste por uso del brazalete, se hace cambio de brazalete para adulto, se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección, equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | 11 | 1.5 | 3246.4583 | 0.3388% | 295.1326 | 0.3388% | 18.4% | 70.47%
BMO-MOSIV-00008129 | 516.6597 | 2014-10-30 | 2023-09-27 08:35:00 | 2023-09-27 08:10:00 | 27/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 0.41667 | 3254.3576 | 0.2151% | 464.9082 | 0.2151% | 12.11% | 53.9%
BMO-MOSIV-00015788 | 511.6944 | 2014-10-30 | 2023-10-02 08:00:00 | 2023-10-02 07:20:00 | 05/10/2023-Senior - Equipo presenta daño en la pinza, se evidencia desprendimiento de conector a cable, se realiza cambio por pinza nueva, ya que por el desprendimiento de la terminal la pinza no queda funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.66667 | 3259.3333 | 0.3989% | 250.7179 | 0.3989% | 21.28% | 76.21%
BMO-MOSIV-00009874 | 532.3125 | 2014-10-30 | 2023-10-04 08:10:00 | 2023-09-11 16:30:00 | 05/10/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor evidencian que batería no carga, se encuentra dañada, se realiza reposición por batería nueva, se recomienda al servicio, mantener el monitor conectado a la toma corriente cuando no lo estén usando. Equipo operativo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 543.6667 | 3261.3403 | 0.276% | 362.3711 | 0.276% | 15.26% | 62.97%
BMO-MOSIV-00010009 | 500.625 | 2014-10-30 | 2023-10-13 09:30:00 | 2023-10-13 09:00:00 | 13/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/10/2023-Senior - Se realiza retiro de monitor de signos vitales del consultorio de triage 1, por arreglo en la pared del consultorio. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 0.5 | 3270.3958 | 0.1835% | 545.066 | 0.1835% | 10.42% | 48.34%
BMO-MOSIV-00015447 | 467.5729 | 2014-10-30 | 2023-11-15 11:30:00 | 2023-11-15 10:15:00 | 15/11/2023-Senior - Equipo no toma tensión arterial, se realiza revisión interna y externa, se ajustan mangueras y terminales, se realiza pruebas operativas satisfactorias, equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 1.25 | 3303.4792 | 0.2724% | 367.0532 | 0.2724% | 15.08% | 62.5%
BDG-MOSIV-00018581 | 425.6667 | 2014-10-30 | 2023-12-27 16:20:00 | 2023-12-27 08:00:00 | 20/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/12/2023-Senior - Se esta a la espera de la disponibilidad del cubículo, ya que se debe desmontar el monitor, y realizar nuevos huecos a la base. Para así reacomodar el monitor , 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Correr equipo de monitor de signos vitales de reanimación pediatría, ya que los cables se encuentran presionados con la pared, 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 52341, 29/12/2023-Senior - Se desinstala monitor de la base para realizar nuevos agujeros, se realiza reacomodación monitor, quedando mas alejado de la pared, conectores periféricos del monitor ya se encuentran alejados de la pared. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | 2 | 8.3333 | 3345.6806 | 0.05978% | 1672.8403 | 0.05978% | 3.523% | 19.36%
BMO-MOSIV-00018992 | 397.6667 | 2014-10-30 | 2024-01-24 11:00:00 | 2024-01-24 08:00:00 | 30/01/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el monitor exterior se reinicia). Se realiza revisión general del equipo, evidenciando que uno de los componentes eléctricos internos presentaba desajuste en su conexión. Esto ocasionaba que el monitor se reiniciara de forma intermitente. Se realiza desarme del equipo (sellos de garantía abiertos). Se realiza ajuste del componente eléctrico suelto y rearmado del equipo. Este procedimiento soluciona la falla reportada. Se realizan pruebas de encendido y funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | 1 | 3 | 3373.4583 | 0.02964% | 3373.4583 | 0.02964% | 1.763% | 10.12%
BMO-MOSIV-00015469 | 389.7431 | 2014-10-30 | 2024-02-01 07:00:00 | 2024-02-01 06:10:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 07/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 0.83333 | 3381.2917 | 0.207% | 483.0417 | 0.207% | 11.68% | 52.54%
BMO-MOSIV-00015471 | 388.7431 | 2014-10-30 | 2024-02-02 07:10:00 | 2024-02-02 06:10:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 07/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 1 | 3382.2986 | 0.207% | 483.1855 | 0.207% | 11.68% | 52.53%
BMO-MOSIV-00015467 | 388.7014 | 2014-10-30 | 2024-02-02 08:00:00 | 2024-02-02 07:10:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 07/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.83333 | 3382.3333 | 0.3548% | 281.8611 | 0.3548% | 19.17% | 72.12%
BMO-MOSIV-00008129 | 384.3611 | 2014-10-30 | 2024-02-06 15:40:00 | 2024-02-06 15:20:00 | 06/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/02/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de central de monitoreo se evidencio no se visualiza el monitor de la habitación 401 se realiza ajuste de conexión de red se realizan prebas equipo ya se visualiza en la central de monitoreo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | 7 | 0.33333 | 3386.6528 | 0.2067% | 483.8075 | 0.2067% | 11.66% | 52.48%
BMO-MOSIV-00015447 | 371.3021 | 2014-10-30 | 2024-02-19 16:55:00 | 2024-02-19 16:45:00 | 11/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/02/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de oxímetro se realizan pruebas de funcionamiento con pacientes equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | 9 | 0.16667 | 3399.7049 | 0.2647% | 377.745 | 0.2647% | 14.69% | 61.44%
BMO-MOSIV-00015594 | 368.5132 | 2014-10-30 | 2024-02-22 12:10:00 | 2024-02-22 11:41:00 | 22/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de acople de nibo el cual presentaba fuga se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 0.48333 | 3402.5069 | 0.1763% | 567.0845 | 0.1763% | 10.04% | 47%
BMO-MOSIV-00015788 | 361.625 | 2014-10-30 | 2024-02-29 09:15:00 | 2024-02-29 09:00:00 | 29/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de saturador debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.25 | 3409.3854 | 0.3813% | 262.2604 | 0.3813% | 20.45% | 74.66%
BMO-MOSIV-00010010 | 361.3722 | 2014-10-30 | 2024-02-29 15:19:00 | 2024-02-29 15:04:00 | 28/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/02/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de sensor mas exactamente en la pinza la cual se encontraba totalmente desjustada se realiza aujuste de pinza se observa que funciona correctamente y se deja instalada nuevamente en el servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | 5 | 0.25 | 3409.6382 | 0.1466% | 681.9276 | 0.1466% | 8.423% | 41.02%
BMO-MOSIV-00014097 | 346.3938 | 2014-10-30 | 2024-03-15 14:50:00 | 2024-03-15 14:33:00 | 15/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/03/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de sensor debido a que pesenta desgate en el protector de cable se ejusta se realiza pruebas funciona correctamente sin embargo se solicitars un accesorio nuevo al area de compras | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | 3 | 0.28333 | 3424.6181 | 0.0876% | 1141.5394 | 0.0876% | 5.12% | 27.05%
BMO-MOSIV-00019110 | 321.6458 | 2014-10-30 | 2024-04-09 09:10:00 | 2024-04-09 08:30:00 | 29/05/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de monitor de signos vitales nuevo el cual se deja con sensor de oximetría pediátrico, brazalete pediátrico, adulto. Se deja cable ecg de 3 derivadas se deja sensor de temperatura y cable de poder. Se recomienda el uso adecuado del equipo y sus accesorios se entrega al personal para la respectiva limpieza y desinfección | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 19110 | KN3B206061 | 1 | 0.66667 | 3449.3819 | 0.02899% | 3449.3819 | 0.02899% | 1.724% | 9.91%
BDG-MOSIV-00016767 | 318.4486 | 2014-10-30 | 2024-04-12 13:25:00 | 2024-04-12 13:14:00 | 11/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de oxímetro se verifica cableado se realian pruebas inicialmente el oxímetro funciona de manera correcta sin embargo al realiza la segunda medicion se evidencia que el diodo recptor se bloque y no realiza la lectura se realiza cambio de oxímetro por uno nuevo de otra marca y referencia se realizara seguimiento al funcionamiento del equipo | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.18333 | 3452.559 | 0.1738% | 575.4265 | 0.1738% | 9.902% | 46.51%
BMO-MOSIV-00012793 | 308.3403 | 2014-10-30 | 2024-04-22 16:10:00 | 2024-04-22 15:50:00 | 22/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo el personal reporta que no se visualiza la frecuencia cardíaca se realiza ajuste de configuración se explica al personal equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | 6 | 0.33333 | 3462.6736 | 0.1733% | 577.1123 | 0.1733% | 9.874% | 46.41%
BMO-MOSIV-00011418 | 308.3264 | 2014-10-30 | 2024-04-22 16:25:00 | 2024-04-22 16:10:00 | 22/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de oxímetro se evidencia aplazamiento de cable en una parte del trayecto al momento de realizar pruebas de funcionamiento se evidencia presencia de ruido en la señal de oxímetria se informa a la coordinadora del servicio debido a que el accesorio se había instalado hace menos de una semana se informa que se consultara con el area de compras la disponibilidad del accesorio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | 7 | 0.25 | 3462.684 | 0.2022% | 494.6691 | 0.2022% | 11.42% | 51.7%
BMO-MOSIV-00001210 | 306.7083 | 2014-10-30 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-24 07:00:00 | 23/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2024-Senior - Revisar y corregir activo de ser necesario., 26/04/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de monitor de signos a carro de transporte debido a que se encontraba suelto se entraga equipo al servicio debidamente asegurado | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 1210 | 96A01118 | 1 | 1 | 3464.3333 | 0.02887% | 3464.3333 | 0.02887% | 1.717% | 9.87%
BMO-MOSIV-00010553 | 293.6153 | 2014-10-30 | 2024-05-07 09:34:00 | 2024-05-07 09:14:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de barzalete adulto debido a que presenta desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | 7 | 0.33333 | 3477.3986 | 0.2013% | 496.7712 | 0.2013% | 11.38% | 51.55%
BMO-MOSIV-00011247 | 285.4167 | 2014-10-30 | 2024-05-15 14:30:00 | 2024-05-15 14:00:00 | 15/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/05/2024-Senior - Verificar N° de activo, 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y no se encuentra novedad , 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y no se encuentra novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | 4 | 0.5 | 3485.6042 | 0.1148% | 871.401 | 0.1148% | 6.654% | 33.84%
BMO-MOSIV-00015788 | 277.6875 | 2014-10-30 | 2024-05-23 07:55:00 | 2024-05-23 07:30:00 | 22/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se atiende solicitud y al desmontar el monitor no se encuentra otro carro para realizar el montaje,se deja instalado nuevamente en el carro ya estos monitores de transporte no se pueden dejar sin ajustar , 05/06/2024-Biomedico2 - Se atiende solicitud y al desmontar el monitor no se encuentra otro carro para realizar el montaje,se deja instalado nuevamente en el carro ya estos monitores de transporte no se pueden dejar sin ajustar | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.41667 | 3493.3299 | 0.3721% | 268.7177 | 0.3721% | 20.01% | 73.81%
BMO-MOSIV-00019128 | 276.75 | 2014-10-30 | 2024-05-24 06:40:00 | 2024-05-24 06:00:00 |  | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 19128 | S2SRC1201 | 1 | 0.66667 | 3494.2778 | 0.02862% | 3494.2778 | 0.02862% | 1.702% | 9.79%
BMO-MOSIV-00000120 | 258.625 | 2014-10-30 | 2024-06-11 09:27:00 | 2024-06-11 09:00:00 | 08/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de tapa de pilas de monitor de signos | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 120 | AAW07220463SA | 1 | 0.45 | 3512.3938 | 0.02847% | 3512.3938 | 0.02847% | 1.694% | 9.742%
BMO-MOSIV-00016098 | 256.6667 | 2014-10-30 | 2024-06-13 08:15:00 | 2024-06-13 08:00:00 | 13/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Al realizar la ronda diaria se evidencia cable EKG con fractura en de sus latiguillos,se entrega al jefe diego,ya que este cable no se avía reportado como dañado , 08/07/2024-gbayona - Se notifica a los coordinadores del servicio para su respectivo analísis | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | 4 | 0.25 | 3514.3438 | 0.1138% | 878.5859 | 0.1138% | 6.601% | 33.62%
BMO-MOSIV-00010047 | 243.6285 | 2014-10-30 | 2024-06-26 09:11:00 | 2024-06-26 08:55:00 | 19/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/06/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de oxímetro se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.26667 | 3527.3826 | 0.2268% | 440.9228 | 0.2268% | 12.72% | 55.8%
BMO-MOSIV-00000284 | 243.6021 | 2014-10-30 | 2024-06-26 09:45:00 | 2024-06-26 09:33:00 | 27/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/06/2024-Biomedico1 - Se realiza verificacion de oxímetro se evidencia desgaste en el encauchetado se realiza verificación de funcionamiento funciona correctamente se realiza ajuste con termoencogible paar cubrir y evitar que se siga deteriorado | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | 6 | 0.2 | 3527.4062 | 0.1701% | 587.901 | 0.1701% | 9.702% | 45.79%
BMO-MOSIV-00019475 | 237.4792 | 2014-10-30 | 2024-07-02 13:10:00 | 2024-07-02 12:30:00 | 09/08/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de monitor de signos vitales nuevo el cual se deja con sensor de oximetría adulto, brazalete adulto. Se deja cable ecg de 3 derivadas y cable de poder. Se recomienda el uso adecuado del equipo y sus accesorios se entrega al personal para la respectiva limpieza y desinfección | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941 | 1 | 0.66667 | 3533.5486 | 0.0283% | 3533.5486 | 0.0283% | 1.684% | 9.686%
BMO-MOSIV-00014951 | 229.7347 | 2014-10-30 | 2024-07-10 06:40:00 | 2024-07-10 06:22:00 | 09/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/07/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se realiza ajuste de conexión se realizan pruebas de funcionamiento esuipo funciona correctamente se informa al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.3 | 3541.2778 | 0.2541% | 393.4753 | 0.2541% | 14.14% | 59.95%
BDG-MOSIV-00018581 | 229.625 | 2014-10-30 | 2024-07-10 10:00:00 | 2024-07-10 09:00:00 | 23/07/2024-Biomedico1 - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección, equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | 2 | 1 | 3541.4167 | 0.05647% | 1770.7083 | 0.05647% | 3.332% | 18.4%
BMO-MOSIV-00015788 | 217.5556 | 2014-10-30 | 2024-07-22 11:07:00 | 2024-07-22 10:40:00 | 22/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2024-Biomedico1 - Se realiza reparación de oxímetro debído a que funciona de manera intermitente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | 13 | 0.45 | 3553.4632 | 0.3658% | 273.3433 | 0.3658% | 19.71% | 73.21%
BMO-MOSIV-00013701 | 210.6583 | 2014-10-30 | 2024-07-29 08:30:00 | 2024-07-29 08:12:00 | 24/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/07/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo se realiza ajuste de conexión se realizan pruebas oxímetro funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | 8 | 0.3 | 3560.3542 | 0.2247% | 445.0443 | 0.2247% | 12.61% | 55.47%
BMO-MOSIV-00015469 | 210.625 | 2014-10-30 | 2024-07-29 09:59:00 | 2024-07-29 09:00:00 | 26/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/08/2024-Biomedico2 - Se retira cable de placa para su verificación, se realiza ajuste de carcasa de ajuste de placa y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 0.98333 | 3560.416 | 0.1966% | 508.6309 | 0.1966% | 11.13% | 50.73%
BMO-MOSIV-00010569 | 208.6792 | 2014-10-30 | 2024-07-31 08:03:00 | 2024-07-31 07:42:00 | 30/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/07/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexiones del equipo se realiza verificación de encendido y que el equipo se encuentre cargando equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | 10 | 0.35 | 3562.3354 | 0.2807% | 356.2335 | 0.2807% | 15.5% | 63.6%
BMO-MOSIV-00008127 | 202.3896 | 2014-10-30 | 2024-08-06 14:57:00 | 2024-08-06 14:39:00 | 06/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/08/2024-Biomedico1 - Se evidencia que el monitor se encuentra conectado a una ups la cual no funciona se recomienda al servicio conecar los equipos a la toma corriente y no a la ups | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | 6 | 0.3 | 3568.6229 | 0.1681% | 594.7705 | 0.1681% | 9.596% | 45.41%
BMO-MOSIV-00015469 | 198.6667 | 2014-10-30 | 2024-08-10 09:20:00 | 2024-08-10 08:00:00 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - , 12/09/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 1.3333 | 3572.3889 | 0.1959% | 510.3413 | 0.1959% | 11.09% | 50.61%
BMO-MOSIV-00015467 | 198.6111 | 2014-10-30 | 2024-08-10 10:30:00 | 2024-08-10 09:20:00 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - , 12/09/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 1.1667 | 3572.4375 | 0.3359% | 297.7031 | 0.3359% | 18.25% | 70.16%
BMO-MOSIV-00015471 | 198.5556 | 2014-10-30 | 2024-08-10 12:00:00 | 2024-08-10 10:40:00 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - , 12/09/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | 7 | 1.3333 | 3572.5 | 0.1959% | 510.3571 | 0.1959% | 11.09% | 50.61%
BMO-MOSIV-00009874 | 196.5764 | 2014-10-30 | 2024-08-12 10:30:00 | 2024-08-12 10:10:00 | 08/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio , 12/08/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de sensores ya que el que se eencontraba en el servicio se encontraba con un ajuste temporal se realiza instalación de sensor nuevo equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | 9 | 0.33333 | 3574.4375 | 0.2518% | 397.1597 | 0.2518% | 14.02% | 59.6%
BMO-MOSIV-00010009 | 182.5278 | 2014-10-30 | 2024-08-26 11:29:00 | 2024-08-26 11:20:00 | 26/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/08/2024-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos, se evidencia mala conexión de sensor de SP02. Se realiza ajuste necesario, se ejecutan pruebas de funcionamiento . Equipo operativo i se recomienda en el preventivo realizar ajuste de modulos de parametros. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | 6 | 0.15 | 3588.4785 | 0.1672% | 598.0797 | 0.1672% | 9.545% | 45.22%
BMO-MOSIV-00018986 | 181.75 | 2014-10-30 | 2024-08-27 07:00:00 | 2024-08-27 06:00:00 | 29/08/2024-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento de los parámetros: Temperatura, NIBP, SPO2, ECG, IBP, se verifica gestión de alarmas, funcionamiento de la batería como también estado físico del aparato. Se verifica el buen estado de los accesorios. | correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | 2 | 1 | 3589.2917 | 0.05572% | 1794.6458 | 0.05572% | 3.288% | 18.18%
BDG-MOSIV-00016826 | 175.6667 | 2014-10-30 | 2024-09-02 08:30:00 | 2024-09-02 08:00:00 | 02/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de monitor de signos a repisa,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | 3 | 0.5 | 3595.3542 | 0.08344% | 1198.4514 | 0.08344% | 4.883% | 25.95%
BMO-MOSIV-00000428 | 174.441 | 2014-10-30 | 2024-09-03 13:54:00 | 2024-09-03 13:25:00 | 03/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza configuración de parametros ya que se encontraba con desajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | 2 | 0.48333 | 3596.5792 | 0.05561% | 1798.2896 | 0.05561% | 3.281% | 18.14%
BDG-MOSIV-00018583 | 167.6667 | 2014-10-30 | 2024-09-10 09:00:00 | 2024-09-10 08:00:00 | 09/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación y ajuste de cable de placa de electrobisturi, se dejan recomendaciones del buen uso del cable | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | 1 | 1 | 3603.375 | 0.02775% | 3603.375 | 0.02775% | 1.651% | 9.508%
BMO-MOSIV-00016099 | 166.625 | 2014-10-30 | 2024-09-11 09:50:00 | 2024-09-11 09:00:00 | 06/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de membrana de boton de encendido ya que se encontro fisurado se instala uno nuevo de realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | 3 | 0.83333 | 3604.4097 | 0.08323% | 1201.4699 | 0.08323% | 4.871% | 25.89%
BDG-MOSIV-00016767 | 145.6042 | 2014-10-30 | 2024-10-02 09:45:00 | 2024-10-02 09:30:00 | 22/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación y ajuste de conexión se realizan pruebas de funcionamiento y función con paciente equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | 6 | 0.25 | 3625.4062 | 0.1655% | 604.2344 | 0.1655% | 9.453% | 44.89%
BMO-MOSIV-00015594 | 139.6875 | 2014-10-30 | 2024-10-08 08:15:00 | 2024-10-08 07:30:00 | 06/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/11/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de soporte de multimed,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 0.75 | 3631.3438 | 0.1652% | 605.224 | 0.1652% | 9.438% | 44.83%
BDG-MOSIV-00016824 | 131.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-16 07:35:00 | 2024-10-16 07:00:00 | 10/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de adaptador de monitor fetal,Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0.58333 | 3639.316 | 0.1923% | 519.9023 | 0.1923% | 10.9% | 49.96%
BMO-MOSIV-00018986 | 125.7292 | 2014-10-30 | 2024-10-22 06:50:00 | 2024-10-22 06:30:00 | 21/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de clamps y se evidencia que este accesorio pertenece al carro de ortopedia y por esa razón no ajusta. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | 2 | 0.33333 | 3645.2847 | 0.05487% | 1822.6424 | 0.05487% | 3.238% | 17.92%
BMO-MOSIV-00015449 | 124.3785 | 2014-10-30 | 2024-10-23 15:55:00 | 2024-10-23 14:55:00 | 23/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/10/2024-Biomedico1 - se realiza despiece del monitor se ajusta modulo de conexion de accesorios ya que se encontraba totalmente suelta se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | 13 | 1 | 3646.6632 | 0.3565% | 280.5126 | 0.3565% | 19.26% | 72.29%
BMO-MOSIV-00015594 | 123.5417 | 2014-10-30 | 2024-10-24 13:00:00 | 2024-10-24 11:00:00 | 24/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de módulo de NIBP del monitor de signos el cual se encuentra intermitente ,se realiza limpieza y ajuste de módulo y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 2 | 3647.5417 | 0.1645% | 607.9236 | 0.1645% | 9.398% | 44.69%
BDG-MOSIV-00016824 | 118.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-29 07:30:00 | 2024-10-29 07:00:00 | 28/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0.5 | 3652.3125 | 0.1917% | 521.7589 | 0.1917% | 10.86% | 49.84%
BCC-ELCBI-00017051 | 941.75 | 2014-10-30 | 2022-07-29 08:00:00 | 2022-07-29 06:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 03/08/2022-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA VERSION 01.20.03 A LA VERSION 01.20.04. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | 4 | 2 | 2829.3333 | 0.1414% | 707.3333 | 0.1414% | 8.133% | 39.89%
BCC-ELCBI-00017051 | 1144.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-07 09:30:00 | 2022-01-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | correctivo menor | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | 4 | 1.5 | 2626.3958 | 0.1523% | 656.599 | 0.1523% | 8.733% | 42.21%
BCC-ELCBI-00017051 | 564.625 | 2014-10-30 | 2023-08-10 10:30:00 | 2023-08-10 09:00:00 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 10/08/2023-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general del equipo, no se encuentran fluidos, solo polvo. Se realiza verificación de funcionamiento según check list adjunto. El equipo funciona correctamente. | correctivo menor | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | 4 | 1.5 | 3206.4375 | 0.1247% | 801.6094 | 0.1247% | 7.212% | 36.18%
BCC-ELCBI-00017051 | 209.5417 | 2014-10-30 | 2024-07-30 12:00:00 | 2024-07-30 11:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 31/07/2024-Senior - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL SIN ENCONTRAR FLUIDOS SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO, VERIFICACIÓN DE SALIDAS DE CORRIENTE, CURVA DE POTENCIA, SISTEMA RFID, CORRIENTE DE FUGA EN ALTA FRECUENCIA, VOLTAJES Y PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR FABRICA | correctivo menor | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | 4 | 1 | 3561.5 | 0.1123% | 890.375 | 0.1123% | 6.517% | 33.26%
BOF-QUERA-00006057 | 1824.6146 | 2014-10-30 | 2020-02-27 11:45:00 | 2020-02-27 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 19759 Diagnóstico S.S: Se solicita el retiro de los equipos de oftalmología que se encuentran en el consultorio 12. Comentario S.S:e realiza revisión de equipos de oftalmología los cuales deberán ser custodiados por activos fijos debido a que no serán utilizados en el servicio, para ello se realiza revisión, empaque y aseguramiento por parte de ingeniería biomédica, adicionalmente se verifica el estado físico y funcional de los equipos antes del empaque. Los equipos y accesorios los cuales fueron revisados y empapelados fueron los siguientes: 1. Espaldar negro en cuero; 2. Caja de lentes opticos AF: 10280; 3. Caja de prismas sin activo; 4. Gafas ópticas; 5. Cartilla stereo test; 6. Fotóforo Marca: Heine Serie: 0906 sin activo. 7. Autoproyector con estructura AF: 6040; 8. Foropter AF: 6041; 9. Lensometro AF: 6056; 10. Queratometro AF: 6057; 11. Unidad de refracción AF:6039; 12. Breevettato AF: 13800; 13. Lexómetro AF:13801; 14. Lámpara de hendidura AF:13802. | Correctivo menor | Queratometro | 6057 | LX00028 | 2 | 2.5 | 1946.4896 | 0.1027% | 973.2448 | 0.1027% | 5.979% | 30.92%
BOF-QUERA-00006057 | 1824.6146 | 2014-10-30 | 2020-02-27 11:45:00 | 2020-02-27 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 19759&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Se solicita el retiro de los equipos de oftalmología que se encuentran en el consultorio 12.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:e realiza revisión de equipos de oftalmología los cuales deberán ser custodiados por activos fijos debido a que no serán utilizados en el servicio, para ello se realiza revisión, empaque y aseguramiento por parte de ingeniería biomédica, adicionalmente se verifica el estado físico y funcional de los equipos antes del empaque. Los equipos y accesorios los cuales fueron revisados y empapelados fueron los siguientes: 1. Espaldar negro en cuero; 2. Caja de lentes opticos AF: 10280; 3. Caja de prismas sin activo; 4. Gafas ópticas; 5. Cartilla stereo test; 6. Fotóforo Marca: Heine Serie: 0906 sin activo. 7. Autoproyector con estructura AF: 6040; 8. Foropter AF: 6041; 9. Lensometro AF: 6056; 10. Queratometro AF: 6057; 11. Unidad de refracción AF:6039; 12. Breevettato AF: 13800; 13. Lexómetro AF:13801; 14. Lámpara de hendidura AF:13802. | Correctivo menor | Queratometro | 6057 | LX00028 | 2 | 2.5 | 1946.4896 | 0.1027% | 973.2448 | 0.1027% | 5.979% | 30.92%
BOF-REFRA-00006039 | 1824.6146 | 2014-10-30 | 2020-02-27 11:45:00 | 2020-02-27 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 19759 Diagnóstico S.S: Se solicita el retiro de los equipos de oftalmología que se encuentran en el consultorio 12. Comentario S.S:e realiza revisión de equipos de oftalmología los cuales deberán ser custodiados por activos fijos debido a que no serán utilizados en el servicio, para ello se realiza revisión, empaque y aseguramiento por parte de ingeniería biomédica, adicionalmente se verifica el estado físico y funcional de los equipos antes del empaque. Los equipos y accesorios los cuales fueron revisados y empapelados fueron los siguientes: 1. Espaldar negro en cuero; 2. Caja de lentes opticos AF: 10280; 3. Caja de prismas sin activo; 4. Gafas ópticas; 5. Cartilla stereo test; 6. Fotóforo Marca: Heine Serie: 0906 sin activo. 7. Autoproyector con estructura AF: 6040; 8. Foropter AF: 6041; 9. Lensometro AF: 6056; 10. Queratometro AF: 6057; 11. Unidad de refracción AF:6039; 12. Breevettato AF: 13800; 13. Lexómetro AF:13801; 14. Lámpara de hendidura AF:13802. | Correctivo menor | Unidad De Refraccion | 6039 | LX00070 | 1 | 2.5 | 1946.4896 | 0.05137% | 1946.4896 | 0.05137% | 3.035% | 16.89%
BQX-GENRE-00015443 | 1858.7292 | 2014-10-30 | 2020-01-24 08:15:00 | 2020-01-24 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación del cable de poder, interruptor on/ooff, pulsadores del panel frontal, perillas de selección, función del pedal de corte y coagulación. equipo se encuentra funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | 2 | 1.75 | 1912.3438 | 0.1046% | 956.1719 | 0.1046% | 6.082% | 31.37%
BQX-GENRE-00015443 | 1295.5833 | 2014-10-30 | 2021-08-09 11:00:00 | 2021-08-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | 2 | 1 | 2475.4583 | 0.08079% | 1237.7292 | 0.08079% | 4.732% | 25.24%
BMO-LUMI-000016804 | 426.3333 | 2014-10-30 | 2023-12-26 16:20:00 | 2023-12-26 16:00:00 | 26/12/2023-Biomedico1 - Se realiza entrega de equipo que se encontraba en mantenimiento por parte del proveedor se recomienda no dejar descargar el equipo por debajo del 20% de la batería esto con el fin de preservar la vida útil denla bate | Correctivo menor | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | 2 | 0.33333 | 3344.6806 | 0.0598% | 1672.3403 | 0.0598% | 3.524% | 19.37%
BMO-LUMI-000016804 | 784.6667 | 2014-10-30 | 2023-01-02 14:00:00 | 2023-01-02 08:00:00 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 17/01/2023-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento inicial. ? Pruebas de fondo, consiste en realizar lecturas sin insertar hisopo. Las lecturas estarán conformes si se encuentran entre (= 0 hasta = 5 URL); Se realiza prueba al equipo sin hisopo con tapa cerrada antes del mantenimiento arrojando como resultado 0 URL, conforme. ? El equipo se encuentra con versión de Software (1.3.0.10), versión de Firmware Linux OS (4.2.2), Clean-Trace OS versión (01.00.22.00), OMC-FW (2.10.0), Service versión (1.34.6.0) y Boot Firmware Revision versión (1.0.0). ? Se realizan pruebas antes del mantenimiento, Manufacturing Test, encargadas de la revisión de las partes internas y operativas del equipo, conforme. ? Se realiza test de prueba de apertura de tapa, conforme. Se procede a desarmar el equipo. ? Se realiza inspección de componentes del equipo: ? Se inspecciona sensor de apertura de tapa y conexión electrónica, conforme | correctivo menor | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | 2 | 6 | 2986.5833 | 0.06697% | 1493.2917 | 0.06697% | 3.938% | 21.42%
BBS-REFRI-00008974 | 1742.5625 | 2014-10-30 | 2020-05-19 13:30:00 | 2020-05-19 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la nevera encontrando que el compresor enciende de forma intermitente. Se realiza revisión de la parte eléctrica en donde se encuentra fallo en el contactor principal en una de sus fases, como solo se usan 2 fases se pasa la conexión a la fase que se encuentra libre, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo queda funcionando correctamente. La temperatura empieza a disminuir quedando en 2.2°C.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 3 | 2028.5625 | 0.4437% | 225.3958 | 0.4437% | 23.37% | 79.75%
BBS-REFRI-00008974 | 1645.4583 | 2014-10-30 | 2020-08-24 13:50:00 | 2020-08-24 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 0.83333 | 2125.5764 | 0.4234% | 236.1752 | 0.4234% | 22.43% | 78.22%
BBS-REFRI-00008974 | 1823.4583 | 2014-10-30 | 2020-02-28 14:00:00 | 2020-02-28 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 1 | 1947.5833 | 0.4621% | 216.3981 | 0.4621% | 24.21% | 81.05%
BBS-REFRI-00008974 | 1176.5417 | 2014-10-30 | 2021-12-06 12:13:00 | 2021-12-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector de temperatura ya que se encontraba dentro del equipo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 1.2167 | 2594.509 | 0.3469% | 288.2788 | 0.3469% | 18.79% | 71.31%
BBS-REFRI-00008974 | 1273.5104 | 2014-10-30 | 2021-08-31 12:58:00 | 2021-08-31 11:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 1.2167 | 2497.5403 | 0.3604% | 277.5045 | 0.3604% | 19.44% | 72.67%
BBS-REFRI-00008974 | 1466.7083 | 2014-10-30 | 2021-02-19 07:50:00 | 2021-02-19 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 0.83333 | 2304.3264 | 0.3906% | 256.0363 | 0.3906% | 20.89% | 75.49%
BBS-REFRI-00008974 | 727.7083 | 2014-10-30 | 2023-02-28 15:00:00 | 2023-02-28 07:00:00 | 15/03/2023-Senior - Se realiza Recalificacion de Nevera según certificado adjunto | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 8 | 3043.625 | 0.2957% | 338.1806 | 0.2957% | 16.26% | 65.51%
BBS-REFRI-00008974 | 369.5833 | 2014-10-30 | 2024-02-21 11:00:00 | 2024-02-21 10:00:00 | 26/04/2024-gbayona - Se realiza validación de desempeño y operacional de equipo biomédico, de acuerdo al protocolo adjunto, equipo aprueba y se encuentra dentro de los parámetros establecidos | Correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 1 | 3401.4583 | 0.2646% | 377.9398 | 0.2646% | 14.68% | 61.42%
BBS-REFRI-00008974 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | 9 | 1 | 2632.4167 | 0.3419% | 292.4907 | 0.3419% | 18.55% | 70.79%
OTO-SILLA-00013418 | 341.6424 | 2014-10-30 | 2024-03-20 08:55:00 | 2024-03-20 08:35:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, se realiza reparación con ponchado de cable AC, equipo se entrega funcional. | Correctivo menor | Silla electrica | 13418 | Negra | 1 | 0.33333 | 3429.3715 | 0.02916% | 3429.3715 | 0.02916% | 1.734% | 9.965%
BFE-INCUB-00008124 | 1720.7021 | 2014-10-30 | 2020-06-16 12:00:00 | 2020-06-10 07:09:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 03/06/2020: Se retira la baranda para realizar la reparación en taller de biomédica.&#x0D; &#x0D; 16/06/2020: Se realiza ajuste de pared acrílica de incubadora abierta quedando en buenas condiciones y funcionando correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 148.85 | 2056.5 | 0.389% | 257.0625 | 0.389% | 20.82% | 75.35%
BFE-INCUB-00008124 | 129.5833 | 2014-10-30 | 2024-10-18 10:35:00 | 2024-10-18 10:00:00 | 18/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste proporcional de puerta de incubadora,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 0.58333 | 3641.441 | 0.2197% | 455.1801 | 0.2197% | 12.35% | 54.66%
BFE-INCUB-00008124 | 1812.7083 | 2014-10-30 | 2020-03-10 07:45:00 | 2020-03-10 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste esquinero de la incubadora abierta, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 0.75 | 1958.3229 | 0.4085% | 244.7904 | 0.4085% | 21.74% | 77.02%
BFE-INCUB-00008124 | 1530.5625 | 2014-10-30 | 2020-12-17 12:30:00 | 2020-12-17 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 2 | 2240.5208 | 0.3571% | 280.0651 | 0.3571% | 19.28% | 72.35%
BFE-INCUB-00008124 | 1481.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-04 09:50:00 | 2021-02-04 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia paredes laterales sueltas, se realiza ajuste de paredes y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 0.33333 | 2289.4097 | 0.3494% | 286.1762 | 0.3494% | 18.91% | 71.58%
BFE-INCUB-00008124 | 1348.6181 | 2014-10-30 | 2021-06-17 10:10:00 | 2021-06-17 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencian esquineros de soporte de acrílicos fracturados&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 1 | 2422.4236 | 0.3302% | 302.803 | 0.3302% | 17.98% | 69.54%
BFE-INCUB-00008124 | 1176.6042 | 2014-10-30 | 2021-12-06 10:30:00 | 2021-12-06 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se encuentra sin esquineros de soporte de acrílicos pendiente reparación de acrílicos por parte de proveedor&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 1 | 2594.4375 | 0.3084% | 324.3047 | 0.3084% | 16.89% | 67.05%
BFE-INCUB-00008124 | 1112.4167 | 2014-10-30 | 2022-02-08 14:15:00 | 2022-02-08 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de acrílico para portillo de incubadora abierta drager&#x0D; | correctivo menor | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | 8 | 0.25 | 2658.5938 | 0.3009% | 332.3242 | 0.3009% | 16.52% | 66.15%
BOR-MICOT-00006068 | 1732.6181 | 2014-10-30 | 2020-05-29 09:30:00 | 2020-05-29 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste del microscopio el cual tenia filtro activado, se corrige y se indica el correcto funcionamiento del equipo. | Correctivo menor | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | 3 | 0.33333 | 2038.3958 | 0.1472% | 679.4653 | 0.1472% | 8.452% | 41.13%
BOR-MICOT-00006068 | 1349.6389 | 2014-10-30 | 2021-06-16 09:50:00 | 2021-06-16 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - SE realiza revisión general del equipo, estado físico y funcional del equipo donde se verifica tubo binocular el cual presenta mancha lo que no permite la visualización adecuada para los procedimientos realizados, se procede a realizar el despiece del tubo binocular hasta llegar al lente que presenta la mancha, se procede a realizar limpieza del lente, luego de estos se evidencia que la mancha persiste, por tal motivo no es posible mejorar la calidad de la óptica adicionalmente la fibra óptica de conducción de luz se encuentra desgastada lo cual no permite que la iluminación sea la adecuada. &#x0D; | Correctivo menor | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | 3 | 1.1667 | 2421.4097 | 0.1239% | 807.1366 | 0.1239% | 7.164% | 35.98%
BOR-MICOT-00006068 | 1155.5625 | 2014-10-30 | 2021-12-27 11:00:00 | 2021-12-27 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - SE realiza revisión general del equipo, estado físico y funcional del equipo donde se verifica tubo binocular el cual presenta mancha lo que no permite la visualización adecuada para los procedimientos realizados, se procede a realizar el despiece del tubo binocular hasta llegar al lente que presenta la mancha, se procede a realizar limpieza del lente, luego de estos se evidencia que la mancha persiste, por tal motivo no es posible mejorar la calidad de la óptica adicionalmente la fibra óptica de conducción de luz se encuentra desgastada lo cual no permite que la iluminación sea la adecuada. &#x0D; | Correctivo menor | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | 3 | 0.5 | 2615.4583 | 0.1147% | 871.8194 | 0.1147% | 6.651% | 33.83%
BEF-NEVER-018219 | 263.3194 | 2014-10-30 | 2024-06-06 16:30:00 | 2024-06-06 16:20:00 | 06/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/06/2024-Senior - Se realiza revisión de nevera se evidencia daño en estructura externa inferior, Ya que el modulo, se desprende de la nevera, se realiza ajuste del modulo, se asegura con tornillo, el equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Nevera | 018219 | P 4881 | 3 | 0.16667 | 3507.6875 | 0.08553% | 1169.2292 | 0.08553% | 5.002% | 26.5%
BEF-NEVER-018219 | 525.5417 | 2014-10-30 | 2023-09-20 15:00:00 | 2023-09-18 11:00:00 | 09/10/2023-Senior - Se realiza recalificación de equipo bajo protocolo interno del proveedor, equipo cumple a satisfacción, según reporte adjunto. | Correctivo menor | Nevera | 018219 | P 4881 | 3 | 52 | 3247.625 | 0.09238% | 1082.5417 | 0.09238% | 5.392% | 28.29%
BEF-NEVER-018219 | 150.7083 | 2014-10-30 | 2024-09-27 08:00:00 | 2024-09-27 07:00:00 | 04/10/2024-Senior - Se realiza calificación de nevera, se adjunta certificado de FEMTO, donde se evidencia el cumplimiento de los parámetros. | Correctivo menor | Nevera | 018219 | P 4881 | 3 | 1 | 3620.3333 | 0.08287% | 1206.7778 | 0.08287% | 4.85% | 25.79%
BMO-DOPPL-00015707 | 1620.6639 | 2014-10-30 | 2020-09-18 08:24:00 | 2020-09-18 08:04:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; se realiza retiro del equipo para ser revisado se realiza limpieza en conexión de baterías Se entrega Doppler fetal al servicio en correcto estado | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 0.33333 | 2150.35 | 0.372% | 268.7937 | 0.372% | 20.01% | 73.8%
BMO-DOPPL-00015707 | 1560.5833 | 2014-10-30 | 2020-11-17 12:00:00 | 2020-11-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa equipo en donde se realiza ajuste interno a conexiones eléctricas, se hacen pruebas y equipo queda funcionando correctamente, se entrega nuevamente al servicio funcionando. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 2 | 2210.5 | 0.3619% | 276.3125 | 0.3619% | 19.52% | 72.82%
BMO-DOPPL-00015707 | 962.5833 | 2014-10-30 | 2022-07-08 12:08:00 | 2022-07-08 10:00:00 | 07/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia hundimiento de botan de menú Se retira equipo para su reparación , 08/07/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de botón del equipo Se realiza entrega del y se recomienda el cuidado del equipo y su buen funcionamiento,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 2.1333 | 2808.5056 | 0.2848% | 351.0632 | 0.2848% | 15.71% | 64.14%
BMO-DOPPL-00015707 | 543.3889 | 2014-10-30 | 2023-08-31 16:00:00 | 2023-08-31 14:40:00 | 31/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de botón de encendido ya que no realiza un buen contacto Se entrega al servicio sin novedad | correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 1.3333 | 3227.6667 | 0.2479% | 403.4583 | 0.2479% | 13.82% | 59.03%
BMO-DOPPL-00015707 | 1768.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-23 08:30:00 | 2020-04-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica monitor y se hace ajuste de conector AC, equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 0.5 | 2002.3542 | 0.3995% | 250.2943 | 0.3995% | 21.32% | 76.27%
BMO-DOPPL-00015707 | 1839.5486 | 2014-10-30 | 2020-02-12 12:50:00 | 2020-02-12 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza verificación física y funcional evaluando estado físico, panel táctil, transductor, baterías. Equipo funciona correctamente se entrega para su desinfección. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 2 | 1931.5347 | 0.4142% | 241.4418 | 0.4142% | 22% | 77.49%
BMO-DOPPL-00015707 | 1274.6597 | 2014-10-30 | 2021-08-30 09:00:00 | 2021-08-30 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 0.83333 | 2496.375 | 0.3205% | 312.0469 | 0.3205% | 17.49% | 68.45%
BMO-DOPPL-00015707 | 1459.5417 | 2014-10-30 | 2021-02-26 12:00:00 | 2021-02-26 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | 8 | 1 | 2311.5 | 0.3461% | 288.9375 | 0.3461% | 18.75% | 71.23%
BMO-DOPPL-00014821 | 1756.5417 | 2014-10-30 | 2020-05-05 11:30:00 | 2020-05-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo el cual no funciona el transductor de frecuencia uterina, se retira el transductor el cual se evidencia fractura en el cable, este cable no es reparable por este motivo se requiere el cambio del transductor | Correctivo menor | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | 3 | 0.5 | 2014.4792 | 0.1489% | 671.4931 | 0.1489% | 8.548% | 41.5%
BMO-DOPPL-00014821 | 1839.5486 | 2014-10-30 | 2020-02-12 12:50:00 | 2020-02-12 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional evaluando estado físico, panel táctil, transductor, baterías. Equipo funciona correctamente se entrega para su desinfección. | Correctivo menor | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | 3 | 2 | 1931.5347 | 0.1553% | 643.8449 | 0.1553% | 8.898% | 42.83%
BMO-DOPPL-00014821 | 1459.5069 | 2014-10-30 | 2021-02-26 12:50:00 | 2021-02-26 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | 3 | 1 | 2311.5347 | 0.1298% | 770.5116 | 0.1298% | 7.492% | 37.33%
BDG-ECOGR-00018820 | 502.5625 | 2014-10-30 | 2023-10-11 11:00:00 | 2023-10-11 10:30:00 | 11/10/2023-Senior - Se toma estudio llenando los campos de nombre de paciente, apellido, ID y estudio a realizar. Se toman videos e imágenes y se almacenan correctamente. Al momento de seleccionar el dispositivo a exportar se reconoce correctamente pero verificando la información no se crea la carpeta sonoexport ni se ve algún archivo que se guarde. Se intenta en compresiones diferentes de JEPG y BMP pero no se observa que la información se exporte. Se intenta de igual manera con estudios anteriores, usando USBs de diferentes capacidades en formato FAT32 y NTF pero no es posible realizar la exportación de la información. Se toma información del sistema y se documenta el problema para consultar con el fabricante que proceso se debe seguir | Correctivo menor | Ecografo | 18820 | Q609N4 | 2 | 0.5 | 3268.4583 | 0.06119% | 1634.2292 | 0.06119% | 3.605% | 19.77%
BDG-ECOGR-00018820 | 376.5625 | 2014-10-30 | 2024-02-14 10:50:00 | 2024-02-14 10:30:00 | 11/10/2023-Senior - Se toma estudio llenando los campos de nombre de paciente, apellido, ID y estudio a realizar. Se toman videos e imágenes y se almacenan correctamente. Al momento de seleccionar el dispositivo a exportar se reconoce correctamente pero verificando la información no se crea la carpeta sonoexport ni se ve algún archivo que se guarde. Se intenta en compresiones diferentes de JEPG y BMP pero no se observa que la información se exporte. Se intenta de igual manera con estudios anteriores, usando USBs de diferentes capacidades en formato FAT32 y NTF pero no es posible realizar la exportación de la información. Se toma información del sistema y se documenta el problema para consultar con el fabricante que proceso se debe seguir , 23/02/2024-gbayona - Se realiza prueba de exportación de paciente Ajoveco creado en el sistema con varias imágenes. Se conecta usb de 16GB y el proceso de exportación es satisfactorio creando la carpeta SonoExport y una subcarpeta co el nombre del paciente. Para que este proceso sea satisfactorio el examen debe estar en finalizado, ya que, no sería posible la exportación de imágenes. | Correctivo menor | Ecografo | 18820 | Q609N4 | 2 | 0.33333 | 3394.4514 | 0.05892% | 1697.2257 | 0.05892% | 3.473% | 19.11%
BAN-VIDEO-00015742 | 1895.7188 | 2014-10-30 | 2019-12-18 09:15:00 | 2019-12-18 06:45:00 | -NO_DEFINIDO - realizaron la verificación de contactos la cual fue ordenada por fabrica, realizan las pruebas respectivas y no se replica nuevamente la falla. &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | 4 | 2.5 | 1875.3854 | 0.2133% | 468.8464 | 0.2133% | 12.01% | 53.6%
BAN-VIDEO-00015742 | 1517.625 | 2014-10-30 | 2020-12-30 10:00:00 | 2020-12-30 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | 4 | 1 | 2253.4167 | 0.1775% | 563.3542 | 0.1775% | 10.1% | 47.22%
BAN-VIDEO-00015742 | 1336.5417 | 2014-10-30 | 2021-06-29 11:40:00 | 2021-06-29 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencia mal estado del adaptador&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | 4 | 0.66667 | 2434.4861 | 0.1643% | 608.6215 | 0.1643% | 9.388% | 44.65%
BAN-VIDEO-00015742 | 1280.7708 | 2014-10-30 | 2021-08-24 06:30:00 | 2021-08-24 05:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desarme de equipo debido a que la pantalla que tiene esta fracturada, se procede a realizar instalación de pantalla de acuerdo a indicación comercial satisfactoria de orden de compra. Se realizan pruebas funcionales de la pantalla con cada una de las valvas sin evidenciar novedad. Se realiza limpieza y des incrustación de oxido en balineras laterales de las valvas y se brinda las pautas para una buena manutención. Se evidencia grieta (fisuras) en algunas partes de la carcasa del equipo las cuales hasta la fecha no generan un funcionamiento inadecuado&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES&#x0D; * Tener en cuenta cualquier disposición del equipo para hacer seguimiento técnico y avisar a servicio para apoyarlos.&#x0D; * Seguir un cronograma de mantenimientos con periodicidad semestral, esto con el fin de cumplir con los requerimientos funcionales del equipo.&#x0D; * Tener en cuenta que el equipo no es sumergible, solo limpiar con paño y el amonio cuaternario sugerido para equipo médico en la clínica. | Correctivo menor | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | 4 | 1 | 2490.2708 | 0.1606% | 622.5677 | 0.1606% | 9.188% | 43.91%
BDG-TROMB-00014904 | 1880.6597 | 2014-10-30 | 2020-01-02 08:35:00 | 2020-01-02 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de adaptador de voltaje del tromboelastogrfo se evidencia que es un diaño en la tarjeta se solicita compra de cegador nuevo se deja un cargador en calidad de préstamo | Correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 0.41667 | 1890.3576 | 0.3174% | 315.0596 | 0.3174% | 17.34% | 68.1%
BDG-TROMB-00014904 | 1855.6667 | 2014-10-30 | 2020-01-27 09:30:00 | 2020-01-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de adaptador de corriente totalmente nuevo, se realiza pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 1.5 | 1915.3958 | 0.3133% | 319.2326 | 0.3133% | 17.13% | 67.62%
BDG-TROMB-00014904 | 836.7083 | 2014-10-30 | 2022-11-11 08:00:00 | 2022-11-11 07:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 24/11/2022-Senior - Se realiza limpieza general ajuste de conectores y tarjetas, verificación de software, ajuste de altura, alineación, test y calibración. Equipo en buen estado de funcionamiento. | correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 1 | 2934.3333 | 0.2045% | 489.0556 | 0.2045% | 11.55% | 52.1%
BDG-TROMB-00014904 | 467.7292 | 2014-10-30 | 2023-11-15 10:00:00 | 2023-11-15 06:30:00 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 15/11/2023-Senior - Se realiza limpieza general, lubricación de motor de rotación, verificación de conexiones y revisión de tarjetas electrónicas, se realiza ajuste de alineación, altura, e-tes y calibración, se pasan controles de calidad, equipo operativo | correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 3.5 | 3303.4167 | 0.1816% | 550.5694 | 0.1816% | 10.32% | 48%
BDG-TROMB-00014904 | 103.6667 | 2014-10-30 | 2024-11-13 09:00:00 | 2024-11-13 08:00:00 | 18/11/2024-NO_DEFINIDO - , 18/11/2024-Senior - Se realizo limpieza general del equipo, lubricación del motor de rotación, revisión de tarjetas electrónicas y conectores. Ajuste de altura, alineación, e-test y calibración se procesan controles de calidad. Equipo operativo. | correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 1 | 3667.375 | 0.1636% | 611.2292 | 0.1636% | 9.35% | 44.51%
BDG-TROMB-00014904 | 284.6667 | 2014-10-30 | 2024-05-16 10:00:00 | 2024-05-16 08:00:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 16/05/2024-Senior - Se realizo limpieza general del equipo, lubricación del motor de rotación, ajuste de alineación, altura, test y calibración, se procesan controles de calidad. Equipo operativo | correctivo menor | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | 6 | 2 | 3486.4167 | 0.1721% | 581.0694 | 0.1721% | 9.811% | 46.18%
BCC-ELCBI-00015082 | 1854.7083 | 2014-10-30 | 2020-01-28 07:30:00 | 2020-01-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de pedal monopolar y no presenta ninguna novedad. el equipo se encuentra funcionando correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | 5 | 0.5 | 1916.3125 | 0.2609% | 383.2625 | 0.2609% | 14.49% | 60.91%
BCC-ELCBI-00015082 | 210.616 | 2014-10-30 | 2024-07-29 09:30:00 | 2024-07-29 09:13:00 | 12/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/07/2024-Biomedico1 - Se realiza inspección del equipo se evidencia intermitencia en el cable de placa se ajusta temporalmente se informa al coordinador de enfermería de la unidad quirúrgica para q solicite el respectivo cable al area de compras | Correctivo menor | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | 5 | 0.28333 | 3560.3958 | 0.1404% | 712.0792 | 0.1404% | 8.081% | 39.68%
BCC-ELCBI-00015082 | 1834.25 | 2014-10-30 | 2020-02-17 19:00:00 | 2020-02-17 18:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | 5 | 1 | 1936.7917 | 0.2582% | 387.3583 | 0.2582% | 14.35% | 60.52%
BCC-ELCBI-00015082 | 1292.5625 | 2014-10-30 | 2021-08-12 11:30:00 | 2021-08-12 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | 5 | 1 | 2478.4792 | 0.2017% | 495.6958 | 0.2017% | 11.4% | 51.63%
BCC-ELCBI-00015082 | 1463.75 | 2014-10-30 | 2021-02-22 07:00:00 | 2021-02-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | 5 | 1 | 2307.2917 | 0.2167% | 461.4583 | 0.2167% | 12.19% | 54.17%
BCC-ELCBI-00015476 | 1266.4444 | 2014-10-30 | 2021-09-07 13:40:00 | 2021-09-07 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica pedal del electro bisturí el cual no funciona, se realiza ajuste de conector el cual se encuentra suelto | Correctivo menor | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | 5 | 0.33333 | 2504.5694 | 0.1996% | 500.9139 | 0.1996% | 11.29% | 51.26%
BCC-ELCBI-00015476 | 411.3243 | 2014-10-30 | 2024-01-10 16:30:00 | 2024-01-10 16:13:00 | 08/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/01/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexiónes de cable de placa y placa se realizan pruebas de funcionamiento equipo el cual funciona correctamente | correctivo menor | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | 5 | 0.28333 | 3359.6875 | 0.1488% | 671.9375 | 0.1488% | 8.542% | 41.48%
BCC-ELCBI-00015476 | 1847.75 | 2014-10-30 | 2020-02-04 07:30:00 | 2020-02-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; HERRAMIENTAS:&#x0D; ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025&#x0D; &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Correctivo menor | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | 5 | 1.5 | 1923.3125 | 0.26% | 384.6625 | 0.26% | 14.44% | 60.78%
BCC-ELCBI-00015476 | 1293.5417 | 2014-10-30 | 2021-08-11 12:00:00 | 2021-08-11 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | 5 | 1 | 2477.5 | 0.2018% | 495.5 | 0.2018% | 11.4% | 51.64%
BCC-ELCBI-00015476 | 1463.75 | 2014-10-30 | 2021-02-22 07:00:00 | 2021-02-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | 5 | 1 | 2307.2917 | 0.2167% | 461.4583 | 0.2167% | 12.19% | 54.17%
BCC-ELCBI-00015477 | 1966.4167 | 2014-10-30 | 2019-10-08 16:00:00 | 2019-10-08 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de la incubadora ya que no calentaba | Correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 2 | 1804.6667 | 0.3325% | 300.7778 | 0.3325% | 18.08% | 69.79%
BCC-ELCBI-00015477 | 1847.6875 | 2014-10-30 | 2020-02-04 09:00:00 | 2020-02-04 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; HERRAMIENTAS:&#x0D; ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025&#x0D; &#x0D; SE DJUNTA REPOTE DE SERVICO | Correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 1.5 | 1923.375 | 0.312% | 320.5625 | 0.312% | 17.07% | 67.47%
BCC-ELCBI-00015477 | 1207.7361 | 2014-10-30 | 2021-11-05 06:40:00 | 2021-11-05 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de pedal de electro bisturí forcé el cual se encontraba suelto. | Correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 0.33333 | 2563.2778 | 0.2341% | 427.213 | 0.2341% | 13.1% | 56.94%
BCC-ELCBI-00015477 | 1293.4167 | 2014-10-30 | 2021-08-11 15:00:00 | 2021-08-11 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 1 | 2477.625 | 0.2422% | 412.9375 | 0.2422% | 13.52% | 58.18%
BCC-ELCBI-00015477 | 1463.75 | 2014-10-30 | 2021-02-22 07:00:00 | 2021-02-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 1 | 2307.2917 | 0.26% | 384.5486 | 0.26% | 14.45% | 60.79%
BCC-ELCBI-00015477 | 927.3611 | 2014-10-30 | 2022-08-12 16:20:00 | 2022-08-12 15:20:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | 6 | 1 | 2843.6806 | 0.211% | 473.9468 | 0.211% | 11.89% | 53.21%
BCC-ELCBI-00015478 | 322.7083 | 2014-10-30 | 2024-04-08 09:01:00 | 2024-04-08 07:00:00 | 05/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de cables internos de conector de pedal,se realiza pruebas y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 2.0167 | 3448.3757 | 0.174% | 574.7293 | 0.174% | 9.913% | 46.55%
BCC-ELCBI-00015478 | 1900.625 | 2014-10-30 | 2019-12-13 11:00:00 | 2019-12-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del electro bisturí el cual no encendía pero queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 2 | 1870.4583 | 0.3208% | 311.7431 | 0.3208% | 17.51% | 68.49%
BCC-ELCBI-00015478 | 1847.625 | 2014-10-30 | 2020-02-04 10:30:00 | 2020-02-04 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; HERRAMIENTAS:&#x0D; ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025&#x0D; &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 1.5 | 1923.4375 | 0.3119% | 320.5729 | 0.3119% | 17.07% | 67.47%
BCC-ELCBI-00015478 | 1474.6521 | 2014-10-30 | 2021-02-11 08:46:00 | 2021-02-11 08:21:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se procede a realizar ajuste de conector de pedal monopolar, equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 0.41667 | 2296.3653 | 0.2613% | 382.7275 | 0.2613% | 14.51% | 60.96%
BCC-ELCBI-00015478 | 1292.4167 | 2014-10-30 | 2021-08-12 15:00:00 | 2021-08-12 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 1 | 2478.625 | 0.2421% | 413.1042 | 0.2421% | 13.52% | 58.17%
BCC-ELCBI-00015478 | 1463.75 | 2014-10-30 | 2021-02-22 07:00:00 | 2021-02-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | 6 | 1 | 2307.2917 | 0.26% | 384.5486 | 0.26% | 14.45% | 60.79%
BMO-MONFE-00000172 | 1728.625 | 2014-10-30 | 2020-06-02 09:00:00 | 2020-06-02 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza revisión de monitor fetal, y se genera plan de acción para realizar la revisión de todos lo monitores fetales. Informe entregado al jefe Diego Garzón para su verificación. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0 | 2042.375 | 0.4896% | 204.2375 | 0.4896% | 25.46% | 82.84%
BMO-MONFE-00000172 | 1560.6667 | 2014-10-30 | 2020-11-17 09:30:00 | 2020-11-17 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se revisa transductor evidenciando que este le falta el pin donde se sujeta la banda elástica debido al golpe que este recibió. se realiza cambio de la carcasa y se entrega nuevamente funcionando. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 1.5 | 2210.3958 | 0.4524% | 221.0396 | 0.4524% | 23.77% | 80.38%
BMO-MONFE-00000172 | 1629.7361 | 2014-10-30 | 2020-09-09 07:05:00 | 2020-09-09 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de impresora de monitor fetal se procede al respectivo ajuste, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0.75 | 2141.2951 | 0.467% | 214.1295 | 0.467% | 24.44% | 81.39%
BMO-MONFE-00000172 | 1965.3611 | 2014-10-30 | 2019-10-09 16:00:00 | 2019-10-09 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza de la impresora y verificación de impresión | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0.66667 | 1805.6667 | 0.5538% | 180.5667 | 0.5538% | 28.27% | 86.38%
BMO-MONFE-00000172 | 1958.4444 | 2014-10-30 | 2019-10-16 14:20:00 | 2019-10-16 13:20:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza limpieza de impresora de monitor fetal | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 1 | 1812.5972 | 0.5517% | 181.2597 | 0.5517% | 28.18% | 86.28%
BMO-MONFE-00000172 | 1728.7007 | 2014-10-30 | 2020-06-02 08:50:00 | 2020-06-02 07:11:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 21990&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: FAVOR REVISAR MONITOR FETAL DE CAMA # 02 DE SALA DE TRABAJO DE PARTOS, TOCO NO SIRVE&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza revisión de monitor fetal, y se genera plan de acción para realizar la revisión de todos lo monitores fetales. Informe entregado al jefe Diego Garzón para su verificación. Se adjunta reporte de revisiones efectuadas. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 1.65 | 2042.3681 | 0.4896% | 204.2368 | 0.4896% | 25.46% | 82.84%
BMO-MONFE-00000172 | 1683.5833 | 2014-10-30 | 2020-07-17 10:20:00 | 2020-07-17 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se retiró el equipo del servicio para reparación de cajo de impresora | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0.33333 | 2087.4306 | 0.4791% | 208.7431 | 0.4791% | 24.98% | 82.18%
BMO-MONFE-00000172 | 1678.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-22 09:00:00 | 2020-07-22 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de cajo de impresora del equipo, se devuelve equipo al área funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 1 | 2092.375 | 0.4779% | 209.2375 | 0.4779% | 24.93% | 82.1%
BMO-MONFE-00000172 | 1852.5833 | 2014-10-30 | 2020-01-30 10:20:00 | 2020-01-30 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de la impresora del monitor fetal, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0.33333 | 1918.4306 | 0.5213% | 191.8431 | 0.5213% | 26.86% | 84.69%
BMO-MONFE-00000172 | 1431.5972 | 2014-10-30 | 2021-03-26 10:30:00 | 2021-03-26 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | 10 | 0.83333 | 2339.4375 | 0.4275% | 233.9437 | 0.4275% | 22.62% | 78.54%
BMO-MONFE-00003628 | 971.5208 | 2014-10-30 | 2022-07-08 12:09:00 | 2022-06-29 11:30:00 | 29/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/06/2022-Biomedico1 - Se retira equipo del servicio ya 1ue requiere ser deatapado para realizar la inspeccion requerida, 08/07/2022-Senior - Se realiza despiece del equipo, se evidencia desgaste en el rodillo de ajuste del papel de impresión, adicionalmente el soporte de rodillo presenta desgaste, lo cual no permite que se realice la impresión de manera adecuada. Se realizara la respectiva solicitud de los repuestos al área de compras. Se realizó reparación temporal y se entrega al servicio funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 216.65 | 2808.5062 | 0.2848% | 351.0633 | 0.2848% | 15.71% | 64.14%
BMO-MONFE-00003628 | 405.5437 | 2014-10-30 | 2024-01-16 11:54:00 | 2024-01-16 10:57:00 | 12/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/01/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cable de transductor de frecuencia uterina el cual se encontraban fracturado se realizan pruebas equipo funciona correctamente se revomienda almacenar los accesorios de manera adecuada | correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 0.95 | 3365.4958 | 0.2377% | 420.687 | 0.2377% | 13.29% | 57.5%
BMO-MONFE-00003628 | 1726.4583 | 2014-10-30 | 2020-06-04 13:30:00 | 2020-06-04 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de impresora y limpieza de banda térmica. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 0.5 | 2044.5625 | 0.3913% | 255.5703 | 0.3913% | 20.92% | 75.55%
BMO-MONFE-00003628 | 1615.4688 | 2014-10-30 | 2020-09-23 13:15:00 | 2020-09-23 12:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de ultrasonido para el monitor fetal al servicio de alta dependencia por motivo de desgaste. Se realzan pruebas y se entrega funcionando.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 0.5 | 2155.5521 | 0.3711% | 269.444 | 0.3711% | 19.96% | 73.71%
BMO-MONFE-00003628 | 1166.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-16 12:00:00 | 2021-12-16 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor fetal ya que no encendía. se realice despiece y se ajusta conector ac. se realiza ajuste de impresora y rodillo de monitor se realizan pruebas de funcionamiento las cuales pasa satisfactoriamente se entrega equipó al servicio funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 3.5 | 2604.5 | 0.3072% | 325.5625 | 0.3072% | 16.83% | 66.9%
BMO-MONFE-00003628 | 1258.6458 | 2014-10-30 | 2021-09-15 09:30:00 | 2021-09-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 1 | 2512.3958 | 0.3184% | 314.0495 | 0.3184% | 17.39% | 68.22%
BMO-MONFE-00003628 | 1441.5625 | 2014-10-30 | 2021-03-16 11:30:00 | 2021-03-16 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Observaciones: Toco presenta desgaste&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 1 | 2329.4792 | 0.3434% | 291.1849 | 0.3434% | 18.62% | 70.96%
BMO-MONFE-00003628 | 1111.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-09 10:20:00 | 2022-02-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza del rodillo del monitor fetal, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo queda funcionando correctamente. | correctivo menor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | 8 | 0.33333 | 2659.4306 | 0.3008% | 332.4288 | 0.3008% | 16.51% | 66.14%
BMO-MONFE-00007146 | 1757.75 | 2014-10-30 | 2020-05-04 09:00:00 | 2020-05-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 04/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza limpieza de impresoras, verificación de transductores y conexiones. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 3 | 2013.375 | 0.4967% | 201.3375 | 0.4967% | 25.77% | 83.27%
BMO-MONFE-00007146 | 1757.75 | 2014-10-30 | 2020-05-04 09:00:00 | 2020-05-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 04/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza limpieza de impresoras, verificación de transductores y conexiones. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 3 | 2013.375 | 0.4967% | 201.3375 | 0.4967% | 25.77% | 83.27%
BMO-MONFE-00007146 | 1757.75 | 2014-10-30 | 2020-05-04 09:00:00 | 2020-05-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 04/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza limpieza de impresoras, verificación de transductores y conexiones. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 3 | 2013.375 | 0.4967% | 201.3375 | 0.4967% | 25.77% | 83.27%
BMO-MONFE-00007146 | 1420.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-06 07:40:00 | 2021-04-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo y se evidencia conector de transductor de frecuencia uterina desprendido del equipo por fuerza inadecuada. &#x0D; Se realiza ajuste del conector al equipo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 0.66667 | 2350.3194 | 0.4255% | 235.0319 | 0.4255% | 22.53% | 78.38%
BMO-MONFE-00007146 | 1340.6667 | 2014-10-30 | 2021-06-25 08:20:00 | 2021-06-25 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia conector de adaptador de voltaje suelto, se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 0.33333 | 2430.3472 | 0.4115% | 243.0347 | 0.4115% | 21.88% | 77.27%
BMO-MONFE-00007146 | 276.5 | 2014-10-30 | 2024-05-24 12:50:00 | 2024-05-24 12:00:00 | 11/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cableado ya que presenta desprendimiento de caucho protector de cable se ajusta se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 0.83333 | 3494.5347 | 0.2862% | 349.4535 | 0.2862% | 15.78% | 64.31%
BMO-MONFE-00007146 | 1585.5 | 2014-10-30 | 2020-10-23 13:30:00 | 2020-10-23 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor fetal y se evidencia que el rodillo esta suelto por lo cual se realiza ajuste de este, se realizan pruebas y este queda funcionando correctamente&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 1.5 | 2185.5625 | 0.4575% | 218.5563 | 0.4575% | 24.01% | 80.74%
BMO-MONFE-00007146 | 1908.5417 | 2014-10-30 | 2019-12-05 12:00:00 | 2019-12-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación interna y externa del monitor fetal el cual presentaba interferencia y se deja funcionando. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 1 | 1862.5 | 0.5369% | 186.25 | 0.5369% | 27.54% | 85.53%
BMO-MONFE-00007146 | 1782.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-09 10:25:00 | 2020-04-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica equipo y se evidencia papel mal ubicado, se realiza ajuste y equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 0.41667 | 1988.434 | 0.5029% | 198.8434 | 0.5029% | 26.05% | 83.64%
BMO-MONFE-00007146 | 1431.6389 | 2014-10-30 | 2021-03-26 09:20:00 | 2021-03-26 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | 10 | 0.66667 | 2339.3889 | 0.4275% | 233.9389 | 0.4275% | 22.62% | 78.54%
BMO-MONFE-00007673 | 1792.5833 | 2014-10-30 | 2020-03-30 10:40:00 | 2020-03-30 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo el cual se ubica en urgencias ginecología, se hacen pruebas de funcionamiento de la impresora, se verifica estado de los transductores, estado del papel, caja y rollo de la impresora, todos los componentes se encuentran en buen estado. Recibe a satisfacción jefe Julieta Castañeda. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.66667 | 1978.4444 | 0.7076% | 141.3175 | 0.7076% | 34.6% | 92.17%
BMO-MONFE-00007673 | 1783.375 | 2014-10-30 | 2020-04-08 15:45:00 | 2020-04-08 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 08/04/2020: Se realiza verificación de monitor fetal, adicionalmente se realiza limpieza de la impresora, equipo queda funcionando correctamente, recibe a satisfacción Alejandro Diaz. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.75 | 1987.6562 | 0.7043% | 141.9754 | 0.7043% | 34.47% | 92.08%
BMO-MONFE-00007673 | 1735.5 | 2014-10-30 | 2020-05-26 13:00:00 | 2020-05-26 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 26/05/2020: Se realiza revisión del equipo, se evidencia conector de fuente con intermitencia, se realiza ajuste y equipo queda funcional, se realizará seguimiento puesto que el equipo requiere ser retirado del servicio para su revisión especifica en el área de ingeniería, se está a la espera de disponibilidad por parte del servicio. Recibe a satisfacción Auxiliar Daniela Bocanegra. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 1 | 2035.5417 | 0.6878% | 145.3958 | 0.6878% | 33.81% | 91.59%
BMO-MONFE-00007673 | 1729.5625 | 2014-10-30 | 2020-06-01 11:00:00 | 2020-06-01 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 01/06/2020: Se realiza revisión del monitor fetal, enciende normalmente, se realiza encintado del cable del ultrasonido. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.5 | 2041.4583 | 0.6858% | 145.8185 | 0.6858% | 33.73% | 91.53%
BMO-MONFE-00007673 | 1707.5 | 2014-10-30 | 2020-06-23 12:30:00 | 2020-06-23 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 23/06/2020: Se realiza verificación del monitor y se verifica su funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.5 | 2063.5208 | 0.6785% | 147.3943 | 0.6785% | 33.44% | 91.31%
BMO-MONFE-00007673 | 1552.5208 | 2014-10-30 | 2020-11-25 12:00:00 | 2020-11-25 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de los monitores fetales del servicio de activos fijos 7673 y 10027 se realiza limpieza de los cabezales de la impresora y equipos se encuentran funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.5 | 2218.5 | 0.6311% | 158.4643 | 0.6311% | 31.52% | 89.69%
BMO-MONFE-00007673 | 938.625 | 2014-10-30 | 2022-08-02 07:20:00 | 2022-08-01 09:00:00 | 30/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/08/2022-Biomedico2 - Se retira monitor fetal para su ajuste,ya que presenta intermitencia en la impresión , 02/08/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de impresora y cajón de impresora, Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosa,se recomienda el cuidado y buen uso del equipo Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 22.3333 | 2833.3056 | 0.4941% | 202.379 | 0.4941% | 25.66% | 83.12%
BMO-MONFE-00007673 | 929.6667 | 2014-10-30 | 2022-08-10 08:34:00 | 2022-08-10 08:00:00 | 09/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal el cual presenta atascó en cajón de impresora Al verificar se encuentra con residuos de papel de bajo del cajón ocasionan problemas al momento de la impresión Se realiza ajuste de cajón y se recomienda al personal no poner cosas debajo del cajón y realizar la limpieza frecuentemente ya que por su uso este presenta suciedad en la impresora Se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.56667 | 2841.3569 | 0.4927% | 202.9541 | 0.4927% | 25.59% | 83.03%
BMO-MONFE-00007673 | 661.6785 | 2014-10-30 | 2023-05-05 11:43:00 | 2023-05-05 07:43:00 | 02/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste interno del equipo ya que presentaba desjuste de cabezal de impresora internamente se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 4 | 3109.4882 | 0.4502% | 222.1063 | 0.4502% | 23.67% | 80.23%
BMO-MONFE-00007673 | 1761.6042 | 2014-10-30 | 2020-04-30 10:00:00 | 2020-04-30 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y ajuste de piñoneria de la impresora, equipo se realizan pruebas y se indica al servicio solicitar la limpieza del equipo de forma adecuada. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.5 | 2009.4167 | 0.6967% | 143.5298 | 0.6967% | 34.17% | 91.86%
BMO-MONFE-00007673 | 1237.5208 | 2014-10-30 | 2021-10-06 21:00:00 | 2021-10-06 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de transductor de monitor fetal el cual tiene suelto el pin de ajuste, se realiza ajuste del pin y se realizan pruebas de funcionamiento. &#x0D; Se deja en operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 9.5 | 2533.875 | 0.5525% | 180.9911 | 0.5525% | 28.22% | 86.32%
BMO-MONFE-00007673 | 1169.3333 | 2014-10-30 | 2021-12-13 17:20:00 | 2021-12-13 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de impresora internamente. se realizan pruebas de impresión y pasan satisfactoriamente&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 1.3333 | 2601.7222 | 0.5381% | 185.8373 | 0.5381% | 27.59% | 85.59%
BMO-MONFE-00007673 | 1463.4931 | 2014-10-30 | 2021-02-22 12:30:00 | 2021-02-22 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general, se evidencia tornillos de anclaje sueltos, se realiza ajuste de los mismos. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.33333 | 2307.5208 | 0.6067% | 164.8229 | 0.6067% | 30.51% | 88.74%
BMO-MONFE-00007673 | 1432.6597 | 2014-10-30 | 2021-03-25 09:00:00 | 2021-03-25 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | 14 | 0.83333 | 2338.375 | 0.5987% | 167.0268 | 0.5987% | 30.18% | 88.41%
BMO-MONFE-00007841 | 2044.6528 | 2014-10-30 | 2019-07-22 06:20 | 2019-07-22 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; se revisa monitor fetal y se encuentra desgaste en el toco esta pendiente la llegada de este elemento ya que se encuentra en importación por parte del proveedor | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | -2 | 1726.2639 | 0.9269% | 107.8915 | 0.9269% | 42.66% | 96.44%
BMO-MONFE-00007841 | 2002.5 | 2014-10-30 | 2019-09-02 14:00:00 | 2019-09-02 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario MPARRA&#x0D; &#x0D; se revisa monitor fetal y se encuentra desgaste en el US por lo cual se hace revisión de este accesorio y arreglo mientras llegan los US nuevos. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 2 | 1768.5833 | 0.9047% | 110.5365 | 0.9047% | 41.89% | 96.15%
BMO-MONFE-00007841 | 1868.6389 | 2014-10-30 | 2020-01-14 09:40:00 | 2020-01-14 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se vrifica transductor de monitor fetal por golpe, se ajusta se instala botón que se había soltado y equipo queda funcionando correctamente&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 1 | 1902.4028 | 0.841% | 118.9002 | 0.841% | 39.63% | 95.16%
BMO-MONFE-00007841 | 1686.5833 | 2014-10-30 | 2020-07-14 10:20:00 | 2020-07-14 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa equipo y este se encuentra funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.33333 | 2084.4306 | 0.7676% | 130.2769 | 0.7676% | 36.91% | 93.69%
BMO-MONFE-00007841 | 1383.6458 | 2014-10-30 | 2021-05-13 14:30:00 | 2021-05-13 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de conector AC de monitor fetal, el cual se encontraba hundido por una conexión inadecuada.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo funciona correctamente. &#x0D; Se recomienda tener cuidado y hacer buen uso del equipo. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 6 | 2387.6042 | 0.6701% | 149.2253 | 0.6701% | 33.11% | 91.04%
BMO-MONFE-00007841 | 951.6458 | 2014-10-30 | 2022-07-19 09:00:00 | 2022-07-19 08:30:00 | 18/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/07/2022-Biomedico2 - Se realiza ajuste de impresora,se realiza limpieza y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.5 | 2819.375 | 0.5675% | 176.2109 | 0.5675% | 28.86% | 87.04%
BMO-MONFE-00007841 | 424.7083 | 2014-10-30 | 2023-12-28 07:30:00 | 2023-12-28 07:00:00 | 27/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/01/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia desajuste en conector de adaptador de corriente,se realiza ajuste proporcional y se recomienda al personal no poner los accesorios (toco y transductor)en la parte donde se encuentra el conector y los tarros de GEL ,ya que esto genera presión en el conector y desprendimiento Se entrega sin novedad | correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.5 | 3346.3125 | 0.4781% | 209.1445 | 0.4781% | 24.94% | 82.12%
BMO-MONFE-00007841 | 1487.5833 | 2014-10-30 | 2021-01-29 12:00:00 | 2021-01-29 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de monitor fetal ya que el que se encontraba en el servicio estaba presentado fallas, se realizan pruebas de funcionamiento y limpieza de impresora. Equipo queda operativo en ginecología&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 2 | 2283.5 | 0.7007% | 142.7188 | 0.7007% | 34.32% | 91.97%
BMO-MONFE-00007841 | 1543.4514 | 2014-10-30 | 2020-12-04 13:30:00 | 2020-12-04 13:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra rodillo de impresora sucio y monitor desconfigurado. &#x0D; Se realiza ajuste de rodillo, configuración de equipo y pruebas funcionales completadas satisfactoriamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.33333 | 2227.5625 | 0.7183% | 139.2227 | 0.7183% | 35.01% | 92.47%
BMO-MONFE-00007841 | 2002.5 | 2014-10-30 | 2019-09-02 14:00:00 | 2019-09-02 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 12636&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Monitor fetal consultorios de ginecología el cual ya se había reportado en días anteriores continua presentando fallas&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario MPARRA&#x0D; &#x0D; se revisa monitor fetal y se encuentra desgaste en el US por lo cual se hace revisión de este accesorio y arreglo mientras llegan los US nuevos. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 2 | 1768.5833 | 0.9047% | 110.5365 | 0.9047% | 41.89% | 96.15%
BMO-MONFE-00007841 | 2044.6528 | 2014-10-30 | 2019-09-16 01:10:00 | 2019-07-22 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 11437&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: REVISION MONITOR FETAL CONSULTRIOS TERCER PISO URGECIAS GINECOLOGICAS&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; se revisa monitor fetal y se encuentra desgaste en el toco esta pendiente la llegada de este elemento ya que se encuentra en importación por parte del proveedor.&#x0D; &#x0D; a mediados del mes de septiembre llega US nuevo el cual se cambia en monitor fetal y equipo queda funcionando | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 1336.8333 | 1782.0486 | 0.8978% | 111.378 | 0.8978% | 41.65% | 96.05%
BMO-MONFE-00007841 | 1732.2708 | 2014-10-30 | 2020-05-29 17:45:00 | 2020-05-29 17:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de banda térmica de la impresora y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.25 | 2038.7396 | 0.7848% | 127.4212 | 0.7848% | 37.55% | 94.07%
BMO-MONFE-00007841 | 1565.6111 | 2014-10-30 | 2020-11-12 09:40:00 | 2020-11-12 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira transductor para realzar su reparación | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.33333 | 2205.4028 | 0.7255% | 137.8377 | 0.7255% | 35.29% | 92.66%
BMO-MONFE-00007841 | 1452.5417 | 2014-10-30 | 2021-03-05 11:20:00 | 2021-03-05 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza ajuste y limpieza de rodillos de impresoras de los ACT 7841- ACT 7673 &#x0D; Los equipos quedan funcionando correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.33333 | 2318.4722 | 0.6901% | 144.9045 | 0.6901% | 33.9% | 91.66%
BMO-MONFE-00007841 | 1833.4792 | 2014-10-30 | 2020-02-18 14:30:00 | 2020-02-18 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 18946&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: SE REPORTA MONITOR FETAL DE SALA DE TRABAJO DE PARTO CON PUERTO DE ENTRADA DE PAPEL PARTIDA, GRUPO MEDICO DE TRABAJO DRA PAULA HERNANDEZ (GINECOLOGA EN TURNO) DR FORERO, DRA CASTELLANOS, DRA COLLAZOS (RESIDENTES)&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del monitor fetal y ya se solicito la compra de los repuestos que se requieren para la reparación de este equipo. Esta pendiente la llegada de estos.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cajón de impresora la cual se encuentra fracturada, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias, se entrega el equipo al servicio para su desinfección. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 2 | 1937.6042 | 0.8258% | 121.1003 | 0.8258% | 39.07% | 94.88%
BMO-MONFE-00007841 | 1432.6597 | 2014-10-30 | 2021-03-25 09:00:00 | 2021-03-25 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | 16 | 0.83333 | 2338.375 | 0.6842% | 146.1484 | 0.6842% | 33.67% | 91.48%
BMO-MONFE-00010027 | 1726.7083 | 2014-10-30 | 2020-06-04 07:10:00 | 2020-06-04 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 04/06/2020: Jefe Karen Garizao informa por medio telefónico que el daño se generaba porque no tenia papel la impresora. Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.16667 | 2044.2986 | 0.4402% | 227.1443 | 0.4402% | 23.21% | 79.5%
BMO-MONFE-00010027 | 1684.6458 | 2014-10-30 | 2020-07-16 09:00:00 | 2020-07-16 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión y se encuentra que el cajón donde se coloca el papel no lo dejan bien ajustado y por esto no genera el trazo de forma correcta. Se ha explicado en varias ocasiones al personal de como se debe dejar para que este fusione correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.5 | 2086.375 | 0.4314% | 231.8194 | 0.4314% | 22.8% | 78.84%
BMO-MONFE-00010027 | 1595.5833 | 2014-10-30 | 2020-10-13 10:40:00 | 2020-10-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo se realiza limpieza y ajuste de impresora de monitor fetal, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.66667 | 2175.4444 | 0.4137% | 241.716 | 0.4137% | 21.98% | 77.45%
BMO-MONFE-00010027 | 1573.4722 | 2014-10-30 | 2020-11-04 12:59:00 | 2020-11-04 12:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de impresora de monitor fetal en urgencias ginecología. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamenste | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.31667 | 2197.541 | 0.4095% | 244.1712 | 0.4095% | 21.79% | 77.11%
BMO-MONFE-00010027 | 1761.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-30 10:30:00 | 2020-04-30 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se evidencia que no tiene papel, equipo se realizan pruebas y se indica al servicio realizar el ingreso del papel del equipo de forma adecuada. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.5 | 2009.4375 | 0.4479% | 223.2708 | 0.4479% | 23.57% | 80.06%
BMO-MONFE-00010027 | 1729.5417 | 2014-10-30 | 2020-06-01 14:00:00 | 2020-06-01 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de la caja del papel de la impresora por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 3 | 2041.5833 | 0.4408% | 226.8426 | 0.4408% | 23.24% | 79.55%
BMO-MONFE-00010027 | 1720.6875 | 2014-10-30 | 2020-06-10 08:00:00 | 2020-06-10 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza limpieza de impresora y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.5 | 2050.3333 | 0.439% | 227.8148 | 0.439% | 23.15% | 79.41%
BMO-MONFE-00010027 | 1281.625 | 2014-10-30 | 2021-08-23 09:20:00 | 2021-08-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de monitor fetal a mesa de transporte. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.33333 | 2489.3889 | 0.3615% | 276.5988 | 0.3615% | 19.5% | 72.79%
BMO-MONFE-00010027 | 1433.6736 | 2014-10-30 | 2021-03-24 08:40:00 | 2021-03-24 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | 9 | 0.83333 | 2337.3611 | 0.385% | 259.7068 | 0.385% | 20.63% | 75%
BMO-MONFE-00011315 | 1761.3194 | 2014-10-30 | 2020-04-30 17:00:00 | 2020-04-30 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 30/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica y se realiza verificación limpieza y ajuste de los transductores. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.66667 | 2009.7083 | 0.4976% | 200.9708 | 0.4976% | 25.81% | 83.33%
BMO-MONFE-00011315 | 1169.6667 | 2014-10-30 | 2021-12-13 08:30:00 | 2021-12-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor feta el cual reporta toco no imprime se realiza limpieza e impresora equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.5 | 2601.3542 | 0.3844% | 260.1354 | 0.3844% | 20.6% | 74.94%
BMO-MONFE-00011315 | 661.6431 | 2014-10-30 | 2023-05-05 08:55:00 | 2023-05-05 08:34:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de toco ya que presenta desprendimiento del cable cabe aclarar que el cable ya habia sifo reparado se ajusta temporalmente mientras que llega accesorio nuevo equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.35 | 3109.3715 | 0.3216% | 310.9372 | 0.3216% | 17.55% | 68.58%
BMO-MONFE-00011315 | 588.5375 | 2014-10-30 | 2023-07-17 11:55:00 | 2023-07-17 11:06:00 | 17/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza pegado de pin de ajuste de transductor ya que se encontró suelto se realizan pruebas equipo funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.81667 | 3182.4965 | 0.3142% | 318.2497 | 0.3142% | 17.18% | 67.74%
BMO-MONFE-00011315 | 1894.5833 | 2014-10-30 | 2019-12-19 10:30:00 | 2019-12-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de la impresora del monitor fetal | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.5 | 1876.4375 | 0.5329% | 187.6438 | 0.5329% | 27.37% | 85.32%
BMO-MONFE-00011315 | 1665.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-04 08:30:00 | 2020-08-04 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de monitor fetal a repisa equipo se entrega operativo. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.5 | 2105.3542 | 0.475% | 210.5354 | 0.475% | 24.8% | 81.91%
BMO-MONFE-00011315 | 1207.6667 | 2014-10-30 | 2021-11-05 08:20:00 | 2021-11-05 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector AC de monitor fetal, el cual se apagaba. &#x0D; Se realiza ajuste se realizan pruebas. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.33333 | 2563.3472 | 0.3901% | 256.3347 | 0.3901% | 20.87% | 75.45%
BMO-MONFE-00011315 | 1012.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-19 09:00:00 | 2022-05-19 08:00:00 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de transductor de monitor fetal, se realiza reparación de cable ya que tenia múltiples fracturas, se realizan pruebas y este queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 1 | 2758.375 | 0.3625% | 275.8375 | 0.3625% | 19.55% | 72.89%
BMO-MONFE-00011315 | 1230.75 | 2014-10-30 | 2021-10-13 06:20:00 | 2021-10-13 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor fetal, el cual tiene una cinta marcándolo no funciona, al verificar se evidencia que no tiene rodillo de impresora y al encontrarlo se encuentra con piñón roto, se realiza cambio de rodillo por uno usado y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.33333 | 2540.2639 | 0.3937% | 254.0264 | 0.3937% | 21.04% | 75.76%
BMO-MONFE-00011315 | 1433.6597 | 2014-10-30 | 2021-03-24 09:00:00 | 2021-03-24 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | 10 | 0.83333 | 2337.375 | 0.4278% | 233.7375 | 0.4278% | 22.64% | 78.57%
BMO-MONFE-00011287 | 935.5417 | 2014-10-30 | 2022-08-04 12:34:00 | 2022-08-04 11:00:00 | 03/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pin de sujeción de banda elástica ya que se encontraba roto se realizan oruebas equipo funciona cirrectamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | 2 | 1.5667 | 2835.5236 | 0.07053% | 1417.7618 | 0.07053% | 4.144% | 22.42%
BMO-MONFE-00011287 | 455.4819 | 2014-10-30 | 2023-11-27 12:55:00 | 2023-11-27 12:26:00 | 20/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/11/2023-Biomedico1 - Se retira transductor el cual no funcionaba se realiza verificación de cable el cual presenta fractura en un sector del cable se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se recomienda almacenar de manera correcta los accesorios | correctivo menor | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | 2 | 0.48333 | 3315.5382 | 0.06032% | 1657.7691 | 0.06032% | 3.555% | 19.52%
BMO-MONFE-00014448 | 1757.75 | 2014-10-30 | 2020-05-04 09:00:00 | 2020-05-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 04/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza limpieza de impresoras, verificación de transductores y conexiones. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 3 | 2013.375 | 0.6457% | 154.875 | 0.6457% | 32.12% | 90.22%
BMO-MONFE-00014448 | 1536.5542 | 2014-10-30 | 2020-12-11 11:00:00 | 2020-12-11 10:42:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; --------------------------------------------------------&#x0D; Se realiza revisión física y funcional del equipo, se evidencia que no es falla de toco, se encuentra impresora sin rodamiento, por tanto no imprime. &#x0D; Se instala rodamiento en equipo y se realizan pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo funcional en el servicio. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.3 | 2234.4583 | 0.5818% | 171.8814 | 0.5818% | 29.47% | 87.69%
BMO-MONFE-00014448 | 965.625 | 2014-10-30 | 2022-07-06 09:00:00 | 2022-07-05 09:00:00 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Biomedico1 - Se realiza instalacion de rodamiento de impresora ya que no se encontro en el equipo se realiza limpieza de rodillo y impresora se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona ok | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 24 | 2806.375 | 0.4632% | 215.875 | 0.4632% | 24.27% | 81.13%
BMO-MONFE-00014448 | 626.5472 | 2014-10-30 | 2023-06-09 11:30:00 | 2023-06-09 10:52:00 | 09/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/07/2023-Biomedico1 - Se realiza reparación de cable ya que se encontraba con intermitencia en un tramo este ajuste es temporal mientras se adquieren accesorios nuevos se realizan pruebas funciona correctamente | correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.63333 | 3144.4792 | 0.4134% | 241.883 | 0.4134% | 21.97% | 77.42%
BMO-MONFE-00014448 | 508.625 | 2014-10-30 | 2023-10-05 09:56:00 | 2023-10-05 09:00:00 | 05/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2023-Biomedico2 - Se retira transductor para su reparación, Se realiza ajuste de cable interno Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio a satisfacción | correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.93333 | 3262.4139 | 0.3985% | 250.9549 | 0.3985% | 21.27% | 76.18%
BMO-MONFE-00014448 | 426.3611 | 2014-10-30 | 2023-12-26 15:40:00 | 2023-12-26 15:20:00 | 26/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/01/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia que el cable AC se encuentra desconectado del adaptador,se realiza ajuste y conexión y se recomienda al personal tener precaución al momento de desconectar los equipos Se entrega sin novedad | correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.33333 | 3344.6528 | 0.3887% | 257.281 | 0.3887% | 20.8% | 75.32%
BMO-MONFE-00014448 | 280.3229 | 2014-10-30 | 2024-05-20 16:30:00 | 2024-05-20 16:15:00 | 11/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/05/2024-Biomedico1 - Se raliza ajuste de conexión de adaptador de corriente se realiza ajuste de conección a la red electrica equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.25 | 3490.6875 | 0.3724% | 268.5144 | 0.3724% | 20.02% | 73.83%
BMO-MONFE-00014448 | 1922.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-21 08:30:00 | 2019-11-21 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor fetal el cuál no se encontraba conectado de la forma correcta. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.5 | 1848.3542 | 0.7033% | 142.1811 | 0.7033% | 34.43% | 92.05%
BMO-MONFE-00014448 | 1208.6667 | 2014-10-30 | 2021-11-04 08:20:00 | 2021-11-04 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector AC monitor fetal ya que se encontraba suelto se realizan pruebas de funcionamiento. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.33333 | 2562.3472 | 0.5073% | 197.1036 | 0.5073% | 26.24% | 83.9%
BMO-MONFE-00014448 | 1565.625 | 2014-10-30 | 2020-11-12 09:20:00 | 2020-11-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se retira monito fetal del servicio ya que el transductor de US esta dañado y no hay nuevos para instalar | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.33333 | 2205.3889 | 0.5895% | 169.6453 | 0.5895% | 29.79% | 88.02%
BMO-MONFE-00014448 | 1020.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-11 08:15:00 | 2022-05-11 08:00:00 | 25/05/2022-Novatecnica - se realiza ajuste de toco a monitor fetal equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.25 | 2750.3438 | 0.4727% | 211.5649 | 0.4727% | 24.69% | 81.76%
BMO-MONFE-00014448 | 1011.5833 | 2014-10-30 | 2022-05-20 11:00:00 | 2022-05-20 10:00:00 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de transductor de monitor fetal, se realiza reparación de cable ya que tenia múltiples fracturas, se realizan pruebas y este queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 1 | 2759.4583 | 0.4711% | 212.266 | 0.4711% | 24.62% | 81.66%
BMO-MONFE-00014448 | 1428.6181 | 2014-10-30 | 2021-03-29 09:50:00 | 2021-03-29 09:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | 13 | 0.66667 | 2342.4097 | 0.555% | 180.1854 | 0.555% | 28.32% | 86.44%
BSD-LAVAD-00013284 | 522.6667 | 2014-10-30 | 2023-09-21 10:00:00 | 2023-09-21 08:00:00 | 12/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/10/2023-gbayona - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa fuga de agua por manguera de drenaje de camara a bomba de drenaje, se realiza ajuste a abrazaderas y se realiza pruebas de funcionamiento, sin fuga observarse fuga de agua. Se entrega funcionando y a satisfacción | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 2 | 3248.4167 | 0.3694% | 270.7014 | 0.3694% | 19.88% | 73.55%
BSD-LAVAD-00013284 | 241.625 | 2014-10-30 | 2024-06-28 09:00:00 | 2024-06-28 09:00:00 | 28/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/07/2024-gbayona - OT-2024-1456 Lavadora, 09/07/2024-gbayona - Se cierra con orden OT-2024-1456 Lavadora | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 0 | 3529.375 | 0.34% | 294.1146 | 0.34% | 18.45% | 70.6%
BSD-LAVAD-00013284 | 1645.6667 | 2014-10-30 | 2020-08-24 15:30:00 | 2020-08-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desconexion de alimentación de circuito de control y se conecta suministro que viene desde UPS, se verifica funcionamiento con&#x0D; resultados satisfactorios, se encuentra la cámara con residuos de agua y sedimentos, se realizó limpieza de la cámara, se recomienda&#x0D; solucionar este problema ya que puede causar daños a las bombas de drenaje o recirculacion, también puede generar fallos por sobrellenados,&#x0D; llenado lento y puede causar que el material que se lave salga con suciedad.&#x0D; &#x0D; Se realizan ciclos de trabajo N° 58 y 59.&#x0D; &#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción. | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 7.5 | 2125.6458 | 0.5645% | 177.1372 | 0.5645% | 28.73% | 86.9%
BSD-LAVAD-00013284 | 1383.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-13 15:19:00 | 2021-05-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación general de funcionamiento, se realiza conexión con software CS1000 de Gentinge, se realiza ajuste de dosificación de&#x0D; detergente en la fase de lavado 2ml por litro, según características del detergente.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 7.3167 | 2387.6382 | 0.5026% | 198.9698 | 0.5026% | 26.03% | 83.62%
BSD-LAVAD-00013284 | 1313.625 | 2014-10-30 | 2021-07-22 16:00:00 | 2021-07-22 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Ciclo Numero 178. &#x0D; OBSERVACIONES: Se recomienda la verificación del drenaje por parte de la institución, ya que al momento de realizar los autoclaves el drenaje, se devuelve el agua al drenaje de la lavadora, lo cual causa falla de drenaje lento.&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 7 | 2457.6667 | 0.4883% | 204.8056 | 0.4883% | 25.39% | 82.76%
BSD-LAVAD-00013284 | 1446.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-11 17:00:00 | 2021-03-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; RECOMENDACIONES: se recomienda la verificación del drenaje por parte de la institución, ya que el equipo al realizar el desagüe hay rebose en el drenaje de la institución hacia el lado del área sucia, generando derrame de agua debajo del equipo. | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 9 | 2324.7083 | 0.5162% | 193.7257 | 0.5162% | 26.63% | 84.41%
BSD-LAVAD-00013284 | 508.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-05 16:00:00 | 2023-10-05 08:00:00 | 09/10/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa que la maguera de la bomba de circulación se encuentra rota, se reemplaza por nueva provisionalmente, hasta el reemplazo de la manguera original de fabrica, se reemplazan abrazaderas nuevas y se corrige fuga de agua. También se observa que el detergente genera demasiada espuma, se recomienda a la institución que al bajar la carga biológica del instrumental antes de ingresar a la termodesinfectora, retire el detergente que se usa para este procedimiento. Se entrega equipo funcionando a satisfacción. | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 8 | 3262.6667 | 0.3678% | 271.8889 | 0.3678% | 19.8% | 73.39%
BSD-LAVAD-00013284 | 482.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-31 12:00:00 | 2023-10-31 08:00:00 | 01/11/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se descarga logs de error, donde se evidencia múltiples fallos por error F33 Incorrect temperature in washing chamber, se realiza medición de elementos de resistencia de cámara, observando daño de dos de tres elementos abiertos. Es necesario el reemplazo de la resistencia, para el correcto funcionamiento del equipo. Se reemplaza Filtro Hepa nuevo, Numero de ciclos N° 245 Equipo fuera de servicio, pendiente reemplazo de partes solicitas para el correcto funcionamiento del equipo | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 4 | 3288.5 | 0.3649% | 274.0417 | 0.3649% | 19.66% | 73.12%
BSD-LAVAD-00013284 | 455.6674 | 2014-10-30 | 2023-11-27 16:00:00 | 2023-11-27 07:59:00 | 30/11/2023-Senior - Se realiza la instalación de los repuestos solicitados en visitas anteriores con pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Ciclo de prueba # 252 Se entrega la lavadora funcionando. Se evidencia que el agua caliente está ingresando con una temperatura de 35°C | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 8.0167 | 3315.6667 | 0.3619% | 276.3056 | 0.3619% | 19.52% | 72.83%
BSD-LAVAD-00013284 | 445.625 | 2014-10-30 | 2023-12-07 15:00:00 | 2023-12-07 09:00:00 | 21/12/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa que el equipo se encuentra con fuga de agua por los empaques de puerta por exceso de espuma y desgaste en empaques. Se realiza verificación de dosificación de detergente 4 ml por litro de agua, de acuerdo a fabricante de detergente. Se observa que en el uso diario de lavado del equipo, el operario ingresa el instrumental con el jabón con el que se baja la carga biológica directamente a la termodesinfectora, generando mas dosificación y con un jabón que no cuenta con control de espuma. Se recomienda el uso de canastillas perforadas y jabón con control de espuma. También se recomienda por parte de la institución, la verificación de la presión de ingreso de agua caliente, la cual esta muy baja y puede ocasionar fallos de llenado lento. Según fabrica la presión de ingreso de agua fría y caliente debe ser de 100 kPa a 800 kPa, para el correcto funcionamiento del equipo Numero de ciclos: 275 Se realiza pruebas de funcionamiento en vació con resultados satisfactorios. | Correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 6 | 3325.625 | 0.3608% | 277.1354 | 0.3608% | 19.47% | 72.72%
BSD-LAVAD-00013284 | 241.5833 | 2014-10-30 | 2024-06-28 10:42:00 | 2024-06-28 10:00:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - . | correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 0.7 | 3529.4458 | 0.34% | 294.1205 | 0.34% | 18.45% | 70.59%
BSD-LAVAD-00013284 | 278.7083 | 2014-10-30 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 07:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | 12 | 1 | 3492.3333 | 0.3436% | 291.0278 | 0.3436% | 18.63% | 70.97%
BMO-MSVAN-00009935 | 1168.7292 | 2014-10-30 | 2021-12-14 06:40:00 | 2021-12-14 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de tensiómetro e cual funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 0.16667 | 2602.2778 | 0.3459% | 289.142 | 0.3459% | 18.74% | 71.21%
BMO-MSVAN-00009935 | 976.2292 | 2014-10-30 | 2022-06-24 19:15:00 | 2022-06-24 18:30:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa. Revisión y chequeo funcional del censado de parámetros, puertos de conexión de parámetros, proyección de imagen en pantalla, modulo de batería, pulsadores y perilla selectora. Navegación por los menús de usuarios y servicio. Verificación de errores. Pruebas funcionales de los diferentes parámetros. Se entrega equipo al servicio en buen estado y funcionamiento. OBS. se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 0.75 | 2794.8021 | 0.322% | 310.5336 | 0.322% | 17.57% | 68.63%
BMO-MSVAN-00009935 | 880.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-28 09:00:00 | 2022-09-28 08:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 06/10/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa. Revisión y chequeo funcional del censado de parámetros, puertos de conexión de parámetros, proyección de imagen en pantalla, módulo de batería, pulsadores y perilla selectora. Navegación por los menús de usuario y servicio, verificación de errores. Pruebas funcionales de los diferentes parámetros. Módulo ENTROPY S/N 6908204 Módulo hemodinámico PSMP S/N 6891337 Se entrega equipo al servicio presentando buen estado y funcionamiento. | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 1 | 2890.375 | 0.3114% | 321.1528 | 0.3114% | 17.04% | 67.4%
BMO-MSVAN-00009935 | 605.625 | 2014-10-30 | 2023-06-30 11:00:00 | 2023-06-30 09:00:00 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 05/07/2023-Senior - Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo presente en la sala 1.Configuración desde el menú de servicio de la presión barométrica para toma de NIBP en 560 mmHg prueba de medición de signos vitales con módulo E-PSMP-00-ES S/N. 6891337 en el cual se verifica la la lectura de ECG, SPO2, NIBP, IBP y temperatura; se encuentra funcionando bajo parámetros de fabrica; cuenta también con un modulo de ENTROPIA S/N. 6908204 verificando la detección del modulo con monitor B650 y la detección de la interface en el modulo, mostrando los parámetros que mide el equipo, se procede a realizar desmonte general del equipo para realizar limpieza general interna y externa, por ultimo se realiza calibración desde el menú de servicio de la bomba de NIBP y el transductor de IBP pasando a satisfacción, se evidencia buen estado de los pulsadores, límites de alarmas visuales y auditivos conectores, accesorios, proyección de imágenes, se entrega equipo limpio, en buen estado físico y funcional en el servicio. Cuenta con batería de soporte y cable AC. | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 2 | 3165.4583 | 0.2843% | 351.7176 | 0.2843% | 15.68% | 64.07%
BMO-MSVAN-00009935 | 538.5833 | 2014-10-30 | 2023-09-05 11:00:00 | 2023-09-05 10:00:00 | 01/09/2023-NO_DEFINIDO - , 15/09/2023-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento e iniciación del equipo, Se verifica acceso principal a tarjetas y sistemas de control, se inspeccionan y se limpian conectores y tarjetas electrónicas, Se realiza limpieza externa del equipo; Se confirma lectura de parámetros hemodinámicos: NIBP, ECG, SATURACION y temperatura. Se evidencia buen estado de los pulsadores, límites de alarmas visuales y auditivos, conectores, accesorios, se verifica test de la batería en el cual no se visualiza ninguna falla. Se entrega equipo limpio, en buen estado físico y funcional en el servicio. Modulo E-PSMP-01 SN:6891337 Modulo E-ENTROPY-00 SN: 6908204 | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 1 | 3232.4583 | 0.2784% | 359.162 | 0.2784% | 15.38% | 63.3%
BMO-MSVAN-00009935 | 440.5833 | 2014-10-30 | 2023-12-12 11:00:00 | 2023-12-12 10:00:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 18/12/2023-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento e iniciación del equipo, Se verifica acceso principal a tarjetas y sistemas de control, se inspeccionan y se limpian conectores y tarjetas electrónicas, Se realiza limpieza externa del equipo; Se confirma lectura de parámetros hemodinámicos: NIBP, ECG, SATURACION y temperatura. Se evidencia buen estado de los pulsadores, límites de alarmas visuales y auditivos, conectores, accesorios, se verifica test de la batería en el cual no se visualiza ninguna falla. Se entrega equipo limpio, en buen estado físico y funcional en el servicio. Modulo E-PSMP-01 SN:6891337 Modulo E-ENTROPY-00 SN:6908204 | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 1 | 3330.4583 | 0.2702% | 370.0509 | 0.2702% | 14.97% | 62.2%
BMO-MSVAN-00009935 | 703.5417 | 2014-10-30 | 2023-03-24 13:00:00 | 2023-03-24 11:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 05/04/2023-Senior - Se realizan pruebas de funcionamiento e iniciación del equipo, Se verifica acceso principal a tarjetas y sistemas de control, se inspeccionan y se limpian conectores y tarjetas electrónicas, Se realiza limpieza externa del equipo; Se confirma lectura de parámetros hemodinámicos: NIBP, ECG, SATURACIÓN y temperatura. Se evidencia buen estado de los pulsadores, límites de alarmas visuales y auditivos, conectores,accesorios, se verifica test de la batería en el cual no se visualiza ninguna falla. Se entrega equipo limpio, en buen estado físico y funcional en el servicio. Modulo Hemodinamico E-PSMP-01 SN:6891337 Modulo Entropía E-ENTROPY-00 SN | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 2 | 3067.5417 | 0.2934% | 340.838 | 0.2934% | 16.14% | 65.22%
BMO-MSVAN-00009935 | 256.5833 | 2014-10-30 | 2024-06-13 12:00:00 | 2024-06-13 10:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Senior - Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo. Configuración desde el menú de servicio de la presión barométrica para toma de NIBP en 560 mmHg también se realiza ajuste de hora y fecha prueba de medición de signos vitales con módulo E-PSMP-00-ES S/N. 6891337 en cual se verifica la la lectura de ECG, SPO2, NIBP, IBP y temperatura; modulo de entropía S/N. 6908204 verificando la detección con monitor B650, mostrando los parámetros que mide el equipo, presenta buen estado físico accesorios incluidos, Cable interfa ENTROPIA para sensor M1038681 se encuentra funcionando bajo parámetros de fabrica; posterior a la revisión se procede a realizar desmonte general del equipo ya que se evidencia bastante presencia de polvo al interior, se realiza limpieza profunda interna y externa, el equipo cuenta con batería de soporte y cable AC | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 2 | 3514.5 | 0.2561% | 390.5 | 0.2561% | 14.24% | 60.22%
BMO-MSVAN-00009935 | 342.75 | 2014-10-30 | 2024-03-19 07:00:00 | 2024-03-19 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 19/04/2024-gbayona - Se realiza mantenimiento de equipo de acuerdo protocolo adjunto | correctivo menor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | 9 | 1 | 3428.2917 | 0.2625% | 380.9213 | 0.2625% | 14.57% | 61.14%
BCC-ELCBI-00009135 | 1795.6667 | 2014-10-30 | 2020-03-27 15:00:00 | 2020-03-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se revisa electrobisturi y se encuentra conector rem dañado por colocar el conector de la placa a la fuerza, se realiza el cambio del conector y se entrega el electro bisturí al servicio el día 27 de marzo del 2020 funcionando correctamente. Se le recomienda al servicio el cuidado y buen uso de este equipo. | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 7 | 1975.625 | 0.3543% | 282.2321 | 0.3543% | 19.15% | 72.07%
BCC-ELCBI-00009135 | 276.5354 | 2014-10-30 | 2024-05-24 11:58:00 | 2024-05-24 11:09:00 | 15/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza ajuste de conector de placa rem el cual se encontraba desajustado adicionalmente se realiza ajuste de caracaza la cual se encuentra fisurada en algunas partes, se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente. , 24/05/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de cable ac nuevo por desgate | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 0.81667 | 3494.4986 | 0.2003% | 499.2141 | 0.2003% | 11.32% | 51.38%
BCC-ELCBI-00009135 | 1532.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-15 08:30:00 | 2020-12-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo, se encuentra cabe AC suelto, por tanto se realiza ajuste del mismo y pruebas funcionales completadas.&#x0D; &#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 0.5 | 2238.3542 | 0.3127% | 319.7649 | 0.3127% | 17.11% | 67.56%
BCC-ELCBI-00009135 | 1971.375 | 2014-10-30 | 2019-10-03 17:00:00 | 2019-10-03 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación y ajuste a electro bisturí sala 2 | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 2 | 1799.7083 | 0.389% | 257.1012 | 0.389% | 20.81% | 75.35%
BCC-ELCBI-00009135 | 1834.75 | 2014-10-30 | 2020-02-17 07:00:00 | 2020-02-17 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 1 | 1936.2917 | 0.3615% | 276.6131 | 0.3615% | 19.5% | 72.79%
BCC-ELCBI-00009135 | 1293.6458 | 2014-10-30 | 2021-08-11 09:30:00 | 2021-08-11 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 1 | 2477.3958 | 0.2826% | 353.9137 | 0.2826% | 15.59% | 63.84%
BCC-ELCBI-00009135 | 1463.75 | 2014-10-30 | 2021-02-22 07:00:00 | 2021-02-22 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetros por comparación con analizador de electrocirugía y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | 7 | 1 | 2307.2917 | 0.3034% | 329.6131 | 0.3034% | 16.64% | 66.45%
BDG-EQUIO-00015983 | 1585.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-23 09:00:00 | 2020-10-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | 4 | 1 | 2185.375 | 0.183% | 546.3438 | 0.183% | 10.4% | 48.26%
BDG-EQUIO-00015983 | 1764.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-27 09:00:00 | 2020-04-27 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | 4 | 0.5 | 2006.375 | 0.1994% | 501.5938 | 0.1994% | 11.27% | 51.21%
BDG-EQUIO-00015983 | 1400.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-26 11:40:00 | 2021-04-26 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | 4 | 0.66667 | 2370.4861 | 0.1687% | 592.6215 | 0.1687% | 9.629% | 45.53%
BDG-EQUIO-00015983 | 503.6806 | 2014-10-30 | 2023-10-10 08:00:00 | 2023-10-10 07:40:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 31/10/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | 4 | 0.33333 | 3267.3333 | 0.1224% | 816.8333 | 0.1224% | 7.082% | 35.64%
BMO-MONFE-00015809 | 1770.5833 | 2014-10-30 | 2020-04-21 10:20:00 | 2020-04-21 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 21/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, donde no se evidencia ninguna novedad con el equipo. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.33333 | 2000.4306 | 0.4999% | 200.0431 | 0.4999% | 25.91% | 83.46%
BMO-MONFE-00015809 | 1614.375 | 2014-10-30 | 2020-09-24 15:25:00 | 2020-09-24 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 24/09/2020&#x0D; Se realiza verificación de equipo se evidencia interferencia por conexión AC se realiza conexión correcta a otra toma equipo en correcto estado | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.41667 | 2156.6424 | 0.4637% | 215.6642 | 0.4637% | 24.29% | 81.16%
BMO-MONFE-00015809 | 1588.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-20 10:00:00 | 2020-10-20 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor fetal el toco presentaba interferencia por lo que se realzia ajuste de equipo y queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 2 | 2182.4167 | 0.4582% | 218.2417 | 0.4582% | 24.04% | 80.79%
BMO-MONFE-00015809 | 963.625 | 2014-10-30 | 2022-07-07 09:07:00 | 2022-07-07 09:00:00 | 07/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal,se realiza limpieza de rodillo he impresora,se entrega sin novedad | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.11667 | 2807.3799 | 0.3562% | 280.738 | 0.3562% | 19.24% | 72.26%
BMO-MONFE-00015809 | 937.6562 | 2014-10-30 | 2022-08-02 08:30:00 | 2022-08-02 08:15:00 | 01/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/08/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal, Se verifica transductor fetal,toco de actividad uterina y se encuentran sin novedad funcionando correctamente. Se verifica impresora se evidencia trazo muy tenue Se realiza limpieza de impresora y ajuste de rodillo de impresora | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.25 | 2833.3542 | 0.3529% | 283.3354 | 0.3529% | 19.08% | 71.93%
BMO-MONFE-00015809 | 1942.5625 | 2014-10-30 | 2019-11-01 11:00:00 | 2019-11-01 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y verificación de monitor fetal, se revisa rodillo e impresora térmica y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.5 | 1828.4583 | 0.5469% | 182.8458 | 0.5469% | 27.97% | 86.04%
BMO-MONFE-00015809 | 1910.625 | 2014-10-30 | 2019-12-03 09:30:00 | 2019-12-03 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de impresión a monitor fetal | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.5 | 1860.3958 | 0.5375% | 186.0396 | 0.5375% | 27.57% | 85.56%
BMO-MONFE-00015809 | 1487.6458 | 2014-10-30 | 2021-01-29 08:50:00 | 2021-01-29 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza ajuste y limpieza de rodillo de impresora y el equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.33333 | 2283.3681 | 0.4379% | 228.3368 | 0.4379% | 23.11% | 79.33%
BMO-MONFE-00015809 | 1834.7083 | 2014-10-30 | 2020-02-17 07:30:00 | 2020-02-17 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza limpieza de la impresora. Equipo queda funcional. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.5 | 1936.3125 | 0.5164% | 193.6312 | 0.5164% | 26.65% | 84.42%
BMO-MONFE-00015809 | 1428.6389 | 2014-10-30 | 2021-03-29 09:20:00 | 2021-03-29 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | 10 | 0.66667 | 2342.3889 | 0.4269% | 234.2389 | 0.4269% | 22.6% | 78.5%
BMO-MONFE-00015808 | 385.6667 | 2014-10-30 | 2024-02-05 10:00:00 | 2024-02-05 08:00:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación y ajuste de TOCO ya que presenta desgaste en cable,se realiza ajuste al cable y se entrega sin novedad | correctivo menor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | 5 | 2 | 3385.4167 | 0.1477% | 677.0833 | 0.1477% | 8.48% | 41.24%
BMO-MONFE-00015808 | 1628.6979 | 2014-10-30 | 2020-09-10 07:35:00 | 2020-09-10 07:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor fetal se procede al respectivo ajuste a repisa, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | 5 | 0.33333 | 2142.316 | 0.2334% | 428.4632 | 0.2334% | 13.07% | 56.84%
BMO-MONFE-00015808 | 1298.5597 | 2014-10-30 | 2021-08-06 10:50:00 | 2021-08-06 10:34:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica transductor de monitor fetal el cual genera interferencia se realiza ajuste de cable y se deja en funcionamiento | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | 5 | 0.26667 | 2472.4514 | 0.2022% | 494.4903 | 0.2022% | 11.43% | 51.71%
BMO-MONFE-00015808 | 1837.5 | 2014-10-30 | 2020-02-14 13:00:00 | 2020-02-14 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor fetal en el cubículo.&#x0D; &#x0D; equipo se deja funcionando correctamente | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | 5 | 1 | 1933.5417 | 0.2586% | 386.7083 | 0.2586% | 14.37% | 60.58%
BMO-MONFE-00015808 | 1428.6736 | 2014-10-30 | 2021-03-29 08:30:00 | 2021-03-29 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | 5 | 0.66667 | 2342.3542 | 0.2135% | 468.4708 | 0.2135% | 12.02% | 53.63%
BCC-ELCBI-00018524 | 1446.7153 | 2014-10-30 | 2021-03-11 07:20:00 | 2021-03-11 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza ajuste de pedal bipolar y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 0.5 | 2324.3056 | 0.2581% | 387.3843 | 0.2581% | 14.35% | 60.52%
BCC-ELCBI-00018524 | 1844.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-07 09:30:00 | 2020-02-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; HERRAMIENTAS:&#x0D; ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 1.5 | 1926.3958 | 0.3115% | 321.066 | 0.3115% | 17.05% | 67.41%
BCC-ELCBI-00018524 | 1427.75 | 2014-10-30 | 2021-03-30 08:00:00 | 2021-03-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE PANEL FRONTAL, YA QUE ESTE SE ENCONTRABA PARTIDO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | Correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 2 | 2343.3333 | 0.256% | 390.5556 | 0.256% | 14.24% | 60.22%
BCC-ELCBI-00018524 | 1466.7083 | 2014-10-30 | 2021-02-19 09:00:00 | 2021-02-19 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | Correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 2 | 2304.375 | 0.2604% | 384.0625 | 0.2604% | 14.46% | 60.83%
BCC-ELCBI-00018524 | 938.75 | 2014-10-30 | 2022-08-01 08:00:00 | 2022-08-01 06:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 23/08/2022-Senior - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA LIMPIEZA DE FAN Y REVISION DE CONEXIONES INTERNAS, SE REALIZA CALIBRACION DE VOLTAJE, CORRIENTE, CORRIENTES DE FUGA, REM, SCANERS, AUTO BIP Y TOUCH SCREEN. SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025 | correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 2 | 2832.3333 | 0.2118% | 472.0556 | 0.2118% | 11.94% | 53.36%
BCC-ELCBI-00018524 | 1112.75 | 2014-10-30 | 2022-02-08 09:00:00 | 2022-02-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE RELIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE ELECTROCIRUGIA, SN: 7376P1090F | correctivo menor | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | 6 | 3 | 2658.375 | 0.2257% | 443.0625 | 0.2257% | 12.67% | 55.63%
BMO-MOSIV-00010047 | 68.4167 | 2014-10-30 | 2024-12-18 14:20:00 | 2024-12-18 14:00:00 | 17/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/12/2024-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos, donde se evidencio daño en pinza de saturación, se realiza cambio de la misma, dejando el equipo en optimas condiciones de funcionamiento. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | 8 | 0.33333 | 3702.5972 | 0.2161% | 462.8247 | 0.2161% | 12.16% | 54.06%
BMO-MOSIV-00015467 | 38.4486 | 2014-10-30 | 2025-01-17 13:30:00 | 2025-01-17 13:14:00 | 13/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/01/2025-Biomedico1 - Se realiza limpieza y ajuste de conexiones se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | 12 | 0.26667 | 3732.5625 | 0.3215% | 311.0469 | 0.3215% | 17.54% | 68.57%
BMO-MOSIV-00015594 | 28.5201 | 2014-10-30 | 2025-01-27 11:42:00 | 2025-01-27 11:31:00 | 23/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/01/2025-Biomedico2 - Se realiza limpieza y ajuste de conexión de oxímetro se realiza pruebas de funcionamiento equipo funcionando sin novedad | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | 6 | 0.18333 | 3742.4875 | 0.1603% | 623.7479 | 0.1603% | 9.171% | 43.85%
BDG-MOSIV-00016824 | 25.7396 | 2014-10-30 | 2025-01-30 06:33:00 | 2025-01-30 06:15:00 | 03/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2025-Biomedico1 - Se reliza fijación de monitor de la sala B de trabajo de parto se informa al personal de enfermería que el equipo quedo debidamente anclado a la base | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 0.3 | 3745.2729 | 0.1869% | 535.039 | 0.1869% | 10.61% | 48.97%
BFE-FUENL-1000645 | 251.7618 | 2013-10-31 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 05:43:00 | 02/07/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificación en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , pero el cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma | correctivo menor | Fuente De Luz (Torre MINDRAY) |  | U601000645 | 1 | 2.2833 | 3883.3333 | 0.02575% | 3883.3333 | 0.02575% | 1.533% | 8.854%
BFE-FUENL-13001009 | 251.7708 | 2013-10-31 | 2024-06-18 07:59:00 | 2024-06-18 05:30:00 | 20/06/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificación en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , protector del cable del cabezal en la parte superior se encuentra recogido, pero en cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma. | correctivo menor | Fuente De Luz (Torre MINDRAY) |  | U6-13001009 | 1 | 2.4833 | 3883.3326 | 0.02575% | 3883.3326 | 0.02575% | 1.533% | 8.854%
BED-TELPA-00012842 | 1308.6667 | 2014-10-30 | 2021-07-27 10:00:00 | 2021-07-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección física y técnica de la cámara evidenciando: &#x0D; • La concha del sistema de mordazas presenta rayones. &#x0D; • La carcasa, botonera, y ventanilla de protección se encuentran en buen estado. &#x0D; • El conector presenta deterioro en la tarjeta, afectando los puntos de conexión. &#x0D; • Se procede a desmontar el cable de cabezal de cámara, se realiza limpieza de los conectores y tarjetas. &#x0D; • Se realiza instalación del nuevo cable y se procede a comprobar el funcionamiento general del equipo, botonera y funciones. No sé presentan novedades. &#x0D; equipo en buenas condiciones según checklist adjunto | Correctivo menor | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | 2 | 2 | 2462.4167 | 0.08122% | 1231.2083 | 0.08122% | 4.756% | 25.35%
BED-TELPA-00012842 | 426.5833 | 2014-10-30 | 2023-12-26 10:30:00 | 2023-12-26 10:00:00 | 28/12/2023-Senior - Se realiza entrega de cabezal de cámara de Telepack, que se encontraba en reparación de terminal de conexión. Cámara se encuentra operativa, con terminal de conexión nueva. Se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Correctivo menor | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | 2 | 0.5 | 3344.4375 | 0.0598% | 1672.2188 | 0.0598% | 3.524% | 19.37%
BQX-COMBA-00015783 | 1830.7222 | 2014-10-30 | 2020-02-21 07:40:00 | 2020-02-21 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifican modos de funcionamiento, estado físico, alarmas y estado de batería, el equipo se encuentra en correcto&#x0D; funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | 2 | 1 | 1940.3194 | 0.1031% | 970.1597 | 0.1031% | 5.997% | 31%
BQX-COMBA-00015783 | 1459.625 | 2014-10-30 | 2021-02-26 10:00:00 | 2021-02-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | 2 | 1 | 2311.4167 | 0.08653% | 1155.7083 | 0.08653% | 5.059% | 26.77%
BDG-MOSIV-00016824 | 25.7049 | 2014-10-30 | 2025-01-30 08:05:00 | 2025-01-30 07:05:00 | 10/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de evidencia que el equipo no enciende se realiza ajuste de boton de encendido se relaizan pruebas de funcionamiento funciona correctamente sin novedad se realiza entrega de equipo al servicio | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | 7 | 1 | 3745.3368 | 0.1869% | 535.0481 | 0.1869% | 10.61% | 48.97%
BMO-MOSIV-00015469 | 25.6194 | 2014-10-30 | 2025-01-30 09:30:00 | 2025-01-30 09:08:00 | 02/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza limpieza de multi med se realiza conexión de oxímetro se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | 7 | 0.36667 | 3745.3958 | 0.1869% | 535.0565 | 0.1869% | 10.61% | 48.97%
BID-ECOGR-00012841 | 1846.7083 | 2014-10-30 | 2020-02-05 09:00:00 | 2020-02-05 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento del equipo y sus accesorios&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 2 | 1924.375 | 0.4157% | 240.5469 | 0.4157% | 22.08% | 77.61%
BID-ECOGR-00012841 | 1804.4792 | 2014-10-30 | 2020-03-18 14:30:00 | 2020-03-18 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se recibe el equipo totalmente descargado por lo que se procede a conectarlo a la toma de red eléctrica e iniciar el sistema evidenciando que este funciona y muestra carga de la batería, pero al momento de realizar un pequeño movimiento al carro de transporte el equipo se apaga. &#x0D; &#x0D; Por lo que se procede a realizar física y medición de corriente y voltajes y se halla que:&#x0D; &#x0D; 1 cable AC que tiene el equipo tiene los orificios de conexión muy cedidos y con el más mínimo movimiento hace falsos contactos impidiendo la carga normal del equipo. &#x0D; &#x0D; 2. Se abre la compuerta del carro donde se ubica la power supply y se evidencia que la Y de conexión también presenta una mala conexión que con el movimiento del equipo muestran falsos contactos por lo que se reajusta y se asegura con amarres plásticos. &#x0D; 3. Medición de voltajes, resultados óptimos. &#x0D; 4. Se halla que el botón del triple conector derecho esta fracturado por lo que se suspende y se dejan los transductores conectados al espacio izquierdo y medio del triple, se puede arreglar pero quedará frágil. &#x0D; &#x0D; Se solicita cambiar cable AC lo cual se hace inmediatamente con el área de ingeniería clínica. &#x0D; Equipo funcional, se adjunta reporte de servicio. &#x0D; | Correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 2 | 1966.6042 | 0.4068% | 245.8255 | 0.4068% | 21.66% | 76.88%
BID-ECOGR-00012841 | 1363.6458 | 2014-10-30 | 2021-06-02 09:38:00 | 2021-06-02 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - INSTALACION DE PANEL EN EQUIPO ECOGRAFO M-TURBO S/N WK2L1R&#x0D; &#x0D; Se suministra e instala display acorde a las especificaciones del fabricante.&#x0D; &#x0D; Se verifican conectores y tarjetas internas observando que estén correctamente acomodados que no se pellizquen o rocen con la carcasa superior evitando que los cables se dañen por la apertura de la pantalla.&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de funcionamiento encontrando normalidad de operación. | Correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 1.1333 | 2407.4014 | 0.3323% | 300.9252 | 0.3323% | 18.08% | 69.77%
BID-ECOGR-00012841 | 1194.3958 | 2014-10-30 | 2021-11-18 15:49:00 | 2021-11-18 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se suministran e instalan cables video de display debido a que los anteriores estaban generando la interrupción de la imagen debido a que se empezaron a fisurar&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento encontrando normalidad de operación | Correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 1.3167 | 2576.659 | 0.3105% | 322.0824 | 0.3105% | 17% | 67.3%
BID-ECOGR-00012841 | 35.625 | 2014-10-30 | 2025-01-20 10:00:00 | 2025-01-20 09:00:00 | 23/01/2025-Senior - Se realiza visita presencial acorde al problema presentado se evidencia que algunas veces el sistema deja de suministrar carga a la batería. Se limpian contactos y se válida el voltaje de salida de la power supply validando que se obtienen los voltajes de operación del sistema y carga de batería, se procede a realizar pruebas con power supply del modelo Sll que el cliente tiene en otro servicio validando que se presenta el mismo inconveniente, descartando que sea un problema en este elemento. Se procede a verificar físicamente conector de carga del sistema validando que este se encuentra suelto en algunos casos al encender el equipo se genera el error 11409 haciendo alusión a un problema en la carga del software del equipo. De acuerdo a los problemas presentados se debe realizar reemplazo de tarjeta main PCBA. | Correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 1 | 3735.4167 | 0.2142% | 466.9271 | 0.2142% | 12.06% | 53.74%
BID-ECOGR-00012841 | 1120.5 | 2014-10-30 | 2022-01-31 13:25:00 | 2022-01-31 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de equipo acorde la solicitud creada, se determina que el error se debe a una versión diferente software, es decir, la&#x0D; versión de la actual tarjeta (suministrada en calidad de préstamo) es diferente a la que tenía anteriormente. &#x0D; &#x0D; Por lo tanto aparece dicho error en el equipo, causando que sea necesario reiniciarlo. | correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 1.4167 | 2650.559 | 0.3018% | 331.3199 | 0.3018% | 16.56% | 66.26%
BID-ECOGR-00012841 | 1130.6458 | 2014-10-30 | 2022-01-21 10:30:00 | 2022-01-21 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se suministra e instala PBCA acorde a las especificaciones del fabricante, se realizan pruebas de funcionamiento encontrando normalidad de operación. Dicha tarjeta se deja en calidad de prueba para descartar si es daño del display o PCBA | correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 2 | 2640.4375 | 0.303% | 330.0547 | 0.303% | 16.62% | 66.4%
BID-ECOGR-00012841 | 385.6667 | 2014-10-30 | 2024-02-05 10:00:00 | 2024-02-05 08:00:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Ecografo | 12841 | WK2L1R | 8 | 2 | 3385.4167 | 0.2363% | 423.1771 | 0.2363% | 13.22% | 57.29%
BLP-CNSCA-1000578 | 251.7618 | 2013-10-31 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 05:43:00 | 02/07/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificación en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , pero el cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma | correctivo menor | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y101000578 | 1 | 3.2833 | 3883.375 | 0.02575% | 3883.375 | 0.02575% | 1.533% | 8.854%
BLP-CNSCA-40000916 | 251.7729 | 2013-10-31 | 2024-06-18 07:59:00 | 2024-06-18 05:27:00 | 20/06/2024-Senior - Se realiza verificación de las conexiones del monitor, insuflador, fuente de luz y sistema de cámara HD3 donde se evidencia que están en buen estado y los cables íntegros . Se revisan frenos y llantas del carro de transporte de la torre de laparoscopia encontrándose en buen estado. Se enciende monitor en donde la pantalla y la imagen se encuentran integras y en perfecto estado. Se realiza prueba de validación en el sistema de insuflador , en donde cuenta con el filtro , se conecta cable que va hacia el filtro y cable de calibrador que se encuentra en la manguera, donde funcionan correctamente. Se realizan pruebas con la fuente de luz donde la Fibra está en buen estado, se verifica la intensidad de luz de cada uno de los diferentes niveles . Se hace verificación en la conexión de cámara, donde se evidencia que la carcasa de la cámara tiene varios rayones pequeños , protector del cable del cabezal en la parte superior se encuentra recogido, pero en cuanto al funcionamiento se encuentra en perfectas condiciones , teclas de balance de blancos de la cámara tanto de la consola están en buen estado , botón de captura y de grabación en buen estado y perfecto funcionamiento en general. Equipo cuenta con su respectiva multitoma. | correctivo menor | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y1-140000916 | 1 | 2.5333 | 3883.3326 | 0.02575% | 3883.3326 | 0.02575% | 1.533% | 8.854%
BDG-PESPA-00015667 | 1564.5 | 2014-10-30 | 2020-11-13 12:30:00 | 2020-11-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | 3 | 0.5 | 2206.5208 | 0.136% | 735.5069 | 0.136% | 7.834% | 38.7%
BDG-PESPA-00015667 | 1375.566 | 2014-10-30 | 2021-05-21 11:10:00 | 2021-05-21 10:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | 3 | 0.75 | 2395.4653 | 0.1252% | 798.4884 | 0.1252% | 7.239% | 36.29%
BDG-PESPA-00015667 | 1139.559 | 2014-10-30 | 2022-01-12 11:35:00 | 2022-01-12 10:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | 3 | 1 | 2631.4826 | 0.114% | 877.1609 | 0.114% | 6.612% | 33.66%
BDG-PESPA-00015674 | 1568.4653 | 2014-10-30 | 2020-11-09 13:20:00 | 2020-11-09 12:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | 3 | 0.5 | 2202.5556 | 0.1362% | 734.1852 | 0.1362% | 7.847% | 38.76%
BDG-PESPA-00015674 | 1372.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-24 09:00:00 | 2021-05-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | 3 | 1 | 2398.375 | 0.1251% | 799.4583 | 0.1251% | 7.23% | 36.26%
BDG-PESPA-00015674 | 1138.625 | 2014-10-30 | 2022-01-13 10:00:00 | 2022-01-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | 3 | 1 | 2632.4167 | 0.114% | 877.4722 | 0.114% | 6.609% | 33.65%
BDG-PESPA-00015668 | 1566.4583 | 2014-10-30 | 2020-11-11 13:40:00 | 2020-11-11 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | 3 | 0.66667 | 2204.5694 | 0.1361% | 734.8565 | 0.1361% | 7.84% | 38.73%
BDG-PESPA-00015668 | 1375.5243 | 2014-10-30 | 2021-05-21 12:10:00 | 2021-05-21 11:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | 3 | 0.75 | 2395.5069 | 0.1252% | 798.5023 | 0.1252% | 7.239% | 36.29%
BDG-PESPA-00015668 | 1138.5 | 2014-10-30 | 2022-01-13 13:00:00 | 2022-01-13 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | 3 | 1 | 2632.5417 | 0.114% | 877.5139 | 0.114% | 6.609% | 33.65%
BDG-PESPA-00015782 | 1552.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-25 10:50:00 | 2020-11-25 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 0.5 | 2218.4514 | 0.2705% | 369.7419 | 0.2705% | 14.98% | 62.23%
BDG-PESPA-00015782 | 1840.4792 | 2014-10-30 | 2020-02-11 13:00:00 | 2020-02-11 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza control metrologico por parte de la empresa Celsius, realizando el ajuste de calibracion indicado por el fabricante logrando obtener resultados satisfactorios en la verificacion de parametros por el metodo de comparacion, se realiza entrega de equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfeccion | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 0.5 | 1930.5417 | 0.3108% | 321.7569 | 0.3108% | 17.01% | 67.33%
BDG-PESPA-00015782 | 1375.6076 | 2014-10-30 | 2021-05-21 10:10:00 | 2021-05-21 09:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 0.75 | 2395.4236 | 0.2505% | 399.2373 | 0.2505% | 13.95% | 59.41%
BDG-PESPA-00015782 | 517.675 | 2014-10-30 | 2023-09-26 08:54:00 | 2023-09-26 07:48:00 | 29/09/2023-Senior - Se evidencia fractura de base de equipo, se realiza reparación quedando operativo en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento y pesaje, cumpliendo a satisfacción | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 1.1 | 3253.3708 | 0.1844% | 542.2285 | 0.1844% | 10.48% | 48.52%
BDG-PESPA-00015782 | 502.6875 | 2014-10-30 | 2023-10-11 10:10:00 | 2023-10-11 07:30:00 | 15/11/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando rotura en cilindro de la base superior de la pesa, ocasionado por una caída, se realiza reparación y pruebas operativas, equipo queda funcional en el servicio. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 2.6667 | 3268.4236 | 0.1836% | 544.7373 | 0.1836% | 10.43% | 48.36%
BDG-PESPA-00015782 | 1140.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-11 11:00:00 | 2022-01-11 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | 6 | 1 | 2630.4583 | 0.2281% | 438.4097 | 0.2281% | 12.79% | 56.01%
BDG-PESPA-00015666 | 1312.625 | 2014-10-30 | 2021-07-23 09:30:00 | 2021-07-23 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que no enciende.&#x0D; Se realiza limpieza y ajuste de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo sin novedad. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | 4 | 0.5 | 2458.3958 | 0.1627% | 614.599 | 0.1627% | 9.301% | 44.33%
BDG-PESPA-00015666 | 1566.5208 | 2014-10-30 | 2020-11-11 12:00:00 | 2020-11-11 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | 4 | 0.5 | 2204.5 | 0.1814% | 551.125 | 0.1814% | 10.32% | 47.96%
BDG-PESPA-00015666 | 1375.7361 | 2014-10-30 | 2021-05-21 07:20:00 | 2021-05-21 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | 4 | 1 | 2395.3056 | 0.167% | 598.8264 | 0.167% | 9.534% | 45.18%
BDG-PESPA-00015666 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | 4 | 1 | 2631.4167 | 0.152% | 657.8542 | 0.152% | 8.717% | 42.15%
BQX-GENRE-00ZL3529 | 1755.5417 | 2013-10-31 | 2020-05-06 11:45:00 | 2020-05-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529 | 2 | 0.75 | 2379.4896 | 0.08405% | 1189.7448 | 0.08405% | 4.918% | 26.11%
BQX-GENRE-00ZL3529 | 1830.7431 | 2013-10-31 | 2020-02-21 06:20:00 | 2020-02-21 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza ajuste de pedal. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529 | 2 | 0.16667 | 2304.2639 | 0.0868% | 1152.1319 | 0.0868% | 5.074% | 26.84%