## Datos
Código AC | Fecha de inicio | Comentarios | Repuesto | Equipo | Activo | Serie
BDG-EQUIO-00015284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo de otoscopio equipo queda en correcto funcionamiento | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo de mango de laringoscopio. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 6779 | N/A
BAN-LARIN-00015725 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo de mango de laringo de la sala 1, se realizan pruebas y equipo queda funcionando | Bombillo | Laringoscopio | 15725 | N/A
BMO-TRMOH-00009050 | 2014-10-30 | 14/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/07/2022-Novatecnica - la sonda del termohigrometro se encuentra cortada, por lo que se procede a soldar a la tarjeta y se cambia la bateria. Se realizan pruebas y funciona correctamente. | Bateria | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | 21/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de laringoscopio y se evidencia bombillo dañado Se realiza cambio de bombillo Se entrega al servicio sin novedad | Bombillo | Laringoscopio | 12366 | N/A
BMO-TRMOH-00015064 | 2014-10-30 | 21/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/07/2022-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de pantalla la cual se encontro partida se intala pantalla equipo funciona correctamente | Pantalla | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 2014-10-30 | 01/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/08/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de bombillo de equipo de órganos se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | 03/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Senior - Se cambia el bombillo del otoscopio del equipo de órganos, se realiza pruebas de funcionamiento y queda OK. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | 17/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambios de brazalete ya que presenta desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
OTP-CAMIL-00009406 | 2014-10-30 | 08/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/12/2022-Senior - Equipo se da de baja, ya que presenta deterioro en su estructura que no pudo ser reparada | Baja | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 2014-10-30 | 10/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Senior - Se realiza reemplazo de rueda por una de back up, pruebas de funcionamiento ok. Se adjunta reporte. | Ruedas | Camilla De Transporte | 10629 | N/A
BDG-EQUIO-00016126 | 2014-10-30 | 30/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/01/2023-Senior - Se realiza ajuste en switch de encendido del equipo y se realiza el cambio de baterías | Bateria | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 2014-10-30 | 08/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/03/2023-Senior - Se realiza cambio de rueda. | Ruedas | Camilla De Transporte | 8945 | N/A
BFE-LAMAU-00005914 | 2014-10-30 | 17/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de lámparas pieliticas, se realiza ajuste de soket y manilar ,se realiza cambio de bombillo, Se entrega sin novedad | Bombillo | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | 10/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/01/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de soporte de tensiómetro se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A
BMO-TRMOH-00003811 | 2014-10-30 | 18/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/01/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de conexión de batería se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bateria | Termometro Digital | 3811 | N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 2014-10-30 | 06/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/02/2024-Biomedico1 - Se realiza reemplazo de batería se evidencia leve aberturas en una esquina se realiza ajuste se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bateria | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A
BAN-LARIN-00015725 | 2014-10-30 | 26/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de bombillo por desgaste, se entrega sin novedad | Bombillo | Laringoscopio | 15725 | N/A
BDG-EQUIO-00018895 | 2014-10-30 | 29/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/02/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de baterías nuevas equipo funciona correctamente | Bateria | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A
BDG-BASME-00006049 | 2014-10-30 | 02/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación con masas patrón y no se evidencia desajuste, se recomienda el cambio de las baterías | Bateria | Bascula Mecanica | 6049 | N/A
BDG-TENAT-00012864 | 2014-10-30 | 06/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/05/2024-Biomedico2 - Se realiza ajustte de brazalete y regulador de pera ,se entrega sin novedad | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | 08/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de bombillo y se entrega sin novedad | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 2014-10-30 | 19/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/06/2024-Biomedico1 - Se retira equipo del servicio ya que llegó el equipo de reposición eeste equipo se encontraba en proceso de renovación y ya contaba con acta de baja | Baja | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A
BAN-LARIN-00013920 | 2014-10-30 | 18/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de baterías de mango de laringo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Bateria | Laringoscopio | 13920 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | 29/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete de tensiómetro el cual se encuentra con desgaste se realizan prubas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BAN-LARIN-00015724 | 2014-10-30 | 01/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de mango de laringo y no se encuentra novedad, se realiza verificación de hojas de laringo y se evidencia bombillo suelto ,se realiza ajuste y se entrega sin novedad | Bombillo | Laringoscopio | 15724 | N/A
BDG-TENAT-00012865 | 2014-10-30 | 05/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete y pers ya que presentan fuga se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | 08/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de bombillo de laringoscopio ya que se encontraba fundido se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | 08/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - Se realiza limpieza y cambio de baterías | Bateria | Laringoscopio | 14221 | N/A
OTP-CAMIL-00009652 | 2014-10-30 | 26/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/01/2025-Senior - Faltaban cinturones y ruedas cristalizada, se instala una pareja de cinturón y se cambia una rueda por back up, debido a que se encontraba cristalizada, se recomienda cambio de ruedas. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9652 | N/A
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | 27/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de mango d larin se realiza cambio de bombillo se realizan prubas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12366 | N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo otoscopio por daño. Equipo correctamente. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A
BAN-LARIN-00006707 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa laringoscopio el cual se encontraba con el bombillo sulfatado, se realiza el cambio. Equipo queda funcionando correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 6707 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del tensiómetro del consultorio 20 y se realiza cambio de brazalete. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo de laringo | Bombillo | Laringoscopio | 6779 | N/A
BAN-LARIN-00012075 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo de laringoscopio | Bombillo | Laringoscopio | 12075 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de laringoscopio. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00013668 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de laringoscopio el cual tiene dañado el bombillo, se realiza cambio de bombillo y se realiza prueba con hoja de laringoscopio. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 13668 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de laringoscopio, se recomienda realizar cambio de baterías | Bateria | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de laringoscopio, se recomienda realizar cambio de baterías | Bateria | Laringoscopio | 14221 | N/A
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a laringoscopio | Bombillo | Laringoscopio | 12366 | N/A
BAN-LARIN-00012076 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a laringoscopio | Bombillo | Laringoscopio | 12076 | N/A
BDG-TENPA-00006743 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A
BDG-TENPA-00006744 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A
BDG-TENPA-00006747 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A
BDG-TENPA-00006749 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A
BDG-TENPO-00013754 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A
BDG-TENPO-00006323 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A
BDG-TENPO-00009601 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A
BAN-LARIN-00012078 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de laringoscopio. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 12078 | N/A
BAN-LARIN-00013668 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de bombillo del laringoscopio, queda funcionando correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 13668 | N/A
BDG-BASTA-00007486 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de funcionamiento. Se realizan pruebas con masas patrón las cuales son fallidas pueso que el equipo no se encuentra funcional y requiere ser dado de baja. &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Baja | Bascula Con Tallimetro | 7486 | N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de adaptador de fotóforo. Equipo funciona correctamente. | Adaptador de fotosforo | Fotoforo | 15060 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de soket bombillo se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BMO-TERDI-00019190 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se envía equipo a calibración a la empresa Celsius en donde nos informa:&#x0D; &#x0D; En proceso de calibración detectamos que el termómetro con código 19190 Presenta problemas con su display ya que cuenta con segmentos del mismo averiados, no permite calibración el equipo no es operable.&#x0D; &#x0D; por tal motivo se recomienda dar de baja el equipo y solicitar su reposicion | Baja | Termometro Digital | 19190 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pera del tensiómetro por desgaste. Equipo funciona correctamente. | Pera | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo del otoscopio por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo #3100 por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo al equipo de órganos. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A
BDG-EQUIO-00014200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo al equipo de órganos. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 14200 | N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de oftalmoscopio. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A
BDG-EQUIO-00005986 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación inicial se realizan mediciones de voltaje en los puntos de conexión con los cabezales en el punto de conexión del otoscopio se evidencia que el voltaje no es el adecuado y mínimo requerido para que funcione el bombillo, se realiza inspección del punto de conexión de oftalmoscopio se evidencia que este se encuentra en las mininas condiciones, no cumple con el voltaje mínimo requerido para el funcionamiento del bombillo, se realiza inspección de la fuente en donde se evidencia componentes con fallas electrónicas, se realiza un testeo de la tarjeta y s evidencia afectación en gran parte de la tarjeta en la etapa de filtrado y regulación de voltaje de a tarjeta. Se realiza respectiva cotización de componentes pero estos no son comerciales por tal motivo se sugiere dar de baja el equipo ya que no es posible realizar la reparación. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A
BAN-LARIN-00013553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza del mango de laringoscopio el cual se encontraba con abundante sulfatación en el socket, adicionalmente se realiza cambio a hoja de laringoscopio #3. Equipo funciona correctamente. | Hoja de laringoscopio | Laringoscopio | 13553 | N/A
BAN-LARIN-00012077 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - e realiza cambio de bombillo se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12077 | N/A
BAN-LARIN-00012075 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de bombillo de laringo. equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12075 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de tensiómetro al servicio de consulta externa en perfectas condiciones de funcionamiento con brazalete nuevo y pera nueva.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de entrega | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BAN-LARIN-00001387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma.&#x0D; Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 1387 | N/A
BAN-LARIN-00006707 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza mantenimiento preventivo según cronograma&#x0D; Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 6707 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00013553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión del mango, bombillo, porta bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterias, se evidencia que el equipo presenta desgaste en el eje Pasante de enganche de la hoja se evidencia que las hojas presentan desgaste esto ocasiona que el equipo no funcione correctamente por tal motivo se sugiere que se de baja el equipo ya que se encuentra desgastado | Bombillo | Laringoscopio | 13553 | N/A
BAN-LARIN-00013554 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 13554 | N/A
BAN-LARIN-00013555 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 13555 | N/A
BAN-LARIN-00013556 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 13556 | N/A
BAN-LARIN-00013557 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se realiza cambio de soket ya que se encontraba desgastado, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 13557 | N/A
BAN-LARIN-00012962 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A
BAN-LARIN-00010005 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias. equipo operativo &#x0D; | Bombillo | Laringoscopio | 10005 | N/A
BAN-LARIN-00015726 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Mantenimiento preventivo según cronograma, revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 15726 | N/A
BAN-LARIN-00015264 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 15264 | N/A
BAN-LARIN-00015728 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza mantenimiento preventivo según cronograma.&#x0D; Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A
BAN-LARIN-00015724 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica y bombillo se encuentra fundido. Se realiza cambio de este y equipo queda funcionando correctamente. | Bombillo | Laringoscopio | 15724 | N/A
BAN-LARIN-00012888 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma&#x0D; Se realiza revision del mango, bombillo, portabombillo, hojas de laringoscopio, verificacion de carga de las baterias, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfeccion. | Bombillo | Laringoscopio | 12888 | N/A
BAN-LARIN-00013553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo del laringoscopio entregándolo en optimo estado. | Bombillo | Laringoscopio | 13553 | N/A
BDG-EQUIO-00015284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a equipo de órganos equipo queda operativo | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A
BAN-LARIN-00001349 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 1349 | N/A
BAN-LARIN-00001387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 1387 | N/A
BFE-FOTOF-00015810 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se evidencia equipo roto y sin el cargador&#x0D; se realiza revisión de equipo, encontrando daño en el brazo adicionalmente el adaptador no se encontró en el servicio equipo temporalmente fuera de servicio ya que la batería del equipo se agoto y no funciona adecuadamente. | Cargador | Fotoforo | 15810 | N/A
BAN-LARIN-00006707 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 6707 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00000768 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 768 | N/A
BAN-LARIN-00011656 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 11656 | N/A
BAN-LARIN-00012075 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12075 | N/A
BAN-LARIN-00012076 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12076 | N/A
BAN-LARIN-00012077 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12077 | N/A
BAN-LARIN-00012078 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12078 | N/A
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12366 | N/A
BAN-LARIN-00012367 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 12367 | N/A
BAN-LARIN-00013668 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 13668 | N/A
BAN-LARIN-00013919 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 13919 | N/A
BAN-LARIN-00013920 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 13920 | N/A
BAN-LARIN-00013921 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 13921 | N/A
BAN-LARIN-00013553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 13553 | N/A
BAN-LARIN-00013554 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 13554 | N/A
BAN-LARIN-00013555 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 13555 | N/A
BAN-LARIN-00013556 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 13556 | N/A
BAN-LARIN-00013557 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 13557 | N/A
BAN-LARIN-00014092 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 14092 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa laringoscopio el cual no enciende se verifica el bombillo encontrándolo dañado. Se realiza cambio de este se instala bombillo nuevo de ref: 6000 y equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BDG-BASME-00010028 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento se evidencia que las mediciones están fuer del rango permitido, se realiza despiece del equipo se evidencia celdas dobladas, se realiza ajuste se lubrican partes se ensambla se realizan pruebas nuevamente y se observa que la bascula no cumple con los estándares de funcionamiento por tal motivo se recomienda dar de baja. | Baja | Bascula Mecanica | 10028 | N/A
BAN-LARIN-00012962 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A
BAN-LARIN-00010005 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hoja de laringo, verificación de carga de las baterías, se entrega el equipo al servicio en funcionamiento, para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Laringoscopio | 10005 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 6779 | N/A
BAN-LARIN-00005347 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 5347 | N/A
BAN-LARIN-00000778 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 778 | N/A
BAN-LARIN-00015725 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia falla en el bombillo por lo cual se realiza cambio de este y se instala uno nuevo dejando equipo funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 15725 | N/A
BAN-LARIN-00013920 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia falla en el bombillo por lo cual se realiza cambio de este y se instala uno nuevo dejando equipo funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 13920 | N/A
BAN-LARIN-00012077 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que el bombillo esta fundido por lo que se realiza el cambio de este, se instala un bombillo nuevo, se hacen pruebas y equipo queda funcionado correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12077 | N/A
BAN-LARIN-00012076 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que el bombillo esta fundido por lo que se realiza el cambio de este, se instala un bombillo nuevo, se hacen pruebas y equipo queda funcionado correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12076 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | 14/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificaión de tensiometro y se evidencia pera con válvula desgastada,se realiza cambio de pera con válvula totalmente nueva | Válvula | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BDG-TERMO-00014954 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo evidenciando pantalla con múltiples fracturas por lo cual se sugiere dar de baja.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Baja | Termohigrometro Digital | 14954 | N/A
BAN-LARIN-00015724 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 15724 | N/A
BAN-LARIN-00015725 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 15725 | N/A
BAN-LARIN-00015726 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de mango, bombillo, portabombilo, verificación de carga de baterías, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección. | Bombillo | Laringoscopio | 15726 | N/A
BFE-FOTOF-00015810 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de equipo en el servicio se observa que el equipo se encuentra roto, motivo por el cual se atiende llamado. Se informa a la jefe del servicio que el equipo va a ser retirado ya que no cumple con las condiciones adecuadas para el uso en el servicio. &#x0D; &#x0D; Equipo se trata de pegar, pero se fractura por el mismo punto a la hora de realizar pruebas funcionales. &#x0D; &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo ya que su estructura esta rota y en mal estado de funcionamiento&#x0D; Fecha de compra 12 Sept 2019- costo 856742 | Baja | Fotoforo | 15810 | N/A
BAN-LARIN-00012962 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de laringoscopio, se encuentra bombillo fundido. &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del bombillo y pruebas funcionales satisfactorias | Bombillo | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A
BFE-FOTOF-00000625 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de equipo, se observa que el equipo se encuentra bastante deteriorado, el servicio informa que el equipo se encontraba en un mueble bajo llave y que se encontraba fuera de servicio desde hace muchos años. se recomienda dar de baja el equipo ya que su estructura está rota y en mal estado de funcionamiento | Baja | Fotoforo | 625 | N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, encontrando daño en el brazo del fotóforo lo cual ocasionó exposición de los cables y daño del equipo dejándolo fuera de servicio, se realiza cambio de carcaza para extender su vida útil. se entrega equipo al servicio en funcionamiento, se recomienda realizar el uso adecuado del equipo para garantizar su correcto funcionamiento, se adjunta registro fotográfico del daño encontrado. se entrega para su respectiva limpieza y desinfección. | Carcasa | Fotoforo | 15060 | N/A
BFE-LAMAU-00000179 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo encontrando daño general en la carcaza, se encuentra cables expuestos e interruptor de encendido en corto circuito, por los daños presentados en la lampara, en estado de la carcaza y el corto circuito presentado en el interruptor, no es posible la reparación de la misma por tal motivo se recomienda dar de baja. | Baja | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 179 | N/A
BDG-TENPA-00006745 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete de 2 vías por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A
BAN-LARIN-00015264 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del mango, bombillo, hojas de laringoscopio, verificación de carga de las baterías. | Bombillo | Laringoscopio | 15264 | N/A
BDG-EQUIO-00005986 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a equipo de órganos ref: 3000 equipo queda funcionando | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A
BAN-LARIN-00012367 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión de laringoscopio, equipo requiere cambio de bombillo, se realiza cambio por uno nuevo, se efectúan pruebas de funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Bombillo | Laringoscopio | 12367 | N/A
BDG-TENSI-00015257 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-TENAT-00012861 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, pera, brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A
BAN-LARIN-00013920 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencian baterías desgastadas.&#x0D; Se realiza cambio de las mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bateria | Laringoscopio | 13920 | N/A
BAN-LARIN-00014221 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 14221 | N/A
BMO-TERDI-00018470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, evidenciando que el display no enciende se realiza pruebas de funcionamiento el equipo no da respuesta satisfactoria. se realiza proceso de verificación interna evidenciando componentes sueltos en su interior y presenta múltiples fracturas en su estructura, estas partes no son reparables por tal motivo se recomienda dar de baja | Baja | Termometro Digital | 18470 | N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de aros de seguridad a equipo de órganos . &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A
BMO-TERDI-00018924 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se envía termómetro con CC 262949 a calibración el cual el proveedor indica que el equipo no cumple con los parámetros establecidos para su calibración, se realizan múltiples pruebas y el quipo no presenta mejoría; por tanto no pasa la calibración.&#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. &#x0D; | Baja | Termometro Digital | 18924 | N/A
BDG-TENPA-00006749 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de equipo, se evidencia manguera de conexión de brazalete suelto.&#x0D; Se realiza ajuste de manguera y realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo queda operativo | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A
BAN-LARIN-00012078 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del mango de laringoscopio, se evidencia bombillo fundido.&#x0D; Se realiza cambio de bombillo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 12078 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se procede a realizar la instalación de bombillo nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio&#x0D; | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BMO-TRMOH-00014166 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo y se evidencia que no enciende, se realiza cambio de baterías y el equipo no presenta mejoría, se procede a realizar la verificación interna: se encuentran partes sueltas u al verificar la pantalla se evidencia fractura de la misma. &#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo ya que por sus daños internos no se pueden reparar | Bateria | Termohigrometro Digital | 14166 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | 11/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/05/2022-Novatecnica - se verifica el laringoscopio y se realizan cambios de Socket ya que presentaba intermitencia en su funcionamiento. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Socket | Laringoscopio | 6779 | N/A
BAN-LARIN-00012075 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 12075 | N/A
BAN-LARIN-00012962 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que la tapa del deposito de baterías no realiza el cierre adecuado ya que se encuentra desgastada la rosca que cumple esta función debido a esto el equipo no es funcional en el estado que se encuentra, se recomienda dar de baja | Bateria | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A
BDG-TERDI-P0002253 | 2014-10-30 | 27/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de sonda de temperatura de termohigometro se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sonda de temperatura | Termometro Digital | 2253 | N/A
BAN-LARIN-00016761 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de socket laringo ya que se encontraba con humedad. Se instala uno nuevo. Equipo funciona ok | Socket | Laringoscopio | 16761 | N/A
BDG-EQUIO-00015283 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de aros de seguridad a equipo de órganos. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Cable AC | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo del equipo de órganos ya que se fundió. &#x0D; Se instala uno nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a equipo de órganos, ya que se encontraba fundido. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se evidencia que el equipo requiere cambio de brazalete y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BDG-TENPA-00006744 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se evidencia que el equipo requiere cambio de brazalete y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A
BAN-LARIN-00012078 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de laringoscopio, ya que al verificar el equipo no enciende. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Bombillo | Laringoscopio | 12078 | N/A
OTP-CAMIL-00009474 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta daño en estructura presenta daño y deterioro en barandas, plataforma. Equipo presenta oxidación en varias partes del mismo, daño en bisagra de cabecero. &#x0D; &#x0D; Equipo dado de baja ya que presenta múltiples daños. | Baja | Camilla De Transporte | 9474 | N/A
BAN-LARIN-00012076 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de laringoscopio y se encuentra bombillo fundido por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento completadas satisfactoriamente. &#x0D; | Bombillo | Laringoscopio | 12076 | N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo y se evidencia múltiples fracturas en su estructura soporte giratorio de bombillo con fractura (esta fractura no es posible para su reparación), soporte zoom en mal estado ( no es posible su reparación), bombillo led con perdida de luz (este bombillo no se puede reemplazar). &#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. | Baja | Fotoforo | 15060 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio. &#x0D; | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BDG-TENPA-00006744 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete, se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Brazalete | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos a camilla de transporte. | Cinturon | Camilla De Transporte | 10629 | N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 2014-10-30 | 16/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/09/2024-Senior - Se realiza cambio de rueda que se encontraba en mal estado, por una de back up, entregando la camilla operativa y funcional. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9657 | N/A
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de laringoscopio adaptación neonatal el cual reporta luz baja, se cambian baterías y se realiza limpieza. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Baja | Laringoscopio | 12366 | N/A
BDG-GRAME-00008319 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza sugerencia de baja de gramera, ya que presenta conector de adaptador sulfatado y con desgaste, por tal motivo no permite el encendido con cargador. &#x0D; Se realiza adecuación para funcionamiento con 6 baterías, sin embargo se recomienda dar de baja el equipo ya que el consumo de baterias será exagerado. &#x0D; Se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Baja | Gramera | 8319 | N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 2014-10-30 | 16/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/10/2024-Senior - Se realiza cambio de rueda por backup debido a que el caucho neumático se cristalizo y se rompió. | Ruedas | Camilla De Transporte | 10629 | N/A
BDG-GRAME-00008319 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de gramera , se evidencia cable de cargador con fracturado por desgaste. se realiza adecuación con baterias equipo funciona correctamente | Bateria | Gramera | 8319 | N/A
OTP-CAMIL-00009652 | 2014-10-30 | 16/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Senior - Se evidencian ruedas cristalizadas, se instalan dos ruedas de back up, se recomienda cambio de rueda para este modelo de camilla. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9652 | N/A
BAN-LARIN-00013668 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se encuentra bombillo fundido, se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio &#x0D; | Bombillo | Laringoscopio | 13668 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia bombillo fundido. &#x0D; Se procede a hacer el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo desgastado, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BAN-LARIN-00014222 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se evidencian baterías desgastadas, se realiza cambio de la mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Bateria | Laringoscopio | 14222 | N/A
BAN-LARIN-00012962 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza cambio de pera por desgaste y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Pera | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | 04/04/2022-NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi, 06/04/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: se realiza el reporte del laringo de la sala de cirugia , no funicona , no prende , tiene bombillo fundido, 06/04/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 40457, 13/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de bombillo de mango de laringo. Se realizan pruebas de funcionamiento ok. | Bombillo | Laringoscopio | 6779 | N/A
OTP-CAMIL-00001269 | 2014-10-30 | 07/04/2022-Novatecnica - Esta revisión de camilla en donde se encuentra a base de ruedas rotas equipo presenta estructura con alto deterioro base de ruedas rotas el cual no es posible reparar por tal motivo el equipo se debe dar de baja. Se adjunta reporte de servicio e imágenes del daño | Baja | Camilla De Transporte | 1269 | N/A
BDG-EQUIO-00014197 | 2014-10-30 | 19/04/2022-Novatecnica - Se revisa el equipo y cuenta con múltiples fallas que no tienen reparación, por lo cual se realiza sugerencia de baja. | Baja | Equipo De Organos Portatil | 14197 | N/A
BDG-EQUIO-00015554 | 2014-10-30 | 19/04/2022-Novatecnica - Se revisa el equipo y cuenta con múltiples fallas que no tienen reparación, por lo cual se realiza sugerencia de baja. | Baja | Equipo De Organos Portatil | 15554 | N/A
BAN-LARIN-00012075 | 2014-10-30 | 25/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio de bombillo del laringo el cual no encendía se hacen pruebas y equipo funciona correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 12075 | N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a equipo de órganos por desgaste, pruebas satisfactorias | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 2014-10-30 | 26/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio de bombillo de equipo de órganos se instala 1 nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A
OTP-CAMIL-00014302 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza mnto correctivo, se realiza la instalación de 4 ruedas, con freno, nuevo. Pruebas de funcionamiento ok. Se adjunta reporte de servicio. | Ruedas | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 2014-10-30 | 10/06/2022-Senior - Se realiza reemplazo de rueda por suministro de biomédica, ajuste de bisagra, cabecero, pruebas ok. Se adjunta reporte de servicio. | Ruedas | Camilla De Transporte | 8945 | N/A
BDG-TERMO-00010552 | 2014-10-30 | 26/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio de sonda de temperatura de termohigrometro la cual se encontraba fracturada se instala una sonda nueva se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sonda | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A
OTP-CAMIL-00007668 | 2014-10-30 | 15/06/2022-Senior - Se realiza mnto correctivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok , se realiza la instalación de 4 ruedas nuevas y se instala el seguro pasador de baranda. se adjunta reporte de servicio | Ruedas | Camilla De Transporte | 7668 | N/A
BAN-LARIN-00018151 | 2014-10-30 | 16/06/2022-Senior - Se realiza la entrega de laringoscopios nuevos por reposición de laringoscopios que se van a dar de baja. Se realiza la entrega de un mango de laringoscopio nuevo con portabombillo y bombillo funcionando y se realiza la entrega de las siguientes hojas de laringo nuevas: * 1 Hoja de laringoscopio recta #0 *1 Hoja de laringoscopio recta #1 *1 Hoja de laringoscopio curva #2 *1 Hoja de laringoscopio curva #3 1 Hoja de laringoscopio curva #4 Se adjunta acta de entrega. | Bombillo | Laringoscopio | 18151 | N/A
BAN-LARIN-00018152 | 2014-10-30 | 16/06/2022-Senior - Se realiza la entrega de laringoscopios nuevos por reposición de laringoscopios que se van a dar de baja. Se realiza la entrega de un mango de laringoscopio nuevo con portabombillo y bombillo funcionando y se realiza la entrega de las siguientes hojas de laringo nuevas: * 1 Hoja de laringoscopio recta #0 *1 Hoja de laringoscopio recta #1 *1 Hoja de laringoscopio curva #2 *1 Hoja de laringoscopio curva #3 1 Hoja de laringoscopio curva #4 Se adjunta acta de entrega. | Bombillo | Laringoscopio | 18152 | N/A
OTP-CAMIL-00010561 | 2014-10-30 | 22/06/2022-Senior - Se realiza el cambio de rueda el cual el espigo se doblo por golpe, rueda es suministrada pro biomédica y es reemplazada. Pruebas ok. Se adjunta reporte de servicio. | Ruedas | Camilla De Transporte | 10561 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 13/07/2022-Senior - Se realiza adquisición e instalación de hidráulico nuevo en la posición de trendelenburg, se realiza las pruebas respectivas y se entrega al servicio funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | trendelenburg | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00001123 | 2014-10-30 | 21/10/2022-Senior - Se realiza fabricación de seguros de barandas e instalación. Se realizan pruebas ok | Barandas | Camilla De Transporte | 1123 | N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 2014-10-30 | 08/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: se solicita revisión de camilla fija en triage 2 adultos. tiene por debajo una varilla inestable , 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 45001, 02/10/2023-gbayona - Se cierra solicitud con el N° DE ORDEN OT-2023-1788 | Camilla fija | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: SE SOLICITA REVIAR LLANTA DE CAMILLA YA QUE ESTA HACE QUE EL PACIENTE SALTE POR EL MOVIMIENTO QUE GENERA. NO SIRVE PARA TRASLADO DE PACIENTE, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 46030, 01/09/2023-gbayona - Se cierra solicitud , con la orden de mantenimiento preventivo 2023-291 | Llanta | Camilla De Transporte | 7666 | N/A
OTP-CAMIL-00015676 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de soporte de chasis ya que se encontraba roto según muestra pruebas de funcionamiento ok | Soporte de chasis | Camilla De Transporte | 15676 | N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 2014-10-30 | 06/07/2023-Senior - Se realiza retiro de las 2 barandas para reparación de soldadura, se realiza adecuación e instalación de barandas, pruebas de funcionamiento OK. | Pintura | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 2014-10-30 | 06/07/2023-Senior - Se realiza verificación del mecanismo del cabecero rota, se realiza reparación de soldadura, se realizan pruebas de funcionamiento Ok. | Entrega | Camilla De Transporte | 271 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza instalación de hidráulico nuevo según referencia, pruebas de funcionamiento Ok | Hidraulico | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00007670 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo encontrando rueda con espigo partido a causa de mal uso (golpe) se efectúa instalación de rueda grado hospitalario antibacterial con freno nueva Se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda trabajando normalmente | espigo | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A
BAN-LARIN-00016787 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Se realiza revisión de laringoscopio evidenciando socket dañado. se procede a cambiar el socket y bombillo del equipo, quedando funcional en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 16787 | N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 2014-10-30 | 26/10/2023-Senior - Se realiza instalación de manivela de actuación de altura, desmanche de estructura, verificación de partes móviles, cinturones ok. Equipo operativo en el servicio | manivela | Camilla De Transporte | 271 | N/A
OTP-CAMIL-00007668 | 2014-10-30 | 06/12/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo encontrando ruedas con tenedores rotos a causa de golpe. Se realiza instalación y cambio de 4 tenedores de ruedas antibacteriales nuevos Pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Tenedor | Camilla De Transporte | 7668 | N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 2014-10-30 | 06/12/2023-Senior - Se realiza revisión encontrando caucho de rueda roto, se realiza cambio de rueda por rueda backup, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Ruedas | Camilla De Transporte | 9657 | N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas de freno independiente, prueba de funcionamiento, ok, se realiza instalación de barandas con proceso de pintura nueva. | Ruedas | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas de freno independiente, pruebas de funcionamiento ok, se realiza instalación de barandas con proceso de pintura nueva. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - se realiza instalación de rueda piecero por back up del hospital, se realizan pruebas ok. | Ruedas | Camilla De Transporte | 8945 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se genera cambio de bombillo (3100) a equipo de órganos, dejando equipo funcional. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
BDG-TERMO-00015441 | 2014-10-30 | 07/10/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo, se evidencia daño de pantalla y display, se realiza cambio de la misma, por una de aprovechamiento, se deja equipo operativo. | pantalla | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 2014-10-30 | 11/12/2024-Senior - Se instala cinturón macho y rueda. Se realiza ajuste y lubricación de partes móviles. Equipo en óptimas condiciones. | Cinturon | Camilla De Transporte | 9657 | N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 2014-10-30 | 02/01/2024-Senior - Se realiza instalación de 2 ruedas nuevas suministradas por departamento de compras. Se instala 1 rueda con sistema sterr y 1 rueda con sistema de freno y bloqueo central. Ajuste y lubricación de freno, pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales- | Ruedas | Camilla De Transporte | 15675 | N/A
BDG-TENPA-00006745 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera y brazalete según hallazgos en mantenimiento preventivo. | brazalete | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A
BDG-TENPO-00009601 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera y brazalete según hallazgos en mantenimiento preventivo. | brazalete | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 2014-10-30 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a camilla de transporte, se realiza cambio de rueda por una del mismo modelo que se encontraba en backup. El activo queda operativo. | Ruedas | Camilla De Transporte | 8945 | N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 24/01/2025-Senior - Se cambia rueda y tenedor por back up y se recomienda cambio de ruedas | Ruedas | Camilla De Transporte | 7666 | N/A
BLP-CNSGR-00012975 | 2014-10-30 | 24/01/2025-Senior - Capturador de imagen presenta falla de software por lo que no cumple con sus funciones, equipo no apto para su uso, propiedad del hospital | Software | Consola Grabador | 12975 | N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 2014-10-30 | 07/06/2024-Senior - Se realiza revisión de termohigrómetro se evidencia que no aprueba procesos de calibración, y presenta desgaste físico en sus carcasa, motivo por el cual no es optimo para el funcionamiento y las necesidades del servicio, a lo cual se sugiere la baja del activo. | baja | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A
BMO-TRMOH-00005631 | 2014-10-30 | 11/06/2024-Senior - Se realiza revisión de termohigrómetro se evidencia que no aprueba procesos de calibración, y presenta desgaste físico en sus carcasa, motivo por el cual no es optimo para el funcionamiento y las necesidades del servicio, a lo cual se sugiere la baja del activo. | baja | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A
BMO-TERDI-00018922 | 2014-10-30 | 05/07/2024-Senior - Se realiza revisión de termohigrómetro se evidencia daño en display, lo que impide la correcta visualización de los datos registrados, así mismo se presenta desgaste físico en su carcasa, motivo por el cual no es optimo para el funcionamiento y las necesidades del servicio, a lo cual se sugiere la baja del activo. | Baja | Termometro Digital | 18922 | N/A
BMO-TRMOH-00009050 | 2014-10-30 | 11/07/2024-Senior - Se realiza revisión de termohigrómetro se evidencia daño en display, lo que impide la correcta visualización de los datos registrados, así mismo se presenta desgaste físico en su carcasa, motivo por el cual no es optimo para el funcionamiento y las necesidades del servicio, a lo cual se sugiere la baja del activo. | Baja | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo ref 3100. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
OTP-CAMIL-00014431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital. | Cinturon | Camilla De Transporte | 14431 | N/A
OTP-CAMIL-00001277 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital. | Cinturon | Camilla De Transporte | 1277 | N/A
OTP-CAMIL-00001376 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cinturon | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A
OTP-CAMIL-00010366 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Suministrados por el hospital | Cinturon | Camilla De Transporte | 10366 | N/A
OTP-CAMIL-00007667 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; | Brazalete adulto | Camilla De Transporte | 7667 | N/A
OTP-CAMIL-00001123 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Clamps para mesas de cirugía | Camilla De Transporte | 1123 | N/A
OTP-CAMIL-00001317 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Estribos de la mesa QX | Camilla De Transporte | 1317 | N/A
OTP-CAMIL-00013578 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Tarjeta Central Interface Board (P/N: 8620136) | Camilla De Transporte | 13578 | N/A
OTP-CAMIL-00013241 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de 4 ruedas según muestra (nuevas)&#x0D; Pruebas ok | Kit válvula exhalatoria | Camilla De Transporte | 13241 | N/A
OTP-CAMIL-00013578 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de barandas que se encontraban en reparación y cromado de acuerdo a orden de compra ADM 4-22 | Baranda | Camilla De Transporte | 13578 | N/A
BDG-TENPO-00013754 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete y pera por desgaste&#x0D; Se realiza ajuste de manómetro por golpe, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Barazalete | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A
BAN-LARIN-00019085 | 2014-10-30 | 29/11/2023-Senior - Se realiza entrega de mango de laringoscopio nuevo con baterías al servicio de urgencias pediatría marca welchallyn activo fijo 19085 | Mango de laringoscopia | Laringoscopio | 19085 | N/A
BDG-TERMO-00019653 | 2014-10-30 | 25/10/2024-Senior - Se realiza entrega de termohigrómetro, se entrega equipo en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento, con sonda y calibración vigente, para el funcionamiento apropiado. | Brazalete | Termohigrometro Digital | 19653 | N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 2014-10-30 | 25/07/2022-Senior - Se realiza verificación de mangos de equipo de órganos los cuales presentan desprendimiento de cables internos al momento de intentar realizar la reparación se evidencia que el mango cuenta con una unidad totalmente sellada lo cual no permite que sea posible reparar. Dicho desgate es por uso natural del equipo se realiza la respectiva cotización de los repuestos dañados el valor de estos repuestos supera el 50% del valor total del equipo. según lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. | Baja | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A
BAN-LARIN-00005347 | 2014-10-30 | 25/07/2022-Senior - se recomienda dar de baja el equipo ya que presenta alto desgaste en la estructura. | Baja | Laringoscopio | 5347 | N/A
BAN-LARIN-00000778 | 2014-10-30 | 25/07/2022-Senior - se recomienda dar de baja el equipo ya que presenta alto desgaste en la estructura. | Baja | Laringoscopio | 778 | N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 2014-10-30 | 23/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2022-Senior - Se encuentra en cotización el repuesto para ser reemplazada, 07/10/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: se solicita revisar llantas de esta camilla , ya que no mantiene una misma dirección, 07/10/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 43339, 10/02/2023-Senior - Cambio de las cuatro llantas, se realizan pruebas de funcionamiento. | Llanta | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A
BMO-TRMOH-00014157 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se envía equipo a calibración a la empresa Celsius donde nos informa: &#x0D; En proceso de calibración detectamos que el termo higrómetro presenta problemas con la toma de humedad y temperatura lo que no permite la calibración el equipo no es operable. por tal motivo se recomienda dar de baja y solicitar su reposición. &#x0D; | Baja | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 23/05/2024-Senior - Se realiza revisión de camilla, se instalan 4 ruedas y tenedores proporcionados por JDM, se instala 2 barandas pintadas por JDM. Camilla operativa, en optimas condiciones. | Ruedas | Camilla De Transporte | 7666 | N/A
OTP-CAMIL-00010366 | 2014-10-30 | 23/05/2024-Senior - Se realiza revisión, se cambian los dos pasadores del cabecero que impedían su funcionamiento, ajuste y lubricación de partes, limpieza y desmanche. Camilla operativa, en optimas condiciones. | Pasadores | Camilla De Transporte | 10366 | N/A
OTP-CAMIL-00007665 | 2014-10-30 | 12/06/2024-Senior - Se instala una nueva palanca con resorte que es la activadora del cabecero. Camilla en optimas condiciones. | Palanca | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A
OTP-CAMIL-00014393 | 2014-10-30 | 08/07/2024-Senior - Se realiza cambio de planchas de sostenimiento de madera y se tapiza nuevamente los dos tapizados trabajo realizado por Jorge de mantenimiento. Camilla en optimas condiciones. | Planchas | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A
OTP-CAMIL-00009658 | 2014-10-30 | 08/07/2024-Senior - Se realiza cambio de rueda que perdió el neumático por cristalización y por el movimiento de la camilla con frenos puestos, se ajusta baranda. Camilla en optimas condiciones. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9658 | N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 2014-10-30 | 08/07/2024-Senior - Se reemplaza palanca activadora perdida, asegurando el cabecero, se evidencia deterioro en las barandas por golpes. | Palanca | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A
OTP-CAMIL-00010366 | 2014-10-30 | 09/08/2024-Senior - Se cambia por baranda de camilla que se encuentra en proceso de restauración de pintura, camilla en optimas condiciones | Baranda | Camilla De Transporte | 10366 | N/A
OTP-CAMIL-00001384 | 2014-10-30 | 09/08/2024-Senior - Se encuentra camilla en el servicio sin cinturones, sin embargo se había revisando hace poco y los tenia, se realiza instalación de nuevo pares de cinturones. | Cinturon | Camilla De Transporte | 1384 | N/A
OTP-CAMIL-00007435 | 2014-10-30 | 02/10/2024-Senior - Se cambian las cuatro (4) ruedas de la camilla por ruedas hospitalaria los ruedas cuentan con freno, se desolda la estructura y se suelda los soportes. | Ruedas | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A
OTP-CAMIL-00009658 | 2014-10-30 | 02/10/2024-Senior - Se cambia la rueda la otra se cristalizo el neumático y se rompió, se recomienda cambio general de ruedas de estos modelos. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9658 | N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Presenta deterioro en pintura de estructura | estrucutura | Camilla De Transporte | 16853 | N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Presenta deterioro en pintura | estrucutura | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: SE SOLICITA REVIAR LLANTA DE CAMILLA YA QUE ESTA HACE QUE EL PACIENTE SALTE POR EL MOVIMIENTO QUE GENERA. NO SIRVE PARA TRASLADO DE PACIENTE, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 46030, 01/09/2023-gbayona - Se cierra solicitud , con la orden de mantenimiento preventivo 2023-291 | Llanta | Camilla De Transporte | 7666 | N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - se realiza instalación de rueda piecero por back up del hospital, se realizan pruebas ok. | Ruedas | Camilla De Transporte | 8945 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas de freno independiente, pruebas de funcionamiento ok, se realiza instalación de barandas con proceso de pintura nueva. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas de freno independiente, prueba de funcionamiento, ok, se realiza instalación de barandas con proceso de pintura nueva. | Ruedas | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A
OTP-CAMIL-00001123 | 2014-10-30 | 21/10/2022-Senior - Se realiza fabricación de seguros de barandas e instalación. Se realizan pruebas ok | Seguros | Camilla De Transporte | 1123 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla hidráulica, se reemplaza el pasador, dejando esta en completo funcionamiento y operativa. | pasador | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00015676 | 2014-10-30 | 15/09/2022-Senior - Se realiza mnto correctivo, se realiza desarme de baranda encontrando rota la base, se realiza reparación con soldadura por parte de mnto. Se adjunta reporte de servicio | Baranda | Camilla De Transporte | 15676 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 13/07/2022-Senior - Se realiza adquisición e instalación de hidráulico nuevo en la posición de trendelenburg, se realiza las pruebas respectivas y se entrega al servicio funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Frenos | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 2014-10-30 | 11/12/2024-Senior - Se instala cinturón macho y rueda. Se realiza ajuste y lubricación de partes móviles. Equipo en óptimas condiciones. | Cinturon | Camilla De Transporte | 9657 | N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 2014-10-30 | 08/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: se solicita revisión de camilla fija en triage 2 adultos. tiene por debajo una varilla inestable , 02/02/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 45001, 02/10/2023-gbayona - Se cierra solicitud con el N° DE ORDEN OT-2023-1788 | estructura | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A
OTP-CAMIL-00015676 | 2014-10-30 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia tornillo de guía de palanca roto, se realiza cambio del tornillo y queda en funcionamiento el sistema de freno | Palanca | Camilla De Transporte | 15676 | N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 24/01/2025-Senior - Se cambia rueda y tenedor por back up y se recomienda cambio de ruedas | Ruedas | Camilla De Transporte | 7666 | N/A
OTP-CAMIL-00014773 | 2014-10-30 | 16/01/2025-Senior - Se desatapa el sistema de la baranda ya que estaba obstruido por basura, se limpia y lubrica. | Baranda | Camilla De Transporte | 14773 | N/A
OTP-CAMIL-00015571 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza verificación de la parte interna encontrando rota la base, se realiza soldadura en los mecanismos internos. Pruebas ok. | Cable AC | Camilla De Transporte | 15571 | N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza reparación de barandas, se realizan pruebas de funcionamiento. OK | Cable AC | Camilla De Transporte | 15675 | N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 2014-10-30 | 06/07/2023-Senior - Se realiza retiro de las 2 barandas para reparación de soldadura, se realiza adecuación e instalación de barandas, pruebas de funcionamiento OK. | Cable AC | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 2014-10-30 | 06/07/2023-Senior - Se realiza verificación del mecanismo del cabecero rota, se realiza reparación de soldadura, se realizan pruebas de funcionamiento Ok. | Cable AC | Camilla De Transporte | 271 | N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza instalación de hidráulico nuevo según referencia, pruebas de funcionamiento Ok | Cable AC | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A
OTP-CAMIL-00008925 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo encontrando rueda atascada por residuos de gasas quirúrgicas lo cual impide su libre movimiento y activación del freno, se realiza limpieza y eliminación de residuos atascados. Lubricación de rodamientos. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Cable AC | Camilla De Transporte | 8925 | N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Equipo es retirado para intervención externa, se efectúa reforzamiento estructural en plataforma, soldadura de soporte de cabecero roto, adecuación de estructura metálica. Equipo presenta deterioro en pintura por acumulación de líquidos, se realiza limpieza y desmanchado estructura. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Camilla De Transporte | 16853 | N/A
OTP-CAMIL-00007670 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo encontrando rueda con espigo partido a causa de mal uso (golpe) se efectúa instalación de rueda grado hospitalario antibacterial con freno nueva Se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda trabajando normalmente | Cable AC | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo encontrando rueda golpeada con daño en activación de freno. Se efectúa desmontaje y revisión de rueda, reparación de guía de anclaje platina de activación de freno, ajuste de soporte, guía plástica de bloqueo y freno Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Camilla De Transporte | 10629 | N/A
BDG-TENAT-00012866 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Tensiómetro presenta ruptura de aro de anclaje a la base, se realiza reparación de aro, equipo queda operativo en el servicio. | Cable AC | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A
BAN-LARIN-00016787 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Se realiza revisión de laringoscopio evidenciando socket dañado. se procede a cambiar el socket y bombillo del equipo, quedando funcional en el servicio | Bombillo | Laringoscopio | 16787 | N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 2014-10-30 | 26/10/2023-Senior - Se realiza instalación de manivela de actuación de altura, desmanche de estructura, verificación de partes móviles, cinturones ok. Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Camilla De Transporte | 271 | N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 2014-10-30 | 09/11/2023-Senior - Se realiza instalación de 1 pareja de cinturón, se encuentra baranda trabada, se realiza lubricación y ajuste de partes, verificación de frenos hidráulicos y barandas, limpieza y desmanche | Cable AC | Camilla De Transporte | 10629 | N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 2014-10-30 | 29/11/2023-Senior - Se realiza reparación externa de baranda, reconstrucción de puntas de anclaje, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo se entrega en condiciones físicas y funcionales. | Cable AC | Camilla De Transporte | 15639 | N/A
OTP-CAMIL-00000941 | 2014-10-30 | 06/12/2023-Senior - Se realiza reparación de equipo por parte de departamento de mantenimiento, tapizado general de estructura superior y pintura de estructura metálica Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Cable AC | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A
OTP-CAMIL-00007668 | 2014-10-30 | 06/12/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo encontrando ruedas con tenedores rotos a causa de golpe. Se realiza instalación y cambio de 4 tenedores de ruedas antibacteriales nuevos Pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Cable AC | Camilla De Transporte | 7668 | N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 2014-10-30 | 06/12/2023-Senior - Se realiza revisión encontrando caucho de rueda roto, se realiza cambio de rueda por rueda backup, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Cable AC | Camilla De Transporte | 9657 | N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 2014-10-30 | 21/12/2023-Senior - Se evidencia daño en sonda de termohigrómetro, se realiza cambio por sonda diferente, se verifica que el equipo queda funcionando en el servicio. | Sonda | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se genera cambio de bombillo (3100) a equipo de órganos, dejando equipo funcional. | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 2014-10-30 | 02/01/2024-Senior - Se realiza instalación de 2 ruedas nuevas suministradas por departamento de compras. Se instala 1 rueda con sistema sterr y 1 rueda con sistema de freno y bloqueo central. Ajuste y lubricación de freno, pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales- | Cable AC | Camilla De Transporte | 15675 | N/A
BDG-TENAT-00012867 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | pera | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A
BDG-TENSI-00014224 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | pera | Tensiometro | 14224 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | pera | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A
BAN-LARIN-00006779 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia desgaste en su anclaje con la hoja, al momento de ajustar las distintas hojas se sueltan y no realiza un buen contacto con el soket Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Laringoscopio | 6779 | N/A
BDG-EQUIO-00017911 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se efectúa limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, verificación de bombillos, lentes y espejo oftalmológico, verificación de partes mecánicas. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 17911/17912 | N/A
BDG-EQUIO-00017913 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se efectúa limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, verificación de bombillos, lentes y espejo oftalmológico, verificación de partes mecánicas. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A
BDG-EQUIO-00017915 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se efectúa limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, verificación de bombillos, lentes y espejo oftalmológico, verificación de partes mecánicas. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A
BDG-EQUIO-00017917 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se efectúa limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, verificación de bombillos, lentes y espejo oftalmológico, verificación de partes mecánicas. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A
BDG-EQUIO-00017919 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se efectúa limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, verificación de bombillos, lentes y espejo oftalmológico, verificación de partes mecánicas. | Bombillo | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A
BFE-FOTOF-00016794 | 2014-10-30 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 05/10/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo el cual presenta bombillo en mal estado. se evidencia que se genera sobrecalentamiento en el bobillo. El quipo no es funcional en el servicio de esta forma. Según lo descrito anteriormente equipo queda fuera de servicio mientras se realiza la cotización de repuesto requerido | Bombillo | Fotoforo | 16794 | N/A
BMO-TRMOH-00014340 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se envían equipos a calibración a la empresa Celsius en donde nos informan que:&#x0D; &#x0D; En el proceso de calibración detectamos que el termóhigrometro presentan problemas por lo cual no permite realizar calibración del equipo&#x0D; &#x0D; por tal motivo se recomienda dar de baja los equipos. | Baja | Termohigrometro Digital | 14340 | N/A
BAN-LARIN-00015728 | 2014-10-30 | 02/08/2023-NO_DEFINIDO - , 07/09/2023-Senior - Mantenimiento no se realiza ya que el equipo se dio de baja. | Baja | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A
BDG-BASTA-00001066 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 08/06/2023-Senior - se realiza ajuste y cuando se procede a verificar, se evidencia que el equipo excede los errores permitidos por el fabricante y esto se debe al desgaste del soporte del indicador de peso. Por lo anterior se retira la báscula del servicio y se recomienda dar la baja | Baja | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A
BAN-LARIN-00001387 | 2014-10-30 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - , 09/09/2024-Biomedico1 - Se retira equipo del servicio ya que contaba con sugerencia de baja y previamente se entregó el equipo de reposición | Baja | Laringoscopio | 1387 | N/A
BAN-LARIN-00001387 | 2014-10-30 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 04/03/2024-Biomedico1 - El equipo se encuentra dado de baja. Sin embargo se reraliza verificacion general del equipo se evidencia alto desgaste en el anclaje de las ojas de laringo equipo se encuentra altamente desgastado. Se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Laringoscopio | 1387 | N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 2014-10-30 | 02/04/2024-NO_DEFINIDO - , 09/05/2024-Biomedico1 - Equipo ya cuenta con sugerencia de baja se encuentra pendiente por renovacion tecnologica | Baja | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A
BMO-PULSO-00001075 | 2014-10-30 | 09/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/01/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro , 10/01/2024-Biomedico1 - Debido a que funciona de manera intermitente | Oxímetro | Pulsoximetro | 1075 | 98-0579CRXT
BFC-CALLI-00018241 | 2014-10-30 | 12/10/2022-Senior - Se le realiza el cambio del fusible al equipo, y el personal de la institución verifico la toma corriente. Además se evidencia el equipo funcionando correctamente | Fusible | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812
BFC-CALLI-00018241 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - Acciones correctivas: -Instalación PID controlador serie: 202205311001009 - Retiro PID controlador serie: 202205311001009 Ajustes y configuración del PID controlador en magnitud de temperatura y lectura de indices térmicos. Se inicia autocalibración en el PID con comportamiento de temperatura programada de 37 °C y tomada de 37 °C la cual no desciende ni se estabiliza en la temperatura programada. Equipo funciona correctamente | Controladores | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812
BFC-CALLI-00018241 | 2014-10-30 | 28/02/2023-Senior - Durante la valoración física y funcional del equipo incipiente se identifica que el equipo se apaga al llegar a lectura de 39 °C. Hallazgos. - se observa ausencia del aislante térmico. -PID controlador no realiza calibración. Acciones correctivas: - Se instala PID controlador serie: 202205311001009 -Retiro PID controlador serie: 202205311001009 Ajustes y configuración del PID controlador en magnitud de temperatura y lectura de indices térmicos. Se inicia autocalibración en el PID con comportamiento de temperatura programada de 37 y tomada de 50 °C la cual no desciende ni se estabiliza en la temperatura programada. Equipo fuera de servicio. | Cable AC | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812
BDG-TERMO-00016766 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de termo higrómetro según indicaciones del personal del servicio | Cable AC | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431
BDG-TERMO-00016766 | 2014-10-30 | 28/04/2022-Novatecnica - Se realiza inspección del estado del equipo y se evidencia que la pantalla de este posee golpe fuerte generado por la caída, se evidencia manchas negras en pantalla no es posible su arreglo, se recomienda dar de baja el equipo. Se adjunta reporte de servicio | Baja | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431
BDG-TERMO-00016783 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo y se evidencian baterías desgastadas, se realizan cambio de las mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Bateria | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033
BDG-TERMO-00016784 | 2014-10-30 | 28/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/06/2022-Novatecnica - Se realiza la inspección del termohigrometro y se cambia la batería, se limpia y se entrega al servicio funcionando correctamente. | Bateria | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034
BDG-TERMO-00016784 | 2014-10-30 | 25/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/07/2022-Biomedico1 - se realiza reparación de sonda de temperatura de termohigometro ya que se encontró fracturada se realiza reparación se cambia batería equipo funciona correctamente | Bateria | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034
BDG-TERMO-00016782 | 2014-10-30 | 13/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/01/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de batería de termohigometro se recomienda realizar el cambio de batería ya que presenta desgaste | Bateria | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035
BDG-TERMO-00016779 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo se encuentra apagado por desgaste de batería, se realiza cambio de batería por una que se encontraba en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; | Bateria | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044
BDG-TERMO-00016779 | 2014-10-30 | 09/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/04/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de batería de termohigmetro se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bateria | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044
BDG-TERMO-00016785 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sonda de temperatura debido a que se encontró rota, se instala una nueva, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sonda | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la revisión del equipo, se revisa la válvula Sv4, se hace chequeo de las temperaturas del vaporizador y de la cámara los cuales se encuentran bien.&#x0D; &#x0D; Se le pregunta al operario de la tarde y manifiesta que ha trabajado el equipo y el mismo a trabajado bien. Solo le fallo por a puerta pero es por el piston el ya se solcito y se encuentra en importación. | Baja | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se4 realiza instalación de repuestos de pistón de segur de puerta y de válvula de aire, se realizan pruebas de funcionamiento con pruebas de fugas de las partes instaladas. se realiza prueba de escape es de 0,021 torr/min.&#x0D; Se realiza cambio cuando el equipo tiene 16224 ciclos.&#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente. Se entregan los repuestos retirados.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma, cambio de kit general y de bomba de vacío con repuesto de 3 clampy una unión con oring. se realiza verificación de válvulas de 3 vías sensor de nivel de peróxido se realiza ajuste de seguro de puerta se identifica reservorio manchado y desgaste en el inyector y epaque de la puerta se realiza prueba de escape con tasa 0.020torr/min. 18630 ciclos | Sensor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra tasa de escape de 0.392 torr. se revisa sello de cámara tubería de salida sv5, sv8, sv6 y sv4, válvula de paso de aire y peróxido a la cámara, se revisa inyector. se encuentra válvula sv4 con paso de peróxido lo que aumenta la presión a la cámara, se realiza el cambio de esta por una nueva. se realiza prueba de fuga y acompañamiento de ciclos represados.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente. se requiere el cambio de mangueras de transporte de peróxido por desgaste, se va a realizar seguimiento | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza pruebas de funcionamiento con inyector de surgiplast en las cuales se evidencia un mejor trabajo del equipo, en cuanto al cebado del reservorio e inyecciones en la etapa de esterilización, se toma evidencias, se realiza cambio de mangueras de conexión de válvula SV4, se realizan pruebas de fugas, se envían ciclos con carga con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/01/17&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza revisión, limpieza y ajuste válvulas solenoides, sensores tarjetas electrónicas, mangueras, conectores, se hace limpieza de bomba motor, compresor, cambio de kit de bomba de vacío, aceite, filtros, se realizan pruebas de funcionamiento, ciclos de prueba, prueba de escape.&#x0D; se recomienda tener papel en la impresora, cambio de base de los filtros de aceite ya que presentan porosidad. &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/01/17&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se realiza limpieza general del equipo, verificación de válvulas de 3 vías, se reemplaza kit de mantenimiento de bomba de vacío, se realiza drenaje del compresor, se cambio kit de reparación de válvula de aceite, se realiza prueba de escape con resultados 0.021 torr/min, se realiza ciclo con carga con resultado satisfactorio. Se realiza mantenimiento cuando el equipo tiene 16.735 ciclos. Se identifica cámara muy sucia, se recomienda limpiarla más seguido. Se visualiza reservorio muy manchado se deben cambiar 2 clamp. Equipo funcional. | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del codo que se conecta la válvula al canister, se debe hacer seguimiento al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento de resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Se cambia codo acople rápido. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica esterilizador steris por error de baja presión, se realiza contacto con mantenimiento para solucionar problema externo. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Baja | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, purga en sistema de inyección y seguimiento a los ciclos, se identifica que en el ciclo con carga la presión de inyección es muy baja , se debe realizar evaluación del polipropileno para ver so es viable en este equipo, se verifica funcionamiento del inyector el cual esta correcto. &#x0D; Se realiza cuando el equipo cuenta con 20888 ciclos, 4285 en bomba&#x0D; Se requiere capacitación ya que se evidencia mal uso en el equipo y materiales que no deben ir en el ciclo como plásticos y Micropore. | Baja | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se envía ciclo no lumen, ciclo prueba de fugas y ciclo con instrumental se evidencia que el equipo está trabajando correctamente, &#x0D; Se recomienda secar el instrumental correctamente para su buen funcionamiento.&#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Baja | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza, revisión y ajuste de bomba, puerta cambio de filtro de aire, filtro manifold aire, filtro entrada de aire a la cámara, aceite, filtros de aceite, filtro de olor, cambio de compresor, válvulas SV4 y SV5, kit válvula, batería memoria, aceite de bomba de vacío, manija de la puerta, se ajustan parámetros de bomba de vacío. &#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/12/16&#x0D; **************************&#x0D; | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave steris el cual presenta falla de presión baja ya que se realiza carga inadecuada | Baja | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de compresor, cambio de conector de filtros, se realiza la instalación del compresor y del conector de los filtros, se hacen pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias. | Cable AC | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/12/16&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión, limpieza y ajuste de válvulas olenoides, filtro, compresor, reservorio, cilindro interno, empaque sello de puerta, se realiza cambio de kit de aceite de bomba, purga de compresor, limpieza de válvula de recirculación aceite y ajuste scanener copara. se realizan pruebas de funcionamiento prueba de escape 0.021torr/min. numero de ciclos: 23062&#x0D; | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo se encuentra fuga de aceite en el empaque de la bomba, se recomienda cambio oportuno del mismo. &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Empaque | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa el equipo y se encuentra que la impresora está en falla se requiere cambio. Se desconecta la impresora y se entrega equipo sin la impresora pendiente cambio . Se adjunta reporte de servicio | Impresora | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 15/06/2023-Senior - Se revisa el equipo y se realiza ajuste en el lector de los QR y no se encuentra ningún daño, se evidencia que son las copas que el equipo no reconoce los códigos, se realiza cambio de etiqueta y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias. Se entrega equipo en buenas condiciones de uso, se recomienda realizar cambio de copa, equipo en funcionamiento. | Lector QR | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 07/07/2023-Senior - Se realiza la revisión del equipo, donde se observa un goteo de aceite mínimo. Por tal motivo se ajusta cada uno de los tornillos de la bomba y se seca el remanente existente. De equipo seguir con la falla se procederá a realizar el montaje de la bomba y verificar los empaques y retenedores internos de la misma. Se hace prueba de fuga con tasa de salida de 0,021 torr/min. | Barandas | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 21/05/2024-Senior - Se realiza inspección del equipo, verificando fusibles, entradas de alimentación. Se observa que la UPS que está conectada al equipo no está funcionando, no sale voltaje de salida por lo q se conecta el equipo directo a la red. Se hacen pruebas funcionales, pasa las respectivas pruebas. Equipo queda funcionado normalmente en el servicio según parámetros del fabricante | UPS | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 14/06/2024-Senior - Se realiza la revisión del equipo, debido a que el mismo no hace vacío, se consigue que el equipo tiene una entrada de aire por el empaque, por tal motivo se cambia el empaque. Empaque que estaba en la oficina de ingeniería del hospital. Se trae la silicona pegante para la instalación del empaque la cual falta la remisión el número de parte es R005300810, 14/06/2024-Senior - Se hacen 3 ciclos de prueba. Funcionando correctamente. Se recomienda no ingresar material que no sea compatible con el peróxido de hidrógeno eso nos produces aumento en las presiones y provoca fallas y desgaste en el equipo. | Empaque | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 18/06/2024-Senior - Se realiza la revisión y ajuste de clanes, filtro interno de bomba, puerta, empaque sello de puerta, válvulas de tres vías, mangueras, conectores, válvulas neumáticas, se realiza prueba de vacío donde se evidencia que el máximo de vacío es 0.9 con cámara vacia, se hace ajuste de parámetros de transductor, se realizan ciclos con carga las cuales no pasaron de la evacuación, se realizará y pruebas a la bomba para ver si no tiene pérdida de fuerza en funcionamiento. | filtro | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 18/06/2024-Senior - Se realiza ajusto ferrul de manguera de válvula sV6, ajustes de valores de transductores, ciclos de prueba con carga | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a esterilizador de baja temperatura para la instalación de dos válvulas, donde se reemplazan electroválvulas SV4 y SV5. Se ajustan terminales de peróxido. Se ajustan clanes. Se realizan pruebas de escape. Se realizan ciclos No Lumen satisfactorios Se entrega equipo en funcionamiento. Equipo en observación. | Válvula | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BSD-ESTBA-00012837 | 2014-10-30 | 30/08/2023-Senior - Se revisa origen de la fuga, para ello se revisan empaques de las secciones de la bomba. los tapones y acoples de entrada y salida de filtros la recamara se verifica el nivel de aceite y se observa una cantidad de 3/4 partes de su capacidad. El equipo se encuentra operativo. Se requiere cambio de kit de acople de motor-bomba | Empaque | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15
BCC-ELCBI-00000523 | 2014-10-30 | 08/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificaión de electrobisturi y se evidencia fractura en cable de placa ,esto ocasiona intermitencia en su funcionamiento Se requiere cambio de cable., 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificaión de electrobisturi y se evidencia fractura en cable de placa ,esto ocasiona intermitencia en su funcionamiento Se requiere cambio de cable. | Cable | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT
BCC-ELCBI-00000523 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, cable ac, fusibles, Alarma REM, panel de control, pedales monopolar y bipolar y prueba de alarmas audibles, adicionalmente se realiza prueba de funcionamiento final con lápiz y selección de potencia monopolar en corte-coagulación y bipolar verificando los valores con analizador de electrocirugía Marca: Fluke RF 303, Serie: 1539038, certificado #V0511-16.&#x0D; &#x0D; | Fusible | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT
BCC-ELCBI-00000523 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica el equipo y se evidencian múltiples daños en la carcasa las cuales afectan el panel de mando y conectores de placa y lápiz esto afecta su funcionamiento. &#x0D; Al verificar las potencias entregadas con el analizador se evidencia una variación significativa en las potencias los cuales no son permitidas por manual. Al realizar las reparaciones con manual se recomienda cambio de transistores de potencia, estos repuestos ya no son comerciales por tal motivo se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT
BMP-MESAC-00002782 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cable AC de mesa de cirugía. Equipo queda funcionando correctamente. | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110
BMP-MESAC-00002782 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de mesa de cirugía la cual reportan que no sube ni baja, al verificar se evidencia protector metálico del sistema electro hidráulico doblado al verificar su estado interno se evidencia fractura de soporte de protector metálico y electroválvulas afectadas por la fuerza que ejerció el soporte metálico, se retira equipo y se deja fuera de servicio | Baja | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110
BMP-MESAC-00002782 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de Cuatro (4) soportes de brazo reparados de acuerdo a orden de compra ADM 16-21, se&#x0D; entregan con tapizado nuevo en perfectas condiciones fisicas y de funcionamiento | Soporte brazo | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110
BMP-MESAC-00002782 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de 2 acrílicos para mesa de cx que se encontraban en fabricacion | acrilicos | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110
OTP-CAMIL-00001134 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - SE REALIZA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 SEGUROS DE BARANDA NUEVO,SE REALIZA LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,OK | baranda | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819
OTP-CAMIL-00001134 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - SE REALIZA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 SEGUROS DE BARANDA NUEVO,SE REALIZA LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,OK | Seguros | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819
BEF-NEVER-00006630 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el térmico del equipo se salta y la unidad trabaja permanentemente lo que provoca que la unidad trabaje constantemente y baje a temperaturas de -3°C, esta temperatura no es adecuada para el almacenamiento de los medicamentos, adicionalmente el equipo se encuentra deteriorado en su estructura física por tal motivo se sugiere dar de baja. &#x0D; | Baja | Nevera | 6630 | 080123-00602
BEF-NEVER-00006630 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el térmico del equipo se salta y la unida trabaja permanentemente lo que provoca que la unidad trabaje contantemente y baje a temperatura de menos -3°C, esta temperatura no es adecuado para los medicamentos que almacenan adicionalmente el equipo se encuentra deteriorado en su estructura física por tal motivo se sugiere dar de baja. | Baja | Nevera | 6630 | 080123-00602
BEF-NEVER-00006630 | 2014-10-30 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 29/08/2022-Biomedico1 - Se retira equipo del servicio ya que llego la reposición de este mismo Este equipo ya se le había emitido la recomendación de baja (23/08/2021) | Baja | Nevera | 6630 | 080123-00602
BDG-BASTA-00016901 | 2014-10-30 | 19/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/03/2024-Senior - se realiza inspección del equipo se evidencia desgaste de baterías se realiza la solicitud de baterías se realiza el cambio se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente. | Bateria | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725
BDG-BASTA-00016901 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se procede a realizar cambio de baterías por desgaste. Se instalan unas baterías nuevas. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Bateria | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725
BMO-PULSO-00000130 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia daño en la interfaz de sensor de saturación el cual tiene fractura interna este accesorio no es comercial. por tal motivo se sugiere dar de baja.&#x0D; &#x0D; El sensor de spo2 se encuentra en buen estado por lo cual será usado en los monitores marca draeger | Baja | Pulsoximetro | 130 | 100-07128051-C
BMO-PULSO-00000364 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia daño en la interfaz de sensor de saturación el cual tiene fractura interna este accesorio no es comercial. por tal motivo se sugiere dar de baja. El sensor de spo2 se encuentra en buen estado por lo cual será usado en los monitores marca draeger | Baja | Pulsoximetro | 364 | 100-08078051-C
BAS-SUCCI-00017909 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo el cual es reposición por el que se tenía en el servicio ya que el equipo se sugirió dar de baja por daño de este debido a desgaste y uso. &#x0D; Equipo se entrega funcionando en buenas condiciones, se recomienda el buen uso de este | Baja | Succionador Portatil | 17909 | 101005
BAS-SUCCI-00017908 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo el cual es reposición por el que se tenía en el servicio ya que el equipo se sugirió dar de baja por daño de este debido a desgaste y uso. &#x0D; Equipo se entrega funcionando en buenas condiciones, se recomienda el buen uso de este | Baja | Succionador Portatil | 17908 | 101024
BAS-SUCCI-00017910 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo el cual es reposición por el que se tenía en el servicio ya que el equipo se sugirió dar de baja por daño de este debido a desgaste y uso. &#x0D; Equipo se entrega funcionando en buenas condiciones, se recomienda el buen uso de este | Baja | Succionador Portatil | 17910 | 101025
BAS-SUCCI-00017907 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo el cual es reposición por el que se tenía en el servicio ya que el equipo se sugirió dar de baja por daño de este debido a desgaste y uso. &#x0D; Equipo se entrega funcionando en buenas condiciones, se recomienda el buen uso de este | Baja | Succionador Portatil | 17907 | 101039
BAS-SUCCI-00017907 | 2014-10-30 | 15/11/2023-Senior - Se realiza correctivo, se hace entrega, se recomienda no golpes, ni presión en el soporte. Equipo queda operativo en el servicio. | Cable AC | Succionador Portatil | 17907 | 101039
BAS-SUCCI-00017906 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo al área de salas de cirugía se recomienda tener precaución a la hora de manipular el equipo. | 21. (No aplica - Fabricación de bandeja y refuerzo de estructura de carro) | Succionador Portatil | 17906 | 101041
BRA-DESFI-00013170 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros por comparación. &#x0D; Se evidencia que la batería se encuentra desgastada, y requiere cambio urgente, sin embargo los repuestos y el servicio para el desfibrilador cardioserv se encuentran descontinuados EOL.&#x0D; por lo anterior, se recomienda dar de baja ele quipo&#x0D; Fecha de adquisición: 06 diciembre 2007 | Baja | Desfibrilador | 13170 | 101175245
BRA-DESFI-00003418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cual se encuentra en el área de urgencias reanimación, se realiza revisión física del equipo, cable AC y accesorios del equipo, se hace inspección de funcionamiento del equipo se realizan pruebas de funcionamiento de batería, se realizan cargas y descargas en analizador iniciando desde 30 Joules hasta 300 Joules, realizando comparación de datos con el analizador. &#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente, las pruebas son efectuadas dentro de los parámetros exigidos por el fabricante. | Bateria | Desfibrilador | 3418 | 101179193
BRA-DESFI-00003418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, el cual se encuentra en el área de urgencias reanimación en donde se inicia con la inspección física del equipo, cable AC y accesorios del equipo los cuales se encuentran en buenas condiciones, se realiza inspección de funcionamiento del equipo realizando pruebas de carga y descarga en modo batería con el analizador marca fluke modelo impulse 7000dp serie 4759049 certificado de calibración V50102-20 iniciando desde 10 Joules hasta 360 Joules y al realizar la comparación de datos se evidencia que el equipo funciona correctamente, las pruebas realizadas son efectuadas dentro de los parámetros exigidos por el fabricante. | Bateria | Desfibrilador | 3418 | 101179193
BRA-DESFI-00003418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros por comparación. &#x0D; Se evidencia que la carcasa se encuentra desgastada, las palas del equipo requieren cambio, sin embargo los repuestos y el servicio para el desfibrilador cardioserv se encuentran descontinuados EOL.&#x0D; por lo anterior, se recomienda dar de baja ele quipo&#x0D; Fecha de adquisición: 21 octubre 2008&#x0D; | Baja | Desfibrilador | 3418 | 101179193
BMP-MESAC-00012524 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de estribo de sala de partos 2. se realizan pruebas y ya no se mueve. | Corretivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004
BAS-SUCCI-00009068 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo y se evidencia daño en el manómetro de visualización de presión, se realiza ajuste y no presenta mejora&#x0D; se realiza prueba de presión negativa la cual no son optimas, se realiza limpieza y ajuste del motor y ajuste de empaques los cuales ya presentan desgaste y no general presión suficiente.&#x0D; por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Baja | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162
BAS-SUCCI-00007519 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 22/05/2019: Se da de baja ya que no tiene buena presion negtiva | Baja | Succionador Portatil | 7519 | 10900002185
BAS-SUCCI-00007514 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 17/09/2019: SE DA DE BAJA POR DESGASTE EN EL BOBINADO | Baja | Succionador Portatil | 7514 | 10900002189
BAS-SUCCI-00007518 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. &#x0D; Se evidencia que equipo presenta desgaste total de su estructura, daño de manómetro y pruebas de funcionamiento no aprobadas, ya que no cuenta con fuerza suficiente de succión establecidas por el fabricante, por lo anteriormente descrito se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190
BAS-SUCCI-00003825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 22/05/2019: Se da de baja ya que no tiene buena presion negtiva | Baja | Succionador Portatil | 3825 | 109700001655
BLP-NEUMO-00013796 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a cabezal de cámara de torre wolf | Cabezal | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703
BLP-CABCA-00223979 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de cámara torre wolf presentaba interferencia se realiza verificación de cable se observa que el cable esta fracturado internamente se realiza cambio de cable por uno usado pero este se encontraba en mejores condiciones se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando sin novedad | Cable | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979
OTP-CAMIL-00009888 | 2014-10-30 | 25/10/2024-Senior - Se desarma y lubrica el sistema que sostiene el atril, se deja en optimas condiciones y se instala cinturón faltante | Cinturon | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319
OTP-CAMIL-00009941 | 2014-10-30 | 29/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, se instalan dos pares de cinturones, se arregla el freno dañado, tornillo de palanca actuadora rota, se arregla y cuadra el freno hidráulicos y barandas bien. | Cinturon | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478
BFE-FOTOF-00018272 | 2014-10-30 | 30/11/2023-Senior - SE REALIZA INSPECCION GENERAL AL EQUIPO Y SE EVIDENCIA GOLPES Y FRACTURA EN LA CARCASA DE LA BATERIA SE REVISA ESTADO DE LAS PERILLAS DE AJUSTE, DE ENCENDIDO,ESTADO DEL CABEZAL Y ESTADO DEL LED SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE REALIZA PRUEBAS DE ENCENDIDO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE ADJUNTA FOTOS DEL ESTADO DE LA BATERIA NOTA: SE RECOMIENDA EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS CON LAS CAIDAS Y GOLPES. | Bateria | Fotoforo | 18272 | 1107149223
BCC-ELCBI-00015183 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de las pinzas y se evidencia que lote de pinzas se asignan al equipo al que se instala por primera vez, se realiza selección de las pinzas que sirven y se desechan las que no. Por otra parte se indica al servicio no volver a solicitar ese lote de pinzas. Equipo funciona correctamente. | Pinza | Electrobisturi armonico | 15183 | 1111736053
BCC-ELCBI-00015183 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza actualización de software de generador amónico. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se adjunta evidencia de actualización | Software | Electrobisturi armonico | 15183 | 1111736053
BIQ-RESEC-01133395 | #ERROR! | 08/08/2024-Senior - Se realiza reparación del lente. | Lente | Resectoscopio |  | 1133395
OTP-CAMIL-00016243 | 2014-10-30 | 23/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Senior - Se cambia rueda que se cristalizo la la llanta y se despedazo, se cambia por back up. Se recomienda cambio general de ruedas. | Ruedas | Camilla de transporte | 16243 | 11458
OTP-CAMIL-00016243 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo encontrando ruedas frenadas, generando mal funcionamiento, se realiza limpieza de las 4 ruedas y lubricación de las mismas, pruebas de funcionamiento OK. OBSERVACIÓN: Ruedas con exceso de suciedad | Ruedas | Camilla de transporte | 16243 | 11458
OTP-CAMIL-00016243 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cinturon | Camilla de transporte | 16243 | 11458
OTP-CAMIL-00016243 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo encontrando ruedas frenadas, generando mal funcionamiento, se realiza limpieza de las 4 ruedas y lubricación de las mismas, pruebas de funcionamiento OK. OBSERVACIÓN: Ruedas con exceso de suciedad | Cable AC | Camilla de transporte | 16243 | 11458
OTP-CAMIL-00009655 | 2014-10-30 | 08/02/2023-Senior - Se realiza verificación de estado físico encontrando una rueda completamente rota, se realiza cambio de rueda por una de back up, equipo funcionando correctamente. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9655 | 11470
OTP-CAMIL-00009655 | 2014-10-30 | 08/02/2023-Senior - Se realiza verificación de estado físico encontrando una rueda completamente rota, se realiza cambio de rueda por una de back up, equipo funcionando correctamente. | Ruedas | Camilla De Transporte | 9655 | 11470
OTP-CAMIL-00009655 | 2014-10-30 | 26/10/2023-Senior - Se realiza instalación de cinturón y baranda derecha, se arregla mecanismo, camilla presenta deterioro estructural por golpes, lubricación de partes móviles y verificación de partes, desmanche, canastillas deterioradas. | Cable AC | Camilla De Transporte | 9655 | 11470
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi.&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de sensor de saturación en donde se evidencia daño del mismo. se solicita a compras sensor nuevo(codigo:A250003) y se instala en el servicio. se realizan las pruebas respectivas y se entrega funcionando correctamente y en buenas condiciones | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00000297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 11412&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: el cargador del monitor ubicado en el quinto C se encuentra dañado,&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza la reision del monitor de signos de la unidad funcional en donde se evidencia que el equipo se encuentra cargando correctamente y funcionando. | Cargador | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - orden corresponde a biomedica&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario GERENTE&#x0D; &#x0D; se realiza el cambio del sensor de saturación por uno nuevo y el equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 11425&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Daño de pulsoximetro del are de trauma servicio de urgencias&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:orden corresponde a biomedica&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario GERENTE&#x0D; &#x0D; se realiza el cambio del sensor de saturación por uno nuevo y el equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00010049 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se cancel el preventivo por que este equipo se dio de baja desde el mes de febrero del 2019 por daño en la pantalla | Baja | Monitor De Signos Vitales | 10049 | EX-31004637
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete a monitor. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de pulsoximetro del monitor. Equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de pulsoximetria de monitor mindray. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete nuevo pediátrico y neonatal al servicio para ser utilizado en monitor. Equipos quedan funcionales. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor con 1 brazalete adulto, cable ac, cable ECG y sensor de pulsoximetría. Equipo funciona correctamente. Recibe a satisfacción Gloria Goméz Enfermera Jefe. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete del monitor | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
BMP-MESAC-00012801 | 2014-10-30 | 13/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2023-gbayona - Se revisa cable, evidenciando que esta fracturado, se realiza cambio de cable de poder | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119
BMP-MESAC-00012801 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazo de mesa maquet ya que reportan que se baja solo. se ajusta se realizan pruebas y funciona correctamente. | Baja | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119
BMP-MESAC-00012801 | 2014-10-30 | 21/07/2023-Senior - Se realiza desmonte de baterías viejas y se instalan nuevas, se verifica funcionamiento con resultados satisfactorios, se hace conexión por software de mantenimiento a programa de la mesa y se realiza configuración de posición 0 en todos los movimientos, se verifica funcionamiento con resultados satisfactorios, se recomienda el cambio del control alámbrico debido a que tiene display en mal estado. Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119
BDG-TENPA-00010688 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653
BDG-TENPO-00010690 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741
BMP-MESAC-00002812 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de Cuatro (4) soportes de brazo reparados de acuerdo a orden de compra ADM 16-21, se&#x0D; entregan con tapizado nuevo en perfectas condiciones fisicas y de funcionamiento | Soporte brazo | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253
BMP-MESAC-00002812 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de 2 acrílicos nuevos para piecero según muestra. se realiza instalación de manija en acero inoxidable para activación de hidráulico de piecero.&#x0D; &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Piecero, manija | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253
BDG-TENAT-00014132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Atril | 14132 | 123
BDG-TENAT-00014132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo se evidencia fractura de la base del tensiómetro se realizan mediciones para verificar el funcionamiento del equipo, se evidencia desfase em las mediciones, producto del golpe o caída. &#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste pero no se logra corregir la tase de error del equipo. &#x0D; &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Tensiometro De Atril | 14132 | 123
BFT-ULTRA-00015200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - INFORME: Se realizó revisión del equipo y evidenciamos un corto en el área de potencia entre los transistores de potencia y voltaje además del inductor se realizaran varios cambios de estos componentes y trabaja por secciones de 10 minutos luego de este tiempo. Presentaba fallas en la memoria de calibración llegando al punto de quemar nuevamente la parte de potencia esta memoria no se consigue cada equipo se calibra con una diferente, motivo por el cual no se ha podido dar un resultado positivo. Evaluando los motivos por los cuales se causó el daño. En los que se cuenta que tuvo varias sobrecargas de voltaje y en el cable del cabezal se encontró partido y en corto y en consecuencia el corto se dirigió a la parte de potencia y/o de salida de la onda que también pudo haber aportado un mal funcionamiento lo cual contribuye a su daño. Se debe realizar el cambio completo de la tarjeta, ya que no es posible reparar la que tiene. &#x0D; &#x0D; REFERENCIA: TARJETA DE POTENCIA &#x0D; | Baja | Ultrasonido | 15200 | 124721
BFT-ULTRA-00015200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - INFORME: Se realizó revisión del equipo y evidenciamos un corto en el área de potencia entre los transistores de potencia y voltaje además del inductor se realizaran varios cambios de estos componentes y trabaja por secciones de 10 minutos luego de este tiempo.&#x0D; Presentaba fallas en la memoria de calibración llegando al punto de quemar nuevamente la parte de potencia esta memoria no se consigue cada equipo se calibra con una diferente, motivo por el cual no se ha podido dar un resultado positivo.&#x0D; Evaluando los motivos por los cuales se causó el daño. En los que se cuenta que tuvo varias sobrecargas de voltaje y en el cable del cabezal se encontró partido y en corto y en consecuencia el corto se dirigió a la parte de potencia y/o de salida de la onda que también pudo haber aportado un mal funcionamiento lo cual contribuye a su daño.&#x0D; Se debe realizar el cambio completo de la tarjeta, ya que no es posible reparar la que tiene.&#x0D; TRABAJO REALIZADO:&#x0D; • Se realizó cambio de tarjeta de potencia&#x0D; • Ajuste de conexiones internas&#x0D; • Mantenimiento general&#x0D; • Pruebas de funcionamiento | Baja | Ultrasonido | 15200 | 124721
BFT-ULTRA-00015200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el servicio informa que el equipo se encontraba funcionando y en instante se apago y no volvió a prender. &#x0D; Se realiza inspección del cable AC, fusibles, se realiza verificación de tarjetas internas, se evidencia componentes electrónicos con algunas anomalías las cuales surgen cuando se tienen fluctuaciones de voltaje, se informa al servicio que el equipo queda fuera de servicio ya que los componentes averiados no son comerciales en este caso se contactará al representante del equipo para realiza la respectiva cotización de repuestos. &#x0D; | Fusible | Ultrasonido | 15200 | 124721
BID-ARCON-00016700 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Instalación de licencia para habilitación de modos de operación SUB y ROAD en equipo arco en C modelo CIOS&#x0D; SELECT de Siemens.&#x0D; &#x0D; Modos habilitados y operativos. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo es retornado operativo a cliente. | Cable AC | Arco en C | 16700 | 12793
BID-ARCON-00016700 | 2014-10-30 | 09/01/2024-gbayona - Se realiza notificación a proveedor, se requiere visita en sitio para díagnostico., 09/01/2024-gbayona - Se realiza revision del equipo y se encuentra fusible dañado de 10 amperios. Se realiza reemplazo de fusible y el equipo funciona correctamente. Se entrega equipo operativo | Fusible 10A | Arco en C | 16700 | 12793
BFE-LAMCI-00015759 | 2014-10-30 | 07/07/2023-Senior - Se revisa la conectividad del cableado que permite dar imagen al monitor desde la cámara, se procede a realizar desmontaje del embellecedor para verificar las conexiones en la parte del flanche del equipo donde se observa que no hay novedad en cuanto a la conectividad eléctrica y de señal. Se verifica conexión de socket en el tubo se suspensión, se procede a revisar la conexión en la tarjeta de control del satélite donde se conecta la cámara, se revisa la tarjeta y el cableado, se evidencia que al momento de hacer desplazamiento al brazo del satélite la imagen es intermitente y en ocasiones se va la señal de imagen en su totalidad. Se revisa de manera minuciosa el cable de señal donde se pudo conocer que la falla se está presentando en el socket que conecta el brazo de suspensión con el brazo del satélite, tan pronto se mueve el cable la intermitencia se presenta. Para poder realizar una mejor revisión se debe reprogramar el servicio para contar con mayor disponibilidad del equipo ya que se deberá desmontar el satélite para realizar la revisión del cableado y el socket, para eso también se debe realizar entre dos personas. Las lámparas cieliticas funcionan bien. La presencia de falla de la cámara en el equipo no causa fallas de iluminación. | Cabecero | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641
BFE-LAMCI-00015759 | 2014-10-30 | 23/02/2024-gbayona - Se reemplaza panel de control en el satélite. Se realizan pruebas a intensidades, función laparoscópica y encendido y apagado. Se realizan pruebas de enfoque y movimientos de escualizaciones. | Panel de control | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641
BFE-LAMCI-00015759 | 2014-10-30 | 07/07/2023-Senior - Se revisa la conectividad del cableado que permite dar imagen al monitor desde la cámara, se procede a realizar desmontaje del embellecedor para verificar las conexiones en la parte del flanche del equipo donde se observa que no hay novedad en cuanto a la conectividad eléctrica y de señal. Se verifica conexión de socket en el tubo se suspensión, se procede a revisar la conexión en la tarjeta de control del satélite donde se conecta la cámara, se revisa la tarjeta y el cableado, se evidencia que al momento de hacer desplazamiento al brazo del satélite la imagen es intermitente y en ocasiones se va la señal de imagen en su totalidad. Se revisa de manera minuciosa el cable de señal donde se pudo conocer que la falla se está presentando en el socket que conecta el brazo de suspensión con el brazo del satélite, tan pronto se mueve el cable la intermitencia se presenta. Para poder realizar una mejor revisión se debe reprogramar el servicio para contar con mayor disponibilidad del equipo ya que se deberá desmontar el satélite para realizar la revisión del cableado y el socket, para eso también se debe realizar entre dos personas. Las lámparas cieliticas funcionan bien. La presencia de falla de la cámara en el equipo no causa fallas de iluminación. | Cable AC | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641
BDG-TENAT-00008561 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de carcaza, brazalete y pera, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Brazalete | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845
BDG-TENAT-00008561 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra pera de insuflación desgastada, se realiza cambio de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Queda equipo operativo en el servicio | Cable AC | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845
BAS-SUCCI-00002697 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo encontrando falla en el vacío ya que solo llega hasta 10mmhg, por lo cual el equipo no se encuentra funcionando correctamente ya que el motor se encuentra desgastado&#x0D; &#x0D; Se adjunta sugerencia de baja del equipo. | Baja | Succionador Portatil | 2697 | 129400001196
BAS-SUCCI-00000703 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 16/05/2019: Se da de baja ya que no tiene buena presion negtiva | Baja | Succionador Portatil | 703 | 129500005335
BDG-TENPO-00011308 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de válvula de regulación de presión. Equipo funciona correctamente. | Válvula | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851
BDG-TENPO-00011308 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851
OTP-CAMIL-00010710 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de cinturones nuevos | Cinturon | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364
OTP-CAMIL-06040313 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de 4 ruedas de la camilla, por ruedas originales suministradas por el hospital. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Ruedas | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313
BFE-LAMPI-00012430 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se evidencia carcasa agrietada y soportes de agarre los cuales no permiten la adecuada manipulación de la lampara se realiza el respectivo tramite para adquirir los repuestos averiado pero esto no fue posible debido a que el equipo ya se encuentra fuera del mercado, por lo anteriormente mencionado se recomienda dar de baja el equipo. &#x0D; | Baja | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001
BDG-TENSI-00014836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945
BDG-TENSI-00014836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia pera con válvula desgastada por tanto presenta fuga y no realiza el insuflado de forma adecuada. &#x0D; Se realiza cambio de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias, &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945
BDG-TENSI-00014836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza instalación de válvula reguladora y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Válvula | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945
BDG-TENSI-00014836 | 2014-10-30 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 03/11/2022-Biomedico1 - Se recomienda dar de baja | Baja | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945
BDG-TENAT-00012410 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513
BDG-TENAT-00012410 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete, se verifican parámetros por comparación, se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Brazalete | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513
BDG-TENPO-00012597 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104
BDG-TENPO-00012597 | 2014-10-30 | 29/01/2024-Senior - Durante la revisión del equipo se evidencia daño en su pera, se realiza cambio por una nueva. Equipo queda funcional en el servicio. | pera | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104
BBS-DESCO-00013086 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general, encontrando falla generalizada en el funcionamiento del equipo, se encuentra que la resistencia del equipo no funciona no alcanza la temperatura ideal para realizar el descongelamiento del plasma, al parecer la falla del equipo proviene de la tarjeta principal ya que se evidencia que ya ha sido intervenida anteriormente, se presenta filtracion de agua en la parte posterior la cual se origina en el area de la resistencia, se realiza la respectiva cotización de los componentes averiados pero estos no son comerciales se realiza la compra de componentes genéricos pero estos no funcionan de manera adecuada se deja equipo fuera de servicio en el área de Ingeniería Biomédica de la institución. se recomienda dar de baja el equipo ya que no se consiguen los componentes originales que se requieren para la puesta en funcionamiento del equipo &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Baja | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132
BIQ-RESEC-01312426 | #ERROR! | 19/09/2024-Senior - Se recibe el lente del resectoscopio de ginecología #2 wolf de referencia 8974412 lote: SN11000880422 al cual se le realizó cambio de cuerpo externo por quemadura distal, al tener este cambio el serial del lente cambió quedando identificado como MDI12424-1 y con marcación de 25 grados sin embargo la angulación sigue siendo de 12 grados. | lente | Resectoscopio |  | 1312426
BMO-PULSO-00015683 | 2014-10-30 | 30/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte , 13/08/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo, el servicio informa que al realizar el ajusté de la pinza de oximetría a un paciente no realizo el ajuste y quedo totalmente suelto al realizar la inspección se evidencia que los resortes que realizan el ajuste de la pinza están rotos, dicho fallo puede ser producto de los materiales con los cuales se encuentra fabricado el equipo. se recomienda dar baja ya que para estos quipos no se comercializa ninguna clase de repuestos, 13/08/2024-Biomedico1 - Se adjunta reporte | Baja | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674
BMO-PULSO-00015683 | 2014-10-30 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 08/04/2024-Biomedico1 - Se realizan pruebas de funcionamiento se evidencia diferencia amplia de valores en saturaciones bajas Adicionalmente el equipo tarda mucho en adquisición de la seña esto se debe a desgaste natural del equipo. según lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674
BFA-CABIN-00006025 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza traslado de cabina y equipos audiómetro e impedansiometro del área de consulta externa a rehabilitación. Se realizan pruebas de funcionamiento y equipos quedan funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de sericio | Traslado | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819
BFA-CABIN-00006025 | 2014-10-30 | 01/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Novatecnica - Pendiente la llegada del repuesto de la mesa para realizar instalacion., 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Se solicita reparación de daño en mesa de cabina de audiología del servicio de rehabilitación. , 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 42266, 31/08/2022-Biomedico1 - Se realiza instalación de lámina soporte de audiómetro ya que se encontraba desgastada se instala se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | Audiometro | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819
BFA-CABIN-00006025 | 2014-10-30 | 01/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Novatecnica - Pendiente la llegada del repuesto de la mesa para realizar instalacion., 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Se solicita reparación de daño en mesa de cabina de audiología del servicio de rehabilitación. , 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 42266, 31/08/2022-Biomedico1 - Se realiza instalación de lámina soporte de audiómetro ya que se encontraba desgastada se instala se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | Lamina de soporte | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819
BDG-TENPA-00013469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445
BDG-TENPA-00013469 | 2014-10-30 | 31/08/2023-Senior - Se revisa tensiómetro, evidenciando velcro del brazalete desgastado y descocido, se realiza cambio de brazalete por uno nuevo, equipo queda operativo en el servicio | brazalete | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445
BDG-TENPA-00013154 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695
BDG-TENPA-00013154 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | pera | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695
BDG-TENPA-00013470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425
BDG-TENPA-00013470 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | pera | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425
BDG-TERMO-00014146 | 2014-10-30 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/07/2024-Senior - Equipo presenta daño en display lo que imposibilita la visibilidad de las medidas, por lo cual se sugiere la baja del Equipo | Baja | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146
BDG-BASME-00016058 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega al servicio de hospitalizacion una bascula mecanica activo 16058, en optimas condiciones de funcionamiento. Debido a que se dio de baja el que tenian en el servicio hospitalizacion 2D (activo: 16058). Se recomienda utilizar el equipo según indicacione dadas por el fabricante para su optimo desempeño.&#x0D; &#x0D; Se adjunto acta de entrega | Baja | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502
BDG-BASME-00016057 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega al servicio de Consulta externa una bascula mecanica activo 16057, en optimas condiciones de funcionamiento. Debido a que se dio de baja el que tenian en el servicio en el consultorio 16 (activo: 13439). Se recomienda utilizar el equipo según indicacione dadas por el fabricante para su optimo desempeño.&#x0D; &#x0D; Se adjunto acta de entrega | Baja | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503
BQX-LITOT-00013082 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sonda de equipo, la cual se encuentra con fractura, este daño se genera por desgaste por uso, esta sonda no es reparable la cual se recomienda dar de baja. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de diagnostico. | Baja | Litotriptor | 13082 | 1508VB994
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; -----------------------------------------------------------&#x0D; 11 de enero 2021&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo por parte del proveedor Biotec Medical, se desmonta el equipo y se realiza limpieza general, se realiza verificación de funcionamiento de sensores, ajuste de conexiones internas y fugas. el equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento. &#x0D; OBSERVACIONES: &#x0D; Se recomienda cambio de manta pediátrica por pinchazo. El fabricante no recomienda parchar o pegar las perforaciones de las mantas ya que esto podría producir un evento adverso durante un procedimiento quirúrgico. &#x0D; Solicitud Asociada a la OT: 2021-16 | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 18/05/2021&#x0D; Se realiza verificación de sensor de temperatura el cual no funciona, se realizan ajustes y pruebas de funcionamiento necesarias, pero no se logra dejarlo operativo. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y equipo queda operativo en el servicio | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 21/09/2021: Se solicito revisión por parte del proveedor la cual quedo programada para el 24 de septiembre del 2021&#x0D; &#x0D; 28 sep 2021: Revisar OT número 2021- 2752 con reporte de proveedor&#x0D; Se atiende llamado del departamento de ingeniería biomédica, se inspecciona manta Gelli Roll adulto en salas de cirugía, se evidencia fuga de agua por pinchazo interno de la misma, el fabricante no recomienda la reparación de este tipo de mantas ya que puede ocasionar eventos adversos. Se recomienda dar de baja. | Baja | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | 20/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del equipo, se realiza desmonte del equipo, revisión de la tarjeta principal y verificación de componentes, verificación de fusibles y reemplazo del fusible cerámico dañado ref: 15A 250V TD. El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento (SC-1097, SC-1098). se entrega equipo en buenas condiciones y funcionando correctamente. se adjunta reporte de servicio | Fusible | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Actividades realizadas:&#x0D; Desmonte del equipo, pruebas de lectura con el simulador, verificación de funcionamiento, equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; Se recomienda realizar cambio de sensor de temperatura reusable ya que este presenta intermitencias al momento de utilizarlo. &#x0D; | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma&#x0D; &#x0D; - Desmonte del equipo y limpieza general, limpieza de empaque y filtro de entrada a la bomba.&#x0D; - Verificación de funcionamiento de sensores.&#x0D; - Ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas.&#x0D; - Horas de funcionamiento antes del mantenimiento: 378 h.&#x0D; - Re-establecimiento a 500 h antes del próximo mantenimiento.&#x0D; - No total de horas: 09106 h.&#x0D; - Pruebas y ajustes en los conectores de entrada y salida de flujo a las mantas.&#x0D; - Mantenimiento y limpieza química al deposito de agua y todo el sistema.&#x0D; - Verificación de funcionamiento de todos los parámetros durante 2 h.&#x0D; - Pruebas de pH: Vr Esperado 7,Vr Inicial 7, Vr Final 6&#x0D; - Pruebas de lectura de temperatura con simulador, serie: SASG2036, Cert: J4905-20, en el display de paciente:&#x0D; Vr Esperado 28ºC 37ºC 42ºC&#x0D; Vr Medido 28.1ºC 37.1ºC 42.1ºC&#x0D; - Verificación de temperaturas de agua pre-seleccionadas en el sistema:&#x0D; Vr Esperado 4 ºC 15ºC 25ºC 37ºC 42ºC&#x0D; Vr Medido 4.2 ºC 15.4ºC 25.2ºC 37.2ºC 42.2ºC&#x0D; - Verificación de flujo con analizador Marca: IFM, Modelo: SM6000, Serie: 530042, Cert: C2606-19&#x0D; Vr esperado&gt;= 2.60 LPM, Vr inicial: 2.4 LPM, Vr final: 2.9 LPM&#x0D; Comprobaciones de seguridad del sistema:&#x0D; Limite superior (LS): Vr Esperado 2 ºC +/- 2ºC, Vr Medido 3.2ºC&#x0D; Temperatura baja (LC): Vr Esperado 2 ºC +/- 2ºC, Vr Medido 3.4ºC&#x0D; Limite superior (HS): Vr Esperado 44 ºC +/- 2ºC, Vr Medido 44.8ºC&#x0D; Temperatura alta (HC): Vr Esperado 44 ºC +/- 2ºC, Vr Medido 45ºC&#x0D; Apertura de diso: Vr Esperado 46 ºC +/- 2ºC, Vr Medido 47ºC&#x0D; El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento (SC-0799, SC-0800). | Baja | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo debido a que este se encontraba oxidado internamente (desgaste por su uso normal), cambio de mangueras internas tornillos y tapas de protección, protector para panel frontal, adaptadores en acetal para sensor de flujo.&#x0D; &#x0D; el equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento bajo los parámetros establecidos por el fabricante (SC-00736, SC-0737)&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza entrega de manta térmica pediátrica totalmente nueva se dejan recomendaciones de cuidado y limpieza de la manta. | Reposicion | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo de acuerdo a cronograma.&#x0D; &#x0D; Se realiza protocolo de mantenimiento, verificación de sensores , ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas, comprobaciones de seguridad.&#x0D; &#x0D; Equipo se encuentra funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desmonte del equipo y limpieza general, limpieza de empaque y filtro de entrada a la bomba&#x0D; verificación de funcionamiento de los sensores&#x0D; Ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas&#x0D; Horas de funcionamiento antes de mnto 484h&#x0D; Mantenimiento y limpieza química al deposito de agua y todo el sistema&#x0D; Verificación de funcionamiento de todos los parámetros durante 2h&#x0D; Verificación de temperaturas con simular&#x0D; Verificación de flujo con analizador&#x0D; El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo en donde se evidencia fusible dañado 250V - 15A cerámico de respuesta lenta por lo que se realiza el cambio de este, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Fusible | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se atiende llamado del departamento de ingeniería biomédica, se inspecciona manta Gelli Roll adulto en salas de cirugía, se evidencia fuga de agua por pinchazo interno de la misma, el fabricante no recomienda la reparación de este tipo de mantas ya que puede ocasionar eventos adversos. Se recomienda dar de baja | Baja | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se hace entrega de Sensor de temperatura nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento sensor funciona correctamente se recomienda tener precaución al momento de usar este accesorio. | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica manta la cual presenta fisuras en el material por desgaste, esto ocasiona fuga de agua. &#x0D; &#x0D; al verificar la hoja de vida, esta manta fue instalada el 12/10/2018 por recomendación del fabricante su vida útil es de un año.&#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomendad dar de baja la manta térmica adulto. | Baja | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza desmonte del equipo y limpieza general&#x0D; verificación de fusibles y reemplazo del fusible dañado 250v-15A cerámico de respuesta lenta&#x0D; Verificación de funcionamiento de sensores&#x0D; Horas de funcionamiento antes del mantenimiento 244h&#x0D; pruebas y ajustes en los conectores de entrada y salida de flujo a las mantas&#x0D; verificación de funcionamiento&#x0D; pruebas de lectura de temperatura con simulador, en el display del paciente&#x0D; el equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Nota: Se recomienda conectar el equipo a un toma corriente independiente que soporte de 15 a 20 A para evitar sobrecargas y posibles caídas de tensión eléctrica que conlleve a daños en el equipo. | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desmonte del equipo y limpieza general, limpieza de empaque y filtro de entrada a la bomba&#x0D; verificación de funcionamiento de los sensores&#x0D; Ajuste de conexiones internas y pruebas de fugas&#x0D; Horas de funcionamiento antes de mnto 552h&#x0D; Mantenimiento y limpieza química al deposito de agua y todo el sistema&#x0D; Verificación de funcionamiento de todos los parámetros durante 2h&#x0D; Verificación de temperaturas con simular&#x0D; Verificación de flujo con analizador&#x0D; El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento | Sensor | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 29841&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se realiza reporte de blanketrol , se evidencia daño en 1 puerto de conector de entrada de manguera (se evidencia que esta doblado y por lo tanto hay escape de agua ) salas de cirugía 4 piso.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Descripción de actividades realizadas: &#x0D; -Desmonte del equipo y desinfección general &#x0D; -Horas de funcionamiento antes del mantenimiento: 192h&#x0D; -Total de horas: 10435h&#x0D; -Desmonte conectores Hansen y panel lateral&#x0D; -Desmonte manifold superior de conectores hacen&#x0D; -Ajuste soporte interno de manifold para conectores hacen&#x0D; -Verificación de funcionamiento y fugas durante 1 hora&#x0D; -equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento &#x0D; NOTA: Los conectores se torcieron por una fuerza realizada de manera trasversal, es posible que esto se haya ocasionado por un golpe fuerte sobre los conectores&#x0D; RECOMENDACION: &#x0D; Se recomienda cambio de manifold superior de conectores hasen | Puerto | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BFC-CALMA-00013746 | 2014-10-30 | 09/12/2022-Senior - Se realiza verificación del equipo: Se evidencia manta con perforación, la cual al momento de prender el equipo y realizar el flujo de agua presenta fuga. Al verificar la manta adulto, se evidencia en varios puntos desgaste de material lo cual procede a ocasionar posibles perforaciones por su desgaste. Se recomienda su cambio | Manta | Calentador De Manta | 13746 | 154304503
BMO-CENMS-00008135 | 2014-10-30 | 11/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio d cable de red se realiza reinicio de sistema se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58
BMO-PULSO-00014025 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, Sensor SPO2, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347
BDG-TENPO-00015080 | 2014-10-30 | 13/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pera y brazalete ya que preaentaba desgaste se instalan pera y brazalete nuevos equipos funcionan ok | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519
BDG-TENPO-00015080 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete de 2 vías por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519
BDG-TENPO-00015080 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519
BDG-TENAT-00014485 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión del equipo, se realizó el proceso de calibración por parte del proveedor indicando que el quipo se encontraba desajustado por tal motivo fue devuelto, se realiza proceso de ajuste del tensiómetro para que sea sometido nuevamente al proceso de calibración del proveedor indica que el equipo aun se encuentra con un margen de error que es superior al permitido.&#x0D; Se recomienda dar de baja ya que el equipo no pasa pruebas de metrología | Baja | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911
BFE-FOTOF-00015396 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia adaptador del equipo con soldaduras sueltas, se realiza ajuste de soldaduras y pruebas de funcionamiento&#x0D; &#x0D; Revisión de estado y pruebas de funcionamiento encontrando componentes fracturados en el equipo, donde luego de realizar los correctivos necesarios al equipo, no muestra mejora, ya que estos componentes no pueden ser reemplazados, se agotan todos los correctivos que vienen a lugar en estas circunstancias. &#x0D; El equipo no da respuesta satisfactoria a pruebas de funcionamiento. &#x0D; Equipo en estado inoperativo ( se recomienda dar de baja el equipo por lo descrito anteriormente) | Baja | Fotoforo | 15396 | 16230066
BFT-ELEST-00015201 | 2014-10-30 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de 4 cables de electro estimulador los cuales presentan desgaste en conexiones internas del cable. se recomienda cambio de estos accesorios para garantizar el adecuado funcionamiento del equipo ya que los que se encuentran actualmente no conducen intensidad de corriente adecuada. se adjunta reporte | Cable | Electroestimulador | 15201 | 17032
BFT-ELEST-00015201 | 2014-10-30 | 25/07/2022-Senior - Se realiza entrega de 4 cables de electroestimulación nuevos al servicio de rehabilitación ya que los que se encontraban en servicio presentaban bastante deterioro se recomienda el uso adecuado de los cables y realizar limpieza y desinfección de estos | 4 cable de electroestimulacion | Electroestimulador | 15201 | 17032
BDG-TENPA-00015303 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635
BFE-LAMCI-00178380 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de flanche, tubo de suspensión, brazo articulado y satélite, se hace ajuste de frenos, movimientos verificación de pasadores y tornillos de seguridad instalación de control de pared, se realizan pruebas de encendido de intensidad lumínica, movimiento se instala embellecedor. | Cable AC | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380
BFE-LAMCI-00178381 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de flanche, tubo de suspensión, brazo articulado y satélite, se hace ajuste de frenos, movimientos verificación de pasadores y tornillos de seguridad instalación de control de pared, se realizan pruebas de encendido de intensidad lumínica, movimiento se instala embellecedor. | Cable AC | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381
BDG-TENPO-00018429 | 2014-10-30 | 10/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de sensor se evidencia intemitencia en el cable se realiza cambio por uno nuevo equipo funciona correctamente , 11/04/2024-Biomedico1 - *se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542
BDG-TENPO-00015864 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste.&#x0D; Se realiza instalación de brazalete a equipo nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517
BDG-TENPO-00015864 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza cambio de brazalete y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Brazalete | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517
BEF-NEVER-00015442 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de nevera se evidencia ausencia de tapa de congelador y que en la parte de refrigeración se encuantra en -5°C, esta temperatura es demasiado baja para refrigerar los medicamentos lo que puede ocacionar congelamiento.&#x0D; &#x0D; por lo anterior se realiza descongelamiento y retiro debido del exceso de escarchado se realiza disminución a graduación de temperatura para que la nevera se mantenga en una temperatura de 3 a 5°C temperatura ideal para REFRIGERACION.&#x0D; &#x0D; Se encarga al servicio no manipular perilla de graduación y almacenar en lo posible los medicamentos en la parte inferior de la nevera.&#x0D; &#x0D; Equipo queda en correcto estado de operación. | Baja | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857
BDG-TENPA-00015825 | 2014-10-30 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/08/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de brazalete pediátrico segun solicitud del servicio ya que el equipo va a ser ubicado en el area de urg pediatra | Brazalete | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705
BDG-TENPA-00015825 | 2014-10-30 | 02/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/08/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de tensiómetro manual en el consultorio 5 de urgencias pediatría se entrega brazalete pediarico se deja debidamente anclado en la pared | Brazalete | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705
BDG-TENPA-00015825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705
BLP-CONSH-00018261 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se recomienda dar de baja el equipo por obsolescencia, equipo fuera de servicio. se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual su valor actual es de cero ($0) pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en Diciembre del 2020.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte. | Baja | Consola Shaver (Torre Smith) |  | 18261
BMO-TRMOH-00018574 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa equipo y se evidencia daño en la sonda por fractura por lo cual se realiza cambio de esta, se instala sonda nueva y equipo queda funcionando correctamente | Sonda | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574
BDG-TENPO-00005886 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256
BDG-TENPO-00005886 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256
BDG-TENPO-00005886 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cual se encuentra con la aguja doblda y sin tapa frontal por mal uso.&#x0D; &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo ya que este se encuentra dañado por mal uso y no se puede reparar&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Baja | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256
BFE-LAMCI-00017793 | 2014-10-30 | 05/08/2022-Senior - Se realiza inspección del equipo, se realiza ajuste del brazo principal del satélite, se realiza limpieza de tapas , equipo operativo y funcional. Se adjunta reporte de servicio. | Brazo principal | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947
BDG-GLUCO-19601402 | #ERROR! | 12/12/2023-Senior - Glucómetro presenta falla en comunicación, adicional táctil no funciona por suciedad en la pantalla, se conecta a puerto de red, se descarga información, se limpia la pantalla. Pruebas funcionales ok. Equipo queda instalado y funcional en el servicio | Cable AC | Glucometro |  | 196-0140-22312
BQX-SICOR-00015275 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desarme total del equipo en 2 ocasiones y encontramos que el fallo es ocasionado por una sobrecarga en los componentes del circuito eléctrico, y no es posible dar garantía por tal motivo se recomienda dar de baja el equipo&#x0D; &#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES: Se realiza nota crédito a la factura # 353. &#x0D; | Baja | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821
BDG-TENPA-00016861 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de tensiómetro nuevo al servicio de centro medico Cons 210, se deja instalado brazalete pediátrico por solicitud del servicio.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo | Brazalete | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095
BLP-MONLC-00012974 | 2014-10-30 | 01/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/04/2023-Senior - Se realiza cambio de pulsioximetro, ya que el anterior se encuentra desgastado | Oximetro | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644
BLP-MONLC-00012974 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recomienda dar de baja el equipo por obsolescencia, equipo fuera de servicio. se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual su valor actual es de cero ($0) pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en Diciembre del 2020. Se adjunta reporte. | Baja | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644
BLP-MONLC-00012974 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recomienda dar de baja el equipo por obsolescencia, equipo fuera de servicio. se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual su valor actual es de cero ($0) pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en Diciembre del 2020. Se adjunta reporte. | Baja | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644
BRA-DESFI-00007553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento limpieza externa verificación de estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación. &#x0D; Se evidencia que la autonomía de la batería no es la adecuada y se descarga por tal motivo se realiza la solicitud de la batería a comparas el día 29 de marzo 2019 se enviaron correosa solicitando el repuesto y nos informan que la referencia ya esta fuera del mercado y no es posible conseguirla, por tanto se recomienda dar de baja el equipo ya que puede funci0oanr inadecuadamente. | Baja | Desfibrilador | 7553 | 200920023209
BRA-DESFI-00007574 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento limpieza externa, verificación de estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación, al verificar el estado de la batería se evidencia que la autonomía de la batería no es la adecuada y se descarga rápidamente por tal motivo se realizo la solicitud de la compra de este repuesto al área de compras el día 29 de marzo 2019, desde el área de compras informaron que la referencia del repuesto yaz esta fuera de ¿l mercado y que no es posible conseguirla. por este motivo se recomienda dar de baja el equipo. | Baja | Desfibrilador | 7574 | 200920023210
BRA-DESFI-00007573 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, verificación de estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación&#x0D; Se evidencia que la autonomía de la batería no es la adecuada y se descarga rápidamente por tal motivo se realizo la solicitud de la compra de este repuesto al área de compras el 29 de marzo de 2019 se enviaron correos solicitando información de la compra de la batería desde el área de compras informaron que la referencia del repuesto ya esta fuera de mercado y que no es posible conseguirla es por esto que se recomienda dar de baja el equipo ya que el puede funcionar inadecuadamente. | Baja | Desfibrilador | 7573 | 200920023211
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza instalación de regulador de violtaje código:2120-1-2020 se cambia clavija de conexión del congelador se verifica voltaje (213V) se procede a poner en marcha la unidad, funciona correctamente queda en seuimiento durante 4 horas hasta que el equipo llegue a los parámetros de configuración una vez cumplido ya se puede realizar carga o almacenar&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Cable AC | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se evidencia estado físico del equipo en optimas condiciones, se comprueba parte eléctrica, digital y sistema de refrigeración. Todo funcionando con normalidad, se realizan pruebas de Temperatura alta y baja. Anexo a ello se toman muestras de temperatura con equipo patrón. &#x0D; Se realiza limpieza externa y componentes. &#x0D; Equipo funcionando correctamente, se adjunta reporte de servicio | Baja | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo por sonido anormal en el sistema de frio, se verifica motor ventilador, se realiza ajuste de aspa y tornillos, se pone en funcionamiento y queda operando correctamente, se evidencia daño de la batería de respaldo por lo que se debe realizar el cambio, demás elementos en buenas condiciones. | Bateria | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | 24/02/2023-Senior - Se realiza cambio de motorventilador, el equipo queda en seguimiento por 24hrs para confirmar eficacia por favor no operar. El equipo empieza a bajar T° satisfactoriamente. | Motor | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - se realiza cambio de motor ventilador, se realiza monitoreo hasta que el equipo alcanza el rango de temperatura, al cual llega sin novedad, se deja en periodo de prueba de 24 horas para garantizar su funcionamiento y entregar formalmente el equipo. | Motor | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - trascurridas las 24 horas se evidencia la eficacia de equipo llegando a la temperatura set- poin sin problema alguno , se entrega equipo en optimas condiciones , se recomienda al momento de cargar el equipo u intervalo de 3 min max puerta abierta y 20 min de recuperación |  | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | 24/07/2024-Senior - Se realiza cambio de batería la cual queda en optimas condiciones, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales supera sin novedad. | Bateria | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00014688 | 2014-10-30 | 13/07/2023-Senior - Se encuentra equipo totalmente bloqueado en serpentín debido a bloque de drenaje, se verifican parámetros de funcionamiento sin novedad; se arranca el equipo el cual empieza a bajar temperatura satisfactoriamente. El equipo queda en seguimiento 24 horas para garantizar su optimo funcionamiento. Se descargan datos CSV para verificar posibles causantes del bloqueo. | Cable ac | Congelador | 14688 | 2039239
BBS-CONGE-00016000 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de ventilador del transformador, ya que presenta intermitencia en su funcionamiento se deja en seguimiento | Corretivo menor | Congelador | 16000 | 2071461
BBS-DESCO-00016899 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación del equipo, estado físico del equipo en buenas condiciones, accesorios completos punto de tierra y neutro en 1.8 VAC, se recomienda verificar, se instala regulador de voltaje SN 667-08-421, se pone sistema en marcha sin novedad se realiza capacitación al personal | Cable AC | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554
BBS-DESCO-00016899 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Equipo apagado, se evidencia porta fusible y fusible dañadas por falla eléctrica en el área, tarjeta sin novedad, se debe reemplazar fusible para tener equipo el equipo en funcionamiento, se evidencia variación entre el neutro y tierra por lo cual genera fallos en el supresor de picos que tiene el equipo, por lo cual nos recomienda revisar la parte eléctrica del área. | Fusible | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554
BBS-DESCO-00016899 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de fusible de 7 amp posteriormente se conecta el equipo, se verifica tensión en entrada de la alimentación de la tarjeta registrando 115v los mismos requeridas por la ficha técnico del equipo, se llena con agua el equipo se le realizan pruebas de funcionamiento quedando y entregando el equipo en optimas condiciones para su uso con un set point de 36.5°C.&#x0D; OBSERVACIONES: Se solicita revisión de la parte eléctrica dela alimentación principal debido a los altos picos de voltaje neutro y tierra. | Fusible | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554
BFE-FOTOF-00017805 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se entrega de fotosforo nuevo con adaptador. se recomienda la personal el cuidado y buen uso del equipo. | Fotosforo | Fotoforo | 17805 | 21200903
BFE-LAMCI-00215591 | 2014-10-30 | 29/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2024-Senior - Se revisa voltajes de entrada y salida hacia el satélite. Se revisan fusibles del control de pared. Se revisan posibles irregularidades en la conexión. Se revisa tarjeta y control de satélite. Se detecta daño en tarjeta de satélite. Se reemplaza la tarjeta en calidad de préstamo dada por el hospital. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo responde adecuadamente al reemplazo. Se entrega equipo en funcionamiento. Se requiere cambio de tarjeta de tarjeta de satélite. | Fusible | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591
BFE-LAMCI-00215591 | 2014-10-30 | 31/10/2024-Senior - Se retira tarjeta de préstamo y se instala tarjeta nueva. Se realiza. Pruebas de funcionamiento desde panel de satélite y control de pared. Se reinstala la tarjeta de préstamo de la lámpara de sala 13. Se realizan pruebas desde panel de satélite y control de pared. El equipo funciona correctamente. Se entrega equipo en funcionamiento. Se reemplaza tarjeta de satélite. | Tarjeta | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591
BAN-FIBRO-00013548 | 2014-10-30 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 28/12/2022-Senior - Se realiza visita de diagnostico * Pérdida de estaqueidad en el tubo de inserción * Pérdida de capacidad de angulación por desgaste en guayas * Deagaste avanzado en bending rubber (Esto provoca recogimiento en punta distal afectando la imagen profundamente) * Más de 50 puntos negros y/o fibras afectadas probablemente por acciones mécanicas, daño no recuperable en el dispositivo. El elemento se encuentra fuera de servicio según la lista de verificación adjunta y de debido a la magnitud de las afectaciones el dispositivo no es reparable. Se recomienda dar de baja. | Baja | Fibroscopio De Intubacion | 13548 | 2200520
BBF-BOMNU-22235013 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra falla en adaptador/ cargador&#x0D; Se realiza limpieza con agentes desinfectantes. &#x0D; se realiza cambio de adaptador cargador, se realiza prueba de carga de batería e infusión, equipo queda operativo | Cargador | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013
BBF-BOMNU-22297942 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; Equipo presenta adaptador de cable ac defectuoso, necesario cambio de holder de carga y adaptador de cable.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de este elemento, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Cable AC | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942
BBF-BOMNU-22298301 | #ERROR! | 31/08/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento se adjunta reporte. | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301
BBF-BOMNU-22381189 | #ERROR! | 24/07/2023-Senior - Se evidencia pole clamp de equipo rodado, lo que no permite una correcta sujeción a los atriles, se realiza el respectivo cambio y pruebas generales de funcionamiento. Se realiza mantenimiento preventivo. | Fusible | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189
BBF-BOMNU-22381196 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se encuentra falla en cargador y desajuste de volumen. &#x0D; Se realiza cambio de cargador y ajuste de volumen. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cargador | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196
BBF-BOMNU-22381198 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA DAÑO DE HOLDER DE CARGA, NECESARIO SU CAMBIO.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del componete, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Cargador | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198
BBF-BOMNU-22381198 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo encontrando que el equipo presenta daño en el cargador debido a desconexión de uno de los cables a la tarjeta del cargador.&#x0D; Se realiza reconexión del cable y se realizan las pruebas del software.&#x0D; Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio, protocolo de pruebas realizadas y pruebas de seguridad electrica | Cargador | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198
BBF-BOMNU-22381198 | #ERROR! | 24/07/2024-Senior - Se realiza revisión general del equipo en donde se evidencia golpe en parte frontal del mismo, se hace despiece, se encuentra body roto y sensor óptico con fisura se realiza cambio de body, sensor óptico y sensor de presión, se hacen las respectivas pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo ver MP. Equipo funcional. | Body | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198
BBF-BOMNU-22381202 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN CARCASA INTERNA, ES NECESARIO SU CAMBIO&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202
BBF-BOMNU-22381202 | #ERROR! | 24/07/2024-Senior - Se realiza revisión general del equipo se evidencia frontal roto, se hace despiece y se encuentra Body roto por posible golpe, se realiza el respectivo cambio y se hacen pruebas generales de funcionamiento con sotfware Amika and ambix Nova partner,e inmediatamente se hace el respectivo MP ver reporte. Equipo funcional. | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202
BBF-BOMNU-22381210 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN CARCASA INTERNA, ES NECESARIO SU CAMBIO&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210
BBF-BOMNU-22381210 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Control batería y Presencia red (v), 4. Control sensor presión y puerta (v), 5. Control clamp (v), 6. Control Motor (v), 7. Control alarma aire (v), 8. Control comunicación (v), 9. Control apariencia general (LCD, LED, backlightting y keypad) (v), 10. Control Volumen (v), 11. Control presión inferior (v),12. Control oclusión (v),13.Prueba speaker y micrófono (v).&#x0D; ver QC (certificado Quality control) y SE (certificado seguridad eléctrica) relacionado.&#x0D; &#x0D; Equipo presenta falla de carga, error de cargador, necesario su cambio | Bateria | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210
BBF-BOMNU-22381670 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO TIENE HOLDER SUELTO, NECESARIO AJUSTE, CUENTA CON PARLANTE DAÑADO, NECESARIO CAMBIO.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de componentes, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Holder | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670
BBF-BOMNU-22381682 | #ERROR! | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento. | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682
BBF-BOMNU-22381685 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA HOLDER DESGASTADO, NECESARIO SU CAMBIO.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de componentes, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Holder | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685
BBF-BOMNU-22381685 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta falla en daño en cargador amika, requiere cambio&#x0D; &#x0D; Evaluación de desempeño, limpieza, revisión de parámetros, controles finales. se adjuntan certificados. | Cargador | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685
BBF-BOMNU-22381688 | #ERROR! | 24/07/2023-Senior - Se realiza prueba de infusión y se evidencia que el equipo no infunde lo programado, se realiza el respectivo despiece y se encuentra que el Body se encuentra roto (posible golpe), se realiza el respectivo cambio y se realizan pruebas generales de funcionamiento, adicionalmente se hace cambio de pole clamp puesto que se encuentra rodado. | Cable ac | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688
BBF-BOMNU-22381693 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA CONTAMINACION EN EL PARLANTE, NECESARIO SU CAMBIO, PRESENTA DESGASTE EN HOLDER, NECESARIO SU CAMBIO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de componentes, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Holder | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693
BBF-BOMNU-22381693 | #ERROR! | 24/07/2024-Senior - Se realiza revisión general del equipo en donde se encuentra Body roto, se hace el respectivo cambio y se hacen pruebas generales de funcionamiento con sotfware Amika and ambix Nova partner,e inmediatamente se realiza el Mantenimiento preventivo ver reporte. Equipo funcional. | Body | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693
BBF-BOMNU-22381694 | #ERROR! | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta golpe y fractura de carcasa interna afectando el volumen infundido, es necesario cambio de carcasa interna del equipo y ejecución de pruebas de funcionamiento. | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694
BBF-BOMNU-22381695 | #ERROR! | 24/07/2024-Senior - realiza revisión general del equipo encuentra Body roto por posible golpe, se realiza el respectivo cambio y se hacen pruebas generales de funcionamiento con sotfware Amika and ambix Nova partner,e inmediatamente se hace el respectivo MP ver reporte. Equipo funcional. | Body | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695
BBF-BOMNU-22381700 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA DAÑO EN DISPLAY AMIKA, Y HOLDER DESGASTADO, NECESARIO SU CAMBIO.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del componete, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Holder | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700
BBF-BOMNU-22381701 | #ERROR! | 24/07/2024-Senior - Se evidencia frontal con fisura, se procede a realizar el respectivo despiece y se encuentra body y buzzer roto, esto a causa de posible golpe.Se procede a realizar el respectivo cambio de los componentes ,se hacen pruebas generales de funcionamiento con sotfware Amika and ambix Nova partner,e inmediatamente se hace el respectivo MP ver reporte. | Buzzer | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701
BBF-BOMNU-22381703 | #ERROR! | 01/09/2022-Senior - Equipo presenta falla durante mantenimiento preventivo, presenta error de infusión y se evidencia fractura interna de carcasa causado por un golpe o caída, es necesario cambio de componente y ejecución de pruebas de funcionamiento. | Carcasa | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703
BBF-BOMNU-22381704 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo en donde:&#x0D; &#x0D; EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN HOLDER DE COMUNICACIÓN. NECESARIO SU CAMBIO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de componentes, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo de pruebas realizadas | Holder | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704
BLP-CACAM-2A566154 | #ERROR! | 24/05/2024-Senior - Se realiza entrega de cabezal de camara striker el cual se encontraba pendiente por cambio de cable, se entrega cable nuevo se realizan pruebas de funcionamiento sin presentar ninguna novedad. Equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio. | Cabezal de camara | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154
BLP-CACAM-2A566154 | #ERROR! | 20/05/2024-Senior - Se realiza cambio de cable cabezal de cámara 1588. Pruebas pasadas con satisfacción. Cámara funcional. | Cabezal de camara | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154
BIQ-PIZMA-022A6086 | #ERROR! | 04/10/2023-Senior - CORRECTIVE #WARRANTY. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE, SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE HACE INSPECCIÓN VISUAL, EL MOTOR NO PRESENTA RAYONES NI DAÑOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL MOTOR NO GENERA GIRO EN LA FRESA,PARA LO CUAL SE HACE DESENSAMBLE TOTAL DEL MOTOR, DONDE SE OBSERVO UN DAÑO IRREPARABLE EN EL EJE PRINCIPAL. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO, DEBE DARSE SU BAJA. POSIBLES CAUSAS DEL DAÑO: MAL USO, MAL PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN, REUTILIZACIÓN DE FRESAS, GOLPES O CAIDAS. | Cable ac | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086
BFA-IMPED-00023322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento y se evidencia bajos niveles en auricular derecho y daño en selector &#x0D; Se realiza cambio de selector izquierdo repuesto otorgado por la institución. &#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de auricular derecho | Auricular Izquierdo | Audiometro | 6025 | 23322
OTP-CAMIL-00014436 | 2014-10-30 | 11/09/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo encontrando soporte de activación de hidráulicos de cabecero suelto, se efectúa ajuste soporte de activación y graduación de hidráulicos de cabecero. Se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda trabajando normalmente | Cable ac | Camilla De Transporte | 14436 | 2344
BDG-TENPA-00012596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, el cual no se encuentra dentro de los parámetros establecidos, se realiza ajuste de aguja a cero se realiza comparación de parámetros con analizador las cuales no fueron aprobadas por el equipo por tal motivo se recomienda dar de baja el equipo. &#x0D; | Baja | Tensiometro Portatil | 12596 | 236-10
BAN-GASTR-00073849 | #ERROR! | 24/06/2024-Senior - Se entrega válvula de succión MH-443, válvula aire/agua MH-438 y caja X20 de válvula biopsia. | Válvula | Videogastroscopio |  | 2373849
OTP-CAMIL-00014767 | 2014-10-30 | 08/07/2024-Senior - Se reemplaza y ajusta los frenos y el protector metálico. Camilla en optimas condiciones. | frenos | Camilla De Transporte | 14767 | 2499
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizan Actividades de mantenimiento preventivo de acuerdo a las actividades a continuación listadas.&#x0D; &#x0D; 1. Limpieza / Medios&#x0D; &#x0D; 1.1 Filtros OK&#x0D; &#x0D; 1.2 Filtro estéril: OK&#x0D; &#x0D; 1.3 Electroválvulas OK&#x0D; &#x0D; 1.4 Válvulas de pistón OK&#x0D; &#x0D; 1.5 Trampas de vapor OK &#x0D; &#x0D; 1.6 Tanque de agua de alimentación Circuito de vacío: OK&#x0D; &#x0D; 1.7 tanque agua generador de vapor OK&#x0D; &#x0D; 1.8 Válvulas de retención OK&#x0D; &#x0D; 1.9 Restricciones OK&#x0D; &#x0D; 1.10 Fugas OK&#x0D; &#x0D; 1.11 Intercambiadores de calor OK&#x0D; &#x0D; 2. Puertas&#x0D; &#x0D; 2.1 Puerta mecánica de movimiento OK&#x0D; &#x0D; 2.2 Tolerancia, puerta OK&#x0D; &#x0D; 2.3 Seguridad OK&#x0D; &#x0D; 2.4 Junta de la puerta: OK, Se recomienda tener en stock 2 empaques de puerta.&#x0D; &#x0D; 2.5 Superficies de la puerta OK&#x0D; &#x0D; 3. Electricidad&#x0D; &#x0D; 3.1 Cables y conexiones OK&#x0D; &#x0D; 3.2 Lámparas tablero OK&#x0D; &#x0D; 3.3 Potencia OK&#x0D; &#x0D; 3.4 Contactores OK&#x0D; &#x0D; 3.5 Parada de emergencia OK&#x0D; &#x0D; 3.6 Filtro de aire tablero OK&#x0D; &#x0D; 3.7 Sensor de Temperatura: Pendiente por reemplazo, sensor de carga. &#x0D; &#x0D; 4. Prueba funcional&#x0D; &#x0D; 4.1 Presostatos OK&#x0D; &#x0D; 4.2 Termostatos OK&#x0D; &#x0D; 4.3 registro de proceso OK&#x0D; &#x0D; 4.5 Seguridad: OK&#x0D; &#x0D; 4.6 Manómetros OK&#x0D; &#x0D; 4.7 Bomba de vacío OK&#x0D; &#x0D; 4.8 Prueba de Test Bowie y Dick OK&#x0D; &#x0D; 5. Generador de vapor No Aplica&#x0D; &#x0D; 5.1 Sensores de nivel &#x0D; &#x0D; 5.2 Estado interno: &#x0D; &#x0D; 5.3 Contactores &#x0D; &#x0D; 5.4 Elementos calefactores &#x0D; &#x0D; 5.5 Cables y conexiones &#x0D; &#x0D; 5.6 Seguridad. &#x0D; &#x0D; 5.7 Válvulas de retención &#x0D; &#x0D; 5.8 Bomba de agua de alimentación &#x0D; &#x0D; 5.9 Electroválvulas &#x0D; &#x0D; 5.10 Protección de sobrecalentamiento &#x0D; &#x0D; 5.11 Fugas &#x0D; &#x0D; 5.12 Regulación de la presión &#x0D; &#x0D; 5.13 Contactores de seguridad &#x0D; &#x0D; se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Pendiente pruebas de funcionamiento , con nuevo sensor de temperatura de cámara. | Sensor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza instalación de manómetro según especificaciones de proveedor se adjunta reporte de servicio técnico | Manometro | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo de acuerdo a cronograma, según protocolo del fabricante.&#x0D; &#x0D; Se recomienda la verificación y regulación de la red de vapor, la cual se encuentra en 100 psi de presión, mantener esta presión de ingreso al&#x0D; equipo, ocasiona daños ya evidentes en la válvula neumáticas pistón, manómetro de vapor, empaquetadura de tubería de vapor y todos los&#x0D; sistemas que conduzcan vapor. Fabrica recomienda una presión de ingreso de 50 psi según.&#x0D; &#x0D; También se recomienda el reemplazo de las partes solicitadas, para el correcto funcionamiento del equipo, esto por consecuencia de la alta&#x0D; presión de la red de vapor con la que esta trabajando el equipo actualmente. | Baja | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizo la inscripción del autoclave donde no se evidencia daños visibles , se procede a efectuar ciclos de prueba en vacío los cuales trabajan bien.&#x0D; Se realizan dos ciclos con carga con resultados satisfactorios.&#x0D; Se deja el autoclave funcionando. | Baja | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación general de funcionamiento, se realiza ajuste a presión de sello de empaques a 2,2bar y se verifica suministro de vapor, la&#x0D; cual se encuentra con una presión de 100 a 50 PSI, se continua con realiza verificación general&#x0D; &#x0D; Numero de Ciclos 10483&#x0D; SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DEL MANOMETRO DE SUMINISTRO DE VAPOR.&#x0D; &#x0D; Observaciones: El fallo presentado por alta presión es debido, al ingreso de aire de los empaques a la cámara, se ajusta la presión de sello de los empaques y se realiza pruebas con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; El fallo presentado por temperatura baja, es causa del suministro de vapor, ya que la presión de 50 psi no es constante. Se recomienda su verificación por parte de la institución. Se entrega equipó funcionando y a satisfacción.&#x0D; Se recomienda la verificación de la red de vapor, la cual presenta fluctuaciones de presión de vapor, bajando más de 50 psi y subiendo hasta&#x0D; más 100 psi. &#x0D; &#x0D; Se recomienda de acuerdo a fabrica, que el suministro de vapor sea saturado y se encuentre con una presión de ingreso constante al esterilizador de 50 psi, para el correcto funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; El suministro de presión de vapor a presiones altas, más de lo recomendado, puede causar daños en el equipo. | Baja | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 08/06/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo donde se evidencia que el equipo tenia una caída en la presión del vapor, después que se corrigió la falla ene el suministro de vapor se envió ciclo de bowie dick donde se evidencia que la presión y la temperatura están por debajo de lo programado, para corregir este fallo es necesario tener el autoclave frio y las herramientas de calibración de presión y temperatura. Se reprograma visita para efectuar esta actividad. | Autoclave - caída de presión | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 08/06/2023-Senior - Se asiste al hospital para realizar verificación de fallo reportado (presión alta) al llegar se encuentra el equipo encendido y realizando ciclo de trabajo a 121°, se espera hasta que finalice el ciclo para conectarse a través del PC al esterilizador y verificar el ajuste de transductor de presión de cámara ya que no fue posible revisar mas a fondo el equipo debido a que se encuentre caliente, se ajusta rango de presión de cámara y se hace ciclo de trabajo test de B&amp;D 134° con resultados satisfactorios. se deja el equipo funcionando correctamente. | Autoclave - presión alta | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 14/06/2023-Senior - Se realiza visita para la instalación de los empaques de puerta y ajuste del sensor de presión de cámara y la sonda de temperatura con la herramienta especializada. Se efectúa ciclos de pruebas con resultados satisfactorios. Se entrega el autoclave funcionando. | Autoclave - instalación de empaques | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 20/06/2023-Senior - Se asiste al hospital para hacer acompañamiento en proceso de validación, al iniciar se evidencia que existe una fuga en la cámara del equipo por lo cual el test de fugas no pasa, se hace revisión del circuito de vacío y se encuentra que la válvula pistón de purga de condensados, bypass y drenaje tienen desgaste en el asiento y esto genera fugas en la cámara del equipo, se recomienda cambiarlas, se ajusto el asiento de manera provisional a las válvulas de purga de condensados y de bypass, hasta que se cambien los repuestos solicitados el equipo no pasara el ciclo test de fugas, cuando se cambien estos repuestos se podrá verificar si hay alguna otra pieza que deba ser reemplazada. Se recomienda revisar la red de vapor debido a que esta llegando condensación en exceso y esto afecta el funcionamiento del esterilizador y la calidad del material estéril. Se deja el equipo funcionando correctamente. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 02/11/2023-Senior - Se realiza revisión de circuito de presurización, se desmontan y se revisan válvulas de ingreso de vapor a cámara y de ingreso de vapor a camisa, se hacen pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, se reinstalan válvulas y se ajustan tuberías, se revisan válvulas de circuito de vacío e intercambiadores de calor, se detecta fuga por desgaste en válvula de purga de condensados y en válvula de bypass de drenaje, se recomienda cambiarlas, se ajustan todas las tuberías del sistema de vacío, se evidencia daño en el manómetro de visualización de suministro de vapor, se recomienda cambiarlo, debido a desgaste de válvula check de purga de condensados solicitada en visita anterior (OTT- 19058) se debe ajustar parámetro de temperatura de drenaje y presión de cámara para compensar el desgaste mencionado, se realiza ciclo de trabajo N° 15094, 15095 y 15096, con resultados satisfactorios. Se deja el equipo funcionando correctamente | Manometro | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 20/12/2023-Senior - Se realiza instalación de las válvulas y el manómetro solicitados en las visitas anteriores y pruebas de funcionamiento donde el equipo presenta falla por presión alta, se realiza un ajuste en la presión de cámara y se deja el equipo en seguimiento. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 23/05/2023-gbayona - Se realiza la instalación de la manguera nueva que conecta el intercambiador de calor con la bomba de vacío y pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se entrega el equipo funcionando. | Manguera | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 30/01/2024-gbayona - Se realiza la entrega del carro el día 26 de enero, se realiza la fabricación de una segunda bandeja, se realizar el refuerzo en su estructura. | Carro bandeja | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se atiende llamado debido a que informa desajuste puerta de carga autoclave getinge, se realiza ajuste de puerta de carga &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Corretivo menor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 23/05/2023-gbayona - Se realizo la inspección del equipo donde se evidencia fuga de agua proveniente de la manguera que conecta el intercambiador de calor con la bomba de vacío, se desmonta la manguera donde se observa que la manguera está perforada en uno de sus conectores. El equipo queda fuera de servicio mientras se cambia la manguera. | Manguera | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 20/12/2023-Senior - Se realiza instalación de las válvulas y el manómetro solicitados en las visitas anteriores y pruebas de funcionamiento donde el equipo presenta falla por presión alta, se realiza un ajuste en la presión de cámara y se deja el equipo en seguimiento. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 08/06/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo donde se evidencia que el equipo tenia una caída en la presión del vapor, después que se corrigió la falla ene el suministro de vapor se envió ciclo de bowie dick donde se evidencia que la presión y la temperatura están por debajo de lo programado, para corregir este fallo es necesario tener el autoclave frio y las herramientas de calibración de presión y temperatura. Se reprograma visita para efectuar esta actividad. | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 08/06/2023-Senior - Se asiste al hospital para realizar verificación de fallo reportado (presión alta) al llegar se encuentra el equipo encendido y realizando ciclo de trabajo a 121°, se espera hasta que finalice el ciclo para conectarse a través del PC al esterilizador y verificar el ajuste de transductor de presión de cámara ya que no fue posible revisar mas a fondo el equipo debido a que se encuentre caliente, se ajusta rango de presión de cámara y se hace ciclo de trabajo test de B&amp;D 134° con resultados satisfactorios. se deja el equipo funcionando correctamente. | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 14/06/2023-Senior - Se realiza visita para la instalación de los empaques de puerta y ajuste del sensor de presión de cámara y la sonda de temperatura con la herramienta especializada. Se efectúa ciclos de pruebas con resultados satisfactorios. Se entrega el autoclave funcionando. | Sensor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 20/06/2023-Senior - Se asiste al hospital para hacer acompañamiento en proceso de validación, al iniciar se evidencia que existe una fuga en la cámara del equipo por lo cual el test de fugas no pasa, se hace revisión del circuito de vacío y se encuentra que la válvula pistón de purga de condensados, bypass y drenaje tienen desgaste en el asiento y esto genera fugas en la cámara del equipo, se recomienda cambiarlas, se ajusto el asiento de manera provisional a las válvulas de purga de condensados y de bypass, hasta que se cambien los repuestos solicitados el equipo no pasara el ciclo test de fugas, cuando se cambien estos repuestos se podrá verificar si hay alguna otra pieza que deba ser reemplazada. Se recomienda revisar la red de vapor debido a que esta llegando condensación en exceso y esto afecta el funcionamiento del esterilizador y la calidad del material estéril. Se deja el equipo funcionando correctamente. | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 18/08/2023-Senior - Se realiza instalación de válvula pistón, filtro de aireación, se ajusta y se reemplaza empaques de tubería de sistema de vacío e inyección de vapor, también empaques de manómetros y se realiza limpieza de puertas donde sella los empaques, evidenciando desgaste donde los empaques hacen presión contra la puerta, para realizar hermeticidad en la cámara, desgaste normal por uso del equipo. También se realiza ajuste de sensor de presión y PT100 de temperaturas. Se realiza test de Bowie &amp; Dick, con resultados satisfactorios. Pendiente hacer prueba aerostática, para determinar punto de perdida de vacío en cámara, puertas y tuberías nuevas y viejas. Se entrega funcionando y a satisfacción. | Sensor | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 02/11/2023-Senior - Se realiza revisión de circuito de presurización, se desmontan y se revisan válvulas de ingreso de vapor a cámara y de ingreso de vapor a camisa, se hacen pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios, se reinstalan válvulas y se ajustan tuberías, se revisan válvulas de circuito de vacío e intercambiadores de calor, se detecta fuga por desgaste en válvula de purga de condensados y en válvula de bypass de drenaje, se recomienda cambiarlas, se ajustan todas las tuberías del sistema de vacío, se evidencia daño en el manómetro de visualización de suministro de vapor, se recomienda cambiarlo, debido a desgaste de válvula check de purga de condensados solicitada en visita anterior (OTT- 19058) se debe ajustar parámetro de temperatura de drenaje y presión de cámara para compensar el desgaste mencionado, se realiza ciclo de trabajo N° 15094, 15095 y 15096, con resultados satisfactorios. Se deja el equipo funcionando correctamente | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 20/12/2023-Senior - Se realiza desmonte de válvula check de circuito de purga de condensados de cámara, se instala válvula nueva y se verifica funcionamiento, se hace desmonte de trampas de condensado de vapor de red y de vapor de camisa, se evidencia que ambas trampas tienen desgaste interno y acumulación de sedimentos, esta sedimentación es debida a los trabajos que la institución realizo en la red de vapor, se les realiza limpieza y se verifica funcionamiento, se encuentra que no están purgando de manera normal y esta acumulación de condensado genera fallos (Presión Alta, Temperatura Baja) durante los ciclos de trabajo, se recomienda cambiar las trampas de condensado, se hace ajuste de todas las conexiones de las tuberías en los circuitos de presurización, vacío e igualación, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se realizan ciclos de trabajo N° 15448 y 15449 . Se deja el equipo funcionando correctamente. | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 30/01/2024-gbayona - Se realiza la entrega del carro el día 26 de enero, se realiza la fabricación de una segunda bandeja, se realizar el refuerzo en su estructura. | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BSD-ESTVA-00012720 | 2014-10-30 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 12/06/2024-gbayona - - El filtro de condensados del suministro de aire tiene daña y presenta fisura en el vaso de condensados, se recomienda cambiarlo. - Se evidencia baja calidad de agua de suministro, se recomienda mejorar la calidad que esta ingresando al sistema de vacio debido a que por la baja calidad que ingresa se pueden generar daños graves a la bomba de vacio y a todos los componentes del sistema. | Baja | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01
BOR-RINOF-02819616 | 2014-10-30 | 03/02/2023-Senior - Para la debida reparación se desensamblo parcialmente para realizar cambio de Bending Rubber, Ensamble y sellado y Prueba de impermeabilidad. Al desensamblar el Rubber se encontró desprendimiento de Punta Distal del Tubo angulador y Guaya de Angulación UP con un hilo desgastado. Se coloca sellante en Punta Distal y se realiza cambio de Rubber. OBSERVACIÓN: La desviación que presenta la imagen con respecto al horizonte, no es posible de reparar ya que la maniobra de reparación compromete las fibras de imagen del equipo. Se procede a realizar inspección física y de funcionamiento, se verifica estado físico de partes, se realiza el test de estanqueidad, prueba de transmisión de imagen y prueba de anguladores, queda equipo en correcto funcionamiento. | Bending ruber | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616
BDG-TERMO-00015957 | 2014-10-30 | 16/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/02/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de termohigometro se ajusta bateria se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bateria | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 19/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza inspección de autoclave se evidencia que en el cuarto donde se encuentra la parte electronoca del equipo no se encuentra funcionando el aire acondicionado y la temperatura ambiente se encuentra bastante alta lo que provoca sobrecalentamiento en los componentes electrónicos los cuales no están diseñados para trabajar a altas temperaturas esto provoca fallas alectorias en el funcionamiento del equipo se realiza la respectiva solicitud al área de mantenimiento para la puesta en funcionamiento del aire acondicionado se realiza pruebas de funcionamiento con la corrección de temperatura del medio ambiente equipo funciona correctamente | Baja | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/01/02&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se revisa el equipo por parte del proveedor, se baja switch eléctrico y se hace limpieza y lubricación, se verifica su funcionamiento, se realiza apertura y cierre de la puerta en repetidas ocasiones, el equipo queda en operación normal.&#x0D; &#x0D; Se recomienda cambiar el switch eléctrico final de carrera de la puerta de descarga | Baja | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisan electroválvulas, limpieza de pasito de agua, se verifica sistema eléctrico y electrónico, se verifica bomba de vacío. se verifican fugas, se limpia cámara se verifican empaques y se encuentran desgastados se realizan pruebas de teste Bowie Dick y pasan bien se realiza ciclo con carga. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/01/02&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Limpieza general interna y externa de caja de circuitos electrónicos, ventilador ajustes electrónicos desincrustación de cámara, bandejas, rieles, reservorio, limpieza, verificación y lubricación de válvulas solenoides, lubricación de riel de cilindros hidroneumáticos , se envía test boady, y ciclo con carga a 134°C monitorizando parámetros de normal funcionamiento. &#x0D; Se requiere el cambio de flotador de agua de reservorio de bomba de vacío, se debe cambiar $ tornillos riel de cámara. &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa autoclave por parte del proveedor en donde deja la recomendación de realizar el cambio de válvula tark y cilindros de la puerta 1. Queda puerta de descarga fuera de servicio hasta hacer el cambio de la valvula | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia autoclave con baja presión, se informa a mantenimiento para solucionar el inconveniente de presión.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Baja | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza verificación y lubricación de electroválvulas, limpieza y verificación de elementos eléctricos y electrónicos limpieza de cámara y reservorio, verificación de estado y funcionalidad de la bomba de vacío. &#x0D; limpieza general y verificación de posibles fugas de aire y vapor en la maquina (sin novedad).&#x0D; Se corren ciclos de pruebas exitosos &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de válvula reguladora miyawaki y válvula de seguridad de 50 PSI de la chaqueta, se realizan pruebas de funcionamiento de la maquina sin novedad. &#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; La válvula de asiento inclinado 3/4"(aire-vapor) esta fugando condensado y es próxima para cambio. Equipo funcionando correctamente. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza, verificación y lubricación de electroválvulas, limpieza de elementos eléctricos y electrónicos, verificación de funcionamiento de bomba de vacío sin novedad, limpieza de cámara y reservorio con desincrustante, limpieza general del equipo y sus elementos que lo componen, se envían ciclos de prueba y test B&amp;D exitosos. &#x0D; OBSERVACIONES: &#x0D; La válvula reguladora de vapor fuga condensado durante el mantenimiento pero con vapor tiene buen comportamiento, válvula de seguridad de 50 PSIG esta fugando, la recomendación es que tengan stock estas dos válvulas anticipándose a la finalización de vida útil de estos elementos. | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 13/05/2022-Novatecnica - Se realiza desinstalación de válvula de asiento inclinado número 75 y cambio, se realizan pruebas de funcionamiento y queda operativo en el área adicional se realiza ajuste de empaque de descarga presenta fuga, ajuste de presión de empaques en la mitad de aire. Se evidencia desgaste en pistón hidroneumático De puerta de carga por lo cual se ve en la elevación una caída de puerta y baja velocidad de cierre. Se adjunta reporte | Baja | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 27/09/2022-Senior - Instalación de 2 cilindros hidroneumáticos, puerta #1 carga , 1 válvula de paso, 1/2 de de acero inoxidable, 1 sensor de nivel de agua, reservorio de bomba de vacío. | 2 cilindros hidroneumáticos, puerta #1 carga , 1 válvula de paso, 1/2 de de acero inoxidable, 1 sensor de nivel de agua | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 25/10/2022-Senior - Se realiza verificación y corrección de fuga, se observa deterioro de bases, de válvulas solenoides, las cuales ocasionan la fuga de aire, por su mal funcionamiento. Requiere el cambio de estos repuestos | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 14/05/2024-gbayona - Se realiza instalación de juego de válvulas de aire, kit x3 se instala filtro de aire, se realiza evacuación de humedad por válvula aguja, se ejecutan ciclo de prueba y se realiza ajuste de temperatura para ciclo de 121 y 134, | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 27/09/2022-Senior - Instalación de 2 cilindros hidroneumáticos, puerta #1 carga , 1 válvula de paso, 1/2 de de acero inoxidable, 1 sensor de nivel de agua, reservorio de bomba de vacío. | Cilindros hidronuematicos | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 25/10/2022-Senior - Se realiza verificación y corrección de fuga, se observa deterioro de bases, de válvulas solenoides, las cuales ocasionan la fuga de aire, por su mal funcionamiento. Requiere el cambio de estos repuestos | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 14/05/2024-gbayona - Se realiza instalación de juego de válvulas de aire, kit x3 se instala filtro de aire, se realiza evacuación de humedad por válvula aguja, se ejecutan ciclo de prueba y se realiza ajuste de temperatura para ciclo de 121 y 134, | Válvula | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 21/06/2023-Senior - Se realiza instalación de empaques nuevos de puerta. Se revisa fuga de vapor, se envia ciclos a 134°C, teste de B&amp;D, 121°C instrumental 134°C | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BSD-ESTVA-00009771 | 2014-10-30 | 05/01/2024-Senior - Se evidencia presión excesiva en chaqueta, por lo cual se realiza regulación de entrada de vapor por medio de válvula manual y válvula miyawaki (reguladora). Se ejecutan ciclos de prueba exitosos. Se lubrican rieles de puerta con el fin de mejorar el proceso de apertura y cierre | Cable ac | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032
BAS-SUCCI-00000093 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Se evidencia que el equipo presenta desgaste en la estructura física, presenta falla en el manómetro al realiza prueba de funcionamiento se evidencia que no tiene la fuerza para realizar la succión.&#x0D; Se recomienda dar de baja ya que no esta en optimas condiciones de funcionamiento&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Baja | Succionador Portatil | 93 | 2940000043
BRA-DESFI-00001200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, latiguillos ecg, se realiza prueba con simulador y se evidencia que personal no programó bien el equipo para realizar la toma de signos con el desfibrilador, adicionalmente se hizo capacitación a personal en septiembre y se evaluó al mismo, por lo tanto se tendrá en cuenta para la próxima capacitación. Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566
BRA-DESFI-00001200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de batería por una totalmente nueva se recomienda dejar el equipo siempre conectado para prolongar la vida útil de la misma equipo funcionando correctamente | Bateria | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566
BRA-DESFI-00001200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificaion dek equipo se vbalidan teclado, pantalla, palas y estado de funcionamiento se observa que a la hora de hace rla verificación de carga de batería se evidencia que la tarjeta interna del equipo no esta suministrando el voltaje requerido para la carga de esta se realiza validación de parámetros conectado a la red eléctrica con equipo patrón se evidencia que en las descargas superiores a 150 Joules el desfibrilador pierde la imagen por un tiempo prolongado después vuelve a dar imagen; se observa que entre la energía sea superior la perdida de imagen es mas prolongado esto se debe a que la línea de capacitores que soporta la energía durante las descargas ya se encuentran con desgaste. Este equipo ya no cuenta con repuestos en el mercado debido a que es obsoleto por tal motivo es recomendable dar de baja ya que puede funcionar inadecuadamente. | Baja | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566
BRA-DESFI-00001200 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se valida teclado pantalla palas y estado de funcionamiento, se observa que a la hora de hacer la verificación de carga de batería, la tarjeta interna no esta suministrando el voltaje requerido para la carga, se realiza validación de parámetros conectados a la red eléctrica con equipo patrón, se evidencia que las descargas superiores a 150 Joules el desfibrilador pierde la imagen por un tiempo prolongado, después vuelve a dar imagen, se observa que cuando la energía es mayor la perdida de la imagen es mas prolongada, esto se debe a que la línea de capacitores que soporta la energía durante la descarga ya se encuentran con desgastes. los repuestos del equipo ya no son comerciales debido a que el equipo es obsoleto por tal motivo es recomendable dar de baja ele quipo. &#x0D; Fecha de adquisición : 1 Abril 2007&#x0D; | Baja | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 14/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/10/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de transductor ya que presentaba interferencia se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Transductor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 15/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia equipo con GEL,se recomienda al personal realizar la limpieza después de su uso ya que esto puede ocasionar ingreso de GEL al equipo y así generar daño en sus componentes electrónicos internos Se realiza verificación y limpieza del equipo, se realiza pruebas del transductor y su cable y no presenta novedad, se realiza cambio de baterías, Se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 15/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/09/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo y pruebas de funcionamiento, encontrando equipo operativo en el servicio, la interferencia puede ser causada por desgaste en la batería, se recomienda realizar cambio de la batería. | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 15/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/10/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando normalidad en su funcionamiento, se recomienda el cambio de batería periódicamente por alcalinas, para garantizar su correcto funcionamiento | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de doppler y se realiza cambio de baterias. Equipo funciona correctamente. | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se atiende llamado ya que informan que el dopple fetal no enciende por lo cual se hace cambio de las baterías y equipo queda funcionando correctamente. | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de 2 baterías AA por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Bateria | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 23/11/2022-Senior - Se realiza instalación de transductor nuevo en buenas condiciones de funciones, se recomienda tener precaución a la hora de usar el equipo no se debe dejar residuos de gel en el transductor después de realizar la monitorización. Se recomienda no golpear el transductor ya que afecta el funcionamiento del equipo. | Transductor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 14/12/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de transductor ultrasónico nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona en óptimas condiciones se realizan pruebas con paciente | transductor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-DOPPL-00013083 | 2014-10-30 | 23/11/2022-Senior - Se realiza instalación de transductor nuevo en buenas condiciones de funciones, se recomienda tener precaución a la hora de usar el equipo no se debe dejar residuos de gel en el transductor después de realizar la monitorización. Se recomienda no golpear el transductor ya que afecta el funcionamiento del equipo. | Transductor | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060
BMO-TRMOH-00016762 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo evidenciando el display con fractura, se realiza pruebas de funcionamiento el equipo no da respuesta satisfactoria, se realiza proceso de verificación interna, evidenciando componentes sueltos en su interior y presenta múltiples fracturas en su estructuras, estas partes no son reparables por tal motivo se recomienda dar de baja. | Baja | Termohigrometro Digital | 16762 | 30596
OTP-CAMIL-00003578 | 2014-10-30 | 24/11/2022-Senior - Se realiza fabricación e instalación de los seguros de baranda. Pruebas ok | Seguro | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167
OTP-CAMIL-00010657 | 2014-10-30 | 23/05/2024-Senior - Se realiza revisión, se bajaron y limpiaron las llantas, ya que tenían una arandela de cabello, que impedían su correcto funcionamiento. Limpieza y verificación de funcionamiento de partes móviles. Camilla en optimas condiciones. | Baja | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170
OTP-CAMIL-00010657 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Presenta deterioro (oxidación) en los tenedores de las ruedas | tenedores | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170
OTP-CAMIL-00010657 | 2014-10-30 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia palanca de baranda rota, se hace el cambio de la palanca que asegura la baranda, se pinta los tenedores y ruedas. | tenedores | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170
BLP-MONLC-00010232 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de los equipos, los cuales se encuentran funcionando pero no se cuenta con los acoples, accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, además estos equipos se encuentran obsoletos. &#x0D; Se recomienda dar de baja ya que la institución realizo su respectiva renovación tecnológica en el servicio&#x0D; | Baja | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 10232 | 3103486S
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 05/01/2023-Senior - Se realiza reinstalación del sw, licencia y componentes sin tener respuesta satisfactorias en el equipo. Debido a esto se mantendrá la solicitud del memoskop y quedamos atentos a la respuesta de fabrica ya que debido a esto tenemos algunos inconvenientes y demoras en la entrega. El equipo permanece fuera de servicio | Reinstalación de software | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza instalación de computadora de procesamiento (Memoskop). Se instalan parámetros de software y se realizan pruebas generales y no presentan fallas. Se realizan pruebas de equipo con paciente y funciona correctamente durante la cirugía. Equipo operativo bajo observación | Memoskop instalado | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación y cambio de Bolt en freno swing.&#x0D; Se debe cambiar manija de sujeción por desajuste en la rosca interna también.&#x0D; Se solicita parte para su posterior cambio. | Freno swing | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se realiza instalación de repuestos, cambio de lámparas y portalámparas de luces indicadores de radiación. cambio de rejilla del intensificador de imagen. verificación de buen funcionamiento al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | Lamara y porta lampara | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 08/01/2025-Senior - procede a realizar el cambio de la rueda del trolley y el handswitch. Se realizan pruebas de funcionamiento Dado el desgaste de las ruedas del trolley se evidencia un desnivel con respecto a la rueda instalada es nueva. Sugiere realizar el cambio de las 3 ruedas restantes. | Ruedas | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de repuestos de freno swing.&#x0D; Pruebas generales de funcionamiento correcto | frenos | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 08/08/2022-Senior - Se realiza revision del equipo encontrando error 4016 y 4021. Se realiza reset del memoskop, reconexión de colimador y memoskop y limpieza de memoria del memoskop con autorización de ingeniería. Se realizan pruebas de imagen y funciones del equipo. Se entrega equipo operativo a el cliente. Nota. la imagen presenta puntos negros debido a golpes reportados anteriormente en la rejilla. | Memoskop | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 09/09/2022-Senior - Se realiza el cambio de los cables hembra interno del arco y el Sg sin presentar algún resultado satisfactorio.Se realiza la reinstalación del sw del memoskop, verificación de conectores. Se realizara el escalamiento a fabrica con los resultados obtenidos en las pruebas de hoy. El equipo se entrega fuera de servicio. Se adjunta reporte de servicio. | cable ac | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza instalación de computadora de procesamiento (Memoskop). Se instalan parámetros de software y se realizan pruebas generales y no presentan fallas. Se realizan pruebas de equipo con paciente y funciona correctamente durante la cirugía. Equipo operativo bajo observación | Memoskop | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se realiza instalación de repuestos, cambio de lámparas y portalámparas de luces indicadores de radiación. cambio de rejilla del intensificador de imagen. verificación de buen funcionamiento al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | Rejilla | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 08/01/2025-Senior - procede a realizar el cambio de la rueda del trolley y el handswitch. Se realizan pruebas de funcionamiento Dado el desgaste de las ruedas del trolley se evidencia un desnivel con respecto a la rueda instalada es nueva. Sugiere realizar el cambio de las 3 ruedas restantes. | Ruedas | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 05/01/2023-Senior - Se realiza reinstalación del sw, licencia y componentes sin tener respuesta satisfactorias en el equipo. Debido a esto se mantendrá la solicitud del memoskop y quedamos atentos a la respuesta de fabrica ya que debido a esto tenemos algunos inconvenientes y demoras en la entrega. El equipo permanece fuera de servicio | Cable AC | Arco en C | 10109 | 31192
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 12/09/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo, este enciende con normalidad. El tecnólogo informa que se esta teniendo inconvenientes al guardar las imágenes Se procede a revisar las conexiones de alimentación y voltajes. Estos se encuentran entre los rangos Se revisa histórico de pacientes, el disco tiene capacidad de almacenamiento de 170 Se decide realiza una restauración de la base de datos para lo cual la ingeniera Alexandra Bayona autoriza la eliminación de estudios existentes en el equipo Tras las actividades se realizan pruebas de funcionamiento, equipo almacena las imágenes correctamente. Referente al apagado abrupto, se recomienda realizar la validación de la toma eléctrica donde se presento el evento. Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante | Cable AC | Arco en C | 10109 | 31192
BVN-VENTI-00009881 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO,&#x0D; VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA&#x0D; ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se adjunta reporte se mantenimiento y formato de verificación de funcionamiento. | Bateria | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850
BVN-VENTI-00009881 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y pruebas realizadas. equipo funcionando correctamente | Sensor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850
BVN-VENTI-00009881 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE OXIGENO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850
BVN-VENTI-00009881 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO SENSOR DE OXIGENO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE O2, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850
BVN-VENTI-00009881 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 03/06/2022-Novatecnica - 31/05/2022: el equipo no se encuentra disponible durante la visita realizada. se reprograma visita para cuando el cliente de la disponibilidad del equipo. Se adjunta reporte de servicio , 26/07/2022-Senior - Se realiza inspección visual, limpieza general del equipo, solo se evidencia polvo. Se realiza calibración de válvula exhaladora, sensor de flujo, sensor de oxigeno, ATG, ATC, y cheklist adjunto al reporte de servicio . | Sensor | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO,&#x0D; VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA&#x0D; ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo realizado | Bateria | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO. SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; &#x0D; LA PANTALLA TOUCH ESTA MOLESTANDO UN POCO, SE SUGIERE SU CAMBIO.&#x0D; &#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y pruebas relizadas | Sensor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la compra de la válvula por parte del hospital y llega en el mes de febrero del 2020, demora por temas de importacion&#x0D; &#x0D; SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, SE REALIZA ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENT.&#x0D; &#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO.&#x0D; EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TOUCH, YA QUE QUE ESTE ESTA MOLESTANDO, SE&#x0D; ENVIA COTIZACION AL CLIENTE.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE OXIGENO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; | Sensor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE O2, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009882 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 03/06/2022-Novatecnica - 31/05/2022: el equipo no se encuentra disponible durante la visita realizada. se reprograma visita para cuando el cliente de la disponibilidad del equipo. Se adjunta reporte de servicio, 01/07/2022-Senior - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO PRESENTA FLUIDOS SOLO POLVO. SE REALIZA REVISION DE CODIGOS DE ERROR SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTO EL ERROR KB0007, ESTE ERROR HACE REFERENCIA A QUE ALGO SE ENCUENTRA MAL EN EL MODULO EXHALATORIO. SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO, SE DEJA EL EQUIPO CICLANDO DURANTE 48 HORAS CONTINUAS SI VOLVER A GENERAR NINGUN ERROR. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO PATRON: ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005. ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 5354024. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR&#x0D; DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA ATG, ATC Y CHECK LIST&#x0D; ADJUNTO. EL EQUIPO ESTA PRESENTANDO MOLESTIAS AL MOMENTO DE TOCAR LA&#x0D; PANTALLA TOUCH, ES POSIBLE QUE DEJE DE FUNCIONAR Y HAYA QUE CAMBIARLO,&#x0D; ESTO NO AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio y protocolo realizado | Sensor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA DEL EQUIPO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Bateria | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO. SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; &#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE TOUCHFREEM, SN: 1828265033. EL EQUIPO FUNCIONA &#x0D; &#x0D; CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE&#x0D; ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE SUGIERE CAMBIO DE SOPORTE DE MANGUERAS, SE ENCUENTRA PARTIDO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE OXIGENO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE O2, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 26/05/2022-Novatecnica - se realiza inspección visual, limpieza general del equipo no se encuentran fluidos solo polvo. se realiza calibración de válvula exhalatoria, sensor de flujo, sensor de oxigeno, atg, atc y check list adjunto. el equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009880 | 2014-10-30 | 02/06/2023-Senior - Por medio de la orden de servicio 402510220 de mantenimiento preventivo, se indica cambio y calibración de sensor de flujo exhalatorio | Sensor de flujo | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670
BVN-VENTI-00009879 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS&#x0D; SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO,&#x0D; VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA&#x0D; ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Bateria | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680
BVN-VENTI-00009879 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE OXIGENO, PRESION ATMOSFERICA. SE REALIZA ATG, ATC Y PVT ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio y pruebas realizadas. equipo funcionando correctamente | Sensor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680
BVN-VENTI-00009879 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE SUGIERE CAMBIO DE SOPORTE DE MANGUERAS, SE ENCUENTRA PARTIDO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE OXIGENO, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680
BVN-VENTI-00009879 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSPECION VISUAL, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO NO SE ENCUENTRAN FLUIDOS SOLO POLVO.&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO.&#x0D; SE REALIZA CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, SENSOR DE FLUJO, SENSOR&#x0D; DE O2, ATG, ATC Y CHECK LIST ADJUNTO.&#x0D; EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.&#x0D; EQUIPO PATRON:&#x0D; ANALIZADOR DE PRESIONES PTS2000, SN: 4171431005.&#x0D; ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA, SN: 4203025. | Sensor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680
BVN-VENTI-00009879 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 26/05/2022-Novatecnica - se realiza inspección visual, limpieza general del equipo no se encuentran fluidos solo polvo. se realiza calibración de válvula exhalatoria, sensor de flujo, sensor de oxigeno, atg, atc y check list adjunto. el equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680
BRA-DESFI-00000043 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de desfibrilador, se encuentra cable ECG desgastado por el uso, se hace cambio de cable y se realizan pruebas funcionales. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Cable ECG | Desfibrilador | 43 | 3200935
BRA-DESFI-00000043 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio e instalación de desfibrilador del 4 piso en el 2 piso. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio. &#x0D; | Cable AC | Desfibrilador | 43 | 3200935
BRA-DESFI-00001706 | 2014-10-30 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/09/2022-Biomedico1 - se realiza verificación de equipo se evidencia que la conexión ecg interna del equipo se encuentra hundida se realiza despiece del equipo se realiza ajuste de conector interno se pega conector debido a que presentaba ruptura en algunos extremos se instala se fija a la carcaza del equipo se realizan pruebas de funcionamiento se entrega equipo al servicio se recomienda tener precaución a la hora de manipular o usar los equipos biomédicos | Cable ECG | Desfibrilador | 1706 | 3200943
BRA-DESFI-00001706 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable de ECG nuevo de 3 derivadas, se recomiena el cuidado de los accesorios del equipo y el almacenamiento en bucles granes con el fin de preservar su vida útil. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Desfibrilador | 1706 | 3200943
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable AC con fractura, se realiza cambio del mismo. &#x0D; Se realiza revisión de pinza de saturación la cual se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Cable AC | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | 12/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/10/2023-Senior - Se realiza revisión de monito fetal y sus transductores, evidenciando rotura en cable de transductor de frecuencia cardiaca, se realiza reparación del mismo, equipo se encuentra funcional en el servicio, sin embargo se realiza la solicitud de compra por un transductor nuevo, para realizar el cambio | Transductor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión general del equipo, se encuentra cable AC desgastado. &#x0D; Se hace instalación de cable nuevo y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; | Cable AC | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de transductor de frecuencia uterina nuevo ya que el que se encontraba en funcionamiento tenia fractura en el cable recomienda al servicio tener especial cuidado con el cable y con el toco no se deben golpear ya que esto provocara mal funcionamiento se realizan pruebas de funcionamiento.&#x0D; Equipo operativo en el servicio, se adjunta reporte de servicio | Transductor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | 07/06/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo con toco y transductor de frecuencia uterina nuevos, se recomienda almacenar los cables de manera adecuada se realiza entrega de equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Transductor uterino | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-MONFE-00012845 | 2014-10-30 | 07/06/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo con toco y transductor de frecuencia uterina nuevos, se recomienda almacenar los cables de manera adecuada se realiza entrega de equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Toco y transductor | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031
BMO-TERDI-00016930 | 2014-10-30 | 02/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de termohigometro el cual se encuentra apagado se realiza ajuste de puerto de baterias se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Bateria | Termometro Digital | 16930 | 33341
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo de ventilador mecánico puritan Bennett 760.&#x0D; Se realiza limpieza general de sistema neumático, electrónico y eléctrico.&#x0D; Se ejecuta calibración de sensor de oxigeno, Peep pump, Pe Pcyl gain, prueba de baterías y autotest global sin que se&#x0D; presente ninguna novedad.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en ventilación controlada por volumen y presión con analizador de gases&#x0D; VTPLUS.&#x0D; Volumen tidal programado/Obtenido.&#x0D; 350 ml/342.1 ml&#x0D; 450 ml/439,9 ml&#x0D; Peep programado/Obtenido.&#x0D; 4 cmH2O/4.1 cmH2O&#x0D; 8 cmH2O/ 8.3 cmH2O&#x0D; Frecuencia respiratoria programada/Obtenida.&#x0D; 15/15&#x0D; 20/20.1&#x0D; Fraccion inspirada de oxigeno programada/Obtenida.&#x0D; 21 %/20,4 %&#x0D; 100 %/98,7 %&#x0D; Relacion I:E programada/Obtenida.&#x0D; 1:2.0/1:2.04&#x0D; 1:3.0/1:3.06&#x0D; Presion inspiratoria programada/Obtenida&#x0D; 15cmH2O/15.1 cmH2O&#x0D; 25 cmH2O/24.8 cmH2O | Sensor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo de ventilador mecanico puritan Bennett 760.&#x0D; Se realiza limpieza general de sistema neumatico, electronico y electrico.&#x0D; Se realiza cambio de filtro de entrada de aire y fan puesto que al momento de la revision se encuentran con mucha suciedad. Se ejecuta calibracion de presion, sensor de oxigeno, Peep pump, Pe Pcyl gain, prueba de baterias y autotest global evidenciando intermitencia en calibracion de sensor de oxigeno.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en ventilacion controlada por volumen y presión con analizador de gases.&#x0D; &#x0D; Requiere cambio de filtro peep y sensor de oxigeno max-16. Equipo funcionando bajo parametros establecidos por fabrica con sensor de oxigeno desactivado | Filtro de aire | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - En una visita anterior, se habia detectado que el equipo requeria cambio del Filtro PEEP.&#x0D; Por esta razon, se procede a realizar la instalacion de un Filtro nuevo, proporcionado por la institucion.&#x0D; Se lleva a cabo TEST Corto, dejando el equipo en modo pediatrico, por solicitud del personal asistencial.&#x0D; Finalmente, se mantiene el ventilador en prueba por aproximadamente 20minutos, observando que funciona&#x0D; correctamente. | Filtro | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/02/01&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo de ventilador mecánico puritan Bennett 760.Se realiza limpieza general de sistema neumático, electrónico, eléctrico y cambio de filtro fan. Se ejecuta calibración de presión, sensor de oxigeno, Peep pump,Pe Pcyl gain, prueba de baterías y auto test global sin que se presente ninguna novedad. Se realizan pruebas de funcionamiento en ventilación controlada por volumen y presión con analizador de gases VTPLUS.&#x0D; Requiere cambio de filtro Peep. Por recomendación de personal clínico se deja equipo en paciente pediátrico, con circuito con diámetro de 6.5 mm. Equipo&#x0D; funcionando bajo parámetros establecidos por fabrica.&#x0D; S e adjunta reporte de servicio | Sensor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 17/05/2022-Novatecnica - Se realiza inspección y verificación encontrando el equipo en buen estado físico, se realiza limpieza general externa, verificaciones de filtro de aire y filtro Fan, se encuentran ambos en buen estado. Se procede con el encendido del equipo sin novedades, se ingresa a modo servicio y se realizan los test SST y EST, adicional se inican calibraciones de Sensor FiO2, bomba PEEP y Test de Batería, las cuales pasan satisfactoriamente. Por último se realizan pruebas de funcionamiento en VC (Volumen), Pinsp (Presión), PEEP, f (Frecuencia), O2%, con analizador de gases. En las pruebas realizadas se evidencia que el equipo se encuentra en rango y en optimas condiciones de funcionamiento de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante. SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Sensor | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de filtros exhalatorio e inspiratorio reusables nuevos. Se recomienda el cuidado de los filtros evitando golpes y fisuras de los mismos. &#x0D; Accesorios en buen estado físico y funcional | Membrana de válvula exhalatoria | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | 03/08/2022-Senior - Se realiza reporte de ventilador mecánico a técnica elctromedica ya que el equipo presenta un fallo el cual no permite programar parámetros ventilatorios y se apaga sin previo aviso. El proveedor realiza la respectiva verificación del equipo indica que el equipo presenta múltiples fallas de software indican que las fallas ocasionan desajustes en constantes como consecuencia la fiabilidad del equipo es nula. Por múltiples factores como carencia de repuestos por parte de fabricante y tecnología obsoleta se recomienda dar de baja el equipo. Se adjunta reporte | Baja | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BVN-VENTI-00191600 | 2014-10-30 | 11/07/2022-Senior - Se realiza verificación del equipo encontrándolo bloqueado, se procede a realizar el test global y el desbloqueo del equipo pero al ciclar la falla persiste y se bloquea, por lo cual se realiza verificación de constantes evidenciando un desajuste en ellas, se realiza actualización de constantes, se realiza calibración de presión, fio2, bomba PEEP y tarjeta de presiones, se realiza verificación de batería pasando correctamente, se realiza test global se desbloquea el equipo y se deja ciclando sin presentar ninguna novedad. OBS. Se solicita dejar el equipo en prueba mínimo 3 horas en funcionamiento constante para descartar alguna falla, brazo soporte dañado. Se adjunta reporte de servicio. | Brazo de soporte | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600
BFC-TANPA-00015202 | 2014-10-30 | 23/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/06/2022-Biomedico1 - Se reliza verificacion deleqjipo se evidencia interruptor en corto se realiza cambio de interruptor equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfeccion | Interruptor | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 29/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2022-gbayona - Se realiza revisión de colimador y se encuentra que bombillo de 12 v -100w, se revisa la base y cableado encontrándose correcto, se realiza medición de voltaje al interruptor y marca 13 v con carga de un nuevo bombillo halógeno, se realiza instalación de un bombillo halogeno de 24 v 150w disponible en el momento, ilumina , trabaja pero puede mejorarse en próxima visita de mantenimiento. | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/11/2022-Senior - Se desarmo el manipulador para realizar la conexión interna de los cables desconectados por el jalonazo que seguramente sufrio. Se resoldaron sus cables y se ajusto internamente el conector por diseño y construcción no se debe jalar con fuerza de su cable si no se desbarata internamente. OBS. Se instalo un bombillo halogeno de 12v 150 w para mejorar la iluminación del colimador. | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo y el bombillo enciende, por lo que se destapo el colimador en búsqueda de un mal contacto, se apretaron y revisaron conexiones encontrándose norma.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se fabrica tapa de acrílico para el monobloque, anterior original quemado y doblado, se coloco y se observaron detalles de ajuste para mejorar, posteriormente con otra opción pero quedo funcional y correcto. &#x0D; Adicional se encontró manija del colimador suelta encontrando tornillo roto incrustado en la manija y obliga retiro para arreglo en taller metalmecánico, se retira esta pieza para arreglo y no afecta para el uso diario. &#x0D; El equipo queda funcionando correctamente&#x0D; Se espera cambiar la tapa recién puesta por otra mas holgada que se mande a fabricar | Cable AC | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 31/08/2022-Senior - Se destapo el colimador y se busco el arreglo del bombillo abierto de 12 v 100w, se reviso la base y el cableado encontrándose en correcto funcionamiento, se midió el voltaje al interruptor y marco 13 v, con carga de un nuevo bombillo halógeno es decir interruptor también en correcto funcionamiento. | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 14/09/2022-Senior - Equipo presenta error 3 al encender el equipo pensando en un mal contacto en conectores, soldaduras o cableado. se comienza en orden de conexión y desconexión de conectores al desconectar D920 X3 y limpiar sus puntos internos no volvió a presentar ..error. Se prendió y apago varias veces y no volvió a ocurrir. se adjunta reporte de servicio. | Conexión | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 27/09/2022-Senior - El equipo no enciende, siempre off. Se destapo completamente y se midieron fusibles ok, breaker ok. pero la fuente principal no energiza. se revisa cableado, ajustes, y se encuentra el conector al monobloque algo suelto, se ajusta en lo posible y y nuevamente enciende sin falla. El conector al monobloque tiene rosca de ajuste gastado y por eso se suelta, se ajusta lo mejor posible con amarres plasticos, en proxima visita se traera un arreglo adicional para pegar y soportar esa union de forma mas fuerte | Monobloque | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se destapo la parte superior del panel de control, se reviso cable y clavija de alimentación ok. se midieron valores de fuente y no eran estables se ajusta conectores de alimentación y nuevamente arranco. se realizan pruebas equipo funcionando.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Panel de control | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 31/08/2022-Senior - Se destapo el colimador y se busco el arreglo del bombillo abierto de 12 v 100w, se reviso la base y el cableado encontrándose en correcto funcionamiento, se midió el voltaje al interruptor y marco 13 v, con carga de un nuevo bombillo halógeno es decir interruptor también en correcto funcionamiento. | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 07/09/2022-Senior - Equipo presenta error 03, se destapo el equipo y se verificaron todos los fusibles y se encuentran en buen estado, se midio la fuente de 5v, +15v, -15v correctas. Se desconectaron los conectores de la board central del inversor y funciono sin error. se ajustaron nuevamente todos los conectores y cable conectores al monobloque, continuando con buen funcionamiento. No se pudo determinar cual conector se encuentra fallando, porque al conectarse nuevamente el equipo quedo funcionando correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Fusibles | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 14/09/2022-Senior - Equipo presenta error 3 al encender el equipo pensando en un mal contacto en conectores, soldaduras o cableado. se comienza en orden de conexión y desconexión de conectores al desconectar D920 X3 y limpiar sus puntos internos no volvió a presentar ..error. Se prendió y apago varias veces y no volvió a ocurrir. se adjunta reporte de servicio. | Consola | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 27/09/2022-Senior - El equipo no enciende, siempre off. Se destapo completamente y se midieron fusibles ok, breaker ok. pero la fuente principal no energiza. se revisa cableado, ajustes, y se encuentra el conector al monobloque algo suelto, se ajusta en lo posible y y nuevamente enciende sin falla. El conector al monobloque tiene rosca de ajuste gastado y por eso se suelta, se ajusta lo mejor posible con amarres plasticos, en proxima visita se traera un arreglo adicional para pegar y soportar esa union de forma mas fuerte | Fuente | Rayos X Portatil |  | 3570516
BID-RAYPO-03570516 | #ERROR! | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - , 14/07/2023-Senior - Revisión básica interna, se destapo el panel superior y se revisaron ajustes de conexión, limpieza y estado general ok. Se ajusto mecánicamente movimientos del cabezal monobloque, colimador y su cableado correspondiente ajustado y fijo según arreglo anterior con moldura. Revisión de manipulador de disparo sin daño ni rasgaduras, funcionando correctamente. Se limpiaron las llantas de todo el carro rodando sin inconvenientes. Se midieron los parámetros de radiación KV, MAS y se encuentran similares a las ordenes dadas por el mando del control, bombillo del colimador funcionando. | Bombillo | Rayos X Portatil |  | 3570516
BFE-LAMPI-00010835 | 2014-10-30 | 12/05/2023-mzamudio - Se asigna al tecnico para la revisión. Prioridad 2 ( 1 a 3 dias), 06/07/2023-gbayona - Se solicita cotización de pintura a JDM, 06/07/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Hallazgo. Ronda activa: Revisar base de lampara para pintar sala 3 de partos, 06/07/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 48957, 23/10/2023-Senior - Proveedor entrega lampara a biomédica, luego de realizarle ajustes mecánicos y pintura, equipo funcional, pendiente por entrega en servicio | Asignación | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574
BFE-LAMPI-00010835 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 40003&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Lampara pielitica accesoria con movimiento giratorio en la base no tiene estabilidad&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de lampara pielitica debido a que presenta movimiento giratorio. &#x0D; Sin embargo, se informa al servicio que el equipo debe ser retirado del servicio para revisión por parte del proveedor JDM, 12/04/2022-Novatecnica - Se realiza intercambio y adaptación de base de soporte inferior, por soporte de lampara dada de baja, adecuación de caja de potencia. fabricación de buje en teflón para adecuación tubo de soporte a base inferior. se realiza limpieza general, desmanchado de estructura. pruebas de desplazamiento ok. Se adjunta reporte de servicio | Baja | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574
BRA-DESFI-00016974 | 2014-10-30 | 08/11/2023-Biomedico2 - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. Se realiza verificaión de parametros por comparación. Se realiza cambio de bateria Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Bateria | Desfibrilador | 16974 | 3631
BRA-DESFI-00016925 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la revisión física del Equipó, al momento de encender el desfibrilador ya no se evidencia la falla reportada por el Cliente, se ingresa a verificar si la batería Instalada se encontraba reseteada pero se evidencia fecha de noviembre del 2020, se realiza un reset de la batería queda con fecha de instalación del día 31 de mayo del 2021, se deja cargar en su totalidad, luego se deja el día de ayer realizando la prueba de batería y el resultado es satisfactorio, se procede a conectar el equipo al simulador de signos y verificar el tiempo de funcionamiento en modo batería y Ecg y el equipo cumple con el tiempo establecido por fábrica. Desde el menú de servicio se verifica el&#x0D; funcionamiento y nos muestra un error de temperatura, pero en ningúna parte del informe nos arroja o nos muestra error de batería. Cómo lo señaló el cliente al momento de reportar el equipo, se deja el equipo conectado a la red eléctrica con la batería conectada y su indicador de Estado en color verde. Se adjunta al reporte el log de eventos descargado desde el menú de servicio. | Bateria | Desfibrilador | 16925 | 3632
BDG-TENPA-00014422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162
BDG-TENSI-00015277 | 2014-10-30 | 13/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste , 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Tensiometro | 15277 | 364500
BDG-TENSI-00015277 | 2014-10-30 | 12/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambios de brazalete por desgaste se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Tensiometro | 15277 | 364500
BDG-TENSI-00015277 | 2014-10-30 | 22/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de tensiometro de pared el cual no insufla ,al verificar se evidencia pera con desgaste y se evidencia brazalete con fuga Se realiza instalación de pera y brazalete totalmente nuevos | Brazalete | Tensiometro | 15277 | 364500
BDG-TENSI-00015277 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de tensiómetro, se realiza cambio de manguera de conexión de brazalete. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Tensiometro | 15277 | 364500
BDG-TENPA-00014304 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/08/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete y pera al tensiómetro, quedando equipo operativo en el servicio. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836
BDG-TENPA-00014304 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836
BDG-TENPA-00014304 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de tensiómetro se realiza cambio de brazalete debido a que presentaba fuga equipo queda en correcto estado. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836
BDG-TENPA-00014304 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se evidencia que el equipo requiere cambio de brazalete y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836
BDG-TENPA-00014304 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete, se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836
BDG-TENSI-00014209 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346
BDG-TENSI-00014209 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza instalación de pera con válvula reguladora y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Válvula | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346
BRA-DESFI-00013597 | 2014-10-30 | 22/11/2023-gbayona - Se realiza cambio de batería y se realiza verificación de equipo. Reporte OT 2023-2179 | Bateria | Desfibrilador | 13597 | 3691
BMO-TERDI-00018057 | 2014-10-30 | 08/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - Se realiza limpieza se realiza verificación de baterías la cual presenta desgaste se intalan pilas nuevas de recambio equipo funciona correctamente se informa que se deben reemplazar las baterias de respaldo | Bateria | Termometro Digital | 18057 | 37461
BDG-HOLTE-00000004 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de la lámpara, la cual no encendia, se realiza cambio y equipo queda funcionando correctamente. | Bombillo | Holter | 4 | 3A9417
BEF-NEVER-00008825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general donde se evidencia daño en su cámara interna ya que presenta corrosión por oxido al verificar la unidad de refrigeración se evidencia que no esta regulando la temperatura esto ocasiona que el equipo trabaje constantemente por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo ya que estas partes no son reemplazables. &#x0D; | Baja | Nevera | 8825 | 40600421
BEF-NEVER-00008825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión general del equipo donde se evidencia daño en su cámara interna ya que presenta corrosión por oxido al verificar la unidad de refrigeración se evidencia que no esta regulando la temperatura esto ocasiona que el equipo trabaje constantemente por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo ya que estas partes no son reemplazables | Baja | Nevera | 8825 | 40600421
BDG-EQUIO-00016103 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Otoscopio no enciende, se realiza revisión de equipo, evidenciando que el bombillo se encuentra fundido, se procede a cambiar el bombillo, se realizan pruebas funcionales. Equipo queda operativo en el servicio | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282
BDG-EQUIO-00016103 | 2014-10-30 | 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del otoscopio y del oftalmoscopio evidenciando que el bombillo no enciende. Se ejecuta cambio de bombillo, se hacen pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | Bombillo | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282
OTP-CAMIL-00015566 | 2014-10-30 | 08/02/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo encontrando varios pines rotos, se procede a realizar el cambio correspondiente, se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente. | pruebas | Camilla De Transporte | 15566 | 4086
OTP-CAMIL-00015567 | 2014-10-30 | 02/01/2024-Senior - Se realiza instalación de 2 ruedas nuevas suministradas por departamento de compras. Se instala 1 rueda con sistema sterr y 1 rueda con sistema de freno y bloqueo central. Ajuste y lubricación de freno, pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales- | Ruedas | Camilla De Transporte | 15567 | 4088
OTP-CAMIL-00015567 | 2014-10-30 | 16/02/2023-Senior - Se realiza revisión de las barandas encontrando sueltos los pasadores, se realiza instalación de pines, pruebas OK, en el sistema de frenos se realiza revisión encontrado roto el mecanismo interno, se realiza ajuste para frenar con las dos ruedas restantes, pruebas OK. | Baranda | Camilla De Transporte | 15567 | 4088
OTP-CAMIL-00015567 | 2014-10-30 | 02/01/2024-Senior - Se realiza instalación de 2 ruedas nuevas suministradas por departamento de compras. Se instala 1 rueda con sistema sterr y 1 rueda con sistema de freno y bloqueo central. Ajuste y lubricación de freno, pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales- | Cable ac | Camilla De Transporte | 15567 | 4088
OTP-CAMIL-00015568 | 2014-10-30 | 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cinturones nuevos Se adjunta reporte de servicio | Cinturon | Camilla De Transporte | 15568 | 4091
OTP-CAMIL-00015568 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza reparación de soldadura en base de baranda, se realizan pruebas de funcionamiento ok, Rueda del piecero se encuentra rota, se realiza cambio ya que se encontraban rotos los mecanismos internos, pruebas ok | Soldadura | Camilla De Transporte | 15568 | 4091
OTP-CAMIL-00015568 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza reparación de soldadura en base de baranda, se realizan pruebas de funcionamiento ok, Rueda del piecero se encuentra rota, se realiza cambio ya que se encontraban rotos los mecanismos internos, pruebas ok | Cable ac | Camilla De Transporte | 15568 | 4091
BLA-CENRE-00008076 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se realiza configuración de parámetros, se hacen pruebas a equipo, quedando funcional. | Cable ac | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063
BFT-ESTIC-00015247 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma &#x0D; se evidencia que en el panel de control sala un código de error E1 el cual se realiza la búsqueda en el manual sin obtener ningún listado de errores. Se realiza el respectivo contacto con el proveedor y estamos a la espera de la respectiva cotización de reparación y posibles repuestos que requiera el equipo. &#x0D; Se realiza entrega dele quipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado funcional con la novedad del error que presenta el cual no permite variar la resistencia a la cual se trabaja. &#x0D; | Baja | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119
BFT-ESTIC-00015247 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma.&#x0D; Se evidencia que el equipo presenta error E1 el cual no permite que se pueda regular la resistencia de la maquina esto ocasiona que la maquina quede trabajando a solo un nivel de fuerza en los&#x0D; pedales sin poder realizar la regulación.&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; Equipo en estado operativo se informa al servicio que se ha tratado de contactar al proveedor representante de la marca sin obtener respuestas satisfactorias se procederá a realizar la búsqueda&#x0D; de un proveedor para que la maquina pueda ser reparada. | Baja | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119
BFC-CALLI-00014514 | 2014-10-30 | 12/12/2024-NO_DEFINIDO - , 13/12/2024-Senior - Se realiza apertura al equipo donde se baja todo el módulo de control el cual se revisa minusiosamente, se reviso la tarjeta principal del control, Switch de cierre y apertura de puerta, los dos relees, bocina, fuente de poder, motor y ventilador de recirculación de aire, resistencia y ventilador extractor. Todos estos elementos están funcionando bien. Se hizo limpieza en general, se verifico que la pantalla de control no presentará novedad e igual los botones de membrana los cuales funcionan bien Se entrega equipo funcionando. Se recomienda limpiar la cámara tan pronto hagan cambios de bolsas para prevenir humedad por salida de gotas en bolsas perforadas y así evitar manchas en la camara. | Baja | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011
BAS-SUCCI-00001188 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma&#x0D; Se evidencia que el equipo presenta desgaste en la estructura física, presenta falla en el manómetro al realiza prueba de funcionamiento se evidencia que no tiene la fuerza suficiente para realizar la succión. &#x0D; Se recomienda dar de baja ya que no esta en optimas condiciones de funcionamiento | Baja | Succionador Portatil | 1188 | 42588
BAS-SUCCI-00001188 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. &#x0D; Se evidencia que equipo presenta desgaste total de su estructura, daño de manómetro y pruebas de funcionamiento no aprobadas, ya que no cuenta con fuerza suficiente de succión establecidas por el fabricante, por lo anteriormente descrito se recomienda dar de baja el equipo.&#x0D; | Baja | Succionador Portatil | 1188 | 42588
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 | 28/10/2022-Senior - Se realiza inspección encontrando base de baranda rota, se realiza la reparación e instalación de base de baranda | Base de baranda | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 |  | Baranda | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital. | Cinturon | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 | 28/10/2022-Senior - Se realiza inspección encontrando base de baranda rota, se realiza la reparación e instalación de base de baranda | Baranda rota | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza desarme de la baranda encontrando estructura rota, se realiza reparación de barandas. Pruebas ok | Cable ac | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015713 | 2014-10-30 |  |  | Camilla De Transporte | 15713 | 4308
OTP-CAMIL-00015690 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Base baranda rota&#x0D; Trabajos realizados: &#x0D; Se realiza desarme de baranda encontrando base rota se realiza proceso de soldadura por parte de mantenimiento del hospital. &#x0D; Se realizan pruebas respectivas ok. &#x0D; | Base de baranda rota | Camilla De Transporte | 15690 | 4309
OTP-CAMIL-00015690 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones nuevos suministrados por el hospital.&#x0D; | Cinturon | Camilla De Transporte | 15690 | 4309
OTP-CAMIL-00015690 | 2014-10-30 | 16/02/2023-Senior - Se realiza revisión de las barandas encontrando rota la base, se realiza reparación con soldadura, prueba OK, en el sistema de frenos se realiza revisión encontrando roto el mecanismo interno, se realiza ajuste para frenar con las dos ruedas restantes, pruebas OK. | Baranda | Camilla De Transporte | 15690 | 4309
BDG-TENPO-00007388 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330
BDG-TENPO-00007388 | 2014-10-30 | 01/12/2023-Senior - Se realiza cambio de pera Equipo queda funcional en el servicio | Pera | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330
BFC-CALMA-00012651 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de calentador de mantas enciende pero sale error 707 se consulta según manual y dice que es un posible falla de sensor de temperatura se verifica internamente y se evidencia que el sensor se encontraba un poco suelto se ajusta el equipo enciende sin novedad | Sensor | Calentador De Manta | 12651 | 44029
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CONECTOR NO AJUSTA.&#x0D; Conexión defectuosa del cable que va al arco en C.&#x0D; Permanentemente.&#x0D; &#x0D; Cambio del conector del arco y de su cableado completo.&#x0D; Se hacen pruebas de funcionamiento: fluoroscopia, radiografía digital con disparador de mano y pedal.&#x0D; &#x0D; El comportamiento del equipo es completamente operativo. | Cable AC | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 15/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza lubricacion de ruedas de arco en C ,se entrega sin novedad | Ruedas | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 1RA VISITA CORRECTIVA:&#x0D; Actividades realizadas:&#x0D; Cambio de parrtes sistema de dirección del equipo .&#x0D; Revisión general. Se sustituyen kit steering, cadenas de la dirección, collar steering. Se realizan ajustes de tensión&#x0D; de las cadenas. .&#x0D; &#x0D; Resolución / Resultados:&#x0D; Prueba de desplazamiento. Chequeo de exposición en alta y baja técnica. Equipo operativo.&#x0D; &#x0D; 2DA VISITA CORRECTIVA:&#x0D; Actividades realizadas:&#x0D; Equipo con bloqueo de movimiento .&#x0D; El equipo fue diagnosticado en visita pasada .&#x0D; Se procede a realizar instalación de kit de manija para movimiento de pruebas y cadenas para llantas según instrucciones de fabrica para este modelo.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios de funcionamiento y finalmente se entrega equipo operativo y a satisfacción al servicio .&#x0D; Resolución / Resultados:&#x0D; El problema se solucionó al cambiar el kit de movimiento para ruedas y cadenas para ruedas. | kit de movimiento | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 06/05/2022-Novatecnica - Se realiza el cambio de las ruedas y sistema de frenos en el equipo. Se realizan pruebas de movimiento y frenado sin novedad. Se entrega equipo operativo a el cliente. Se adjunta reporte de servicio | Ruedas | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 02/08/2023-Senior - Se realiza instalación de mecanismos de frenado de llanta izquierda del arco en C. Se realizan pruebas de movimiento y el equipo funciona correctamente. se entrega equipo operativo | Fusible | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 29/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, ya que equipo no frena, y presenta fallas en la dirección. Motivo por el cual se realiza instalación de llanta delantera y sistema freno del equipo. Se realizan pruebas de movimiento y no se presentan problemas. Se deja equipo en observación para concluir diagnostico. Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | Ruedas | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 19/07/2022-Senior - Se realiza revisión del freno del equipo debido a frenado esporádico. Se realiza ajuste a el freno y pruebas de servicio satisfactorias. El cable SG se encontró con la perilla afectada y el conector deteriorado. Se solicitara el cable. Equipo se entrega operativo a el cliente. | Freno | Arco en C | 265 | 4429
BID-ARCON-00000265 | 2014-10-30 | 02/08/2023-Senior - Se realiza instalación de mecanismos de frenado de llanta izquierda del arco en C. Se realizan pruebas de movimiento y el equipo funciona correctamente. se entrega equipo operativo | Cable AC | Arco en C | 265 | 4429
BDG-TERMO-00019167 | 2014-10-30 | 31/01/2024-Senior - Se realiza entrega de equipo nuevo al servicio, ya que equipo anterior se sugirió su baja | Brazalete adulto | Termohigrometro Digital | 19167 | 45215
BDG-TERMO-00019168 | 2014-10-30 | 31/01/2024-Senior - Se realiza entrega de equipo nuevo al servicio, ya que equipo anterior se sugirió su baja | Clamps para mesas de cirugía | Termohigrometro Digital | 19168 | 45216
BDG-TENPA-00006751 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - El equipo se somete a pruebas de metrología por parte de Celsius, en donde se evidencia un desajuste considerable del equipo, se realiza proceso de ajuste y se entrega nuevamente a pruebas de metrología y el resultado sigue siendo negativo en donde el tensiómetro no es apto para su uso.&#x0D; El equipo no da respuesta satisfactorias a pruebas funcionales de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Tensiometro Portatil | 6751 | 458323
BFE-FOTOF-00015984 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazo de mesa maquet ya que reportan que se baja solo. se ajusta se realizan pruebas y funciona correctamente. | Baja | Fotoforo | 15984 | 46070
BFE-FOTOF-00015984 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del equipo y se evidencia múltiples fracturas en su estructura, soporte giratorio de bombillo con fractura (esta estructura no es posible reparar), soporte zoom en mal estado (no es posible su reparación), adaptador y cable en mal estado. por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. se adjunta reporte | Baja | Fotoforo | 15984 | 46070
BCC-ELCBI-00007606 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo y se evidencia daño en el display el cul no deja visualizar las potencias de corte mayores de 100, se realiza ajuste de la tarjeta la cual al realizar pruebas de funcionamiento no tiene respuesta satisfactoria persiste el error.&#x0D; &#x0D; Se realiza pruebas de funcionamiento con distintas potencia de corte y coagulación, las cuales se encuentran en el reporte de servicio, las cuales se evidencia desviación de mas del 20% de las potencias de salida, lo cual por manual de servicio es el rango máximo permitido. se realiza ajuste según las indicaciones de manual de servicio y se realzan pruebas de potencia nuevamente las cuales no son satisfactorias (persiste el error).&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual s valor actual es de cero pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en septiembre del 2008 por tanto su vida útil ya fue sobrepasada por el equipo. se recomienda dar de baja. | Baja | Electrobisturi | 7606 | 4628
BDG-TENAT-00014362 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498
BDG-TENAT-00014337 | 2014-10-30 | 15/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/02/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de supuesto brazalete pediatrico al momento de realizar la inspección se evidencia que dicho elementos no corresponde a ningun accesorios de monitor se informa al personal del servicio | Brazalete | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722
BDG-TENAT-00014337 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete, se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Brazalete | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722
BDG-TENAT-00014337 | 2014-10-30 | 01/12/2023-Senior - Se realiza cambio de pera Equipo queda funcional en el servicio | Pera | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722
BAS-SUCCI-00002299 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo encontrando falla en el vacío ya que solo llega hasta 10mmhg, por lo cual el equipo no se encuentra funcionando correctamente ya que el motor se encuentra desgastado&#x0D; &#x0D; Se adjunta sugerencia de baja del equipo. | Baja | Succionador Portatil | 2299 | 49500002859
OTP-CAMIL-00001287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación general en estructura metálica y ruedas, graduación y ajuste de accionamiento de sistemas hidráulicos, cabecero, instalación de tornillos nuevos para fijación de barandas, limpieza y desmanchado de plataforma de plataforma superior, cromado de baranda ajuste y lubricación de sistema mecánico de ascenso y descenso de camilla. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Tenedor con espigo | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810
OTP-CAMIL-00001287 | 2014-10-30 | 23/05/2024-Senior - Se realiza ajuste de partes y lubricación, se instala el cinturón, se instala seguro para activar baranda. Camilla operativa, en optimas condiciones. | Cituron | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810
OTP-CAMIL-00001296 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta alta oxidación en estructura, daño estructural severo a causa de golpes en parte superior, se encuentra sin barandas laterales, se encuentra sin soporte de graduación de altura. &#x0D; Equipo no apto para su funcionamiento, se recomienda dar de baja el equipo&#x0D; | Baja | Camilla De Transporte | 1296 | 508/1811
OTP-CAMIL-00007044 | 2014-10-30 | 25/10/2024-Senior - Se hace cambio de la palanca y se lubrica, verificación de funcionamiento general | palanca | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815
OTP-CAMIL-00007044 | 2014-10-30 | 03/03/2023-Senior - SE REALIZA FABRICACION E INSTALACION DE 1 SEGURO DE BARANDA NUEVO , SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO .OK | Seguros | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815
OTP-CAMIL-00001148 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de seguro de baranda metálico según muestra. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Seguro de baranda | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878
OTP-CAMIL-00001148 | 2014-10-30 | 02/10/2024-Senior - Se desmonta la rueda del tenedor para poder retirar residuos de esparadrapo que no dejaba mover la rueda. | Ruedas | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878
BAS-SUCCI-00007275 | 2014-10-30 | 27/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/10/2022-Senior - Se realiza inspección del funcionamiento del succionador de act 7275, ya que el servicio reporta que se recalienta y se apaga. Se realizan pruebas funcionales durante una hora pero se evidencia que el equipo se sobre calienta, se ajustan y limpian componentes, sin embargo equipo sigue presentando falla. Por lo que se sugiere dar de baja. | Baja | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061
BFC-SELLR-00510330 | #ERROR! | 27/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Senior - Se realiza revisión del equipo, se observa que en el papel hay pequeños puntos negros, por ende se realiza el desmonte y se cambia la Rueda de presión, adicional a ello se lunrica el motor y se hace inspección, por último pruebas de funcionamiento, equipo queda operativo a 135 °C | Ruedas | Selladora Rotativa |  | 510330
BFC-SELLR-00510330 | #ERROR! | 06/12/2023-Senior - Se realiza instalación y cambio de equipo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias y se entrega equipo en buenas condiciones de uso y en funcionamiento | Tarjeta Central Interface Board (P/N: 8620136) | Selladora Rotativa |  | 510330
BDG-PESBE-00011049 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de 2 baterías AA por desgaste. Equipo queda funcionando correctamente. | Bateria | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517
BDG-PESBE-00011049 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de pesa bebe la cual indican que se apaga. Se verifican baterías y se evidencia desgaste. Se requiere cambio de baterías por parte del servicio | Bateria | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517
BDG-PESBE-00011049 | 2014-10-30 | 27/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cargador de 9V-1A, se realizan pruebas funcionales y el equipo queda en optimas condiciones para su correcto funcionamiento | Cable AC | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517
BAS-SUCCI-00003048 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 26/06/2019: SE DA DE BAJA POR QUE TIENE DESGASTE EN EL EMBOBINADO | Baja | Succionador Portatil | 3048 | 52690
BDG-TENPO-00008760 | 2014-10-30 | 05/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico2 - Se realizan verificación de monitor de signos y no se evidencia fallas ,se realiza el cambio de brazalete ya que se encuentra con desgaste | Brazalete | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734
BDG-TENPO-00008760 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo,pera, brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Brazalete | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734
BDG-TENPO-00008760 | 2014-10-30 | 13/09/2023-Senior - Durante la ronda de revisión en hospitalización se evidencia mangueras y pera en muy mal estado, se realiza cambio de brazalete y pera. Equipo queda operativo en el servicio | brazalete | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734
BDG-TENPO-00008760 | 2014-10-30 | 13/09/2023-Senior - Durante la ronda de revisión en hospitalización se evidencia mangueras y pera en muy mal estado, se realiza cambio de brazalete y pera. Equipo queda operativo en el servicio | Cable ac | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | 06/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2022-Biomedico1 - Se retira bascula del servicio ya que presenta falla de pesaje se verifica baterias las cuales se encuentran en buen estado se requiere retirar el equipi del servicio para realizar inspecvion a fondo, 06/06/2022-Biomedico1 - Se realiza despiece del equipo se evidencia contactos internos sueltos se realiza ajuste se verifican sensores de peso los cuales presentan desgaste se realiza ajuste y limpieza se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcional sin embargo se informa al servicio que se realizara la solicitud para reemplazar el equipo por uno nuevo. | Bateria | Pesa Digital | 15753 | 5348
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo, evidenciando desgaste normal en la batería, se solicita al servicio el cambio de la batería, para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. | Bateria | Pesa Digital | 15753 | 5348
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa báscula, no presenta fisuras, cortes o rupturas, los posicionadores de nivel y sensores de peso se encuentran en buen estado. La tarjeta electrónica y el display operan normalmente, la batería tiene carga de 3Vdc, sin mayor desgaste. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona de acuerdo a parámetros de fábrica. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Pesa Digital | 15753 | 5348
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión de instrumento de limpieza de partes, revisión de la celda de carga y tarjeta, cambio de batería, producto se verifica y se ajusta con masas patrón realizando pruebas metrológicas y entrega funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; El equipo se entrega en el hospital el día 22 de diciembre de 2020&#x0D; | Bateria | Pesa Digital | 15753 | 5348
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza envío de la báscula al proveedor La muela para su revisión por garantía puesto que el equipo presenta daño en su funcionamiento y entrega valores de pesaje erróneos.&#x0D; &#x0D; Se realiza por parte del proveedor verificación interna de componentes electrónicos, ajuste general de sensores, reemplazo de batería y pruebas de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; El equipo se entrega funcionando correctamente, se realiza verificación por parte de ingeniería biomédica donde se evidencia buen funcionamiento del equipo con prueba de pesaje de 80KG con un margen de error del 0.01%. &#x0D; | Sensor | Pesa Digital | 15753 | 5348
BDG-PESDI-00015753 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de báscula digital que se encontraba en garantía, activo 15753 el proveedor informa que se realizo ajuste de sensores, cambio de batería y funciona correctamente. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Pesa Digital | 15753 | 5348
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación inicial del monitor veris, observando que el sensor de SPO2 no funciona, este se encuentra con uno de sus terminales suelto. Se efectúa verificación con sensor de prueba obteniendo lecturas de SPO2.&#x0D; &#x0D; Se aclara que inicialmente se encontraba con falla la interfaz de saturación ( Cable, extensión ,pulseOx)y por este motivo no se podía verificar el funcionamiento del sensor de SPO2.El equipo requiere cambio de Sensor de SPO2 # de parte 60764377.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recomienda al area de no halar el sensor ya que este internamente cuenta con unas fibras y se pueden romper lo cual ocacionaria su mal funcionamiento. Se debe guardar de la forma adecuada esto con el fin de evitar su daño. Se adjunta foto del correcto almacenamiento de los accesorios del MSV. REF: 60764377 SR: 51908 | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete N°72x13 neonatal por falta del mismo. | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete N°27x35 adulto por desgaste del mismo. | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se encuentra el equipo en funcionamiento, se realiza acompañamiento en procedimiento con paciente adulto y pediatrico verificando los parametros de NIBP, SPO2 y no se evidencia ningun tipo de falla en el equipo. Se recomienda programar el equipo con el tipo de paciente respectivo adulto/ pediatrico/ neonatal, de igual manera utilizar el brazalete adecuado para cada tipo de paciente Se adjunta reporte de servicio | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/03/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Se realiza limpieza interna y externa del equipo verificando funcionamiento de ECG con fibra de servicio verificando funcionamiento. Se evidencia pin del interruptor roto por lo que no&#x0D; sensa la trampa de agua, Se observa sensado de una sola batería y cuando se instala sistema de carga denota una batería naranja y otra verde, con atenuación en la carga de las&#x0D; mismas siendo menor el tiempo de autonomía, Por lo que se miden las baterías lo cual se nota atenuación de la carga de las baterías por lo que se sugiere su cambio del fusible&#x0D; tambien de 34 V 4A, Pruebas de funcionamiento de oximetria con pinza de servicio Serie 50655 propiedad de Tecnica electromedica con optimos resultados, verificacion de&#x0D; parametros de calibracion de NIBP con optimos resultados.&#x0D; Se localiza falla en pinza de oximetría por que la saturación desciende hasta 70 SPO2 con una pulsioximetria de mayor.&#x0D; &#x0D; Equipo requiere:&#x0D; 2 baterías&#x0D; 1 sensor trampa de agua&#x0D; 1 Fusible 34 V /4A&#x0D; 1 pinza de oximetría.&#x0D; 1 Fibra óptica modulo de ECG.&#x0D; &#x0D; Se solicita cambio de estos componentes para puesta a punto del equipo.&#x0D; &#x0D; Equipo continua fuera de servicio.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete al monitor de signos y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación del sensor spo2 se acomoda al paciente correctamente equipo funciona correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación visual del equipos, accesorios y pruebas de funcionamiento inicial, verificación física y funcional de cada componente mecánico, tarjetas electrónicas, accesorios de cada pieza del sistema.&#x0D; Inicialmente se hace desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención. Durante la valoración inicial del equipo se observa intermitencia en la señal de carga del equipo. Por esta razón se inspecciona cable de poder del sistema de carga del equipo donde se localiza falla en el cable donde se pierden la continuidad fácilmente. Se realiza ajuste provisional del equipo de los puntos del conector DB retomando la continuidad de este. Pruebas de funcionamiento y comunicación entre componentes siendo exitosas. Se deja transitoriamente el equipo funcional. Se sugiere cambio del cable de poder del sistema de carga de manera preventiva puesto que es una medidas transitoria. Se deja cable de poder en préstamo N.P: 3037595 propiedad de Tecnica electromedica.&#x0D; Pruebas de funcionamiento de acuerdo a especificaciones del fabricante. | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor multiparámetros de anestsia se evidencia agua dentro de la trampa de CO2 lo que impide medición se realiza cambio de consumible se realizan pruebas exitosas de funcionamiento equipo queda en correcto estado de operacion | Trampa de agua | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de fibra óptica y cable ecg de 5 derivadas, se recomienda tener cuidado en el manejo de estos accesorios y en su respectiva limpieza.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Cambio de:&#x0D; 2 baterías de monitor.&#x0D; 1 fusible 3 A / 250 Voltios&#x0D; 1 Fibra óptica de ECG.&#x0D; Pruebas de funcionamiento y comunicación entre componentes siendo exitosas .&#x0D; desinfección, limpieza interna y externa del equipo .&#x0D; Durante la valoración inicial se observa falla de la pinza con paciente pero no con analizador y trampa de agua se requiere cambio de la misma al igual que la pinza de oximetría.&#x0D; Se requiere cambio de :&#x0D; 1 pinza de oximetria&#x0D; 1 trampa de agua.&#x0D; Equipo parcialmente operativo | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrada de sensor SPO2 por garantía. &#x0D; | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación y verificación de funcionamiento de sensor SPO2 con serie 55141. &#x0D; Se retira sensor serie 21443 el cual se encontraba en préstamo, se recibe con el encauchetado roto y sensor SPO2 51908 por cambio de garantía. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente en el servicio. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificacion inicial donde se observa saturacion a la baja sin estabilizarse. por lo que con el analizador es constante.&#x0D; Se requiere verificacion con componentes para descartar falla incluyendo tarjeta Main board y vital signal.&#x0D; No se puede realizar este diagnostico ya que requieren el equipo y no fue posible hacerla por anestesias en el servicio.&#x0D; Requiere valoracion para determinar falla.&#x0D; &#x0D; | Baja | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza valoracion inicial donde se descarta funcionamiento de las tarjetas vital sign y Main board donde se descarta la falla en estas.&#x0D; Se evidencia pin del interruptor roto por lo que no sensa la trampa de agua.&#x0D; Se observa sensado de una sola bateria y cuando se instala sistema de carga denota una bateria naranja y otra verde.&#x0D; Por lo que se miden las baterias lo cual se nota atenuacion de la carga de las baterias por lo que se sugiere su cambio y fuera l fusible tambien de 34 V 4A.&#x0D; Se localiza falla en pinza de oximetria por que la saturacion deciende hasta 70 SPO2 con una pulsoximetria de mayor.&#x0D; Equipo fuera de servicio.&#x0D; &#x0D; Adjunto reporte de servicio | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se hace desinfeccion inicial del equipo para posteriormente efectuar intervencion de este. Se inspecciona la tarjeta de carga serie LM0071772 en la que se evidencia estigma en el conector P6 y J 6 correspondientemente por lo que se hace instalacion de la tarjeta Lm0035876 en calidad de prestamo para diagnosticar posible falla.Se entrega tarjeta LM0071772 a ingenieria para su resguardo mientras se ejecuta la prueba diagnostica.Se deja equipo en observación.&#x0D; &#x0D; Pruebas de funcionamiento de acuerdo a especificaciones del fabricante | Tarjeta | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inicialmente desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención de este. Consecutivo a esto se realiza el cambio de las baterías las cuales son rotuladas con fecha de instalación del 21 de octubre del año en curso. Pruebas iniciales de funcionamiento y comunicación entre componentes siendo exitosas. Se entrega equipo funcional. &#x0D; Pruebas de funcionamiento de acuerdo a especificaciones del fabricante | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Verificación visual del equipo, accesorios y prueba de funcionamiento inicial.&#x0D; Limpieza interna y externa de partes y componentes&#x0D; Verificación versión software, actualización.&#x0D; se realiza verificación de parámetros ECG , Spo2 y NIBP. Estando dentro de parámetros.&#x0D; RECOMENDACIONES: se recomienda tener precauciones con los circuitos del equipo, como el modulo de carga ya que al momento de la revisión se encontró debajo de una de las ruedas del pedestal ,lo cual puede ocasionar daños a corto plazo de del cable.se realiza limpieza del equipo con Bioespada 60, se deja el kit de ECG con cargador ,latiguillos 5 leds e interna de comunicación del Monitor al modulo, a cargo de la jefe del servicio. se recomienda poner a cargar el modulo ECG cuamdo sea usado con pacientes ya que no esta en constante&#x0D; trabajo. El equipo queda trabajando correctamente. | Baja | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Descripción de la falla y/o error reportado en el equipo&#x0D; El servicio reporta falla en las baterías&#x0D; &#x0D; Ajustes realizados&#x0D; Se realiza verificación de funcionamiento de la baterías encontrando el voltaje estable , se verifican fusibles, cargador,cable DC , se realizan varias tomas de NIBP, SPO2, capnografia y no se evidencian fallas en el equipo. El monitor es puesto bajo observación si presenta nuevamente el error es necesario descartar funcionamiento de la tarjeta principal y tarjeta de carga es necesario contar con estas dos tarjetas de prueba para el diagnostico del equipo.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo funcionando equipo correctamente | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se hace entrega de Sensor de saturación adulto Veris Bayer el cual se encuentra nuevo en buenas condiciones de funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda al area de no halar el sensor ya que este internamente cuenta con unas fibras y se pueden romper lo cual ocacionaria su mal funcionamiento. Se debe guardar de la forma adecuada esto con el fin de evitar su daño. Se adjunta foto del correcto almacenamiento de los accesorios del MSV. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se observa falla en el sensado de presencia de la trampa de agua&#x0D; Se procede a desarmar pantalla donde se ubica el receptáculo de capnografía realizando el cambio del sensor de trampa de agua de Capnografía. &#x0D; Se efectúan pruebas de funcionamiento en compañía del personal de ingeniería y asistencial de maneja exitosa. &#x0D; Se instala sensor de trampa de agua con número de parte 3028194 y global 59895595&#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Inicialmente el equipo se encuentra el equipo para ingresar a procedimiento evidenciando durante el examen que el funcionamiento de la carga del equipo dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos luego&#x0D; de esto cambia de estado de carga abruptamente quedando totalmente descargadas.Por lo que al iniciar el siguiente paciente se debio conectar al cargador para usar en el procedimiento. Se observa&#x0D; atenuacion de la carga de las baterias de manera exponencial por los que se sugiere mantener el monitor cargando.&#x0D; Proveedor solicita garantía por las baterías del equipo | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se efectúa desinfección inicialmente para posteriormente efectuar intervención del equipo. se instalan baterías nuevas. Se rotulan con fecha de 18 febrero 2021 y se procede a realizar pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Prueba de carga de las baterías optima. Se entrega equipo funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; Equipo operativo en el servicio, se adjunta reporte de servicio | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Inicialmente se hace desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención de este. Se realiza inspección del modulo de CO2 en el cual se presenta una falla intermitente en la toma de la magnitud permaneciendo en la ultima lectura sin variación de la misma. Se deja en observación para localizar e identificar la naturaleza de la falla. Toma de voltajes en las baterías durante la demanda dinámica del motor de NIBP sin tener descenso de carga nominal significa durante el procedimiento. Durante la valoración del equipo no se observan bajas tangibles de voltajes. Equipo queda en observación de manera preventiva | Baja | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MSVAN-00009932 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inicialmente desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención de este. Se efectúa el Cambio cable nuevo de poder DC identificado con numero Globan: 81657807 y Numero&#x0D; de parte: 3037595 por el cable de préstamo propiedad de Técnica electro medica. ruebas de reconocimiento del carga del sistema y cable de poder DC exitosas. Se sugiere no dejar enrollado el cable DC para evitar inductancia dentro del campo.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809
BMO-MONFE-00017900 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de equipo nuevo al servicio en buen estado físico y funcional con los siguientes accesorios:&#x0D; 3 banadas elásticas.&#x0D; 1 cable AC&#x0D; 1 Transductor de actividad uteria (TOCO)&#x0D; 1 transductor de frecuencia uterina (US)&#x0D; 2 Papeles en z de impresora térmica.&#x0D; 1 gel de ultrasonido&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente y en buen estado. | Transductor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001
BMO-MONFE-00017900 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor fetal al servicio de trabajo de partos ya que se encontraba en revisión. &#x0D; Equipo operativo | Tapa superior de electrobisturí | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001
BMO-MONFE-00017900 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor fetal el cual reportan se encuentra desconfigurado y no toma fetocardia correcta, se informa al servicio que el equipo debe ser retirado para su respectiva verificación por parte del proveedor ya que se encuentra en garantía. | Corretivo menor | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001
BMO-MONFE-00017924 | 2014-10-30 | 22/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de tapa de TOCO de actividad uterina el cual NO cuenta con pin de ajuste a banda ,esta tapa es de un toco anteriormente dado de baja | Baja | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025
BMO-MONFE-00017924 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de impresora de monitor fetal debido a que informan que no imprime, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo funciona ok | Corretivo menor | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025
BMO-MONFE-00019124 | 2014-10-30 | 12/03/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega MONITOR FETAL de totalmente nuevo, Se recomienda al personal el cuidado de los accesorios y el buen uso del equipo Equipo en estado operativo y funcional | Estribos de la mesa QX | Monitor Fetal | 19124 | 560034-M23612640004
BMO-MONFE-00019125 | 2014-10-30 | 21/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal y se evidencia que el TOCO no registra actividad uterina, al verificar el cable de toco se encuentra con fisuras ,este cable ya fue anteriormente reparado ,se requiere el cambio del toco. Se realiza instalación de Toco totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Toco | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041
BMO-MONFE-00019125 | 2014-10-30 | 09/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal ,Se realiza reparación de cable de transductor de frecuencia uterina,se entrega sin novedad | Transductor | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041
BMO-MONFE-00019125 | 2014-10-30 | 12/03/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega MONITOR FETAL de totalmente nuevo, Se recomienda al personal el cuidado de los accesorios y el buen uso del equipo Equipo en estado operativo y funcional | Tarjeta Central Interface Board (P/N: 8620136) | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041
BMO-DOPPL-00015381 | 2014-10-30 | 05/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/12/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo se realiza ajuste de cable de transductor se evidencia desgate de batería se recomienda dejar cagar la batería del equipo Se realizan pruebas equipo fumciona correctamente Se informa al servicio que se solicitara transductor nuevo y bateria nueva | Bateria | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002
BMO-DOPPL-00019132 | 2014-10-30 | 12/03/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega de DOPPLER FETAL totalmente nuevo, Se recomienda al personal el cuidado de los accesorios y el buen uso del equipo Equipo en estado operativo y funcional | Kit válvula exhalatoria | Doppler Fetal | 19132 | 560054-M23907590092
BMO-DOPPL-00019465 | 2014-10-30 | 28/05/2024-Senior - Se realiza entrega de Doppler fetal nuevo con su respetivo juego de baterías recargable adaptador de carga audífonos y tarro de gel equipo funciona correctamente se realiza entrega de equipo para su respectiva limpieza y desinfección y puesta en funcionamiento | Doopler fetal | Doppler Fetal | 19465 | 560054-M23909710019
BEF-NEVER-00008205 | 2014-10-30 | 11/12/2023-Senior - se realiza ajuste de puerta ya que se encontraba fracturada en uno de sus soportes se realizan pruebas de funcionamiento puerta funciona correctamente se deja ubicada en donde indica la coordinadora de hospitalizacion.se recomienda tener precaución a la hora de hacer apertura de puerta ya que se evidencian múltiples golpes. | Cable ac | Nevera | 8205 | 57056062408
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete de 1 vía adulto de acuerdo a solicitud del servicio. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de sensor de SPO2 el cuál está dañado, se cambia sensor por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00000175 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de brazalete de monitor de signos vitales | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de brazalete del equipo el cual se encuentra desgastado y roto, presenta fuga, se hace el cambio por un brazalete nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor, brazalete se encuentra roto, no es funcional, se cambia por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se revisa cable ECG de monitor de signos vitales | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor pediátrico de monitor. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor el cual se encuentra con sensor en buen estado, la batería se encuentra en mal estado requiere cambio. Equipo que funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de batería al monitor. Equipo funciona correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno de monitor de signos vitales | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor pediátrico. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de SPO2 por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonato por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00000297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - 01/10/2019: Se da de baja el equipo por que no toma tensión arterial | Baja | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto el cual se encontraba en mal estado y roto por lo cual no funcionaba. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por daño. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00008022 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de oximetría por daño. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación el cual se encontraba presentando fallas en su funcionamiento. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor y se realiza cambio de sensor de oximetría por daño. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonato. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector NIBP en brazalete neonatal. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00014073 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de saturación, se evidencia daño irreparable en el diodo receptor por lo tanto requiere cambio. Se realkizza cambio de sensor por uno nuevo. Equipo queda funcionando correctamente. Recibe a satisfacción Jefe Carlos. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y cambio de batería en monitor por desgaste | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete por que monitor no tenia el accesorio. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión a brazalete evidenciando fuga y se repara | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión a sensor de saturación el cual no enciende por una fractura en el cable, por mala manipulación. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión a monitor de signos vitales el cual no enciende por daño en el cable AC. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete por uno nuevo a monitor de signos vitales | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ECG por daño del mismo. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por fuga en la bomba | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de sensor de oximetría | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de sensor de oximetría | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno a monitor de signos vitales | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por daño en los resortes | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00010048 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor SPO2 por daño a monitor de signos. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC por un pin dañado | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de Brazalete del monitor de signos por daño del mismo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de oximetría del monitor de signos por daño | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del brazalete ya que se encuentra dañado. equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ECG a monitor de signos vitales | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete a monitor de signos vitales por desgaste. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de batería nueva para monitor de signos vitales mindray MEC 1200,Se entrega con carga completa. Se le recomiendes al personal que siempre que no lo estén usando lo deje cargando y apagado para que la batería dure como mínimo 3 meses. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del brazalete ya que se encuentra dañado. equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de cable Ecg y equipo queda funcionando correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del cable ecg de monitor de signos vitales. se realiza prueba y equipo queda registrando el ecg del paciente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 17337&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: MONITOR DE REANIMACION: se desprende electrodo de latiguillo debido a que el paciente se encontraba agitado y desorientado.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del cable ecg de monitor de signos vitales. se realiza prueba y equipo queda registrando el ecg del paciente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 se instala sensor nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación a monitor de signos vitales, se instala sensor nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor neonatal, se instala sensor nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de batería nueva para monitor mindray mec 1200, se entrega con carga completa. Se realiza la recomendación al personal que siempre que no lo estén usando lo dejen cargando y apagado para que la batería dure como mínimo 3 meses. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de pinza de spo2, se ajusta base de la misma y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se ajusta sensor de temperatura se encuentra fractura por uso inadecuado del accesorio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos vitales y se encuentra conector del sensor de spo2 dañado por mala manipulación, se retira el equipo del servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste del mismo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de pinza de oximetría por daño en el cable | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría monitor AF14803 se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de oximetría encontrándolo al momento de realizar la conexión al conector del equipo por parte del servicio, el sensor fue conectado de manera inadecuada sin tener en cuenta la guía de conexión del equipo y sensor, por tal motivo el sensor no hacia contacto y la pinza no estaba funcional, al momento de retirar la pinza del equipo se videncia que el conector se encontraba fisurado lo cual ocasiono que se rompiera totalmente, se realiza el cambio del conector, pruebas de funcionamiento, se realiza entrega del equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de cable AC se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de conector de saturación interno ya que se encontraba suelto se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Conector de saturacion | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetria se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa monitor de signos vitales y se encuentra que el equipo no enciende ya que el cargado esta dañado. Por tal motivo se retira el msv de activo: 294 y se instala msv de back up de activo: 11471 mientras se realiza la compra de cargador. | Cargador | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de conector de brazalete ya que presentaba fugas se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona adecuadamnete | Conector de saturacion | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete pediátrico por uno nuevo, se instala y se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos vitales y no toma tensión arterial, se realiza cambio del brazalete y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica equipo y se encuenra sensor de saturación con falla por desgaste. Se realiza cambio de este se instala un sensor nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos presentaba fuga en acople se realiza cambio de acople por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente | Acople | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos se encuentra la manguera de brazalete suelta se realiza ajuste el equipo queda funcionando sin novedad | Manguera | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos indican que el sensor de oximetría no funciona se realiza verificación con auxiliar se evidencia que el oxímetro funciona sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento el equipo funciona correctamente &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de la manguera del brazalete y se verifica el sensor de spo2 sin novedad. el equipo esta funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00010048 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de spo2 y se ajusta manguera de brazalete. Equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa el cable ecg evidenciando que se encuentra deteriorado por que se halo (mal uso) y este se desprendió del conector. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de spo3 por daño en los resortes&#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00005329 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica monitor de signo de transporte y sensor no funciona, se realiza el cambio del sensor por uno nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi+&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de la batería y sensor de spo2 por desgaste.&#x0D; &#x0D; Se le recomienda al personal que siempre que no lo estén usando lo deje cargando y apagado para que la batería dure como mínimo 3 meses. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de oximetría por daño en el cable. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de saturación por daño en cable. Se retira y se cambia por una nueva. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete, se instala brazalete nuevo.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de saturación por daño en cable. Se retira y se cambia por una nueva. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00009441 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo encontrando falla en la pantalla, se realiza revisión si se cuenta con esta pantalla en repuestos de equipos dados de baja pero no se cuenta con la misma, al ser este un equipo que ya se encuentra descontinuado no es posible conseguir la pantalla, por tal motivo se sugiere dar de baja ya que el equipo cumplió con su tiempo de vida útil, fecha de compra 16 de abril de 2008. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Baja | Monitor De Signos Vitales | 9441 | AA79102592
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de batería para monitor Mindray MEC 1200, se entrega con carga completa, se realiza la recomendación de mantener el equipo en constante carga para garantizar su optimo funcionamiento y extender.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00000121 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica equipo y se encuentra batería totalmente descargada, por lo cual se realiza instalación de batería nueva totalmente cargada, Se le recomienda al personal del área que siempre que no se este usando el equipo este debe estar conectado a la corriente eléctrica para prolongarle la vida útil a esta batería.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA
BFE-FUENL-00012977 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza verificación del equipo evidenciando que no enciende el bombillo de xenón, se procede a verificar internamente el equipo, se realizan pruebas a componentes internos y se evidencia daño en tarjeta elevadora de voltaje, la cual envía el voltaje a la lampara de xenón para que esta encienda.&#x0D; &#x0D; 01/07/2020: Se da de baja equipo debido a que la tarjeta elevadora de voltaje esta dañada y no enciende el bombillo de esta. Equipo se encuentra descontinuadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Baja | Fuente De Luz (Torre Smith) | 12977 | 608411580
BAS-SUCCI-00015689 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de succionador el cual reportan por baja presión, se evidencian mangueras y sello de canister mal ajustados. &#x0D; Se realiza retroalimentación del buen uso del equipo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Baja | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850
BAS-SUCCI-00015689 | 2014-10-30 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de interruptor de encendido se realiza instalación de manija ya que no tenia se realiza instalación de base de liner se realiza cambio de perilla reguladora se recomienda tener precaución a la hora de usar los equipos biomédicos y validar las conexiones eléctricas antes de encender el equipo | Interruptor | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850
BAS-SUCCI-00015688 | 2014-10-30 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 17/01/2023-Senior - Equipo se da de baja | Baja | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857
BLA-MICQX-00012855 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica microscopio de otorrino el cual se evidencia daño en el cable HDMI de conexión a monitor, este cable no es posible su reparación y se requiere cambio | Cable AC | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341
BLA-MICQX-00012855 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de lamparas xenón 180° revisión general física y funcional retiro de modulo de lampara limpieza de socket desbloqueo de modulo para su instalación. | Cable AC | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341
BLA-MICQX-00012855 | 2014-10-30 | 01/10/2024-Senior - Se encontró daño en la tarjeta de control. - La pantalla presenta funcionamiento intermitente. - Se recomienda reemplazar la tarjeta de control para continuar con el diagnóstico - El daño en la tarjeta de control puede estar causando el funcionamiento intermitente de la pantalla. - Es posible que el problema sea exclusivamente de la tarjeta de control, pero también podría ser una combinación de daños en la tarjeta y la pantalla. - Reemplazar la tarjeta de control permitirá determinar si el problema se resuelve o si se requiere una reparación adicional en la pantalla | Tarjeta | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341
BLA-MICQX-00012855 | 2014-10-30 | 03/10/2024-Senior - Revisión general física y funcional, verificación de tarjeta de control, verificación de voltajes, componentes eléctricos, frenos, funciones de microscopio, deshabilitación del parlante, ajuste de modo manual, ajuste de tarjeta de control. Pruebas de funcionamiento.El equipo se entrega funcionando, pero con una salvedad importante. La tarjeta de control presenta daño en sus componentes, lo que provoca un funcionamiento intermitente del microscopio. Para minimizar los riesgos, se ha desactivado el parlante de alarmas, permitiendo su operación de modo manual en caso de emergencia. Es crucial reemplazar la tarjeta de control para asegurar el funcionamiento correcto y sin interrupciones del equipo evitando daños mayores o más partes del sistema eléctronico | Tarjetya | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa el cable ecg evidenciando que se encuentra deteriorado por que se halo (mal uso) y este se desprendió del conector.&#x0D; &#x0D; | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales activo 15447 al servicio de hospitalización 3A en buenas condiciones y en correcto funcionamiento, se realiza cambio de brazalete adulto de 27-35cm /brazalete pediátrico 9.8-18cm/brazalete neonatal 7-13cm, se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; se adjunta reporte | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00013419 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del monitor de signos vitales y se encuentra pinza de saturación dañada, se realiza el cambio, se instala una pinza nueva y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | 05/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor, se instala senosr nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno a monitor de signos vitales. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica monitor de signos vitales, se ajusta la manguera del brazalete, se realizan pruebas y el equipo se encuentra funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia fractura en conector de manguera NIBP. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000003 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia manguera NIBP desgastada.&#x0D; Se realiza cambio de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088
BMO-MSVAN-00000250 | 2014-10-30 | 30/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/09/2022-Biomedico2 - Se realiza entrega de brazalete pediatrico (13.8 ,21.5 cm) totalmente nuevo,se realiza pruebas de funcionamiento,se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106
BMO-MSVAN-00000250 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 intermitente por lo cual se realiza el cambio de este. Se instala sensor de spo2 nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de saturación de oxigeno. | Pinza | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma verificación física y funcional de :&#x0D; estado físico equipo, limpieza interna y externa, verificación de accesorios, equipo sometido a simulación con los diferentes parámetros.&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional. &#x0D; se realiza cambio de la memoria SRAM, y cambio de bateria | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia monitor con falla en módulo de gases, se realiza configuración del parámetro del equipo y se realiza cambio de trampa de Capnografía.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Trampa de agua | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000032 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia carcasa rota en la parte frontal se evidencia que el conector de NIBP se encuentra roto y ha sido reparado en múltiples ocasiones el cual presenta fuga de aire se evidencian que la batería tiene desgaste. Adicionalmente se realiza verificación de la tarjeta fuente la cual fue retirada para usarse en otro equipo se inspecciona internamente el modulo de gases anestésicos el cual esta funcionando de manera inadecuada ya que al realiza la lectura arroja un error el cual según manual de fabrica debe reemplazarse el modulo de gases, se según lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109
BMO-MSVAN-00000504 | 2014-10-30 | 16/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete,por desgaste | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699
BMO-MSVAN-00000504 | 2014-10-30 | 17/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699
BMO-MSVAN-00000504 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia sensor SPO2 averiado. &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor y se hacen pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Equipo operativo | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699
BMO-MSVAN-00000504 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699
BMO-MSVAN-00000504 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de tarjeta fuente ya que el equipo se había apagado anteriormente, se evidencia un componente electrónico con una interferencia en conexión se procede a realizar el respectivo ajuste seguido de esto se evidencio un fusible averiado, se realiza cambio del mismo e instalación de baterías nuevas de respaldo de funcionamiento y batería de respaldo de información dela configuración del monitor ya que el equipo se desconfiguraba cuando se apagaba. se realiza configuración de datos nuevamente, se realizan pruebas de funcionamiento con baterías equipo funciona correctamente y mantiene configuración. &#x0D; Se informa al servicio que el equipo se debe desinfectar ya que se encontraba en mantenimiento correctivo | Fusible | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699
BMO-MSVAN-00000469 | 2014-10-30 | 17/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2023-Biomedico1 - Se realiza entrega de brazalete pediátrico nuevo a solicitud del servicio se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700
BMO-MSVAN-00000469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 se instala sensor nuevo equipo queda funcionando correctamente | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700
BMO-MSVAN-00000469 | 2014-10-30 | 21/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de msv el cual no prende, se retira equipo del servicio para su revisión en ingeniería biomédica, se deja equipo de back up en la sala de cx, 03/06/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: FAVOR REVISAR CABLE DE CORRIENTE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA SALA DE CESAREA No: 8 YA QUE PRESENTA CORTO EN EL TRANSCURSO DE LA NOCHE Y SE EVIDENCIA CABLE CON CORTE EN ÁREA DE CONEXION A LA MAQUINA, 03/06/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 41417, 03/06/2022-Novatecnica - Se revisa msv y se evidencia que la fuente de poder esta dañada por tal motivo esta no enciende, es por tal razón que se realiza el cambio de esta por una que se tienen en ingeniería biomédica de backup. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. se instala nuevamente el equipo en salas de cx. | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700
BMO-MSVAN-00000469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 28/05/2020: Se realiza cambio de cable de ECG por uno nuevo. Recibe a satisfacción Jefe diego Garzón. | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable ECG por uno completamente nuevo. Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio. | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de manguera de brazalete ya que presenta fuga, se deja sin novedad. &#x0D; Se verifica vacutrón se realiza limpieza y se deja sin novedad. | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación el cual fue desprendido de su conexión al monitor | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica monitor de signos el cual se encuentra con brazalete desprendido y manguera de conexión fracturada, se realiza cambio de brazalete y se ajustan mangueras | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de acople de manguera NIBP de monitor de signos el cual fue extraviado.&#x0D; Equipo funcionando correctamente | Manguera | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | 11/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se verifica brazalete de monitor de signos,y no presenta novedad | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | 27/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable ECG por uno totalmente nuevo, | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | 27/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable ECG por daño en uno de sus latiguillos | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ecg-. Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos presentaba fuga en acople se realiza cambio de acople por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente | Acople | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos, se evidencia manguera NIBP desgastada, se realiza ajuste de la misma al brazalete y al equipo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00002781 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos el cual se encuentra con conector de brazalete a monitor fracturado ( este conector no tiene reparación), se cambia manguera de conexión | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701
BMO-MSVAN-00000451 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; 05/10/2020 se realiza revisión del sensor de SpO2 del monitor de la sala #9 se reemplaza dejando en optimas condiciones el equipo &#x0D; &#x0D; | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702
BMO-MSVAN-00000451 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación el cual fue desprendido de su conector de monitor | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702
BMO-MSVAN-00000451 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 intermitente por lo cual se realiza el cambio de este y del cable ECG. Se instala sensor de spo2 y cable ECG nuevos y equipo queda funcionando correctamente | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702
BMO-MSVAN-00000451 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702
BMO-MSVAN-00000451 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 08/07/2022-Biomedico2 - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma. se realiza inspeccion se evidencia daño en la fuente de poder, se instala una de bakucp se enciende el equipo al momento de hacer pruebas se evidencia que la bomba de Nibp se encuentra en falla adicionalmente se evidencia falla en módulo de gases anestésicos se evidencia tapa frontal deteriorada se realiza verificación de batería encontrando desgaste. Según lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo ya que los repuestos requeridos ya no son comerciales. | Baja | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702
BFT-ESPIR-00015489 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección inicial del equipo se encuentra operativo . Se realizan pruebas de FVL en normal operación . Se verifica función de modo&#x0D; de lavado de nitrógeno y se encuentra normal . Se verifica parámetros de WBreath en condiciones normales de trabajo. Se libera presión de&#x0D; oxígeno abriendo válvulas con normalidad. Equipo en operación normal.&#x0D; RECOMENDACIONES:&#x0D; Se recomienda adquirir la mezcla de gases para pruebas de DLCO ya que no se pueden realizar pruebas de este parámetro sin ellas . | Válvula | Espirometro | 15489 | 650200
BFT-ESPIR-00015489 | 2014-10-30 | 25/10/2024-Senior - Se realiza actualización de software de versión 03.09.04.06 (Sept 2022) a versión EOP V05 03.09.05.19 (January 2024) -Se realiza exportación de base de datos (back up) y se elimina base de datos de la memoria interna del equipo y se crea una nueva. -Se realiza pruebas de lavado de nitrogeno exitosas. -Se detecta durante las pruebas funcionamiento intermitente en el funcionamiento del actuador del filtro por lo que se recomienda cambio de kit de mantenimiento el cual contiene la pieza con intermitencia durante uso. -Sensor de temperatura, humedad y presión atmosférica defectuoso, se recomienda cambio Se realiza limpieza interna y externa del equipo. Se recomienda hacer seguimiento al funcionamiento del Fan (ventilador) por ruido anormal y posible desgaste | Sofware | Espirometro | 15489 | 650200
OTP-CAMIL-00000376 | 2014-10-30 | 12/06/2024-Senior - Se realiza la revisión, se evidencia guaya de cabecero roto, se reemplaza por una nueva, se realizan pruebas de funcionamiento, y se deja camilla en optimas condiciones. | Cabecero | Camilla De Transporte | 376 | 65754
OTP-CAMIL-00000376 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza desarme de la base del hidráulico de trendelenburg, encontrando rota, se realiza soldadura de reparación. pruebas ok. | Cable ac | Camilla De Transporte | 376 | 65754
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 30/03/2020: Se realizará revisión del equipo por parte d Miguel Hernández de Novatécnica el día de hoy.&#x0D; &#x0D; 30/03/2020: Se realiza entrega e instalación de sensor de SPO2, equipo funciona correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | 24/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2022-Novatecnica - Se verifica y se encuentra daño en los accesorios del monitor de signos por lo cual se realiza el cambio de estos, se instala sensor de spo2 y cable ECG nuevos, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio del cable ECG ya que el que se tenia presentaba intermitencia en la señal. Se instala cable nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Cable ECG roto en sala 7, se informa al coordinador de área&#x0D; Se realiza cambio de cable por uno nuevo&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento equipo ok | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza el cambio de cable ECG dejando instalado uno nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funciona do correctamente | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC de monitor de signos. Equipo funciona correctamente. | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por daño en el servicio. Equipo funciona correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste y cambio de trampa de capnografía del monitor de signos | Trampa de agua | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007604 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos el cual presenta falla en el modulo de agentes anestésicos se realiza limpieza y cambio de trampa y se deja en funcionamiento | Cable AC | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939
BMO-MSVAN-00007603 | 2014-10-30 | 09/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/06/2022-Biomedico2 - Se retira monitor para su verificación., 17/06/2022-Biomedico2 - Se verifica conexiones internas y no se encuentra novedades Se verifica encendido del equipo y se evidencia pantalla totalmente blanca Se verifica voltaje de la pantalla y se encuentra dentro los rangos, Se retira pantalla ya que está no se puede intervenir internamente ni ser reparada Se realiza cambio de pantalla con una de un equipo dado de baja anteriormente,se encienden el equipo y no presenta novedad | Baja | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940
BMO-MSVAN-00007603 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940
BMO-MSVAN-00007603 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos, se evidencia manguera NIBP desgastada, se realiza ajuste de la misma al brazalete y al equipo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940
BMO-MSVAN-00007603 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de oximetría ya que se encontraba desgastado.&#x0D; Se realiza instalación de sensor, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operando correctamente. | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940
OTP-CAMIL-00016946 | 2014-10-30 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | estrucutura | Camilla De Transporte | 16946 | 6635
BLA-MICQX-00012854 | 2014-10-30 | 20/05/2024-Senior - Revisión general física y funcional, desarme total de carcasas, retiro de tarjeta de voltajes defectuosa, instalación de tarjeta de voltajes nueva ref 305953-9802-000. Armado de sistema, pruebas generales de funcionamiento. | Tarjeta de voltajes | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692
BLA-MICQX-00012854 | 2014-10-30 | 20/05/2024-Senior - Revisión general física y funcional, desarme de carcasas, verificación de voltajes y tarjetas. Equipo fuera de servicio. Se requiere cambio de tarjeta de voltajes la cual presenta daño por corto. Para continuar con el diagnóstico | Diagnóstico voltajes | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692
BLA-MICQX-00012854 | 2014-10-30 | 20/05/2024-Senior - Revisión general física y funcional, desarme de carcasas, verificación de voltajes y tarjetas. Equipo fuera de servicio. Se requiere cambio de tarjeta de voltajes la cual presenta daño por corto. Para continuar con el diagnóstico | Tarjeta | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692
BLA-MICQX-00012854 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se entrega funcionando bajo recomendaciónes. Se encontró tubo face to face desajustado de su base (por un presunto golpe), se desarma y se hacen ajustes mecánicos, se encontró con una Diolopia de fácil acomodación. De llegar a tener inconvenientes con el tubo es necesario retirarlo y llevarlo a laboratorio de Kaika para Diagnostico final. Se encontró desactivado el módulo de grabación, se solicita programar un correctivo para diagnóstico final. Se hacen balances de ejes a 0, se recomienda no mover los brazos del equipo cuando esté apagado. Se deja instalada lámpara nueva de xenón con 500 horas. Lampara cambiada usada se entrega al personal de ingeniería. Pantalla de encontró con presencia de golpe, se hacen ajustes de touch. De llegar a tener problemas es necesario cambiarla. |  | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692
OTP-CAMIL-00016860 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES: Tenedor roto &#x0D; Se realiza cambio de tenedor se sistema por garantía &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Tenedor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485
OTP-CAMIL-00016860 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 40292&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: FAVOR REVISAR RUEDAS DE LA CAMILLA CON ACTIVO FJO 016860 YA QUE ESTAN FRENADAS Y REQUIERE DE MUCHA FUERZA POR EL PERSONAL&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES: Tenedor roto &#x0D; Se realiza cambio de tenedor se sistema por garantía &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Tenedor | Camilla De Transporte | 16860 | 66485
OTP-CAMIL-00016860 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tenedor con espigo nuevo, se realizan pruebas respectivas. | Tendor con espigo | Camilla De Transporte | 16860 | 66485
OTP-CAMIL-00016860 | 2014-10-30 | 15/01/2025-Senior - Se suelda espigo nueva a la rueda se cambia tuerca de seguridad y rodamientos, se cambia cúpula, la otra presentaba múltiples fracturas. |  | Camilla De Transporte | 16860 | 66485
OTP-CAMIL-00016860 | 2014-10-30 | 15/01/2025-Senior - Se suelda espigo nueva a la rueda se cambia tuerca de seguridad y rodamientos, se cambia cúpula, la otra presentaba múltiples fracturas. | Espigo | Camilla De Transporte | 16860 | 66485
OTP-CAMIL-00008356 | 2014-10-30 | 21/10/2022-Senior - Se realiza inspección del equipo encontrando rueda rota se realiza fabricación e instalación del tornillo principal del tenedor de la rueda. pruebas ok | Ruedas | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486
OTP-CAMIL-00008356 | 2014-10-30 | 21/10/2022-Senior - Se realiza inspección del equipo encontrando rueda rota se realiza fabricación e instalación del tornillo principal del tenedor de la rueda. pruebas ok | Ruedas | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486
BLP-NEUMO-07114727 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de los equipos, los cuales se encuentran funcionando pero no se cuenta con los acoples, accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, además estos equipos se encuentran obsoletos. &#x0D; Se recomienda dar de baja ya que la institución realizo su respectiva renovación tecnológica en el servicio | Baja | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727
BFE-FUENL-07126078 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de los equipos, los cuales se encuentran funcionando pero no se cuenta con los acoples, accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, además estos equipos se encuentran obsoletos. &#x0D; Se recomienda dar de baja ya que la institución realizo su respectiva renovación tecnológica en el servicio | Baja | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078
OTP-CAMIL-00007951 | 2014-10-30 | 22/07/2022-Senior - Se realiza mnto correctivo, se realiza el reemplazo de rueda izquierda piecero, por daño en la coraza de la ruedas. pruebas de funcionamiento ok. cinturones ok. se adjunta reporte de servicio | Ruedas | Camilla De Transporte | 7951 | 7144
OTP-CAMIL-00007951 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas con freno independiente , se realiza pintura de las 2 barandas | Ruedas | Camilla De Transporte | 7951 | 7144
OTP-CAMIL-00007951 | 2014-10-30 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación de 4 ruedas con freno independiente , se realiza pintura de las 2 barandas | Ruedas | Camilla De Transporte | 7951 | 7144
BLP-CABCA-07920240 | #ERROR! | 02/01/2023-Senior - Después de aprobación se procede a ingresar equipo al centro de servicio para realizar las siguientes actividades: 1. Desensamble de unidad cable, se procede con limpieza interna de componentes, carcasas, empaques y contactos eléctricos. 2. Se realiza limpieza y ajuste de sección de anclaje correspondiente. 3. Se realiza instalación de unidad cable, unidad protectora y aplicación de sellantes según indicaciones de fabricante. 4. Se realiza limpieza externa del equipo en todas las secciones del equipo. | Cable ac | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240
BEF-NEVER-00006216 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de térmico instalando un térmico nuevo y se realiza cambio del bombillo de la nevera. Se realizan las pruebas respectivas y equipo queda funcionando bajo los parámetros establecidos por el fabricante.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Bombillo | Nevera | 6216 | 8012300599
BEF-NEVER-00002694 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa bombillo de la nevera en donde se encuentra que este esta fundido por el desgaste de su uso. esta pendiente la adquisición de este repuesto ya que es un bombillo que no se encuentra fácilmente en el comercio. | Bombillo | Nevera | 2694 | 8012300602
BEF-NEVER-00002694 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 11436&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Bombillo de nevera del servicio 2D esta fundido.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa bombillo de la nevera en donde se encuentra que este esta fundido por el desgaste de su uso. esta pendiente la adquisición de este repuesto ya que es un bombillo que no se encuentra fácilmente en el comercio. | Bombillo | Nevera | 2694 | 8012300602
BEF-NEVER-00002694 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de termohigrometro por baja temperatura. Equipo funciona correctamente. | Baja | Nevera | 2694 | 8012300602
BEF-NEVER-00001702 | 2014-10-30 | 31/07/2023-Senior - Se sugiere la baja del equipo, debido a que en la visita del INVIMA, se determino que el equipo no cumple con los requisitos establecidos en la norma para el almacenamiento de medicamentos. | Baja | Nevera | 1702 | 8070700533
BEF-NEVER-009908 | 2014-10-30 | 14/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación y se evidencia modificacion en regulador de temperatura, se recomienda al personal realizar limpieza ya que se realiza el descongelado de la nevera. Se realiza ajuste de temperatura y se deja en seguimiento | Reposicion | Nevera | 9908 | 80859161
BMO-MONPR-UCS00170 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo presenta desgaste en su estructura, además el equipo presenta alto índice de obsolescencia y ya no es funcional en ninguna área del hospital por tal motivo se sugiere dar de baja este equipo | Baja | Monitor De Presion No Invasiva | FUCS00171/22 | 8260J4653
BDG-PESBE-00016027 | 2014-10-30 | 21/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2022-Biomedico1 - Se realiza inspeccion de equipo se evidencia liquido al interior del equipo y en las trajetas electronicas se realiza limpieza se reliza cambio de baterias se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfeccion se recomienda tener precaucion a la hora de usar el equipo. | Bateria | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039
BDG-PESBE-00016027 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de equipo nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, revisión de panel digital, verificación de componentes y revisión física. Se entrega equipo con cargador correspondiente. | Cargador | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039
BDG-BASCU-00014846 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo el cual presenta daño en los sensores de presión de la base lo cual genera que la bascula no de cero, adicionalmente no es posible realizar ningún tipo de pesaje por tal motivo se recomienda dar de baja el equipo. | Baja | Bascula | 14846 | 844008454
BDG-PESBE-00005956 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de los mecanismos internos del equipo, sin lograr buenos resultados en las mediciones realizadas por el método de comparación, el equipo presenta mediciones irregulares, las cuales se encuentran fuera del rango permitido por el fabricante , por tal motivo se sugiere dar de baja este equipo.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Baja | Pesa Bebes Digital | 5956 | 88004B0507
BDG-BASME-00018237 | 2014-10-30 | 12/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/11/2022-Biomedico1 - se realiza verificación de bascula la cual no enciende se verifica contacto de baterías se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega la bascula al servicio de triage | Bateria | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017
BDG-BASME-00018237 | 2014-10-30 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/01/2023-Senior - Se hace inspección del equipo y se evidencia que las baterías se encuentran desgastadas, se realiza el reemplazo y se verifica el funcionamiento de la bascula. Equipo operativo y funcional. | Bateria | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017
BDG-BASME-00018237 | 2014-10-30 | 16/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2023-Senior - Se realiza ajuste en la conexión de las baterías, pruebas con resultados satisfactorios. | Bateria | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017
BDG-BASME-00018237 | 2014-10-30 | 13/03/2023-Senior - S lleva a cabo verificación física. Internamente presenta desajuste de un soporte plástico de celda de carga, lo que ocasiona el desajuste o variación del peso. posterior se realiza ajuste de soporte platico para celda de carga . se realiza ajuste con ayuda de nuestras masas patrón calibradas . se ejecuta prueba de funcionamiento presentando resultado que cumple con las características para este tipo de equipo. Enciende al momento de golpear la plataforma en la parte superior con la planta del pie (Golpe en seco, no tan fuerte). se puede observar todos los segmentos del display . Accesorios Baterías de litio. | Baterias | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017
BDG-PESBE-00003308 | 2014-10-30 | 28/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2023-gbayona - Se realiza la sugerencia de la baja del equipo, debido a que presenta desajuste y error en la médición. Se solicita la reposición en compras | Baja | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97
BVN-NEOPU-00007224 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica equipo y se evidencia múltiples fracturas en su carcasa, se le realiza ajuste pero no presenta mejoría, esta carcasa ya no es reparable y no se puede reemplazar ya que internamente los soportes de ajuste se encuentran fracturados. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja del equipo.&#x0D; &#x0D; | Baja | Neopuff | 7224 | 91124003688
BQX-SICOR-00010447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza mantenimiento preventivo según cronograma se adjunta reporte de servicio técnico&#x0D; se recomienda dar de baja el equipo ya que el equipo ya cumplió con su vida útil | Baja | Sierra Corta Yesos | 15784 | 92100513
BDG-TENPO-00014203 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico de pera y brazalete, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043
BFE-FUENL-00014533 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 07/07/2022-Biomedico2 - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. Se realiza verificación del equipo y se evidencia mal funcionamiento al momento de regular las intensidades de luz, Se realiza verificación interna del equipo se ajustan componentes y conexiones se realiza limpieza de sensor de reconocimiento de fibra la cual presenta intermitencia Se realizan pruebas de funcionamiento las cual persiste con el error al momento de regular las intensidades de luz Se deja el equipo fuera de servicio | Sensor | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del brazalete ya que esta desgaznatado el velcro, se instala brazalete nuevo.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del brazalete ya que esta desgaznatado el velcro, se instala brazalete nuevo. Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
OTP-CAMIL-00007669 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cinturon | Camilla De Transporte | 7669 | 973
OTP-CAMIL-00007669 | 2014-10-30 | 09/11/2023-Senior - Se alinea rueda y se corrige el freno, lubricación de partes y verificación de barandas y cabecero | Cable ac | Camilla De Transporte | 7669 | 973
BAS-SUCCI-00007910 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo se evidencia baja presión negativa, se realiza ajuste del equipo se realiza limpieza de rodamientos se ensambla pero el equipo sigue con baja presión. se evidencia desgaste en el embobinado del motor adicionalmente la estructura del equipo se encuentra con deterioro. &#x0D; &#x0D; se sugiere dar de baja. | Baja | Succionador Portatil | 7910 | 990000051
BAS-SUCCI-00007911 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Se evidencia que el equipo presenta desgaste en la estructura física falla en el manómetro al realizar prueba de funcionamiento se evidencia que no tiene la fuerza suficiente para realizar la succión &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo ya que no esta en optimas condiciones de funcionamiento &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Baja | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215
BAS-SUCCI-00007911 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. &#x0D; Se evidencia que equipo presenta desgaste total de su estructura, daño de manómetro y pruebas de funcionamiento no aprobadas, ya que no cuenta con fuerza suficiente de succión establecidas por el fabricante, por lo anteriormente descrito se recomienda dar de baja el equipo.&#x0D; | Baja | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215
BMP-MESAC-00009170 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza diagnostico de mesa de cirugía&#x0D; se realiza verificación encontrando equipo, colchonetas, fenos, placas posterior e inferior y posicionamiento derecha e izquierda en mal estado físico y de funcionamiento,&#x0D; &#x0D; revisión general del equipo y sus partes (revisión de frenos, colchonetas y accesorios de posicionamiento paciente),chequeo general del sistema hidráulico y mecanicas pruebas de totalidad de las posiciones ofrecidas por el equipo , donde se evidencia: componentes que realizan el ajuste de freno con fractura en su estructura (este desgaste se presenta por fatiga de material) este daño no es posible su reparación ya que sus partes internas se encuentran con desgaste por oxido y presentan multiples fracturas esto se presenta debido al constante contacto con humedad &#x0D; &#x0D; se retira equipo del servicio ya que no cumple con los requerimientos optimos para su uso por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo.&#x0D; &#x0D; se adjunta diagnostico. | Baja | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003
BMP-MESAC-00000467 | 2014-10-30 | 20/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/04/2023-Senior - Se realiza el cambio de cable de poder, por uno nuevo | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009
BMP-MESAC-00000001 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia control con falla, se procede a realizar cambio del mismo por uno de la misma referencia de back up mientras se puede realizar la corrección de la falla.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001
BMP-MESAC-00000001 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de clan de mesa de cx salas 8&#x0D; El cual reportan que no asegura, se realiza ajuste, se recomienda no intercambiar estos accesorios con las otras mesas, se realiza marcación con cinta para evitar confusión | Corretivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; - Se cierra la orden de trabajo debido a que el equipo en mención no puede ser revisado por mantenimiento, se informa a departamento biomédico.&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 12 FEB 2020: Se realiza cambio de sensor de spo2 se deja instalado un sensor original. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00000121 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales con batería totalmente nueva, se entrega al servicio para su desinfección, equipo operativo. Se recomienda | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega al servicio de salas de cirugía un msv, se entrega con todos su accesorios y baterias nuevas, se informa a servicio que se debe desinfectar el equipo. Equipo funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgate | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00005329 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la pantalla se encuentra fracturada por tal motivo no es posible visualizar las mediciones entregadas por el equipo, se realiza solicitud de cotización de pantalla y repuestos requeridos para la reparación: el proveedor refiere que estos repuestos ya no son comerciales, por tal motivo se sugiere dar de baja.&#x0D; &#x0D; Según lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pinza de saturación por daño en cable. Se retira y se cambia por una nueva. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cables de ECG debido a que presentan daño en su estructura. Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de monitores de signos vitales de reanimación y las pinzas de saturación se encuentran funcionando correctamente. Se realiza la prueba en conjunto con la jefe Mónica Medina Peña | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de pulsoximetria de monitor por daño, pinza que se había instalado él 3/02/2020 será enviada por garantía al proveedor. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza cambio de carcaza del sensor debido a que presentaba fractura. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza cambio de brazalete porque presenta daño. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión técnica e inspección del equipo, se realiza instalación de batería para monitor Mindray MEC 1200, se entrega con carga completa, se realiza la recomendación de mantener el equipo en constante carga para garantizar su óptimo funcionamiento y extender. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete del monitor por desgaste. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión de monitor el cual no funcionaba sensor, se realiza ajuste y se realizan pruebas al sensor. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de batería se realizan pruebas el equipo funciona correctamente. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00015574 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete del monitor de signos, debido a que se encontraba dañado. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete del monitor por desgaste. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00000077 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377
BMO-MOSIV-00013419 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión de monitor de signos, sensor de saturación se encuentra dañado, se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación del monitor por mal funcionamiento del sensor. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y revisión de brazalete, módulo de conexiones del brazalete, equipo toma tensión correctamente. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 06/03/2020: Se realiza cambio de bomba de brazalete de monitor.&#x0D; &#x0D; Equipo se entrega funcionando correctamente.&#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete del monitor por desgaste. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 10/02/2020: Se realiza reparación de la carcaza del sensor puesto que se fracturo, por tal razón se realiza ajuste y se realizan pruebas de funcionamiento del sensor. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; &#x0D; 11/02/2020: Se realiza revisión del sensor, sin novedad y se encuentra funcionando correctamente.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor neonatal a monitor de signos. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación del monitor por uno nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; Recibe a satisfacción el jefe Alberto Almanza. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de oximetria del monitor por daño en el sensor de saturación que se había instalado 3 días antes, dicho sensor es revisado y será entregado al departamento de compras para su correspondiente garantía con el proveedor del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ECG del monitor por daño y posterior mal funcionamiento. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. &#x0D; | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo y se evidencia que requiere cambio de sensor. &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo queda operativo correctamente. &#x0D; &#x0D; Recibe en servicio Angelica Sánchez.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00011247 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 31/03/2020: Se realizará revisión del equipo por parte d Miguel Hernández de Novatécnica el día de hoy.&#x0D; &#x0D; 31/03/2020: Se realiza cambio de brazalete por daño en manguera. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se hace ajuste de brazalete al paciente, se hacen pruebas y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 20539&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Monitor de signos vitales del tercero B, esta tomando tensiones altas, la bateria se descarga muy rapido y se debe mantener monitor conectado.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 31/03/2020: Se realiza revisión del equipo, se verifica voltaje de ingreso a la salida de la toma corriente, voltaje de entrada al equipo y se realiza verificación del estado de la batería. Requiere cambio de batería.&#x0D; &#x0D; 02/04/2020: Se realiza revisión del equipo, se verifica voltaje de ingreso a la salida de la toma corriente, voltaje de entrada al equipo y se realiza verificación del estado de la batería. Requiere cambio de batería. Se realiza cambio de batería por una nueva en perfectas condiciones de uso y carga. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de ECG por daño, se cambia sensor por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, se instala brazalete nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00000122 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA
BMO-MOSIV-00000174 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00000121 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado de cables ECG, estado de batería, brazalete, sensor SPO2, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se verifica voltaje de ingreso a la salida de la toma corriente, voltaje de entrada al equipo y se realiza verificación del estado de la batería. Requiere cambio de batería. &#x0D; Se realiza cambio de batería por una nueva en perfectas condiciones de uso y carga. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente, se adjunta reporte de servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00013419 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realizará revisión por parte de Novatécnica.&#x0D; &#x0D; 13/04/2020: Se realiza revisión del sensor de saturación por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, donde se evidencia sin novedad. Equipo funciona correctamente y recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BMO-MOSIV-00007540 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00006780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00010594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BMO-MOSIV-00014801 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 15/04/2020: Se realiza revisión del equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se verifica monitor no funciona el sensor SPO2, se realiza ajuste y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00008022 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA
BMO-MOSIV-00014801 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 15/04/2020: Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica cambio de brazalete de NIBP el cuál presentaba daño en su funcionamiento. Equipo funciona correctamente, recibe a satisfacción jefe Alberto Almanza. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00000175 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA
BMO-MOSIV-00014073 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BMO-MOSIV-00000289 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza revisión de estado físico, limpieza externa, limpieza interna, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y mantenimiento preventivo al equipo. Verificación de datos, alarmas y configuración. Se realiza verificación del funcionamiento y estado de los accesorios. Se realiza verificación de la batería. Se realiza medición comparativa con valores simulados con equipo de prueba, con resultados exitosos. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados exitosos. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. Observación: Se evidencia multiples fisuras en el cable de sensor de SpO2. Se recomienda cambio. EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Adjunto reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 22/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Recibe a satisfacción Jefe ALberto Almanza. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del sensor de SPO2 el cuál presenta daño en fotodiodo receptor, se realiza cambio por un sensor nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 27/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza verificación del sensor donde se evidencia fractura, el sensor es funcional pero requiere cotización para cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00010048 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo evidenciando pantalla con fracturada por tal motivo no es posible visualizar las mediciones entregadas por el equipo, se realiza inspección visual del equipo y se evidencia daño en la carcasa y no se encuentra con tapas laterales de batería e impresora se observa que el monitor fue alado ya que el soporte del tornillo que ajusta a la mesa se encuentra rodado y fracturado. &#x0D; Se realiza solicitud de la cotización de la pantalla y de los repuestos requeridos para la reparación del mismo y el valor de estos superan el 75% del valor comercial del equipo, por tal motivo se sugiere dar de baja. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 29/04/2020: Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. Servicio realizado por Johan Martin de Novatécnica. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 06/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza cambio de sensor de monitor de signos. Se realizan pruebas equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por un nuevo. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 07/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza ajuste de brazalete de monitor de signos de la cama 1 y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se revisa latiguillo de la maquina de anestesia y se evidencia que este fue ahalado por lo cual se despego la pinza del cable. Se realiza instalación de un latiguillo que se tenia de soporte en biomédica. Se le recomienda al personal del área de tener cuidado al momento de retirar este accesorio del paciente o cuando se realiza movimiento del paciente.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable ECG de monitor por uno nuevo reparado. Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00013419 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 12/05/2020: Se realizará revisión del equipo por Johan Martin de Novatécnica.&#x0D; &#x0D; 12/05/2020: Se realiza revisión del equipo por Johan Martin de Novatécnica, se evidencia manguera suelta en neúmatico de brazalete. Equipo funciona correctamente, recibe a satisfacción Jefe Valentina Rodas. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de saturación, el cual presentaba daño en la noche, al realizar rvisión del equipo se encuentra en perfecto estado, equipo funcional y se realizan pruebas con Jefe a cargo del servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de saturación, el cual presentaba daño, se realiza cambio por un sensor nuevo. se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con Jefe a cargo del servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de saturación, el cual presentaba daño, se realiza cambio por un sensor nuevo y se realiza revisión de NIBP la cuál informaban que daba tensiones muy altas; se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con Jefe a cargo del servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 15/05/2020: Se realiza por parte de Johan Martín de Novatécnica cambio de brazalete. Equipo funciona correctamente, recibe a satisfacción Jefe Diego Garzón. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete de monitor por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo, se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensor de saturación por uno nuevo en buenas condiciones. Se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo, esto se presenta por mal uso del equipo y generó daño el cuál fue irreparable. Se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete del monitor de signos por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación y ajuste del brazalete. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 03/06/2020: Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo. Equipo funcional recibe a satisfacción jefe Diego Garzón | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a conector de manguera del brazalete. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazalete de monitor de signos vitales se le instala acople y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ecg por uno nuevo debido a falla de transmisión de señal. Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal al servicio. equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales al servicio de hospitalizaicón 2D en buenas condiciones de funcionamiento con batería nueva accesorios en buen estado, brazalete pediátrico, pulsoximetro y cable ECG. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte del servicio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensor de spo2 a msv el cual se entrega funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazalete de monitor de signos de la sala 7, se realizan pruebas y este queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 16/06/2020: Se realiza cambio de sensor de saturación. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 16/06/2020: Se realiza cambio de neumático del brazalete. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se ajusta conector de brazalete por fuga. equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 23/06/2020: Se realiza ajuste de la bomba por caída del monitor, y se realiza cambio de brazalete. Equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00012844 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 23/06/2020: Se realiza revisión del equipo y se realiza cambio de cable AC y batería por una nueva. Equipo funciona correctamente.&#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 12844 | CC43128792
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se verifica voltaje de ingreso a la salida de la toma corriente,, voltaje de entrada al equipo y se realiza verificación del estado de la batería. Se realiza cambio de batería por una nueva en perfectas condiciones de uso y carga. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de sensor de spo de la cama 1 de recuperación el cual estaba intermitente por lo cual se realiza el cambio se instala sensor de spo2 nuevo el cual queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de pinza de saturación la cuál se encuentra fracturada por mal uso, se realiza cambio de un sensor nuevo en buen estado. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00000077 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del equipo y se observa múltiples fracturas en la carcasa las cuales no son reparables, se requiere cambio de carcasa.&#x0D; Se realiza verificación funcional y se evidencia desajuste en la toma de tensión arterial no invasiva la cual supera el rango máximo permitido por manual de servicio.&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste requerido por manual de servicio, se verifica nuevamente y se observa que no tiene mejoría (persiste el error) por tanto el manual refiere cambio de tarjeta de NIBP.&#x0D; &#x0D; Se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros el cual su valor actual en libros es de cero pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que este fue adquirido el 11 de septiembre del 2007 por lo tanto su vida útil ya fue sobrepasada. Se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de sensor de spo2 de msv, se repara carcaza ya que esta se encontraba fracturada | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambo de brazalete se entrega brazalete nuevo y funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario CNARVAEZ&#x0D; &#x0D; Se revisa sensor y se encuentra que ese no esta funcionando correctamente por lo cual se realiza cambio de sensor de sopo2 se instala sensor nuevo a monitor de signos vitales de la cama 9 de trabajo de parto. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00008022 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 a monitor de signos se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se evidencia que el sensor esta funcionando adecuadamente. Equipo funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de oximetría equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conexión de pulsioxímetro ya que este se encontraba desajustado por que colocan el sensor de la forma incorrecta | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo se evidencia conector NIBP suelto se procede a realizar ajuste de conector interno se ensambla se verifica el estado de fugas de aire el equipo no presenta fugas y toma la tensión arterial no invasiva sin ninguna problema y se cambia cable de ECG.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se retira revisa equipo y se encuentra brazalete con desgaste por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del brazalete del msv del piso se instala brazalete nuevo, se realizan pruebas y equipo se encuentra funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de spo2 se instala sensor nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se retira revisa equipo y se encuentra brazalete con desgaste por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos y se evidencia brazalete desgastado, por lo cual se realiza cambio de este instalando brazalete nuevo y equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de Sensor de saturación neonatal por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de Sensor de saturación por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de Sensor de saturación por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizar cambio de brazalete por uno nuevo ya que el velcro esta deteriorado. Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de Sensor de saturación neonatal por uno nuevo ya que se encontraba desgastado y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por uno nuevo. Equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector del sensor de spo2 equipo ok. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; Se realizo verificación y ajuste de los monitores de signos vitales:&#x0D; &#x0D; MONITOR 5: solucionado&#x0D; MONITOR 6: solucionado&#x0D; MONITOR 7: solucionado&#x0D; MONITOR 8 solucionado&#x0D; &#x0D; se le realiza cambio del sensor al equipo activo # 361 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00000174 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo se reemplaza brazalete de NIBP se entrega equipo operativo. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia ruptura en sensor entregado el 30-07-200 se procede a realizar ajuste en sensor de spo2 dejándolo en correcto estado de operación. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo se procede al reemplazo del sensor de SPO2 se entrega equipo en correcto estado. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se evidencia daño por desgaste del sensor de spo2 se realiza reemplazo por uno nuevo se entrega equipo en correcto estado | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo según cronograma.&#x0D; Equipo funcionando correctamente se realiza cambio de bateria por una nueva , Se informa al servicio que se debe desinfectar nuevamente el equipo ya que se encontraba en mantenimiento preventivo. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazalete de monitor de signos vitales equipo queda operativo&#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Equipo funcionando correctamente se realiza cambio de bateria por una nueva , Se informa al servicio que se debe desinfectar nuevamente el equipo ya que se encontraba en mantenimiento preventivo. &#x0D; | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza mantenimiento preventivo según cronograma.&#x0D; Equipo funcionando correctamente se realiza cambio de bateria por una nueva , Se informa al servicio que se debe desinfectar nuevamente el equipo ya que se encontraba en mantenimiento preventivo. &#x0D; | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría dejando equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00007540 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza reemplazo de sensor de SPO2 dejando equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de brazalete de monitor de signos vitales equipo queda operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión y cambio de sensor de saturación de oxigeno a monitor de signos vitales cama 5 este fue reportado como cama 7 en el am AF:13422 Equipo queda en correcto estado operativo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Equipo funcionando correctamente se realiza cambio de bateria por una nueva , Se informa al servicio que se debe desinfectar nuevamente el equipo ya que se encontraba en mantenimiento preventivo. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete de monitor de signos vitales equipo queda operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza cambio de sensor dejando equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de sensor de oximetría dejando equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BLP-CONCA-00012976 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recomienda dar de baja el equipo por obsolescencia, equipo fuera de servicio. se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual su valor actual es de cero ($0) pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en Diciembre del 2020. Se adjunta reporte. | Baja | Consola De Camara (Torre Smith) | 12976 | AAC2396
BLP-CABCA-AAF13961 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se recomienda dar de baja por obsolescencia, equipo fuera de servicio.se hace verificación con activos fijos sobre su costo en libros contables el cual su valor actual es de cero pesos y su fecha de adquisiciones fue en diciembre del 2009 | Baja | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF13961
BLP-CABCA-AAF14106 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se recomienda dar de baja por obsolescencia, equipo fuera de servicio.se hace verificación con activos fijos sobre su costo en libros contables el cual su valor actual es de cero pesos y su fecha de adquisiciones fue en diciembre del 2009 | Baja | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF14106
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión general de monitor y cambio de brazalete equipo queda operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se procede a reemplazo de brazalete NIBP equipo queda en correcto funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sensor de temperatura universal reutilizable y se evidencia cable que no comunica fracturado, pro esta fractura no genera señal ni comunicación alguna con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sensor de temperatura universal reutilizable y se evidencia cable que no comunica fracturado, pro esta fractura no genera señal ni comunicación alguna con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sensor de temperatura universal reutilizable y se evidencia cable que no comunica fracturado, pro esta fractura no genera señal ni comunicación alguna con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se procede a reemplazo de brazalete NIBP equipo queda en correcto funcionamiento. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se procede a reemplazo de brazalete NIBP equipo queda en correcto funcionamiento. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se procede a reemplazo de brazalete NIBP equipo queda en correcto funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor se procede a reemplazo de brazalete NIBP equipo queda en correcto funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia accesorio brazalete desgastado se procede al cambio equipo queda en correcto estado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia accesorio brazalete desgastado se procede al cambio equipo queda en correcto estado | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos vitales se procede al reemplazo de brazalete , equipo queda en correcto estado de operación. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales totalmente nuevo con accesorios nuevos al servicio de urgencias pediatría dicho monitor es de marca mindray modelo umec 10 serie KN04068196 AF.16100 adicional se entrega sensor de oximetría adulto según solicitud adicional se informa que el monitor se encuentra debidamente asegurado al carro de transporte con base nueva.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de equipo se procede a cambio de accesorio brazalete debido a desgaste equipo queda en correcto estado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de equipo se procede a cambio de accesorio brazalete debido a desgaste equipo queda en correcto estado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; se evidencia queda equipo sin tapa de bateria&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia accesorio brazalete desgastado se procede al cambio equipo queda en correcto estado | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor, se procede al respectivo reemplazo de brazalete , equipo queda en correcto estado de operación. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión de equipo funcionando correctamente queda pendiente entrega de un brazalete adulto adicional requerido por el servicio.&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de brazaletes adulto y pediátrico &#x0D; NUEVOS equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo bueno&#x0D; &#x0D; equipo requiere cambio de bateria&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente sin novedad, se realiza cambio de batería se informa al servicio que se debe realizar limpieza y desinfeccion ya que el equipo se encontraba en mantenimiento&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia accesorio brazalete desgastado se procede al cambio equipo queda en correcto estado | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete bariátrico con acople a manguera equipo en correcto estado de funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor, se procede al respectivo reemplazo de brazalete , equipo queda en correcto estado de operación. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 28/09/2020Se realiza verificación de sensor se realiza ajuste accesorio queda en correcto estado pruebas de funcionamiento exitosas. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor se evidencia fuga en bolsa interna del brazalete se reemplaza se realizan pruebas de funcionamiento efectivas equipo queda en correcto estado de funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificacion del estado fisico y funcional del equipo encontrandolo en deterioro físicamente tanto del equipo como sus accesorios &#x0D; &#x0D; se realiza revisión general del equipo se evidencia carcaza rota, conector de nibp roto con múltiples reparaciones con fuga, se videncia batería con desgaste, adicionalmente se realiza veririficacion internamente del modulo NIBP en donde por comparación de parámetros se encuentra por fuera de rango establecido. según lo anterior se recomienda dar de baja el equipo &#x0D; &#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 30/09/2020&#x0D; Se realiza verificación de sensor se realiza ajuste accesorio queda en correcto estado pruebas de funcionamiento exitosas. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 intermitente por lo cual se realiza el cambio de este. Se instala sensor de spo2 nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se evidencia durante la ronda realizada en salas de cirugía de la sala 7 que el sensor de oximetría no funciona.&#x0D; &#x0D; Se procede a realizar la respectiva revisión en donde se evidencia filtración de liquidos&#x0D; en el conector entre la interfaz y el sensor de saturación. Se procede a realizar limpieza secado de contactos , se realizan pruebas evidenciando que el oxímetro sigue sin funcionar, por lo cual se realiza cambio de interfaz y sensor de oximetría se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda funcionando correctamente. Lo descrito anteriormente se hizo bajo la compañía del jefe de salas de cirugía y el personal de casa limpia.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 e interfaz que no funcionan, al revisar se encuentra que estos tienen líquidos en sus conectores, se realiza secado con aire de instrumental se realiza la prueba pero estos no funcionan adecuadamente por lo cual se realiza el cambio del sensor y de la interfaz por unos nuevos y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 13/10/2020: Se revisa sensor y se evidencia que este había sido cambiado el 24 de septiembre del 2020 por un sensor nuevo pero al revisarlo este no toma la saturación pero se encuentra en buen estado físico (no tiene daños visibles) por lo cual se realiza cambio de este colocando un sensor nuevo y se devuelve sensor al área de compras por garantía.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa sensor y se evidencia que este había sido cambiado el 06 de octubre del 2020 por un sensor nuevo pero al revisarlo este no toma la saturación pero se encuentra en buen estado físico (no tiene daños visibles) por lo cual se realiza cambio de este colocando un sensor nuevo y se devuelve sensor al área de compras por garantía. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos en donde se evidencia que solo muestra la curva de spo2 y no el valor por lo que se realiza cambio de sensor de spo2 se instala sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos en donde se evidencia que no enciende el sensor de spo2 por lo que se realiza cambio de sensor de spo2, se instala sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se deja monito de signos de back up en el servicio de observación de urgencias mientras se revisa el equipo del área. se deja equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se deja monito de signos de back up en el servicio de hospitalización 5A mientras se adquiere el repuesto del equipo del área. El monitor de back up se entrega con sensor de spo2 nuevo y brazalete nuevo. se deja equipo funcionando correctamente y asegurado a la mesa de transporte | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos en donde se evidencia que el sensor de spo2 no estaba conectado, al revisar el sensor este se evidencia que los pines están doblados por lo cual no se deja instalar en el conector del equipo, se intenta enderezar pines pero estos se partieron por lo que se realiza cambio de sensor de spo2, se instala sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor y se evidencia brazalete desgastado por lo que se realiza cambio de este se instala brazalete adulto nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos en donde se evidencia que el sensor de spo2 no esta funcionando,por lo que se realiza cambio de sensor de spo2, se instala sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 intermitente por lo cual se realiza el cambio de este. Se instala sensor de spo2 nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor y se encuentran válvulas fallando por lo que se realiza cambio del bloque de las electroválvulas y se realiza cambio de la bomba de NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento y no presenta novedad.&#x0D; &#x0D; Equipo operativo y funcional, se realiza entrega al servicio para su desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta a reporte | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo y se cierra con orden de servicio numero: 2020-2368&#x0D; &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/11/2020: Se cierra preventivo con orden de servicio: 2020-2366 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo y se cierra con orden de servicio numero: 2020-2455 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo y se cierra con orden de servicio numero: 2020-2454&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo y se encuentra brazalete desgastado por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo y el equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo y se cierra con orden de servicio numero: 2020-2367 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00015574 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo con orden de servicio numero 2020-2369 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437
BMO-MOSIV-00015578 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado físico, verificación de accesorios, Cable ECG, Sensor SPO2, Manguera, Interfaz NIBP, brazalete, cable AC, carcaza y batería. Esta revisión se realiza mientras el proveedor realiza la debida visita de mantenimiento preventivo. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente, se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de revisión. &#x0D; &#x0D; 22/10/2020: Se realiza mantenimiento preventivo y se cierra con orden de servicio numero: 2020-2370 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor de signos en donde se evidencia que el sensor de spo2 funciona,por lo que se realiza cambio de sensor de spo2, se instala sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; El sensor retirado se devuelve a compras por garantia | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de oximetría&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra sensor de spo2 intermitente por lo cual se realiza el cambio de este. Se instala sensor de spo2 nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Requiere cambio de batería por lo que se baja equipo al área de biomédica mientras se realiza el tramite de la compra&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el equipo y se encuentra brazalete desgastado por lo cual se realiza el cambio de este por uno nuevo y el equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia que el equipo tiene una fuga en la manguera de conexión del brazalete por lo que se instala un acope nuevo y equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete en monitor de signos vitales por desgaste. &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas funcionales, equipo queda operativo. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia que sensor SPO2 se encuentra averiado. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del sensor, equipo queda funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia que cable paciente ECG se encuentra averiado. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del sensor, equipo queda funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo se evidencia que la pantalla presenta artificios, se procede a realizar cambio de la pantalla que se encuentra en perfectas condiciones se evidencia que sensor de spo2 se encuentra desgastado, se procede a realizar el cambo por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias, se informa al servicio que se debe hacer desinfección dele equipo ya que se encontraba en mantenimiento.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el sensor de spo2 y se encuentra fallando por lo cual se realiza el cambio de este sensor por uno nuevo. Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BAN-MAQAN-00009931 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Válvula | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247
BAN-MAQAN-00009931 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de serivicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247
BAN-MAQAN-00009931 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del&#x0D; sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio; Se reemplaza sensor de oxígeno referencia: DOM-10 serie: 115416 Pruebas&#x0D; funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales para su respectiva desinfección &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247
BAN-MAQAN-00009931 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo nuevos a la maquina de anestesia de resonancia se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza prueba de fugas las cuales fueron aprobados se recomienda tener especial cuidado a la hora de transportar la maquina en el caso que se requiera. Equipo se entrega al servicio para su respectiva desinfección y puesta en funcionamiento | Sensor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247
BAN-MAQAN-00009931 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 21/06/2022-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Se reemplazo sensor de oxigeno suministrado por el cliente serie: 0230734. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent,&#x0D; válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador,&#x0D; monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se reemplazan los siguientes repuestos adquiridos por el hospital:&#x0D; Kit de Origns de los vaporizadores parte número: DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper parte número: DO0211-1454-100&#x0D; Oring de la válvula flapper parte número: DO1503-3208-000&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo funcionando con buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de fuelle, calibración de sensor de oxigeno, verificación de circuito paciente y se corrige fuga, se hace el test y queda funcionando correctamente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores,&#x0D; modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y&#x0D; proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE VENTILADOR DE REFRIGERACION DE LA PANTALLA REF DO1504-3516-000 | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de&#x0D; modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de&#x0D; usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se reemplaza ventilador de pantalla ref. DO1504-3516-000&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Equipo se entrega operativo al servicio para la adecuada desinfección.&#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a comunicado Medidas adoptadas por el COVID-19 enviado por G. Barco en donde informan que:&#x0D; &#x0D; "En el tema de los Mantenimientos preventivos estos estarán aplazados"&#x0D; &#x0D; Se adjunta comunicado&#x0D; &#x0D; 08/05/2020: &#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación&#x0D; de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones&#x0D; normales&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporté de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - MTTO PREVENTIVO HUSJI MAQUINA DE ANESTESIA S/N AMXL01112&#x0D; SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO,REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE CERO DE SENSORES DE FLUJO, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:&#x0D; - 2 SENSORES DE FLUJO DE 2014 P/N: DO2089610-001-S&#x0D; - VÁLVULA POP OFF POR DESGASTE P/N: DO1500-3377-000&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia por error de batería, se realiza cambio de la maquina de anestesia por una de soporte, mientras viene el proveedor a diagnosticarla. | Bateria | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; se procede a realizar pruebas de funcionamiento, se entra al menú de servicio y no se evidencian errores, luego se realiza medición de voltajes en la fuente y en la main boar de 9 y 6 voltios correctos, a continuación se procede a realizar medición e inspección visual del estado físico desde el cable ac hasta la conectores de la pantalla, se detecta cable serial adaptador en regular estado se encuentra fracturado, se realiza cambio del cable y no se vuelve a presentar la alarma, se realiza test desde modo servicio y pruebas equipo funcionando en condiciones normales. &#x0D; &#x0D; | Cable AC | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica maquina de anestesia por error presión baja gas motriz, se realiza ajustes pero persiste con el error se reporta al proveedor.&#x0D; Proveedor realiza ajuste de cable suelto y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Baja | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTRO Y PORTA FILTRO PANTALLA | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Se instala batería de respaldo suministrada por el cliente con numero de parte: DO1504-3505-000.Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se instala batería de respaldo suministrada por el cliente con numero de parte: DO1504-3505-000. | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de dos sensores de flujo, calibración y pruebas de ciclado equipo funcionando en condiciones normales. &#x0D; Sensores de flujo(2) con seriales B0320903 y B0320816 | Sensor | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | 25/10/2022-Senior - SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, SE COMPRUEBA FUGAS DEL SISTEMA ABS DESDE MODO SERVICIO PASÁNDOLA SIN NOVEDAD, A CONTINUACIÓN SE EJECUTAN VARIAS OPORTUNIDADES LAS CALIBRACIONES DESDE MODO SERVICIO, Y SE VUELVEN A EJECUTAR PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL FABRICANTE | Pruebas de funcionamiento | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00000249 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de manguera de ventilación manual de maquina de anestesia ya que reporta que en la desinfección la desecharon. | Manguera | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 29/04/2020: Se realizará revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica.&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación diaria de la maquina de anestesia y se evidencia erro en sensor de flujo, se realiza cambio de los sensores de flujo, se realizan pruebas de funcionamiento y la maquina queda funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Batería interna ref DO1504-3045-000-S&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo,&#x0D; pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores desde el menú de servicio&#x0D; del equipo; se evidencia daño en la batería de respaldo y se reemplaza con batería suministrada por el cliente.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo limpio, con buen estado físico y funcional al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Se recomienda reemplazar el ventilador de la pantalla, 5 Voltios parte número: 1504-3516-000.&#x0D; Mantenimiento preventivo por contrato visita del mes de junio.&#x0D; &#x0D; Se evidencia daño en la batería de respaldo y se reemplaza con batería suministrada por el cliente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de&#x0D; modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de&#x0D; usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se reemplaza ventilador de pantalla ref. DO1504-3516-000&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Se entrega equipo operativo al servicio para su respectiva desinfección&#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normal&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se continua con el seguimiento estricto a la falla encontrada “Bat en uso ¿elec. ok?”.Se encuentran fallas intermitentes en la batería de respaldo, se evidencia que fue reemplazada hace menos de 9 meses y se solicita con el formato de garantías reemplazo. Se reemplaza la batería por una de servicio técnico para realizar las pruebas descarga total, se confirma respaldo por 1 hora y 38 minutos. El equipo genera acertada y fijamente la alarma “Voltaje de bat. Bajo” 9 minutos antes de apagarse. Se realizan pruebas de carga con el equipo funcionando correctamente, pero presenta la alama periódicamente “Bat en uso ¿elec. ok?” aproximadamente cada 30 minutos y se restablece sola. Prueba de fugas pasando con compensación de 200 ml, después de mas de 10 horas de prueba se identifica que no tiene registro en el log de errores; y no se apagó el equipo. Se realizan pruebas: prueba de ciclado en ventilación manual x 10 minutos y prueba de fugas con acompañamiento de biomédica de Novatecnica.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Equipo con falla intermitente que produce la alarma “Bat en uso ¿elec. ok?”. Cada 30 minutos aproximadamente.Se recomienda continuar con el diagnostico reemplazando fuente de poder de la pantalla y cable de poder de la pantalla.&#x0D; | Cable AC | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se continua con el seguimiento estricto a la falla encontrada “Bat en uso ¿elec. ok?”. De acuerdo con las indicaciones del&#x0D; manual de servicio se reemplaza la fuente de poder de la pantalla.&#x0D; Se evidencia que los voltajes de referencia en la fuente anterior son los siguientes:&#x0D; Voltaje de referencia 6V -------- Voltaje medido 5.82&#x0D; Voltaje de referencia 9V -------- Voltaje medido 8.81&#x0D; Se instala fuente de poder de pantalla suministrada por el cliente y se encuentran los siguientes resultados.&#x0D; Voltaje de referencia 6V -------- Voltaje medido 6.00&#x0D; Voltaje de referencia 9V -------- Voltaje medido 9.08.&#x0D; Se realizan pruebas de descarga total de la batería evidenciando respaldo por más de 2 horas, Se realiza prueba de funcionamiento con por más de una hora y media y la falla reportada es corregida. Se realiza prueba de fugas del equipo y se evidencia que aprueba satisfactoriamente. Se entrega equipo limpio y funcional al servicio de salas pediátricas en el piso 2.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante. Se recomienda usar en salas de cirugía y reportar cualquier aviso que genere como alarma el equipo | Bateria | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO, REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.&#x0D; SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO 2013/2014&#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; REQUIERE CAMBIO DE MANGUERA VENTILACION MANUAL&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; RECOMENDACIONES: se recomienda realizar cambio de sensor de flujo | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se confirma la falla reportada por el cliente (equipo con falla en el sistema eléctrico de forma intermitente se apaga en&#x0D; procedimiento). De acuerdo con el manual de servicio se realiza inspección a los elementos que influyen en el sistema de&#x0D; alimentación y distribución eléctrica principal del equipo se realiza inspección física y con multímetro a las siguientes partes:&#x0D; Inlet, 100/120 AC, with line filter and 15 A circuit breaker 1009-5698-000, Inlet, 100/120 AC, with line filter and 15 A circuit&#x0D; breaker 1009-5698-000, Circuit board, Inrush, 100-120V 1006-3245-000, Filter, AC Line, 6VW1, 100-240V 1009-5690-000, no se&#x0D; encuentran hallazgos que evidencien el fallo.&#x0D; Se realiza prueba de funcionamiento en modo batería y se confirma buen estado de la batería de respaldo el equipo funciona en&#x0D; ventilación mecánica por mas de 50 minutos, Se solicita reemplazar estas partes mencionadas con otra máquina de de la&#x0D; institución para realizar pruebas de funcionamiento y continuar con el diagnostico. | Bateria | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se instalan las siguientes partes retiradas de la maquina serie AMXL01104 de acuerdo con el manual de servicio se realizan pruebas de encendido y se confirma que no genere ningún error o conflicto con los elementos instalados que influyen en el sistema de alimentación y distribución eléctrica principal del equipo: Inlet, 100/120 AC, with line filter and 15 A circuit breaker 1009-5698-000, Inlet, 100/120 AC, with line filter and 15 A circuit breaker 1009 5698-000, Circuit board, Inrush, 100-120V 1006-3245-000, Filter, AC Line,6VW1, 100-240V 1009-5690-000. Se recomienda hacer seguimiento estricto al equipo ciclando por la mayor cantidad de horas por dia posible antes de usar con paciente por favor informar cualquier novedad que se presente.&#x0D; &#x0D; Instalación de partes suministradas por el cliente por contrato de mantenimiento en marzo del 2021. Se recomienda continuar con el diagnostico por esta semana restante y los 3 días hábiles de la próxima semana antes de concluir la posible reparación&#x0D; del equipo.&#x0D; . | Cable AC | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - Limpieza y revisión de sistemas electrónicos, eléctricos y neumáticos. La limpieza interna y externa del equipo. Revisión de chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, valvula bag/vent, Valvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, módulo de batería, modulo de ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores, pantalla del ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega el equipo en funcionamiento en condiciones normales, OBS. se recomienda usar los accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza revisión del estado fisico y funcional del equipo verificando iniciación y funcionamiento de manera correcta se realiza prueba de fugas desde menú de servicio pasa satisfactoriamente, pruebas de funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen encontrándola funcionando bajo parámetros de fabrica, se procede a realizar los test desde el menu de servicio de EEPROM pasando a satisfaccion y test CPU and MEMORY también pasando de manera correcta por tal motivo se descarta falla en el procesador de la tarjeta CPU y solo tiene daño en el puerto de carga de la bateria, el equipo se deja ciclando por un lapso de 1 hora y en ningun momento se evidencia la falla reportada | daño en puerto de carga de batería. | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | 01/12/2022-Senior - Se realiza revisión del estado fisico y funcional del equipo verificando iniciación y funcionamiento de manera correcta se realiza prueba de fugas desde menú de servicio pasa satisfactoriamente, pruebas de funcionamiento y lectura de ventilación mecánica por presión y volumen encontrándola funcionando bajo parámetros de fabrica, se procede a realizar los test desde el menu de servicio de EEPROM pasando a satisfaccion y test CPU and MEMORY también pasando de manera correcta por tal motivo se descarta falla en el procesador de la tarjeta CPU y solo tiene daño en el puerto de carga de la bateria, el equipo se deja ciclando por un lapso de 1 hora y en ningun momento se evidencia la falla reportada | Bateria | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00002780 | 2014-10-30 | 16/12/2022-Senior - Se realiza revisión dle equipo y se observa que aparece el modo de VENTIALCIÓN DE EMERGENCIA de manera intermitente. Se realiza revisión de todas las tarjetas, cables y conexiones internas, pero no se encuentra daño aparente. Se logra verificar en el log de errores y se encuentra problema de software de la tarjeta principal, la cual se ubica dentro de la pantalla del equipo. El cliente suministra otra tarjeta principal, la cual se tiene como repuesto de backup. Se realiza instalación de software y calibraciones iniciales del equipo. Se observa que el problema se corrige y se realiza prueba de funcionamiento con ayuda de analizador de gases FLUKE VT650. Se entrega equipo funcionando dentro de los parámetros del fabricante. | Tarjeta | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Batería interna ref DO1504-3045-000-S&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo,&#x0D; pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores desde el menú de servicio&#x0D; del equipo; se evidencia daño en la batería de respaldo y se reemplaza con batería suministrada por el cliente.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo limpio, con buen estado físico y funcional al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia drager la cual presenta fallo en sensores de flujo se realiza cambio de maquina de Anestesia debido al tiempo que se requiere para cambiar los sensores de flujo se deja maquina de anestesia de bakup DATEX OHMEDA AF 387 se realizan pruebas de funcionamiento la maquina funciona sin novedad | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de&#x0D; modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de&#x0D; usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda reemplazar los siguientes repuestos debido a que han pasado su fecha de cambio programado:&#x0D; -Batería (Fecha de cambio: 26-09-2019) ref. DO1504-3505-000&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, Se recomienda cambiar bateria en el próximo mantenimiento y se instalan los siguientes repuestos: valvula flapper, oring valvula flapper, kit orings vaporizadores. &#x0D; se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Bateria | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normal.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo limpio en buen estado físico y funcionamiento en condiciones normales al área de salas de cirugía.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio &#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio de salas de cirugía.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se Recomienda cambio de sensores de flujo (2), filtro y porta filtro pantalla | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se realiza instalación de batería de respaldo ref DO1504-3505-000 de la máquina de anestesia&#x0D; RECOMENDACIONES: Se recomienda cambio de sensores de flujo fecha de fabricación 2013-2014, la recomendación del fabricante es realizar cambio cada 2 años. | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 05/07/2022-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se adjunta Reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000387 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de maquina de anestesia de gastro ya que reporta que se enciende sola se realiza el respectivo reporte al proveedor encargado para que verifique internamente el equipo. | Corretivo menor | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; DOM-10&#x0D; Batería interna ref DO1504-3045-000-S&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y&#x0D; chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen&#x0D; estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE VENTILADOR PANTALLA DO-1504-3516-000 | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de&#x0D; modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de&#x0D; usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se reemplaza ventilador de pantalla ref. DO1504-3516-000&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del&#x0D; sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio; Se reemplaza ventilador de pantalla, se ejecutan pruebas funcionales en los&#x0D; diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Equipo se entrega operativo al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL,&#x0D; Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo&#x0D; batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se instala celda de O2 ref. DOM-10&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio técnico. | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - EL CLIENTE REPORTA QUE EN LA PANTALLA SE PRESENTA EL AVISO DE CALIBRACIONES REQUERIDAS.&#x0D; SE PROCEDE A ENTRAR A MODO SERVICIO DONDE SE EVIDENCIA QUE REQUIERE LA CALIBRACION DE LA VALVULA EXHALATORIA, DE TODOS MODOS, SE REALIZAN TODAS LAS CALIBRACIONES REQUERIDAS DONDE SE DETECTA QUE NO PASA LA CALIBRACION DEL PEEP, SE VERIFICA EN EL TEST FALLA EN LA VALVULA DE SEGURIDAD PEEP SE COMPRUEBA ESTADO DE LA BOBINA DE 10 OHM DENTRO DE PARAMETROS, SE REALIZAN PRUUEBAS DEL SWITCH DE PRESION DEL VENTILADOR DONDE SE DETECTA LA FALLA, SE REALIZA CAMBIO DEL SWITCH DE PRESION SUMINISTRADOI POR EL CLENTE RETIRADO DE UNA DE LAS MAQUINAS QUE SE DIERON DE BAJA DE SALAS DE CX, SE REALIZAN LAS CALIBRACIONES REQUERIDAS PASANDOLA SIN NINGUNA NOVEDAD.&#x0D; PRUEBAS DE CILADO EQUIPO FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES. | Baja | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se recomienda reemplazar Sostenedor circuito respiratorio Aespire GE con numero de parte: DO1009-3086-000. Se entrega equipo limpio en buen estado físico y funcionamiento en condiciones normales al área de salas de cirugía.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda reemplazar Sostenedor circuito respiratorio Aespire GE con numero de parte: DO1009-3086-000.&#x0D; Se recomienda reemplazar periódicamente los filtros para cánister.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería,&#x0D; modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Se realizan las calibraciones desde menú de servicio para sensores de flujo, prueba de fugas y el equipo aprueba satisfactoriamente. Se evidencia que la pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio Se instala el soporte para circuito de ventilación para paciente, suministrado por la institución.&#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, válvula Bag/vent, válvula APL, manómetro paw, modulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. &#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos ventilatorios. &#x0D; Se entrega equipo en buen estado&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES: &#x0D; Se recomienda reemplazar el soporte de accesorios de monitor, debido a que se encuentra roto | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000431 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 21/06/2022-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent,&#x0D; válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador,&#x0D; monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se reemplazan los siguientes repuestos adquiridos por el hospital:&#x0D; Kit de Origns de los vaporizadores parte: DO1102-3016-000– Batería de respaldo parte: DO1504-3045-000-S&#x0D; Válvula flapper parte: DO0211-1454-100 - Oring de la válvula flapper parte: DO1503-3208-000 - Porta filtro&#x0D; parte: DO1504-3518-000 - Filtro DO897010-S&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo funcionando con buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo,&#x0D; pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores desde el menú de servicio&#x0D; del equipo; se evidencia daño en la batería de respaldo y se reemplaza con batería suministrada por el cliente.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo limpio, con buen estado físico y funcional al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de&#x0D; modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores,&#x0D; sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software, verificación de errores.&#x0D; &#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de&#x0D; usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se recomienda cambiar los siguientes repuestos, estos elementos se encuentran funcionales: &#x0D; *sensor de flujo&#x0D; *fuelle&#x0D; *soporte de circuito paciente &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL,&#x0D; Manómetro Paw, módulo flujómetros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo&#x0D; batería, modulo ventilador, monitor del ventilador y verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen&#x0D; estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario&#x0D; y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en buen estado y funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio&#x0D; &#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se recomienda reemplazar Sostenedor circuito respiratorio Aespire GE con numero de parte: DO1009-3086-000. Se entrega equipo limpio en buen estado físico y funcionamiento en condiciones normales al área de salas de cirugía.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES.&#x0D; Se realiza cambio de tapa de válvula de sobrepresión, este repuesto es suministrado por la clínica.&#x0D; Se recomienda cambio de fuelle y gancho sostenedor cto roto&#x0D; &#x0D; ************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; Se recomienda el cambio de batería backup fecha de instalación 10-dic-2019, fuelle | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000449 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 11/07/2022-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. OBS. Se recomienda reemplazar la batería de respaldo instalada el pasado diciembre del 2019, se recomienda cambio de fuelle por desgaste. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Batería interna ref DO1504-3045-000-S&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo, se realiza ajuste y limpieza de fuelle y sensores, se realizan pruebas de fugas y equipo queda funcionando correctamente. Recibe a satisfacción Jefe Alberto Almanza. | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo,&#x0D; pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores desde el menú de servicio&#x0D; del equipo; se evidencia daño en la batería de respaldo y se reemplaza con batería suministrada por el cliente.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo limpio, con buen estado físico y funcional al servicio.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda realizar comprobación diaria antes de usar con paciente.&#x0D; Se recomienda realizar pruebas de descarga de batería una vez al mes para verificar respaldo.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. &#x0D; &#x0D; Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante se reemplaza riel para cajon inferior izquierdo suministrado por el cliente.&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; Mantenimiento preventivo por contrato del mes de Septiembre&#x0D; Equipo ubicado en el área de gastroenterologia piso 4.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Equipo se entrega operativo al servicio para su respectiva desinfección &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a comunicado Medidas adoptadas por el COVID-19 enviado por G. Barco en donde informan que:&#x0D; &#x0D; "En el tema de los Mantenimientos preventivos estos estarán aplazados"&#x0D; &#x0D; Se adjunta comunicado&#x0D; &#x0D; 06/05/2020: Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del&#x0D; equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent,&#x0D; válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del&#x0D; ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen,&#x0D; pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en&#x0D; condiciones normales&#x0D; &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - MTTO PREVENTIVO HUSJI MAQUINA DE ANESTESIA S/N AMXL01136 SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO, REVISIÓN DE ACCESORIOS.&#x0D; EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE CERO DE SENSORES DE FLUJO, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES:&#x0D; - 2 SENSORES DE FLUJO DE 2013 P/N: DO2089610-001-S&#x0D; - VÁLVULA POP OFF POR DESGASTE P/N: DO1500-3377-000&#x0D; - FUELLE POR DESGASTE P/N: DO1500-3378-000&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE MANGUERA DE VENTILACION MANUAL EN REGULAR ESTADO y sensores de flujo&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA INSTALACION DE BATERIA DE RESPALDO Y VENTILADOR REFRIGERANTE DE LA PANTALLA, PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES&#x0D; SE RECOMIENDA DEJAR EL EQUIPO CONECTADO A LA TOMA AC POR UN PERIODO DE 8 HORAS PARA QUE CARGUE LA BATERIA FULL CARGA. | Bateria | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE FUELLE. | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; RECOMENDACIONES: REQUIERE CAMBIO DE:ORING SELLO DE CANISTER Y ORING PARA TAPA VALVULA DE SOBREPRESION, FUELLE. &#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 22/06/2022-Senior - Se realiza Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega en buen estado físico y limpio al servicio. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00000468 | 2014-10-30 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - , 14/07/2023-Senior - No se ejecuta orden ya que el equipo fue dado de baja | Baja | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula&#x0D; APL, manómetro Paw, módulo flujometros, válvulas vaporizadores, sensores de flujo, pantalla,&#x0D; pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, revisión por software,&#x0D; verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se requiere el cambio de filtros en modulo canister debido a que presentan regular estado.&#x0D; Se realizan calibraciones con herramienta especializada e inspecciones a través del modo de servicio.&#x0D; Navegación por menús de usuario en buen funcionamiento.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Se entrega equipo presentando en buen estado y funcionamiento&#x0D; Se realiza instalación de&#x0D; Kit oring vaporizadores DO1102-3016-000&#x0D; Válvula flapper DO0211-1454-100&#x0D; Oring válvula flapper DO1503-3208-000&#x0D; Kit de 12 meses modulo de gases ref DO2093593-001&#x0D; Batería interna ref DO1009-5682-000-S&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores,&#x0D; modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y&#x0D; proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Modulo de gases E-CAIO SR 6835131&#x0D; SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DE VENTILACION MANUAL SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Modulo de gases E-CAIO sr 6835131&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de máquina de anestesia de sala 13, la cual no marcaba capnografia se realiza cambio de linea y trampa de agua. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | 19/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/05/2023-Biomedico1 - Se atiende llamado el cual reportan fallas intermitentes en la lectura de capnografia se realiza cambio de trampa de agua y línea se da cero de parámetros se deja calibrar se instala en el filtro se realiza acompañamiento equipo funciona correctamente | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; Modulo de gases E-CAIO sr 6835131&#x0D; Se entrega equipo operativo al servicio para su respectiva desinfección &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a comunicado Medidas adoptadas por el COVID-19 enviado por G. Barco en donde informan que:&#x0D; &#x0D; "En el tema de los Mantenimientos preventivos estos estarán aplazados"&#x0D; &#x0D; Se adjunta comunicado&#x0D; &#x0D; 06/05/2020: Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores&#x0D; de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones&#x0D; normales&#x0D; Módulo de gases E-CAIO sr 6835131&#x0D; &#x0D; SE ADJUNT REPORTE DE SERVICIO | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO, REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE MODULO E-CAiO00 S/N 6835131&#x0D; SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; &#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE BATERIAS 2019, SENSORES DE FLUJO 2008&#x0D; COMPROMISOS&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; MAQUINAS DE ANESTESIA&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; Se realiza instalación e pantalla LCD con backlight ref DO2090145-001 | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; Se Recomienda cambio de fuelle del ventilador | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador,verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Lectura de parámetros de gases: FIO2, CO2, respiración y análisis de gases anestésicos. Con módulo de gases modelo E-CAIO-00 Serie: 6835131, Se instala kit de 12 meses suministrado por el cliente referencia: DO2093593-001; Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00009934 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - Limpieza y revisión de sistemas electrónicos, eléctricos y neumáticos. La limpieza interna y externa del equipo. Revisión de chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, valvula bag/vent, Valvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, módulo de batería, modulo de ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores, pantalla del ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega el equipo en funcionamiento en condiciones normales, OBS. se recomienda usar los accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo.&#x0D; Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent,&#x0D; válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador,&#x0D; monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y&#x0D; funcionamiento.&#x0D; Se reemplazan los siguientes repuestos adquiridos por el hospital:&#x0D; Kit de Origns de los vaporizadores parte: DO1102-3016-000 - Válvula flapper parte: DO0211-1454-100 - Oring&#x0D; de la válvula flapper parte: DO1503-3208-000.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo funcionando con buen estado físico y limpio al servicio.&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; &#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo&#x0D; funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores,&#x0D; modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y&#x0D; proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2020/09/01&#x0D; **************************&#x0D; Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Equipo se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a comunicado Medidas adoptadas por el COVID-19 enviado por G. Barco en donde informan que:&#x0D; &#x0D; "En el tema de los Mantenimientos preventivos estos estarán aplazados"&#x0D; &#x0D; Se adjunta comunicado&#x0D; &#x0D; 06/05/2020: Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del&#x0D; equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent,&#x0D; válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del&#x0D; ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen,&#x0D; pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en&#x0D; condiciones normales&#x0D; &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CHECK LIST POR MODO SERVICIO, REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.&#x0D; SE REALIZA COMPROBACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO Y FUGAS BAJAS, SE HACEN PRUEBAS EN VARIOS MODOS VENTILATORIOS SE REALIZA CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CELDA DE O2 AL 21% Y 100%, COMPROBACION EN MODO BATERIA, EQUIPO PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES&#x0D; SE RECOMIENDA CAMBIO DE CELDA DE O2 2017, SENSORES DE FLUJO 2014.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Realización mtto preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y calibraciones deservicio.&#x0D; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Ejecución mantenimiento preventivo; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos.&#x0D; Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo neumático, modulo electrónico, sensores de flujo, válvula APL, limpieza y ajuste del sistema de respiración ABS, pantalla, pulsadores, modulo batería, monitor del ventilador, verificación de errores.&#x0D; Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento.&#x0D; Navegación por menús de usuario y servicio; Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios.&#x0D; Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales.&#x0D; RECOMENDACIONES : Equipo funcionando bajo parámetros del fabricante.&#x0D; Se recomienda tener en cuenta cambio de sensor de oxígeno con numero de parte: DOM-10 por cambio programado, funciona, pero presenta desgaste.&#x0D; Se recomienda reemplazar periódicamente los filtros para canister, trampas de agua y líneas de muestra. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BAN-MAQAN-00000002 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa del equipo. Revisión y chequeo funcional de modulo ABS, concertina, fuelle, canister, Válvula Bag/Vent, válvula APL, sensores de flujo, pantalla, pulsadores, modulo batería, modulo ventilador, monitor del ventilador, verificación de errores. Pantalla ventilador presenta buen estado y proyección de imagen, pulsadores en buen estado y funcionamiento. Navegación por menús de usuario y servicio. Pruebas funcionales en los diferentes modos ventilatorios. Se entrega equipo en funcionamiento en condiciones normales. Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Se adjunta Reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664
BFA-IMPED-00013008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección física del equipo, se evidencia que la impresora no gira de manera adecuada, se realiza el respectivo llamado al proveedor para que realice el diagnóstico, proveedor informa que el daño se debe a la ruptura de los piñones internos los cuales permite que la impresora realice su función de manera adecuada, el proveedor deja escrito en el reporte que los repuestos ya no se encuentran en el mercado de tal manera que se imposibilita el arreglar el equipo.&#x0D; &#x0D; por tal motivo se sugiere dar de baja | Baja | Impedanciometro | 13008 | AS097717
BFA-IMPED-00013008 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza traslado de cabina y equipos audiómetro e impedansiometro del área de consulta externa a rehabilitación. Se realizan pruebas de funcionamiento y equipos quedan funcionando correctamente Se adjunta reporte de sericio | Traslado | Impedanciometro | 13008 | AS097717
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 23/10/2020: Se asiste al servicio de urgencias pero el equipo no esta en la sala era por lo cual se solicita que cuando el equipo este desocupado nos informen para realizar el ajuste&#x0D; &#x0D; 26/10/2020: Se realiza ajuste del adaptador del ventilador a la base de este quedando cargador asegurado de una mejor forma. se entrega al servicio en buenas condiciones. | Adaptador | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (El ventilador deja de ciclar durante funcionamiento con paciente). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que pasa las pruebas iniciales y de ciclado con éxito. Sin embargo, se realiza retiro del ventilador al laboratorio de Draeger con el fin de realizar pruebas más detalladas en periodos de tiempos más extensos, por tratarse de un posible error aleatorio. El equipo se deja en pruebas de ciclado durante 2 semanas por un periodo de entre 8 y 13 horas continuas al día, realizando toma de valores entregados del equipo para verificar el comportamiento y posible aparición de la falla reportada. Durante el desarrollo de estas pruebas, verificación de modo servicio y calibraciones, se analizaba de forma periódica el registro de eventos para identificar mensajes de alarma o desviaciones en los valores de referencia de los componentes neumáticos y electrónicos, al final se evidenció el mal funcionamiento de los sensores de flujo spirolife y una válvula proporcional, con situaciones específicas de la ventilación. Se debe realizar el cambio de las partes requeridas para corregir este error P/N: MK01900 (sensores spirolife) cantidad:&#x0D; 2 y 5704120 (válvula proporcional). El equipo no cumple con los parámetros para&#x0D; ser usado en pacientes hasta que se realice el cambio de las partes recomendadas.&#x0D; &#x0D; EQUIPO FUERA DE SERVICIO &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del ventilador ejecutando el chequeo general con resultados optamos.&#x0D; &#x0D; Se verifica el historial de errores evidenciando avisos de batería baja y flujo bajo de oxigeno.&#x0D; &#x0D; Se realiza calibración de válvula peep,sensores de flujo, sensores de presión y sensores de ambiente.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en cada uno de los modos ventilatorios por mas de 40 min con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se recomienda verificar las tomas donde se conecta el equipo y mantener el equipo conectado en lo posible a la toma AC.&#x0D; &#x0D; Se deja equipo en observación ya que durante la revisión el equipo no fallo.&#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; | Baja | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de los dos sensores de flujo internos y una de las válvulas de dosificación por diagnostico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de las partes afectadas. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre las partes nuevas.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento general, pruebas iniciales, pruebas de ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo no presenta fallas. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; repuestos cambiados:&#x0D; &#x0D; MK01900 SpiroLife&#x0D; 5704120 VSO Valve&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de carcasa frontal por diagnostico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la carcasa dañada. Se realiza rearmado del equipo y pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Estructura | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Cliente reporta que el ventilador está entregando valores desfasados de volúmenes. Se procede con la revisión del equipo y no se confirma reporte del cliente. Se realizan pruebas de funcionamiento y calibración de sensores, en el cual dicho equipo aprueba correctamente.&#x0D; Por otro lado, se realiza el mantenimiento preventivo al equipo según las instrucciones de fábrica, se realiza verificación de funcionamiento, estado de los componentes electrónicos y neumáticos, potenciómetros de ajuste, teclado y control rotatorio. Prueba de funcionamiento general.&#x0D; Se realiza pruebas de ciclado y verificación de modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados exitosos. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; Observación: Se evidencia que una parte de la carcasa trasera (alrededor del conector del cargador) esta fracturado, se recomienda cambio. P/N: 5790889&#x0D; EQUIPO OPERATIVO.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/05/10&#x0D; **************************&#x0D; | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recibe el equipo con reporte de falla de volúmenes altos, se procede a realizar comprobación del equipo la cual pasa satisfactoriamente, mediante el menú de servicio se realiza calibración de sensores de flujo, válvulas de seguridad e inspiratoria, pasando correctamente, adicional tampoco se evidencia ningún registro de errores.&#x0D; &#x0D; Se deja en prueba con modo controlado en diferentes configuraciones de volúmenes, frecuencias y presiones sin presentar fallos. | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de Kit de carcasa sist. neumático O2k+ REF: 5790889, la cual fue diagnosticada anteriormente por ruptura en el área del puerto de carga, se ejecuta en compañía del ingeniero de la institución el chequeo general del equipo y pruebas de funcionamiento en ventilación con circuito y pulmón de prueba las cuales pasan satisfactoriamente.&#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES:&#x0D; &#x0D; Se evidencia que debido al posible golpe recibido, la carcasa de la tapa de la batería se vio afectada, se realiza reparación temporal quedando en correcto funcionamiento, sin embargo, se recomienda su respectivo cambio.&#x0D; | Bateria | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | 05/07/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de sensores de flujo internos por diagnóstico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de las partes afectadas. Se realiza calibración en modo servicio y pruebas de funcionamiento sobre las partes nuevas con éxito. Se realizan pruebas de funcionamiento general, prueba inicial, pruebas de ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensores | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se recibe el equipo con reporte de fallo en la entrega de volúmenes durante su funcionamiento. Se realiza un chequeo general del equipo, donde se evidencia una variabilidad en los potenciómetros de ajuste de parámetros, se procede a realizar apertura del equipo y ajuste de conectores internos. Posteriormente se realizan pruebas las cuales pasan todas correctamente. Se realizan calibraciones internas de los sensores del equipo y pruebas en ventilación las cuales pasan satisfactoriamente. OBSERVACIONES: Se recomienda mantener el equipo en seguimiento y realizar el cambio del panel frontal del equipo de manera preventiva, con el fin de prevenir futuros fallos en los potenciómetros. REF: 5705013 - Housing front, complete. EQUIPO OPERATIVO | Pinza | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | 05/07/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de sensores de flujo internos por diagnóstico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de las partes afectadas. Se realiza calibración en modo servicio y pruebas de funcionamiento sobre las partes nuevas con éxito. Se realizan pruebas de funcionamiento general, prueba inicial, pruebas de ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (durante ventilación con paciente el ventilador no registraba ningún valor de volumen). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de modos ventilatorios y ciclado con éxito. Durante las pruebas efectuadas no se presenta ninguna falla, el registro de volúmenes, flujo y presión se realiza correctamente. Se realiza revisión del historial de sucesos sin encontrar ninguna falla técnica aparente. Se realiza verificación de sensores en modo servicio encontrando todos los valores dentro del rango permitido. El error reportado pudo deberse a una desconexión en el circuito respiratorio que no permitió la lectura del sensor de flujo de este. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013774 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se recibe el equipo con reporte de fallo en la entrega de volúmenes durante su funcionamiento. Se realiza un chequeo general del equipo, donde se evidencia una variabilidad en los potenciómetros de ajuste de parámetros, se procede a realizar apertura del equipo y ajuste de conectores internos. Posteriormente se realizan pruebas las cuales pasan todas correctamente. Se realizan calibraciones internas de los sensores del equipo y pruebas en ventilación las cuales pasan satisfactoriamente. OBSERVACIONES: Se recomienda mantener el equipo en seguimiento y realizar el cambio del panel frontal del equipo de manera preventiva, con el fin de prevenir futuros fallos en los potenciómetros. REF: 5705013 - Housing front, complete. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082
BVN-VENTI-00013775 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 20 Abril 2021&#x0D; Se realiza revisión general del equipo se evidencia falla en manguera de conexión. &#x0D; Se solicita fabricación de mangueras con proveedor. &#x0D; &#x0D; 27 Abril 2021&#x0D; Se realiza la instalación de las mangueras de conexión nuevas a los ventiladores ACT 15999 y ACT 16600, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Orden de servicio relacionadas: &#x0D; OT 2021-1161 ACT 16600 27 Abril 2021 &#x0D; OT 2021-1162 ACT 15999 27 Abril 2021 | Cable AC | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085
BVN-VENTI-00013775 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (durante ventilación con paciente el ventilador no registraba ningún valor de volumen). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de modos ventilatorios y ciclado con éxito. Durante las pruebas efectuadas no se presenta ninguna falla, el registro de volúmenes, flujo y presión se realiza correctamente. Se realiza revisión del historial de sucesos sin encontrar ninguna falla técnica aparente. Se realiza verificación de sensores en modo servicio encontrando todos los valores dentro del rango permitido. El error reportado pudo deberse a una desconexión en el circuito respiratorio que no permitió la lectura del sensor de flujo de este. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085
BVN-VENTI-00013775 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se recibe el equipo con reporte de fallo en la entrega de volúmenes durante la ventilación. Se realiza pruebas generales del equipo con circuito y pulmón de prueba Dräger Service, las cuales pasan todas correctamente, sin embargo, se realizan calibraciones en el menú de servicio de sensores de presión y flujo, válvula de seguridad y válvula peep, con resultado satisfactorio. Se prueba durante aproximadamente 2 horas sin presentar fallos. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de maquina de anestesia de la sala 6 por error de sensor de O2, se reporta a proveedor | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recibe el equipo por alarma en auto chequeo en prueba de analizador de gas y sensor de O2, se procede a verificar registro de eventos del equipo los que hacen referencia a oclusión en el sistema de muestreo del mPGM.&#x0D; &#x0D; Se realiza desarme del equipo, encontrando humedad en uno de los tubos de muestra entre el conector de la trampa y la entrada al mPGM, se procede limpiar el sistema neumático y montaje del equipo, se realizan pruebas las cuales pasan a satisfacción y se pone a funcionar el equipo en ventilación control durante 30 minutos sin presentar falla.&#x0D; &#x0D; Posterior a eso, se ejecuta nuevamente auto chequeo del equipo verificación y pruebas de la bomba, precisión de la medición del ILCA3 con cilindro de prueba y medición de PIA, a través el software VISIA2, sin presentar fallos, se deja el equipo en óptimas condiciones para uso con paciente y se recomienda realizar cambio periódico de la trampa de agua para evitar futuros daños en &#x0D; el equipo.&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - proveedor realiza revisión de maquina y cambia sensores de flujo | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Durante las pruebas en modo servicio se evidencia en el historial de sucesos varios errores relacionados con el mal funcionamiento de la tarjeta análoga, debido a esto se debe realizar su cambio para prevenir errores futuros. P/N: 8608811.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; EQUIPO OPERATIVO &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO Y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO SEGUN FABRICANTE. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación diaria de maquina de anestesia y se evidencia error en sensor de flujo, se realizan varias pruebas de funcionamiento las cuales no son aprobadas por el equipo, se procede a la instalación de sensores de flujo totalmente nuevos, se realizan pruebas de funcionamiento y chequeo de fugas las cuales son aprobadas por el equipo.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza sustitución de sensor PIA P/N: 6872150 S/N:ASNK-0919, con resultados exitosos. Al momento de realizar pruebas de funcionamiento del nuevo sensor, se evidencia que el error de "Fallo de sensor de O2" vuelve a aparecer. Se realiza reinstalación de Firmware 4.23.01mPGM, calibración por medio del Visia2 al 21% y 100% de O2 y verificación de funcionamiento, con resultados satisfactorios y variables en rango.&#x0D; El equipo se encuentra en buen estado y en correcto funcionamiento según los parámetros de fábrica.&#x0D; Se continuará con el acompañamiento y seguimiento de la máquina durante los próximos días para verificar el funcionamiento adecuado. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de sensor de O2 PIA por error en la medición de la prueba de concentración de O2 en el rango superior del 100%. El equipo no suministraba lecturas mayores al 93% tomando como lectura el oxígeno directo, el rango permitido es de 95-100%. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la parte afectada. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. El equipo alcanza el rango permitido por fabrica con el sensor PIA nuevo. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. &#x0D; El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo por recomendación de fabricante &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (la concentración de FiO2 está por debajo de la programada). Se realiza revisión general del equipo, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El valor programado de FiO2 se entrega correctamente dentro del rango normal. Se realizan pruebas con línea de muestra original encontrando una diferencia de más o menos 3-4 unidades en la lectura con respecto a la línea de muestra genérica. Se recomienda hacer uso de líneas de muestra originales Draeger, el no uso de este accesorio original puede ocasionar que el flujo de medición varie y se midan valores diferentes a los entregados. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | Cable ac | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de fuelle, calibración de sensor de oxigeno, verificación de circuito paciente y se corrige fuga, se hace el test y queda funcionando correctamente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y delequipo internamente.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; SE ADJUNTA REPORTE DE SERVICIO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y mantenimiento preventivo al equipo. &#x0D; Se realiza TSB 250 bomba toma de muestras en el módulo de medición de gases. Se realiza verificación del estado del equipo. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. &#x0D; Verificación de datos, alarmas y configuración. Se realiza verificación de funcionamiento y estado de los accesorios. Se realiza medición comparativa con valores simulados con equipo de prueba, con resultados exitosos. Se aplica carta de prueba bajo los parámetros de fabrica con resultados exitosos. El equipo se encuentra en buen estado y funciona correctamente.&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tarjeta de pba VGC Analog 2 diagnosticada anteriormente &#x0D; se realiza calibración interna de sensores de presión, verificación de datos con la documentación y rangos establecidos. &#x0D; Se realiza revisión de modulo PGM el cual se aluce por parte de especialista fallo intermitente de medición O2 y CO2. &#x0D; Se realiza revisión de modulo de gases se procede a realizar ajuste de PIA, ILCA3, mini modulo completo, tarjeta conexiones neumáticas. &#x0D; Reporte adjunto. &#x0D; &#x0D; Equipo funcional, se deja en seguimiento por parte del especialista para verificar comportamiento del mismo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. &#x0D; El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sensor de saturación de oxigeno el cual se encuentra con intermitencia en la lectura, se evidencia fracturas internas del cable, se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (la medición de CO2 es muy baja cuando se realiza procedimiento con paciente). Se realiza revisión de concentración de CO2 con bala de prueba con resultados exitosos.&#x0D; &#x0D; Sin embargo en acompañamiento durante los procedimientos se evidencia que el valor de CO2 de los pacientes es demasiado bajo respecto a gases arteriales medidos.&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión detallada del módulo analizador de gases siguiendo unas pruebas específicas de flujo recomendadas por fabrica. Durante estas pruebas se evidencio que una de las mangueras internas presentaba un flujo bajo debido a una obstrucción en su estructura física. Se realiza ajuste de esta manguera solucionando esto el correcto flujo del analizador. Esta obstrucción pudo ser la causa de la medición errónea durante los procedimientos con paciente.&#x0D; &#x0D; Se realizan todas las pruebas de funcionamiento del módulo analizador de gases con éxito. La medición de CO2 se encuentra dentro de los rangos permitidos.&#x0D; Sin embargo, el equipo queda bajo seguimiento para verificar su funcionamiento con pacientes.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Baja | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo por recomendación de fabricante &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se recibe respuesta oficial de drager en donde informa que a la fecha el equipo le realizaron los cambios de repuestos originales cubiertos por la garantía y realizan extensión de la garantía de todas las 7 maquinas marca drager hasta el 31 dic 2022&#x0D; &#x0D; se adjunta comunicado. | Corretivo menor | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de flujo, el cual presentaba error no eran aprobadas por el equipo, se realiza cambio por dos sensores nuevos. se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con anestesiólogo a cargo del equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de las maquinas de anestesia ubicadas en el área de salas de cirugía por problemas reportados (las maquinas presentaron eventos donde los&#x0D; pacientes se desaturan por falta de entrega de FiO2).&#x0D; &#x0D; Se realizaron pruebas de funcionamiento técnicas sobre las maquinas sin encontrar fallas o un mal funcionamiento de estas mismas. Se realizaron pruebas de medición de porcentaje de oxigeno directamente sobre las tomas de pared con equipos de prueba arrojando valores permitidos dentro del rango de tolerancia.&#x0D; &#x0D; Se realizo acompañamiento por parte del especialista de anestesia donde se evidencio nuevamente que el sistema de extracción de agentes anestésicos no funciona de manera correcta y esto puede estar directamente relacionado con la lectura o entrega incorrecta de FiO2 en todas las maquinas.&#x0D; &#x0D; Se evidencia que el sistema que actualmente tiene instalado la clínica no cumple con los requerimientos de flujo para la correcta extracción de gases al ambiente. Esto puede provocar que se acumulen gases dentro de la sala de operación y afecte el proceso de calibración del sensor de O2 y agentes anestésicos. Al no realizar una correcta calibración los valores medidos pueden diferir respecto a lo entregado.&#x0D; &#x0D; Se debe realizar un ajuste del flujo sobre las tomas de extracción de agentes anestésicos o se recomienda el cambio del sistema por uno que cumpla con los requisitos de trabajo solicitados por los equipos.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado Y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza TSB 250 "Bomba de toma de muestras en el módulo de medición de gases" (Firmware instalado 04.23.01). Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.&#x0D; Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se evidencia que el interruptor de encendido principal presenta daño físico y no permite apagar el equipo. Se debe realizar el cambio de esta parte. P/N: 8602839.&#x0D; &#x0D; Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. El equipo puede seguir siendo usado mientras se realiza el cambio de la parte solicitada. &#x0D; &#x0D; EQUIPO PARCIALMENTE OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que el equipo presenta fuga por la trampa de agua del Co2 por lo que se realiza el cambio de esta, se instala una nueva y se hacen pruebas y equipo funciona correctamente. | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realiza test de fugas encontrando falla de la misma. &#x0D; Se procede a realizar cambio de trampa de agua, circuito paciente, ajuste de empaques y cánister. &#x0D; Se realiza nuevamente test de fugas aprobado correctamente, equipo queda funcional en el servicio | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se verifica máquina de anestesia por mala medición en Capnografía. &#x0D; Se realiza cambio de trampa y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Instalación de repuestos por Garantía.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor PIA REF: 6872150 diagnosticado anteriormente, se ejecuta actualización de software al mPGM del equipo y se hace respectiva calibración del flujo de la bomba con pruebas de funcionamiento en modo servicio y con el equipo en marcha pasando correctamente alcanzando los valores de FiO2 programados estando dentro del rango establecido por fábrica.&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. &#x0D; El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo por recomendación de fabricante &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el parámetro de FiO2 baja drásticamente durante procedimiento). Se realiza revisión del equipo, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo entrega correctamente el valor de FiO2 programado y no presenta ningún error aparente.&#x0D; &#x0D; Sin embargo, se realiza descarga del historial de sucesos, verificando la fecha y hora del evento reportado. Se evidencia que durante este periodo de tiempo hubo una caída del parámetro de FiO2 hasta el 24%, dicha caída fue alarmada por el equipo con la alarma de "FiO2 baja" la cual está configurada para su activación por debajo del 30%. El funcionamiento de la alarma se verifica con éxito.&#x0D; &#x0D; La caída de este parámetro puede deberse al consumo metabólico normal del paciente por trabajo en bajos flujos o una fuga dinámica presentada durante el procedimiento. Se recomienda realizar un aumento de flujo temporal cuando se evidencie esta caída, mientras el valor de la FiO2 se estabiliza nuevamente, una vez el parámetro sea establecido se puede continuar con el flujo de trabajo mínimo normal. Adicionalmente se recomienda verificar el valor de VMfuga para evidenciar las posibles fugas dinámicas generadas durante el procedimiento.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes | Baja | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | 20/04/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de 7 tomas de evacuación de gases AGS, se realiza instalación de las tomas en las columnas de cada sala del hospital. Se realiza ajuste de flujo de succión y funcionamiento de la toma.Todas las pruebas de funcionamiento pasan correctamente. Las tomas se encuentran listas para el funcionamiento con las máquinas de anestesia EQUIPO OPERATIVO | Evacuaciones de gases | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo por garantía, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se evidencia que en la prueba de medición de concentración de O2 al 100% el módulo de gases solo mide FiO2 hasta el 93% con oxigeno directo, el rango permitido por fabrica es de 95-100%. Se debe realizar el cambio del señor de O2 PIA. Está pendiente la instalación del repuesto por importación del mismo.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Instalación de repuestos por Garantía.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor PIA REF: 6872150 diagnosticado anteriormente, se ejecuta actualización de software al mPGM del equipo y se hace respectiva calibración del flujo de la bomba con pruebas de funcionamiento en modo servicio y con el equipo en marcha pasando correctamente alcanzando los valores de FiO2 programados estando dentro del rango establecido por fábrica.&#x0D; | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación diaria de maquina de anestesia y se evidencia erro en el sensor de flujo, se realiza varias pruebas de funcionamiento los cuales no son aprobadas por el equipo, se procede a la instalación de los sensores de flujo totalmente nuevos, se realiza pruebas de funcionamiento y cheque inicial de fugas las cuales fueron aprobadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO. &#x0D; &#x0D; Adjunto reporte de mantenimiento. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente. Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo por recomendación de fabricante &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo por garantía, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de maquina de anestesia por fuga, se realiza cambio de filtro. Se realiza prueba de fugas.&#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Filtro | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se evidencia que en la prueba de medición de concentración de O2 al 100% el módulo de gases solo mide FiO2 hasta el 93% con oxigeno directo, el rango permitido por fabrica es de 95-100%. Se debe realizar el cambio del señor de O2 PIA. Está pendiente la instalación del repuesto por importación del mismo.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de sensor de O2 PIA por error en la medición de la prueba de concentración de O2 en el rango superior del 100%. El equipo no suministraba lecturas mayores al 93% tomando como lectura el oxígeno directo, el rango permitido es de 95-100%. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la parte afectada. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. El equipo alcanza el rango permitido por fabrica con el sensor PIA nuevo. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación diaria de maquina de anestesia y se evidencia erro en el sensor de flujo, se realiza varias pruebas de funcionamiento los cuales no son aprobadas por el equipo, se procede a la instalación de los sensores de flujo totalmente nuevos, se realiza pruebas de funcionamiento y cheque inicial de fugas las cuales fueron aprobadas por el equipo.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo encontrando los sensores de flujo desgastados por su uso normal, se realiza instalación de sensores de flujo nuevos, se realizan pruebas a la maquina de anestesia y ya el error no aparece.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Cliente reporta que la máquina no está funcionando adecuadamente en flujos bajos. Se procede con la revisión técnica del equipo. Se realiza verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO, SE ADJUNTA REPORTE | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (pérdida de valores de configuración después de cambiar el paciente de un adulto a un paciente Neonatal cambiando la edad y el peso).&#x0D; &#x0D; Se evidencia que esto es un comportamiento normal de todas las maquinas debido a que el cambio de edad y peso se realizó en modo manual espontaneo sin haber realizado el cierre del caso. Por esta razón la maquina asume que al presionar el modo Stand By el usuario está colocando el caso en modo espera y no ha reiniciado los valores puestos al inicio. Se recomienda al realizar el cambio de paciente, pulsar la tecla restaurar valores predeterminados, para realizar nuevamente la configuración de edad y peso correctamente.&#x0D; &#x0D; Adicionalmente se reporta que al realizar el cambio de modo presión a volumen los valores no cambian correctamente como corresponde. En este caso se evidencia que el equipo calcula el cambio de presión a volumen o viceversa dependiendo del ultimo valor pico de la ventilación. Debido a esto es posible que si se afecta estos valores durante el procedimiento, al realizar el cambio de modos, los valores pueden aumentar o disminuir considerablemente.&#x0D; &#x0D; Estos casos corresponden a un funcionamiento normal de las maquinas, los equipos trabajan correctamente y cumplen con todos los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Baja | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo por recomendación de fabricante &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el parámetro de FiO2 baja drásticamente durante procedimiento). Se realiza revisión del equipo, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. Sin embargo, durante una de las pruebas de entrega de FiO2 se evidencia que el sensor se encuentra mínimamente por fuera del rango permitido por fabrica. Por esta razón se debe realizar el cambio del sensor de O2 PIA para corregir esta falla. No se recomienda hacer uso del equipo hasta que se realice el cambio de la parte solicitada. se adjunta reporte de servicio | Baja | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | 21/06/2022-Novatecnica - Se realiza entrega e instalación de sensor PIA por diagnostico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la parte afectada. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva con éxito. La medición del parámetro de FiO2 se realiza correctamente. Se realizan pruebas de funcionamiento general. Pruebas ciclado, modos ventilatorios, prueba inicial y de fugas con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO. Se adjunta reporte de servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo por garantía, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de flujo, el cual presentaba error no eran aprobadas por el equipo, se realiza cambio por dos sensores nuevos. se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con anestesiólogo a cargo del equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensores de flujo de maquina de anestesia. Equipo funciona correctamente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se evidencia que en la prueba de medición de concentración de O2 al 100% el módulo de gases solo mide FiO2 hasta el 93% con oxigeno directo, el rango permitido por fabrica es de 95-100%. Se debe realizar el cambio del señor de O2 PIA. Está pendiente la instalación del repuesto por importación del mismo.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación maquina de anestesia, ya que indican que dejo de marcar capnografía, se realiza cambio de línea y trampa de agua el equipo continua con la falla, se informa al proveedor para que se verifique el fallo. | Trampa de agua | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de sensor de O2 PIA por error en la medición de la prueba de concentración de O2 en el rango superior del 100%. El equipo no suministraba lecturas mayores al 93% tomando como lectura el oxígeno directo, el rango permitido es de 95-100%. Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la parte afectada. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. El equipo alcanza el rango permitido por fabrica con el sensor PIA nuevo. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Adjunto reporte de mantenimiento | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación diaria de maquina de anestesia y se evidencia erros en sensor de flujo, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales no fueron aprobadas por el equipo, se procede a la instalación de los sensores de flujo totalmente nuevo, se realizan pruebas e funcionamiento y chequeo inicial las cuales son aprobadas por el equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general. Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | 22/10/2024-Senior - Se realiza instalación del acoplamiento enchufable del sistema de AGFS Ref: G60490 en torres de gases medicinales | Sensor de saturación (nuevo) | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el analizador de gases mPGM se muestra inoperante y no realiza la medición correctamente). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que el módulo analizador de gases mPGM presenta un ruido poco usual en su funcionamiento, adicionalmente en la revisión del historial de sucesos se detecta unos errores relacionados al mal funcionamiento de la Flow Power. Debido a esto se puede producir la falla reportada. &#x0D; Se debe realizar el cambio de esta parte. P/N: 6872490.&#x0D; &#x0D; El equipo no cumple con los parámetros para ser usado en pacientes, debido a que el error puede presentarse durante procedimiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO FUERA DE SERVICIO | Baja | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | 07/03/2023-Senior - Se realiza visita a cliente por ruido en el VGC. Se ejecuta desarme del sistema respiratorio para acceder al interior, en el cual se observa los tres soportes de la bomba están un poco desgastados, además se evidencia que el filtro de aire se encuentra bastante saturado, se recomienda cambio de estos soportes NP: 2600569 y filtro de aire el cual viene en el kit. Se deja ciclando el equipo por media hora sin evidenciar la falla. Además, se observa bastante polvillo en la membrana superior del motor, se recomienda uso de filtros del canister para mantener el sistema lo más limpio posible.Se realiza visita a cliente por ruido en el VGC. Se ejecuta desarme del sistema respiratorio para acceder al interior, en el cual se observa los tres soportes de la bomba están un poco desgastados, además se evidencia que el filtro de aire se encuentra bastante saturado, se recomienda cambio de estos soportes NP: 2600569 y filtro de aire el cual viene en el kit. Se deja ciclando el equipo por media hora sin evidenciar la falla. Además, se observa bastante polvillo en la membrana superior del motor, se recomienda uso de filtros del canister para mantener el sistema lo más limpio posible. EQUIPO OPERATIVO | Filtro | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | 03/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el parámetro de FiO2 baja drásticamente durante procedimiento). Se realiza revisión del equipo, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo entrega correctamente el valor de FiO2 programado y no presenta ningún error aparente. Se realiza entrega e instalación de analizador de gases mPGM que se encontraba en diagnostico en el laboratorio de Draeger. Se realiza desarme del equipo y reemplazo del módulo. Se realiza retiro del módulo que se encontraba en calidad de préstamo. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte instalada con éxito. El módulo analizador de gases mPGM funciona correctamente. | Baja | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de flujo de maquina de anestesia, la cual genero falla de sensor de flujo. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo por garantía, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de fuelle, calibración de sensor de oxigeno, verificación de circuito paciente y se corrige fuga, se hace el test y queda funcionando correctamente. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del sensor de flujo, el cual presentaba error no eran aprobadas por el equipo, se realiza cambio por dos sensores nuevos. se realizan pruebas y equipo funcional. Se realizan pruebas con anestesiólogo a cargo del equipo. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.&#x0D; Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega e instalación de sensor de O2 PIA por error en la medición de la prueba de concentración de O2 en el rango superior del 100%. El equipo no suministra lecturas mayores al 93% tomando como lectura el oxígeno directo, el rango permitido es de 95-100%.&#x0D; &#x0D; Se realiza desarme del equipo y reemplazo de la parte afectada. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. El equipo alcanza el 98% con el sensor PIA nuevo. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica el historial de sucesos, se realiza auto chequeo del equipo, el cual aprueba satisfactoriamente, se realiza la limpieza interna de los ventiladores de refrigeración de los siguientes módulos; VGC, Mixer, PGM y Power Supply. Se realizan pruebas de ciclado y se verifican todos los modos ventilatorios. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento. &#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO&#x0D; &#x0D; Adjunto reporte de mantenimiento. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ejecución del TSB No. 263 (Technical Service Bulletin) generado por&#x0D; fabrica para la corrección y mejora en la medición del parámetro de FiO2 con el sensor PIA.&#x0D; &#x0D; Este TSB ejecuta una corrección sobre la corriente de calentamiento del sensor PIA (sensor de O2), lo que indica que el equipo no requirió ninguna instalación de partes o Hardware adicionales. La corrección se realizó a través del programa o software de servicio Draeger.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la medición del parámetro de FiO2 en todos los valores, encontrándolos dentro del rango permitido. Para los valores superiores (prueba del 100%), se evidencia que el equipo ya se encuentra dentro del rango permitido por fabrica (95-100%). La corrección funciona exitosamente.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial.Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del estado del equipo. Pruebas de funcionamiento general.&#x0D; Limpieza del sistema de paciente y del equipo internamente.&#x0D; &#x0D; Se realiza prueba de fugas y chequeo inicial. Calibración de los sensores y los diferentes parámetros. Se verifican todos los modos ventilatorios. Pruebas en modo servicio. Se aplica carta de pruebas bajo los parámetros de fábrica con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra en buen estado y correcto funcionamiento.&#x0D; &#x0D; EQUIPO OPERATIVO | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensores de flujo de máquinas de anestesia se realiza test diario y test de fugas equipos funcionan correctamente.&#x0D; Se realiza entrega de equipos al servicio funcionando correctamente sin novedad alguna. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Sensor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (fuga muy alta durante la prueba inicial). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la falla se produce por el mal funcionamiento de la tapa superior del sistema respiratorio. Es necesario realizar el cambio de esta parte P/N 8605025. El equipo no puede ser usado bajo estas condiciones hasta que se realice el cambio de la parte solicitada. EQUIPO FUERA DE SERVICIO | Fuga alta | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (falla "subida de presión") y fuga alta durante prueba inicial. Se realiza revisión general del equipo y prueba inicial sin presentarse las fallas reportadas. Sin embargo, como medida preventiva se realiza calibración de los parámetros y sensores en modo servicio. Se realiza limpieza y ajuste del sistema respiratorio. La falla "subida de presión puede deberse al uso de bolsas de reservorio demasiado grandes. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado con pacientes. | Subida de presión | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de motor por diagnostico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo del motor que se encontraba en calidad de préstamo. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento general, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado con pacientes. EQUIPO OPERATIVO | motor | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (fuga muy alta durante la prueba inicial). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la falla se produce por el mal funcionamiento de la tapa superior del sistema respiratorio. Es necesario realizar el cambio de esta parte P/N 8605025. El equipo no puede ser usado bajo estas condiciones hasta que se realice el cambio de la parte solicitada. EQUIPO FUERA DE SERVICIO | Baja | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 30/01/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (falla "subida de presión") y fuga alta durante prueba inicial. Se realiza revisión general del equipo y prueba inicial sin presentarse las fallas reportadas. Sin embargo, como medida preventiva se realiza calibración de los parámetros y sensores en modo servicio. Se realiza limpieza y ajuste del sistema respiratorio. La falla "subida de presión puede deberse al uso de bolsas de reservorio demasiado grandes. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado con pacientes. | Manguera | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza entrega e instalación de motor por diagnostico anterior. Se realiza desarme del equipo y reemplazo del motor que se encontraba en calidad de préstamo. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre la parte nueva. Se realizan pruebas de funcionamiento general, prueba inicial, prueba de fugas, ciclado y modos ventilatorios con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado con pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Cable ac | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00018985 | 2014-10-30 | 21/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de termómetro el cual presenta desgaste en su cable ,se requiere el cambio de este sensor | Sensor | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406
BAN-MAQAN-00018985 | 2014-10-30 | 30/01/2024-Senior - Dando cumplimiento al Boletín de Servicio Tecnico (TSB) No 10, se realiza una prueba rápida de la batería, según como se indica a continuación: 1. Batería completamente cargada durante al menos 8 horas. 2. Se desconectó la alimentación de red eléctrica. 3. Se realizó el uso del dispositivo en modo de ventilación controlada por volumen durante 30 minutos, con los siguientes ajustes: VT=500 ml / RR=10/ I:E=1:1.5 / PEEP=5 / FGF=10 L/min. El dispositivo superó satisfactoriamente esta prueba y no apareció ninguna alarma relacionada con la batería durante los 30 minutos de la prueba. EQUIPO OPERATIVO | Bateria | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406
BAN-MAQAN-00018984 | 2014-10-30 | 30/01/2024-Senior - Dando cumplimiento al Boletín de Servicio Técnico (TSB) No 10, se realiza una prueba rápida de la batería, según como se indica a continuación: 1. Batería completamente cargada durante al menos 8 horas. 2. Se desconectó la alimentación de red eléctrica. 3. Se realizó el uso del dispositivo en modo de ventilación controlada por volumen durante 30 minutos, con los siguientes ajustes: VT=500 ml / RR=10/ I:E=1:1.5 / PEEP=5 / FGF=10 L/min. El dispositivo superó satisfactoriamente esta prueba y no apareció ninguna alarma relacionada con la batería durante los 30 minutos de la prueba. EQUIPO OPERATIVO | Bateria | Maquina De Anestesia | 18984 | ASSB0407
BDG-MOBIS-00015596 | 2014-10-30 | 28/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de modulo bis y se evidencia cable que comunica los electros con el modulo fracturados, por esta fractura no genera señal ni comunica con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. Se adjunta reporte de servicio | Cable | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15596 | B238963
BDG-MOBIS-00015596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cable BIS del cual se encuentra con Isodine en su conexión a los electrodos, se realiza limpieza de cable el cual al realizar pruebas con modulo y electrodos no genera transmisión, por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el cable | Baja | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15596 | B238963
BDG-MOBIS-00015597 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de modulo bis y se evidencia cable que comunica los electros con el modulo fracturados, por esta fractura no genera señal ni comunica con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. Se adjunta reporte de servicio | Cable | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15597 | B238965
BDG-MOBIS-00015597 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cable interfaz bis, el cual reportan que no funciona, al verificar comunicación con el modulo no genera ninguna señal, al mover el cable genera comunicación intermitente, esto evidencia que el cable en su interior está fracturado, este cable no es posible su reparación y se recomienda dar de baja el cable | Baja | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15597 | B238965
BDG-MOBIS-00015595 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cable el cual presenta fractura lo cual hace que tenga intermitencia en la señal, por tal motivo se sugiere cambio del cable. &#x0D; | Cable | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990
BDG-MOBIS-00015595 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de modulo bis y se evidencia cable que comunica los electros con el modulo fracturados, por esta fractura no genera señal ni comunica con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. Se adjunta reporte de servicio | Cable | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990
BDG-MOBIS-00015598 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de modulo bis y se evidencia cable que comunica los electros con el modulo fracturados, por esta fractura no genera señal ni comunica con el modulo, este cable no es reparable por tal motivo se recomienda cambio. Se adjunta reporte de servicio | Cable | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15598 | B239020
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de acoples metálicos NIBP ya que en el servicio se extraviaron.&#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Acople | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y se evidencia oxímetro averiado.&#x0D; Se realiza cambio de oxímetro a monitor de signos vitales, equipo queda operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica sensor y se evidencia fractura de cables internos esto ocasionado por el desgaste del cabe este cable no tiene reparación por tal motivo requiere cambio, se realiza instalación de sensor de saturación totalmente nuevo se realiza pruebas de funcionamiento sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BDG-BASME-00015176 | 2014-10-30 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 31/05/2024-Biomedico1 - Equipo fuera de parámetros según certificado de calibración de acuerdo con condiciones específicas de mediciones al equipo. Equipo no cumple con los parámetros estipulados en su calibración, por ende se sugiere dar de baja. Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | Baja | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593
BDG-BASME-00015483 | 2014-10-30 | 08/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión del equipo se evidencia equipo con acrílico fracturado y desajuste en medición se procede a realizar ajuste del sistema mecánico sin embargo el equipo no cumple con las mediciones a corte para uso de pacientes por lo cual se recomienda dar de baja. Se adjunta reporte de servicio | Baja | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671
BDG-BASME-00015432 | 2014-10-30 | 25/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/04/2024-Senior - Revisar y actualizar placa, 26/04/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de bateria se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Bateria | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787
BFE-FUENL-0BBR3907 | #ERROR! | 06/09/2023-Senior - Se realiza remplazo de bombillo xenón con novedad, se reemplaza por una bombilla nueva, funcionando adecuadamente. | Bombillo | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907
BDG-PESBE-00015818 | 2014-10-30 | 12/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de bascula la cual el servicio ya habia realizado el cambio de baterías equipo funciona correctamente | Bateria | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405
BCC-ELCBI-00018139 | 2014-10-30 | 12/05/2023-Senior - SE REALIZA CAMBIO POR GARANTIA DEL EQUIPO YA QUE DESPUES DE VARIAS REVISIONES Y CALIBRACIONES, EL EQUIPO CUANDO VUELVE DONDE EL CLIENTE VUELVE Y PRESENTA EL MISMO ERROR. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | baja | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043
BCC-ELCBI-00019440 | 2014-10-30 | 03/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del cable y se evidencia desgaste en su carcasa de ajuste a placa se requiere cambio se informa al coordinador de enfermería ya que el realiza la solicitud a compras | Cable | Electrobisturi | 19440 | CAE0007696
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia sensor SPO2 averiado. &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas funcionales satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia sensor SPO2 averiado. Se realiza cambio de sensor y pruebas funcionales satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se instala monitor de signos vitales en mesa de transporte en calidad de préstamo al servicio de hospitalización 5B.Se encuentra funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia que el brazalete presenta fuga por desgaste, se realiza el cambio de este, se instala brazalete nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia que el cable ecg presenta daño por desgaste, se realiza el cambio de este, se instala cabe ecg nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia que el sensor de spo2 presenta daño en el resorte por desgaste, se realiza el cambio de este, se instala un sensor de spo2 nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el sensor de spo2 y se encuentra fallando por lo cual se realiza el cambio de este sensor por uno nuevo. Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de batería, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor y se encuentra brazalete desgastado por lo cual se instala un brazalete nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa monitor y se encuentra brazalete desgastado por lo cual se instala un brazalete nuevo y un acople ya qeu este no lo tenia, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza entrega de un brazalete nuevo para el msv ya que el que tenia el equipo no tiene la bomba interna (neumática) | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa el sensor de spo2 y se encuentra fallando por lo cual se realiza el cambio de este sensor por uno nuevo. Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de acoples NIBP ya que en el servicio se extraviaron.&#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Acople | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitores de signos vitales ya que no encienden.&#x0D; Se verifica que los equipos se encuentran con la batería descargada, puesto que las tomas eléctricas se encuentran sin corriente. &#x0D; Se conectan en tomas funcionales. &#x0D; &#x0D; Equipos quedan en el servicio funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra fuga en la toma de tensión arterial, se realiza ajuste de mangueras y cambio de acople. &#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia sensor SPO2 averiado. &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas funcionales satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra brazalete desgastado, por tanto no realiza adecuadamente la toma de tensión arterial. &#x0D; Se realiza la instalación de brazalete y pruebas funcionales satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia brazalete con velcro desgastado.&#x0D; Se realiza instalación de brazalete y se realizan pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo se encuentra sensor de oximetría trabajando de manera intermitente, se realiza cambio por garantía. &#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia brazalete con fuga por desgaste.&#x0D; Se realiza instalación de brazalete y se realizan pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el brazalete se encuentra desgastado, por tanto no realiza la toma de tensión adecuada. &#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra cable ECG deteriorado por el uso, se realiza cambio de cable por uno reparado de back up. Equipo queda funcionando correctamente en el servicio. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra cable ECG deteriorado por el uso, se realiza cambio de cable por uno reparado de back up. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente en el servicio. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada.&#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el brazalete se está desgastado, por tanto no realiza la toma de tensión adecuada. &#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se encuentra sensor SPO2 dañado, por tanto no toma datos adecuados. &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada. Se realiza cambio del accesorio. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo, se encuentra sensor deteriorado, se hace cambio de sensor SPO2 y equipo queda funcional. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación del sensor SPO2 original del equipo . &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento, equipo operando correctamente. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el brazalete se está desgastado, por tanto no realiza la toma de tensión adecuada. Se realiza cambio del accesorio. Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el brazalete se está desgastado, por tanto no realiza la toma de tensión adecuada. &#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada.&#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra sensor desgastado&#x0D; Se realiza cambio de sensor por uno reparado.&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada.&#x0D; Se realiza cambio del accesorio por uno reparado&#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio del sensor SPO2 original por desgaste . &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento, equipo operando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general, se evidencia brazalete desgastado y con fugas, se procede a realizar el cambio del mismo por un brazalete nuevo. &#x0D; El equipo queda funcionando correctamente &#x0D; &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada.&#x0D; Se realiza cambio del accesorio. &#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada. Se realiza cambio del accesorio. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra sensor con un pin doblado al ser instalado de una manera incorrecta. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y se explica al personal la adecuada instalación del sensor. &#x0D; Equipo funcionando correctamente en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo se encuentra que el sensor de oximetría está desgastado, por tanto no realiza la toma de datos adecuada. Se realiza cambio del accesorio. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de parámetro NIBP en tensiones altas y bajas dejando el equipo con intervalos de tensión durante media hora y no genera ninguna falla. &#x0D; &#x0D; Sin embargo se solicita al proveedor el cambio del equipo por garantía, ya que el error se presenta de manera continua e intermitente. &#x0D; Equipo queda en el taller de ingeniería biomédica mientras se retira por parte del proveedor. &#x0D; | Baja | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra cable ECG desgastado, por tanto no toma datos correctos.&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable ECG, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra brazalete desgastado por tanto no realiza el proceso de insuflar. &#x0D; &#x0D; Se procede a realizar el cambio del brazalete y pruebas funcionales completadas. &#x0D; &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo el cual muestra manguito suelto. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y conector y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se encuentra oxímetro desgastado y por tanto no registra datos de saturación de oxigeno &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza préstamo de monitor de signos vitales con todos los accesorios completos al servicio de hospitalización 2C ya que el que se encontraba en el servicio se le dañó botón on/off. &#x0D; Equipo queda en préstamo mientas se realiza el mnto correctivo del equipo. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se encuentra brazalete desgastado y por tanto toma tensiones erróneas por fuga&#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se encuentra sensor defectuoso por desgaste y por tanto no censa los datos de saturación de oxigeno&#x0D; Se realiza cambio del mismo y el equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia batería desgastada. &#x0D; Se procede a realizar cambio de la misma y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo se encuentra brazalete con fuga por desgaste, se realiza el cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del accesorio y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor de SPO2 funcionando de manera intermitente (sensor devuelto a compras por garantía), se realiza instalación de sensor nuevo y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; -----------------------------------------------------------&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se encuentra sensor desgastado por tanto no tomaba los datos adecuados. &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro fracturado en el cable y se realiza pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo queda operativo en el servicio. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor de SPO2 con fractura de cable por desgaste, se realiza instalación de sensor nuevo y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el sensor de SPO2 instalado el día anterior se encuentra defectuoso (sensor devuelto a compras por garantía), , se realiza cambio de sensor y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el sensor presenta intermitencia por desgaste, se realiza cambio de sensor y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y los accesorios, se evidencia sensor SPO2 fracturado en el cable por mal uso. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del oxímetro y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con cable fracturado por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se encuentra brazalete desgastado y por tanto toma tensiones erróneas&#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de monitor, se instala de monitor de signos vitales en el servicio el cual se encontraba en mnto correctivo por garantía en laboratorio de proveedor. &#x0D; El equipo queda funcionando correctamente con todos sus accesorios. &#x0D; | Reposicion | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se encuentra oxímetro desgastado y por tanto no registra datos de saturación de oxigeno &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos vitales totalmente nuevo accesorios nuevos al servicio de hospitalización 4 piso dicho monitor es de marca mindray modelo umec 10 serie KN0A083835 activo fijo 16767. Se informa que el monitor nuevo se encuentra debidamente asegurado al carro de transporte con todos sus accesorios nuevos y funcionando correctamente. &#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de oximetría por funcionamiento intermitente(se retira sensor y se envía a compras para cambio por garantía).&#x0D; Se realiza instalación de sensor original, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operando correctamente. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de oximetría ya que se encontraba desgastado.&#x0D; Se realiza instalación de sensor, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra brazalete desgastado por uso. Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo, se evidencia que el cable de presión invasiva no funciona, se le informa al jefe del servicio para que realice el pedido y su respectivo cambio. &#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA el 8 de Febrero&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo, pruebas de funcionamiento, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos, se evidencia sensor desgastado y por tanto no esta tomando datos adecuados. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG deteriorado, daño en los latiguillos. &#x0D; Por tanto no toma las derivadas de ECG de forma adecuada, se procede a realizar el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de msv con batería completamente nueva y pruebas de funcionamiento satisfactorias completadas. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; 15 febrero 2021&#x0D; Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia cable AC desgastado, se procede a realizar el cambio y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Se evidencia equipo sin brazalete, se informa que se debe responder en el servicio por los accesorios del equipo, ya que los equipos se entregan con sus accesorios completos y operativos | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se verifica sensor y se evidencia fractura de cables internos esto es ocasionado por desgaste del cable, este cable no tiene reparación, por tal motivo requiere cambio. Se realiza instalación del sensor completamente nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento sin novedad. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 29787&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se realiza reporte de pulsoxímetro sala # 5 , sensa pero no marca ni registra signos vitales .salas de cirugía 4 piso&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se verifica sensor y se evidencia fractura de cables internos esto es ocasionado por desgaste del cable, este cable no tiene reparación, por tal motivo requiere cambio. Se realiza instalación del sensor completamente nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento sin novedad. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015574 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO el 12 febrero 2021 &#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fugas, mangueras desgastadas, se realiza ajuste de manguera y cambio de acoples. &#x0D; Pruebas de funcionamiento y baterías completadas satisfactoriamente. Equipo operativo | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales completadas. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor desgastado, por tanto no realiza la toma de datos de forma adecuada. &#x0D; Se realiza instalación de sensor y pruebas funcionales completadas. Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia falla de sensor por desgaste.&#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor desgastado, se realiza instalación de sensor y equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00000121 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica equipo por interferencia en el encendido (al encender presenta interferencia la pantalla)&#x0D; 1. Se procede a verificar internamente el equipo realizando pruebas según manual, el cual indica que se debe realizar limpieza de conexiones de tarjeta display y mainboard las cuales pueden estar realizando mal contacto. &#x0D; Se realizan ensamble del equipo y se realizan pruebas de funcionamiento, el cual el error persiste. &#x0D; 2. Se procede a verificar internamente el equipo realizando pruebas según manual. el cual indica que se deben realizar pruebas de voltaje entre tarjeta display y mainboard las cuales arrojan error en la medición. &#x0D; en manual se indica que al arrojar error se debe reemplazar tarjeta mainboard, por lo descrito anteriormente te se recomienda dar de baja el equipo ya que estos repuestos no son comerciales. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con falla por desgaste, se realiza la instalación de sensor nuevo en equipo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con desgaste por tanto no toma datos adecuados &#x0D; Se realiza cambio del sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se verifica brazalete y manguera de NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; No se evidencia falla del equipo, ni accesorios | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos vitales en préstamo al servicio de vacunación, con sensor SPO2 y brazalete nuevos. &#x0D; Equipo funcionado correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable AC con ruptura de pines de conexión, se procede a realizar el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de dos monitores de signos vitales en préstamo al servicio de vacunación, con sensor SPO2 y brazalete nuevos. &#x0D; Equipo funcionado correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor de SPO2 desgastado, por tanto no se encuentra sensando adecuadamente. &#x0D; &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y no toma tensiones adecuadas, debido a que presenta fugas en brazalete por desgaste&#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete pediatrico al consultorio 6 de urgencias pediatría. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal al consultorio 6 de urgencias pediatría. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de dos monitores de signos vitales en préstamo al servicio de vacunación, con sensor SPO2 y brazalete nuevos. &#x0D; Equipo funcionado correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor de SPO2 dañado accidentalmente por paciente, por tanto no se encuentra sensando adecuadamente. &#x0D; &#x0D; Se procede a realizar instalación de sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, se evidencia cable ECG deteriorado por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar cambio de cable del mismo, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de msv y se evidencia brazalete desgastado y por tanto genera fuga. &#x0D; Se realiza cambio del mismo, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencian baterías desgastadas, se procede a realizar cambio de las mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia pinza desgastada por tanto no tomas datos SPO2&#x0D; Se procede a realizar la instalación del mismo, sensor anteriormente reparado y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensor de saturación de oxigeno, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el sensor esta desgastado y por tanto no toma los datos adecuados. &#x0D; Se realiza instalación de sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de monitor de signos vitales con todos sus accesorios completos, pruebas de funcionamiento completadas satisfactoriamente. &#x0D; Equipo se encontraba en ingeniería biomédica debido a que no contaba con carro de transporte. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia interfaz desgasta, se realiza cambio de interfaz de SPO2 y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG desgastado por tanto no toma derivadas. &#x0D; Se realiza instalación de cable ECG nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento sin novedad. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de brazalete manguera las cuales se encontraban en buen estado se procede a realizar el despiece del equipo se verifican tarjetas electrónicas, en una de ellas se detecta un diodo averiado el cual no permite el paso de voltaje a la bomba NIBP la cual realiza la insuflación del brazalete. &#x0D; Se informa que se va a realizar la respectiva compra del respuesto. Equipo fuera de servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con desgaste, por tanto no sensa adecuadamente. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del accesorio por uno nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de accesorio y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Asociado a OT 2021-1180 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de brazalete nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable de interfaz de saturación totalmente nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con intermitencia, &#x0D; Se realiza instalación de sensor nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con falla intermitente&#x0D; Se realiza cambio de sensor ya que no funciona intermitente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con intermitencia, &#x0D; Se realiza instalación de sensor nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 31788&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Paciente manuel tiberio Usma daña Cable Electro de monitor de sala de trauma se realiza respectivo reporte numero de Referecnia de cable sm708-29, SN 68201907310054&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de accesorios, los cuales presentan fractura y daño en su parte proximal, daño causado por paciente.&#x0D; Se realiza entrega de sensor de saturación de oxigeno CODIGO Q250003 y cable ECG CODIGO Q250004 en buenas condiciones. &#x0D; Equipo queda en buen funcionamiento | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete adulto nuevo ya que el del servicio se encontraba perdido&#x0D; Equipo operativo y con todos los accesorios completos y funcionales en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos vitales nuevo en el servicio, equipo en buen estado físico y con todos sus accesorios completos, pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste.&#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos vitales nuevo en el servicio, equipo en buen estado físico y con todos sus accesorios completos, pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos vitales nuevo en el servicio, equipo en buen estado físico y con todos sus accesorios completos, pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de manguera NIBP y brazaletes nuevo al servicio, ya que se habían extraviado. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable AC desgastado por tanto no realiza la carga adecuada del equipo.&#x0D; Se realiza cambio de cable AC e instalación de brazalete pediátrico, pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo cuenta con sensor SPO2 Adulto y se requiere con urgencia sensor SPO2 neonatal debido a que en el piso se monitorizan más niños que adultos.&#x0D; Se realiza la instalación de sensor SPO2 Neonatal, se dan instrucciones del adecuado uso e instalación del accesorio al equipo. Accesorios bajo responsabilidad de hospitalización 3B.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con roto por desgaste, por tanto no toma los datos correspondientes. &#x0D; Se procede a realizar el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional del equipo, se realiza instalación de batería se recomienda dejar cargando el equipo mientras no se este usando. &#x0D; Equipo operativo y funcional | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza cambio de brazalete pediátrico y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete en buenas condiciones, sin embargo el pulsioxímetro presenta intermitencia, se realiza cambio del mismo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG con derivadas rotas al ser haladas con la camilla. &#x0D; Se realiza instalación de cable ECG nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio.&#x0D; | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del equipo, se evidencia conector de saturación desajustado internamente el cual no permitía la conexión adecuada con el sensor, se retira el equipo del servicio para realizar el respectivo ajuste se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son aprobadas correctamente, se realiza cambio de brazalete ya que el velcro se encuentra desgastado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 32153&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: monitor de signos vitales de habitación 402, no sirven sensores de ekg ni sensor de saturación no registran monitoreo.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del equipo, se evidencia conector de saturación desajustado internamente el cual no permitía la conexión adecuada con el sensor, se retira el equipo del servicio para realizar el respectivo ajuste se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son aprobadas correctamente, se realiza cambio de brazalete ya que el velcro se encuentra desgastado.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza instalación de brazalete nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia manguera con fuga por desgaste, se realiza corte e instalación de acople de conexión con brazalete, pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG con desgaste en sus latiguillos, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo, se evidencia sensor SPO2 con falla intermitente, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio. OT ASOCIADA: 2021-1394 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el sensor de SPO2 esta funcionando de forma intermitente, se realiza cambio de sensor de saturación y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00000175 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de monitor de signos vitales ACT 175 en el servicio de recuperación gastroenterología. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de monitor de signos vitales ACT 150 en el servicio de recuperación gastroenterología. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza cambio de brazalete. Equipo operativo en el servicio&#x0D; OT ASOCIADA: 2021-1395 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con los pines doblados por una inadecuada conexión con el equipo.&#x0D; Se procede a realizar cambio del sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Se recomienda el cuidado y la adecuada conexión de los accesorios del equipo. &#x0D; Equipo operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable AC con desgaste. &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00014801 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de brazalete nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor con falla por desgaste. &#x0D; Se realiza la instalación de sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con falla por desgaste, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se realiza ajuste de perilla giratoria de mandos de monitor la cual se encontraba suelta, se realiza cambio de ECG ya que se encontraba desgastado. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el sensor se encuentra intermitente por desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de sensor SPO2 nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de SPO2 fracturado en su carcasa. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del monitor se evidencia brazalete con desgaste del velcro, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de 3 acoples de NIBP al monitor de urgencias pediatría ya que los que tenía el monitor fueron extraviados. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de brazalete nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor de oximetría con desgaste por tanto no toma los datos adecuados. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia monitor con brazalete extraviado.&#x0D; Se realiza instalación de brazalete y acoples nuevos.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia monitor con brazalete extraviado.&#x0D; Se realiza instalación de brazalete y acoples nuevos.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica sensor de saturación el cual se encuentra suelto de su base, esto se presenta por desgaste en sus soportes de ajuste, se realiza cambio de carcasa. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el monitor no toma tensiones altas. &#x0D; Se realiza ajuste de acoples de brazaletes(adulto, pediátrico) y ajuste del modulo de NIBP.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de SPO2 con falla por tanto no toma los datos adecuados. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se instala cable ECG y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de acople NIBP ya que presentaba fugas en la toma de tensión arterial no invasiva, se instala uno nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete pediátrico por solicitud del servicio. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de brazalete pediátrico nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de batería nueva debido a que la anterior se encuentra desgastada debido a su uso normal. Se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; Se recomienda mantener el equipo conectado a la corriente para alargar la vida útil de esta | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección del equipo se evidencia que la bomba de insuflación no se esta activando, se procede a hacer el despiece del equipo, se verifica bomba NIBP con empaques desgastados los cuales provocan fugas de aire.&#x0D; Se procede a realizar cambio de bomba por una nueva y pruebas de funcionamiento con simulador, las cuales fueron aprobadas. &#x0D; Equipo operativo en el servicio&#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de SPO2 con falla por tanto no toma los datos adecuados. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de SPO2 con falla por tanto no toma los datos adecuados. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica sensor de spo2 el cual presenta fracturas internas del cable, ya que este cable no es posible su reparación se realiza cambio por uno totalmente nuevo.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de sensor SPO2 de monitor de signos ya que no enciende, al verificar se evidencia que el cable se encuentra fracturado internamente al mover el cable se evidencia intermitencia, se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con desgaste por tanto no toma datos. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; &#x0D; CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos vitales ya que reportan que no esta cargando. &#x0D; Se verifican conexiones y batería y el equipo está funcionando adecuadamente.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza instalación de brazalete nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos el cual no funciona el sensor SPO2 y ECG, se realiza verificación y se evidencia intermitencia en los cables se realiza cambio de sensor y cable ECG.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 12:30pm&#x0D; Se realiza atendido al llamado con la OT 2021-1699&#x0D; Se retira monitor de signos, ya que se debe diagnosticar y reparar en laboratorios del proveedor&#x0D; &#x0D; 8:00am&#x0D; Se realiza instalación de monitor de signos vitales SR 117728 como backup en el servicio mientras el equipo es reparado. &#x0D; Se realiza verificación de parámetros por comparación, se realiza entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección y equipo funcional. | Reposicion | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencian brazaletes con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete infante y adulto.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza reposición de brazalete con la solicitud # 33262 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fugas por desgaste, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias . &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección visual encontrando el equipo se encuentra en perfectas condiciones físicas seguido a esto se le realiza limpieza y desinfección del mismo continuando con el proceso y partiendo desde el punto de la falla la cual era que no tomaba NIBP se procede a evaluar internamente el equipo contrastando conexiones estado de la bomba y electroválvulas se haya desconexión de la manguera en la bomba, pertinentemente se conecta y se realiza prueba de funcionamiento con simulador de paciente PROSIM 4 por un periodo de tiempo de 24 horas concluyendo que el equipo queda funcionando correctamente ya evidenciando el correcto funcionamiento se realiza la ultima desinfección y limpieza queda listo para la entrega al cliente | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual evidenciando que el el equipo se encuentra en perfectas condiciones físicas seguido a esto se hace limpieza y desinfeccion del mismo luego se comienzan a realizar las pruebas de funcionamiento de todos los parametros ECG,NIBP,TEMPERATURA Y SPO2 con simulador de pacientes PROSIM 4 concluyendo que el equipo pasa todas las pruebas con los rangos determinados por el simulador visualizados en el monitor ya finalizando se le realiza limpieza y desinfeccion nuevamente y de socializa informacion con el ingeniero encargado. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica cable ECG de monitor de signos el cual se encuentra fracturado uno de sus latiguillos, se realiza recubrimiento para evitar fractura total. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de equipo que se encontraba en mantenimiento por parte de proveedor técnica electromédica&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento, equipo en estado operativo y funcional | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro a solicitud del servicio ya que están manejando mas pacientes pediátricos y tenían un sensor adulto. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 15/06/2021&#x0D; Se verifica cable ECG el cual se encuentra dañado uno de sus latiguillos, este cable por el daño que tiene no es posible su reparación, se recomienda cambio. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG con latiguillos rotos. Se instalan latiguillos nuevos. &#x0D; Se recomienda el buen uso de los accesorios de los equipos | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable ECG el cual se encontraba fracturado | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste, se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable AC con desgaste en el encauchetado, se procede a realizar cambio del cable y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo y se evidencia cable AC con desgaste en la clavija. &#x0D; Se realiza el cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG con desgaste. &#x0D; Se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable ECG ya que se encontraba roto, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizo cambio de brazalete ya que el que se había instalado se le despegó el velcro | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de cable ac ya que el que se había instalado se encontraba reparado. se instala un cable nuevo equipo funciona correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de sensor de saturación de monitor de signos, al verificar se evidencia desgaste en sensor y no enciende, se realiza cambio por uno totalmente nuevo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete nuevo por desgaste equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete nuevo debido a que el que se encontraba instalado fue extraviado | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor SpO2. Se instala sensor nuevo, el cual queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cabio de brazalete ya que se encontraba desgastado por su uso normal. se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste. Se instala uno nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00010594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable ECG a monitor de signos por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica sensor de saturación del cual no funciona al verificar se encuentra con intermitencia la interfaz, se realiza ajuste provisional se requiere cambio de interfaz. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor neonatal se coloca sensor nuevo y equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00011247 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de batería del msv se instala batería nueva equipo queda funcionando corretamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se realiza cambio de brazalete de monitor por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por desgaste, se instala sensor nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por desgaste, se instala sensor nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro el cual presenta intermitencia&#x0D; Se instala sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de interfaz de sensor de SPO2 de monitor drager, esta interfaz se cambia debido a que estaba presentando interferencia.&#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de sensor que reporta el servicio por que se encuentra con sangre pero al verificar el sensor de saturación de oxigeno se encuentra totalmente fracturado pin de soporte de apertura de carcasa la cual no ajusta, este sensor no tiene reparación, se requiere cambio.&#x0D; Se realiza cambio por un sensor reparado | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00014073 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno el cual no funciona, al verificar se encuentra fracturados los cables internos | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el oxímetro esta funcionando de forma intermitente, se instala un sensor nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia fractura en sensor de SPO2 por caída- uso inadecuado. &#x0D; Se adjunta carta de lo sucedido. &#x0D; Se realiza la solicitud de sensor para realizar su respectivo cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 34425&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se reporta pulsioximetro sala 1 que se ensucio de sangre en el interior.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:Se realiza revisión general del equipo y se evidencia fractura en sensor de SPO2 por caída- uso inadecuado. &#x0D; Se adjunta carta de lo sucedido. &#x0D; Se realiza la solicitud de sensor para realizar su respectivo cambio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el oxímetro esta funcionando de forma intermitente debido al desgaste, se instala un sensor nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el oxímetro esta funcionando inadecuadamente debido al desgaste, se instala un sensor nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de saturación de oxigeno con falla debido a su desgaste. &#x0D; Se realiza el cambio respectivo por un sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Posteriormente se realiza el cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, se realiza instalación de un brazalete nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia fuga en brazalete por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, se realiza instalación de un brazalete nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor ya que se había retirado por que se encontraban pintando el consultorio. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Posteriormente se realiza el cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de saturación de oxigeno con falla debido a su desgaste. &#x0D; Se realiza el cambio respectivo por un sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de equipo y se evidencian derivadas rotas, se realiza cambio de cable ECG y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON FLUKE PRO SIM 8&#x0D; AL MOMENTO DE REVISAR EL PARAMETRO DE PRESIONES NO INVASIVAS Y REALIZAR VARIAS TOMAS DE PRESIONES SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EL BRAZALETE NO INSUFLA CON LA SUFICIENTE PRESION PARA TOMAR LA LECTURA EN PRESIONES ALTAS, EL EQUIPO REQUIERE SER RETIRADO PARA SER INTERVENIDO Y REALIZAR DIAGNOSTICO | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación el cual presenta fracturas internas en su cable | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia sensor de saturación de oxigeno con falla debido a su desgaste. &#x0D; Se realiza el cambio respectivo por un sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia cable ECG con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de brazalete de monitor de signos el cual presenta fuga, se realiza cambio y se deja sin novedad. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza apertura del equipo para realizar instalación de bomba y electroválvulas nuevas. &#x0D; Se cierra equipo para realizar pruebas de funcionamiento con el equipo patrón fluke pro sim 8 &#x0D; Equipo totalmente funcional dentro de los parámetros requeridos para su correcto funcionamiento | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor dañado por mal uso. Se realiza cambio de sensor de SPO2 y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza inspección del equipo se evidencia que las electroválvulas nos e están activando se procede a hacer despiece del equipo se verifica bloque de electroválvulas, se encuentra que una de las bobinas se encuentra averiada dicho componente es reemplazado. &#x0D; Se realizan pruebas con simulador las cuales son aprobadas por el equipo | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 34886&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se solicita revisar monitor 2B toxicología ya que al tomar tensión arterial no realiza medición, se intenta con cambio de brazalete pero monitor no hace lectura, gracias.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza inspección del equipo se evidencia que las electroválvulas nos e están activando se procede a hacer despiece del equipo se verifica bloque de electroválvulas, se encuentra que una de las bobinas se encuentra averiada dicho componente es reemplazado. &#x0D; Se realizan pruebas con simulador las cuales son aprobadas por el equipo | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de monitor ACT 15788, ya que presenta falla se deja equipo en préstamo ACT 16767, dicho equipo se encuentra funcionando correctamente. &#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se ajustan mangueras y conectores de brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se ajustan mangueras y conectores de brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección del equipo se evidencia que las electroválvulas nos e están activando se procede a hacer despiece del equipo se verifica bloque de electroválvulas, se encuentra que una de las bobinas se encuentra averiada dicho componente es reemplazado. &#x0D; Se realizan pruebas con simulador las cuales son aprobadas por el equipo | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitor de signos en el servicio de rehabilitación, ya que se encontraba en préstamo en el servicio de Hospitalización, dicho monitor se encuentra funcionando correctamente, sin presentar novedad. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Revisar OT 2021-2462&#x0D; Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se realiza instalación de sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se realiza instalación de sensor nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete pediátrico por desgaste. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza cambio de sensor de SPO2 y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro ya que funciona de manera intermitente, se instala uno nuevo reparado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro ya que funciona de manera intermitente, se instala uno nuevo reparado se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno a monitor de signos. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por intermitencia. Se instala un sensor nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ECG por desgaste, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo queda operativo en el servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete pediátrico por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga, se realiza cambio del mismo y se realiza verificación con simulador.&#x0D; Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete pediátrico por desgaste y presenta fuga. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos, se realiza cambio de brazalete, se instala uno nuevo equipo funciona correctamente. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete de monitor de signos por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual del equipo y sus accesorios, observando que esta en buen estado fisico. No&#x0D; se encuentra con el sensor de temperatura.&#x0D; Se hace limpieza general del monitor.&#x0D; Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parametros del equipo, con simulador&#x0D; PROSIM8, encontrando que los valores corresponden a lo estipulado por fabrica.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual del equipo y sus accesorios, encontrandolo en perfecto estado fisico. No&#x0D; cuenta con el sensor de temperatura.&#x0D; Se hace limpieza general del monitor.&#x0D; Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parametros del equipo, con simulador&#x0D; PROSIM8 y se determina que los valores corresponden a lo estipulado por fabrica.&#x0D; El monitor se encuentra funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspeccion visual del equipo y sus accesorios, encontrandolo en perfecto estado fisico. No tiene&#x0D; el sensor de temperatura.&#x0D; Se hace limpieza general del monitor.&#x0D; Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento de los diferentes parametros del equipo, con simulador&#x0D; PROSIM8 y se determina que los valores corresponden a lo estipulado por fabrica.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de cable ECG de monitor de signos, al verificar se evidencia fractura de uno de sus latiguillos, se requiere cambio de cable ECG | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza verificación de sensor de saturación el cual reportan que no funciona, al verificar el sensor se encuentra con cables internos sueltos, se realiza el cambio por uno reparado | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de acople de brazalete el cual no se encontró, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste a monitor de signos. Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor de signos el cual reportan que no toma tensión, se ajusta manguera de brazalete y se realizan pruebas de funcionamiento y se de sin novedad. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable AC, ya que el que se encontraba con el equipo presentaba intermitencia. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se instala sensor nuevo, realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se instala sensor nuevo, realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonatal ya que se encontraba con desgaste y por tanto presentaba fuga. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que se encuentra desgastado&#x0D; Se instala sensor nuevo, realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cable ECG el cual se encuentra con uno de sus latiguillos fracturado, este cable no es posible su reparación se requiere cambio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de brazalete pediátrico el cual no tiene velcro, se informa al jefe para que se realice el cambio con compras | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de acople para brazalete pediátrico ya que presenta fuga. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica sensor de saturación el cual tiene interferencia, al verificar se evidencia multimed defectuosa, requiere cambio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor fracturado y anclado al equipo por una inadecuada conexión. &#x0D; Se realiza despiece del equipo para liberar conector, el sensor no tiene reparación ya que se fracturaron los pines de conexión. &#x0D; Se realiza cambio de sensor y ajuste de conectores internos del equipo. Se arma el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se entrega equipo operativo y funcional al servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de sensor reparado, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor SPO2 por uno reparado, ya que el que se encontraba en el servicio esta fracturado por desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se instala un sensor nuevo, equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete de monitor de signos, ya que presentaba desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Fallas reiterativas NIBP monitores uMEC 10.&#x0D; &#x0D; DESCRIPCION DEL TRABAJO:&#x0D; Se realiza acompañamiento a los servicios con ingeniería mindray Ing. Daniela Mendez.&#x0D; Seriales: KN-0A083835 Y KN-04074655&#x0D; Los equipos se encuentran en buen funcionamiento, un equipo se calibra por fabrica en NIBP y se toman de nuevo datos arrojando valores satisfactorios. &#x0D; Se confirma mediante fabrica que se hará cambio y mejora en las bombas NIBP de estos modelos.&#x0D; Se dará la garantía de una tarjeta que fue afectada por falla repetitiva de NIBP. &#x0D; OBSERVACIONES: Se entregan recomendaciones de buen funcionamiento y correcto manejo de brazalete, de no sobrecargar la bomba. No dejar ciclando bomba sin toma a paciente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BFE-LAMPI-00000056 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de lámpara, se encuentra bombillo fundido, por tanto se realiza cambio del mismo. &#x0D; Pruebas funcionales completadas satisfactoriamente. | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001
BFE-LAMPI-00000056 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo de lampara pielítica. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001
BFE-LAMPI-00000056 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a lampara pielitica, equipo queda operativo | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001
BFE-LAMPI-00000056 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de la lampara pielitica debido a que se fundió ya que cumplió su vida útil. Se instala bombillo nuevo y equipo queda funcionando correctamente. | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo lampara pielitica, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se ajusta manillar y bombillo de lampara pielítica la cual no prende, se deja en funcionamiento. | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | 01/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio de bombillo de lámpara pielítica, se instala bombillo nuevo, e realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo-. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a lámpara pielitica. Equipo queda funcionando correctamente. | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara pielitica no prende se evidencia daño en de bombillo se realizan pruebas de funcionamiento la lampara queda funcionando sin novedad | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia falla en el bombillo por lo cual se realiza cambio de este y se instala uno nuevo dejando equipo funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo lampara pielítica se instala uno nuevo. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se realiza reparación, pintado y arreglos a lampara pielitica. | Cable ac | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | 19/12/2023-Senior - Se realiza desmontaje total de equipo, remoción de pintura y oxidación en estructura metálica, reparación de golpes en cúpula superior, pintura general de estructura, desmanchado y limpieza interna de cúpula superior, desmanchado de empaque superior cierre de cúpula, reestructuración de sistema eléctrico power supply, cambio de cable Ac deteriorado, adecuación e instalación de ruedas nuevas. Pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales Equipo intervenido de acuerdo a orden de compra ADM 30-23 | Cable ac | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMPI-00000067 | 2014-10-30 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - , 18/01/2024-Senior - Se realiza desmontaje total de equipo, remoción de pintura y oxidación en estructura metálica, reparación de golpes en cúpula superior, pintura general de estructura, desmanchado y limpieza interna de cúpula superior, desmanchado de empaque superior cierre de cúpula, reestructuración de sistema eléctrico power supply, cambio de cable Ac deteriorado, adecuación e instalación de ruedas nuevas. Pruebas de funcionamiento satisfactorias Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales Equipo intervenido de acuerdo a orden de compra ADM 30-23 Quedando pendiente solitud de panel de control del equipo. | Cable AC | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002
BFE-LAMAU-00007959 | 2014-10-30 | 25/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/05/2024-Biomedico1 - Se resliza cambio de bombillo el cual se encontraba disfuncional se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 7959 | E031-G1-0003
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia modulo de bombillo desajustado, se realiza ajuste necesario y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de manillar y bombillo de lampara pielitica, se entrega sin novedad | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo de lampara pielitica, se instala uno nuevo y se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo a lámpara pielitica | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a lampara cielitica | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara pielítica la cual no enciende, se evidencia bombillo con mal contacto por residuos de sobre calentamiento, se realiza limpieza de bombillo y se entrega sin novedad.&#x0D; | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se evidencia bombillo fundido. &#x0D; Se realiza cambio del mismo, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 02/06/2022-Novatecnica - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. Se realiza verificación del equipo y se encuentra con desgaste en su pintura. se realiza ajuste de socket de bombillo ya que se encuentra con desgaste en sus conexiones. se realiza cambio de bombillo. Se realiza verificación de encendido el cual se evidencia desgaste en fuente de voltaje, al verificar sus componentes eléctricos se encuentran con sobrecalentamiento esto es ocasionado por la vida útil de sus componentes. se realiza limpieza y rectificación de soldaduras de componentes y se realizan pruebas de funcionamiento la cual al encender el equipo genera sobrecalentamiento de los componentes y al mantener encendido el equipo por un tiempo prolongado el bombillo se daña. por lo anteriormente descrito se recomienda dar de baja el equipo Se adjunta reporte de servicio | Bombillo | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BFE-LAMPI-00000045 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 31/05/2023-Biomedico1 - Se recomienda dar de baja el equipo por renovacion tecnologica. Se retira equipo del servicio. Se informa al jefe del servio que el equipo se retira. Se realiza instalacion de lampara pielitica nueva numero de serie: 218895 activo: 18821 se enrtrega a jefe del servicio para su respectiva desinfeccion | Baja | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005
BVN-VENTI-00010951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC ya que la roma corriente en la cual se encontraba conectado fallo, se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; | Cable AC | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337
BVN-VENTI-00010951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificando funcionamiento, limpieza interna de manguera, filtros, electroválvulas, se realiza ajuste de blender de oxigeno, se realiza verificación de presiones en las electroválvulas de ingreso de oxigeno se realiza verificación de % o2 entregados por el equipo se realiza verificación de entrega de volúmenes litros por minuto del equipo se realiza verificación de funcionamiento en batería se observa que la batería se encuentra desgastada se realiza la respectiva solicitud al área de compras el equipo funciona correctamente se recomienda al servicio mantener el equipo conectado a la red eléctrica debido al desgaste que posee la batería. | Válvula | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337
BVN-VENTI-00010951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de batería totalmente nueva, se deja cargar el equipo Se realizan pruebas de funcionamiento equipo queda operativo y funcional. | Bateria | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | 14/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico2 - Se realizan pruebas de funcionamiento del equipo Se realiza pruebas de funcionamiento de la batería y NO presenta novedad Se realiza pruebas de temperatura las cuales al programar distintas temperaturas son estables Se entrega el equipo sin novedad | Bateria | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | 22/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de incubadora de transporte y se evidencia baterías internas en mal estado,se recomienda el cambio de las baterías | Bateria | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de temperatura de la incubadora, se ajusta sensor y queda funcionando correctamente. | Sensor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de incubadora se evidencia batería en mal estado por desgaste repuesto pendiente por reemplazar ya que esta en proceso de compra. | Bateria | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de soporte de neopuff a incubadora de transporte, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Cable AC | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de sensor de temperatura de piel para incubadora de transporte marca drager, nuevo en optimas condiciones. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la revisión del equipo, se evidencia sensor de piel desmontado, se realiza el ajuste del mismo e instalación del sensor reparado en el equipo, pruebas de funcionamiento satisfactorias completadas | Sensor | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-INCUB-00009322 | 2014-10-30 | 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - Se realiza cambio de baterías por desgaste se instalan baterías nuevas se realizan pruebas de funcionamiento equipó funciona correctamente. Se informa al coordinador de enfermería de la unidad quirúrgica y a la neonatóloga de turno que las baterías fueron instaladas y que se recomienda dejar el equipo conectado en todo momento para garantizar el buen funcionamiento de las baterías cuando se requiera. se entrega el equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección, 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 14/08/2023-Senior - ., 04/09/2023-Senior - ., 04/09/2023-Senior - ., 04/09/2023-Senior - . | Bateria | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204
BSD-LAVAD-00000573 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo limpieza desinfección y pruebas de funcionamiento &#x0D; &#x0D; INSPECCIÓN &#x0D; &#x0D; Inspeccion Visual OK&#x0D; &#x0D; Verificacion de Cable de Alimentacion Electrica OK&#x0D; &#x0D; Verificacion de Switch OK&#x0D; &#x0D; Verificacion de Resistencia OK&#x0D; &#x0D; Verificacion de Control OK&#x0D; &#x0D; Verificacion de Transductores Ultrasonicos OK&#x0D; &#x0D; Verificación de Sensor de Temperatura OK&#x0D; &#x0D; Revisión de Estanqueidad del Tanque OK&#x0D; &#x0D; Funcionamiento General OK&#x0D; &#x0D; Prueba Funcional OK &#x0D; &#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Sensor | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Fallas reiterativas NIBP monitores uMEC 10.&#x0D; &#x0D; DESCRIPCION DEL TRABAJO:&#x0D; Se realiza acompañamiento a los servicios con ingeniería mindray Ing. Daniela Mendez.&#x0D; Seriales: KN-0A083835 Y KN-04074655&#x0D; Los equipos se encuentran en buen funcionamiento, un equipo se calibra por fabrica en NIBP y se toman de nuevo datos arrojando valores satisfactorios. &#x0D; Se confirma mediante fabrica que se hará cambio y mejora en las bombas NIBP de estos modelos.&#x0D; Se dará la garantía de una tarjeta que fue afectada por falla repetitiva de NIBP. &#x0D; OBSERVACIONES: Se entregan recomendaciones de buen funcionamiento y correcto manejo de brazalete, de no sobrecargar la bomba. No dejar ciclando bomba sin toma a paciente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de interfaz nueva de sensor de saturación. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general y se evidencia brazalete con velcro desgastado por tanto se abre a la hora de tomar tensión. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de SPO2 ya que el que se encontraba en el servicio se encuentra partida la pinza. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de multimed y se evidencia humedad. &#x0D; Se realiza cambio de multimed por una de back up. &#x0D; Equipo operativo | Reposicion | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de interfaz de saturación en préstamo en la sala de cirugía 1 ya que la reposición se encuentra en proceso de compra. &#x0D; | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete pediátrico con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se evidencia brazalete con fuga por desgaste, por tanto se realiza cambio de brazalete adulto. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de cable ecg de 5 derivadas nuevo a monitor de signos y multimed marca drager, ya que los que se encontraban en el servicio presentaban desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de interfaz de SPO2 por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable ECG por desgaste.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza la instalación de cable ecg nuevo a monitor de signos, ya que el que se encontraba en el servicio presentaba desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor neonatal por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor neonatal ya que el que se encontraba en el servicio presentaba fracturas internas. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste. &#x0D; Se instala uno nuevo&#x0D; Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor neonatal ya que el que se encontraba en el servicio presentaba fracturas internas. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC, se encuentra con fractura uno de sus pines de conexión. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se evidencia brazalete neonatal con desgaste, no funciona &#x0D; Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de brazaletes Drager los cuales presentan desgaste . Se informa al jefe de servicio para que se realice el cambio de los mismos | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de brazaletes Drager los cuales presentan desgaste . Se informa al jefe de servicio para que se realice el cambio de los mismos | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de brazaletes Drager los cuales presentan desgaste . Se informa al jefe de servicio para que se realice el cambio de los mismos | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia sensor SPO2 con desgaste por tanto no toma datos SPO2, se realiza cambio de sensor y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete de monitor de signos cama 401, equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete de monitor de signos cama 412, equipo operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza seguimiento de funcionamiento de batería. &#x0D; Realizando pruebas de carga y descarga sin presentar novedad. &#x0D; Se recomienda al personal del servicio verificar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica y su indicador visual de conexión se encuentre encendido &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisión de monitor de signos, se evidencia sensor SPO2 con fractura en cables internos por desgaste, realiza cambio de sensor de saturación &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza seguimiento de funcionamiento de batería. &#x0D; Realizando pruebas de carga y descarga sin presentar novedad. &#x0D; Se recomienda al personal del servicio verificar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica y su indicador visual de conexión se encuentre encendido &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza seguimiento de funcionamiento de batería. &#x0D; Realizando pruebas de carga y descarga sin presentar novedad. &#x0D; Se recomienda al personal del servicio verificar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica y su indicador visual de conexión se encuentre encendido &#x0D; Equipo en estado operativo y funcional | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro por desgaste. &#x0D; Se instala uno nuevo, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro, debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete debido a que marca parámetros incorrectos, se instala uno nuevo. &#x0D; Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisión de monitor de signos, se evidencia sensor SPO2 con fractura en cables internos por desgaste, realiza cambio de sensor de saturación por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00006780 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BMO-MOSIV-00007540 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de baterías según sugerencia realizada en el mantenimiento preventivo anterior ya que se evidenciaron con desgaste. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento en batería. &#x0D; Equipos funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00000175 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia brazalete con fuga por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de brazalete nuevo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC por desgaste. &#x0D; Se instala cable nuevo, equipo funciona correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio cable ECG ya que presentaba desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación de oxigeno el cual se encuentra con pines fracturados por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisión de monitor de signos, se evidencia sensor SPO2 con fractura por desgaste, realiza cambio de sensor de saturación por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisión de monitor de signos, se evidencia sensor SPO2 con fractura en cables internos por desgaste, realiza cambio de sensor de saturación por desgaste. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisión de monitor de signos, se evidencia sensor SPO2 con intermitencia en su funcionamiento, se realiza cambio de sensor de saturación por un sensor reparado &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de cable ECG el cual presenta derivada LA rota, s realiza cambio de cable por uno de backup aclarando que este se deja en préstamo y que solo funciona 3 derivadas | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto debido a que el que tenia presentaba fuga se instala uno nuevo equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 neonatal ya que el que tenia el servicio se encontraba desgastado. se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del msv ya que reportan que no toma tensión. Se evidencia manguera de brazalete con obstrucción por lo cual se le retira lo que estaba generando la falla. s realizan pruebas y equipo realiza la toma de tensión arterial de forma correcta.&#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable ECG debido a que una de las derivadas se encontraba rota se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de brazalete nuevo y sensor reparado ya que estos se encontraban desgastados. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete ya que le que se tiene en el servicio se encontraba desgastado por su uso normal. Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de spo2 ya que el que tenia el servicio se encontraba desgastado. se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonatal ya que el que tenia el servicio se encontraba desgastado. se realizan pruebas y el equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro debido a que se encuentra roto en la parte de la pinza. Se instala uno nuevo y el equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa oxímetro en sala de trauma y se encuentra resorte abierto por lo cual se realiza cambio de este, se instala sensor nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable ECG debido a que una de las derivadas se encontraba rota se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable ECG debido a que una de las derivadas se encontraba rota se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal nuevo al servicio e realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de sensor ya que se encontraba fracturado el conector, se realiza reparación del mismo, se instala nuevamente se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de MSV en donde se realiza cambio del sensor de SPO2, se instala uno nuevo, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de MSV en donde se realiza cambio del sensor de SPO2, se instala uno nuevo, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de MSV en donde se realiza cambio del sensor de SPO2, se instala uno nuevo, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. Se verifica la tensión arterial y este parámetro funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario CNARVAEZ&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de spo2 por uno reparado ya que presentaba intermitencia. se realizan pruebas de funcionamiento OK | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo y se evidencia falla del modulo NIBP. se procede a retirar el equipo del servicio y realizar despiece en ingeniería biomédica. se evidencia electroválvula con falla, se realiza cambio de las mismas y pruebas de funcionamiento satisfactorias con simulador. &#x0D; &#x0D; Se entrega equipo operativo al servicio. | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de cable ecg de la sala 5 ya que reportan que una de las derivadas fue aplastada. se realizan pruebas co simulador de signos vitales se verifica que no tenga ruido en la señal, se realiza ajuste de cable y funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de tapa de batirá de monitores de signos. pruebas de funcionamiento ok | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión de oxímetro el cual presenta intermitencia por interferencia de interfaz, se requiere cambio. Se deja interfaz de back up, equipo funcionando ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete pediatrico por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00007176 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de monitores de signos vitales en el servicio, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de cable ECG por devolución de garantía por parte del proveedor debido a que el realizar movimiento en el cable se altera el trazado en el monitor de signos. se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente. Se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por uno reparado, pendiente cambio por uno nuevo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se cierra SS con numero de OT 2022-154 en donde se realiza cambio de brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor por uno reparado, pendiente cambio por uno nuevo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Fusible de 10A | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de interfaz de saturación debido a que al momento de realizar movimiento en el cable se altera el trazado en el monitor de signos, se realizan pruebas de funcionamiento con interfaz nueva, equipo funciona correctamente se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular los accesorios | Tarjeta de voltajes (Ref. 305953-9802-000) | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor SPO2 por desgaste por un sensor reparado. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos y se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente. &#x0D; Equipo ok | Manguera (intercambiador de calor - bomba de vacío) | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de forma intermitente.&#x0D; Se instala uno nuevo en el equipo. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos y se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00013419 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitor de signos y se evidencia brazalete con desgaste. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de electroválvulas, se realiza cambio de brazalete. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete pediátrico por desgaste, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete adulto | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de SPO2 por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de acople de manguera NIBP, ya que se encontraba extraviado | Manguera | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete adulto y sensor SPO2 por desgaste. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de brazalete por desgaste.&#x0D; Adicionalmente se instalan acoples de manguera &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensor de saturación nellcor nuevo debido a que presentaba intermitencia al realizar movimiento en el cable, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo funciona correctamente&#x0D; Se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conector de sensor SPO2. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de monitor de signos el cual se le realizo cambio de tarjeta por parte del proveedor. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de batería a monitor de signos y cambio de sensor SPO2.&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgate, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete neonatal | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgate, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Brazalete pediátrico | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de oximetría ya que el que se tenia se encuentra fallando por desgaste. se instala sensor nuevo y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de oxímetro por desgaste, se instala un sensor nuevo se realizan pruebas y equipo se encuentra funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de sensor de saturación nellcor nuevo debido a que presentaba intermitencia al realizar movimiento en el cable, se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona&#x0D; correctamente.&#x0D; &#x0D; se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular estos accesorios. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación por fractura interna de los cables, se cambia por un sensor reparado. se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación NIBP ya que reportan que no funciona, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Corretivo menor | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de acoples de brazalete, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete ya que se encuentra desgasatdo, se instala brazalete nuevo, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00007540 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; se realista cambio de brazalete por desgaste se instala 1 nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 23/02/22: Esta pendiente la llegada de los sensores nuevos a compras&#x0D; &#x0D; 28/02/22: Se realiza entrega de sensor de saturación neonatal nuevo, este sensor se entrega en calidad de préstamo mientras entregan en compras los sensores adultos. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica sensor de saturación y se encuentra con pines de conexión hundidos. se ajustan pines se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación completamente nuevo, se entregan recomendaciones del cuidado del sensor. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de saturación completamente nuevo, se entregan recomendaciones del cuidado del sensor. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00000285 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de brazalete por desgaste y se ajusta conexión de oximetría. Equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de monitor de signos y se realiza cambio de sensor nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala uno nuevo. &#x0D; Funciona correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal totalmente nuevo por desgaste&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de brazalete por desgaste&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete adulto totalmente nuevo por desgaste&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00000115 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección de monitor de signos el cual reportan que toma tensiones altas al momento de verificar con equipos patrón se evidencia que el equipo se encuentra desajustado en parámetros de tensión arterial invasiva. &#x0D; Se realiza ajuste según manual de fabricante se realizan pruebas nuevamente equipo se encuentra fuera de rango por tal motivo se sugiere dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal y sensor neonatal en calidad de préstamo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de SPO2 se cambia por uno reparado. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete y pera | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor de saturación nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de monitor de signos ya que reportan que toma tensiones altas, se realiza comparación con simulador paciente. &#x0D; Equipo operativo en servicio | Corretivo menor | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete adulto totalmente nuevo al servicio &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de brazalete neonatal al área de adaptación neonatal se realizan pruebas de funcionamiento ok | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario FMONTERO&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de sensor totalmente nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | 11/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de multimed que se encuentra con sangre en conexiones internas, se procede a realizar limpieza de contactos internos, se realizan pruebas de funcionamiento se evidencia que el equipo no registra valores de ECG, spo2 y temperatura. Se realiza instalación de multimed y cable ecg nuevos se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente. se recomienda tener precaución con los accesorios del equipo. Se adjunta reporte | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de SPO2 a monitor de signos por desgaste | Brazalete adulto | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Clamps para mesas de cirugía | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-GLUCO-083K0156 | #ERROR! | 14/09/2022-gbayona - PENDIENTE HACE PASO DE CONTROL- EQUIPO DE BACK UP BIOMEDICA, 07/10/2022-Senior - equipo se da de baja ya que en el paso de control dio como resultado datos erroneos | Baja | Glucometro |  | F005083K0156
BDG-GLUCO-083k0190 | #ERROR! | 19/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/09/2022-Senior - Se inspecciona el glucometro y se evidencia que las baterias se encuentran desgastadas, se cambian las baterias y se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega al servicio funcionando correctamente. | Bateria | Glucometro |  | F005083k0190
BDG-GLUCO-083K0194 | #ERROR! | 14/02/2023-Senior - Equipo dado de baja 13-02-2023 | Baja | Glucometro |  | F005083K0194
BDG-GLUCO-083K0263 | #ERROR! | 28/06/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de glucómetro nuevo el cual es la reposición por el que se tenia en el servicio sr: F005308H0169 ya que el equipo presentaba falla. Equipo se entrega funcionando. Se adjunta en reporte. | Reposicion | Glucometro |  | F005083K0263
BDG-GLUCO-308H0077 | #ERROR! | 27/04/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de glucómetro nuevo el cual se entrega por reposición del de sr: F005308H0031 ya que mostraba error 8. se realizan pruebas y equipo queda operativo y funcional | Reposicion | Glucometro |  | F005308H0077
BDG-GLUCO-308H0079 | #ERROR! | 22/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/03/2023-Senior - Se realiza cambio de baterías y ajuste en el conector, se realiza pruebas de control y equipo queda funcionando correctemente | Bateria | Glucometro |  | F005308H0079
BDG-GLUCO-308H0140 | #ERROR! | 14/02/2023-Senior - Equipo dado de baja 13-02-2023 | Baja | Glucometro |  | F005308H0140
BCC-ELCBI-00000486 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se realiza revisión general del equipo y se evidencia que el equipo no enciende debido al desgaste del cable AC, se procede a realizar cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Cable AC | Electrobisturi | 486 | F7J57229A
BCC-ELCBI-00000486 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de cable de placa de electro bisturí aplastado el cual genera intermitencia. &#x0D; Se informa al coordinador del servicio para que realice el cambio respectivo | Cable | Electrobisturi | 486 | F7J57229A
BCC-ELCBI-00000486 | 2014-10-30 | 11/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable de placa de electrobisturí y se evidencia cable con fisuras en su conector,se recomienda su cambio Se informa al coordinador de enfermería para realizar la solicitud a compras | Cable | Electrobisturi | 486 | F7J57229A
BCC-ELCBI-00000486 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del monitor, se realiza cambio de sensor de saturación. Equipo queda funcionando correctamente. | Sensor | Electrobisturi | 486 | F7J57229A
BCC-ELCBI-00000482 | 2014-10-30 | 10/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de electrobisturi,el cual se encuentra cable de placa con intermitencia,al verificarbel cable se encuentra con fracturasninternas de los cables el cual no permite su buen contacto con la placa Se requiere cambio de cable | Cable | Electrobisturi | 482 | F8L62982A
BCC-ELCBI-00000482 | 2014-10-30 | 12/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación con del cable de placa y requiere cambio. Se informa al jefe Diego Garzon y se realiza el cambio de cable por uno totalmente nuevo | Cable | Electrobisturi | 482 | F8L62982A
BCC-ELCBI-00000482 | 2014-10-30 | 08/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/11/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable de placa ,al verificar se encuentra el cable con fracturas internas y no permite la lectura de la placa y genera alarma , se realiza pruebas y se entrega sin novedad | Cable | Electrobisturi | 482 | F8L62982A
BCC-ELCBI-00000482 | 2014-10-30 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/04/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable de placa de electrobisturí, al verificar se encuentra fractura interna Se reporta al jefe de enfermería de la unidad y se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se deja sin novedad | Cable | Electrobisturi | 482 | F8L62982A
BCC-ELCBI-00000482 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifican pedales bipolares con ACT 486 y ACT 482, se evidencia corrosión por oxido el cual no permite el accionamiento del pedal. &#x0D; Se realiza limpieza y ajuste&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y se presenta mejoría&#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja. &#x0D; | Baja | Electrobisturi | 482 | F8L62982A
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; Se realiza verificación de oxímetro cubículo 9 el cual presenta abertura de carcaza y desgaste en el cable. se informa al servicio que nos encontramos a la espera de la llegada de los sensores por parte del área de compras | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala 1 nuevo se realizan pruebas equipo ok. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala 1 nuevo se realizan pruebas equipo ok. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - se realiza revisión de equipo y se evidencia sensor fractura por desgaste se realiza cambio sensor por 1 reparado pruebas ok. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - se realiza revisión de monitor de signos vitales y se evidencia sensor con Correa Rota, se realiza cambio sensor por 1 nuevo pruebas ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 31/03/2022-NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA, 06/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión del equipo y se evidencia con daño. se realiza instalación de un brazalete nuevo. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - se realiza cambio de oxímetro por desgaste. Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | 13/04/2022-Novatecnica - se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala 1 nuevo equipo funcionando ok. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 22/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación y se evidencia que el sensor fue instalado el 2 marzo 2022 pero aun así se evidencia con falla interna por lo que se realiza cambio del sensor, se instala sensor nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMP-MESAC-0017243 | 2014-10-30 | 20/09/2022-Senior - Se realiza verificación de elevación y descenso de frenos, evidenciando que cilindro hidráulico derecho pará frenó se encuentra fuera de servicio. Se verifica presión en cilindro evidenciando que el desplazamiento no es el indicado para su accionamiento del freno.Equipo fuera de servicio, se adjunta reporte de servicio | Cilindro | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677
BMP-MESAC-0017243 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección general y se evidencia la falta de la goma antideslizante en el freno derecho, se evidencia que la goma actual no corresponde se recomienda el cambio de la misma. | Goma antidelizante | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677
BMP-MESAC-0017243 | 2014-10-30 | 20/09/2022-Senior - Se realiza verificación de elevación y descenso de frenos, evidenciando que cilindro hidráulico derecho pará frenó se encuentra fuera de servicio. Se verifica presión en cilindro evidenciando que el desplazamiento no es el indicado para su accionamiento del freno.Equipo fuera de servicio, se adjunta reporte de servicio | Frenos | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677
BMP-MESAC-0017243 | 2014-10-30 | 05/10/2022-Senior - Se realiza desmonte de cilindro pará freno dañado. Instalación de cilindro nuevo pará freno completo, suministrado por Técnica Electromedica. Verificación y pruebas del funcionamiento. Frenos y mecanismo funcionando dentro de los parámetros dados por el fabricante | Freno dañado | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677
BMP-MESAC-0017243 | 2014-10-30 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 17/03/2023-Senior - Se realiza inspección visual, se evidencia movimiento involuntario de subir y bajar es necesario que se evalué ya que en el momento no se evidencia nada extraño, dicho movimiento no afecta el funcionamiento correcto de la mesa, pero si se ha reportado por el personal de cirugía , se revisa estado de colchonetas se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC , se verifican llantas y sistema de freno , se realiza limpieza y desinfección general, se verifica funcionamiento de piecero y cabecero , se lubrican mecanismos, se verifica sistema hidráulico, eléctrico y mecanice se ajustan piezas y se entrega funcionando correctamente. | Baja | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677
BMP-MESAC-00015729 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC de la mesa, la cual no funcionaba correctamente. Se hace el cambio, se realizan pruebas y mesa queda funcionando correctamente. | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284
BMP-MESAC-00015729 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC a mesa de cx por recomendación de fabricante. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284
BMP-MESAC-00015734 | 2014-10-30 | 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo , 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable AC de mesa de cirugia,el cual presenta desgaste Se entrega uno totalmente nuevo | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285
BMP-MESAC-00015734 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Retiro de Tarjeta de Poder, Tarjeta control Auxiliar y Control Principal de equipo Diagnostico, para poder ser instalados en order de reparar equipo lo mas pronto posible.&#x0D; Se realiza Instalación y se detecta que la falla no se corrige, se realiza Inspeccion de Protecciones del circuito, comunicacion de voltajes entre tarjeta de poder y tarjeta de control principal, se detecta&#x0D; que una parte del circuito electronico no recibe voltaje desde la tarjeta de Poder motivo por el cual el equipo se mantiene fuera de servicio,se coordina revision de equipo para el día 20 de agosto,&#x0D; con nuevos elementos para confirmar si hay algun elemento diferente afectado.&#x0D; Se realiza Retiro de Juego Completo de Baterias, Ensamble Conector AC Y Swtich de Encendido para poder ser instalados en order de reparar equipo lo mas pronto posible.&#x0D; Se realiza Instalación y detecta que la falla no se corrige motivo por el cual el equipo se mantiene fuera de servicio, se realiza inspeccion de cableado,&#x0D; verificacion de voltajes y conmutacion de señales a lo largo del circuito electronico, no se evidencia daños en cableado.&#x0D; Se coordinará retiro del equipo para inspeccion en laboratorio servicio Mindray, esta actividad se coordinará para el 23 de agosto.&#x0D; Se realiza verificación de versiones de tarjetas del equipo se confirma que las versiones utilizadas no son compatibles, motivo por el cual se realiza solicitud de tajretas electronicas, por las&#x0D; versiones compatibles con equipo.&#x0D; Tan Pronto se tenga disponible elementos se instalaran en el equipo con la finalidad de corregir falla lo mas pronto posible y retornar equipo a servicio. | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285
BMP-MESAC-00015734 | 2014-10-30 | 24/06/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de control manual de posiciones de mesa totalmente NUEVO Se dejan recomendaciones del cuidado y el uso del equipo Se entrega sin novedadSe realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Membrana de válvula exhalatoria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | 10/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/04/2024-gbayona - lllll, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable AC | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desensamble de cubierta inferior y concertina en donde se evidencia fusibles dañados, se realiza el cambio de estos y cable ac de la mesa. se realiza test funcional y equipo realiza movimientos correctamente. Se deja equipo en carga de baterías.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Fusible | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza seguimiento a mesa de cirugía y se evidencia que el modulo de carga esta apagado se revisa mesa se ajusta cable ac se cambia de toma y la mesa empieza a mostrar el indicador de carga de las baterías, se reporta esto al representante de la marca del equipo. | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de nueva powerd board, control board, se revisa voltaje de las baterías: 22.66V. La maquina realiza unos movimientos y luego se apaga, debido a que las baterías esta descargadas, se recomienda dejar cargando las baterías por 8 horas. equipo queda en seguimiento. | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de voltajes de baterías: 23,5V tarjeta board y movimientos y equipo funciona bien. se recomienda tener la mesa bajo observación hasta que se verifique que la mesa funciona con y sin baterías.&#x0D; | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realizan movimiento de la mesa: ok&#x0D; se realizan movimientos para verificación de baterías: indicador de baterías en rojo, se mide voltaje de las baterías: 23.5 por lo cual se realiza cambio de las baterías por unas genéricas las cuales tienen 25,4V.&#x0D; &#x0D; Se deja el equipo en seguimiento. | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del cabe AC: OK&#x0D; - Se revisa el pulsador que energiza la mesa de operaciones: OK&#x0D; - Se revisa Power Board y Main Control Board&#x0D; - Se realiza cambio de Power Board y se hace seguimiento por mas de 2 horas del estado de la batería: La batería se carga y se descarga con total normalidad.&#x0D; &#x0D; NOTA: Equipo esta en seguimiento por 24 horas, se recomienda no desconectar ni maniobrar la mesa en estas 24 horas. &#x0D; &#x0D; repuesto cambiado: Power board 051-000256-00 N/A N/A 1 18/11/ | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015732 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC a mesa de cx por recomendación de fabricante. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Brazalete adulto | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286
BMP-MESAC-00015733 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo de acuedo a protocolo del fabricante.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; Observaciones:&#x0D; &#x0D; &amp;#10003; Equipo es entregado probado funcionalmente, equipo en buen estado.&#x0D; &amp;#10003; Se ejecuta Mantenimiento Preventivo conforme al cronograma de garantía postventa.&#x0D; &amp;#10003; Se realiza el ajuste de tornillos en la columna del equipo&#x0D; &amp;#10003; Pernera derecha tiene el velcro despegado. De igual manera esta el plato de espalda baja&#x0D; &amp;#10003; Colchonetas desgastadas | Baja | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287
BMP-MESAC-00015733 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC a mesa de cx por recomendación de fabricante. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287
BMP-MESAC-00015731 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión detallada cambiando los fusibles que se encontraron abiertos pero al conectar el cable ac sigue quemándose los fusibles.&#x0D; &#x0D; Se realizo limpieza electrónica con limpia contactos pero aun sigue el problema.&#x0D; &#x0D; por lo anterior requiere cambio de fuente de alimentación por garantía que aproximadamente llegara en 8 días por importacion prioritaria&#x0D; &#x0D; Mesa quedara fuera de servicio tan porno se descarguen las baterías. | Fusible | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288
BMP-MESAC-00015731 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizo cambio de tarjeta fuente de alimentación por una nueva en calidad de garantía.&#x0D; &#x0D; se realizaron pruebas funcionales verificando que la mesa quedara cargando correctamente la batería y que la corriente ac estará entrando al equipo normalmente ya que el testigo led verde quedo alumbrado sin novedad.&#x0D; &#x0D; mesa queda funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; Repuesto usado: Fuente de alimentación # de parte: 051-000256-00 | Bateria | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288
BMP-MESAC-00015731 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC a mesa de cx por recomendación de fabricante. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Empaque (sellado por silicona pegante, Ref. R005300810) | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288
BMP-MESAC-00015731 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la mesa de cirugía ya que reportan realiza movimientos invertidos, se evidencia que la cabecera se encontraba puesta en la parte de los pies. se sugiere ubicar las piezas de la mesa de forma correcta para evitar este tipo de inconvenientes | Corretivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288
BMP-MESAC-00015731 | 2014-10-30 | 24/02/2023-Senior - Se realiza inspección visual, se verifican posiciones, se verifica funcionamiento con baterías y cable AC y se evidencia falo de funcionamiento, se procede a desmontar tapas protectoras del motor y se verifican voltajes en todos los puntos eléctricos, se evidencia falla de voltajes de la main board, se procede a evaluar daños y se evidencia la necesidad de reemplazarla, se procede a desmontar la Main board dañada y se instala una nueva, se hacen pruebas y queda funcionando correctamente. | Main board | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288
BMP-MESAC-00015730 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se solicita colum cover 2-1&#x0D; Se hace desarme parcial de la columna &#x0D; Se instala colum cover y se realiza pruebas de movimiento para comprobar &#x0D; &#x0D; NOTA: Equipo funcionando en perfectas condiciones | Cable AC | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289
BMP-MESAC-00015730 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de control de mesa quirúrgica el cual se encuentra golpeado en la parte superior derecha, el control funciona correctamente, sin embargo se recomienda el cuidado con los accesorios de los equipos &#x0D; Se realiza reporte al jefe del servicio | Corretivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289
BFE-INCUB-00011316 | 2014-10-30 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de temperatura por desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586
BFE-INCUB-00013477 | 2014-10-30 | 08/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - se realiza cambio de sensor de temperatura cervocuna ya que presenta desgaste en el cable se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843
BFE-INCUB-00013477 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 25095&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: favor revisar servocuna de sala de adaptación de que esta indicando fallo en el sistema&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 04/09/2020:Se realiza retiro del servicio equipo servocuna af:13477 se realiza revisión y diagnostico de evidencia falla causada por resistencia dañada.&#x0D; &#x0D; 6/09/2020: Esta resistencia se encuentra en proceso de adquisición.&#x0D; &#x0D; 14/10/2020: El repuesto se encuentra en importacion por parte del proveedor Draeger&#x0D; &#x0D; 18/11/2020: Llega el repuesto de la incubadora el cual es instalado en e equipo&#x0D; &#x0D; 19/11/2020: Se realiza verificación del equipo y se evidencia daño en resistencia calefactora por este motivo el equipo presenta ERROR 5. &#x0D; *Se realiza cambio de resistencia calefactora, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales no presenta novedad.&#x0D; *Se realiza cambio de sensor de temperatura el cual se encuentra defectuoso &#x0D; *Se entrega el equipo al servicio y se recomienda realizar desinfección. | Sensor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843
BFE-INCUB-00013477 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sensor de temperatura de lampara de calor radiante la cual se encuentra con desgaste | Sensor | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843
BFE-LAMPC-00000430 | 2014-10-30 | 15/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio de bombillo de lámpara cielitica, se instala bombillo nuevo, se realizan pruebas y equipo que va funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003
BFE-LAMPC-00000430 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo-. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003
BFE-LAMPC-00000430 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia falla en el bombillo por lo cual se realiza cambio de este y se instala uno nuevo dejando equipo funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003
BFE-LAMPC-00000430 | 2014-10-30 | 04/05/2022-Novatecnica - Se revisa lampara y se evidencia bombillo fundido por lo cual se realiza el cambio de este, se realizan pruebas y lampara queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003
BFE-LAMPC-00000430 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 31/05/2023-Biomedico1 - Se recomienda dar de baja el equipo por renovacion tecnologica. Se retira equipo del servicio. Se informa al jefe del servio que el equipo se retira. Se realiza instalacion de lampara cielitica nueva numero de serie: 215590 activo: 18818 se enrtrega a jefe del servicio para su respectiva desinfeccion | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del equipo, se realiza ajuste del control de mando y se realiza cambio de bombillo de la misma. &#x0D; El equipo queda operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Se verifica lámpara cielitica y se evidencia daño en manija de movimiento, no se puede realizar ajuste de la misma, daño por mal uso. | Mal uso | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se realiza cambio del bombillo de lampara cielítica de la sala 8 y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de bombillo a lampara cielítica, equipo funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo de la lampara cielitica | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a lampara cielitica ya que no encendía, queda funcionando correctamente. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de bombillo y equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica se ajusta conexión de bombillo , equipo queda en correcto estado de operación. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo y se encuentra bombillo fundido,&#x0D; se realiza cambio del mismo y pruebas funcionales completadas satisfactoriamente, equipo operativo.&#x0D; | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo, se instala bombillo nuevo.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, por tanto no enciende. &#x0D; Se realiza el cambio del bombillo a la lampara y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de lampara cielitica por desgaste y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza sugerencia de baja de lampara cialitica ya que cumplió su vida útil y ya que se realizo renovación tecnológica. | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMCI-00000074 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo fundido, se realiza cambio del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2022-gbayona - Se realiza cambio de Bombillo y test de funcionamiento. Equipo se deja en buenas condiciones funcionales. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - se realiza cambio de bombillo de la lampara cielitica de la sala 5 | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y limpieza de bombillo a lampara cielitica | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de la lámpara cielitíca. Se realizan pruebas al equipo y queda funcionando correctamente. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se verifica equipo en donde se encuentra bombillo fundido, por lo cual se realiza cambio de este instalando un bombillo nuevo. Equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza cambio de bombillo de la lámpara. Equipo queda funcional. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia bombillo desajustado, se realiza ajuste del mismo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de manilar de lampara pielítica, se realiza ajuste y limpieza de bombillo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00009164 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 13/06/2023-Senior - Se recomienda dar de baja el equipo por renovación tecnológica. Se retira equipo del servicio. Se informa al jefe del servicio que el equipo se retira. Se realiza instalación de lampara cielitica nueva numero de serie: 215591 activo: 18817 Se entrega a jefe del servicio para su respectiva desinfección | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de lamparas cielíticas las cuales no encienden, se realiza limpieza de conexión y ajuste de bombillos. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipos operativos en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo y se evidencia socket con desgaste, se realiza cambio del socket, bombillo y pruebas satisfactorias. &#x0D; Se realiza mantenimiento preventivo del equipo revisar OT- 2021-2973 | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo-. Equipo funciona correctamente. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo a lampara cielitica | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica sala 2 no prende se videncia que daño en la fuente de voltaje se realiza cambio de fuente de voltaje se realizan pruebas de funcionamiento la lampara queda funcionando sin novedad | Fuente | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica se evidencia desgaste en bombillo se procede al reemplazo de este, equipo queda en correcto estado de operación. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que el bombillo esta fundido por lo que se realiza el cambio de este, se instala un bombillo nuevo, se hacen pruebas y equipo queda funcionado correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia falla en fuente de voltaje. &#x0D; Se realiza cambio de la fuente de voltaje de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Fuente | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de lampara cielitica , la cual no enciende, se realiza ajuste de bombillo al socket. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de lampara cielitica. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de lampara cielitica de sala 2. Equipo operativo en el servicio | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 36913&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: el soporte de la sala #2 de la lampara cielitica se evidencia con caida de pintura&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia desgaste y finalización de su vida útil, sin embargo, se está a la espera de la importación de lampara cielítica nueva para realizar la renovación tecnológica de la misma. &#x0D; &#x0D; 10 dic 2021: Se instala lampara cialitica nueva en la sala 2 y se retira lampara antigua y se da de baja&#x0D; | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00000470 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza sugerencia de baja de lampara cialitica ya que cumplió su vida útil y ya que se realizo renovación tecnológica. | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006
BFE-LAMPC-00014676 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de bombillo de lampara cielitica. Equipo queda funcional. | Bombillo | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002
BFE-LAMPC-00014676 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional evaluando el estado físico de la lampara, la cual esta en mal estado. &#x0D; Se realiza renovación tecnológica de lampara cielitica de salas cirugía (sala 7) la cual ya cumplió su vida útil.&#x0D; Se retiran componetes que se encuentran en buen estado, esto con el fin de aprovecharlos como repuestos en otras lamparas cieliticas que están instaladas en salas de cirugía (2,5,6 y 8)&#x0D; por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002
BEF-NEVER-00005632 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se evidencia que la unidad presenta baja presión de gas por tal motivo se retira el equipo del servicio para realizar recarga de gas se efectúan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente. &#x0D; Se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección. | Baja | Nevera | 5632 | K9286673
BEF-NEVER-00005632 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza corrección de fuga que se encontraba en el congelador, se instala valvula de guganillo, filtro soldable, se hizo alto vacío y se recarga la nevera con freon 134a, quedando funcionando correctamente | Filtro | Nevera | 5632 | K9286673
BEF-NEVER-00005632 | 2014-10-30 | 01/08/2024-NO_DEFINIDO - , 09/09/2024-Biomedico1 - Se realiza sugerencia de baja del equipo equipo presenta desgate en su estructura física, adicionalmente la unidad de enfriamiento se encuentra funcionando de manera inadecuada debido a que se encuentra generando alta cantidad de hielo esto causa sobrecalentamiento en la unidad de enfriamiento y diferncias en las temperaturas en el interior de la nevera según lo descrito anteriormente se sugiere dar de baja el equipo | Baja | Nevera | 5632 | K9286673
BEF-NEVER-00005632 | 2014-10-30 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 05/03/2024-Biomedico1 - Se realiza sugerencia de baja del equipo equipo presenta desgate en su estructura física, adicionalmente la unidad de enfriamiento se encuentra funcionando de manera inadecuada debido a que se encuentra generando alta cantidad de hielo esto causa sobrecalentamiento en la unidad de enfriamiento. según lo descrito anteriormente se sugiere dar de baja el equipo | Baja | Nevera | 5632 | K9286673
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | 15/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/05/2022-Novatecnica - Se verifica monitor y se evidencia daño en conexión de sensor se verifica sensor y se encuentra con pines fracturados. Se realiza cambio de sensor ya que no se puede realizar reparación de este. se instala sensor nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 22/04/2022-Novatecnica - Se realiza verificación y se evidencia daño interno, se realiza cambio de sensor de spo2, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 22/04/2022-Novatecnica - Se realiza revisión de sensor de spo2 y se evidencia en mal estado encontrando pines torcidos y dañados por intentar conectarlo de la forma incorrecta por tal motivo no se puede reparar. se realiza cambio de este se instala sensor nuevo se realizan pruebas y se deja equipo funcionando correctamente. se informa al servicio el cuidado que se debe tener a la hora de instalar este tipo de accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 20/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor de spo2 debido a fractura en el cableado. Se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 20/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor de spo2 al msv ya que el que se tenia tiene fractura en el cableado. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor de saturación debido a fractura en cableado interno se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 25/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de cable ac debido a desgaste en el interior | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 27/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de msv y se encuentra que le brazalete esta desgastado por tal motivo no tomaba las tensiones arteriales. se realiza el cambio del brazalete se realizan pruebas y equipo queda tomando las presiones arteriales de forma adecuada | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realizan pruebas funcionales con equipo patrón para verificar mediciones, equipo se encuentra operativo, se evidencia brazalete adulto en mal estado por lo cual se realiza cambio y se deja brazalete nuevo. Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 02/05/2022-Novatecnica - Se realizan pruebas funcionales con equipo patrón para verificar mediciones, equipo se encuentra operativo, se evidencia brazalete adulto en mal estado por lo cual se realiza cambio y se deja brazalete nuevo. Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00008022 | 2014-10-30 | 04/05/2022-Novatecnica - Se realiza revisión general del equipo, se encuentra fractura en carcasa y deterioro en el conector de manguera NIBP, al momento de verificar con equipo patrón se evidencia que el equipo se encuentra desajustado en parámetros de tensión arterial no invasiva. se realiza ajuste según manual de fabricante se realizan pruebas nuevamente el equipo se encuentra fuera del rango. por lo anteriormente se recomienda dar de baja. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se verifica brazalete y se encuentra desgastado por lo cual se realiza el cambio de este, se instala brazalete pediátrico nuevo, 11/05/2022-Novatecnica - La solicitud de revisar termómetro de la nevera del 2a se ejecuta en orden de servicio 2022-1428 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de brazalete neonatal nuevo al servicio ya que el que tenían asignado se perdió | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor de spo2 por desgaste ya que no funciona el que se tiene en el equipo. Se realiza instalación de sensor nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio del cable ECG por desgaste. se instala un cable nuevo se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de oxímetro ya que el que tiene arroja valores distintos por posible desgaste en los led. Se instala sensor nuevo se realizan pruebas con simulador y equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | 20/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de monitor de signos al servicio funcionando y en buenas condiciones al cual se le instalo brazalete adulto nuevo y cable ECG nuevo, se realizan pruebas y equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa y se evidencia brazalete con desgaste por lo cual se realiza instalación de brazalete adulto nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | 06/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor neonatal el cual uno de sus led no funciona y por tal razón no genera lecturas. se instala sensor nuevo y se entrega equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa y se evidencia brazalete con desgaste por lo cual se realiza instalación de brazalete adulto nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | 07/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa y sensor no funciona por lo cual se realiza cambio de este, se instala uno nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - se realiza ajuste de oxímetro ya que se encontraba rota la carcasa, se realiza cambio se ajusta, se realizan pruebas de funcionamiento ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 10/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/05/2022-Novatecnica - Se revisa sensor de spo2 y se evidencia intermitencia por lo cual se realiza cambio de este, se instala sensor nuevo se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - se realiza cambio del cable ECG por desgaste. se instala un cable nuevo se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de cable AC debido a que el que tiene el equipo no funciona. se instala cable nuevo y equipo funciona correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 12/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/05/2022-Novatecnica - se realiza verificación de monitor de signos el cual reportan no carga, al momento de hacer la inspección se evidencia que la toma corriente se encuentra sin energía, se informa al servicio que se debe reportar a mantenimiento; se deja equipo conectado a otra toma corriente para que cargue su batería correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | 26/05/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de sensor neonatal debido a que la Correa de sujeción se encuentra Rota por desgaste se instala 1 sensor nuevo se realizan pruebas equipo funciona ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 26/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/05/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de brazalete ya que se encontraba desgastado, se instala uno nuevo. se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona OK | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 28/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/06/2022-Biomedico1 - Se realiza inspeccion del equipo se evidencia desgaste de brazalete neonatal se informa al servicio que ya se solicito este consumible al area de compras informan que estan proximo a llegar el pedido a la institucion tan pronto se tenga el repuesto se realizara el respectivo cambio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de msv. se realiza cambio de oxímetro debido a que la correa de ajuste se encuentra rota. se instala un sensor nuevo equipo queda funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de msv ya que el carro de transporte se encontraba en mnto. se deja equipo asegurado correctamente y funcionando. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de brazalete adulto nuevo ya que el que se encontraba en el servicio presenta desgaste. se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 28/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2022-Novatecnica - Se realiza inspeccion del equipo se evidencia desgaste de brazalete neonatal se informa al servicio que ya se solicito este consumible al area de compras informan que estan proximo a llegar el pedido a la institucion tan pronto se tenga el repuesto se realizara el respectivo cambio , 03/06/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Equipo biomédico (Monitor de signos vitales de trasporte) se daño el interfaz que conecta el equipo con el tensiómetro, resto de interfaces en buen estado. Marca: Mildray Modelo: uMEC10 Serial: KN-OA083835 , 03/06/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 41572, 06/06/2022-Novatecnica - Se cierra orden de servicio ya que se realiza la entrega del brazalete con la orden de servicio 2022-1497 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 10/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/05/2022-Novatecnica - 12/05/2022: Esta pendiente que el área de compras realice la entrega del pedido de este accesorio al área de biomédica para hacer la instalación en el servicio , 26/05/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: El 09 /05, sobre las 18+30 no se encuentra tensiómetro neonatal, se informa a seguridad quienes por cámara de seguridad evidencian que si hay algo sospechoso, se encontraban en el momento de la perdida dos paramédicos de la ambulancia móvil 5, quienes sin permiso tomaron el monitor para verificar los signos de una paciente previo al traslado, posterior a esto, no se volvió a ver. , 26/05/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 41129, 06/06/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de brazalete neonatal nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 14/06/2022-Novatecnica - Se realiza verificación de sensor de temperatura universal reutilizable y se evidencia cable que comunica fractura por esta fractura no genera señal ni comunicación alguna con el módulo este cable no es reparable por tal motivo se recomienda a cambio. Se adjunta reporte de servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | 09/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/06/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de acople de conexión de brazalete el cual genera fuga,se realiza pruebas ynse entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | 10/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2022-Biomedico1 - Se realiza instalación de brazalete y manguera la cual no se encuentra en el monitor, se informa al jefe de la unidad ya que el personal manifiesta que el ingeniero lo retiro, se instala para no dejar sin funcionamiento el monitor, queda pendiente el reporte del jefe | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 14/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg ya que presenta desgaste se instala uno nuevo equipo funciona ok | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 15/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | 17/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/06/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor y se evidencia intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por uno totalmentenuevo,se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 21/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/06/2022-Biomedico1 - Se relaiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 23/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00000428 | 2014-10-30 | 28/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/06/2022-Novatecnica - Se realiza el reemplazo del brazalete de monitor de signos vitales del activo 14800, ya que el anterior se le había caido el velcro. se entrega al servicio y se realiza pruebas de funcionamiento. oK | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 28/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de bateria monitor act ya que reportan la Bateria presenta desgaste se recomienda al servicio dejar el equipo cargando cundo el equipo no se este usando esto con el fin de preservar su vida util. Equipo funciona correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | 29/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que presenta desgaste se realizan pruebas de funcionamiento con simulador fluke equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | 13/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/06/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de pera con válvula reguladora,se entrega sin novedad , 30/06/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de manguera de tensiometeo por perforación | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete adulto se realiza verificacion de parametros de nibp con simulador fluke se realiza cambio de oximetro original debido a q funciona de manera intermitente se recomienda adecuado uso de los accesorios y su almacenamiento ya que cundo se realiza la verificacion se encuentran los cables almacenados de manera incorrecta | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00011247 | 2014-10-30 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/06/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de bateria debido a que presenta desgaste se instala una nueva se realizan pruebas de funcionamiento quipo funciona correctamente se recomienda dejar cargando el equipo esto con el fin de preservar la vida util de la bateria | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 01/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | 02/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Biomedico1 - Se reliza verificacion de monitor de signos se realiza ajuste de conexion de brazalete a monitor se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo cunciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2022-Senior - Se reemplaza el sensor de pulsioximetría ya que el anterior presentaba falla y no sensa. Se reemplaza por uno nuevo y se en instala en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 07/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2022-Biomedico1 - Se realiza reparacion de pulsoximetro se ajustan conexiones se instala se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | 08/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg ya que presenta desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 11/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/07/2022-Biomedico1 - Se realiza reparacion de pulsoximetro debido a que resortes de ajuste de oximetro se encontraban rotos se instala resortes de ejuste se realiza verificacion de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 11/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 12/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro por uno nuevo debido a q funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | 13/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor de signos y se evidencia Batería con desgaste no recibe carga ,se realiza cambio de batería por una totalmente nueva Se entrega al servicio sin novedad | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 13/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por deagaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 14/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro por desgaste adicionalmente se realiza cambio de brazalete infantil ya que presentaba desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 16/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable ECG el cual presenta desprendimiento de uno de sus latiguillos, este cable ECG (era uno de préstamo reparado anterimente) este cable se presto por un daño similar,se indica al jefe de turno que se deja un monitor de transporte ya que no se cuenta con disponibilidad de cables ECG para su cambio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 18/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/07/2022-Biomedico1 - Se relaiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciina ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 17/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable ECG Se relaciona el cambios de multimed totalmente nueva la cual estaba pendiente por cambio Se entrega sin novedad | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | 18/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2022-Biomedico1 - Se realiza inspeccion del equipo con simulador de signos vitales se evidencia funcionamiento correcto del equipo se explica al personal como se debe ubicar el brazalete a la hora de tomar signos vitales tambien se explica que los pacientes deben tener el brazo descubierto para realizar la toma de tension adecuada el brazalete se encuentra en buenas condiciones se informa al servicio que el equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00015577 | 2014-10-30 | 19/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos Al verificar se evidencia PULSOXIMETRO con tira de ajuste de paciente dañada se realiza cambios de PULSOXIMETRO ya que al momento de realizar la medición al paciente se suelta. Se entrega al servicio sin novedad y recomienda al personal el cuidado y buen uso | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 21/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/07/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 22/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos el cual el pulsoximetro no funciona Se verifica pulsoximetro y se evidencia intermitencia en funcionamiento Se retira el pulsoximetro para su reparación , 22/07/2022-Biomedico2 - Se repara pulsoximetro y se entrega al servicio sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 25/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/07/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de cable ecg se realizan pruebas de funcionamiento con simulador equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 25/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2022-Biomedico1 - Se realiza instalacion de brazalete adulto ya que reportero perdida se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona ok | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 28/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/07/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de brazalete ya que presenta desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00000428 | 2014-10-30 | 02/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Senior - Se realiza cambio de resortes de sujeción de pinza de oximetría ya que se encontraban averiados se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA
BMO-MOSIV-00000122 | 2014-10-30 | 04/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2022-Biomedico2 - Se realiza la verificación de monitor de signos y se evidencia error E003,este error en el manual refiere (revisar batería) Se realiza varias pruebas de batería y no son satisfactoria Se realiza cambio de batería por una totalmente NUEVA Se entrega al servicio sin novedad | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA
BMO-MOSIV-00014801 | 2014-10-30 | 07/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/08/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de oximetria el cual se encuentra con intermitencia,se realiza un ajuste,se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 08/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se realiza instalacion de acoples de nibp se rralizanmpruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | 11/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/08/2022-Senior - Se realiza pruebas del funcionamiento del brazalete y esta en correcto funcionamiento. se dan recomendaciones al personal de la adecuada conexión del brazalte y mangueras | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00000428 | 2014-10-30 | 12/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipó funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 15/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsoximetro ya que se encontro desgastado se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 16/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro por desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | 14/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste, Se instala uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413
BMO-MOSIV-00008127 | 2014-10-30 | 13/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/08/2022-Biomedico2 - Se realizan pruebas de funcionamiento en batería la cual se deja sin conectar y se deja con simulador de NIBP (3min) cada toma de tensiones,ECG (60 FC)Y SPO2(97 %) Se deja con simulación durante 30 minutos y el equipo no se apaga Se recomienda al personal dejar cargando el equipo en las salas de partos cuando no esté en uso,esto con el fin de garantizar la vida útil de las baterías Se entrega sin novedad | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 22/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2022-Biomedico1 - Se realiza verificacion del equipo se evidencia brazalete desgastado se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 22/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/08/2022-Senior - Se revisa el funcionamiento del sensor y presenta interferencia, por tal motivo se reemplaza por un sensor nuevo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 26/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/08/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia intermitencia en el sensor de Spo2 ,se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 26/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro ya que se encontraba desgastado se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00012844 | 2014-10-30 | 27/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro neonatal debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12844 | CC43128792
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 30/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de resortes de ajusté de pulsoximetro se realozan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 05/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de pulsoximetro el cual funciona de manera intermitente se realiza cambio de oxímetro por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 05/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2022-Senior - Se realiza revisión de brazalete y se evidencia que el velcro esta desgastado, se procede a realizar reemplazo de brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio ok. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 07/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/09/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de oxímetro el cual presentaba correa de ajuste rota de adecua correa de ajuste se realizan pruebas con el personal de enfermería equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 07/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/09/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que se encuentra roto se instala uno nuevo equipo funciona correctamente se recomienda el uso adecuado de los accesorios de los equipos | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 12/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion por desgaste,Se encuentra con uno de sus Led dañados | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 12/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/09/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete el cual se encuentra desgastado se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00000174 | 2014-10-30 | 13/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion por desgaste,Se encuentra con cable con fisuras | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | 15/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos el cual reportan el sensor de oximetria,se realiza cambio por fracturas internas de los cables | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 15/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/09/2022-Senior - Se realiza cambio de sensor de sensor adulto, el cual presentaba intermitencia. se reemplaza por uno nuevo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 16/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se retira monitor de signos para su verificación,se realiza limpieza de electro válvulas,se verifica bomba de NIBP la cual no se encuentra funcionando al momento de realizar la toma de tensiones,esta bomba presenta desgaste y se requiere cambio,se realiza ajuste provisional,se realizan pruebas de funcionamiento y no presenta novedad. Se entrega en el servicio y se deja en seguimiento | Válvula | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 19/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/09/2022-Biomedico1 - Se raliza verificación del equipo se realiza cambio de cable ac se realizan pruebas de funcionamiento en batería se evidencia desgaste en la bateria se informa al servicio que se realizara la respectiva solicitud al area de compras del respectivo repuesto se recomienda usar el equipo conectado a la red eléctrica mientra se realiza la adquisición del repuesto | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 23/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/09/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cabke ecg ya que se encontraba desgastado se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 26/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgate | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | 01/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y no presenta novedad, se verifica brazalete y se evidencia desprendimiento de manguera de conexión, este brazalete no tiene reparación y se recomienda el cambio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 05/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2022-Senior - Se realiza revisión del funcionamiento del equipo y se realiza ajuste en el brazalete dejando el equipo en funcionamiento. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | 06/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de saturacion el cual se encuentra con desprendimiento del cable ,este sensor no tiene reparación el cual se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 09/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2022-Senior - Se realiza cambio de brazalete ya que el anterior presenta desgaste en el Velcro. Se entrega uno nuevo. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00016101 | 2014-10-30 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/11/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de acoples de brazaletes con manguera ya que presenta fuga,se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg ya que presenta desgaste en una de sus derivadas se realiza instalación de cable nuevo equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/10/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de sensor de oximetria se evidencia que los pines de conexion se encuentran doblados se informa al servicio y a la coordinadora ya que este accesorio llevaba instalado aproximadamente 20 días de instalado se realiza cambio de oxímetro se deja uno nuevo y se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de usar los equipos biomedicos | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00011247 | 2014-10-30 | 19/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete adulto y neonatal debido a que presentaba desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 20/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete debido a que presenta fuga se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 18/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg ya que presenta desgaste en una de sus derivadas se realiza instalación de cable nuevo equipo funciona correctamente , 20/10/2022-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: Buenos días Se solicita revisión cable EKG monitor reanimación adultos, 20/10/2022-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 44662 | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00000277 | 2014-10-30 | 24/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/10/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete de monitor de signos el cual no funciona,al verificar se encuentra con desgaste se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 25/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/10/2022-Senior - Se realiza cambio de sensor de pulsioximetria y se verifica el funcionamiento del monitor. equipo queda funcional | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 28/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/11/2022-Senior - Se realiza cambio de pulsoximetro, ya que el otro presenta fractura en la pinza | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 31/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/10/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por uno reparado debido a que el q se encuentra en servicio funciona de manera intermitente se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00000361 | 2014-10-30 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 03/11/2022-Biomedico2 - se realiza inspección de monitor el cual: *se encuentra con fractura en carcasa y deterioro en el conector de maguera NIBP, este conector ya se encontraba reparado anteriormente *Al momento de verificar con equipos patrón se evidencia que el equipo se encuentra con desajustado en los parámetros de tensión arterial no invasiva. Se realiza ajuste según manual de fabricante el cual indica: 1.realice ajuste con equipo patrón se realizan pruebas con equipos patrón al equipo, el cual se encuentra fuera de rango nuevamente se verifica el paso a seguir según manual el cual indica: 2.Si el error persiste se requiere cambio de tarjeta Main Board. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA
BMO-MOSIV-00000162 | 2014-10-30 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 03/11/2022-Biomedico2 - se realiza inspección de monitor el cual: *se encuentra con fractura en carcasa y deterioro en el conector de maguera NIBP, este conector ya se encontraba reparado anteriormente *Al momento de verificar con equipos patrón se evidencia que el equipo se encuentra con desajustado en los parámetros de tensión arterial no invasiva. Se realiza ajuste según manual de fabricante el cual indica: 1.realice ajuste con equipo patrón se realizan pruebas con equipos patrón al equipo, el cual se encuentra fuera de rango nuevamente se verifica el paso a seguir según manual el cual indica: 2.Si el error persiste se requiere cambio de tarjeta Main Board. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 31/10/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 10/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro de ebido a que funcionaba de manera intermitente y ya se habua reparado se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 09/12/2022-Senior - Se realiza cambio de cable de ECG | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 09/12/2022-Senior - Se realiza cambio de ECG y multimed, se realiza pruebas con simulador | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | 16/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete de monitor de signos y se cambian acoples de conexión, se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 15/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funcionaba de manera intermitente se realiza instalacion de oxímetro nuevo el cual funciona correctamente se entrega equipo al servicio funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | 20/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion ya que presenta desgaste en su carcasa y resortes de ajustes | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 21/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/11/2022-Senior - Se realiza cambio de pulsioxímetro ya que el anterior presenta intermitencia y no registra valores., 21/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 18/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/11/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro debido a que funciona de manera intermitente se instala equipo nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 21/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/12/2022-Senior - Se realiza revisión de brazalete y se realiza cambio del acople | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | 22/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se verifica sensor neonatal el cual presenta daño en correa de ajuste,este sensor no se puede reparar Se recomienda su cambio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 22/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensores se saturacion de cama 1 y 9 los cuales presentan intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 23/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/12/2022-Senior - Se realiza revisión de brazalete, y se realiza cambio de acople | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 25/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/12/2022-Senior - Se realiza cambio de cables de ECG | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | 28/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de Cable ECG de sala 1,este cable presenta desprendimiento interno de los cables de uno de sus latiguillos, este cable no se puede reparar y se recomienda su cambio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | 28/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete el cual presenta fuga,se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 29/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificación de brazalete el cual se encuentra desgastado se realiza cambio por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento Equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00002832 | 2014-10-30 | 29/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia brazalete con fuga ,sé realiza cambio por uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 2832 | AA88110331
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 07/12/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de botón de encendido ya que presentaba desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Botón de encendido | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 07/12/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de botón de encendido ya que presentaba desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Botón de encendido | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 02/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgate se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | 02/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico1 - Se realiza reparación de oxímetro el cual funciona de manera intermitente se realiza ajuste se realizan pruebas de funcionamiento funciona correctamente sin embargo apenas se cuente con oximetros nuevos se realizara el respectivo cambio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | 09/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/12/2022-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg el cual ya habia Sido reparado se instala cable nuevo equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 15/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/12/2022-Biomedico1 - Se realiza verificacion del equipo se realiza toma de tension arterial se verifica con equipo patro equipo funciona correctamente se realizan pruebas con pacientes equipo funcionando correctamente no se realiza cambio de brazalete se encuenta en buen estado aun | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 20/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de sensor de oximetria por desgaste en cable , 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza el cambio de sensor de oximetria por desgaste en cable | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 30/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/01/2023-Biomedico1 - Se realiza verificade oxímetro el cual funciona de manera intermitente se realiza cambio de sensor se instala uno original se realiza pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 04/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/01/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de oxímetro ya que los resortes de ajuste se encontraron rotos se realiza cambios de resortes se realiza cambio se realizan pruebas funcióna correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | 04/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete pediatríco ya que presenta desgaste. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 05/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete adulto ya que presenta desgaste adicionalmente se realiza verificación con equipo patrón equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 06/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2023-Senior - Cambio de brazalete ya que presenta desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 10/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/01/2023-Senior - Se realiza cambio de pulsioxímetro ya que el anterior presentaba intermitencia. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 12/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de bateria se realizan pruebas de funcionamiento eqipo funciona correctamente se recomienda al servicio dejar el equipo cargando cuando no se encuentre en uso | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 12/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo ynse evidencia: Daño en sensor de saturacion,este sensor no es posible su reparación ya que se encuentra con desprendimiento de conetor que va al monitor. Se realiza cambio por uno totalmente NUEVO Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 12/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/01/2023-Biomedico1 - Se instala brazalete pediátrico segun solicitud se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 16/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor el cual se encuentra con el sensor de saturacion mal instalado(se encuentra forzado en el conector) Se retira sensor del conector y se encuentra pines y carcasa fracturada se requiere cambio de sensor yanquenpor sus daños nones posibles su reparación Se instala sensor de saturacion totalmente NUEVO se entrega sin novedad Se recomienda al personal no retirar el sensor para evitar daños en el equipo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 16/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 17/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que se encuentra con desgaste en el Velcro se instala uni nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 23/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instalanuno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 23/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de pulsador interno del equipo ya que presentaba doblamiento se realiza prubas de funcionamiento equipo enciende y apaga con normalidad se realiza cambio de batería ya que se observa se encontraba con desgaste se entrega al servicio funcionando correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 24/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/01/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente se instalanuno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00000277 | 2014-10-30 | 24/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y no presenta novedad en su brazalete Se realizan pruebas de funcionamiento sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | 23/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia Desgaste en brazalete Se realiza cambio de brazalete totalmente NUEVO | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 23/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia sensor de saturacion en mal estado,al verificar se encuentra con daño en sus cables internos Se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | 26/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se Realiza cambiomde brazalete por desgaste Se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 27/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se encuentra sensor de saturacion sin funcionar Se realiza cambio de sensor totalmente NUEVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00000294 | 2014-10-30 | 26/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro ya que funciona de manera intermitente se instala sensor usado se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 30/01/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ac ya que presenta intermitencia en la conección se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 05/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que presenta fisuras en el cable se instala uni nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | 07/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensir de oximetria por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 08/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete debido a que presenta desgaste se instala uno se realizan pruebas funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 10/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/02/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de acople de manguera de brazalete, Se entrega al servicio sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | 13/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/02/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de brazalete monitor drager el cual se encuentra con fuga de aire se rocimenda hacer el cambio se informa al jefe cordinador de la unidad quirúrgica para solicitar el respectivo brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BDG-MOSIV-00018582 | 2014-10-30 | 12/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 18/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro nuevo se realizan pruebas de funcionamiento eequipo fumciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 18/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 21/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste de la cama 401 Se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016101 | 2014-10-30 | 19/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2023-Biomedico1 - Se realiza inspección general del equipo se procede hace limpieza de conductos internos de aire se cambia brazalete se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | 19/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 25/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/03/2023-Senior - Se evidencia brazalete desagastado, se le informa al jefe del servicio realizar el cambio del brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 27/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro el cual fumciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 06/03/2023-Senior - Se realiza cambio de cable ECG, ya que el anterior presenta intermitencia | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 27/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/02/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo eequipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00002832 | 2014-10-30 | 01/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/04/2023-Senior - Se revisa brazalete y se evidencia que presenta desgaste, se procede a realizar el cambio del brzalete, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 2832 | AA88110331
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 08/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/03/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste , 09/03/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 08/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/03/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste , 09/03/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 09/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/04/2023-Senior - Se revisa brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento y equipo funciona correctamente. se entrega equipo al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 13/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/03/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y se realiza cambio de sensor por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 16/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/03/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y se evidencia daño en acople de manguera con brazalete,Se realiza cambio de acople y se deja sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 17/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/03/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos,el cual reportan sensor dañado,al verificar se encuentra con daño en uno de sus Led y no genera lecturas, Se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 21/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - se realiza cambio de toco sa que no registra actividad se evidencia desgaste en el cableado | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 21/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/03/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia desgaste en su cable,este cable no fue posible su reparación y se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 19/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/03/2023-Biomedico1 - Se raliza cambio de cable ecg ya que presenta fracturas en el cable esto se debe a desgaste ya que la fecha de instalación correspomde a enero 2022 se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | 21/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/03/2023-Biomedico1 - Se realiza instalación de brazalete por desgaste se deja uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 23/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se realiza inspección de brazalete marca drager el cual presenta fuga en la bomba se informa a la jefe que dicho accesorio debe ser solicitado al coordinador de enfermería de la unidad quirúrgica | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | 24/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 27/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/03/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor de signos y se evidencia EKG con desgaste en uno de sus latiguillos ,este cable fue instalado 20/04/2021. Se realiza cambio de cable EKG por uno totalmente nuevo | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | 29/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ECG ya que una de sus derivadas se encuentra funcionando de manera intermitente dicha derivada ya se había reparado en meses anteriores se instala cable nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00015578 | 2014-10-30 | 29/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/03/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 31/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/04/2023-Biomedico2 - Se retira cable de Bis,este cable no genera comunicación con el modulo por lo cual se recomienda el cambio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 05/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/04/2023-Senior - Se realiza cambio de sensor de pulsioximetria por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | 07/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/04/2023-Senior - Se realiza cambio de sensor de pulsioximetria y se realizan pruebas de funcionamiento. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 12/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/04/2023-Senior - Se hace inspección interna del equipo donde se evidencia daño en la bomba se realiza cambio de bomba, se realiza verificación de parámetros donde se evidencia buen funcionamiento, equipo se entrega operativo en el servicio. | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | 16/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/04/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable EKG ,por desgaste | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 20/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/04/2023-Senior - Se realiza verificación del funcionamiento del equipo con equipo patron y se realiza el cambio del brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BDG-MOSIV-00000146 | 2014-10-30 | 25/04/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/04/2023-Biomedico2 - Se verifica sensor y se evidencia pines de conexión doblados Se realiza cambio de sensor de Spo2 por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 146 | SN CC 15117696
BMO-MOSIV-00000122 | 2014-10-30 | 03/04/2023-NO_DEFINIDO - , 28/04/2023-Biomedico2 - se realiza inspección de monitor el cual: *se encuentra con fractura en carcasa y deterioro en el conector de maguera NIBP, este conector ya se encuentra reparado anteriormente *Al momento de verificar con equipos patrón se evidencia que el equipo se encuentra con desajustado en los parámetros de tensión arterial no invasiva. Se realiza ajuste según manual de fabricante el cual indica: 1.realice ajuste con equipo patrón se realizan pruebas con equipos patrón al equipo, el cual se encuentra fuera de rango nuevamente se verifica el paso a seguir según manual el cual indica: 2.Si el error persiste se requiere cambio de tarjeta Main Board. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se genera revisión monitor de signos vitales en el servicio de hospitalización 4to piso, donde se verifica el correcto funcionamiento del pulsioxímetro, se generan pruebas de funcionamiento, quedando equipo Ok. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete a monitor de triage de adulto por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010012 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se genera cambio de cable de poder a monitor de signos vitales, quedando el equipo funcional. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 19/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos vitales, donde se genera cambio de sensor de SPO2 | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00000122 | 2014-10-30 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oxímetria debido a que no registra parámetros se instala sensor nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | 04/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oximetria debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BMO-MOSIV-00011247 | 2014-10-30 | 05/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2023-Senior - Se realiza cambio de sensor de SPO2 por daño en acople de entrada, quedando el equipo funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 |  |  | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | 09/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/05/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oximetria debído a que funciona de manera intermitente se instala monitor nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 11/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/06/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos, evidenciando falla en pinza de saturación, se genera el cambio de pinza, equipo operativo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | 11/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete, ya que el anterior se encuentra desgastado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se realiza verificación evidenciando daño en pinza de SPO2, se efectúa cambio, pruebas funcionales Ok | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 23/05/2023-Senior - Se realiza verificación evidenciando daño en pinza de SPO2, se efectúa cambio, pruebas funcionales Ok | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 24/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2023-Senior - Se revisa y se evidencia cable fracturado, se procede a realizar el cambio del sensor | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 28/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/06/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando falla en pinza de SPO2, se genera cambio de pinza de saturación, equipo quedando operativo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00001204 | 2014-10-30 | 29/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/06/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal por daño de correa de ajuste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 27/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/06/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 30/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/06/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 06/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y no sé encuentra novedad Se recomienda al personal mantener cargando el equipo ya que se encuentra sin carga de batería Se entrega sin novedad | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | 02/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/06/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor y conexiones, evidenciando daño en cable ethernet de comunicación, se solicita al servicio comunicarse con el área de sistema para el cambio o arreglo del cable. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 07/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/06/2023-Senior - Reportan monitor con brazaletes incompletos y sin acoples, se realizan pruebas funcionales y verificación de parámetros con equipos patrón, quedando brazaletes con acoples completos, adicional se entrega brazalete tipo infantil. Equipo funcional | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 13/07/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, el cual presenta daño en conector de cable ac. Se genera el cambio del cable de poder, equipo queda operativo en el servicio. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | 07/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/06/2023-Biomedico1 - Se realiza inspección de monitor se evidenca desgate de baterias se realiza instalación de baterías nuevas se recomienda al personal mantener el equipo conectado cuando no requieran hacer traslados esto con el fin de presentar la vida util de la batería | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 12/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se encuentra con sensor de saturacion adulto con resortes de pinza fracturados Se realiza cambio de sensor de saturacion,por solicitud del servicio (3B) se entrega SENSOR NEONATAL total mente nuevo Se dejan recomendaciones al personal del buen uso y cuidado de los accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | 13/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia desgaste el brazalete, al momento de insuflar se desprende el velero Se realiza cambio de brazalete por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | 13/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos transporte y se evidencia desgaste el brazalete neonatal, al momento de insuflar se desprende el velero Se realiza cambio de brazalete NEONATAL por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 13/07/2023-Senior - Se genera revisión de equipo evidenciando intermitencia en luz de la pinza de SPO2. Se realiza cambio de pinza de saturado, equipo quedando operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 21/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de saturacion y se evidencia desgaste en el cables y esto ocasiona mal funcionamiento Se realiza cambio de sensor de saturacion por uno totalmente NUEVO,se dejan recomendaciones del cuidado de los accesorios Se entrega sin novedad ¦ | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 22/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensore de saturacion y se evidencia con pines de conexión a monitor doblados,se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo ¦ | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | 26/06/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/07/2023-Biomedico1 - Se realiza instalación de acople manguera brazalete nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 04/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/07/2023-Senior - Se procede a revisar monitor y brazalete del equipo evidenciando desgaste natural por uso, se realiza cambio de brazalete adulto, equipo queda operativo para toma de tensión arterial. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 07/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/07/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro ya que presenta intermitencia se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetros con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Bloqueo | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetros con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores. Equipo funcionando correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores. Equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 14/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 13/07/2023-Senior - Se genera revisión de equipo, evidenciando desgaste en cable de ECG, se realiza cambio de cable, pruebas operativas ok. Equipo queda operativo en el servicio. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00015298 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BMO-MOSIV-00015789 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00018226 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410
BMO-MOSIV-00018226 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00016098 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199
BMO-MOSIV-00016098 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00015790 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435
BMO-MOSIV-00015574 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437
BMO-MOSIV-00015574 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00015576 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Bomba de tensión | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 24/07/2023-Senior - Se realiza cambio e instalación de bomba de tensión no invasiva, se realizan pruebas de parámetro con analizador programando diferentes valores, equipo funcionando correctamente | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | 21/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 04/08/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 01/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/08/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidencia daño en la clavija del cable ac del equipo. se procede a realizar cambio de de cable ac, equipo quedar cargando y funcional en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 01/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/08/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos, evidenciando intermitencia y baja luminosidad en pinza de saturación, se procede a hacer el cambio de la pinza, equipo queda operativo en el servicio | Baja | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 09/11/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de batería totalmente Nueva Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 04/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable EKG Totalmente Nuevo,se realiza cambio ya que se encuentra con uno de sus latiguillos fracturados | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00008132 | 2014-10-30 | 03/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, al verificar presenta fuga en unión de bomba con maguera | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 08/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete en compañía del jefe Diego Garzon | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 09/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/08/2023-Senior - Se evidencia falla e intermitencia en pinza de SPO2, se realiza cambio de pinza a equipo, quedando operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 10/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/09/2023-gbayona - Se realiza cambio de cable ECG, ya que el anterior presenta desgaste. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00015588 | 2014-10-30 | 12/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete en compañía del jefe Diego Garzon | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 28/08/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo, evidenciando brazalete en malas condiciones, se procede a cambiar brazalete de toma de tensión arterial, equipo funcional | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 28/08/2023-Senior - Se realiza verificación de equipo, evidenciando brazalete en malas condiciones, se procede a cambiar brazalete de toma de tensión arterial, equipo funcional | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 17/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/08/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza, presentando intermitencia en su uso, se cambia pinza de saturación, dejando equipo en revisión por posible daño en la terminal de conexión entre la pinza y el monitor. Se realizan pruebas de funcionamiento, equipo queda operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00018987 | 2014-10-30 | 09/10/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (El parámetro de medición del módulo BIS pierde su medida de manera intermitente). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que, en el momento del cambio de pacientes, la lectura del módulo BIS se pierde. Esta falla se debe al mal funcionamiento del software del equipo. Se realiza actualización de software, solucionando la falla reportada. Adicionalmente, se evidencia que la lectura del parámetro BIS no se realiza de forma correcta si no se usa los sensores específicos para cada paciente (adulto, pediátrico y neonatal). Se debe realizar el uso de este tipo de sensores. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111
BMO-MOSIV-00018987 | 2014-10-30 | 09/10/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (El parámetro de medición del módulo BIS pierde su medida de manera intermitente). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que, en el momento del cambio de pacientes, la lectura del módulo BIS se pierde. Esta falla se debe al mal funcionamiento del software del equipo. Se realiza actualización de software, solucionando la falla reportada. Adicionalmente, se evidencia que la lectura del parámetro BIS no se realiza de forma correcta si no se usa los sensores específicos para cada paciente (adulto, pediátrico y neonatal). Se debe realizar el uso de este tipo de sensores. Se realizan pruebas de funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 28/08/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando daño evidente en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, equipo funcional | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 28/08/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando daño evidente en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, equipo funcional | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 22/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/08/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo y brazalete, evidenciando desgaste, se realiza cambio de brazalete por uno nuevo, equipo queda funcional en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 28/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/08/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando rotura en pinza de SPO2, se procede a realizar cambio de pinza de saturación, equipo funcional, queda en revisión por fluctuación en toma de saturación de oxigeno | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | 28/08/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de SPO2 a equipo, el cual queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | 28/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable EKG de sala 5 el cual reportan mal funcionamiento,al verificar se evidencia multimed con humedad y esto genera intermitencia en su funcionamiento Se realiza cambio de multimed por una de bakup y se deja sin novedad | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste en su velcro | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste en su velcro | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/08/2023-Senior - Se realiza revisión de tensiómetro, evidenciando manguera cedida, se realiza ajuste de manguera quedando brazalete operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | 29/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desprendimiento del velcro | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00007539 | 2014-10-30 | 30/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/09/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591
BMO-MOSIV-00016100 | 2014-10-30 | 30/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/08/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando daño en pinza de spo2, se procede a generar el cambio del dispositivo, equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 30/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 31/08/2023-Senior - Durante la revisión del equipo se evidencia daño en pinza de SPO2, se realiza cambio por pinza nueva, pruebas funcionales satisfactorias, equipo operativo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 05/10/2023-Senior - Se evidencia daño en pinza de SPO2, se realiza cambio de pinza, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 05/10/2023-Senior - Se evidencia daño en pinza de SPO2, se realiza cambio de pinza, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 31/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | 02/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste , Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 04/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/09/2023-Senior - Se revisa monitor, evidenciando intermitencia en pinza de spo2, se realiza cambio de periférico, quedando operativo el equipo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | 03/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor evidenciando desajuste y daño en el puerto de ingreso de pinza de spo2, se retira monitor del servicio para arreglo interno, se ajuste el puerto de spo2, equipo queda funcional. Sin embargo de le recomienda al servicio no manipular las entradas de los cables de monitoreo ya que pueden ser ingresados de manera errónea y dañar los puertos | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 05/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Senior - Se evidencia monitor con falla e intermitencia en pinza de spo2. se cambia pinza por una nueva. equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 12/09/2023-Senior - Durante ronda en el servicio se evidencia monitor sin sensor de saturación de oxigeno, se reporta al jefe del área, el cual informa que el sensor no se encuentra y debe ser repuesto. Por correo de la Jefe Sandra Ochoa se instala nueva pinza de SPO2 en el monitor, equipo queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 12/09/2023-Senior - Durante ronda en el servicio se evidencia monitor sin sensor de saturación de oxigeno, se reporta al jefe del área, el cual informa que el sensor no se encuentra y debe ser repuesto. Por correo de la Jefe Sandra Ochoa se instala nueva pinza de SPO2 en el monitor, equipo queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 30/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/09/2023-Senior - Durante el mantenimiento preventivo se evidencia pinza de spo2 con caucho desgastado, se realiza cambio por pinza de saturación nueva | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 07/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/09/2023-Senior - Pinza de SPO2 se encuentra fallando, se realiza cambio de pinza, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 13/09/2023-Senior - Brazalete presenta desajuste y deterioro en la manguera generando fuga, además, velcro totalmente desgastado, se realiza cambio de brazalete, equipo operativo, permanece en el servicio. | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, equipo queda operativo en el servicio | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 14/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-gbayona - Se realizo el cambio del conector de la manguera de NIBP ya que por desgaste el resorte se encontraba roto y no acoplaba con el brazalete. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 15/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/09/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando daño por desgaste, se realiza cambio de brazalete y se realizan pruebas de funcionamiento, equipo operativo en el servicio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 19/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/09/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando desconexión de la batería, se procede a destapar parte trasera del equipo, se reconecta batería, y se deja cargando monitor, equipo queda funcional en el servicio | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Pinza de SPO2 presenta intermitencia, se realiza cambio de pinza de SPO2, equipo queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 25/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/09/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza spo2 evidenciando rotura en caucho protector, se cambia pinza spo2, quedando equipo operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete por deterioro. | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00010598 | 2014-10-30 | 29/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete adulto, el cual presenta desgaste en el velcro | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 05/10/2023-Senior - Equipo presenta daño en la pinza, se evidencia desprendimiento de conector a cable, se realiza cambio por pinza nueva, ya que por el desprendimiento de la terminal la pinza no queda funcional | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 05/10/2023-Senior - Pinza presenta cable interno expuesto, esta fractura puede ser causada por una pisada con la camilla o que quedo oprimida con algún objeto, Se realiza cambio por pinza spo2 nueva, equipo funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 05/10/2023-Senior - Pinza presenta cable interno expuesto, esta fractura puede ser causada por una pisada con la camilla o que quedo oprimida con algún objeto, Se realiza cambio por pinza spo2 nueva, equipo funcional. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 27/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/09/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza, evidenciando rotura leve en el caucho, se deja en seguimiento para cambio en días posteriores. , 05/10/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de spo2, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/10/2023-Senior - Cambio de pinza se realiza bajo la solicitud 51532. Se revisa equipo, evidenciando normalidad en su operación. Se recomienda al persona realizar eliminación de data tomada de los equipos ( apagando y prendiendo equipo o dando de alta al paciente), esto con el fin de liberar la memoria que genera la trazabilidad de los datos y que para futuras mediciones reduzca el tiempo de la toma de los parámetros. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BDG-MOSIV-00018582 | 2014-10-30 | 09/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2023-Biomedico2 - Se realiza instalación de acople de brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 10/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/10/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo y brazalete, evidenciando desgaste en velcro del brazalete, se realiza cambio por brazalete nuevo, se realizan pruebas operativas, equipo queda funcional en el servicio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (fisura en la carcasa del módulo de SpO2). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la carcasa del módulo de SpO2 presenta una fisura en el extremo inferior cerca al cable del sensor. Se debe realizar el cambio de esta carcasa, sin embargo, no se dispone de un numero de parte independiente. El caso será remitido a fabrica. Esta fisura no afecta el funcionamiento y lectura del parámetro de SpO2, el módulo trabaja correctamente. El monitor puede seguir siendo usado bajo estas condiciones mientras se realiza el cambio de la parte afectada. EQUIPO OPERATIVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 23/10/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (fisura en la carcasa del módulo de SpO2). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la carcasa del módulo de SpO2 presenta una fisura en el extremo inferior cerca al cable del sensor. Se debe realizar el cambio de esta carcasa, sin embargo, no se dispone de un numero de parte independiente. El caso será remitido a fabrica. Esta fisura no afecta el funcionamiento y lectura del parámetro de SpO2, el módulo trabaja correctamente. El monitor puede seguir siendo usado bajo estas condiciones mientras se realiza el cambio de la parte afectada. EQUIPO OPERATIVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 15/11/2023-Senior - Se realiza de brazalete neonatal al servicio, equipo se encuentra funcional | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 21/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/10/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor de signos y se evidencia brazalete con perforación en la bomba, Se realiza cambio de brazalete por uno totalmente nuevo y se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de spo2 por falla en el conector distal, se entrega sensor de spo2 al servicio nuevo, queda equipo operativo, se recomienda no halar los cables | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00016099 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de spo2 por falla en el conector distal, se entrega sensor de spo2 al servicio nuevo, queda equipo operativo, se recomienda no halar los cables | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 25/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/10/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor, evidenciando fractura en puerto de conexión de pinza de spo2, adicional se evidencian terminales de la pinza dobladas, posible daño causado por una mala conexión por parte del usuario, se realiza reparación de fractura y arreglo de las terminales de la pinza. Equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 30/10/2023-Senior - Desgaste en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas, queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 27/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/10/2023-Senior - Se realiza cambio de brazalete en el servicio, quedando equipo operativo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 30/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/10/2023-Senior - Se evidencia brazalete desgastado y con daño en el velcro. Se realiza cambio por uno nuevo, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 30/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/10/2023-Senior - Se evidencia daño en pinza de saturación, se realiza cambio por pinza nueva, pruebas operativas ok, equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 30/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/11/2023-Senior - Daño en pinza de SPO2 Se realiza cambio de pinza por daño en el cable en la parte proximal y rotura de carcasa Se entrega pinza nueva al servicio, se deja operativo el equipo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00000174 | 2014-10-30 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 16/11/2023-Biomedico2 - Se realiza inspección de monitor el cual: Se encuentra con fractura en carcasa y deterioro en el conector de maguera NIBP y en el conector interno de carga del equipo (este conector ya se encontraba reparado anteriormente) Al momento de verificar con equipos patrón se evidencia: el equipo se encuentra con desajustado en los parámetros de tensión arterial no invasiva. Se realiza ajuste según manual de fabricante el cual indica: 1. Realice ajuste con equipo patrón se realizan pruebas con equipos patrón al equipo, el cual se encuentra fuera de rango nuevamente se verifica el paso a seguir según manual el cual indica: 2. Si el error persiste se requiere cambio de tarjeta Main Board. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA
BMO-MOSIV-00000150 | 2014-10-30 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 16/11/2023-Biomedico2 - Se realiza inspección de monitor el cual: Se encuentra con fractura en carcasa y deterioro en el conector de maguera NIBP y en el conector interno de carga del equipo (este conector ya se encontraba reparado anteriormente) Al momento de verificar con equipos patrón se evidencia: el equipo se encuentra con desajustado en los parámetros de tensión arterial no invasiva. Se realiza ajuste según manual de fabricante el cual indica: 1. Realice ajuste con equipo patrón se realizan pruebas con equipos patrón al equipo, el cual se encuentra fuera de rango nuevamente se verifica el paso a seguir según manual el cual indica: 2. Si el error persiste se requiere cambio de tarjeta Main Board. Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 15/11/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza por intermitencia en la lectura, se entrega pinza nueva, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 04/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/11/2023-Biomedico1 - Se realiza verificación de monitor de signis vitales el cual reportan no toma tension arteria se verifica brazalete y manguera de nibp se realiza cambio de acocle y ajuste de conexión se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | 08/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/11/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor por desgaste ya qu presenta reptura de correa de ajuste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | 09/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/11/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se encuentra con desgaste por su uso, se realiza cambio por uno totalmente Nuevo Se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 14/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/11/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 15/11/2023-Senior - Equipo no toma tensión arterial, se realiza revisión interna y externa, se ajustan mangueras y terminales, se realiza pruebas operativas satisfactorias, equipo queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015817 | 2014-10-30 | 17/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/11/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 18/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de sensor de saturación, evidenciando rotura de las fibras internas, servicio indica que el día sábado la pinza se enredo entre las ruedas del carro y se halo, por eso se evidenciar la rotura de los cables internos. Se realiza cambio de pinza, pruebas operativas ok, equipo queda funcional en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 17/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor y brazalete, evidenciando fuga en brazalete pediátrico. Se realiza cambio por brazalete nuevo, se realiza prueba de toma de tensión en paciente, equipo queda operativo en el servicio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 20/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza de spo2, evidenciando fallas en su funcionamiento, se realiza cambio de la misma, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de cable de sensor de ECG evidenciando rotura de las fibras en terminal LA. Se realiza cambio por un sensor nuevo, equipo queda operativo en el servicio. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de cable de sensor de ECG evidenciando rotura de las fibras en terminal LA. Se realiza cambio por un sensor nuevo, equipo queda operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 20/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/11/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza de saturación, evidenciando daño en luz de la pinza, se realiza cambio de pinza, pruebas funcionales ok, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor y pinza, se evidencia daño en la pinza de spo2, se realiza el cambio, pruebas funcionales ok. equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Se realiza revisión de monitor y pinza, se evidencia daño en la pinza de spo2, se realiza el cambio, pruebas funcionales ok. equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo y cable ac, evidenciando fractura en cable, lo cual esta generando chispa, se realiza cambio de cable ac por uno nuevo. Equipo queda funcional, y su batería en proceso de carga | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo y cable ac, evidenciando fractura en cable, lo cual esta generando chispa, se realiza cambio de cable ac por uno nuevo. Equipo queda funcional, y su batería en proceso de carga | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 28/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/11/2023-Biomedico1 - Se realiza inspección de accesorios el cual presenta doblamiento en pin de conexión se informa al servicio la novedad se intenta realizar desdoblamiento de pines el caul no fue posible realizar se realiza cambio de oxímetro se instala uno nuevo se informa al servicio que se debe tener precaución a la hora de manipular los accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 01/12/2023-Senior - Se realiza cambio de batería, por cumplimiento de vida útil de la anterior. Se deja en proceso de carga de batería nueva Equipo queda funcional en el servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 01/12/2023-Senior - Se realiza cambio de batería, por cumplimiento de vida útil de la anterior. Se deja en proceso de carga de batería nueva Equipo queda funcional en el servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 01/12/2023-Senior - Se realiza cambio de batería, por cumplimiento de vida útil de la anterior. Se deja en proceso de carga de batería nueva Equipo queda funcional en el servicio. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00010008 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Brazalete tipo adulto presenta fuga. Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo, se programa monitor en modo adulto. Equipo queda operativo en el servicio | brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | 05/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 07/12/2023-Senior - Se realiza traslado de monitor de signos vitales, por cambio de ubicación del servicio. Se deja anclado monitor a la base para evitar caídas- Equipo funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 06/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion ,se realizan pruebas y se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 11/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/12/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00014211 | 2014-10-30 | 06/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable AC,Se entrega sin novedad | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 21/12/2023-Senior - Pinza de SPO2 se encuentran con emisión de diodo directa, Esto posiblemente ocasionado por fractura interna. Se realiza el cambio por una nueva, Equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 21/12/2023-Senior - Pinza de SPO2 se encuentran con emisión de diodo directa, Esto posiblemente ocasionado por fractura interna. Se realiza el cambio por una nueva, Equipo queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 12/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/12/2023-Biomedico1 - Se realiza instalación de brazalete el cual fue extraviado se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 15/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se entrega con fuga,se informa al jefen del servicio para realizar el cambio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 17/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - .Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo, 22/12/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor Neonatal el cual presenta ruptura de correa de ajuste de paciente se entrega uno totalmente Nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 08/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/12/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00013420 | 2014-10-30 | 22/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/12/2023-gbayona - Esta pendiente la instalacíón de la tapa de monitor, ya que se esta consiguiendo de algún equipo que haya tenido baja, puesto que para estos equipos no se consiguen repuestos actualemnte, 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: TAPA DE PUNTO DE CONEXIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CONSULTORIO 2 (URGENCIAS GINECO) NO SE EVIDENCIA. SERIAL #013420, 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 52404, 11/03/2024-Senior - se realiza instalación de tapa de monitor la cual había sido extraviada , 13/06/2024-Senior - Se cierra con OT 2024-688 | Baja | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | 19/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/12/2023-Biomedico2 - Se realiza instalación de brazalete totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | 19/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/01/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 20/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/12/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 20/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/12/2023-Biomedico1 - se realiza verificación de oximetro se evidencia que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente , 20/12/2023-Biomedico1 - Se realiza cambio de pinza de oxímetria debido a que funciona de manera intermitente se instala una Nueva equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 21/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/12/2023-Senior - Se realiza revisión de pinza de spo2, evidencia falla en diodo de luz, se realiza cambio de pinza de SPO2 por una nueva, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de cable AC por uno nuevo, equipo queda operativo en el servicio | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de brazalete adulto, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete adulto | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de brazalete adulto, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 22/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/12/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de SPO2 en el servicio, ya que anterior pinza en el cable conector presenta rotura por aprisionamiento, equipo queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de brazalete adulto, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete adulto | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de brazalete adulto, equipo queda operativo en el servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 25/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/12/2023-Senior - Se realiza cambio de pinza de SPO2 por una nueva, equipo queda funcional en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00000174 | 2014-10-30 | 24/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/01/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de manguera de brazalete, se realizan pruebas y se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA
BDG-MOSIV-00018582 | 2014-10-30 | 02/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/01/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 04/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/01/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de brazalete totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pinza de SPO2 adulto, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BMO-MOSIV-00014800 | 2014-10-30 | 09/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pinza de SPO2 adulto, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 09/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/01/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de tapa lateral de monitor de signos la cual se encuentra con su soportes de ajuste fracturados,se instala tapa de un equipo anteriormente dado de baja | Baja | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 11/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/01/2024-Senior - Se realiza revisión de pinza de SPO2 evidenciando daño en led, se realiza cambio de pinza por una nueva, equipo queda operativo en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 29/01/2024-Senior - Pinza de SPO2 se encuentra con fallas, se realiza cambio por una pinza nueva. El equipo queda funcional en el servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 12/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/01/2024-Senior - Brazalete se encuentra deteriorado, se realiza cambio por uno nuevo, equipo queda funcional en el servicio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 14/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/01/2024-Senior - Se evidencia pinza de SPO2 sin luz infrarroja, se procede a cambiar pinza por una nueva, se realizan pruebas funcionales, equipo quedando operativo en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 09/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/01/2024-Senior - Se realiza cambio de brazalete pediátrico en el servicio. Equipo queda operativo en el servicio. Monitor queda en seguimiento es cuestión de su funcionamiento. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 17/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/01/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete debido a que el velceo se despegó se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 19/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/01/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de saturación ya que presenta desprendimiento en la parte distal del sensor se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 22/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/01/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oxímetria debido a que funciona de manera intermitente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00015297 | 2014-10-30 | 21/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion por desgaste Se instala uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 30/01/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (el monitor exterior se reinicia). Se realiza revisión general del equipo, evidenciando que uno de los componentes eléctricos internos presentaba desajuste en su conexión. Esto ocasionaba que el monitor se reiniciara de forma intermitente. Se realiza desarme del equipo (sellos de garantía abiertos). Se realiza ajuste del componente eléctrico suelto y rearmado del equipo. Este procedimiento soluciona la falla reportada. Se realizan pruebas de encendido y funcionamiento general con éxito. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 26/01/2024-Senior - Se realiza traslado de monitor de signos vitales al centro medico, consultorio 208. Se realiza instalacion de equipo en base metalica y ajustado con tornillos. Equipo queda anclado a la base, operativo y funcional. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 29/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2024-Senior - Se evidencia pinza de sop2 directa. Se realiza cambio de pinza de SPO2 por una nueva, Equipo queda funcional en el servicio. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 30/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2024-Senior - Se evidencia brazalete desgastado, se realiza instalacion de uno nuevo, equipo funcional | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | 30/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de pulsoximetro y se evidencia intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por desgaste Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00002836 | 2014-10-30 | 31/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/02/2024-gbayona - Se cambio, 05/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de pulsoximetro y se evidencia intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por desgaste Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 31/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2024-gbayona - Se realizo el cambio del brazalete ya que se encontraba desgastado | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste en su clabe,se instala uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 06/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/02/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable AC ,se realiza ajuste de conector con cable. Se entrega sin novedad | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 09/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 09/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oximetria debido a que funciona de manera intermitente se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 12/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debudo a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00001210 | 2014-10-30 | 12/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste en el velcro se instala uni nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 1210 | 96A01118
BMO-MOSIV-00000280 | 2014-10-30 | 12/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/02/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor de signos y se evidencia fuga en el brazalete, al verificar se encuentra que el brazalete no coincide con la referencia utilizada para estos monitores (se encuentra brazalete de 2 vías y para estos monitores se requiere brazalete de 1 vía) Se informa al coordinador de enfermería Se entrega uno totalmente nuevo para no afectar al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 14/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor el cual es intermitente en su funcionamiento,se realiza cambio por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 19/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que se encontraba desgastado se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00011418 | 2014-10-30 | 23/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 23/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | 24/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y se evidencia fuga en brazalete,se instala un brazalete totalmente nuevo y se realizan pruebas de funcionamiento sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 26/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete neonatal por desgaste se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 26/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/02/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg debido a que oresenta ruptura en una de sus derivadas se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 28/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se verifica monitor y se evidencia que el brazalete anteriormente instalado no se encuentra,fue instalado en otro monitor y el que se encuentra actualmente tiene fuga en su bomba . Se realiza cambio de brazalete por uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 23/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 12/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor y presenta intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 19/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/03/2024-Senior - se realiza cambio de pulsoximetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 15/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg el cual se encontro con fisuras en el cable se evidencia que la ruptura se debe al desgaste se realian pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | 08/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oximetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00010010 | 2014-10-30 | 15/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/03/2024-Senior - se realiza cambio de brazalete adulto por uno nuevo se realiza verificación equipo funciona correctamente sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro el cual funciona de manera intermitente se realiza cambio por uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 22/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 20/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/03/2024-Senior - se realiza cambio de oximetro debido a que funciona de manera intermitente y presenta desgaste en la correa de ajuste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 25/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que el que de necontraba indtalado se enviara por garantía se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/03/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico1 - Se realicambio de brazalete debido a que presenta desgaste se instala uno nuevo equipo fumciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 05/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de brazalete el cual presenta desgaste en el Velcro se realiza cambio por uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 27/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable AC debido a que una de las terminales de conexión a la toma de red eléctrica se parte se instala cable ac nuevo equipo funciona correctamente sin novedad | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 05/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable EKG por uno totalmente nuevo. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 30/04/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (falla de comunicación del monitor maestro con el monitor remoto). Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la comunicación entre las dos pantallas es intermitente, La pérdida de señal es notable. Se realiza revisión del sistema de comunicación evidenciando que la distancia entre los monitores y del modem transmisor es grande, debido a esto se pierde la señal. Como medida correctiva se iniciará el proceso de reubicación del modem DTU, cambiando la antena que comunica a esta parte con el monitor maestro, esto con el fin de mejorar la estabilidad de la señal. Las demás funciones del equipo trabajan correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | 09/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/04/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de sensor se evidencia intermitencia en el cable se realiza cambio por uno nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00015592 | 2014-10-30 | 15/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/04/2024-Senior - Actualizar activo, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza el cambio de cable EKG por un total mente nuevo | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 22/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/04/2024-Senior - Revisar placa del activo, 22/04/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete debido a que presenta desgaste en el velcro se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funcionando correctamente | Reposicion | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BDG-MOSIV-00018582 | 2014-10-30 | 24/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza realiza cambio de sensor de saturacion | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014
BMO-MOSIV-00000120 | 2014-10-30 | 24/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de batería por una totalmente nuevo | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 120 | AAW07220463SA
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 24/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de saturacion el cual presenta desgaste en su tira de ajuste,se requiere cambio ya que no permite fijar al pacientes, realiza cambio por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/05/2024-Senior - Realizar revisión del activo fijo del equipo, 03/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg debido a que la derivada LL presenta intermitencia esto se debe al desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 02/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de conector de pulsoximetro de monitor de signos,se realiza cambio de pulsoximetro el cual al realizar pruebas no funciona Se entrega sin novedad y se dejan recomendaciones del cuidado de los accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico2 - Se realizan verificación de monitor de signos y no se evidencia fallas ,se realiza el cambio de brazalete ya que se encuentra con desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 06/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se realiza cambio de cable AC, se recomienda al personal realizar el reporte de tomas eléctricas para su reparación, se dejan recomendaciones de realizar la carga de la batería cuando no esté en funcionamiento | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 30/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que presenta desprendimiento del encauchetado se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 08/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia uno de sus Led en mal estado en el sensor de oximetri,se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 14/05/2024-Senior - Se realiza revisión general del equipo evidenciando que la comunicación entre las pantallas está completamente perdida. Se realiza verificación de los monitores, direcciones IP, configuración y reinicio de la MAC, sin embargo, esto no restablece la conexión. Esta falla se puede deber al mal funcionamiento del DTU (modem inalámbrico) o las tarjetas WLAN de los monitores. El caso sigue abierto y en revisión. Se realiza cambio de modulo analizador de gases mPGM completo, por uno nuevo, con el fin de mejorar las lecturas de CO2. Se realiza verificación de valores medidos con el nuevo módulo encontrándolos dentro del rango normal. La lectura de CO2 con pacientes queda bajo seguimiento para verificar el comportamiento del nuevo módulo. Las demás funciones del equipo trabajan correctamente. EQUIPO PARCIALMENTE OPERATIVO | Baja | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 09/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos y se evidencia intermitencia en sensor de oximetria,se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BDG-MOSIV-00018581 | 2014-10-30 | 15/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste, se entrega sin novedad , 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste, se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 22/05/2024-Senior - Se evidencia que la antena que emite la señal del monitor maestro presentaba daño físico en su estructura interna, esto provocaba que no se tuviera una comunicación entre las pantallas. también pudo haber generado una intermitencia en la transmisión de señal reportada con anterioridad. Se realiza cambio de antena por una nueva. Los monitores ahora se comunican correctamente. Adicionalmente, con el fin de mejorar la estabilidad de la señal se instalaron cables extensores que permiten que el DTU (modem) quede más cerca del monitor remoto y la antena que ingresa a la sala de resonancia pueda tomar mejor la señal. Se realizaron pruebas de comunicación con el resonador en funcionamiento con éxito. La transmisión de señal entre las pantallas es estable. Se evidencio que durante procedimiento las imágenes del resonador presentaban ruido, se realizó revisión del monitor evidenciando que este, se encontraba conectado a una toma blanca de corriente que posiblemente genera ruido a través de la tierra a la que esta aterrizada. Se realiza desconexión del monitor de la toma y funcionamiento del resonador solucionando la falla del ruido en las imágenes. Se recomienda hacer uso del monitor con batería durante los procedimientos debido a que la toma de corriente no garantiza una buena estabilidad en la tierra. La duración de la batería con carga completa es de 6,5 horas. Como medida preventiva el equipo queda bajo seguimiento para analizar la estabilidad de la señal y lectura de datos de CO2. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Antena | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 17/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion, al verificar con simulador presenta intermitencia en uno de sus Led , 04/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion, al verificar con simulador presenta intermitencia en uno de sus Led | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00000277 | 2014-10-30 | 16/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/05/2024-Senior - REVISAR ACTIVO, 20/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA
BMO-MOSIV-00018225 | 2014-10-30 | 14/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/05/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de acocir de brazalete debido a q no se encuentra en el servicio se instala acople nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente , 23/05/2024-Biomedico1 - instalación de acople de brazalete | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405
BMO-MOSIV-00000282 | 2014-10-30 | 20/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos, se evidencia cable AC dañado,se realiza cambio del cable y el equipo se deja sin novedad,se recomienda al personal de mantenimiento verificar toma corriente ya que presta desajuste , 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos, se evidencia cable AC dañado,se realiza cambio del cable y el equipo se deja sin novedad,se recomienda al personal de mantenimiento verificar toma corriente ya que presta desajuste | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 282 | AAW07220460SA
BMO-MOSIV-00001204 | 2014-10-30 | 21/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos, se evidencia sensor de oximetria con Led en mal estado ,se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor de signos, se evidencia sensor de oximetria con Led en mal estado ,se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G
BMO-MOSIV-00008134 | 2014-10-30 | 22/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste , 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete adulto por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155
BMO-MOSIV-00000289 | 2014-10-30 | 07/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza ajuste de conexiona de cable ecg al monitor se realiza verificación de latigillos se realizan pruebas de funcionamiento con simulador de ecg equipo funciona correctamente servicio recibe el equipo funcionado correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 10/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 24/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete pediatrico por desgaste , 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete pediatrico por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636
BMO-MOSIV-00012793 | 2014-10-30 | 27/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de oximetria,este cambio se realiza ya que reportan daño por paciente , 05/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de oximetria,este cambio se realiza ya que reportan daño por paciente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 29/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/06/2024-Biomedico2 - Se Realiza cambio de brazalete por desgaste ,Se instala uno totalmente nuevo, se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 30/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/05/2024-Biomedico1 - Se realiza instalación de manguera y brazalete de nibp se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00014801 | 2014-10-30 | 27/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Senior - Verificar activo, 31/05/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de oxímetro y se realiza ajuste de conexión se realiza verificación equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801
BMO-MOSIV-00016098 | 2014-10-30 | 28/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/05/2024-Senior - Revisar activo fijo, 31/05/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por desgaste se instala uno nuevo equipo funcona correctamente se realiza entrega al servicio | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199
BMO-MOSIV-00011417 | 2014-10-30 | 05/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Senior - Se realiza revisión de monitor de signos se evidencia fuga en brazalete, en la parte distal inferior, lo que imposibilita las tomas de tensión arterial, se realiza cambio de brazalete 1 vía adulto, junto con conector NIBP macho y hembra, se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330
BMO-MOSIV-00000277 | 2014-10-30 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y se recomienda al personal mantener conectado el equipo cuando no esté en funcionamiento ya que él equipo se encuentra descargado y sus baterías no están cargando | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 05/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/06/2024-Senior - Se realiza revision de monitor de signos, se evidencia daño en velcro de brazalete,lo que impide una toma correcta de tensión arterial, se realiza cambio de brazalete 1 Vía. Equipo funcionando correctamente. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00015211 | 2014-10-30 | 05/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de pulsoximetro neonatal, se dejan recomendaciones del buen uso de los accesorios | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 10/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/06/2024-Senior - se realiza Verificación, se evidencia daño en el sensor Spo2 debido aun daño interno del cableado, Se realiza cambio del Sensor por uno nuevo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 12/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/06/2024-Senior - Se retiro monitor de signos con carro de transporte, Se baja a la oficina de ingeniería biomédica, se desamanta monitor de carro de transporte, se entrega al área de mantenimiento el carro de transporte y se deja en custodia el monitor de signos. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015199 | 2014-10-30 | 12/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/06/2024-Senior - Se realizo retiro de moniotor de signos de consultorio 5, e instalación y pruebas de funcionamiento, del equipo, en el consultorio 1. Equipo funcionando correctamente. | Cable AC | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293
BMO-MOSIV-00013491 | 2014-10-30 | 14/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de pulsoximetro, el cual presenta desgaste en su carcasa y presenta fisuras en la misma,se realiza cambio de sensor por uno totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303
BMO-MOSIV-00008129 | 2014-10-30 | 16/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/06/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo se evidencia equipo operativo, se realizan pruebas de batena y funciona correctamente. | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646
BMO-MOSIV-00018226 | 2014-10-30 | 17/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de pulsoximetro y se evidencia que se encuentra mal empatado y sus pines internos dañados Se realiza instalación de un sensor totalmente nuevo | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 18/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/06/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete el cual se encontraba desgastado se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 18/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 18/06/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realzan pruebas equipo funciona correctamente se realiza entrega al servicio win novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 23/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/06/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste,Se instala uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00009877 | 2014-10-30 | 25/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/06/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecgnpor desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857
BMO-MOSIV-00018226 | 2014-10-30 | 27/06/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/07/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste,Se instala uno totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza reparación Se realiza pruebas y no presenta novedad,este sensor queda pendiente para cambio,(pendiente por entrega de compras ) | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 08/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/07/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de equipo se evidencia correa de ajuste de oxímetro rota se realiza cambio de oxímetro se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega equipo al servicio sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 09/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que se encontró roto el cable se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 08/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/07/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de brazalete se realiza ajuste de conexión configuración de monitor equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 11/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/07/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de tidas las habitaciones de alta dependencia que cuenta con monitor se valida el estado del brazalete funcionan correctamente se informa al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 29/07/2024-Biomedico1 - Se realiza instalcion de bateria se entrega bateria totalmente cargada se recomienda al servicio mantener el equipo conectado a la red electrica cuando no se este usando el monitor. Se realiza entrega del equipo funcionado correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00000287 | 2014-10-30 | 15/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 14/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078
BDG-MOSIV-00015947 | 2014-10-30 | 12/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que presenta desgaste en el Velcro se instala uno nuevo funciona equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525
BMO-MOSIV-00013422 | 2014-10-30 | 17/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de Spo2, ya que se encuentra uno de sus Led dañados | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291
BDG-MOSIV-00016824 | 2014-10-30 | 17/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/07/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor y no se evidencia daño en sensor de Spo2, se deja en seguimiento | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584
BMO-MOSIV-00003845 | 2014-10-30 | 19/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 22/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00019475 | 2014-10-30 | 23/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941
BMO-MOSIV-00015590 | 2014-10-30 | 29/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de Spo2, ya que se encuentra uno de sus Led dañados | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 29/07/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/07/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 02/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/08/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | 05/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2024-Biomedico2 - Se verifica monitor y se evidencia que esta sin carga de batería, se realiza conexión a la red eléctrica,para verificar la buena carga de la batería. Se deja 2 horas realiza la carga de la batería y sé realizan pruebas de funcionamiento de la batería Al realizar las pruebas no presenta novedad y no se apaga. Se dejan recomendaciones al personal de dejar el equipo cargando y verificar la buena conexión a la red eléctrica con los indicadores del monitor Se entrega sin novedad | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00015594 | 2014-10-30 | 03/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se encuentra con desgaste en su bomba interna,se informa al coordinador de enfermería ya que el realiza la solicitud a compras | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 09/08/2024-Senior - Se realiza revisión del equipo por problema reportado (durante el procedimiento de resonancia se evidencia un ruido en la imagen, generado por un artefacto que por revisión del proveedor del resonador es producido por la antena que se encuentra dentro de la sala que transmite la información a la pantalla auxiliar). Se realiza revisión general evidenciando que la transmisión del monitor funciona correctamente, sin embargo, como acuerdo con la institución se programara una visita en conjunto con el proveedor del resonador para verificar y buscar una posible reubicación de la antena. También se realiza la configuración de los colores de los parámetros y curvas para facilitar la visualización del monitor maestro desde el exterior de la sala. Se realiza retiro de la antena que se encontraba dentro de la sala y que se reporto como origen del ruido en los exámenes. El equipo queda bajo seguimiento. Las demás funciones del equipo trabajan correctamente. | Baja | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | 06/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion ya que presenta intermitencia en su funcionamiento Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BMO-MOSIV-00018226 | 2014-10-30 | 03/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor neonatal ya que presenta intermitencia en su funcionamiento Se entrega sin novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410
BMO-MOSIV-00009065 | 2014-10-30 | 09/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente , 12/08/2024-Biomedico1 - Se reliza verificacion de cable ecg el cual no presenta lectura de parámetros se evidecia desgaste de cable se realiza cambio se hacen pruebas correspondientes equipo funcionando correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589
BMO-MOSIV-00015467 | 2014-10-30 | 12/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion el cuál al verificar se encuentra con intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por uno totalmente NUEVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | 14/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste ..se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BMO-MOSIV-00015578 | 2014-10-30 | 16/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion el cuál al verificar se encuentra con intermitencia en su funcionamiento,se realiza cambio de sensor por uno totalmente NUEVO | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | 16/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/08/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de wensor de oximetria ya que presenta ruptura de correa de ajuste lo cual no permite realizar ajuste al paciente se instala un sensor nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 16/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/08/2024-Biomedico1 - Se realiza inspección inicial del equipo se evidencia que el botón de encendido de encuentra averiado se realiza despiece se realiza cambio de boton de encendido se realiza ajuste de carcasa se realiza cambio de sensor de oximetria se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010553 | 2014-10-30 | 18/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor con simulador de ECG ,se evidencia que uno de sus latiguillos se encutra dañado ,se realiza el cambio y se entrega sin novedad | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790
BMO-MOSIV-00000284 | 2014-10-30 | 23/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 28/08/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable EKG de monitor de signos y se evidencia cable cable de latiguillos desgastado..se realiza el cambio por uno totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333
BMO-MOSIV-00015448 | 2014-10-30 | 26/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/08/2024-Senior - Se realizo revisión del equipo, se evidencia daño en conexiones de sensor de Spo2, se realza cambio del mismo, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo queda operativo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 03/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patro equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BDG-MOSIV-00016767 | 2014-10-30 | 30/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza entrega de brazalete y pulsoximetro neonatal debido a que la atención de maternidad se tralada al quinto piso se recomienda el uso adecuado de los accesorios | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 22/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de cable ecg debido a que una de sus derivadas se encuentra sin registro de parámetro se instala cable nuevo equipo funciona correctamente | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 05/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste Se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00013421 | 2014-10-30 | 09/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que fue insertado de manera incorrecta se evidencia doblamiento de los pines de conexión se informa al personal el correcto uso de los accesorios se informa a la coordinadora de urgenciologos se instala sensor nuevo equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 10/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de batería debido a que la bateria que se encontraba instalada estaba presentando perdida de autonomía. Se realizan pruebas de funcionamiento se informa al servicio que se debe dejar cargando el equipo por 4 horas continuas. Se recomienda al servicio dejar el equipo cargando cuando no se encuentre en uso. se realiza entrega al servicio para su respectiva limpieza y desinfección equipo funciona correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | 12/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - 'Se realiza verificación de cable EKG y se realiza cambio por uno totalmente nuevo ,se dejan indicaciones del buen uso | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | 09/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable EKG por desgaste ,se dejan recomendaciones del buen uso del cable | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664
BMO-MOSIV-00014951 | 2014-10-30 | 13/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/09/2024-Biomedico1 - se realiza cambio de brazalete se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297
BMO-MOSIV-00015575 | 2014-10-30 | 13/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste, Se entrega sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399
BMO-MOSIV-00010013 | 2014-10-30 | 21/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor de saturacion por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455
BMO-MOSIV-00009874 | 2014-10-30 | 18/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/09/2024-Biomedico1 - Se reliza cambio de brazalete adulto ya que presentaba desgaste se realiza cambio se realiza pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257
BMO-MOSIV-00018992 | 2014-10-30 | 03/10/2024-Senior - Se realiza entrega e instalación de tarjeta (Central Interface Board P/N: 8620136) suministrada por fabrica con el fin de mejorar la lectura del parámetro de capnografía (CO2). Se realiza desarme del equipo y cambio de la parte. Se realiza retiro de modulo mPGM que se encontraba instalado como prueba. Se realiza instalación del modulo del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento general, pruebas con software de servicio, pruebas de lectura del parámetro de CO2 con éxito. La lectura mostrada mejora considerablemente. Los valores mostrados son mas verídicos. El equipo queda bajo seguimiento para verificar la lectura de este parámetro en procedimientos con pacientes. El equipo cumple con los parámetros para ser usado en pacientes. EQUIPO OPERATIVO | Tarjeta de voltajes | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 30/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/09/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 02/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable EKG y se encuentra latiguillo blanco ,este cable no es posible su reparación y se requiere el cambio,el personal indica que fue dañado al momento de traslado del paciente a camilla | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | 04/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/11/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 08/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00010596 | 2014-10-30 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de cable ECG por desgaste en el cables | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 10/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de saturacion y no presenta novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BDG-MOSIV-00016825 | 2014-10-30 | 10/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 10/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 16/10/2024-Biomedico1 - Se cierra con la solicitud 57224 | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 05/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Biomedico1 - se realiza cambio de oximetro debido a que se encuentra en corto el diodo led se realiza cambio de oximetro equipo funciona correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00018987 | 2014-10-30 | 17/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se verifica cable ECG y se evidencia desgaste en material de recubrimiento del cable ,se realizan pruebas y no presenta novedad, se deja en seguimiento. | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 17/10/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 01/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 07/10/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oxímetro debido a que se encuentra fractura en el cable se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 22/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BMO-MOSIV-00019475 | 2014-10-30 | 23/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/10/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que el Velcro de ajuste se encontro desgastado se instala uno nuevo se realizan pruebas equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 24/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/10/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de sensor de oximetria debido a que presenta intermitencia en el cable se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | 27/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de sensor de saturacion y no presenta novedad | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 01/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - se realiza reparacion de sensor de oximetría debido a que se encontraba con intermitencia se ajusta cableado se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio que se realizara la respectiva solicitud del accesorio nuevo al área de compras , 01/11/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro por uno reparado mientras llegan accesorios nuevos al hospital | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00014097 | 2014-10-30 | 06/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/11/2024-Senior - Se evidencia daño en sensor de oximetría, se verifica conexión, donde se evidencia ruptura del cable derivado del deterioro del accesorio, se realiza cambio del mismo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo operativo. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292
BFE-INCUB-00008124 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de esquineros nuevos y barandas, se realiza verificación de funcionalidad mecanismo el cual funciona correctamente&#x0D; Se recomienda tener precaución a la hora de manipular y transportar la incubadora &#x0D; Se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Cable AC | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486
BOR-MICOT-00006068 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, estado físico del equipo donde se verifican lentes internos, foco y control de dioptría, se realiza verificación de iluminaciones estáticas, se verifica estado de carcasas, limpieza general, se realiza verificación de funcionamiento del equipo con la novedad de que uno de los bombillos se encuentra dañado.&#x0D; el equipo queda funcionando con bombillo de respaldo, se entrega el equipo al servicio en buen estado para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Bombillo | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909
BOR-MICOT-00006068 | 2014-10-30 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 08/07/2022-Biomedico1 - OBSERVACIONES Se realiza revisión general del equipo, estado físico y funcional del equipo donde se verifica tubo binocular el cual presenta una macha la cual no permite que la visual no sea la adecuada para los procedimientos realizados, se procede a realizar el despiece del tubo binocular hasta llegar al lente que presenta la mancha se procede a realizar limpieza del lente luego de esto se evidencia que la mancha persiste, por tal motivo no es posible mejorar la calidad de la óptica, adicional mente la fibra óptica de conducción de luz se encuentra desgastada lo cual no permite que la iluminación sea la adecuada. Segun lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909
BOR-MICOT-00006068 | 2014-10-30 | 07/12/2022-NO_DEFINIDO - , 03/01/2023-Biomedico1 - Se realiza revisión general del equipo, estado físico y funcional del equipo donde se verifica tubo binocular el cual presenta una macha la cual no permite que la visual no sea la adecuada para los procedimientos realizados, no es posible mejorar la calidad de la óptica, adicional mente la fibra óptica de conducción de luz se encuentra desgastada lo cual no permite que la iluminación sea la adecuada. Segun lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909
BEF-NEVER-018219 | 2014-10-30 | 24/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/01/2024-Biomedico1 - Se realiza insde la nevera en el momento de llegada el equipo no se encuentra con alarmas la temperatura se encontro en 4.8 se realizo apartura de puerta para validar en que temperatura se encendía la unida de refrigeracion la unidad se encuende a una temperatura de 7.2 grados arranca a trabajar hasta llegar a una temperatura de 2 grados funcionamiento de unidad en optimas condiciones se dejara en seguimiento el equipo | Baja | Nevera | 18219 | P 4881
BMO-DOPPL-00015707 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 21/05/2020: Se realiza por parte de Miguel Hernández de Novatécnica revisión del equipo y evidencia que requiere cambio de pilas, se realiza el cambio y el equipo queda funcionando correctamente. | Bateria | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019
BMO-DOPPL-00015707 | 2014-10-30 | 13/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de toco y se evidencia sin pin de ajuste de banda, Se realiza cambio de tapa de toco la cual se encuentra con pin de ajuste,esta tapa se cambia con anteriormente dado de baja | Baja | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019
BMO-DOPPL-00015707 | 2014-10-30 | 29/04/2022-Novatecnica - Se realiza cambio de transductor por uno totalmente nuevo, se entrega con recomendación de cuidado del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio el equipo operativo y funcional. Se adjunta reporte de servicio | Transductor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019
BMO-DOPPL-00015707 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección del equipo el cual presenta fractura en el cable del transductor el cual no funciona adecuadamente, se informa que el equipo será retirado del servicio debido a que requiere transductor nuevo el cual será solicitado al área de compras para su respectivo correctivo | Transaductor | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019
BMO-DOPPL-00014821 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pilas a Doppler fetal. Equipo funciona correctamente. | Doppler fetal | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020
BDG-ECOGR-00018820 | 2014-10-30 | 11/10/2023-Senior - Se toma estudio llenando los campos de nombre de paciente, apellido, ID y estudio a realizar. Se toman videos e imágenes y se almacenan correctamente. Al momento de seleccionar el dispositivo a exportar se reconoce correctamente pero verificando la información no se crea la carpeta sonoexport ni se ve algún archivo que se guarde. Se intenta en compresiones diferentes de JEPG y BMP pero no se observa que la información se exporte. Se intenta de igual manera con estudios anteriores, usando USBs de diferentes capacidades en formato FAT32 y NTF pero no es posible realizar la exportación de la información. Se toma información del sistema y se documenta el problema para consultar con el fabricante que proceso se debe seguir | Cable AC | Ecografo | 18820 | Q609N4
BDG-ECOGR-00018820 | 2014-10-30 | 11/10/2023-Senior - Se toma estudio llenando los campos de nombre de paciente, apellido, ID y estudio a realizar. Se toman videos e imágenes y se almacenan correctamente. Al momento de seleccionar el dispositivo a exportar se reconoce correctamente pero verificando la información no se crea la carpeta sonoexport ni se ve algún archivo que se guarde. Se intenta en compresiones diferentes de JEPG y BMP pero no se observa que la información se exporte. Se intenta de igual manera con estudios anteriores, usando USBs de diferentes capacidades en formato FAT32 y NTF pero no es posible realizar la exportación de la información. Se toma información del sistema y se documenta el problema para consultar con el fabricante que proceso se debe seguir , 23/02/2024-gbayona - Se realiza prueba de exportación de paciente Ajoveco creado en el sistema con varias imágenes. Se conecta usb de 16GB y el proceso de exportación es satisfactorio creando la carpeta SonoExport y una subcarpeta co el nombre del paciente. Para que este proceso sea satisfactorio el examen debe estar en finalizado, ya que, no sería posible la exportación de imágenes. | Cable AC | Ecografo | 18820 | Q609N4
BAN-VIDEO-00015742 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de estado general externo del equipo, el cual se evidencia la pantalla con manchas de humedad. &#x0D; Se realiza revisión general externa del estado del display, se procede a realizar cambio del mismo.&#x0D; Se realizan pruebas de encendido con diferentes valvas, display en funcionamiento ok.&#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Display | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288
BAN-VIDEO-00015742 | 2014-10-30 | 26/06/2024-Senior - Se realiza entrega de hoja curva numero 3 nueva, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se recomienda el cuidado de los accesorios. | Hoja curva numero 3 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288
BDG-TROMB-00014904 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se evidencia que el cargador no esta dando el voltaje adecuado para que el equipo encienda por lo que se realiza comunicación con el proveedor quien trae un cargador nuevo y este se instala en el equipo dejándolo funcionando.&#x0D; &#x0D; | Cargador | Tromboelastografo | 14904 | S011706894
BDG-TROMB-00014904 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, ajuste de conectores y tarjetas, ajuste de altura, alineación E test y calibración verificación de software, se inicializa trabajando bien. Se pasan pruebas controles &#x0D; Se adjunta lista de chequeo de mnto preventivo y registro del mantenimiento&#x0D; &#x0D; Equipo funcionando correctamente&#x0D; &#x0D; *************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2022/02/01&#x0D; **************************&#x0D; | Baja | Tromboelastografo | 14904 | S011706894
BDG-TROMB-00014904 | 2014-10-30 | 02/05/2022-NO_DEFINIDO - , 13/05/2022-Novatecnica - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma se realiza limpieza general ajuste de conectores y tarjetas verificación de software ajuste de altura alineación etest y calibración se inicializa trabajando ok se prueba pasando controles equipo funciona correctamente se adjunta reporte de servicio | Baja | Tromboelastografo | 14904 | S011706894
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 12/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/11/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que presenta desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506
BCC-ELCBI-00015082 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de electro bisturí el cual reportan que realizo un corto, al verificar el equipo no se evidencia rastros de quemaduras internas ni externas, se realizan pruebas de funcionamiento y no presenta errores ni calentamiento, se realiza verificación de cables bipolar el cual se utilizo y se evidencia que le cable presenta un corto, este cable es un accesorios y se recomienda cambio | Cable | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX
BCC-ELCBI-00015478 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - *Se realiza verificación del equipo y al encenderlo el equipo arroja error 191,192,193 al 197, al verificar el manual indica: (diagnostico interno interruptor de mano o pedal de corte atascados) &#x0D; *se procede a verificar el equipo internamente y se evidencia carcasa de panel de control fracturada, &#x0D; *se verifica tarjetas internas y se evidencias filtración de humedad, esto ocasiono interferencia en las tarjetas y presencia de oxido en los componentes electrónicos.&#x0D; *Se procede a realizar limpieza de tarjetas electrónicas con presencia de humedad,&#x0D; *se realizan pruebas de funcionamiento las cuales presenta interferencia en la tarjeta del panel de control.&#x0D; *se realiza cambio de tarjeta del panel de control por una de soporte, se realizan pruebas de funcionamiento y no presenta novedad en el funcionamiento &#x0D; *Por último, se realizan pruebas de potencia con analizador de electrocirugía las cuales no presentan novedad &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte &#x0D; | Interruptor | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 05/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza cambio de transductor reparado, este equipo es el monitor fetal de transporte. Equipo funciona correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 26/05/2020: Se realiza verificación del equipo y se evidencia desgaste, se realizará gestión para el cambio.&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza revisión de monitor fetal se hace cambio del transductor de frecuencia uterina, y se genera plan de acción para realizar la revisión de todos lo monitores fetales. Informe entregado al jefe Diego Garzón para su verificación. Se asocia a la solicitud 21989 | Transductor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza cambio de transductor de ultrasonido a monitor fetal. Equipo funciona correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisi+on de equipo en servicio, conexión de cable AC y conector. Equipo funciona correctamente. | Cable AC | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 21989&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: FAVOR REVISAR TOCO DE MONITOR FETAL FIJO DE CAMA # 06 DE SALA DE TRABAJO DE PARTOS, PARTIDO PARTE SUPERIOR&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza cambio de transductor de ultrasonido a monitor fetal. Equipo funciona correctamente. | Toco | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00000172 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 31050&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: SE REPORTA TOCO DE MONITOR FETAL DE CAMA No 6 DEL AREA DE TRABAJO DE PARTO,EL CUAL NO REPORTA FETOCARDIA&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 31/03/2021: Se retira el equipo del servicio para ser revisado en el área de ingeniería biomédica.&#x0D; &#x0D; Se cierra solicitud con OT, ya que se encuentra pendiente su diagnostico final&#x0D; &#x0D; 06/07/2021: &#x0D; 1.Se verifica monitor fetal el cual al encenderse presenta un error (E1) (172), se verifica manual de servicio e indica un procedimiento para solucionar el error 1. Se realiza configuración de los parámetros en modo servicio, se procede a reiniciar el equipo (el equipo persiste con el error).&#x0D; 2.Se realiza cambio de memoria SRAM, se procede a configurar los parámetros en modo servicio y se realiza el reinicio del equipo 8 al encenderlo persiste el error. &#x0D; 3. El manual indica como ultimo (si el error persiste cambie tarjeta Main board). Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo | Baja | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA
BMO-MONFE-00003628 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de equipo con toco reparado, equipo funciona correctamente. | Toco | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA
BMO-MONFE-00003628 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega al servicio de ata dependencia transductor de ultrasonido nuevo, se dan las recomendaciones respectivas del caso para su buen uso y prolongar su vida util | Transductor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA
BMO-MONFE-00003628 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de transductor por daño, equipo queda funcionando correctamente, se dan recomendaciones al servicio para preservar el cuidado de los accesorios de los equipos. | Transductor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA
BMO-MONFE-00003628 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo y se encuentra cable AC dañado. &#x0D; Se realiza cambio del mismo y el equipo queda cargando correctamente.&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Cable AC | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA
BMO-MONFE-00003628 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de transductor de actividad uterina (TOCO) nuevo ya que el que se encontraba en el servicio presentado daño en componentes internos por desgaste, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorio equipo funcionando correctamente.&#x0D; &#x0D; SE ADJUNTA REPORTE | Transductor | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA
BMO-MONFE-00007146 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 29/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza ajuste y cambi de transductor de monitor fetal. Queda funcionando correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA
BMO-MONFE-00007146 | 2014-10-30 | 12/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 13/06/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de transductor de monitor fetal, y se evidencia que no cuenta con el pin de ajuste a banda, sé retira transductor para su reparación. , 13/06/2022-Biomedico2 - Se realiza el ajuste de pin de transductor, al realizar pruebas, el pin se suelta, por el daño en su tapa donde soporta el pin no es posible su reparación. Se realiza cambio de tapa de transductor, es posible este cambio ya que se encuentra tapa de transductor dado de baja anteriormente. | Baja | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA
BMO-MONFE-00007146 | 2014-10-30 | 30/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal el cual genera ruido en el transductor, se evidencia fractura en el cables internos Se realiza cambio de transductor por uno reparado anterimente Se recomienda al personal el cuidado y buen uso de los accesorios | Transductor | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA
BMO-MONFE-00007146 | 2014-10-30 | 28/08/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/09/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de toco de actividad uterina el cual se encuentra con cable fracturado,se realiza cambio de Toco por uno totalmente Nuevo | Cable | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA
BMO-MONFE-00007146 | 2014-10-30 | 18/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad , 22/12/2023-Biomedico2 - -Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Toco | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA
BMO-MONFE-00007673 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Esta solicitud esta duplicada por lo cual se cierra esta orden de servicio ya que se va a trabajar sobre la orden de servicio 20520. Por favor no colocar la misma solicitud en mantenimiento y biomédica. | Baja | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA
BMO-MONFE-00007673 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 06/05/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se realiza limpieza de conexiones. y realiza el cambio de transductor reparado. Equipo funciona correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA
BMO-MONFE-00007673 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de transductor de frecuencia intrauterina por desgaste. Se recomienda tener precaución a la hora de manipular los accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias | transductor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA
BMO-MONFE-00007673 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de impresora de monitor fetal debido a que informan que no imprime, se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo funciona ok | Corretivo menor | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor fetal, se encuentran pines de toco doblados por lo cual se ajustan, se realza nuevamente instalación de este accesorio, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Toco | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de toco por daño en el cable del conector | Toco | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de transductor de monitor fetal. Equipo funciona correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de toco reparad,Se hacen pruebas y equipos funcionan correctamente. | Cable AC | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | 20/12/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/12/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de TOCO de actividad uterina, al verificar se encuentra que el accesorio no presenta comunicación con el monitor Se realiza cambio de TOCO totalmente nuevo Se entrega sin novedad | Toco | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00007841 | 2014-10-30 | 31/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/11/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de transductor ,se realiza cambio por uno ya reparado anterior mente Se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad Se recomienda al personal no golpear los accesorios ya que presenta daño en pin de ajuste | Transductor | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA
BMO-MONFE-00010027 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 19/06/2020: Se realiza cambio de transductor de actividad uterina. Equipo funciona correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA
BMO-MONFE-00010027 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de transductor de ultrasonido a monitor fetal por uno nuevo, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Transductor | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA
BMO-MONFE-00010027 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia monitor fetal con falla de toco por desgaste. &#x0D; Se realiza cambio de toco al equipo y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; RECOMENDACIÓN: &#x0D; Se informa al servicio que se debe tener precaución con los cables y no dejar golpear los accesorios del monitor fetal. | Cable AC | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA
BMO-MONFE-00010027 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza mantenimiento preventivo y se evidencia ERROR 171 E2 se consulta con manual de servicio e indica que es un error de encendido. &#x0D; Se realiza ajuste de conector de adaptador &#x0D; Se realiza cambio de adaptador de voltaje&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y error persiste&#x0D; Se procede a realizar el cambio de memoria SRAM y se ajustan parámetros&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y no presenta mejoría el error persiste.&#x0D; Por lo descrito anteriormente se recomienda dar de baja el equipo. &#x0D; | Baja | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA
BMO-MONFE-00011315 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación del equipo y se realiza cambio de transductor de ultrasonido ya que el que tenia se encontraba muy desgastado en el cable, se realiza limpieza de la impresora, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente y realiza la impresión de forma adecuada. | Transductor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA
BMO-MONFE-00011315 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de transductor de monitor fetal el cual se encuentra con fractura en pin de ajuste a banda, se realiza cambio de tapa donde se encuentra pin.&#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Transductor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA
BMO-MONFE-00011315 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de tapa de transductor fetal, se realiza el cambio ya que no se encuentra con pin de ajuste | Transductor | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA
BMO-MONFE-00011287 | 2014-10-30 | 18/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/10/2023-Biomedico2 - Se realiza cambio de transductor ,se realiza cambio por uno ya reparado anterior mente Se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega sin novedad | Transductor | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 14/04/2020: Se realiza revisión de los monitores fetales 7841, 11315 y 14848 por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, donde se evidencia daño en transductor de frecuencia uterina, se realiza cambio de transductor. Equipo funcionando correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de toco de actividad uterina, este se encuentra reparado. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo en el servicio | Toco | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | 11/05/2022-Novatecnica - Se verifica monitor fetal el cual se encuentra con daño en el piñón del rodillo de la impresora, se retira y se hace cambio por uno que se tiene en ingeniería biomédica se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Piñon | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | 14/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/01/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitores fetales y se evidencia intermitencia en transductores de frecuencia,estos transductor no es posible su reparación ya que el cable presenta múltiples fracturas internas. Se realiza cambio de transductor totalmente nuevo,se entrega sin novedad | Cable | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 20873&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: BUENOS DIAS. SE REPORTA MAL USO DEL MONITOR FETAL CON ACTIVO FIJO 007841 DE LA SALA DE TRABAJO DE PARTO POR PARTE DE LOS MEDICOS QUE SON LOS UNICOS QUE LOS USAN&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 14/04/2020: Se realiza revisión de los monitores fetales 7841, 11315 y 14848 por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, donde se evidencia daño en transductor de frecuencia uterina, se realiza cambio de transductor. Equipo funcionando correctamente. | Transductor | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BMO-MONFE-00014448 | 2014-10-30 | 09/12/2022-Senior - Se realiza cambio de transductor de frecuencia y toco | Transdcutor y toco | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa fallo de display, se realiza cambio de cable conexión, se realiza pruebas de&#x0D; funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se recomienda el uso de detergente con control de espuma para lavado mecánico, ya que el usado en el equipo genera demasiada espuma, lo&#x0D; cual puede generar daños en la bomba de recirculación y demás elementos del equipo. | Cable | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se asiste al hospital y se verifica donde esta la fuga reportada, se evidencia que la manguera de la bomba de drenaje tiene la abrazadera suelta&#x0D; causando el goteo, se desmonta manguera y se evidencia que la válvula check está en mal estado porque se cristalizó y se rompió, se&#x0D; recomienda cambiarla, al momento de hacer la verificación del equipo se encontró que por el desagüe hay ingreso de vapor proveniente del sistema de desagüe de los esterilizadores, se informó a Ing Miguel quien a su vez informó a departamento de infraestructura, también se estáevidenciando que por la condensación del vapor hay oxidación en la parte baja del equipo, se recomienda dar solución a este problema de ingreso de vapor debido a que está generando humedad a los circuitos eléctricos lo que puede causar un daño severo y desgaste a las diferentes piezas.&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento ciclo # 149 con resultados satisfactorios.&#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; | Baja | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 31/01/2023-Senior - Se realiza instalación de panel de control, funcionando normalmente; se realiza ciclos de prueba pero no es posible, ya que la palanca de cierre de puerta de carga no funciona por desgaste en la pieza de agarre de los seguros, es necesario su reemplazo para continuar con las pruebas d funcionamiento. También se observa daño en sensor de novel de detergente y falta tuerca de filtro de drenaje. Es necesario el reemplazo de las partes solicitada para continuar con las pruebas de funcionamiento con el mantenimiento preventivo. | Panel de control | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza instalación de tarjeta PACS 300, se realiza programación de parámetros de lavado, termo desinfección, ingreso de agua, dosificación de jabón, tiempos de desinfección y secado, programa P1 Lavado Corto. Se realiza pruebas de funcionamiento y se observa que el jabón que utiliza la institución genera bastante espuma, generando fallo por presión de bomba; se baja dosificación al máximo, y se realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se recomienda el uso de detergente con control de espuma para lavado mecánico, si se reemplaza el jabón es necesario nuevamente la programación de dosificación y temperatura de lavado. También se recomienda la capacitación de usuario al personal del servicio. Se entrega funcionando y a satisfacción. | Tajeta | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 23/01/2025-Senior - Los usuarios reportan fuga de agua por el costado izquierdo de la maquina. Se realiza revision y no se evidencia ningun daño visible en las mangueras, racores ni valvula, se llena la camara hasta el nivel programado y se hace prueba de funcionamiento desde el menu de salidas digitales, de esta manera se encuentra que la fuga es por desgaste de la carcaza de la bomba de recirculacion, debido al desgaste se recomienda cambiar la bomba de recirculacion, se realiza reparacion provisional mientras se cambia el repuesto solicitado. Nº ciclos 1550. Se deja el equipo funcionando. | Carcasa | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 17/03/2023-Senior - Se continua proceso de diagnostico y puesta en marcha de la lavadora . para eliminar el fallo (Nivel Bajo dosf 2), se hace revisión para verificar que haya suficiente producto en el recipiente , se revisa funcionamiento de los sensores de nivel de producto, se revisa cableado desde los conectores de los sensores hasta la tarjeta de control, todo se encuentra normal, se realizan pruebas de activacion y desactivacion de los sensores y se evidencia que funcionan de manera normal , el error no puede ser eliminado y en el menú de entadas digitales todos los parámetros aparecen desactivados , se intenta solucionar fallo haciendo cold star , también se recarga el software del equipo sin resultados positivos, de manera aleatoria el error se elimino y se pudo iniciar ciclo de trabajo,durante el proceso el equipo presenta fallo por (LL abierto 9 , se confirma la alarma y se finaliza el ciclo, después de hacer el proceso nuevamente se genero fallo por (Nivel bajo dosif 2), después de un lapso de tiempo nuevamente se puede eliminar, el fallo aparece de manera aleatoria impidiendo que el equipo funcione . SE recomienda cambiar tarjeta de control para poder habilitar el equipo, también se debe camboiar filtro HEPA cumplio su vida util . ( cambiado 14-07-2020 | Sotfware | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 23/01/2025-Senior - Los usuarios reportan fuga de agua por el costado izquierdo de la maquina. Se realiza revision y no se evidencia ningun daño visible en las mangueras, racores ni valvula, se llena la camara hasta el nivel programado y se hace prueba de funcionamiento desde el menu de salidas digitales, de esta manera se encuentra que la fuga es por desgaste de la carcaza de la bomba de recirculacion, debido al desgaste se recomienda cambiar la bomba de recirculacion, se realiza reparacion provisional mientras se cambia el repuesto solicitado. Nº ciclos 1550. Se deja el equipo funcionando. | Fuga | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 10/08/2023-Senior - Se realiza instalación de tarjeta PACS 300, se realiza programación de parámetros de lavado, termo desinfección, ingreso de agua, dosificación de jabón, tiempos de desinfección y secado, programa P1 Lavado Corto. Se realiza pruebas de funcionamiento y se observa que el jabón que utiliza la institución genera bastante espuma, generando fallo por presión de bomba; se baja dosificación al máximo, y se realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se recomienda el uso de detergente con control de espuma para lavado mecánico, si se reemplaza el jabón es necesario nuevamente la programación de dosificación y temperatura de lavado. También se recomienda la capacitación de usuario al personal del servicio. Se entrega funcionando y a satisfacción. | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 26/09/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa fuga de agua por manguera de drenaje de cámara a bomba de drenaje, se realiza ajuste a abrazaderas y se realiza pruebas de funcionamiento, sin fuga observarse fuga de agua. Se entrega funcionando y a satisfacción | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 09/10/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa que la maguera de la bomba de circulación se encuentra rota, se reemplaza por nueva provisionalmente, hasta el reemplazo de la manguera original de fabrica, se reemplazan abrazaderas nuevas y se corrige fuga de agua. También se observa que el detergente genera demasiada espuma, se recomienda a la institución que al bajar la carga biológica del instrumental antes de ingresar a la termodesinfectora, retire el detergente que se usa para este procedimiento. Se entrega equipo funcionando a satisfacción. | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 01/11/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se descarga logs de error, donde se evidencia múltiples fallos por error F33 Incorrect temperature in washing chamber, se realiza medición de elementos de resistencia de cámara, observando daño de dos de tres elementos abiertos. Es necesario el reemplazo de la resistencia, para el correcto funcionamiento del equipo. Se reemplaza Filtro Hepa nuevo, Numero de ciclos N° 245 Equipo fuera de servicio, pendiente reemplazo de partes solicitas para el correcto funcionamiento del equipo | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 30/11/2023-Senior - Se realiza la instalación de los repuestos solicitados en visitas anteriores con pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Ciclo de prueba # 252 Se entrega la lavadora funcionando. Se evidencia que el agua caliente está ingresando con una temperatura de 35°C | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 21/12/2023-Senior - Se realiza verificación general de funcionamiento, se observa que el equipo se encuentra con fuga de agua por los empaques de puerta por exceso de espuma y desgaste en empaques. Se realiza verificación de dosificación de detergente 4 ml por litro de agua, de acuerdo a fabricante de detergente. Se observa que en el uso diario de lavado del equipo, el operario ingresa el instrumental con el jabón con el que se baja la carga biológica directamente a la termodesinfectora, generando mas dosificación y con un jabón que no cuenta con control de espuma. Se recomienda el uso de canastillas perforadas y jabón con control de espuma. También se recomienda por parte de la institución, la verificación de la presión de ingreso de agua caliente, la cual esta muy baja y puede ocasionar fallos de llenado lento. Según fabrica la presión de ingreso de agua fría y caliente debe ser de 100 kPa a 800 kPa, para el correcto funcionamiento del equipo Numero de ciclos: 275 Se realiza pruebas de funcionamiento en vació con resultados satisfactorios. | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BSD-LAVAD-00013284 | 2014-10-30 | 30/01/2025-Senior - Se entrega funcionando y a satisfaccion. - Ciclo de prueba N° 1573,1574,1576 - Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción Se continua con verificación y acompañamiento en funcionamiento de termodesinfectora, observando mal procedimiento por parte de operador al cerrar las puertas, generando fallos en el fucnionamiento del equipo. Se realiza capacitación de buenas practicas de uso del equipo a el Ing. Johan. Se recomienda que la institución, identifique el breaker de la UPS que alimenta la parte de control de la termodesinfectora, el cual no fue ubicado. Se realiza pruebas funcionamiento con resultados satisfactorios | Cable AC | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | 17/11/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable ECG de sala 13 el cual presenta desprendimiento interno de los cables de uno de sus latiguillos Este cable no es posible su reparación Se recomienda su cambio | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | 05/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/07/2022-Biomedico1 - se realiza cambio de cable por desgaste se entrega cable nuevo adjunto se encuentra el reporte de entrega | Cable | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cables de ECG nuevo en monitor de signos vitales. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente. | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se realiza verificación de cables ECG. Equipo queda funcionando correctamente. | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE ACCESORIOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO.&#x0D; VERIFICACION DE PARAMETROS EKG, SPO2, NIBP, BATERIA, PRUEBAS PASANDO SATISFACTORIAMENTE.&#x0D; MODULO E-PSMP-01 S/N 6891337, E-ENTROPY-00 S/N 6908204.&#x0D; &#x0D; **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO A PUNTO DE VENCERSE&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; | Bateria | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - **************************&#x0D; OT GENERADA CON CONTRATO VENCIDO&#x0D; FECHA DE VENCIMIENTO: 2021/09/01&#x0D; **************************&#x0D; MONITORIA&#x0D; Realización mantenimiento preventivo.&#x0D; Revisión y limpieza de sistemas eléctricos, electrónicos y neumáticos. Limpieza interna y externa. Revisión y chequeo funcional del censado de parámetros, puertos de conexión de parámetros, proyección de imagen en pantalla, módulo de batería, pulsadores y perilla selectora. Navegación por los menús de usuario y servicio, verificación de errores. Pruebas funcionales de los diferentes parámetros. Se entrega equipo al servicio presentando buen estado y funcionamiento&#x0D; Se recomienda el uso de accesorios originales para garantizar el buen funcionamiento del equipo.&#x0D; Modulo hemodinámico E-PSMP sr 6891337&#x0D; Modulo entropya sr 6908204&#x0D; &#x0D; Se recomienda cambio de extensión para conexión de sensores de entropía se encuentra en regular estado | Sensor | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realizan pruebas de funcionamiento e iniciación del equipo, Se verifica acceso principal a tarjetas y sistemas de control, se inspeccionan y se limpian conectores y tarjetas electrónicas.&#x0D; Se realiza limpieza externa del equipo; Se confirma lectura de parámetros hemodinámicos: frecuencia cardiaca, saturación de&#x0D; oxígeno, NIBP, temperatura, IBP y ECG. Entropía. Con módulos hemodinámico modelo E-PSMP-00 Serie: 6891337 Entropía&#x0D; serie: 6908204. Se evidencia buen estado de los pulsadores, límites de alarmas visuales y auditivos conectores, accesorios,&#x0D; proyección de imágenes. Se entrega equipo limpio, en buen estado físico y funcional en el servicio | Cable ECG | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de conexión de manguera NIBP monitor de sala 13, el cual presenta desgaste, se informa al servicio que el accesorio ya fue solicitado al área de compras para poder realizar el cambio | Mnaguera | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BMO-MSVAN-00009935 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de modulo de capnógrafo el cual reporta el doctor no registra parámetros. Se realiza cambio de trampa de agua y línea de cinografía, se realiza puesta en funcionamiento, equipo funciona ok | Trampa de agua | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA
BCC-ELCBI-00009135 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de cable AC el cual no funcionaba y no prendía el equipo. Equipo funciona correctamente. | Cable AC | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A
BCC-ELCBI-00009135 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de tapa de electrobisturí por una reparada y pintada. Equipo funcional. | Carcasa | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A
BMO-MOSIV-00012982 | 2014-10-30 | 19/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/11/2024-Senior - Se entrega sensor spo2 adulto, mientras se esta a la espera de la adquisición de sensores neonatales. | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 22/04/2020: Se realiza revisión de equipo por parte de Miguel Hernández de Novatécnica, se evidencia mal uso del equipo, donde se verifica el estado del transductor y se encuentra dañado. | Transductor | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza cambio de toco de actividad uterina a monitor fetal. Equipo funciona correctamente. | Toco | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de monitor fetal el cual reportan por mal uso, al verificar se evidencia transductor de frecuencia uterina con gel al realizar las pruebas no funciona, se encuentra con desajuste interno y fractura en el cable, se realiza cambio de transductor | Mal uso | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | 18/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de transductor de monitor fetal ,y al verificar el transductor no funciona y se evidencia desgaste en el cables, se requiere cambio de transductor | Toco | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalacion del repuesto despachado bajo el pedido 17108, Tarjeta principal para monitor series 172&#x0D; COROMETRICS G.E. Ref. CO2085610-002, realizando pruebas de encendido y configurando fecha y hora del equipo, de&#x0D; igual forma se verifica la medición de frecuencia cardíaca con el transductor ultrasonido y movimientos con el toco&#x0D; transductor, verificando la impresión de dichas medidas; el equipo cuenta con los siguientes accesorios, guia rapida,&#x0D; manual de servicio, adaptador 12V - 7.08 Amp, cable AC, toco transductor boton Ref. 2264 HAX, transductor ultrasonido&#x0D; Ref. 5700 HAX, papel impresora. | Cable AC | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015809 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 21957&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: se solicita revisión de toco de actividad uterina del monitor fetal con activo fijo 015809. ya que no marca registro&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; 02/06/2020: Se realiza cambio de toco de actividad uterina a monitor fetal. Equipo funciona correctamente. | Toco | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se verifica monitor fetal el cual reportan mal funcionamiento en transductor,al realizar la verificación se evidencia daño en el cable,se encuentra fracturas internas en el cable,se realiza cambio de transductor por uno reparado | Transductor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | 27/04/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/05/2022-Novatecnica - Se realizan pruebas de funcionamiento de TOCO y transductor los cuales no presentan novedad, se realiza limpieza de impresoras. equipo funciona correctamente | Transductor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | 11/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/07/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de toco de actividad uterina el cual NO tiene Pin de ajuste ,se realiza el cambio de tapa donde se encuentra el pin de ajuste,esta tapa se cambia con un toco ya dañado (se reutiliza la tapa). Se entrega al servicio sin novedad. | Toco | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | 25/07/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/07/2022-Biomedico2 - Se realiza el cambio de tapa de toco de monitor fetal. Esta tapa se cambia con uno anteriormente dado de baja Se recomienda al servio el cuidado de estos accesorios | Baja | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | 09/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación y se encuentra un de los transductores con pin de ajuste a banda suelto,se realiza cambio de tapa por uno anteriormente dado de baja Se entregan monitores sin novedad , 02/01/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación y se encuentra un de los transductores con pin de ajuste a banda suelto,se realiza cambio de tapa por uno anteriormente dado de baja Se entregan monitores sin novedad | Baja | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | 06/12/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal y se realiza cambio de De TOCO,se realiza por desgaste , 26/12/2022-Biomedico2 - Se realiza verificación de monitor fetal y se realiza cambio de De TOCO,se realiza por desgaste | Toco | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BMO-MONFE-00015808 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de transductor de frecuencia uterina debido a que funcionaba de manera intermitente. &#x0D; Se instala un transductor reparado el cual funciona correctamente. &#x0D; | Transductor | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS
BCC-ELCBI-00018524 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de cable AC de ligasure debido a que presenta intermitencia, se instala cable nuevo. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Cable AC | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX
BCC-ELCBI-00018524 | 2014-10-30 | 31/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/04/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de cable de placa de electrobisturí, al verificar se encuentra fracturado interna mente Se reporta al jefe de enfermería de la unidad y se realiza cambio por uno totalmente nuevo Se deja sin novedad | Cable | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX
BCC-ELCBI-00018524 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio cable AC. Equipo queda funcionando correctamente. | Cable AC | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX
BMO-MOSIV-00008133 | 2014-10-30 | 04/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/12/2024-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete ya que presentar desgaste se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 08/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/01/2025-Senior - Se realiza revisión de brazalete, donde se evidencia daño en velcro, lo que genera que se imposibilite la toma tensión, se realiza cambio de accesorio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 14/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/01/2025-Senior - Se realiza revisión de brazalete, se evidencia presencia de un residuo de manguera en la parte interna de la misma, lo que genero oclusión, se retiro el residuo y se entrega funcionando al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 17/01/2025-Senior - Se realiza revisión de monitor, se evidencia que se encuentra presuntamente golpeado, sin tornillos de ajuste, y con desprendimiento de carcasa, se retira el equipo, se desmonta, se ajusta componentes interno, arreglo de carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza cambio de brazalete y queda operativo. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00008128 | 2014-10-30 | 18/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 27/01/2025-Biomedico2 - Se realiza cambio de oxímetro debido a que funciona de manera intermitente se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156
BRG-REGVA-00000858 | 2014-10-30 | 28/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/06/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de vacutron ya que reportan baja presión de succión se realizan pruebas y equipo funciona correctamente | Baja | Regulador De Vacio | 858 | URA08721KL
BED-TELPA-00012842 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza visita a institución para verificar funcionamiento de equipo telepack.&#x0D; Se acoplan los siguientes dispositivos, cabeza de cámara telecam REF 2021213 SN DX795649-H cable fibra de luz REF 495NA, pedal para estroboscopia RED IPX5 SN 00095, micrófono para estroboscopia REF 20140030MH.&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento de dispositivo, acoplando el fibroscopio REF 11101 SN 8119616, el cual se encuentra en buen estado físico y de funcionamiento, se insufla a 160 mmHg con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento y todos los equipos que componen este dispositivo ejecutan su función correctamente, se encuentra la tabla conectora de la cabeza de cámara telecam presenta desgaste por uso. &#x0D; &#x0D; Se debe enviar cabezal de cámara a bioingeniería de biotronitech para cambio de cable, previa disponibilidad de repuesto según previa cotización, | Cable | Consola Telepack | 12842 | UV1893
BED-TELPA-00012842 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - el equipo no enciende por daño del cable AC se realiza cambio | Cable AC | Consola Telepack | 12842 | UV1893
BED-TELPA-00012842 | 2014-10-30 | 22/12/2023-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo del dispositivo 20212130 (Cabezal de cámara de un chip TELECAM sistema de color NTSC) según lista de verificación adjunta. Verificación física del dispositivo, encontrando el mismo en estado optimo. Se realiza cambio del cable del dispositivo sin novedades adicionales, se reemplaza y realizan pruebas funcionales encontrando el dispositivo en buen estado. Pruebas de calidad de y resolución de imagen óptimas. Pruebas de vibraciones y movimientos del cable sin pérdida de conexión. En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica. Recomendaciones: - No realizar bucles o acodamientos muy cerrados o pequeños al cable ya que puede causar fractura en los filamentos internos. -Mantener cabezal con tapa protectora para evitar rayones en la ventanilla externa del adaptador óptico. - No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de la consola ya que puede generar daños en sus conectores. - Asegurarse de retirar los residuos de agentes desinfectantes los cuales pueden reaccionar químicamente con el proceso de esterilización deteriorando partes en el cabezal. - Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario. | Cabezal de camara | Consola Telepack | 12842 | UV1893
BED-TELPA-00012842 | 2014-10-30 | 12/12/2023-Senior - Se realiza revisión general del dispositivo 20212130 (Cabezal de cámara de un chip TELECAM sistema de color NTSC) según lista de verificación adjunta. Verificación física del dispositivo, encontrando el mismo con observaciones. Se realiza verificación funcional del dispositivo evidenciando desconexión del cabezal con Telepack, se realiza revisión del cable sin evidencia averías a lo largo del mismo. Se revisa conector y pistas del conector evidenciando desgaste avanzado de la PCB, esta novedad puede ser causada por el desgaste normal asociado al uso del equipo. La desconexión del cabezal de cámara puede deberse al desgaste pronunciado del PCB que en el movimiento del cable con el uso habitual genera desconexión parcial entre el cabezal y el dispositivo. Se recomienda el reemplazo del cable de conexión del dispositivo En funcionamiento, con observaciones y/o novedad. | Cable de conexión | Consola Telepack | 12842 | UV1893
BED-TELPA-00012842 | 2014-10-30 | 22/12/2023-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo del dispositivo 20212130 (Cabezal de cámara de un chip TELECAM sistema de color NTSC) según lista de verificación adjunta. Verificación física del dispositivo, encontrando el mismo en estado optimo. Se realiza cambio del cable del dispositivo sin novedades adicionales, se reemplaza y realizan pruebas funcionales encontrando el dispositivo en buen estado. Pruebas de calidad de y resolución de imagen óptimas. Pruebas de vibraciones y movimientos del cable sin pérdida de conexión. En funcionamiento normal según especificaciones de fábrica. Recomendaciones: - No realizar bucles o acodamientos muy cerrados o pequeños al cable ya que puede causar fractura en los filamentos internos. -Mantener cabezal con tapa protectora para evitar rayones en la ventanilla externa del adaptador óptico. - No realizar movimientos de palanca o torsión al conectar o desconectar el cabezal de la consola ya que puede generar daños en sus conectores. - Asegurarse de retirar los residuos de agentes desinfectantes los cuales pueden reaccionar químicamente con el proceso de esterilización deteriorando partes en el cabezal. - Seguir atentamente las indicaciones del manual de usuario. | Cable AC | Consola Telepack | 12842 | UV1893
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 19/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de cable ecg el cual presenta ruido se deja cable de backup mientras se solicita uno nuevo se realizan pruebas con cable de backup funciona correctamente se informa al servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 24/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se ajusta conexión de la manguera del brazalete se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00016104 | 2014-10-30 | 25/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - se realiza instalacion de sensor nuevo con interfaz de oximetría debido a funcionamiento intermitente de que se encontraba en el servicio se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se informa al servicio almacenar de forma adecuada los accesorios del monitor | Sensor Spo2 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655
BID-ECOGR-00012841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desempacado del transductor el cual se encuentra en correctas condiciones físicas posterior a esto se procede con la instalación del transductor en el equipo y este funciona correctamente. | Transductor | Ecografo | 12841 | WK2L1R
BID-ECOGR-00012841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se suministra e instala PBCA acorde a las especificaciones del fabricante, se realizan pruebas de funcionamiento encontrando normalidad de operación. Dicha tarjeta se deja en calidad de prueba para descartar si es daño del display o PCBA | PCBA en prueba | Ecografo | 12841 | WK2L1R
BID-ECOGR-00012841 | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - Se retira tarjeta propiedad de Ajoveco para ser recogida por el personal de la empresa; se deja instalada tarjeta del cliente, se hacen pruebas&#x0D; de funcionamiento verificando que no se presente algún error diferente al de la pantalla, se enciende y se apaga varias veces pero no se&#x0D; observa algún error de software.&#x0D; &#x0D; Cómo última prueba para descartar la falla, se procede a dejar desconectado el minidock del equipo y este sea usado sin este accesorio. &#x0D; &#x0D; Si el problema es presentado nuevamente, se recomienda sea reportado. | Tarjeta | Ecografo | 12841 | WK2L1R
BID-ECOGR-00012841 | 2014-10-30 | 12/08/2024-Senior - Se suministra e instala transductor acorde a las especificaciones del fabricante. Se realiza verificación de funcionamiento encontrando normalidad de operación | Transductor | Ecografo | 12841 | WK2L1R
BLP-CNSCA-1000578 | #ERROR! | 23/01/2024-gbayona - Se relaiza instalación de torre de laparoscopia junto con modulo sistema de cámara serie (Y1-01000578) ,Fuente de luz serie (U6-01000645) y neumoinsuflador Serie (FA1-03000030) . Y puesta en marcha . (se realizo adaptación en el carro de transporte para transporte de bala). Se deja contenedor para lente y cabezal de cámara y mangueras. Pendiente acompañamiento de aplicaciones | Brazalete y pera | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y101000578
BLP-CNSCA-40000916 | #ERROR! | 23/01/2024-gbayona - Se relaiza instalación de torre de laparoscopia junto con modulo sistema de cámara serie (Y1-14000916) ,Fuente de luz serie (U6-13001009 y neumoinsuflador Serie (FA1-13000103) . Y puesta en marcha . (se realizo adaptación en el carro de transporte para transporte de bala). Se deja contenedor para lente y cabezal de cámara y mangueras. Pendiente coordinar acompañamiento de aplicaciones. | Fuente de luz | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y1-140000916
BDG-PESPA-00015674 | 2014-10-30 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 31/05/2024-Biomedico1 - Según certificado de calibracion. Equipo no cumple con los parámetros estipulados en su calibración, Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS. se sugiere dar de baja según certificado de calibracion | Baja | Pesa Pañal | 15674 | YS171979
BDG-PESPA-00015668 | 2014-10-30 | 28/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza verificación de pesa se realiza ajuste de posición de la bandeja se realiza cambio de batería se realiza verificación con masas patrón equipo funcionando correctamente | Bateria | Pesa Pañal | 15668 | YS171995
BDG-PESPA-00015782 | 2014-10-30 | 29/09/2023-Senior - Se evidencia fractura de base de equipo, se realiza reparación quedando operativo en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento y pesaje, cumpliendo a satisfacción | Cable AC | Pesa Pañal | 15782 | YS172036
BDG-PESPA-00015782 | 2014-10-30 | 15/11/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo, evidenciando rotura en cilindro de la base superior de la pesa, ocasionado por una caída, se realiza reparación y pruebas operativas, equipo queda funcional en el servicio. | Cable AC | Pesa Pañal | 15782 | YS172036
BQX-GENRE-00ZL3529 | #ERROR! | -NO_DEFINIDO - Se recomienda dar de baja el equipo por obsolescencia, equipo fuera de servicio. se hace verificación con activos fijos sobre el costo en libros contables el cual su valor actual es de cero ($0) pesos y el equipo en su hoja de vida reporta que fue adquirido en Diciembre del 2020. Se adjunta reporte. | Baja | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529
B | 2014-10-30 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 39109&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Se realiza el reporte del nanometro del infusor de la sala 6 que se encuentra roto&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza inspección del manómetro de infusor el cual presenta fuga interna, Adicionalmente se evidencia fuga en la bomba de insuflación.&#x0D; &#x0D; Se recomienda dar de baja el equipo debido a las condiciones que presenta&#x0D; | Baja | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00013701 | 2014-10-30 | 08/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/01/2025-Senior - Se realiza revisión de brazalete, donde se evidencia daño en velcro, lo que genera que se imposibilite la toma tensión, se realiza cambio de accesorio. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | EW-43009166
BMO-MOSIV-00014803 | 2014-10-30 | 14/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza verificacion de brazalete el cual presenta desprendimiento de lagunas de las costuras se realiza el cambio por uno nuevo se realizan oruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN73006796
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 14/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/01/2025-Senior - Se realiza revisión de brazalete, se evidencia presencia de un residuo de manguera en la parte interna de la misma, lo que genero oclusión, se retiro el residuo y se entrega funcionando al servicio | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015787 | 2014-10-30 | 14/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/01/2025-Senior - Se realiza revisión del equipo, se evidencia que por la calidad del brazalete, genera expulsión de residuos de manguera, que llegaron hasta las electroválvulas, lo que permite su mal funcionamiento, el equipo requiere cambio de las mismas. Con la finalidad de suplir la necesidad del servicio, se entrega el monitor de signos de 2A, y queda fuera de servicio el equipo evaluado. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-94041449
BMO-MOSIV-00015449 | 2014-10-30 | 17/01/2025-Senior - Se realiza revisión de monitor, se evidencia que se encuentra presuntamente golpeado, sin tornillos de ajuste, y con desprendimiento de carcasa, se retira el equipo, se desmonta, se ajusta componentes interno, arreglo de carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza cambio de brazalete y queda operativo. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-89032344
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 19/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de cable ecg el cual presenta ruido se deja cable de backup mientras se solicita uno nuevo se realizan pruebas con cable de backup funciona correctamente se informa al servicio | Cable ECG | Monitor De Signos Vitales | 174 | 6009530965
BDG-MOSIV-00016826 | 2014-10-30 | 24/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se ajusta conexión de la manguera del brazalete se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-0B086636
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 24/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/02/2025-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | CC-31125077
BAN-LARIN-00012366 | 2014-10-30 | 27/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 29/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de mango d larin se realiza cambio de bombillo se realizan prubas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Bombillo | Laringoscopio | 174 | N/A
BMO-MOSIV-00010047 | 2014-10-30 | 28/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2025-Biomedico2 - Se realiza verificación del monitor y se evidencia que la bateria no tiene carga ,secretiel monipara su verificación. Al dejar el monitor por una hora en carga,se evidencia que la bateria se encuentra totalmente desgastada y no recibe carga,se realiza solicitud a compras de una bateria totalmente nuevo El monitor queda fuera de servicio(en espera de la bateria ) Se entrega al servicio (2D) monitor de soporte Se entrega al servicio monitormde soporte, | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 174 | EX-31004636
BDG-TERMO-00015957 | 2014-10-30 | 30/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2025-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se evidencia desgaste en la batería, se recomienda al personal el cambio de la batería. | Bateria | Termohigrometro Digital | 174 | 287-2tt20
BMO-MOSIV-00010569 | 2014-10-30 | 31/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2025-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se evidencia desgaste en su velcro,se realizan instalación devun brazalete totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | CC-31125077
BMO-MOSIV-00010571 | 2014-10-30 | 31/01/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/02/2025-Biomedico2 - Se realiza verificación de brazalete y se evidencia desgaste en su velcro,se realizan instalación devun brazalete totalmente nuevo | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | CC-31125078
BMO-MOSIV-00015788 | 2014-10-30 | 01/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/02/2025-Biomedico2 - Se realiza cambio de brazalete neonatal, se realizan acompañamiento y se deja sin novedad | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-94041506
BMO-MONFE-00017900 | 2014-10-30 | 03/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se evidencia falla E2 lacual segun el manual de fabrica se refiere a un fallo de voltaje se proce a realizar verificación del adaptador de voltaje el cual presenta una fisura. En una de las lineas del cable se realiza cambio de adaptador de voltaje se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Adaptador de voltaje | Monitor Fetal | 174 | 560034-M20408340001
BMO-MOSIV-00010009 | 2014-10-30 | 03/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/02/2025-Biomedico2 - Se realiza cambio de sensor por desgaste | Sensor SPO2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | CC28123456
BMO-MOSIV-00015447 | 2014-10-30 | 06/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 20/02/2025-Biomedico2 - Se realiza la verificación del pulsioxímetro reportado como dañado. Durante la prueba con un simulador, no se detectan anomalías en su funcionamiento. Asimismo, se inspecciona su estado físico, evidenciando un leve desgaste que no afecta su funcionamiento | Sensor SPO2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-89032343
BMO-MOSIV-00007534 | 2014-10-30 | 10/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza cambio de brazalete por desgaste se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | AA79102588
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 12/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/03/2025-Senior - Se realiza cambio de tres (3) ruedas modelo 10397369 en trolley de monitores sin presentar novedades. Se hacen multiples pruebas de funcionamiento y se entrega equipo operativo. | Ruedas | Arco en C | 174 | 31192
BMO-MOSIV-00000490 | 2014-10-30 | 16/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se resliza cambio de oxímetro debido a que presenta intermitencia debido a que presenta desgaste en el cableado se instala uno nuevo equipo funciona correctamente | Oximetro | Monitor De Signos Vitales | 174 | AA93114413
BMO-MOSIV-00009875 | 2014-10-30 | 18/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/03/2025-Biomedico2 - Se realiza cambio de pulsoximetro,se instala uno totalmente nuevo | Sensor SPO2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | CC26122861
BMO-MOSIV-00007535 | 2014-10-30 | 23/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro se envía por garantia ya que era un accesorio nuevo y no presenta ningún signo de mal uso se instala uno nuevo equipo funcionando correctamente | Oximetro | Monitor De Signos Vitales | 174 | AA79102599
BMO-MOSIV-00015471 | 2014-10-30 | 24/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación de termohigomtro el cual no enciende se realiza cambio de batería y sigue sin funcionar se realiza despiece del equipo se realiza ajuste de conexiónes internas se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Bateria | Monitor De Signos Vitales | 174 | 6009530965
BDG-MOSIV-00018583 | 2014-10-30 | 24/02/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 25/02/2025-Biomedico1 - Se realiza cambio de oxímetro debio a que paciente alterado torsióna el cable ocacionando ruptura de cableadl interno del sensor se realiza instalación de sensor nuevo y se informa al coordinador de la unidad quirúrgica equipo funciona correctamente | Sensor SPO2 | Monitor De Signos Vitales | 174 | KN-29153057
BDG-TENPO-00014203 | 2014-10-30 | 14/03/2025-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 14/03/2025-Senior - Se realiza revisión de tensiometro, donde se evidencia fuga de aire, se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. | Brazalete | Tensiometro Portatil | 174 | 94043
BID-ARCON-00010109 | 2014-10-30 | 08/01/2025-Senior - procede a realizar el cambio de la rueda del trolley y el handswitch. Se realizan pruebas de funcionamiento Dado el desgaste de las ruedas del trolley se evidencia un desnivel con respecto a la rueda instalada es nueva. Sugiere realizar el cambio de las 3 ruedas restantes. | Ruedas | Arco en C | 174 | 31192
OTP-CAMIL-00007666 | 2014-10-30 | 24/01/2025-Senior - Se cambia rueda y tenedor por back up y se recomienda cambio de ruedas | Ruedas | Camilla De Transporte | 174 | N/A
BDG-TENPO-00005909 | 2014-10-30 | 10/02/2025-Senior - Se realiza verificación del equipo se evidencia que la base de ajuste se encuentra partida lo cual impide que el tensiómetro se pueda ajustar al atril, se evidencia que el atril donde se encuentra el equipo se encuentra en regular estado estado.se evidencian pequeñas grietas en el equipo y carcaza en mal estado por estas condiciones se recomienda dar baja al quipo ya que se está presentando filtración de líquido al interior no es posible realizar una reparaciones la estructura de la carcaza. | Atril | Tensiometro Portatil | 174 | N/A
BRA-DESFI-00018685 | 2014-10-30 | 21/02/2025-Senior - Equipo operativo, requiere cambio de batería por estar cerca de exceder tiempo de vida útil, sin embargo, la batería es funcional. | Bateria | Desfibrilador | 174 | 5356
BMO-MOSIV-00015469 | 2014-10-30 | 21/03/2025-Senior - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se evidencia desgate de brazalete adulto se informa al coordinador para realizar la respectiva solicitud. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | Brazalete | Monitor De Signos Vitales | 174 | 6009537664
BBS-CONGE-00016000 | 2014-10-30 | 14/02/2025-NO_DEFINIDO - , 17/02/2025-Senior - Se realiza cambio de batería de respaldo, se verifica reconocimiento en sistema ic3 se verifica sistema de carga quedando en optimas condiciones de funcionamiento, la vida útil de la batería va sujeta a las activaciones de esta por fallos eléctricos presentados en el equipo. | Bateria | Congelador | 174 | 2071461
BID-ARCON-00016700 | 2014-10-30 | 18/03/2025-Senior - Se hace verificación de equipo por error 2121/243 realizando las siguientes inspecciones: Se verifica estado cable SG encontrando bultos en toda la extensión del cable por una inadecuada manipulación durante el uso del equipo, por esto, se hace inspección de conexiones entre FLC, MCU y camara, encontrando, una de los led de camara apagado, por esto, con un cable de red externo se hace conexión desde camara a conector SG macho, una vez se terminaron estas conexiones se realiza encendido de equipo para verificar funcionamiento. Al iniciar el equipo se programa un paciente de prueba y se hacen multiples exposiciones desde pedal y handswitch sin presentar nuevamente los fallos en funcionamiento. Por lo anterior, se realizara solicitud de cotización de cable SG para su reemplazo, una vez instalado, se podrá continuar su diagnostico. Equipo fuera de servicio | Cable SG | Arco en C | 174 | 12793
BAN-MAQAN-00015593 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASMB0301
BAN-MAQAN-00015591 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASMB0256
BAN-MAQAN-00015589 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASMB0304
BAN-MAQAN-00015587 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASMB0303
BAN-MAQAN-00015470 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASLH0230
BAN-MAQAN-00015468 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASLH0229
BAN-MAQAN-00015466 | 2014-10-30 | 17/01/2025-NO_DEFINIDO - , 21/03/2025-Senior - Se realiza cambio de sensores de flujo por recomendación de fabricante Se realizan pruebas de funcionamiento y son aprobadas por el equipo | Sensores de flujos | Maquina De Anestesia | 174 | ASLH0227

## Equipos
Código AC | Descripción | Activo Fijo | Serial | Centro de Costo | Marca | Modelo | Estado | DIAS NO DISPO | UBICACIÓN | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | FECHA DE ADQUISICION | COSTO DE ADQUISICION | EVALUACION ECONOMICA |  |  | REMPLAZO | TIEMPO DE FALLA
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | [8 empty] | costo de mnto correctivo | Costo Anual de mnto | Subtotal de evaluación económica
BMO-MOSIV-00000297 | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA | QX Medicina General | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | AGITADOR DE PLAQUETAS | HELMER | PF15I | 1017681 | 13550 | 2015-07-10 | 6237320 | 458600 | 870000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ARCO EN C | SIEMENS | SIREMOBIL | 31192 | 10109 | 2013-06-13 | 325000000 | 0 | 16143000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ARCO EN C | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | 9857-4429 | 265 | 2008-04-22 | 165297251 | 2050000 | 15838000 | 4 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ARCO EN C | SIEMENS | CIOS SELECT | 12793 | 16700 | 2020-11-11 | 213006671 | 0 | 19250000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | AUDIOMETRO | MAICO | MA42 | 23322 | 13008 | 2009-02-11 | 15000000 | 0 | 946050 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | BANDA TROTADORA | SPORTFITNESS | NIMES | B170520029 | 15249 | 2018-03-22 | 6637750 | 110000 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | BANDA TROTADORA | SPORTFITNESS | NIMES | B170820030 | 15250 | 2018-03-22 | 6637750 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | WNE 10 | 13080690 | 7526 | 2010-05-07 | 3405099 | 0 | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF! | BIOMEDICA | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | W270 | 800890 | 5644 | 2006-08-01 | 1000000 | 0 | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA DIGITAL | KENWELL | EB9003 | 5348 | 15753 | 2019-07-30 | 275842 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | BASCULA DIGITAL | AND | SK100 | h6081039 | 5621 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 19426 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | BASCULA DIGITAL | AND | SK100 | H6081051 | 5620 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | BASCULA DIGITAL | SECA | 874DR | 10000000293657 | 16863 | 2021-04-07 | 1925518 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF! | NUTRICIÓN | BASCULA DIGITAL | SECA | 874DR | 10000000371735 | 17795 | 2021-12-03 | 1925518 | 0 | 400000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | SECA | 813 | 8813038202248 | 16809 | 2021-02-10 | 842520 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 880KL | 88042210000017 | 18237 | 2022-09-09 | 492443 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA DIGITAL | SECA | 813 | 8813038201992 | 16830 | 2021-02-08 | 842520 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CUARTO DE RESIDUOS | BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL | BBG | R5232 | 12E161231004 | 14348 | 2017-03-01 | 1500000 | 0 | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CUARTO DE RESIDUOS | BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL | BBG | INDUSTRY20 | 12E181227104 | 16105 | 2020-08-20 | 1500000 | 0 | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT05 | BANM2015749 | 14293 | 2017-02-03 | 174000 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 200KG | SIN | 7507 | 2008-11-26 | 794600 | 0 | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 200KG | SIN | 9742/17108 | 2010-05-06 | 174000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 200KG | 173140090076 | 14292 | 2017-02-03 | 457272 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 220KG | SIN | 13704 | 2015-11-11 | 457272 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 220KG | SIN | 13245 | 2015-04-28 | 1469720 | 0 | 600000 | 3 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | WELCH ALLYN | 402KL | 402WA03066 | 12878 | 2014-12-09 | 533600 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 125KG | SIN | 8079 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 220KG | SIN | 7156 | 2006-08-01 | 600000 | 0 | 600000 | 1 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 1160 KG | SIN | 6143 | 2008-11-28 | 794600 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00005329 | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm7000 | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | SIN | SIN | 5941 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00010048 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | Salas De Cirugia | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 220KG | 1731410090316 | 14289 | 2017-02-03 | 547000 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | 220KG | 1731410090313 | 14290 | 2017-02-03 | 547000 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 450kL | 4500015992 | 15752 | 2019-07-30 | 1206284 | 0 | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A | CENTRO MEDICO | BASCULA CON TALLIMETRO | BBG | PP-150 | 20015040300 | 15302 | 2018-06-15 | 875840 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 160 KG | SIN SERIE | 6111/12760 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 140KG | SIN SERIE | 1066 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A | CENTRO MEDICO | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 142KL | 1420078451 | 15747 | 2019-07-23 | 154700 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 777 | 10000000305725 | 16901 | 2021-03-31 | 2474010 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 769 | 10000000866906 | 18955 | 2023-07-25 | 2853196 | 0 | 400000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF! | CENTRO MEDICO | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015509 | 14225 | 2016-11-18 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-06 | BANM20157050 | 14429 | 2017-06-08 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015592 | 15276 | 2018-04-25 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KL | 1420063087 | 14089 | 2016-08-05 | 228109 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015568 | 15012 | 2018-01-29 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BOF-AUTOP-00006040 | Auto Proyector | 6040 | 3PC9B0030 | Consulta Externa | Luxvision | Ccp3100 | I - Dado de Baja | #REF! | TERAPIA FISICA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015594 | 15077 | 2018-02-09 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015694 | 15081 | 2018-02-09 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015593 | 15176 | 2018-02-28 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015630 | 14925 | 2017-11-23 | 174000 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-06 | BANM2015888 | 14813 | 2017-11-21 | 174000 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | LABORATORIO DE MARCHA | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 450kL | 4500010040 | 13929 | 2016-04-22 | 1017900 | 0 | 600000 | 3 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015868 | 15433 | 2018-12-14 | 249900 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015787 | 15432 | 2018-12-14 | 249900 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015672 | 15479 | 2019-02-27 | 249900 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | SIN IDENTIFICAR | SIN SERIE | 14094 | 2016-08-16 | 638000 | 0 | 600000 | 1 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015628 | 14949 | 2017-12-12 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA MECANICA | SOEHNLE | SIN MODELO | SIN SERIE | 7880 | 2016-04-22 | 2853196 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEWMED | 130KG | BANM2015514 | 14107 | 2016-09-07 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015629 | 14903 | 2017-11-20 | 226100 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT-05 | BANM2015515 | 14090 | 2016-08-05 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT05 | BANM2015884 | 14214 | 2016-10-21 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | BASCULA MECANICA | NEWMED | DT06 | BANM2015731 | 14756 | 2017-09-12 | 19631410 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KG | 1420063178 | 13811 | 2016-02-20 | 228109 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KG | 1420063179 | 13810 | 2016-02-20 | 228109 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KG | 1420063129 | 13808 | 2016-02-20 | 228109 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KG | 1420063086 | 13806 | 2016-02-20 | 991172 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | BASCULA CON TALLIMETRO | SOEHNLE | 130KG | SIN | 13243 | 2015-04-30 | 568400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | SOEHNLE | 130KG | SIN | 12811 | 2014-10-10 | 52200 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA MECANICA | HEALTH METER | 1522KL | 1522010830 | 11866 | 2014-01-20 | 748200 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | NEW MED | DT-05 | BANM2015816 | 14196 | 2016-10-10 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | BASCULA MECANICA | NEOMED | 130KG | BANM2015517 | 14106 | 2016-09-07 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KL | 1420080503 | 16057 | 2020-04-02 | 321300 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACIÓN | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 142KL | 1420080502 | 16058 | 2020-04-02 | 321300 | 0 | 400000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA MECANICA | HEALTH O METER | 450KL | 4500009804 | 13807 | 2016-02-20 | 228109 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | CHARDER | MS2400 | C14020897 | 12873 | 2014-12-05 | 462840 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | BÁSCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 1386 | 38600006506 | 13244 | 2015-04-30 | 372360 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | BISTURI ELECTRICO DE CORTE Y RADIOFRECUENCIA | ELLMAN SURGITRON | SIN MODELO | 9120003529 | 7119/12978 | 2006-01-01 | 2853196 | 0 | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | CALENTADOR DE LIQUIDOS | STERIS | warmin cabinet | 424516011 | 14514 | 2017-06-28 | 19631410 | 0 | 1200000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | GINECOLOGIA | CALENTADOR DE LIQUIDOS | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | 3812 | 18241 | 2022-10-04 | 4379200 | 0 | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | CABINA SONOAMORTIGUADA | DISTRIAUDIO | NO TIENE | NO TIENE | 6025 | 2009-02-11 | 1 | 0 | 946050 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | CAPNOGRAFO | EMMA | ETCO | 605102 | 9896 | No registra | 6032000 | 0 | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | CAPTURADOR DE IMAGEN (WOLF) | MEDI CAPTURE | USB200 | 2211044 | 10234 | 2012-04-20 | 14000000 | 0 | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | CALENTADOR DE SANGRE | 3M | RANGER 245 | 81045 | 15882 | 2019-12-23 | 5777450 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | CENTRAL DE MONITOREO | MINDRAY | HYPERVISOR VI | 1578A21MJAEH58 | 8135 | 2011-03-16 | 1438726 | 0 | 600000 | 3 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA REFRIGERADA | THERMO | 5500i | 41154063 | 8076 | 2010-12-21 | 66120000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | ANALITICA | 26808 | 5607 | 2006-08-04 | 10000000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA | SIGMA | 2-6E | 159924 | 13816 | 2016-03-03 | 11368000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CENTRIFUGA | SIGMA | 2-6E | 155668 | 13779 | 2016-01-22 | 11368000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | COMPRESOR VASCULAR | COVIDIEN | SCD700 | V1820564SX | 15783 | 2019-08-20 | 5011685 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CONGELADOR | HELMER | IPF120 | 2071461 | 16000 | 2020-02-01 | 49861000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | CONGELADOR | ECOFRIAL | BD-120 | 105058304 | 9990 | 2012-11-10 | 744000 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | NUTRICIÓN | REFRIGERADOR | SUPERNODICO | NO TIENE | NO REGISTRA | 12925 | 2015-01-06 | 3315280 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CONGELADOR | HELMER | IPF125 | 2039239 | 14688 | 2017-08-29 | 40341000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | CONGELADOR | THERMO | FFPF2330A20 | 0 117509801100929 | 8096 | 2010-12-24 | 23200000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | BIOMEDICA | CONSOLA DE CAMARA | RICHARD WOLF | 1100218590 | 5525108 | 13797 | 2016-02-19 | 55487347 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | CONSOLA RECEPTOSCOPIO | BOWA | S-LINE-400 | 40000040 | 12429 | 2013-12-12 | 18829694 | 0 | 969000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | CONSOLA RECEPTOSCOPIO | KLS MARTIN | 800420204 | ME402I0703189009 | 15443 | 2019-01-25 | 26000000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | DESCONGELADOR DE PLASMA | HELMER | DH4 | 2087554 | 16899 | 2021-04-07 | 29724248 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531 | 3691 | 13597 | 2015-08-18 | 21384310 | 230000 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | DESFIBRILADOR | GE | RESPONDEER 2000 | 3200943 | 1706 | 2007-12-06 | 15368144 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | DESFIBRILADOR | GE | RESPONDEER 2000 | 3200935 | 43 | 2010-05-11 | 18560000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3628 | 17050 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3629 | 16926 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3630 | 16917 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF! | SALAS DE CX | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3631 | 16974 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3632 | 16925 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 3633 | 17049 | 2021-04-06 | 16500000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5632 | 1893 | 18685 | 2023-02-15 | 19900000 | 0 | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX | 304133-M14701200060 | 13083 | 2015-03-06 | 464000 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX | 560054-M18303100002 | 15381 | 2018-09-11 | 690200 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | DOPPLER FETAL | SUNRAY | SRF618E | P0244-03003-JAW019 | 15707 | 2019-06-13 | 602021 | 0 | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | DOPPLER FETAL | SUNRAY | SRF618E | P0244-03026-G3M020 | 14821 | 2017-09-26 | 350000 | 0 | 600000 | FALSE | Reemplazo inmmediato | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | DERMATOMO | PADGETT | B-RISK CASS 2 | 1-11332 |  | 2009-05-19 | 22910348 | 0 | 1350000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | DERMATOMO | PADGETT | B-RISK CASS 2 | 1-11676 | 14687 | 2017-08-15 | 35700000 | 0 | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ECÓGRAFO | SONOSITE | M-TURBO | WK2L1R | 12841 | 2014-11-06 | 52700221 | 0 | 5842112 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | ECOGRAFO | MINDRAY | Z50 | HH615001164 | 16975 | 2021-07-15 | 37809145 | 0 | 800000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ECOGRAFO | SONOSITE | SII | Q609N4 | 18820 | 2023-05-13 | 181641000 | 0 | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE 2 | F4L26320T | 9153 | 2006-08-01 | 6000000 | 0 | 600000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | F9A63183A | 506 | 2009-05-19 | 20300000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | F7J57229A | 486 | 2008-09-12 | 23200000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | F8L62982A | 482 | 2009-05-19 | 20300000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | SFOHD7611A | 9135 | 2012-11-23 | 19140000 | 0 | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | S7F26607AX | 15082 | 2018-02-14 | 16000000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | S8L30773AX | 15476 | 2019-02-22 | 16625000 | 2465104 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | S8L30776AX | 15477 | 2019-02-22 | 16625000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEY LAB | FORCE FX | S8L30777AX | 15478 | 2019-02-22 | 16625000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE TRIADE | T3F35475EX | 18524 | 2014-04-11 | 2000000 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00012844 | Monitor De Signos Vitales | 12844 | CC43128792 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | WEM | SS501SX | CAE0006694 | 18790 | 2023-03-31 | 16000000 | 0 | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | WEM | SS501SX | CAE0005045 | 18140 | 2022-04-28 | 16000000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROBISTURI | WEM | SS501SX | CAE0005044 | 18141 | 2022-04-28 | 16000000 | 0 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00012844 | Monitor De Signos Vitales | 12844 | CC43128792 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | I - Dado de baja | #REF! | TERAPIA FISICA | ELECTROESTIMULADOR | QUARK | MULTISTIM FOUR | 17032 | 15201 | 2018-03-08 | 2879800 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | ELECTROESTIMULADOR | IBRAMED | NEURODYN II | 855060016 | 18144 | 2022-05-03 | 4500000 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | ELIPTICA | SPORTFITNESS | 70200 |  | 15248 | 2018-03-22 | 4039841 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | EQUIPO LITOTRIPCIA | ELMED | VIBROLITH | 1508VB994 | 13082 | 2015-03-11 | 16379200 | 0 | 803000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | 77710-71 | N.T. | 13153 | 2015-03-27 | 1742320 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #N/A | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | SIN | SIN | 13803 | 2009-02-24 | 403680 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | SIN | SIN | 12668 | 2006-10-18 | 2262000 | 0 | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | EQUIPO ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | WELCH ALLYN | 767 |  | 1076 | 2009-09-18 | 2117145 | 0 | 600000 | 4 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 76710-71 | SIN SERIE | 18220 | 2022-08-22 | 481792 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | GINECOLOGIA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 777 | SIN SERIE | 15283 | 2018-05-21 | 2464490 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF! | GINECOLOGIA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 777 | SIN SERIE | 15284 | 2018-05-21 | 2464490 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | GS-777 | 408282 | 16103 | 2020-08-19 | 2673867 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 7377 | 2009-03-27 | 411800 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE | SIN SERIE | 18900/18899 | 2023-06-23 | 481792 | 0 | 400000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE | SIN SERIE | 18893/18894 | 2023-06-23 | 481792 | 0 | 400000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE | SIN SERIE | 18895/18896 | 2023-06-23 | 481792 | 0 | 400000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A | URGENCIAS | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE | SIN SERIE | 18897/18898 | 2023-06-23 | 481792 | 0 | 400000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | RI-SCOPE | 504098 | 14929/14930 | 2017-11-22 | 481792 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | Riester | 2050 | SIN SERIE | 18805 | 2021-01-21 | 481709 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | E-SCOPE | SIN SERIE | 15553 | 2019-03-27 | 630700 | 0 | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 92871 BLK | SIN SERIE | 17913/17914 | 2022-01-13 | 957403 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 92871 BLK | SIN SERIE | 17915/17916 | 2022-01-13 | 957403 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 92871 BLK | SIN SERIE | 17917/17918 | 2022-01-13 | 957403 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 92871 BLK | SIN SERIE | 17919/17920 | 2022-01-13 | 957403 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 15983 | 2010-10-20 | 481792 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | 2050 | SIN SERIE | 16126/16127 | 2020-09-23 | 481792 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | 2050 | SIN SERIE | 16128/16129 | 2020-09-23 | 481792 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | 2050 | SIN SERIE | 15056/10057 | 2018-02-16 | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | 2050 | SIN SERIE | 15058/10059 | 2018-02-16 | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | TERAPIA FISICA | EQUIPO DE OTOEMISIONES ACUSTICAS | NATUS / OTOMETRICS | MADSEN ALPHA | 2036813 | 18865 | 2023-06-09 | 33320000 | 0 | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | EQUIPO PORTÁTIL DE RAYOS X | POLIMOVIL | 4664100X0381 | 3570516 | NO REGISTRA | 2007-07-01 | 250000000 | 0 | 5378000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TERAPIA FISICA | ERGOESPIROMETRO | COSMED | FITMATE PRO | 2014112092 | 12966 | 2015-02-01 | 29000000 | 0 | 2000000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | CENTRAL DE ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR A VAPOR | GETINGE | HS-6610AR-2 | HS -66 | 12720 | 2007-09-24 | 210401771 | 25000000 | 7609437 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | CENTRAL DE ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR A VAPOR | TUTTNAUER | T-MAX 6 2VSP | 2907032 | 9771 | 2012-06-08 | 47486322 | 0 | 9393000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CENTRAL DE ESTERILIZACION | ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA | STERIS-AMSCO | V-PRO 1 PLUS | 324513 /0324513-15 | 12837 | 2014-11-06 | 63460584 | 17656000 | 43965880 | 1 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | ESPIROMETRO | NEW DIAGNOSTIC | NDD | 650200 | 15489 | 2019-03-22 | 547400 | 950000 | 400000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | EXTRACTOR DE PLASMA | FENWAL | 4R4414 | 14567 | 5618 | 2006-08-01 | 100000 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | FIBROBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-PE2 | 2403155 | 12827 | 2014-11-04 | 33995598 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | FOTOFORO | HEINE | MD1000 | 1260380 | 10024 | 2012-11-12 | 10034000 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | FOTOFORO | HEINE | ML4 LED | 1107149208 | 18292 | 2022-11-17 | 10034000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | FOTOFORO | WELCH ALLYN | 4900 | SIN SERIE | 16943 | No registra | 4000000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | FOTOFORO | WELCH ALLYN | 49000 | SIN SERIE | 18993 | 2022-08-17 | 6335881 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | FOTOFORO | HEINE | ML4LED | 1107149223 | 18272 | 2022-10-31 | 10034000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | FOTOFORO | WELCH ALLYN | 49020 | SIN SERIE | 16794 | 2021-01-19 | 4046000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | FOTOFORO | WELCH ALLYN | 49020 | 2120093 | 17805 | 2021-12-04 | 3335881 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 1100222703 | 5142002 | 13798 | 2016-02-19 | 29639949 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLV-190 | 7307903 | 19072 | 2023-10-07 | 91570500 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 5132002 | 1100151942 | 10233 | 2012-06-29 | 17400000 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | GENERADOR LIGASURE | VALLEYLAB | LS-10 | L21B0221GX | 17051 | 2021-07-30 | 10000 |  | 1700000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | GENERADOR ARMONICO | ETHICON | GEN 11 | 1111736053 | 15183 | 2018-03-02 | 547400 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | NUTRICIÓN | GRAMERA | BBG | KDS | NO VISIBLE | 8319 | No registra | 547400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | IMPEDANCIOMETRO | MAICO | MA42 | AS097717 | 13008 | 2009-02-11 | 15000000 |  | 730000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | INCUBADORA | AIR SHIELDS | C - 100 | GA 5854 | 114 | No registra | 12000000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | INCUBADORA ABIERTA | DRAGER | RESUSCITAIRE | JF06843 | 13477 | 2015-06-22 | 17952311 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | INCUBADORA ABIERTA | DRAGER | RESUSCITAIRE | HU08586 | 11316 | 2011-02-23 | 27109200 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | INCUBADORA ABIERTA | DRAGER | RESUSCITAIRE | NG06486 | 8124 | 2013-12-12 | 18097329 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | INCUBADORA DE TRANSPORTE | DRAGER | TI 500 | EG08204 | 9322 | 2012-02-06 | 32156109 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | LAMPARA AUXILIAR DE PROCEDIMIENTOS | WELCH ALLYN | GS-300 | NO TIENE | 8078 | 2010-12-22 | 1395400 |  | 600000 | 3 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 215591 | 18817 | 2023-04-21 | 43649748 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 215590 | 18818 | 2023-04-21 | 43649748 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 128641-128636 | 15756 | 2020-01-01 | 52674352.78 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 128633-128632 | 15757 | 2020-01-01 | 52674352.78 | 1154400 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 128643-128642 | 15758 | 2020-01-01 | 52674352.78 | 985950 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 128637-127641 | 15759 | 2020-01-01 | 93225096.23 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 128634-128635 | 15760 | 2020-01-01 | 52674352.78 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 191947 | 17793 | 2021-12-10 | 44148227 | 1791900 | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 178380 | 16806 | 2021-02-26 | 30639600 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 191946 | 17794 | 2021-12-10 | 44148227 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA CIELITICA | STERIS | XLED | 178381 | 16807 | 2021-02-26 | 30639600 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | ADVANCED | PT2000 | JAN053990 | 14802 | 2017-09-04 | 6541000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | LAMPARA DE EXAMEN | WELCH ALLYN | 48300 | SIN | 5914 | 2009-10-14 | 980548 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | WELCH ALLYN | LS-135 | SIN SERIE | 237/14680 | No registra | 547400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LÀMPARA PIELITICA | BRANDON | AMAX30FMEL | 611418 | 10835 | 2013-08-09 | 19599256 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA PIELITICA | STERIS | EXLMBWB | 218895 | 18821 | 2023-05-11 | 40599256 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LAMPARA PIELITICA | STERIS | EXLMBWB | 222893 | 18931 | 2023-07-11 | 40599256 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LÀMPARA PIELITICA | TRIDENT | DOMELUX6200S | E031-G1-0002 | 67 | 2007-09-24 | 18096000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #N/A | URGENCIAS ADULTOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO TIENE | 14222 | 2016-11-08 | 336400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NO TIENE | 14221 | 2016-11-08 | 336400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 13920 | 2016-04-21 | 278400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 13919 | 2016-04-21 | 278400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 13668 | 2013-12-26 | 216920 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12367 | 2013-11-12 | 843320 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12366 | 2013-11-12 | 843320 | 0 | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12078 | 2011-09-22 | 498800 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12077 | 2012-11-15 | 498800 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12076 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-MOBIS-00015597 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15597 | B238965 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 12075 | 2012-11-15 | 498800 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 11656 | 2012-11-15 | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 15264 | 2018-04-12 | 250495 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 13555 | 2011-09-22 | 2320000 | 0 | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 13554 | 2008-12-26 | 843320 | 0 | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 10005 | 2012-12-20 | 498800 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 13557 | 2015-06-23 | 220400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 13556 | 2015-06-10 | 197200 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 14092 | 2016-08-05 | 336400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 15724 | 2019-06-21 | 371399 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 15725 | 2019-06-21 | 371399 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SIN SERIE | 18049 | 2022-04-02 | 444941 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 18151 | 2022-04-21 | 1747993 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 18152 | 2022-04-21 | 1747993 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF! | RADIOLOGÍA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 15726 | 2019-06-21 | 371399 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 18849 | 2022-04-21 | 1747993 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN | SIN | 6707 | No registra | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-TERMO-00016766 | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SIN | 1387 | 2010-02-11 | 801044 | 0 | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF! | OBSERVACION PEDIATRIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SIN SERIE | 19085 | 2023-10-23 | 632000 | 0 | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN | 768 | No registra | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 15728/9841 | 2006-08-01 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SIN SERIE | 18995 | 2023-08-24 | 632200 | 0 | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 16761 | 2020-12-17 | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SIN SERIE | 12888 | 2014-12-16 | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | RADIOLOGÍA | LARINGOSCOPIO | GE | 4558GSP | SIN SERIE | 16805 | No registra | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | SIN MODELO | SIN SERIE | 16787 | No registra | 547400 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF! | CENTRAL DE ESTERILIZACION | LAVADORA POR ULTRASONIDO | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | 9225919507 | 19087 | 2023-11-20 | 31549001 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | CENTRAL DE ESTERILIZACION | LAVADORA SECADORA TERMODESINFECTORA | GETINGE | 4656 | SEV0701042 | 13284 | 2007-09-24 | 172865124 | 20000000 | 4610000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | EPIDEMIOLOGIA | LUMINOMETRO | 3M | LX25 | MVD5184 | 16804 | 2020-12-15 | 4000000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MANOMETRO DE PRESIONDE VIA AEREA | VBM | 54-07-000 | 1130502 | 13549 | 2012-03-21 | 547400 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MANTA TERMICA | CINCINNATI SUB ZERO | BLANKETROL III | 154-3-04503 | 13746 | 2015-12-14 | 65911200 |  | 6193355 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MANTA TERMICA | BAIR HUGGER | 775 | 44029 | 12651 | 2014-07-16 | 5234500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMXL01131 | 449/9168 | 2007-12-06 | 71970537 | 1500000 | 3920000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AVANCE S/5 | ANBR01647 | 9934 | 2007-12-06 | 86473070 | 1500000 | 3920000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | RADIOLOGÍA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESTIVA/5 | AMTR00247 | 9931 | 2012-09-03 | 99748400 | 1500000 | 3920000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMXL01116 | 2780 | 2007-12-06 | 71970537 | 1500000 | 3920000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMXL01130 | 468 | 2007-12-06 | 71970537 | 1500000 | 3920000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMXL01136 | 431 | 2007-12-06 | 71970537 | 1500000 | 3920000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7100 | ANCL00664 | 2 | 2007-12-06 | 71970537 | 1500000 | 3920000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | ATLAN A350 | ASSB-0407 | 18984 | 2023-08-15 | 231516880 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | ATLAN A350 | ASSB-0406 | 18985 | 2023-08-15 | 231516880 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMB0301 | 15593 | 2019-04-29 | 121978570 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMB0303 | 15587 | 2019-04-29 | 121978570 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMB0304 | 15589 | 2019-04-29 | 121978570 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASMB0256 | 15591 | 2019-04-29 | 121978570 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASLH0230 | 15470 | 2019-02-22 | 121978570 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASLH0227 | 15468 | 2019-02-22 | 121978570 | 360623.57 | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MAQUINAS DE ANESTESIA | DRAGER | PRIMUS | ASLH0229 | 15466 | 2019-02-22 | 121978570 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MARCAPASOS EXTERNO | BIOTRONIK | REOCOR | 5497650 | 14008 | 2016-05-26 | 4514400 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MARCAPASOS EXTERNO | OSYPKA | PACE101H | 726122 | 10030 | 2007-08-31 | 547400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | TRIDENT | NOVEL 330TK | A013-G4-0009 | 467 | 2007-09-24 | 43673310 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | DR MAX | 7000SKF | A026-G1-0001 | 1 | 2007-09-24 | 60685400 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BBF-BOMIN-18467271 | Bomba De Infusion |  | 18467271 | QX Obstetricia | Icu Medical | Wireless Plum A+ | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | FAMED | SU -02 | 1207/01253 | 2812 | 2009-08-13 | 3248000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | FAMED | SU - 05 | 0508/00110 | 2782 | 2007-09-24 | 33537920 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | VG MEDICAL | YF-5 | 101202004 | 12524 | 2014-05-20 | 12606880 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MAQUET | YUNO OTN | 119 | 12801 | 2014-10-17 | 3476460 |  | 2227973 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007284 | 15729 | 2019-06-28 | 55463977 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007285 | 15734 | 2019-06-28 | 55463977 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007286 | 15732 | 2019-06-28 | 55463977 | 2000000 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007287 | 15733 | 2019-06-28 | 55463977 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007288 | 15731 | 2019-06-28 | 55463977 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-94007289 | 15730 | 2019-06-28 | 55463977 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G911008677 | 17243 | 2021-09-28 | 82536020 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MESA DE CIRUGIA | MINDRAY | HYBASE 6100 | G912008747 | 17242 | 2021-09-28 | 82536020 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MEZCLADOR DE FLUJO BAJO | OHIO MEDICAL | 67500020918 | BX1753834 | 15431 | 2018-12-19 | 9044000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | MICROSCOPIO OTORRINO | ECLERIS | OM100F2L | OM100F2RR010909 | 6068 | 2009-12-15 | 18000001 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MICROSCOPIO QUIRÚRGICO | CARL ZEISS | OPMI VARIO s88 | 6206122099/662930341 | 12855 | 2012-06-13 | 309985920 |  | 7033000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MICROSCOPIO QUIRÚRGICO | CARL ZEISS | OPMI VARIO 700 | 6636141692 | 12854 | 2012-04-14 | 125014080 |  | 5525000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238965 | 15597 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238963 | 15596 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238984 | 15600 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238990 | 15595 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238991 | 15601 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B298636 | 18988 | 2019-04-29 | 10948000 | 0 | 400000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B298589 | 18989 | 29-APR-19 | 10948000 | 0 | 400000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B238993 | 15599 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MODULO BIS INFINITY SMARTPOOD BIS | COVIDIEN | BIS X | B239020 | 15598 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MYNDRAY | MEC 1200 | CC-3A127322 | 11247 | 2013-12-19 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | INGENIERIA BIOMÉDICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-53131292 | 14097 | 2016-09-05 | 3573206 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | REHABILITACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN82020251 | 15298 | 2019-04-29 | 10948000 | 2300000 | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF! | RESONANCIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MIPM | TESLA M3 | TM3M1630 | 18992 | 2019-04-29 | 10948000 |  | 0 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-53131297 | 14073 | 2016-07-07 | 3573206 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC53131303 | 13491 | 2015-06-23 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC53131291 | 13422 | 2015-05-15 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC53131319 | 13421 | 2015-05-15 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC53131308 | 13420 | 2015-05-15 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC531313182 | 13419 | 2015-05-15 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN73006801 | 14801 | 2019-04-29 | 10948000 | 0 | 600000 | 5 | Reemplazo inmmediato | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-43009160 | 12982 | 2015-02-20 | 2668000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-3A127330 | 11417 | 2014-02-13 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA93114418 | 10594 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 31125078 | 10571 | 2013-06-06 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-31125077 | 10569 | 2010-10-06 | 4234429 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC1200 | cc22121790 | 10553 | 2012-05-15 | 26950651 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX31004636 | 10047 | 2013-03-13 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-28123455 | 10013 | 2013-01-09 | 2500000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-28123459 | 10012 | 2009-02-25 | 7772000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-28123454 | 10010 | 2013-01-09 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-28123456 | 10009 | 2013-12-19 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-28123453 | 10008 | 2009-02-25 | 7772000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-26122857 | 9877 | 2013-06-18 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-TERMO-00016779 | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-26122861 | 9875 | 2013-06-06 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC10 | EX24001257 | 9874 | 2013-01-09 | 2900000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102589 | 9065 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #N/A | GINECOLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IPM9800 | DM06002161 | 8127 | 2011-01-26 | 10428400 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102594 | 7540 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102591 | 7539 | 2009-10-22 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102599 | 7535 | 2009-10-22 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102588 | 7534 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA96117769 | 6780 | 2009-11-26 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA93114425 | 2836 | 2011-03-15 | 6592280 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA93114413 | 490 | 2009-02-24 | 5612080 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA96117778 | 289 | 2010-01-15 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA96117763 | 287 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA93114424 | 285 | 2012-11-26 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA88110333 | 284 | 2009-11-26 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA93114423 | 280 | 2009-02-24 | 5612080 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141405 | 18225 | 2022-09-09 | 5206000 | 0 | 600000 | 4 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-25141410 | 18226 | 2022-09-09 | 5206000 | 0 | 600000 | 4 | Reemplazo inmmediato | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IPM9800 | DM06002156 | 8128 | No registra | 10428400 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IPM-10 | FG-54019473 | 14211 | 2016-10-24 | 32496240 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | GINECOLOGIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-43009166 | 13701 | 2015-11-10 | 3966040 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-3A127331 | 11418 | 2014-02-13 | 2900000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN73006801 | 14801 | 2017-09-04 | 3250000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN73006796 | 14803 | 2017-09-04 | 3250000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
AAV | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6627939 | 7604 | 2010-06-09 | 34568000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6627940 | 7603 | 2008-04-16 | 8120000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6305701 | 2781 | 2008-04-16 | 5800000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6305699 | 504 | 2007-12-06 | 12000000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6301106 | 250 | 2013-01-09 | 5800000 |  | 600000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-89032344 | 15449 | 2019-02-07 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-89032342 | 15448 | 2019-02-07 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-89032343 | 15447 | 2019-02-07 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 12 | KQ-9B029525 | 15947 | 2020-01-24 | 6394703 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034414 | 15577 | 2019-04-05 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034399 | 15575 | 2019-04-05 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034481 | 15578 | 2019-04-05 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034490 | 15576 | 2019-04-05 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-8C034437 | 15574 | 2019-04-05 | 3986500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA88110329 | 3845 | 2010-09-27 | 3292080 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-31125074 | 10598 | 2012-06-18 | 2688000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA79102590 | 10596 | 2010-05-10 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | B650 | SEW12296250HA | 9935 | 2012-10-31 | 38744000 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-75009297 | 14951 | 2017-12-12 | 3857500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN73006799 | 14800 | 2017-09-04 | 3250001 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA11134646 | 8129 | 2009-09-30 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA11134644 | 8132 | 2009-05-19 | 5612080 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA11134645 | 8133 | 2011-03-28 | 5104000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IPM9800 | DM06002155 | 8134 | 2011-01-26 | 10428400 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | CARDIOCAPS/5 | 6305700 | 469 /9150 | 2008-04-16 | 5800000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM8000 | AA96117772 | 7176 | 2010-01-15 | 5226960 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-82020256 | 15297 | 2018-06-12 | 3867500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | TERAPIA FISICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-82020251 | 15298 | 2018-06-12 | 3867500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-7A015277 | 15211 | 2018-03-07 | 3867500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-7AO15293 | 15199 | 2018-03-09 | 3867500 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009575961 | 15592 | 2019-04-29 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009577567 | 15590 | 2019-04-29 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009576167 | 15594 | 2019-04-29 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009532669 | 15588 | 2019-04-29 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009530965 | 15471 | 2019-02-22 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009537664 | 15469 | 2019-02-22 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY DEL | 6009570075 | 15467 | 2019-02-22 | 27723430 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-94041435 | 15790 | 2019-09-19 | 4361231 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-94041449 | 15787 | 2019-09-19 | 4361231 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-94041489 | 15789 | 2019-09-19 | 4361231 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-94041506 | 15788 | 2019-09-19 | 4361231 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-94041413 | 15817 | 2019-10-04 | 4361231 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN04068196 | 16100 | 2020-08-22 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN04068198 | 16099 | 2020-08-22 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN0A083835 | 16767 | 2021-01-12 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN04074655 | 16104 | 2020-08-22 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE CX | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN04068199 | 16098 | 2020-08-22 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE CX | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN04068197 | 16101 | 2020-08-22 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN0B086584 | 16824 | 2021-03-17 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN0B086526 | 16825 | 2021-03-17 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN0B086636 | 16826 | 2021-03-17 | 4375000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | PROCARE 300 | AAW07230127SA | 175/17305 | 2007-12-06 | 4007258 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE | PROCARE 300 | AAW07240159SA | 150/17408 | 2007-12-06 | 4007258 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SAS1336902SA | 11315 | 2013-11-27 | 13415400 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SAS10024555PA | 7841 | 2010-08-25 | 13609700 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS | SAS10024554PA | 7673 | 2010-08-25 | 13609700 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 172 | SAS09063392PA | 7146 | 2010-01-18 | 19082000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 330120-M14400280031 | 12845 | 2014-11-21 | 4377000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SAS16115513PAS | 14848 | 2017-11-09 | 18427000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SNU18120129PAS | 15808 | 2019-09-30 | 15500000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SNU18110230PAS | 15809 | 2019-09-30 | 15500000 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 560034M20408340001 | 17900 | 2021-11-09 | 6109000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF! | SALAS DE PARTOS | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 560034M21900510025 | 17924 | 2021-12-13 | 6109000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | MONITOR FETAL | GE | COROMETRICS 170 | SAS08272425PA | 3628/FUCS13159 | 2009-02-25 | 19082000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | CC-4318796 | 12793 | 2014-09-29 | 2668000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | UNIDAD DE MORCELADOR | RICHARD WOLF | 2307101 | 5914U1004R |  | 2011-11-17 | 20880000 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | NEUMOINSUFLADOR | RICHARD WOLF | 1100222703 | 22350211 | 13796 | 2016-02-19 | 31545690 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | NEUMOINSUFLADOR | RICHARD WOLF | 2232021 | 1100163113 | 10236 | 2012-06-29 | 34800000 |  | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | NEOPUFF | FISHER &PAYKEL | RD900ASU | 201028026851 | 16796 | 2021-02-15 | 7080500 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF! | HOSPITALIZACION | NEVERA | HACEB | AREZZ0 | 57056062406 | 8205 | 2007-09-14 | 495000 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CENTRO MEDICO | NEVERA | CHALLENGER | CR233 | 8012300599 | 6216 | 2008-09-23 | 479080 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | NEVERA | HACEB | N257 | G-071172824 | 3812/FUCS8335 | 2007-09-14 | 700000 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | NEVERA | HACEB | N257 | G-071172801 | 3066 | 2019-04-29 | 700000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
OTP-CAMIL-00015255 | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | NEVERA | CHALLENGER | CR233 | 8012300602 | 2694 | 2019-04-29 | 700000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | ONCOLOGIA | NEVERA | CHALLENGER | CR233 | 8030400531 | 2252 | 2008-09-23 | 479080 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CENTRO DE INVESTIGACION | NEVERA | CHALLENGER | CR233 | 8070700533 | 1702 | 2019-04-29 | 700000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A | URGENCIAS ADULTOS | NEVERA | CHALLENGER | SIN | SIN SERIE | 6630 | 2008-09-23 | 479080 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | NEVERA | CHALLENGER | LINEA QUANT | 181106-01857 | 15442/17000 | 2019-01-31 | 691901 |  | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | TERAPIA RESPIRATORIA | NEBULIZADOR | DEVILBISS HEALTH CARE | 5650D | D7032056 | 14423 | 2017-05-23 | 827050 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | TERAPIA RESPIRATORIA | NEBULIZADOR | DEVILBISS HEALTH CARE | 5650D | D7032058 | 14425 | 2017-05-23 | 827050 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TERAPIA RESPIRATORIA | NEBULIZADOR | DEVILBISS HEALTH CARE | 5650D | D7032059 | 14424 | 2017-05-23 | 827050 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSULTA EXTERNA | PESA BEBE DIGITAL | WELCH ALLYN | 522KL | 5220000517 | 11049 | 2008-11-26 | 500000 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | PESA BEBE DIGITAL | DETECTO | B-710 | 8912-968 | 108 | 2010-09-23 | 48140 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | URGENCIAS PEDIATRIA | PESA BEBE DIGITAL | HEALTH O METER | 65KG | SIN SERIE | 7520 | 2013-04-23 | 49532 | 0 | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | HOSPITALIZACION | PESA BEBE DIGITAL | CHARDER | MS3500 | C18009405 | 15818 | 2019-10-17 | 440800 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #N/A | CONSULTA EXTERNA | PESA BEBE DIGITAL | SECA | 354 | 8354067181039 | 16027 | 2020-03-27 | 975800 | 0 | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACION | PESA BEBE DIGITAL | DETECTO | 6800 | 8912-97 | 3308/FUCS797 | 2010-05-10 | 156900 | 0 | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | HOSPITALIZACION | PESA PAÑAL | TRUMAX | XTAR | YS172036 | 15782 | 2019-08-20 | 243950 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | HOSPITALIZACION | PESA PAÑAL | TRUMAX | XTAR | YS172060 | 15666 | 2019-05-20 | 243950 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | HOSPITALIZACION | PESA PAÑAL | TRUMAX | XTAR | YS171977 | 15667 | 2019-05-20 | 243950 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | HOSPITALIZACION | PESA PAÑAL | TRUMAX | XTAR | YS171995 | 15668 | 2019-05-20 | 243950 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | URGENCIAS | PESA PAÑAL | SECA | 856 | 8856151190373 | 18822 | 2023-05-24 | 700000 | 0 | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | PESA PAÑAL | TRUMAX | XTAR | YS171979 | 15674 | 2019-05-20 | 243950 | 0 | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | PROCESADOR DE IMAGEN | TEKNO | 754-2500 HD | 923573 | 14532 | 2017-06-28 | 55050000 |  | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | URGENCIAS PEDIATRIA | PISTOLA INTRAOSEA | EZ-10 | G3 9058 | G34004 | 8331 | 2011-08-04 | 1392000 |  | 600000 | 3 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | LABORATORIO DE MARCHA | PULSOXIMETRO | AIRIAL | MDC300C2 | 16020200134 | 14025 | 2016-05-30 | 185600 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | PULSOXIMETRO | AIRIAL | MQ3000 | 134231400674 | 15683 | 2014-05-02 | 171680 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSULTA EXTERNA | QUERATOMETRO | LUXVISION | KR800 | LX00028 | 6057 | 2009-06-25 | 1 |  | 600000 | 5 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #N/A | TERAPIA FISICA | RECUMBENT ESTATICA | SPORTFITNESS | CARDIO STI | 4-16-11-151119 | 15247 | 2018-03-22 | 3491390 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | N.T. | 140424 | 12646 | 2014-07-09 | 3440000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | REFRIGERADOR | REVCO | RBE2304A12 | N25E-197373-OE | 8974 | 2006-08-01 | 2200000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF! | CENTRO DE INVESTIGACIÓN | NEVERA | MELING | YC 130L | 230700911 | 19088 | 2023-11-14 | 10961328 | 458600 | 600000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | REFRIGERADOR | JEWETTE | T100-1 | 35093 | 5652 | 2006-08-01 | 2200000 |  | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | REFRIGERADOR | HACEB | NE-9 | K9286673 | 5632 | 2011-05-13 | 760000 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | REFRIGERADOR DE VACUNAS | VESTFROST | VLS204A | 20200344268 | 16091 | 2020-07-16 | 14983588 | 194900 | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSULTA EXTERNA | RINOFIBROLARINGOSCOPIO | KARL STORZ | 11101RP2 | 2819616 | 11425 | 2014-02-17 | 16695300 |  | 447000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CONSULTA EXTERNA | SIERRA DE YESOS | INSTRUMENT ALLGALER | 68-100-002 | SIN | 7836 | 2011-07-29 | 2030000 | 0 | 600000 | 4 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | UNIDAD QUIRURGICA | SIERRA DE YESOS | STRYKER | 940 | 1331500249 | 12825 | 2014-11-04 | 5220000 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A | PATOLOGIA | SIERRA DE YESOS | REDA INSTRUMENT | BLUE POWER | 19821 | 15275 | 2018-04-24 | 3673530 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | SIERRA DE YESOS | DIMEDA | D78532 | 25857 | 16054 | 2020-05-11 | 3452805 | 0 | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002162 | 9068 | 2010-05-06 | 800400 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002164 | 7516 | 2006-08-01 | 500000 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002151 | 7512 | 2010-05-06 | 800400 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002152 | 7510 | 2010-03-25 | 654937 |  | 600000 | 1 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002165 | 7508 | 2010-05-06 | 800400 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 50900006061 | 7275 | 2010-05-06 | 800400 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF! | TERAPIA RESPIRATORIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130B | 0 42588 | 1188 | 2006-06-20 | 450000 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 10900002159 | 7517 | 2010-04-29 | 898520 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A | TERAPIA RESPIRATORIA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630GL | 99600000217 | 7911 | 2010-05-06 | 500000 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 GL | 10900002190 | 7518 | 2010-05-06 | 800400 |  | 600000 | 2 | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 31700010394 | 15775 | 2019-08-15 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 31700010421 | 15776 | 2019-08-15 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 31700010398 | 15773 | 2019-08-15 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 31700010461 | 15774 | 2019-08-15 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 61700012839 | 15686 | 2019-05-31 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 61700012850 | 15689 | 2019-05-31 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 61700012859 | 15687 | 2019-05-31 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | SUCCIONADOR | THOMAS | 1630 | 61700012857 | 15688 | 2019-05-31 | 1297100 |  | 600000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF! | SALAS DE CX | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101040 | 17905 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF! | SALAS DE CX | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101041 | 17906 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101039 | 17907 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101024 | 17908 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101005 | 17909 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101025 | 17910 | 2022-01-17 | 898520 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACIÓN | SUCCIONADOR | NEW ASKIR | 30 | 101012 | 17792 | 2021-12-10 | 742169 |  | 400000 | 3 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | TANQUE DE PAQUETES CALIENTES | INTERFISICA | KIT DE 6 PAQUETES | 355 | 15202 | 2018-03-08 | 1570800 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TELEPACK | KARL STORZ | TP100 | UV1893 | 12842 | 2014-11-19 | 32248000 |  | 639000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TELEPACK | KARL STORZ | TP200 | WQ01561 | 16632 | 2020-11-09 | 100414994 |  | 400000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | AMICO |  | 490491 | 14336 | 2017-02-24 | 654500 |  | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12867 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12866 | 2012-08-10 | 171680 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12865 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12864 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12863 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12862 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12861 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | SPHYGMOMANOMETRO | CERTIFIED | NO TIENE | 12859 | 2014-12-03 | 754000 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | TENSIOMETRO ATRIL | AMICO | ATRIL | 490722 | 14337 | 2017-02-28 | 654500 |  | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO ATRIL | AMICO | ATRIL | 490498 | 14362 | 2017-03-29 | 654500 |  | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO ATRIL | ABN | SIN | SIN | 5909 | 2008-11-26 | 63800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | ABN | SIN | 532734 | 8760 | 2019-08-15 | 123772 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | TYCOS | SIN MODELO | 128832845 | 8561/15814 | 2011-02-28 | 498800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF! | HOSPITALIZACION | TENSIOMETRO ATRIL | WELCH ALLYN | SIN IDENTIFICAR | 130312122776 | 11402 | 2014-02-11 | 791236 |  | 600000 | 2 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS PEDIATRIA | TENSIOMETRO ATRIL | ALPK2 | SIN | 4330 | 7388 | 2008-11-26 | 452400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | TENSIOMETRO DE PARED | AMICO | AMLB-LF2118 | 364500 | 15277 | 2016-02-25 | 654500 |  | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN SERIE | 9601 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 2107452 | 181113021705 | 15825 | 2019-10-17 | 851028.5 |  | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 2107452 | 181112113225 | 15826 | 2019-10-17 | 851028.5 |  | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | AMICO | PARED | 364836 | 14304 | 2017-02-14 | 654500 |  | 600000 | 1 | No requiere renovación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | SIN | 141129014425 | 13470 | 2015-06-09 | 422240 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | SIN | 140827203445 | 13469 | 2015-06-09 | 422240 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | SIN | 141203175645 | 13467 | 2015-06-09 | 422240 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | DE PARED | 141128054695 | 13154 | 2015-03-27 | 422240 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6749 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6747 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6746 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6745 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6744 | 2010-02-11 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | TENSOMED | SIN | SIN | 6743 | 2009-12-17 | 162400 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | AMICO | AM-DB-LF2118 | 364162 | 14422 | 2017-05-18 | 416258 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 2107453 | 191211164165 | 16808 | 2021-03-08 | 889100 |  | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | 2107453 | 200109154095 | 16861 | 2021-04-20 | 889100 |  | 600000 | 2 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | 300 mmhg | 12424081653 | 10688 | 2010-05-10 | 498800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | GMD | 300mmhg | 16084911 | 14485 | 2017-06-22 | 69020 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | TENSIOMETRO PORTATIL | GMD | 300mmHY | 16068519 | 15080 | 2018-02-09 | 74970 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF! | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SIN IDENTIFICAR | 131015075513 | 12410 | 2014-04-07 | 137228 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO PORTATIL | SPHYMOMANOMETER | SIN MODELO | SIN SERIE | 6323 | 2008-11-26 | 63800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO PORTATIL | AMICO | 300mmhy | 94043 | 14203 | 2016-10-10 | 487200 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO PORTATIL | AMICO | 300mmhy | 365346 | 14209 | 2016-10-14 | 487200 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO PORTATIL | SPHYMOMANOMETER | SIN MODELO | SIN SERIE | 14224 | 2016-02-25 | 464000 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF! | CENTRO MEDICO | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN |  | 170621144635 | 15303 | 2018-06-15 | 559500 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SIN MODELO | 120530061741 | 10690 | 2010-05-10 | 498800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | INMETRO MT-182-2003 | 131023142104 | 12597 | 2014-06-11 | 137228 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | CI PRESTIGE | SIN MODELO | SIN SERIE | 13754 | 2010-04-22 | 498800 |  | 600000 | FALSE | Funcionamiento aprox 1 año | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | ALPK2 | SIN MODELO | 130945 | 14836 | 2016-02-25 | 200030 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO PORTATIL | HOUNSUN | SIN MODELO | SIN SERIE | 15257 | 2016-02-25 | 200030 |  | 600000 | FALSE | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | BANCO DE SANGRE | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | DS45 | 181015104517 | 15864 | 2019-12-04 | 382800 |  | 600000 | FALSE | No requiere renovación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF! | CENTRAL DE ESTERILIZACION | GRABADOR | MEDICAP´(OLYMPUS) | USB 300 | 3012321 | 13494 | 2012-09-10 | 16703483 | 0 | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | TROMBOELASTOGRAFO | TEG | 5000 | S011706894 | 14904 | 2017-11-20 | 108000000 |  | 1482000 | 5 | No requiere renovación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF! | TERAPIA FISICA | ULTRASONIDO | HTM | SONIC COMPACT 1-3 Mhz | 124721 | 15200 | 2018-03-08 | 3665200 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | VENTILADOR | DRAGER | OXILOG 2000 PLUS | ASHD-0085 | 13775/16600 | 2015-08-04 | 18513633 |  | 2655822 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF! | URGENCIAS ADULTOS | VENTILADOR | DRAGER | OXILOG 2000 PLUS | ASHD-0082 | 13774/15999 | 2015-08-04 | 18513633 | 2400000 | 2655822 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UCI NEONATOS | VENTILADOR MECÁNICO | PURITAN BENNETT | 840 | 3121218680 | NO REGISTRA | 2012-08-27 | 48140000 | 0 | 600000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF! | UCI NEONATOS | VENTILADOR MECÁNICO | PURITAN BENNETT | 840 | 3121213850 | 9881 | 2012-08-27 | 48140000 | 0 | 4000000 | 5 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF! | UCI NEONATOS | VENTILADOR MECÁNICO | PURITAN BENNETT | 840 | 3121218670 | NO REGISTRA | 2012-08-27 | 48140000 | 0 | 12035000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF! | UCI NEONATOS | VENTILADOR MECÁNICO | PURITAN BENNETT | 840 | 3121218440 | 9882 | 2012-08-27 | 48140000 | 0 | 12035000 | 4 | Evaluar tecnología en un año | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #REF! | UNIDAD QUIRURGICA | VIDEOLARINGOSCOPIO | HUGEMED | VL3R | R190900275 | 15742 | 2019-07-22 | 5760000 |  | 600000 | 4 | No requiere renovación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
ATF | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BRG-REGVA-00000858 | Regulador De Vacio | 858 | URA08721KL | A. DX Administrativo Logistico | Amvex | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016785 | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
ATF | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011287 | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #N/A
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011287 | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000282 | Monitor De Signos Vitales | 282 | AAW07220460SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #N/A
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00014832 | Camilla De Transporte | 14832 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012844 | Monitor De Signos Vitales | 12844 | CC43128792 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #N/A
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #N/A
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000277 | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMIN-17952803 | Bomba De Infusion |  | 17952803 | Urgencias Adulto | Icu Medical | Plum A+ | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00009406 | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002832 | Monitor De Signos Vitales | 2832 | AA88110331 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016930 | Termometro Digital | 16930 | 33341 | Hospitalización 3 | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00018139 | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000523 | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | Salas De Cirugia | Health Force | EB03 | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00000359 | Pulsoximetro | 359 | 100-016601011-C | Salas De Cirugia | Nellcor | N-100c | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018143 | Termohigrometro Digital | 18143 | 037807 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00000046 | Monitor De Signos Vitales | 46 | 333123M1470150043 | C. E. Cardiologia | Edan | M-50 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-ASDF0044 | Ventilador Pulmonar |  | ASDF-0044 | UCI Neonatos | Drager | Babylog 8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00001204 | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G | Urgencias Adulto | Marquette | Eagle 3000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016782 | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000277 | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-PATS0008 | Termometro Digital |  | 3108013103 | Patologia | Carl zeiss | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014954 | Termohigrometro Digital | 14954 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018866 | Termometro Digital | 18866 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00004461 | Nevera | 4461 | 504140061 | QX Medicina General | Mercilon | Ga-151 S | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002832 | Monitor De Signos Vitales | 2832 | AA88110331 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002832 | Monitor De Signos Vitales | 2832 | AA88110331 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00012974 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644 | Salas De Cirugia | sony | 240031020I | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BID-RAYFI-00000525 | Rayos X Portatil |  | 76450163 | Imagenes Diagnosticas | Fuji | Asteion Super 4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00039376 | Calentador De Liquidos | 39376 | 40470979 | A. DX Administrativo Logistico | Thermo | Imc18 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMIN-18444309 | Bomba De Infusion |  | 18444309 | Farmacia | Icu Medical | Wireless Plum A+ | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #N/A
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00000277 | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00000145 | Monitor De Signos Vitales | 145 | SN CC 15117684 | A. DX Administrativo Logistico | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00000146 | Monitor De Signos Vitales | 146 | SN CC 15117696 | A. DX Administrativo Logistico | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-FOTOF-00018292 | Fotoforo | 18292 | 1107149208 | Salas De Cirugia | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-0CU29496 | Incubadora Cerrada |  | CU29496 | Ginecologia | Drager | C2000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00001204 | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G | Urgencias Adulto | Marquette | Eagle 3000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000282 | Monitor De Signos Vitales | 282 | AAW07220460SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00007553 | Desfibrilador | 7553 | 200920023209 | Urgencias Pediatria | Bexen - Osatu | R-700 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000462 | Electrobisturi | 462 | F8L62780A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #N/A
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-TERDI-00015862 | Termometro Digital | 15862 | 25297 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018023 | Termohigrometro Digital | 18023 | 36610 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-INCTR-12155165 | Incubadora De Transporte |  | 612155165 | UCI Neonatos | Ningbo David | Ti_2000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #N/A
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018893 | Equipo De Organos Portatil | 18893/18894 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011287 | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601402 | Glucometro |  | 196-0140-22312 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011287 | Monitor Fetal | 11287 | SAS1336095SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTO-SILLA-00013418 | Silla electrica | 13418 | Negra | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #N/A
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-19601382 | Glucometro |  | 196-0138-22312 | Hospitalización 3 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19615922 | Glucometro |  | 196-1592-21228 | UCI Neonatos | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00001075 | Pulsoximetro | 1075 | 98-0579CRXT | Urgencias Pediatria | Novametrix | 515c | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601622 | Glucometro |  | 196-0162-22312 | Urgencias Pediatria | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00018333 | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00001210 | Monitor De Signos Vitales | 1210 | 96A01118 | Urgencias Adulto | Nellcor Puritan Benn | Npb-4000 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOBIS-00015596 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15596 | B238963 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #N/A
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601422 | Glucometro |  | 196-0142-22312 | Urgencias Adulto | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00004461 | Nevera | 4461 | 504140061 | QX Medicina General | Mercilon | Ga-151 S | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00510330 | Selladora Rotativa |  | 510330 | Central De Esterilizacion | Hawo | HD 650D | A - En Comodato | #REF!
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
OTO-SILLA-00014953 | Silla electrica | 14953 | Azul | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019126 | Monitor De Signos Vitales | 19126 | S2SRC1198 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601392 | Glucometro |  | 196-0139-22312 | Hospitalización 4 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601412 | Glucometro |  | 196-0141-22312 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018292 | Fotoforo | 18292 | 1107149208 | Salas De Cirugia | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000076 | Maquina De Anestesia | 76 | AMXL01139 | Ginecologia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-19605722 | Glucometro |  | 194-0572-22321 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016779 | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19615922 | Glucometro |  | 196-1592-21228 | UCI Neonatos | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19605702 | Glucometro |  | 194-0570-22321 | Salas De Cirugia | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BID-MOTNE-O1036313 | Motor Neumatico |  | PO1036313 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Mr7 | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #N/A
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
BDG-OTOAC-02036813 | Equipo de Otoemisiones Acusticas | 18865 | 2036813 | Rehabilitacion | NATUS/OTOMETRICS | MADSEN ALPHA | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00001210 | Monitor De Signos Vitales | 1210 | 96A01118 | Urgencias Adulto | Nellcor Puritan Benn | Npb-4000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000120 | Monitor De Signos Vitales | 120 | AAW07220463SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMAU-00007959 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 7959 | E031-G1-0003 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
IRE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00006049 | Bascula Mecanica | 6049 | N/A | Consulta Externa | Soehnle | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
ATI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000277 | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000282 | Monitor De Signos Vitales | 282 | AAW07220460SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00001204 | Monitor De Signos Vitales | 1204 | B7LA1931G | Urgencias Adulto | Marquette | Eagle 3000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007376 | Equipo De Organos Portatil | 7376 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 7727 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601392 | Glucometro |  | 196-0139-22312 | Hospitalización 4 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000277 | Monitor De Signos Vitales | 277 | AAWO7210318SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #N/A
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000120 | Monitor De Signos Vitales | 120 | AAW07220463SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-19601622 | Glucometro |  | 196-0162-22312 | Urgencias Pediatria | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601402 | Glucometro |  | 196-0140-22312 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19615922 | Glucometro |  | 196-1592-21228 | UCI Neonatos | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ATI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019475 | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00019440 | Electrobisturi | 19440 | CAE0007696 | Salas De Cirugia | WEM | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018821 | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601412 | Glucometro |  | 196-0141-22312 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019125 | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009884 | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19605402 | Glucometro |  | 194-0540-22321 | UCI Adulto | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000428 | Monitor De Signos Vitales | 428 | AAW07230125SA | Hospitalización | General Electric | Procare 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00019465 | Doppler Fetal | 19465 | 560054-M23909710019 | Ginecologia | EDAN | SONOTRAX | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014198 | Equipo De Organos Portatil | 14198 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19615922 | Glucometro |  | 196-1592-21228 | UCI Neonatos | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOCA-00000012 | Ecocardiografo | 12 | US90211353 | C. E. Cardiologia | Sonoscape | Sonosout 7500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010049 | Monitor De Signos Vitales | 10049 | EX-31004637 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTOX-BA000013 | Esterilizador Por Oxido De Etileno | Comodato | BA000013 | Central De Esterilizacion | 3m | GS5 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-00000038 | Rayos X Portatil | 38 | 6232045 | Salas De Cirugia | Shimadzu | MC-1251-30 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00014197 | Equipo De Organos Portatil | 14197 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000077 | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Light | I - Dado de baja | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000297 | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA | QX Medicina General | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00007224 | Neopuff | 7224 | 91124003688 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900AEU | I - Dado de baja | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00000044 | Succionador Portatil | 44 | 119600000328 | Ginecologia | Thomas | 1130-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00000703 | Succionador Portatil | 703 | 129500005335 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00001188 | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | Urgencias Adulto | Thomas | 1130b-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00001705 | Succionador Portatil | 1705 | 1100000778 | QX Medicina General | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00002299 | Succionador Portatil | 2299 | 49500002859 | Hospitalización | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00002697 | Succionador Portatil | 2697 | 129400001196 | QX Medicina General | Thomas | 1130 C | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00003825 | Succionador Portatil | 3825 | 109700001655 | QX Medicina General | Thomas | 1130-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007514 | Succionador Portatil | 7514 | 10900002189 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007519 | Succionador Portatil | 7519 | 10900002185 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007910 | Succionador Portatil | 7910 | 990000051 | Hospitalización | Thomas | 1130 E | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00003048 | Succionador Portatil | 3048 | 52690 | Hospitalización | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007911 | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-FOTME-03014484 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1903014484 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0306 | Glucometro | Comodato | F017209G0306 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000179 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 179 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BRG-FLUSE-00000052 | Flujometro Sencillo | 52 | F01121 | A. DX Administrativo Logistico | Air Imetam | Fm100 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00011308 | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A-Otro | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014157 | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014157 | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00014676 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-FOTME-07014002 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1907014002 | Banco De Sangre | Angel Holm | 201 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00007606 | Electrobisturi | 7606 | 4628 | Ginecologia | Wem | Ss501s | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015183 | Electrobisturi armonico | 15183 | 1111736053 | Salas De Cirugia | Ethicon Endosurgery | Gen 11 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00009358 | Equipo De Organos Portatil | 9358 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000297 | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA | QX Medicina General | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009441 | Monitor De Signos Vitales | 9441 | AA79102592 | Urgencias Adulto | Mindray | PM 8000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0306 | Glucometro | Comodato | F017209G0306 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00005329 | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm7000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000077 | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Light | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010048 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | Salas De Cirugia | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012724 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12724 | A013-G2-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00000130 | Pulsoximetro | 130 | 100-07128051-C | Ginecologia | Nellcor | N-100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00000364 | Pulsoximetro | 364 | 100-08078051-C | Salas De Cirugia | Nellcor | Dsn 100c | I - Dado de baja | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0066 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0066 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1091 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1091 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1092 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1092 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1093 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1093 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1094 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1094 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1095 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1095 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1098 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1098 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1100 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1100 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1101 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1101 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1106 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1106 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1773 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1773 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0875 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0875 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00000179 | Monitor De Signos Vitales | 179 | CM-76100248 | UCI Adulto | Mindray | T5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00011308 | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A-Otro | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010048 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | Salas De Cirugia | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013553 | Laringoscopio | 13553 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014921 | Termohigrometro Digital | 14921 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018855 | Termometro Digital | 18855 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00018866 | Termometro Digital | 18866 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00018924 | Termometro Digital | 18924 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00018860 | Termometro Digital | 18860 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-HOLTE-00000004 | Holter | 4 | 3A9417 | C. E. Cardiologia | DMS | Dms-300-3a | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-00000000 | Carro de Trasporte (Torre Artroscopia) |  | N/A | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00013086 | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | Banco De Sangre | Cytotherm | Ct-4t | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-HOLTE-00000004 | Holter | 4 | 3A9417 | C. E. Cardiologia | DMS | Dms-300-3a | A - En Operación | #N/A
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07462103 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7462103 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLK-4 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0704 | Compocool | Comodato | 3DNA0704 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0684 | Compocool | Comodato | 3DNA0684 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-INCUL-00401966 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 401966 | Central De Esterilizacion | 3m | 390g | I - Dado de baja | #N/A
BSD-INCUL-00203541 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 203541 | Central De Esterilizacion | 3m | 490h | I - Dado de baja | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007486 | Bascula Con Tallimetro | 7486 | N/A | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00005924 | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | Consulta Externa | Discover | N/A | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00010028 | Bascula Mecanica | 10028 | N/A | Centro Medico | Soehnle | 130 kg | I - Dado de baja | #N/A
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BNM-NEBUL-00014423 | Nebulizador | 14423 | D7032056 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650D | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014424 | Nebulizador | 14424 | D7032059 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014425 | Nebulizador | 14425 | D7032058 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00007224 | Neopuff | 7224 | 91124003688 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900AEU | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00012430 | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001 | Salas De Cirugia | Convida | X5Led | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-00018261 | Consola Shaver (Torre Smith) |  | 18261 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew |  | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-AAF13961 | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF13961 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200090 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-AAF14106 | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF14106 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200090 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-00012974 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644 | Salas De Cirugia | sony | 240031020I | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-00012977 | Fuente De Luz (Torre Smith) | 12977 | 608411580 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | xenon 300xl | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CONCA-00012976 | Consola De Camara (Torre Smith) | 12976 | AAC2396 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 460p | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00ZL3529 | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529 | Salas De Cirugia | Dyonics | vulcan | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #N/A
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-13051245 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 13051245 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85550912 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014172 | Termohigrometro Digital | 14172 | 14172 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014354 | Termohigrometro Digital | 14354 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015622 | Termohigrometro Digital | 15622 | 023797 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015621 | Termohigrometro Digital | 15621 | 023799 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015017 | Termohigrometro Digital | 15017 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00022876 | Termohigrometro Digital | 18084 | 22876 | Biomedica | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTOX-BA000013 | Esterilizador Por Oxido De Etileno | Comodato | BA000013 | Central De Esterilizacion | 3m | GS5 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00019190 | Termometro Digital | 19190 | N/A | Salas De Cirugia | Ktj Thermo | Ta-268 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014954 | Termohigrometro Digital | 14954 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTOX-BA000013 | Esterilizador Por Oxido De Etileno | Comodato | BA000013 | Central De Esterilizacion | 3m | GS5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000077 | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Light | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00001188 | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | Urgencias Adulto | Thomas | 1130b-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00002299 | Succionador Portatil | 2299 | 49500002859 | Hospitalización | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007910 | Succionador Portatil | 7910 | 990000051 | Hospitalización | Thomas | 1130 E | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007911 | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFE-LAMPC-00014676 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2746 | Glucometro | Comodato | A501108H2746 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H3849 | Glucometro | Comodato | A501108H3849 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00014676 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014200 | Equipo De Organos Portatil | 14200 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H3849 | Glucometro | Comodato | A501108H3849 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00005986 | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00014414 | Termohigrometro Digital | 14414 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015166 | Termohigrometro Digital | 15166 | 21011 | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00005631 | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018470 | Termometro Digital | 18470 | N/A | Salas De Cirugia | Ktj Thermo | Ta-268 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00017968 | Termometro Digital | 17968 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016060 | Termohigrometro Digital | 16060 | 23382 | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015623 | Termohigrometro Digital | 15623 | N/A | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00007573 | Desfibrilador | 7573 | 200920023211 | Hospitalización | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00001220 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) |  | 1220 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500-001 HD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013553 | Laringoscopio | 13553 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00000093 | Succionador Portatil | 93 | 2940000043 | Hospitalización | Thomas | 1130-067 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00002697 | Succionador Portatil | 2697 | 129400001196 | QX Medicina General | Thomas | 1130 C | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-03014484 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1903014484 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #N/A
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381213 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381214 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381674 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381677 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381680 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381689 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381702 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381706 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00007574 | Desfibrilador | 7574 | 200920023210 | Salas De Cirugia | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243123 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | En Prestamo | MF1243123 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00013086 | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | Banco De Sangre | Cytotherm | Ct-4t | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00007573 | Desfibrilador | 7573 | 200920023211 | Hospitalización | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00007574 | Desfibrilador | 7574 | 200920023210 | Salas De Cirugia | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-F1243123 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | En Prestamo | MF1243123 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00007553 | Desfibrilador | 7553 | 200920023209 | Urgencias Pediatria | Bexen - Osatu | R-700 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BSD-INCUL-00203541 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 203541 | Central De Esterilizacion | 3m | 490h | I - Dado de baja | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUL-00401966 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 401966 | Central De Esterilizacion | 3m | 390g | I - Dado de baja | #REF!
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPEL-17046408 | Pipeta Electronica Monocanal | Comodato | 17046408 | Banco De Sangre | Biocientifica | e-LINE | I - Dado de baja | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-07014002 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1907014002 | Banco De Sangre | Angel Holm | 201 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00223979 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2746 | Glucometro | Comodato | A501108H2746 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H3849 | Glucometro | Comodato | A501108H3849 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #N/A
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007910 | Succionador Portatil | 7910 | 990000051 | Hospitalización | Thomas | 1130 E | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007606 | Electrobisturi | 7606 | 4628 | Ginecologia | Wem | Ss501s | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-00012977 | Fuente De Luz (Torre Smith) | 12977 | 608411580 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | xenon 300xl | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-116AB010 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) | Comodato | 140116AB010 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00013086 | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | Banco De Sangre | Cytotherm | Ct-4t | I - Dado de baja | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00002299 | Succionador Portatil | 2299 | 49500002859 | Hospitalización | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CONSH-00018261 | Consola Shaver (Torre Smith) |  | 18261 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew |  | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00ZL3529 | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529 | Salas De Cirugia | Dyonics | vulcan | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CONCA-00012976 | Consola De Camara (Torre Smith) | 12976 | AAC2396 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 460p | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-00012974 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644 | Salas De Cirugia | sony | 240031020I | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-00012974 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | 12974 | 2007644 | Salas De Cirugia | sony | 240031020I | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #N/A
BDG-TERMO-00011862 | Termohigrometro Digital | 11862 | N/A | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00449285 | Selladora Rotativa | Comodato | 449285 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014825 | Termohigrometro Digital | 14825 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | Etp102 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015762 | Termohigrometro Digital | 15762 | 19811 | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015761 | Termohigrometro Digital | 15761 | TH19573 | Consulta Externa | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015744 | Termometro Digital | 15744 | 24356 | Rehabilitacion | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015743 | Termometro Digital | 15743 | 24355 | Farmacia | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00223979 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BLP-CABCA-AAF14106 | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF14106 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200090 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-AAF13961 | Cabezal De Camara (Torre Smith) |  | AAF13961 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200090 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00001349 | Laringoscopio | 1349 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013553 | Laringoscopio | 13553 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #N/A
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07126078 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s40pro | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000523 | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | Salas De Cirugia | Health Force | EB03 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #N/A
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015774 | Succionador Portatil | 15774 | 31700010461 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2746 | Glucometro | Comodato | A501108H2746 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H3849 | Glucometro | Comodato | A501108H3849 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #N/A
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015601 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15601 | B238991 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #N/A
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-116H2854 | Glucometro | Comodato | A501116H2854 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-DESCO-00013086 | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | Banco De Sangre | Cytotherm | Ct-4t | I - Dado de baja | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-PIESH-AAL96838 | Pieza De Mano Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAL96838 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200616 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0702 | Compocool | Comodato | 3DNA0702 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0701 | Compocool | Comodato | 3DNA0701 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #N/A
BDG-EQUIO-00015554 | Equipo De Organos Portatil | 15554 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | E-scope | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2854 | Glucometro | Comodato | A501116H2854 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013553 | Laringoscopio | 13553 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H3849 | Glucometro | Comodato | A501108H3849 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00007553 | Desfibrilador | 7553 | 200920023209 | Urgencias Pediatria | Bexen - Osatu | R-700 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00007606 | Electrobisturi | 7606 | 4628 | Ginecologia | Wem | Ss501s | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2854 | Glucometro | Comodato | A501116H2854 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONPR-UCS00170 | Monitor De Presion No Invasiva | FUCS00171/22 | 8260J4653 | Imagenes Diagnosticas | Critikon | 1846sx | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001349 | Laringoscopio | 1349 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00000130 | Pulsoximetro | 130 | 100-07128051-C | Ginecologia | Nellcor | N-100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00000364 | Pulsoximetro | 364 | 100-08078051-C | Salas De Cirugia | Nellcor | Dsn 100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015810 | Fotoforo | 15810 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00015984 | Fotoforo | 15984 | 46070 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 901069 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0701 | Compocool | Comodato | 3DNA0701 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #N/A
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015822 | Termohigrometro Digital | 15822 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010048 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | Salas De Cirugia | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015822 | Termohigrometro Digital | 15822 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #N/A
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013553 | Laringoscopio | 13553 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014485 | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | Banco De Sangre | Gmd | 300mmhy | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00011308 | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A-Otro | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0066 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0066 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1091 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1091 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1092 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1092 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1093 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1093 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1094 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1094 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1095 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1095 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1098 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1098 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1100 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1100 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1101 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1101 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1106 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1106 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1773 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1773 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0875 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0875 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-05370226 | Monitor LCD 26 |  | 5370226 | Salas De Cirugia | Medical Hdtv | 13231733 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0840 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0840 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0840 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0840 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFC-SELLR-00449285 | Selladora Rotativa | Comodato | 449285 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2854 | Glucometro | Comodato | A501116H2854 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #N/A
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #N/A
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BFE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #N/A
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015810 | Fotoforo | 15810 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #N/A
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00005924 | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | Consulta Externa | Discover | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00010028 | Bascula Mecanica | 10028 | N/A | Centro Medico | Soehnle | 130 kg | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07126078 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s40pro | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000523 | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | Salas De Cirugia | Health Force | EB03 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00010447 | Sierra Corta Yesos | 15784 | 92100513 | Urgencias Adulto | Stryker | 840 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-NEOPU-00007224 | Neopuff | 7224 | 91124003688 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900AEU | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07114727 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | Biomedica | Olympus | Uhi-3 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00012430 | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001 | Salas De Cirugia | Convida | X5Led | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00014676 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00010232 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 10232 | 3103486S | Biomedica | Richard Wolf | LMD2451MD | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2854 | Glucometro | Comodato | A501116H2854 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1534 | Glucometro | Comodato | A501108H1534 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BRG-MEZCL-00015431 | Mezclador De Flujo Bajo | 15431 | BX1753834 | Salas De Cirugia | OHIO MEDICAL | 67500020918 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1534 | Glucometro | Comodato | A501108H1534 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1525 | Glucometro | Comodato | A501108H1525 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #N/A
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #N/A
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-115H5335 | Glucometro | Comodato | A501115H5335 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0875 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0875 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0066 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0066 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1095 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1095 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1773 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1773 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1100 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1100 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1101 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1101 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1100 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1100 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014954 | Termohigrometro Digital | 14954 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #N/A
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00000093 | Succionador Portatil | 93 | 2940000043 | Hospitalización | Thomas | 1130-067 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00001188 | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | Urgencias Adulto | Thomas | 1130b-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007910 | Succionador Portatil | 7910 | 990000051 | Hospitalización | Thomas | 1130 E | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007911 | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0737 | Glucometro | Comodato | F017119H0737 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1534 | Glucometro | Comodato | A501108H1534 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1525 | Glucometro | Comodato | A501108H1525 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-115H5335 | Glucometro | Comodato | A501115H5335 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-DESCO-00013086 | Descongelador De Plasma | 13086 | 131132 | Banco De Sangre | Cytotherm | Ct-4t | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015863 | Termometro Digital | 15863 | 25296 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015862 | Termometro Digital | 15862 | 25297 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015860 | Termometro Digital | 15860 | 25293 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015860 | Termometro Digital | 15860 | 25293 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015810 | Fotoforo | 15810 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00015810 | Fotoforo | 15810 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BAN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-115H5335 | Glucometro | Comodato | A501115H5335 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #N/A
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000523 | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | Salas De Cirugia | Health Force | EB03 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00965034 | Selladora Rotativa | Comodato | 965034 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-115H4863 | Glucometro | Comodato | A501115H4863 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-209G0306 | Glucometro | Comodato | F017209G0306 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00000625 | Fotoforo | 625 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-115H5335 | Glucometro | Comodato | A501115H5335 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTOX-BA000013 | Esterilizador Por Oxido De Etileno | Comodato | BA000013 | Central De Esterilizacion | 3m | GS5 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015595 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #N/A
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00009170 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 9170 | A013-G2-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00005924 | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | Consulta Externa | Discover | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00005956 | Pesa Bebes Digital | 5956 | 88004B0507 | Consulta Externa | Detecto | 8432 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #N/A
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0306 | Glucometro | Comodato | F017209G0306 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00010028 | Bascula Mecanica | 10028 | N/A | Centro Medico | Soehnle | 130 kg | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00009441 | Monitor De Signos Vitales | 9441 | AA79102592 | Urgencias Adulto | Mindray | PM 8000 | I - Dado de baja | #N/A
BAN-VAPOR-ASEM0840 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0840 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00005886 | Tensiometro Portatil | 5886 | 19035256 | Consulta Externa | Tycos | Adulto | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014132 | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | Consulta Externa | Starmed | De Pared | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0306 | Glucometro | Comodato | F017209G0306 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #N/A
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00005329 | Monitor De Signos Vitales | 5329 | CE8B110447 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm7000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMAU-00000179 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 179 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00014485 | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | Banco De Sangre | Gmd | 300mmhy | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
BFE-FOTOF-00015984 | Fotoforo | 15984 | 46070 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 901069 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELEAR-11304580 | Gen 11 Armonico | Comodato | 1111304580 | Salas De Cirugia | Ethicon | GEN 11 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00014157 | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014340 | Termohigrometro Digital | 14340 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014874 | Termohigrometro Digital | 14874 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A-Dado en préstamo | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014166 | Termohigrometro Digital | 14166 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014171 | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | Central De Esterilizacion | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014169 | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015624 | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00007865 | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | Salas De Cirugia | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00011308 | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A-Otro | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-00000038 | Rayos X Portatil | 38 | 6232045 | Salas De Cirugia | Shimadzu | MC-1251-30 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONPR-UCS00170 | Monitor De Presion No Invasiva | FUCS00171/22 | 8260J4653 | Imagenes Diagnosticas | Critikon | 1846sx | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000077 | Monitor De Signos Vitales | 77 | 6282377 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Light | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00005986 | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00000130 | Pulsoximetro | 130 | 100-07128051-C | Ginecologia | Nellcor | N-100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00000364 | Pulsoximetro | 364 | 100-08078051-C | Salas De Cirugia | Nellcor | Dsn 100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00122277 | Bomba De Dolor | Comodato | 300122277 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00177944 | Bomba De Dolor | Comodato | 300177944 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMIN-00194827 | Bomba De Dolor | Comodato | 300194827 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00197417 | Bomba De Dolor | Comodato | 300197417 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00211000 | Bomba De Dolor | Comodato | 300211000 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00193646 | Bomba De Dolor | Comodato | 300193646 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00187077 | Bomba De Dolor | Comodato | 300187077 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-FOTME-03014484 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1903014484 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00219924 | Bomba De Dolor | Comodato | 300219924 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00219925 | Bomba De Dolor | Comodato | 300219925 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0292 | Glucometro | Comodato | F017209G0292 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BBS-FOTME-07014002 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1907014002 | Banco De Sangre | Angel Holm | 201 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BOF-AUTOP-00006040 | Auto Proyector | 6040 | 3PC9B0030 | Consulta Externa | Luxvision | Ccp3100 | I - Dado de Baja | #REF!
BOF-QUERA-00006057 | Queratometro | 6057 | LX00028 | Consulta Externa | Luxvision | Kr800 | A - En Operación | #REF!
BOF-REFRA-00006039 | Unidad De Refraccion | 6039 | LX00070 | Consulta Externa | Luxvision | Prometeo | A - En Operación | #REF!
BOF-QUERA-00006057 | Queratometro | 6057 | LX00028 | Consulta Externa | Luxvision | Kr800 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-07130807 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7130807 | Salas De Cirugia | Olympus | otv-s7 pro-hd-12e | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00012430 | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001 | Salas De Cirugia | Convida | X5Led | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00ZL3529 | Generador de RF (Torre De Artroscopia) |  | ZL3529 | Salas De Cirugia | Dyonics | vulcan | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-07231174 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | 13492 | 7231174 | Salas De Cirugia | Olympus | Oev261h | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-05370226 | Monitor LCD 26 |  | 5370226 | Salas De Cirugia | Medical Hdtv | 13231733 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BAN-VAPOR-ASEM0066 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0066 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001220 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) |  | 1220 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500-001 HD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07114727 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | Biomedica | Olympus | Uhi-3 | I - Dado de baja | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000294 | Monitor De Signos Vitales | 294 | AAW07240072SA | Biomedica | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-116AB010 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) | Comodato | 140116AB010 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009126 | Termohigrometro Digital | 9126 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | Sh 109 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014147 | Termohigrometro Digital | 14147 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-TRMOH-00014149 | Termohigrometro Digital | 14149 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - No está en Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00011326 | Termohigrometro Digital | 11326 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00015009 | Termohigrometro Digital | 15009 | 21012 | Imagenes Diagnosticas | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0066 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0066 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1091 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1091 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1092 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1092 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #N/A
BAN-VAPOR-ASEL1093 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1093 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1094 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1094 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1095 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1095 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1098 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1098 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1100 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1100 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1101 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1101 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1106 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1106 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL1773 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL1773 | Salas De Cirugia | Drager | Vapor2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEL0485 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEL0485 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0875 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0875 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #N/A
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTOX-BA000013 | Esterilizador Por Oxido De Etileno | Comodato | BA000013 | Central De Esterilizacion | 3m | GS5 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-EQUIO-00015554 | Equipo De Organos Portatil | 15554 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | E-scope | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0310 | Glucometro | Comodato | F017209G0310 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0314 | Glucometro | Comodato | F017209G0314 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0309 | Glucometro | Comodato | F017209G0309 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-209G0313 | Glucometro | Comodato | F017209G0313 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0291 | Glucometro | Comodato | F017209G0291 | Ginecologia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0300 | Glucometro | Comodato | F017209G0300 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0304 | Glucometro | Comodato | F017209G0304 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0307 | Glucometro | Comodato | F017209G0307 | Unid. Cuid. Interm. Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0308 | Glucometro | Comodato | F017209G0308 | UCI Pediatrica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0296 | Glucometro | Comodato | F017209G0296 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0298 | Glucometro | Comodato | F017209G0298 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0290 | Glucometro | Comodato | F017209G0290 | QX Medicina General | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0294 | Glucometro | Comodato | F017209G0294 | Urgencias Pediatria | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0293 | Glucometro | Comodato | F017209G0293 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0282 | Glucometro | Comodato | F017209G0282 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0301 | Glucometro | Comodato | F017209G0301 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0288 | Glucometro | Comodato | F017209G0288 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0840 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0840 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VAPOR-ASEM0840 | Vaporizador De Agente Anestesico | Comodato | ASEM0840 | Salas De Cirugia | Drager | V2000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0646 | Glucometro | Comodato | F017119H0646 | UCI Neonatos | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00005986 | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010048 | Monitor De Signos Vitales | 10048 | EX-31004634 | Salas De Cirugia | Mindray | Imec10 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014485 | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | Banco De Sangre | Gmd | 300mmhy | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2939 | Glucometro | Comodato | A501116H2939 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FOTOF-00015396 | Fotoforo | 15396 | 16230066 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2913 | Glucometro | Comodato | A501116H2913 | Urgencias Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00016796 | Neopuff | 16796 | 201028026851 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900ASU | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1534 | Glucometro | Comodato | A501108H1534 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-108H1525 | Glucometro | Comodato | A501108H1525 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #N/A
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-115H4863 | Glucometro | Comodato | A501115H4863 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00010852 | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016134 | Camilla De Transporte | 16134 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001296 | Camilla De Transporte | 1296 | 508/1811 | Urgencias Adulto | Famed |  | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00001138 | Camilla De Transporte | 1138 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMIN-00193646 | Bomba De Dolor | Comodato | 300193646 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00003322 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 3322 | Salas De Cirugia | Tekno | CAM 3100HD | I - Dado de baja | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0684 | Compocool | Comodato | 3DNA0684 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0704 | Compocool | Comodato | 3DNA0704 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0702 | Compocool | Comodato | 3DNA0702 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00959493 | Fuente De Luz (Torre Tekno) | Comodato | 959493 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-LA300 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #N/A
BLP-CNSCA-00961045 | Consola De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 961045 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2510USBHD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1943149 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | DF1943149 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-9420017 | Monitor Pantalla Torre (Torre Teckno) | Comodato | D26919420017 | Salas De Cirugia | Tekno | FS-P2604D | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #N/A
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00003322 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 3322 | Salas De Cirugia | Tekno | CAM 3100HD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014921 | Termohigrometro Digital | 14921 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018855 | Termometro Digital | 18855 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018866 | Termometro Digital | 18866 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018860 | Termometro Digital | 18860 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00016762 | Termohigrometro Digital | 16762 | 30596 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00018470 | Termometro Digital | 18470 | N/A | Salas De Cirugia | Ktj Thermo | Ta-268 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #N/A
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014423 | Nebulizador | 14423 | D7032056 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650D | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014424 | Nebulizador | 14424 | D7032059 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014425 | Nebulizador | 14425 | D7032058 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0178 | Glucometro | Comodato | F005308H0178 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018924 | Termometro Digital | 18924 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #N/A
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFE-LAMPI-00012430 | Lampara Pielitica | 12430 | 1308029001 | Salas De Cirugia | Convida | X5Led | I - Dado de baja | #N/A
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00010232 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 10232 | 3103486S | Biomedica | Richard Wolf | LMD2451MD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-07114727 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | Biomedica | Olympus | Uhi-3 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-07126078 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s40pro | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00009884 | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-04082895 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082895 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00000093 | Succionador Portatil | 93 | 2940000043 | Hospitalización | Thomas | 1130-067 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00001188 | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | Urgencias Adulto | Thomas | 1130b-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007911 | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015774 | Succionador Portatil | 15774 | 31700010461 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0178 | Glucometro | Comodato | F005308H0178 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015106 | Camilla Fija-Divan | 15106 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015108 | Camilla Fija-Divan | 15108 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015109 | Camilla Fija-Divan | 15109 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015110 | Camilla Fija-Divan | 15110 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015111 | Camilla Fija-Divan | 15111 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015116 | Camilla Fija-Divan | 15116 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015296 | Camilla Fija-Divan | 15296 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00015901 | Camilla Fija-Divan | 15901 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015100 | Camilla De Transporte | 15100 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001269 | Camilla De Transporte | 1269 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014354 | Termohigrometro Digital | 14354 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015621 | Termohigrometro Digital | 15621 | 023799 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015622 | Termohigrometro Digital | 15622 | 023797 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015017 | Termohigrometro Digital | 15017 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010851 | Camilla De Transporte | 10851 | 1305042372 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009939 | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00223979 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016930 | Termometro Digital | 16930 | 33341 | Hospitalización 3 | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-04082895 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082895 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BNM-FLUJO-N3101039 | Equipo de Alto Flujo GGM | Alquiler | 20081JN3101039 | UCI Adulto | GGM | HF-2900 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014769 | Camilla De Transporte | 14769 | 2495 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010711 | Camilla De Transporte | 10711 | 1305042373 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016928 | Termometro Digital | 16928 | 33339 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016929 | Termometro Digital | 16929 | 33342 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014166 | Termohigrometro Digital | 14166 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00013548 | Fibroscopio De Intubacion | 13548 | 2200520 | Salas De Cirugia | Karl Storz | 11302 Bd2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014414 | Termohigrometro Digital | 14414 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015166 | Termohigrometro Digital | 15166 | 21011 | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00005631 | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014172 | Termohigrometro Digital | 14172 | 14172 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00022876 | Termohigrometro Digital | 18084 | 22876 | Biomedica | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016060 | Termohigrometro Digital | 16060 | 23382 | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00017968 | Termometro Digital | 17968 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006171 | Camilla Fija-Divan | 6171 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007661 | Camilla De Transporte | 7661 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005971 | Camilla Fija-Divan | 5971 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005954 | Camilla Fija-Divan | 5954 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005891 | Camilla Ginecológica | 5891/11653 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005910 | Camilla Ginecológica | 5910/13775 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006007 | Camilla Fija-Divan | 6007 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005989 | Camilla Fija-Divan | 5989 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005844 | Camilla Fija-Divan | 5844 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003707 | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006107 | Camilla Fija-Divan | 6107 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009588 | Camilla Fija-Divan | 9588/13622 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006218 | Camilla Fija-Divan | 6218/13620 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006009 | Camilla Fija-Divan | 6009 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006117 | Camilla Fija-Divan | 6117 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009521 | Camilla Fija-Divan | 9521/15188 | N/A | Consulta Externa | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00223979 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #N/A
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #N/A
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #N/A
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00959493 | Fuente De Luz (Torre Tekno) | Comodato | 959493 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-LA300 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-00961045 | Consola De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 961045 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2510USBHD | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-F1943149 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | DF1943149 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-9420017 | Monitor Pantalla Torre (Torre Teckno) | Comodato | D26919420017 | Salas De Cirugia | Tekno | FS-P2604D | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00003322 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 3322 | Salas De Cirugia | Tekno | CAM 3100HD | I - Dado de baja | #REF!
BNM-FLUJO-04082893 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082893 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-04082917 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082917 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-29301950 | Microscopio Quirugico Oftalmologia |  | 6633123837 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Lumera I | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00223979 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381680 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381213 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381214 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381674 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381677 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381689 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381702 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381706 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010080 | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | Consulta Externa | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005866 | Camilla Ginecológica | 5866/13771 | N/A | Consulta Externa | no registra |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014657 | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014101 | Camilla mecanica | 14101 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015904 | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004804 | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | Centro Medico | muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012512 | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016835 | Camilla Fija-Divan | 16835 | N/A | Centro Medico | no registra |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BFE-CARTR-00000000 | Carro de Trasporte (Torre Artroscopia) |  | N/A | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #N/A
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BFT-ERGES-00012966 | Ergoespirometro | 12966 | 2014112092 | Rehabilitacion | Cosmed | Fitmate Pro | I - Otro | #REF!
BFE-FUENL-6J533824 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16J533824 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #N/A
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014772 | Camilla De Transporte | 14772/15659 | 2500 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007657 | Camilla De Transporte | 7657/16983 | 1107033560 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014846 | Bascula | 14846 | 844008454 | Nutrición Y Dietetica | Health O Meter | 844kl | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016997 | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016945 | Camilla De Transporte | 16945 | 6634 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015691 | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015761 | Termohigrometro Digital | 15761 | TH19573 | Consulta Externa | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015762 | Termohigrometro Digital | 15762 | 19811 | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015743 | Termometro Digital | 15743 | 24355 | Farmacia | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015744 | Termometro Digital | 15744 | 24356 | Rehabilitacion | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011862 | Termohigrometro Digital | 11862 | N/A | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014825 | Termohigrometro Digital | 14825 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | Etp102 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014832 | Camilla De Transporte | 14832 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016946 | Camilla De Transporte | 16946 | 6635 | Ginecologia | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014302 | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014775 | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015984 | Fotoforo | 15984 | 46070 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 901069 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016794 | Fotoforo | 16794 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #N/A
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #N/A
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015565 | Camilla De Transporte | 15565 | 4090 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015565 | Camilla De Transporte | 15565 | 4090 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012876 | Camilla De Transporte | 12876 | 33995 | Ginecologia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016988 | Termohigrometro Digital | 16988 | 33943 | Central De Esterilizacion | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012884 | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016979 | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011310 | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013945 | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013944 | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | Laboratorio De Marcha |  |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000876 | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0024 | Glucometro | Comodato | F005308H0024 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001269 | Camilla De Transporte | 1269 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0024 | Glucometro | Comodato | F005308H0024 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00016944 | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOBIS-00015597 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15597 | B238965 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015596 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15596 | B238963 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016766 | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-55002196 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-55002196 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00007573 | Desfibrilador | 7573 | 200920023211 | Hospitalización | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00012596 | Tensiometro Portatil | 12596 | 236-10 | Banco De Sangre | Walgreens | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00007574 | Desfibrilador | 7574 | 200920023210 | Salas De Cirugia | Bexen | Reanibex 700 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0024 | Glucometro | Comodato | F005308H0024 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00965034 | Selladora Rotativa | Comodato | 965034 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #N/A
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015822 | Termohigrometro Digital | 15822 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012377 | Camilla De Transporte | 12377 | 10N-170821 | Imagenes Diagnosticas | Ferno-Washington |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-6J533824 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16J533824 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BCC-ELEAR-11234839 | Gen 11 Armonico | Comodato | 1111234839 | Salas De Cirugia | Ethicon | GEN 11 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015183 | Electrobisturi armonico | 15183 | 1111736053 | Salas De Cirugia | Ethicon Endosurgery | Gen 11 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELEAR-11304580 | Gen 11 Armonico | Comodato | 1111304580 | Salas De Cirugia | Ethicon | GEN 11 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #N/A
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0056 | Glucometro | Comodato | F005308H0056 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
OTP-CAMIL-00000974 | Camilla Fija-Divan | 974 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000941 | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001013 | Camilla Fija-Divan | 1013 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009384 | Camilla Fija-Divan | 9384/9582/11233 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009406 | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00010519 | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014918 | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010488 | Camilla Fija-Divan | 10488 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00016117 | Camilla Fija-Divan | 16117/17643 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001028 | Camilla Fija-Divan | 1028/12804/16178 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00000888 | Camilla Fija-Divan | 888/9369 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009474 | Camilla De Transporte | 9474 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de baja | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00016632 | Consola Telepack | 16632 | WQ01561 | Centro Medico | Karl Storz | TP200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-Q017026K | Cabezal De Camara (Telepack) |  | XQ017026K | Centro Medico | Karl Storz | 27005BA | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0056 | Glucometro | Comodato | F005308H0056 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #N/A
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00961045 | Consola De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 961045 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2510USBHD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014393 | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1525 | Glucometro | Comodato | A501108H1525 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0056 | Glucometro | Comodato | F005308H0056 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0028 | Glucometro | Comodato | F005308H0028 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015060 | Fotoforo | 15060 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 49000 | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00003322 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 3322 | Salas De Cirugia | Tekno | CAM 3100HD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001269 | Camilla De Transporte | 1269 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00007553 | Desfibrilador | 7553 | 200920023209 | Urgencias Pediatria | Bexen - Osatu | R-700 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-00223969 | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 85525922 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015595 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-LUMI-000016804 | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | Consulta Externa | 3M | LX25 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0026 | Glucometro | Comodato | F005308H0026 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #N/A
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00010232 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 10232 | 3103486S | Biomedica | Richard Wolf | LMD2451MD | I - Dado de baja | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00000093 | Succionador Portatil | 93 | 2940000043 | Hospitalización | Thomas | 1130-067 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00001188 | Succionador Portatil | 1188 | 42588 | Urgencias Adulto | Thomas | 1130b-067b | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007911 | Succionador Portatil | 7911 | 99600000215 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015774 | Succionador Portatil | 15774 | 31700010461 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0056 | Glucometro | Comodato | F005308H0056 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0041 | Glucometro | Comodato | F005308H0041 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0041 | Glucometro | Comodato | F005308H0041 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009884 | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-TERMO-00016766 | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015860 | Termometro Digital | 15860 | 25293 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015862 | Termometro Digital | 15862 | 25297 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TERDI-00015863 | Termometro Digital | 15863 | 25296 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015256 | Camilla divan ginecologica | 15256 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007659 | Camilla De Transporte | 7659 | 1108034003 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009939 | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010711 | Camilla De Transporte | 10711 | 1305042373 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014769 | Camilla De Transporte | 14769 | 2495 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014768 | Camilla De Transporte | 14768 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #N/A
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-04082917 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082917 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BNM-FLUJO-04082917 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082917 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-N3101043 | Equipo de Alto Flujo GGM | Alquiler | 20081JN3101043 | Urgencias Adulto | GGM | HF-2900 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #N/A
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #N/A
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07126078 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | 13495 | 7126078 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s40pro | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-07114727 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | 13496 | 7114727 | Biomedica | Olympus | Uhi-3 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000523 | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | Salas De Cirugia | Health Force | EB03 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00000130 | Pulsoximetro | 130 | 100-07128051-C | Ginecologia | Nellcor | N-100c | I - Dado de baja | #REF!
BMO-PULSO-00000364 | Pulsoximetro | 364 | 100-08078051-C | Salas De Cirugia | Nellcor | Dsn 100c | I - Dado de baja | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000075 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 75 | A013-G2-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Novel 330tk | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-25000110 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | M1-25000110 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 3000 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006751 | Tensiometro Portatil | 6751 | 458323 | Biomedica | Tensomed | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00005924 | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | Consulta Externa | Discover | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENAT-00014485 | Tensiometro De Atril | 14485 | 16084911 | Banco De Sangre | Gmd | 300mmhy | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-115H4863 | Glucometro | Comodato | A501115H4863 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #N/A
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0178 | Glucometro | Comodato | F005308H0178 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00965034 | Selladora Rotativa | Comodato | 965034 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0033 | Glucometro | Comodato | F005308H0033 | Biomedica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-115H4863 | Glucometro | Comodato | A501115H4863 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00007865 | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | Salas De Cirugia | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014171 | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | Central De Esterilizacion | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014157 | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014340 | Termohigrometro Digital | 14340 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014166 | Termohigrometro Digital | 14166 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014874 | Termohigrometro Digital | 14874 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A-Dado en préstamo | #REF!
BMO-TRMOH-00014169 | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015624 | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011665 | Termohigrometro Digital | 11665 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016759 | Termohigrometro Digital | 16759 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016760 | Termohigrometro Digital | 16760 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016794 | Fotoforo | 16794 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0033 | Glucometro | Comodato | F005308H0033 | Biomedica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #N/A
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000121 | Monitor De Signos Vitales | 121 | AAW07300275CA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONPR-UCS00170 | Monitor De Presion No Invasiva | FUCS00171/22 | 8260J4653 | Imagenes Diagnosticas | Critikon | 1846sx | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00000172 | Monitor Fetal | 172 | SAS07390796PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000032 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 32 | 6301109 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #N/A
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00197417 | Bomba De Dolor | Comodato | 300197417 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00193646 | Bomba De Dolor | Comodato | 300193646 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMIN-00219924 | Bomba De Dolor | Comodato | 300219924 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
BBF-BOMIN-00219925 | Bomba De Dolor | Comodato | 300219925 | Salas De Cirugia | Icu Medical | Sapphire Multiterapi | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0198 | Glucometro | Comodato | F005308H0198 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #N/A
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1175 | Glucometro | Comodato | F017119H1175 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-119H1181 | Glucometro | Comodato | F017119H1181 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2895 | Glucometro | Comodato | A501116H2895 | Salas De Cirugia | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-116H2940 | Glucometro | Comodato | A501116H2940 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-115H4863 | Glucometro | Comodato | A501115H4863 | Biomedica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0178 | Glucometro | Comodato | F005308H0178 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0151 | Glucometro | Comodato | F005308H0151 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0139 | Glucometro | Comodato | F005308H0139 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0199 | Glucometro | Comodato | F005308H0199 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0146 | Glucometro | Comodato | F005308H0146 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0152 | Glucometro | Comodato | F005308H0152 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0021 | Glucometro | Comodato | F005308H0021 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0183 | Glucometro | Comodato | F005308H0183 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00015275 | Sierra Cortar Yesos | 15275 | 19821 | Patologia | Reda Instrumente | Blue Power | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0010 | Glucometro | Comodato | F005308H0010 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0197 | Glucometro | Comodato | F005308H0197 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0281 | Glucometro | Comodato | F017209G0281 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00000074 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 74 | K013-G5-0004 | Ginecologia | Trident Medical | Dr Lite | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0312 | Glucometro | Comodato | F017209G0312 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000470 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 470 | K013-G5-0006 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0315 | Glucometro | Comodato | F017209G0315 | Salas De Cirugia | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0302 | Glucometro | Comodato | F017209G0302 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0027 | Glucometro | Comodato | F005308H0027 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0303 | Glucometro | Comodato | F017209G0303 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00014676 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 14676/31 | K014-G5-00002 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-209G0295 | Glucometro | Comodato | F017209G0295 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702206 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702206 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0297 | Glucometro | Comodato | F017209G0297 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00001200 | Desfibrilador | 1200/FUCS513 | 29566 | Hospitalización | Burdick | Medic 5 | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00013170 | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | UCI Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0299 | Glucometro | Comodato | F017209G0299 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-209G0287 | Glucometro | Comodato | F017209G0287 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #N/A
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
OTP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-209G0311 | Glucometro | Comodato | F017209G0311 | Biomedica | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015009 | Termohigrometro Digital | 15009 | 21012 | Imagenes Diagnosticas | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009126 | Termohigrometro Digital | 9126 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | Sh 109 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00016078 | Termohigrometro Digital | 16078 | 026110 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016079 | Termohigrometro Digital | 16079 | 026111 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014147 | Termohigrometro Digital | 14147 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00011326 | Termohigrometro Digital | 11326 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-209G0289 | Glucometro | Comodato | F017209G0289 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014149 | Termohigrometro Digital | 14149 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000503 | Maquina De Anestesia | 503 | AMXL01104 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012962 | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #N/A
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014149 | Termohigrometro Digital | 14149 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-119H0802 | Glucometro | Comodato | F017119H0802 | Hospitalización | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H0817 | Glucometro | Comodato | F017119H0817 | UCI Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BSD-INCUL-00203541 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 203541 | Central De Esterilizacion | 3m | 490h | I - Dado de baja | #REF!
BSD-INCUL-00401966 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 401966 | Central De Esterilizacion | 3m | 390g | I - Dado de baja | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-108H2747 | Glucometro | Comodato | A501108H2747 | UCI Pediatrica | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1956 | Glucometro | Comodato | A501108H1956 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-108H1904 | Glucometro | Comodato | A501108H1904 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-119H1094 | Glucometro | Comodato | F017119H1094 | Urgencias Adulto | Caresens | N-voice | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-107H5682 | Glucometro | Comodato | A501107H5682 | UCI Neonatos | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H3202 | Glucometro | Comodato | A501116H3202 | UCI Adulto | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H3203 | Glucometro | Comodato | A501116H3203 | Hospitalización | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00011308 | Tensiometro Portatil | 11308 | 130227104851 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A-Otro | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-116H2904 | Glucometro | Comodato | A501116H2904 | Urgencias Pediatria | Caresens | GM505PAD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00012596 | Tensiometro Portatil | 12596 | 236-10 | Banco De Sangre | Walgreens | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0178 | Glucometro | Comodato | F005308H0178 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00015984 | Fotoforo | 15984 | 46070 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 901069 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-021F6315 | Pieza de Mano Neurocirugia | Bonificacion | 21F6315 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0044 | Glucometro | Comodato | F005308H0044 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016979 | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012884 | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014657 | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016997 | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011310 | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004804 | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | Centro Medico | muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012512 | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015904 | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001042 | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-N3101039 | Equipo de Alto Flujo GGM | Alquiler | 20081JN3101039 | UCI Adulto | GGM | HF-2900 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00014832 | Camilla De Transporte | 14832 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016835 | Camilla Fija-Divan | 16835 | N/A | Centro Medico | no registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016995 | Camilla Fija-Divan | 16995 | N/A | Centro Medico |  | Divan | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016996 | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001269 | Camilla De Transporte | 1269 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00017651 | Camilla Fija-Divan | 17651 | N/A | Centro Medico |  | Divan | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-N3101043 | Equipo de Alto Flujo GGM | Alquiler | 20081JN3101043 | Urgencias Adulto | GGM | HF-2900 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-EQUIO-00014197 | Equipo De Organos Portatil | 14197 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-EQUIO-00015554 | Equipo De Organos Portatil | 15554 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | E-scope | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00002273 | Camilla Fija-Divan | 2273 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009126 | Termohigrometro Digital | 9126 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | Sh 109 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014147 | Termohigrometro Digital | 14147 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00011326 | Termohigrometro Digital | 11326 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014149 | Termohigrometro Digital | 14149 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015009 | Termohigrometro Digital | 15009 | 21012 | Imagenes Diagnosticas | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016078 | Termohigrometro Digital | 16078 | 026110 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016079 | Termohigrometro Digital | 16079 | 026111 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014921 | Termohigrometro Digital | 14921 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00018860 | Termometro Digital | 18860 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018057 | Termometro Digital | 18057 | 37461 | Hospitalización | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018866 | Termometro Digital | 18866 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00018855 | Termometro Digital | 18855 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010851 | Camilla De Transporte | 10851 | 1305042372 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010852 | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016946 | Camilla De Transporte | 16946 | 6635 | Ginecologia | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016944 | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007661 | Camilla De Transporte | 7661 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016776 | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00016780 | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007657 | Camilla De Transporte | 7657/16983 | 1107033560 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015596 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15596 | B238963 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015595 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15595 | B238990 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERMO-00016766 | Termohigrometro Digital | 16766 | 030431 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00001028 | Camilla Fija-Divan | 1028/12804/16178 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de baja | #N/A
OTP-CAMIL-00014918 | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001013 | Camilla Fija-Divan | 1013 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010519 | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015565 | Camilla De Transporte | 15565 | 4090 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015691 | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014423 | Nebulizador | 14423 | D7032056 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650D | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014424 | Nebulizador | 14424 | D7032059 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014425 | Nebulizador | 14425 | D7032058 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015597 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15597 | B238965 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015598 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15598 | B239020 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #N/A
BFE-FOTOF-00015984 | Fotoforo | 15984 | 46070 | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 901069 | I - Dado de Baja | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000876 | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009384 | Camilla Fija-Divan | 9384/9582/11233 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000974 | Camilla Fija-Divan | 974 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009406 | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014393 | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010488 | Camilla Fija-Divan | 10488 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000941 | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000888 | Camilla Fija-Divan | 888/9369 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016150 | Camilla Fija-Divan | 16150 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010528 | Camilla Fija-Divan | 10528 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | I - Dado de baja | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #N/A
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000925 | Camilla Fija-Divan | 925-/16177 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00014101 | Camilla mecanica | 14101 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016785 | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016996 | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00012876 | Camilla De Transporte | 12876 | 33995 | Ginecologia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014772 | Camilla De Transporte | 14772/15659 | 2500 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012377 | Camilla De Transporte | 12377 | 10N-170821 | Imagenes Diagnosticas | Ferno-Washington |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00013944 | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | Laboratorio De Marcha |  |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0263 | Glucometro |  | F005083K0263 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00015622 | Termohigrometro Digital | 15622 | 023797 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015017 | Termohigrometro Digital | 15017 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014354 | Termohigrometro Digital | 14354 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015621 | Termohigrometro Digital | 15621 | 023799 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009939 | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007659 | Camilla De Transporte | 7659 | 1108034003 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009884 | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00014531 | Monitor Pantalla Torre (Torre Tekno) | 14531 | J51A101128 | Salas De Cirugia | Tekno | Ej-Mla26u | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-083K0263 | Glucometro |  | F005083K0263 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00009068 | Succionador Portatil | 9068 | 10900002162 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007518 | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | Salas De Cirugia | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007517 | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00013548 | Fibroscopio De Intubacion | 13548 | 2200520 | Salas De Cirugia | Karl Storz | 11302 Bd2 | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00016945 | Camilla De Transporte | 16945 | 6634 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00018144 | Electroestimulador | 18144 | 0855060016 | Salas De Cirugia | Ibramed | Neurodyn II | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00018144 | Electroestimulador | 18144 | 0855060016 | Salas De Cirugia | Ibramed | Neurodyn II | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00015599 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 15599 | B238993 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014302 | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005954 | Camilla Fija-Divan | 5954 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014302 | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00005631 | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014414 | Termohigrometro Digital | 14414 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016930 | Termometro Digital | 16930 | 33341 | Hospitalización 3 | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0263 | Glucometro |  | F005083K0263 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-SICOR-00018168 | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381213 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381214 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381674 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381677 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381680 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381689 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381702 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381706 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0263 | Glucometro |  | F005083K0263 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014769 | Camilla De Transporte | 14769 | 2495 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016997 | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016997 | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016060 | Termohigrometro Digital | 16060 | 23382 | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016932 | Termometro Digital | 16932 | 33340 | Ginecologia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015166 | Termohigrometro Digital | 15166 | 21011 | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014172 | Termohigrometro Digital | 14172 | 14172 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015483 | Bascula Mecanica | 15483 | BANM2015671 | Urgencias Pediatria | Newmed | DT-05 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016929 | Termometro Digital | 16929 | 33342 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00022876 | Termohigrometro Digital | 18084 | 22876 | Biomedica | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00017968 | Termometro Digital | 17968 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016928 | Termometro Digital | 16928 | 33339 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005954 | Camilla Fija-Divan | 5954 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005891 | Camilla Ginecológica | 5891/11653 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014832 | Camilla De Transporte | 14832 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #N/A
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018049 | Laringoscopio | 18049 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017911 | Equipo De Organos Portatil | 17911/17912 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017913 | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017915 | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017917 | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0263 | Glucometro |  | F005083K0263 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005910 | Camilla Ginecológica | 5910/13775 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006171 | Camilla Fija-Divan | 6171 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005989 | Camilla Fija-Divan | 5989 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005844 | Camilla Fija-Divan | 5844 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006007 | Camilla Fija-Divan | 6007 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009521 | Camilla Fija-Divan | 9521/15188 | N/A | Consulta Externa | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006117 | Camilla Fija-Divan | 6117 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006009 | Camilla Fija-Divan | 6009 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006107 | Camilla Fija-Divan | 6107 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006218 | Camilla Fija-Divan | 6218/13620 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009588 | Camilla Fija-Divan | 9588/13622 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010080 | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | Consulta Externa | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003707 | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005971 | Camilla Fija-Divan | 5971 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005866 | Camilla Ginecológica | 5866/13771 | N/A | Consulta Externa | no registra |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0702 | Compocool | Comodato | 3DNA0702 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0704 | Compocool | Comodato | 3DNA0704 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0684 | Compocool | Comodato | 3DNA0684 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0196 | Glucometro |  | F005083K0196 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0196 | Glucometro |  | F005083K0196 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014825 | Termohigrometro Digital | 14825 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | Etp102 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011862 | Termohigrometro Digital | 11862 | N/A | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016988 | Termohigrometro Digital | 16988 | 33943 | Central De Esterilizacion | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016134 | Camilla De Transporte | 16134 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003329 | Monitor De Signos Vitales | 3329 | AA82105686 1 | UCI Adulto | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015743 | Termometro Digital | 15743 | 24355 | Farmacia | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015744 | Termometro Digital | 15744 | 24356 | Rehabilitacion | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015761 | Termohigrometro Digital | 15761 | TH19573 | Consulta Externa | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015762 | Termohigrometro Digital | 15762 | 19811 | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #N/A
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0196 | Glucometro |  | F005083K0196 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016794 | Fotoforo | 16794 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BFT-ERGES-00012966 | Ergoespirometro | 12966 | 2014112092 | Rehabilitacion | Cosmed | Fitmate Pro | I - Otro | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015100 | Camilla De Transporte | 15100 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015110 | Camilla Fija-Divan | 15110 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015111 | Camilla Fija-Divan | 15111 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015106 | Camilla Fija-Divan | 15106 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015108 | Camilla Fija-Divan | 15108 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015109 | Camilla Fija-Divan | 15109 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015901 | Camilla Fija-Divan | 15901 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015296 | Camilla Fija-Divan | 15296 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015116 | Camilla Fija-Divan | 15116 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015822 | Termohigrometro Digital | 15822 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-021F6315 | Pieza de Mano Neurocirugia | Bonificacion | 21F6315 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000361 | Monitor De Signos Vitales | 361 | AAW07210246SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0196 | Glucometro |  | F005083K0196 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018139 | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012512 | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001042 | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015904 | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004804 | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | Centro Medico | muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014101 | Camilla mecanica | 14101 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014657 | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013945 | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00017651 | Camilla Fija-Divan | 17651 | N/A | Centro Medico |  | Divan | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016979 | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011310 | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012884 | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013944 | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | Laboratorio De Marcha |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007657 | Camilla De Transporte | 7657/16983 | 1107033560 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009406 | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014775 | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014772 | Camilla De Transporte | 14772/15659 | 2500 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-Q017026K | Cabezal De Camara (Telepack) |  | XQ017026K | Centro Medico | Karl Storz | 27005BA | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BED-TELPA-00016632 | Consola Telepack | 16632 | WQ01561 | Centro Medico | Karl Storz | TP200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00016797 | Gramera digital | 16797 | 031355 | Patologia | Lille | SF-400 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BBS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016944 | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009884 | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010851 | Camilla De Transporte | 10851 | 1305042372 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013241 | Camilla De Transporte | 13241 | N/A | Urgencias Adulto | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010852 | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00000573 | Lavadora Por Ultrasonido | 573 | EPC01078473G | Central De Esterilizacion | Getinge Branson | 8510dth | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUB-0CU29496 | Incubadora Cerrada |  | CU29496 | Ginecologia | Drager | C2000 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018168 | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-LUMI-000016804 | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | Consulta Externa | 3M | LX25 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015688 | Succionador Portatil | 15688 | 61700012857 | Hospitalización | Thomas | 1630 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007516 | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAS-SUCCI-00007275 | Succionador Portatil | 7275 | 50900006061 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1130 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00013548 | Fibroscopio De Intubacion | 13548 | 2200520 | Salas De Cirugia | Karl Storz | 11302 Bd2 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-TERDI-00015860 | Termometro Digital | 15860 | 25293 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #N/A
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015862 | Termometro Digital | 15862 | 25297 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015863 | Termometro Digital | 15863 | 25296 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-BIOME-00000001 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016782 | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016781 | Termohigrometro Digital | 16781 | 031032 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016780 | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016779 | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016776 | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00017929 | Termohigrometro Digital | 17929 | 31037 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-TENSI-00014836 | Tensiometro Portatil | 14836 | 130945 | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007659 | Camilla De Transporte | 7659 | 1108034003 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007661 | Camilla De Transporte | 7661 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016946 | Camilla De Transporte | 16946 | 6635 | Ginecologia | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015255 | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016778 | Termohigrometro Digital | 16778 | 031036 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00015255 | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BDG-EQUIO-00017911 | Equipo De Organos Portatil | 17911/17912 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017913 | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017915 | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017917 | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00016796 | Neopuff | 16796 | 201028026851 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900ASU | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BRA-DESFI-00003418 | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | Urgencias Adulto | General Electric | Cardioserv | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-04811006 | Electrobisturi | Alquiler | BV4811006 | Ginecologia | BOVIE | IDS200 | I - Dado de Baja | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-6F30076T | Electrobisturi | Alquiler | F6F30076T | Ginecologia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013921 | Laringoscopio | 13921 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002694 | Nevera | 2694 | 8012300602 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00012825 | Sierra Corta Yesos | 12825 | 1331500249 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00006779 | Laringoscopio | 6779 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00005347 | Laringoscopio | 5347 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000778 | Laringoscopio | 778 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00008825 | Nevera | 8825 | 40600421 | Salas De Cirugia | Confrio | Vw183w | I - Dado de baja | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #N/A
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005910 | Camilla Ginecológica | 5910/13775 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005891 | Camilla Ginecológica | 5891/11653 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006007 | Camilla Fija-Divan | 6007 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005989 | Camilla Fija-Divan | 5989 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005844 | Camilla Fija-Divan | 5844 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003707 | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010080 | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | Consulta Externa | sajac |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009588 | Camilla Fija-Divan | 9588/13622 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006218 | Camilla Fija-Divan | 6218/13620 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006009 | Camilla Fija-Divan | 6009 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006107 | Camilla Fija-Divan | 6107 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009521 | Camilla Fija-Divan | 9521/15188 | N/A | Consulta Externa | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006117 | Camilla Fija-Divan | 6117 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00016054 | Sierra Corta Yesos | 16054 | 25857 | Centro Medico | Dimeda | D78532 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00017929 | Termohigrometro Digital | 17929 | 31037 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016776 | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016778 | Termohigrometro Digital | 16778 | 031036 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00965034 | Selladora Rotativa | Comodato | 965034 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00016779 | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016780 | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016781 | Termohigrometro Digital | 16781 | 031032 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016782 | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #N/A
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016785 | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TERMO-00016777 | Termohigrometro Digital | 16777 | 031039 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006171 | Camilla Fija-Divan | 6171 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005971 | Camilla Fija-Divan | 5971 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005866 | Camilla Ginecológica | 5866/13771 | N/A | Consulta Externa | no registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015256 | Camilla divan ginecologica | 15256 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #N/A
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014340 | Termohigrometro Digital | 14340 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #N/A
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00959493 | Fuente De Luz (Torre Tekno) | Comodato | 959493 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-LA300 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00961045 | Consola De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 961045 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2510USBHD | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0047 | Glucometro | Comodato | F005308H0047 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0078 | Glucometro | Comodato | F005308H0078 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0044 | Glucometro | Comodato | F005308H0044 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-NEUMO-F1943149 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | DF1943149 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #N/A
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-9420017 | Monitor Pantalla Torre (Torre Teckno) | Comodato | D26919420017 | Salas De Cirugia | Tekno | FS-P2604D | I - Dado de baja | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-04082895 | Equipo de Alto Flujo Airvo 2 | Alquiler | 181204082895 | Terapia Respiratoria | FISHER & PAYKEL | PT100US | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000003 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 3 | 6301088 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000451 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 451 | 6305702 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0184 | Glucometro | Comodato | F005308H0184 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0031 | Glucometro | Comodato | F005308H0031 | Hospitalización | Caresens | PRO | A - En Operación | #N/A
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0196 | Glucometro | Comodato | F005308H0196 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-311CE811 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1311CE811 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | I - No está en Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0153 | Glucometro | Comodato | F005308H0153 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0189 | Glucometro | Comodato | F005308H0189 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0200 | Glucometro | Comodato | F005308H0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0034 | Glucometro | Comodato | F005308H0034 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0044 | Glucometro | Comodato | F005308H0044 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015624 | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014169 | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014874 | Termohigrometro Digital | 14874 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A-Dado en préstamo | #REF!
BMO-TRMOH-00014171 | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | Central De Esterilizacion | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00007865 | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | Salas De Cirugia | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-308H0156 | Glucometro | Comodato | F005308H0156 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | A-Otro | #N/A
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014775 | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015108 | Camilla Fija-Divan | 15108 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015109 | Camilla Fija-Divan | 15109 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015100 | Camilla De Transporte | 15100 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015901 | Camilla Fija-Divan | 15901 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0169 | Glucometro | Comodato | F005308H0169 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015116 | Camilla Fija-Divan | 15116 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015296 | Camilla Fija-Divan | 15296 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015110 | Camilla Fija-Divan | 15110 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015111 | Camilla Fija-Divan | 15111 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015106 | Camilla Fija-Divan | 15106 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0011 | Glucometro | Comodato | F005308H0011 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014157 | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0193 | Glucometro | Comodato | F005308H0193 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BIQ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00013241 | Camilla De Transporte | 13241 | N/A | Urgencias Adulto | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-N3101043 | Equipo de Alto Flujo GGM | Alquiler | 20081JN3101043 | Urgencias Adulto | GGM | HF-2900 | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013241 | Camilla De Transporte | 13241 | N/A | Urgencias Adulto | dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011665 | Termohigrometro Digital | 11665 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016760 | Termohigrometro Digital | 16760 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016759 | Termohigrometro Digital | 16759 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #N/A
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0023 | Glucometro | Comodato | F005308H0023 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00013945 | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00191600 | Ventilador Mecanico | 9883 | 3501191600 | Urgencias Pediatria | Puritan Bennett | 760 | I - No está en Operación | #N/A
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BMO-TRMOH-00014607 | Termometro Digital | 14607 | N/A | Salas De Cirugia |  | Digital | A - En Operación | #REF!
IRG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013809 | Bascula Mecanica | 13809 | 1420063128 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | I - Dado de baja | #REF!
BFC-SELLR-00965034 | Selladora Rotativa | Comodato | 965034 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de Baja | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0029 | Glucometro | Comodato | F005308H0029 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0055 | Glucometro | Comodato | F005308H0055 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-308H0025 | Glucometro | Comodato | F005308H0025 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00006131 | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00000115 | Monitor De Signos Vitales | 115 | AAW07210250SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000175 | Monitor De Signos Vitales | 175/17305 | AAW07230127SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0042 | Glucometro | Comodato | F005308H0042 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008022 | Monitor De Signos Vitales | 8022/17409 | AAW07210346SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007176 | Monitor De Signos Vitales | 7176 | AA-96117772 | Urgencias Pediatria | Mindray | PM 8000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0041 | Glucometro | Comodato | F005308H0041 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0040 | Glucometro | Comodato | F005308H0040 | Urgencias Pediatria | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000162 | Monitor De Signos Vitales | 162 | AAW07240075SA | Ginecologia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0037 | Glucometro | Comodato | F005308H0037 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00010688 | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERMO-00018824 | Termohigrometro Digital | 18824 | 042223 | Banco De Sangre | Digital | SH-172 | A - En Operación | #N/A
BMO-TERDI-00018057 | Termometro Digital | 18057 | 37461 | Hospitalización | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018143 | Termohigrometro Digital | 18143 | 037807 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014354 | Termohigrometro Digital | 14354 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015622 | Termohigrometro Digital | 15622 | 023797 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015017 | Termohigrometro Digital | 15017 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015621 | Termohigrometro Digital | 15621 | 023799 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014874 | Termohigrometro Digital | 14874 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A-Dado en préstamo | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0684 | Compocool | Comodato | 3DNA0684 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0704 | Compocool | Comodato | 3DNA0704 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0702 | Compocool | Comodato | 3DNA0702 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014921 | Termohigrometro Digital | 14921 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00016796 | Neopuff | 16796 | 201028026851 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900ASU | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018866 | Termometro Digital | 18866 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TERDI-00018860 | Termometro Digital | 18860 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-0CU29496 | Incubadora Cerrada |  | CU29496 | Ginecologia | Drager | C2000 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018168 | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-00001410 | Cabezal De Camara (Torre Tekno) | Comodato | 1410 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2501-001 HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BIQ-URETE-001008GG | Ureterorrenoscopio |  | 1008GG | Central De Esterilizacion | Storz | 27002LK | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR3907 | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00014533 | Fuente De Luz Led (Torre Tekno) | 14533 | 947538 | Salas De Cirugia | Tekno | 14533 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018443 | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | Consulta Externa | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018428 | Succionador Portatil | 18428 | 109248 | Terapia Respiratoria | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007508 | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 Gl | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00018333 | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00014821 | Doppler Fetal | 14821 | P0244-03026-G3M020 | Hospitalización | Sunray | Srf618e | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012377 | Camilla De Transporte | 12377 | 10N-170821 | Imagenes Diagnosticas | Ferno-Washington |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015565 | Camilla De Transporte | 15565 | 4090 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013944 | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | Laboratorio De Marcha |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012876 | Camilla De Transporte | 12876 | 33995 | Ginecologia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717039 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717039 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717084 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717084 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717097 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717097 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717141 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717141 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00018822 | Pesa Pañal | 18822 | 8856151190373 | Urgencias Pediatria | SECA | 856 | A - En Operación | #REF!
BDG-OTOAC-02036813 | Equipo de Otoemisiones Acusticas | 18865 | 2036813 | Rehabilitacion | NATUS/OTOMETRICS | MADSEN ALPHA | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00013796 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | Biomedica | Richard Wolf | 22350211 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014172 | Termohigrometro Digital | 14172 | 14172 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00005631 | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016060 | Termohigrometro Digital | 16060 | 23382 | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016930 | Termometro Digital | 16930 | 33341 | Hospitalización 3 | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016932 | Termometro Digital | 16932 | 33340 | Ginecologia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015166 | Termohigrometro Digital | 15166 | 21011 | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014414 | Termohigrometro Digital | 14414 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381706 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381702 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381689 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381685 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381685 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381680 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381677 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381674 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381214 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381213 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00218590 | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5525108 | I - Dado de Baja | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #N/A
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-18823 | Termohigrometro Digital | 18823 | 042224 | Biomedica | Digital | SH-172 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016860 | Camilla De Transporte | 16860 | 66485 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BLP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010851 | Camilla De Transporte | 10851 | 1305042372 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007659 | Camilla De Transporte | 7659 | 1108034003 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00018396 | Camilla Fija-Divan | 18396 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-2003050 | Balanza Donacion De Sangre |  | 202003050 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | I - No está en Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016929 | Termometro Digital | 16929 | 33342 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016988 | Termohigrometro Digital | 16988 | 33943 | Central De Esterilizacion | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016928 | Termometro Digital | 16928 | 33339 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014825 | Termohigrometro Digital | 14825 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | Etp102 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011862 | Termohigrometro Digital | 11862 | N/A | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00022876 | Termohigrometro Digital | 18084 | 22876 | Biomedica | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018893 | Equipo De Organos Portatil | 18893/18894 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018899 | Equipo De Organos Portatil | 18899/18900 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018897 | Equipo De Organos Portatil | 18897/18898 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018952 | Succionador Portatil | 18952 | 112034 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018949 | Succionador Portatil | 18949 | 112067 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018951 | Succionador Portatil | 18951 | 112035 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00018955 | Bascula Con Tallimetro | 18955 | 10000000866906 | Urgencias Pediatria | SECA | 769 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018931 | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00018955 | Bascula Con Tallimetro | 18955 | 10000000866906 | Urgencias Pediatria | SECA | 769 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717097 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717097 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00018685 | Desfibrilador | 18685 | 5356 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00013795 | Monitor Pantalla Torre (Torre Wolf) | 13795 | 13231733 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | SC-WU26-A1511 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-FUENL-00013798 | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5142002 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018821 | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215590 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018220 | Equipo De Organos De Pared | 18220 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017917 | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017915 | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017913 | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018049 | Laringoscopio | 18049 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00018849 | Laringoscopio | 18849 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001277 | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014302 | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014775 | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006630 | Nevera | 6630 | 080123-00602 | Urgencias Adulto | Challenger | Arezzo | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016944 | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-261I0230 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comadato | VPD261I0230 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-119AB011 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) |  | 181119AB011 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-2J516684 | Fuente De Luz (Torre Stryker) |  | 22J516684 | Salas De Cirugia | Stryker | 220220000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566124 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566124 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Comodato | #REF!
BLP-CNSCA-2A569194 | Consola De Camara (Torre Stryker) |  | 22A569194 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588010000 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018995 | Laringoscopio | 18995 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018977 | Termohigrometro Digital | 18977 | 043132 | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018976 | Termohigrometro Digital | 18976 | 043131 | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018974 | Termohigrometro Digital | 18974 | 043134 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018975 | Termohigrometro Digital | 18975 | 043130 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00001702 | Nevera | 1702 | 8070700533 | Farmacia | Challenger | Cr233 | A - Otro | #REF!
BDG-TERMO-00018978 | Termohigrometro Digital | 18978 | 043133 | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015978 | Camilla De Transporte | 18961 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles Hospitalarios | MB-16-6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BIQ-PIZMA-022A6086 | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Otro | #REF!
BFT-ERGES-00012966 | Ergoespirometro | 12966 | 2014112092 | Rehabilitacion | Cosmed | Fitmate Pro | I - Otro | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0140 | Glucometro |  | F005308H0140 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-FOTOF-00016794 | Fotoforo | 16794 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de baja | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015762 | Termohigrometro Digital | 15762 | 19811 | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015761 | Termohigrometro Digital | 15761 | TH19573 | Consulta Externa | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015744 | Termometro Digital | 15744 | 24356 | Rehabilitacion | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015743 | Termometro Digital | 15743 | 24355 | Farmacia | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00010027 | Monitor Fetal | 10027 | SAS12299128PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | I - Dado de baja | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19605702 | Glucometro |  | 194-0570-22321 | Salas De Cirugia | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BED | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018986 | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717084 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717084 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR3907 | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-PIPET-16600013 | Pipeta | 14911 | 16600013 | Salas De Cirugia | SARTORIUS BIOHIT | PROLINE 100-1000 UL | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-16600560 | Pipeta | 14912 | 16600560 | Salas De Cirugia | SARTORIUS BIOHIT | PROLINE 100-1000 UL | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014772 | Camilla De Transporte | 14772/15659 | 2500 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013241 | Camilla De Transporte | 13241 | N/A | Urgencias Adulto | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015691 | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015100 | Camilla De Transporte | 15100 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #N/A
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001013 | Camilla Fija-Divan | 1013 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0052 | Glucometro |  | F005308H0052 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015822 | Termohigrometro Digital | 15822 | N/A | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016946 | Camilla De Transporte | 16946 | 6635 | Ginecologia | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BNM-FLUJO-0030226F | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00030226-F | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029800 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029800 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029791 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029791 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029781 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029781 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR3907 | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-018805 | Equipo De Organos Portatil | 18805 | N/A | Hospitalización | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-0006694 | Electrobisturi | 18790 | CAE0006694 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BIQ-HISTR-026120BA | Histeroscopio | N/A | 26120BA | Salas De Cirugia | Storz | Bettocchi | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00007662 | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-022A6086 | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Otro | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-325AB013 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) | Comodato | 150325AB013 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-325AB013 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) | Comodato | 150325AB013 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018987 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-19069 | Carro de trabajo (Endoscopio) | 19069 | 22316773 | Salas De Cirugia | Olympus | TC-C4 COMPACT | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019072 | Fuente De Luz EVIS EXERA III | 19072 | 7307903 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00019068 | Monitor de grado médico | 19068 | 8007298 | Salas De Cirugia | SONY | LMD-2735MD | A - En Operación | #REF!
BAN-UNDMTTO-19070 | Unidad de Mantenimiento | 19070 | 7381098 | Salas De Cirugia | Olympus | MU-1 | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019071 | Videoprocesador | 19071 | 7384911 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00018333 | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-Q017026K | Cabezal De Camara (Telepack) |  | XQ017026K | Centro Medico | Karl Storz | 27005BA | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018931 | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00016632 | Consola Telepack | 16632 | WQ01561 | Centro Medico | Karl Storz | TP200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #N/A
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #N/A
BRA-DESFI-00018685 | Desfibrilador | 18685 | 5356 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-19600092 | Glucometro |  | 196-0009-22312 | Hospitalización 2 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019071 | Videoprocesador | 19071 | 7384911 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019071 | Videoprocesador | 19071 | 7384911 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019071 | Videoprocesador | 19071 | 7384911 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018272 | Fotoforo | 18272 | 1107149223 | Consulta Externa | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000876 | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014393 | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005971 | Camilla Fija-Divan | 5971 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005954 | Camilla Fija-Divan | 5954 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005891 | Camilla Ginecológica | 5891/11653 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005910 | Camilla Ginecológica | 5910/13775 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006117 | Camilla Fija-Divan | 6117 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006009 | Camilla Fija-Divan | 6009 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006218 | Camilla Fija-Divan | 6218/13620 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009588 | Camilla Fija-Divan | 9588/13622 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006107 | Camilla Fija-Divan | 6107 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005989 | Camilla Fija-Divan | 5989 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006171 | Camilla Fija-Divan | 6171 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018049 | Laringoscopio | 18049 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00019085 | Laringoscopio | 19085 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-00717141 | Equipo de Alto Flujo Respicare |  | 302010004200717141 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BM | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015860 | Termometro Digital | 15860 | 25293 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015863 | Termometro Digital | 15863 | 25296 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015862 | Termometro Digital | 15862 | 25297 | Mantenimiento | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018272 | Fotoforo | 18272 | 1107149223 | Consulta Externa | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #N/A
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018168 | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | A - En Operación | #REF!
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-LUMI-000016804 | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | Consulta Externa | 3M | LX25 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018821 | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215590 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018443 | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | Consulta Externa | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018428 | Succionador Portatil | 18428 | 109248 | Terapia Respiratoria | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601372 | Glucometro |  | 196-0137-22312 | Hospitalización 3 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-SELLR-00510330 | Selladora Rotativa |  | 510330 | Central De Esterilizacion | Hawo | HD 650D | A - En Comodato | #N/A
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
OTO-SILLA-00013418 | Silla electrica | 13418 | Negra | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #REF!
OTO-SILLA-00014953 | Silla electrica | 14953 | Azul | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00017651 | Camilla Fija-Divan | 17651 | N/A | Centro Medico |  | Divan | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016996 | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015904 | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016979 | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000925 | Camilla Fija-Divan | 925-/16177 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016835 | Camilla Fija-Divan | 16835 | N/A | Centro Medico | no registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014657 | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013945 | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012884 | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011310 | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012512 | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014101 | Camilla mecanica | 14101 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010080 | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | Consulta Externa | sajac |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004804 | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | Centro Medico | muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000941 | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001042 | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005844 | Camilla Fija-Divan | 5844 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003707 | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000941 | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601402 | Glucometro |  | 196-0140-22312 | Hospitalización 5 | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-LUMI-000016804 | Luminómetro | 16804 | MVD5184 | Consulta Externa | 3M | LX25 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00018333 | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #REF!
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00010005 | Laringoscopio | 10005 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00000768 | Laringoscopio | 768 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BOR-RINOF-02819616 | Rinofibrolaringoscopio | 11425 | 2819616 | Consulta Externa | Storz | Bettocchi | I - Dado de baja | #N/A
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFE-FOTOF-00018272 | Fotoforo | 18272 | 1107149223 | Consulta Externa | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00013607 | Camilla De Transporte | 13607 | 41175 | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001028 | Camilla Fija-Divan | 1028/12804/16178 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de baja | #REF!
OTP-CAMIL-00016150 | Camilla Fija-Divan | 16150 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015564 | Camilla De Transporte | 15564 | 4089 | Ginecologia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014918 | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010711 | Camilla De Transporte | 10711 | 1305042373 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009939 | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000925 | Camilla Fija-Divan | 925-/16177 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000899 | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000876 | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00007553 | Desfibrilador | 7553 | 200920023209 | Urgencias Pediatria | Bexen - Osatu | R-700 | I - Dado de baja | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016134 | Camilla De Transporte | 16134 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMIN-17952803 | Bomba De Infusion |  | 17952803 | Urgencias Adulto | Icu Medical | Plum A+ | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010519 | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014016 | Camilla De Transporte | 14016 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | I - Dado de Baja | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMO-COLPO-00005868 | Colposcopio | 5868 | CO0502040 | Consulta Externa | Soundmed | Colpo 99 | I - No está en Operación | #REF!
BFE-CARTR-116AB010 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) | Comodato | 140116AB010 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000001 | Desfibrilador | Cardiologia | 2168 | C. E. Cardiologia | Zoll | Pd 1200 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00018685 | Desfibrilador | 18685 | 5356 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00007865 | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | Salas De Cirugia | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016777 | Termohigrometro Digital | 16777 | 031039 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015624 | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016785 | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000250 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 250 | 6301106 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015298 | Monitor De Signos Vitales | 15298 | KN-82020251 | Rehabilitacion | Mindray | Umec 10 | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BFC-SELLR-00991471 | Selladora Rotativa | Comodato | 981471 | Central De Esterilizacion | Hawo | Hd 650d | I - Dado de baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0140 | Glucometro |  | F005308H0140 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0052 | Glucometro |  | F005308H0052 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0098 | Glucometro |  | F005308H0098 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000468 | Maquina De Anestesia | 468 | AMXL01136 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000249 | Maquina De Anestesia | 249 | AMXL01112 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #N/A
BDG-EQUIO-00018220 | Equipo De Organos De Pared | 18220 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0071 | Glucometro | Comodato | F005308H0071 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015100 | Camilla De Transporte | 15100 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015106 | Camilla Fija-Divan | 15106 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015108 | Camilla Fija-Divan | 15108 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015109 | Camilla Fija-Divan | 15109 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015110 | Camilla Fija-Divan | 15110 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015111 | Camilla Fija-Divan | 15111 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015116 | Camilla Fija-Divan | 15116 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015296 | Camilla Fija-Divan | 15296 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015901 | Camilla Fija-Divan | 15901 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014169 | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014171 | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | Central De Esterilizacion | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018023 | Termohigrometro Digital | 18023 | 36610 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018024 | Termohigrometro Digital | 18024 | 36609 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018025 | Termohigrometro Digital | 18025 | 36611 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018139 | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0098 | Glucometro |  | F005308H0098 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011665 | Termohigrometro Digital | 11665 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016759 | Termohigrometro Digital | 16759 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014147 | Termohigrometro Digital | 14147 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016760 | Termohigrometro Digital | 16760 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0057 | Glucometro | Comodato | F005308H0057 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00011326 | Termohigrometro Digital | 11326 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00018028 | Termohigrometro Digital | 18028 | 36957 | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015009 | Termohigrometro Digital | 15009 | 21012 | Imagenes Diagnosticas | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016079 | Termohigrometro Digital | 16079 | 026111 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016078 | Termohigrometro Digital | 16078 | 026110 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BDG-TERMO-00036958 | Termohigrometro Digital |  | 36958 | Consulta Externa | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014149 | Termohigrometro Digital | 14149 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - No está en Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009126 | Termohigrometro Digital | 9126 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | Sh 109 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018026 | Termohigrometro Digital | 18026 | 36612 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018030 | Termohigrometro Digital | 18030 | 36956 | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018029 | Termohigrometro Digital | 18029 | N/A | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00000241 | Monitor De Signos Vitales | 241 | SN CC 46129568 | A. DX Administrativo Logistico | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #N/A
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012512 | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016996 | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | Centro Medico | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016835 | Camilla Fija-Divan | 16835 | N/A | Centro Medico | no registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014657 | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016979 | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00017651 | Camilla Fija-Divan | 17651 | N/A | Centro Medico |  | Divan | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013945 | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011310 | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012884 | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014101 | Camilla mecanica | 14101 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015904 | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | Centro Medico | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004804 | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | Centro Medico | muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001042 | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010080 | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | Consulta Externa | sajac |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003707 | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006171 | Camilla Fija-Divan | 6171 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005866 | Camilla Ginecológica | 5866/13771 | N/A | Consulta Externa | no registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005910 | Camilla Ginecológica | 5910/13775 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005971 | Camilla Fija-Divan | 5971 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005954 | Camilla Fija-Divan | 5954 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005844 | Camilla Fija-Divan | 5844 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005989 | Camilla Fija-Divan | 5989 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009588 | Camilla Fija-Divan | 9588/13622 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006218 | Camilla Fija-Divan | 6218/13620 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006009 | Camilla Fija-Divan | 6009 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006107 | Camilla Fija-Divan | 6107 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006117 | Camilla Fija-Divan | 6117 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009521 | Camilla Fija-Divan | 9521/15188 | N/A | Consulta Externa | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0194 | Glucometro |  | F005083K0194 | UCI Pediatrica | Caresens | PRO | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000174 | Monitor De Signos Vitales | 174 | AAW07210248SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0140 | Glucometro |  | F005308H0140 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0052 | Glucometro |  | F005308H0052 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0098 | Glucometro |  | F005308H0098 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018139 | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #N/A
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-MAQAN-00000387 | Maquina De Anestesia | 387 | AMXL01121 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | I - Dado de Baja | #N/A
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00010951 | Ventilador Mecanico | 10951 | E68337 | Urgencias Pediatria | Carefusion | LTBV1200 | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
AME | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #N/A
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #N/A
BDG-EQUIO-018805 | Equipo De Organos Portatil | 18805 | N/A | Hospitalización | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-022A6086 | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Otro | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014425 | Nebulizador | 14425 | D7032058 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014424 | Nebulizador | 14424 | D7032059 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014423 | Nebulizador | 14423 | D7032056 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650D | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00018144 | Electroestimulador | 18144 | 0855060016 | Salas De Cirugia | Ibramed | Neurodyn II | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000056 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 56 | E031-G1-0001 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPI-00000045 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 45 | E031-G5-0005 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00009164 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 9164 | K013-G5-0005 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMPC-00000430 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 430 | K013-G5-0003 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Lite 2066-07 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00003308 | Pesa Bebes Digital | 3308/FUCS797 | 8912-97 | Hospitalización | Detecto | 6800 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0194 | Glucometro | Comodato | F005308H0194 | Imagenes Diagnosticas | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0168 | Glucometro | Comodato | F005308H0168 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0158 | Glucometro | Comodato | F005308H0158 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0155 | Glucometro | Comodato | F005308H0155 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0149 | Glucometro | Comodato | F005308H0149 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0140 | Glucometro |  | F005308H0140 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0095 | Glucometro |  | F005308H0095 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0079 | Glucometro |  | F005308H0079 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0077 | Glucometro |  | F005308H0077 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0072 | Glucometro | Comodato | F005308H0072 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0065 | Glucometro |  | F005308H0065 | Hospitalización 2 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0064 | Glucometro |  | F005308H0064 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0060 | Glucometro |  | F005308H0060 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0058 | Glucometro | Comodato | F005308H0058 | Ginecologia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0052 | Glucometro |  | F005308H0052 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0035 | Glucometro | Comodato | F005308H0035 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0008 | Glucometro | Comodato | F005308H0008 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0007 | Glucometro | Comodato | F005308H0007 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-308H0006 | Glucometro | Comodato | F005308H0006 | Hospitalización | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-08H0105 | Glucometro |  | F005308H0105 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BDG-GLUCO-08H0101 | Glucometro |  | F005308H0101 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0098 | Glucometro |  | F005308H0098 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-08H0093 | Glucometro |  | F005308H0093 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0201 | Glucometro |  | F005083K0201 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0200 | Glucometro |  | F005083K0200 | Urgencias Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0199 | Glucometro |  | F005083K0199 | Salas De Cirugia | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0192 | Glucometro |  | F005083k0192 | UCI Adulto | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083k0190 | Glucometro |  | F005083k0190 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-GLUCO-083K0156 | Glucometro |  | F005083K0156 | Biomedica | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-GLUCO-083K0153 | Glucometro |  | F005083K0153 | Hospitalización 5 | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #N/A
BDG-GLUCO-083K0152 | Glucometro |  | F005083K0152 | UCI Neonatos | Caresens | PRO | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #N/A
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #N/A
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00001066 | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 140 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #N/A
BCC-ELCBI-00018139 | Electrobisturi | 18139 | CAE0005043 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-18823 | Termohigrometro Digital | 18823 | 042224 | Biomedica | Digital | SH-172 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BAN-CAPNO-00009896 | Capnometro | 9896 | 605102 | Urgencias Adulto | Emma | NP 3698 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BED-TELPA-00012842 | Consola Telepack | 12842 | UV1893 | Consulta Externa | Karl Storz | tp-100 | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-030220 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00030220-E | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-PESPA-00018822 | Pesa Pañal | 18822 | 8856151190373 | Urgencias Pediatria | SECA | 856 | A - En Operación | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-0019120 | Equipo de Alto Flujo Respicare | 19120 | 302010003231101001 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BH | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBS-REFRI-0000911 | Refrigerador | 19088 | 230700911 | Farmacia | MELING | YC 130L | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-0019119 | Equipo de Alto Flujo Respicare | 19119 | 302010003807030230 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BH | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016760 | Termohigrometro Digital | 16760 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018626 | Termohigrometro Digital | 18626 | N/A | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014921 | Termohigrometro Digital | 14921 | N/A | Consulta Externa |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016759 | Termohigrometro Digital | 16759 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018028 | Termohigrometro Digital | 18028 | 36957 | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018057 | Termometro Digital | 18057 | 37461 | Hospitalización | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-TRMOH-00003811 | Termometro Digital | 3811 | N/A | Hospitalización | Alla France | Digital | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00011665 | Termohigrometro Digital | 11665 | N/A | A. DX Administrativo Logistico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00036958 | Termohigrometro Digital |  | 36958 | Consulta Externa | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014146 | Termohigrometro Digital | 14146 | 14146 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TERMO-00015622 | Termohigrometro Digital | 15622 | 023797 | Banco De Sangre | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #N/A
BMO-TRMOH-00018574 | Termohigrometro Digital | 15812 | 18574 | Biomedica |  | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0702 | Compocool | Comodato | 3DNA0702 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0704 | Compocool | Comodato | 3DNA0704 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-NA0684 | Compocool | Comodato | 3DNA0684 | Banco De Sangre | FRESENIUS | WB | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015859 | Termometro Digital | 15859 | 25294 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015861 | Termometro Digital | 15861 | 25295 | Banco De Sangre | Kex Germany | Rt803e | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00016945 | Camilla De Transporte | 16945 | 6634 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014772 | Camilla De Transporte | 14772/15659 | 2500 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00012876 | Camilla De Transporte | 12876 | 33995 | Ginecologia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #N/A
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014155 | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | Hospitalización |  | Digital | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-DOPPL-00019465 | Doppler Fetal | 19465 | 560054-M23909710019 | Ginecologia | EDAN | SONOTRAX | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00019449 | Equipo De Organos De Pared | 19449 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00031517 | Congelador |  | 20211731517 | Farmacia | QUIPMENT | VT78M | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019532 | Termohigrometro Digital | 19532 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BSD-INCUB-00009322 | Incubadora De Transporte | 9322 | EG08204 | Ginecologia | Drager | Ti-500 | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUB-00000114 | Incubadora Cerrada | 114 | GA5854 | Ginecologia | Air Shields | C100 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00019137 | Desfibrilador | 19137 | 6383 | Hospitalización 3 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018168 | Sierra Corta Yesos | 18168 | 1610900159 | Salas De Cirugia | Stryker | 940 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-11322008 | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BQX-DERMA-00014687 | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | Salas De Cirugia | Padgett | B-RISK CASS 2 | A - En Operación | #REF!
BOR-MICOT-00006068 | Microscopio Otorrino | 6068 | OM100F2LR010909 | Consulta Externa | Ecleris | Om100f2l | I - Dado de Baja | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BNM-FLUJO-0019119 | Equipo de Alto Flujo Respicare | 19119 | 302010003807030230 | Terapia Respiratoria | Respicare | Humid-BH | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-04503001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | Alquiler | 4503001 | Salas De Cirugia | Famed | No registra | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015733 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15733 | G9-94007287 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015732 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15732 | G9-94007286 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015731 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15731 | G9-94007288 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015730 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15730 | G9-94007289 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00015729 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15729 | G9-94007284 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012524 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | Salas De Cirugia | Vg Medical | Yf-5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | Salas De Cirugia | Famed | Su 05 | A - Otro | #REF!
BMP-MESAC-00000467 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 467 | A013-G4-0009 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Novel 330tk | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00000001 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 1 | A026-G1-0001 | Salas De Cirugia | Trident Medical | Dr Max | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00019132 | Doppler Fetal | 19132 | 560054-M23907590092 | Ginecologia | EDAN | SONOTRAX | A - En Operación | #N/A
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-F1243205 | Neumo Insuflador (Torre Tekno) | Comodato | MF1243205 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-1511 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-13000103 | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-13000103 | Salas De Cirugia | Mindray | HS-50F | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-03000030 | Neumoinsuflador (Torre Mindray) |  | FA1-03000030 | Salas De Cirugia | Mindray | HS-50F | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00019068 | Monitor de grado médico | 19068 | 8007298 | Salas De Cirugia | SONY | LMD-2735MD | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-40000916 | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y1-140000916 | Salas De Cirugia | Mindray | HD3 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-1000578 | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y101000578 | Salas De Cirugia | Mindray | HD3 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #N/A
BLP-CNSCA-00014532 | Consola De Camara (Torre Tekno) | 14532 | 923573 | Salas De Cirugia | Tekno | 754-2500 Hd | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-INCUB-00013477 | Incubadora Abierta | 13477 | JF06843 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00011316 | Incubadora Abierta | 11316 | HU08586 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-13001009 | Fuente De Luz (Torre MINDRAY) |  | U6-13001009 | Salas De Cirugia | Mindray | HB200L | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-1000645 | Fuente De Luz (Torre MINDRAY) |  | U601000645 | Salas De Cirugia | Mindray | HB200L | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR3907 | Fuente De Luz (Torre Smith) |  | BBR3907 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019072 | Fuente De Luz EVIS EXERA III | 19072 | 7307903 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00017805 | Fotoforo | 17805 | 21200903 | Consulta Externa | Welch Allyn | 49020 | I - Dado de Baja | #REF!
BFE-CARTR-19069 | Carro de trabajo (Endoscopio) | 19069 | 22316773 | Salas De Cirugia | Olympus | TC-C4 COMPACT | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-02061129 | Agitador De Plaquetas | Comodato | 2061129 | Banco De Sangre | Helmer | Pf48i | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018443 | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | Consulta Externa | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018428 | Succionador Portatil | 18428 | 109248 | Terapia Respiratoria | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017792 | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | Hospitalización | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015776 | Succionador Portatil | 15776 | 31700010421 | Urgencias Pediatria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015775 | Succionador Portatil | 15775 | 31700010394 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015773 | Succionador Portatil | 15773 | 31700010398 | Hospitalización 2 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015689 | Succionador Portatil | 15689 | 61700012850 | Terapia Respiratoria | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015687 | Succionador Portatil | 15687 | 61700012859 | Hospitalización | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00015686 | Succionador Portatil | 15686 | 61700012839 | Hospitalización 5 | Thomas | 1630 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007512 | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | Hospitalización 3 | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00007510 | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | Consulta Externa | Thomas | 1630 Gl | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BAN-UNDMTTO-19070 | Unidad de Mantenimiento | 19070 | 7381098 | Salas De Cirugia | Olympus | MU-1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BAN-FIBRO-00012827 | Fibroscopio De Intubacion | 12827 | 2403155 | Salas De Cirugia | Olympus | Bf-Pe2 | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
OTP-CAMIL-00000888 | Camilla Fija-Divan | 888/9369 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #N/A
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BLP-MONLC-00080057 | Monitor Pantalla Torre (Torre Mindray) | ARRIENDO | PV27A19480057 | Salas De Cirugia | Mindray | PV26 | A - En Operación | #N/A
BDG-TERMO-00018143 | Termohigrometro Digital | 18143 | 037807 | Terapia Respiratoria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014354 | Termohigrometro Digital | 14354 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015017 | Termohigrometro Digital | 15017 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000876 | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015691 | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00005631 | Termohigrometro Digital | 5631 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00020023 | Monitor Pantalla Torre (Torre Mindray) |  | PV27A21020023 | Salas De Cirugia | Mindray | REF 021-000389-00 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015639 | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000974 | Camilla Fija-Divan | 974 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009384 | Camilla Fija-Divan | 9384/9582/11233 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001042 | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | Centro Medico |  |  | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00020023 | Monitor Pantalla Torre (Torre Mindray) |  | PV27A21020023 | Salas De Cirugia | Mindray | REF 021-000389-00 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00002273 | Camilla Fija-Divan | 2273 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015566 | Camilla De Transporte | 15566 | 4086 | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009615 | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | Centro Medico | No registra |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010519 | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015691 | Camilla De Transporte | 15691 | 4310 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-0002819 | Camilla De Transporte | 2819 | N/A | Urgencias Adulto | FAMED | MB-16-6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #N/A
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019474 | Monitor De Signos Vitales | 19474 | KN -3C206921 | Centro Medico | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019475 | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018893 | Equipo De Organos Portatil | 18893/18894 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018895 | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018899 | Equipo De Organos Portatil | 18899/18900 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018897 | Equipo De Organos Portatil | 18897/18898 | N/A | Urgencias Pediatria | Riester | E-SCOPE | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-P0002253 | Termometro Digital | 2253 | N/A | Hospitalización | Fridfge Freeze | Axiostar | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014414 | Termohigrometro Digital | 14414 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015621 | Termohigrometro Digital | 15621 | 023799 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018824 | Termohigrometro Digital | 18824 | 042223 | Banco De Sangre | Digital | SH-172 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-18823 | Termohigrometro Digital | 18823 | 042224 | Biomedica | Digital | SH-172 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016060 | Termohigrometro Digital | 16060 | 23382 | C. E. Gastroenterologia Pediatrica | Kex Germany | TA-268 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00019472 | Desfibrilador | 19472 | 6910 | Hospitalización 2 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BAN-VIDEO-00015742 | Videolaringoscopio Para Intubacion Dificil | 15742 | R190900288 | Salas De Cirugia | Hugemed | Vl3r | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-18967 | Compocool-Placa refrigerante | 18967 | 05-22 | Banco De Sangre | FRESENIUS | 9024251 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-18971 | Compocool-Placa refrigerante | 18971 | N/A | Banco De Sangre | FRESENIUS | 9024251 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-18969 | Compocool-Placa refrigerante | 18969 | N/A | Banco De Sangre | FRESENIUS | 9024251 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-18968 | Compocool-Placa refrigerante | 18968 | N/A | Banco De Sangre | FRESENIUS | 9024251 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPOOC-18970 | Compocool-Placa refrigerante | 18970 | N/A | Banco De Sangre | FRESENIUS | 9024251 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010519 | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019128 | Monitor De Signos Vitales | 19128 | S2SRC1201 | Salas De Cirugia | Drager | MS32997 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018931 | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019127 | Monitor De Signos Vitales | 19127 | S2SRC1200 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00018955 | Bascula Con Tallimetro | 18955 | 10000000866906 | Urgencias Pediatria | SECA | 769 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019126 | Monitor De Signos Vitales | 19126 | S2SRC1198 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22687150 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22687150 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381709 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381709 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381706 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381706 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381705 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381705 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381704 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381704 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381703 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381703 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381702 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381702 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381700 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381700 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381699 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381699 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381696 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381696 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381694 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381694 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381689 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381689 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381688 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381688 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-0000911 | Refrigerador | 19088 | 230700911 | Farmacia | MELING | YC 130L | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381682 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381682 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381680 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381680 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381677 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381677 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381676 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381676 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381674 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381674 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381672 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381672 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381670 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381670 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381218 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381218 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381214 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381214 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381213 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381213 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381210 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381210 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381208 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381208 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381207 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381207 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381196 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381196 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381191 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381191 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381189 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381189 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298301 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298301 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22298285 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22298285 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22297942 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22297942 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22235013 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22235013 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22234999 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22234999 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018952 | Succionador Portatil | 18952 | 112034 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018951 | Succionador Portatil | 18951 | 112035 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018949 | Succionador Portatil | 18949 | 112067 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-MONLC-00080057 | Monitor Pantalla Torre (Torre Mindray) | ARRIENDO | PV27A19480057 | Salas De Cirugia | Mindray | PV26 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-00013775 | Ventilador Mecanico | 13775/16600 | ASHD-0085 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BDG-TERMO-00019534 | Termohigrometro Digital | 19534 | 46661 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019535 | Termohigrometro Digital | 19535 | 46660 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019536 | Termohigrometro Digital | 19536 | 46662 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00018922 | Termometro Digital | 18922 | N/A | Salas De Cirugia | KTJ Thermo | TA-268 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010488 | Camilla Fija-Divan | 10488 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000888 | Camilla Fija-Divan | 888/9369 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001123 | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013241 | Camilla De Transporte | 13241 | N/A | Urgencias Adulto | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014393 | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014393 | Camilla Fija-Divan | 14393 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000941 | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012876 | Camilla De Transporte | 12876 | 33995 | Ginecologia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012875 | Camilla De Transporte | 12875 | 34460 | Ginecologia | dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000925 | Camilla Fija-Divan | 925-/16177 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001220 | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00018980 | Camilla Fija-Divan | 18980 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018993 | Fotoforo | 18993 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016930 | Termometro Digital | 16930 | 33341 | Hospitalización 3 | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00019568 | Ecografo | 19568 | 05JFQQ | UCI Adulto | SONOSITE | ZX | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00014893 | Termometro Digital |  | 14893 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803E | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #N/A
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014172 | Termohigrometro Digital | 14172 | 14172 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014956 | Termohigrometro Digital | 14956 | 14956 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00010552 | Termohigrometro Digital | 10552 | N/A | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015166 | Termohigrometro Digital | 15166 | 21011 | Urgencias Adulto | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016932 | Termometro Digital | 16932 | 33340 | Ginecologia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00018955 | Bascula Con Tallimetro | 18955 | 10000000866906 | Urgencias Pediatria | SECA | 769 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018978 | Termohigrometro Digital | 18978 | 043133 | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016928 | Termometro Digital | 16928 | 33339 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016929 | Termometro Digital | 16929 | 33342 | Salas De Cirugia | Kex Germany | RT-803 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00019573 | Termohigrometro Digital | 19573 | N/A | Hospitalización |  | Digital | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #N/A
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381202 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381202 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381198 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381198 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381693 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381693 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381695 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381695 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BBF-BOMNU-22381701 | Bomba De Nutricion Amika |  | 22381701 | Nutrición Y Dietetica | Abbott | Amika | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-1000645 | Fuente De Luz (Torre MINDRAY) |  | U601000645 | Salas De Cirugia | Mindray | HB200L | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BVN-VENTI-00019233 | Ventilador Mecanico | 19233 | CAT0688 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007657 | Camilla De Transporte | 7657/16983 | 1107033560 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00018685 | Desfibrilador | 18685 | 5356 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018987 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018986 | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018821 | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215590 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00019428 | Pesa Bebes Digital | 19428 | 8354363220043 | Hospitalización 3 | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018220 | Equipo De Organos De Pared | 18220 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00019449 | Equipo De Organos De Pared | 19449 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017917 | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017915 | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017913 | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00019427 | Bascula Digital | 19427 | 10000001274924 | Consulta Externa | SECA | 87403 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018984 | Maquina De Anestesia | 18984 | ASSB0407 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00019085 | Laringoscopio | 19085 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018995 | Laringoscopio | 18995 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018849 | Laringoscopio | 18849 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018049 | Laringoscopio | 18049 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010488 | Camilla Fija-Divan | 10488 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BCC-ELCBI-0006694 | Electrobisturi | 18790 | CAE0006694 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #N/A
BDG-TERMO-00018976 | Termohigrometro Digital | 18976 | 043131 | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018977 | Termohigrometro Digital | 18977 | 043132 | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BIQ-RESEC-01133395 | Resectoscopio |  | 1133395 | Central De Esterilizacion | Richrd Wolf | 8654.16 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014769 | Camilla De Transporte | 14769 | 2495 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016482 | Camilla De Transporte | 9887/16482 | 1107034479 | Salas De Cirugia | strycker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
OTP-CAMIL-00007657 | Camilla De Transporte | 7657/16983 | 1107033560 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006007 | Camilla Fija-Divan | 6007 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009652 | Camilla De Transporte | 9652 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041650 | Camilla De Transporte |  | 1305041650 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001216 | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015978 | Camilla De Transporte | 18961 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles Hospitalarios | MB-16-6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014771 | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-PIPET-16600013 | Pipeta | 14911 | 16600013 | Salas De Cirugia | SARTORIUS BIOHIT | PROLINE 100-1000 UL | A - En Operación | #N/A
BMO-MANPR-00013549 | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | Terapia Respiratoria | Vbm | 54-07-000 | A - En Operación | #REF!
BLA-PIPET-16600560 | Pipeta | 14912 | 16600560 | Salas De Cirugia | SARTORIUS BIOHIT | PROLINE 100-1000 UL | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00014955 | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015684 | Termohigrometro Digital | 15684 | 22705 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018974 | Termohigrometro Digital | 18974 | 043134 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00001229 | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | Centro Medico | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BFE-TOFSC-00018990 | Monitor de transmisión neuromuscular TOFSCAN | 18990 | 2022-17949 | Salas De Cirugia | DRAGER | ToFscan | A - En Operación | #REF!
BFE-TOFSC-00018991 | Monitor de transmisión neuromuscular TOFSCAN | 18991 | 2022-17848 | Salas De Cirugia | DRAGER | ToFscan | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00018988 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 18988 | B298636 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00024343 | Termohigrometro Digital | 15750 | 24343 | Urgencias Adulto | Ktj Thermo | Ta-218d | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015761 | Termohigrometro Digital | 15761 | TH19573 | Consulta Externa | Kex Germany | Sh109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015762 | Termohigrometro Digital | 15762 | 19811 | Consulta Externa | Taylor |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013358 | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | Banco De Sangre | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00019468 | Camilla De Transporte | 19468 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalarios | MB-16-6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00007660 | Camilla De Transporte | 7660 | 1108034004 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014430 | Camilla De Transporte | 14430 | 2346 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016945 | Camilla De Transporte | 16945 | 6634 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015568 | Camilla De Transporte | 15568 | 4091 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015256 | Camilla divan ginecologica | 15256 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015255 | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | Ginecologia | SIN MARCA |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010710 | Camilla De Transporte | 10710 | 1305042364 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00014918 | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00018946 | Laringoscopio | 18946 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #N/A
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00019439 | Desfibrilador | 19439 | 5892 | Salas De Cirugia | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-022A6086 | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Otro | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018993 | Fotoforo | 18993 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 49000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-BASTA-00019426 | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00006007 | Camilla Fija-Divan | 6007 | N/A | Consulta Externa | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00510330 | Selladora Rotativa |  | 510330 | Central De Esterilizacion | Hawo | HD 650D | A - En Comodato | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-0002819 | Camilla De Transporte | 2819 | N/A | Urgencias Adulto | FAMED | MB-16-6 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00019087 | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | Central De Esterilizacion | STERIS | INNOWAVE ECO 5 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00019426 | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BIQ-RESEC-01312426 | Resectoscopio |  | 1312426 | Central De Esterilizacion | Richrd Wolf | 8673024 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00015744 | Termometro Digital | 15744 | 24356 | Rehabilitacion | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-OSMO426 | Equipo de Osmosis Architect |  | 426 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015815 | Termohigrometro Digital | 15815 | 25113 | Mantenimiento | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015830 | Termohigrometro Digital | 15830 | 25112 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BMO-TERDI-00016090 | Termometro Digital | 16090 | 2020-06 | Consulta Externa | Kex Germany | Rt-803e | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #REF!
BFE-CARTR-119AB011 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) |  | 181119AB011 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-261I0230 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comadato | VPD261I0230 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-02CE0928 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato. | 2202CE0928 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-2A569194 | Consola De Camara (Torre Stryker) |  | 22A569194 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588010000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566124 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566124 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Comodato | #REF!
BFE-FUENL-2J516684 | Fuente De Luz (Torre Stryker) |  | 22J516684 | Salas De Cirugia | Stryker | 220220000 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00017929 | Termohigrometro Digital | 17929 | 31037 | Consulta Externa | Kex Germany | SH109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009885 | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | Salas De Cirugia | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016781 | Termohigrometro Digital | 16781 | 031032 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016779 | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016782 | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016780 | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016778 | Termohigrometro Digital | 16778 | 031036 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016776 | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014214 | Bascula Mecanica | 14214 | BANM2015884 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014756 | Bascula Mecanica | 14756 | BANM2015731 | Banco De Sangre | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009938 | Camilla De Transporte | 9938 | 1107033554 | Salas De Cirugia | stricker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016863 | Bascula Digital | 16863 | 10000000293657 | Centro Medico | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00017795 | Bascula Digital | 17795 | 10000000371735 | Nutrición Y Dietetica | Seca | 874DR | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASME-00013810 | Bascula Mecanica | 13810 | 1420063179 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-BASME-00014813 | Bascula Mecanica | 14813 | BANM2015888 | Centro Medico | New Med | DT-05 | A - En Operación | #N/A
BDG-BASME-00014196 | Bascula Mecanica | 14196 | BANM2015816 | Centro Medico | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014429 | Bascula Mecanica | 14429 | BANM2015750 | Centro Medico | NEWMED | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013807 | Bascula Mecanica | 13807 | 1420063086 | Consulta Externa | Health O Meter | 142Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014225 | Bascula Mecanica | 14225 | BANM2015509 | Centro Medico | New Med | 180 KG | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00013811 | Bascula Mecanica | 13811 | 1420063178 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013808 | Bascula Mecanica | 13808 | 1420063129 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007661 | Camilla De Transporte | 7661 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014106 | Bascula Mecanica | 14106 | BANM2015517 | Consulta Externa | Neomed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00014089 | Bascula Mecanica | 14089 | 1420063087 | Hospitalización | HEALTH O METER | 142KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014903 | Bascula Mecanica | 14903 | BANM2015629 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00012811 | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | Hospitalización | Soehnle | 130 KG | A-Dado en préstamo | #REF!
BDG-BASME-00014107 | Bascula Mecanica | 14107 | BANM2015514 | Hospitalización | Neomed | 130 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014090 | Bascula Mecanica | 14090 | BANM2015515 | Hospitalización | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00007880 | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | Urgencias Pediatria | Soehnle | 130 Kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014925 | Bascula | 14925 | BANM2015630 | Urgencias Pediatria | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00014293 | Bascula Mecanica | 14293 | BANM2015749 | Urgencias Adulto | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00013806 | Bascula Mecanica | 13806 | 4500009804 | Centro Medico | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010707 | Camilla De Transporte | 10707 | 1305042360 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010708 | Camilla De Transporte | 10708 | 1305042375 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005620 | Bascula Digital | 5620 | H6081051 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00005621 | Bascula Digital | 5621 | H6081039 | Banco De Sangre | And | Sk-100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016134 | Camilla De Transporte | 16134 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016830 | Bascula Digital | 16830 | 8813038201992 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016105 | Bascula Electronica Industrial | 16105 | 12E181227104 | Mantenimiento | Bbg | Industry20 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014348 | Bascula Electronica Industrial | 14348 | 12E161231004 | Mantenimiento | Bbg | R5232 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00014949 | Bascula | 14949 | BANM2015628 | Urgencias Adulto | New Med | Dt-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-40000916 | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y1-140000916 | Salas De Cirugia | Mindray | HD3 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-1000578 | Consola De Camara (Torre Mindray) |  | Y101000578 | Salas De Cirugia | Mindray | HD3 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00002812 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | Salas De Cirugia | Famed | Su 02 | A - En Operación | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018443 | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | Consulta Externa | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015567 | Camilla De Transporte | 15567 | 4088 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018984 | Maquina De Anestesia | 18984 | ASSB0407 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-CUART-00008824 | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | Patologia | Thermo Kruner | Bhd552n32 | I - Otro | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-00013774 | Ventilador Mecanico | 13774/15999 | ASHD-0082 | Urgencias Adulto | Drager | Oxylog 2000 Plus | A - En Operación | #N/A
BRA-DESFI-00019137 | Desfibrilador | 19137 | 6383 | Hospitalización 3 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00019137 | Desfibrilador | 19137 | 6383 | Hospitalización 3 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #N/A
BFC-CALSA-00015882 | Calentador De Sangre | 15882 | 81045 | Salas De Cirugia | 3M | Ranger 245 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BFT-ERGES-00012966 | Ergoespirometro | 12966 | 2014112092 | Rehabilitacion | Cosmed | Fitmate Pro | I - Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019167 | Termohigrometro Digital | 19167 | 45215 | Hospitalización 5 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37097 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37097 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019168 | Termohigrometro Digital | 19168 | 45216 | Consulta Externa | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BVN-NEOPU-00016796 | Neopuff | 16796 | 201028026851 | Ginecologia | Fisher & Paykel | RD900ASU | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00018685 | Desfibrilador | 18685 | 5356 | Cardiología | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00015443 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 15443 | ME402I0703189009 | Salas De Cirugia | Kls Martin | 800420204 | A - En Operación | #REF!
BQX-GENRE-00012429 | Generador Hf/Resectoscopio Bipolar | 12429 | 40000040 | Salas De Cirugia | Richard Wolf - Bowa | S-Line-400 | A - En Operación | #REF!
BQX-COMBA-00015783 | Compresor Vascular | 15783 | V1820564SX | Salas De Cirugia | Covidien | Scd700 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00013494 | Capturador De Imagen | 13494 | 3012321 | Salas De Cirugia | Medi Capture | Usb300 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS37096 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS37096 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BQX-CAPTU-00010234 | Capturador De Imagen | 10234 | 2211044 | Biomedica | Medi Capture | Usb200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015469 | Monitor De Signos Vitales | 15469 | 6009537664 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015467 | Monitor De Signos Vitales | 15467 | 6009570075 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00015707 | Doppler Fetal | 15707 | P0244-03003-JAW019 | Ginecologia | Sunray | Srf618e | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-DOPPL-00015381 | Doppler Fetal | 15381 | 560054-M18303100002 | Consulta Externa | Sonotrax | Edan | A - En Operación | #REF!
BMO-DOPPL-00013083 | Doppler Fetal | 13083/17109 | 304133-M14701200060 | Urgencias Adulto | Pocket | Sonotrax | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-11CE0354 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato | 1511CE0354 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-00010236 | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 2232.021 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36991 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36991 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLP-MORCE-14U1004R | Unidad De Morcelador |  | 5914U1004R | Central De Esterilizacion | Richard Wolf | 2307 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-266A0477 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD266A0477 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00019068 | Monitor de grado médico | 19068 | 8007298 | Salas De Cirugia | SONY | LMD-2735MD | A - En Operación | #REF!
BLP-FUENL-00010233 | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | Salas De Cirugia | Richard Wolf | 5132002 | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-15I04775 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 15I047754 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-6H506674 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 16H506674 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS34155 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS34155 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BLA-ARCHI-ISR54891 | Architec | Comodato | ISR54891 | Banco De Sangre | Abbott | I2000sr | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00012841 | Ecografo | 12841 | WK2L1R | Salas De Cirugia | Sonosite | M-Turbo | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00002844 | Ecografo | Alquiler | A6505300002844 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BID-ECOGR-00001362 | Ecografo | Alquiler | A6505300001362 | Ginecologia | Medison | Sa8000lv Exp | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BRA-MARCA-00014008 | Marcapasos Externo | 14008 | 61104234-5497650 | Urgencias Adulto | Biotronik | Reocor | A - En Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015250 | Banda Trotadora | 15250 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFT-BANTR-00015249 | Banda Trotadora | 15249 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | Nimes | I - No está en Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-6C005574 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 16C005574 | Salas De Cirugia | Stryker | 220210000 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BFE-FUENL-00019072 | Fuente De Luz EVIS EXERA III | 19072 | 7307903 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-19069 | Carro de trabajo (Endoscopio) | 19069 | 22316773 | Salas De Cirugia | Olympus | TC-C4 COMPACT | A - En Operación | #REF!
BFA-IMPED-00023322 | Audiometro | 6025 | 23322 | Rehabilitacion | Maico | Ma42 | A-Otro | #REF!
BFA-IMPED-00013008 | Impedanciometro | 13008 | AS097717 | Rehabilitacion | Maico | Gsi8 | A - Otro | #REF!
BRA-MARCA-00010030 | Marcapasos Externo | 10030 | 726122 | Salas De Cirugia | Osypka | Pace101h | A - En Operación | #REF!
BFA-CABIN-00006025 | Cabina Sonoamortiguada | 6025 | 13819 | Rehabilitacion | Distriaudio | N/A | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-009908 | Nevera | 9908 | 80859161 | Hospitalización 2 | Haceb | Arezzo | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-003812 | Nevera | 3812 | G071172824 | Hospitalización 4 | HACEB |  | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012925 | Nevera | 12925 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00008205 | Nevera | 8205 | 57056062408 | Hospitalización | Haceb | Haceb | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00006216 | Nevera | 6216 | 8012300599 | Rehabilitacion | Challenger | Cr-233 | I - No está en Operación | #REF!
BEF-NEVER-00005632 | Nevera | 5632 | K9286673 | Banco De Sangre | Haceb | Ne-9 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00013597 | Desfibrilador | 13597 | 3691 | Hospitalización | Nihon Kohden | Life Pak Tec 5531 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00003066 | Nevera | 3066 | G071172801 | Hospitalización | Haceb | N 257 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00002252 | Nevera | 2252 | 8030400531 | Hospitalización | Challenger | Cr233 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018220 | Equipo De Organos De Pared | 18220 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00018220 | Equipo De Organos De Pared | 18220 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017919 | Equipo De Organos Portatil | 17919/17920 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017917 | Equipo De Organos Portatil | 17917/17918 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017915 | Equipo De Organos Portatil | 17915/17916 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00017913 | Equipo De Organos Portatil | 17913/17914 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 92871 BLK | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018524 | Electrobisturi | 18524 | T3F35475EX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Triad | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00018141 | Electrobisturi | 18141 | CAE0005044 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00003047 | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | Hospitalización | General Electric | Cardioserv | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00018140 | Electrobisturi | 18140 | CAE0005045 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015478 | Electrobisturi | 15478 | S8L30777AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015477 | Electrobisturi | 15477 | S8L30776AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015476 | Electrobisturi | 15476 | S8L30773AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00015082 | Electrobisturi | 15082 | S7F26607AX | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx-C | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00009153 | Electrobisturi | 9153 | F4L26320T | Salas De Cirugia | Valleylab | Force 2 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00009135 | Electrobisturi | 9135 | SF0H07611A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00007119 | Bisturi Electrico De Corte Radiofrecuencia | 7119/12978 | 9120003529 | Salas De Cirugia | Ellman Surgitron |  | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000506 | Electrobisturi | 506 | F9A63183A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000974 | Camilla Fija-Divan | 974 | N/A | Urgencias Adulto |  |  | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00001706 | Desfibrilador | 1706 | 3200943 | Hospitalización 2 | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-000P4412 | Refrigerador | 18014 | P4412 | Salas De Cirugia | Supernordico | 2022 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00009990 | Congelador | 9990 | 105058304 | Salas De Cirugia | Ecofrial | Bd-120 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018010 | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BAN-UNDMTTO-19070 | Unidad de Mantenimiento | 19070 | 7381098 | Salas De Cirugia | Olympus | MU-1 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00000043 | Desfibrilador | 43 | 3200935 | Salas De Cirugia | General Electric | Responder 2000 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-MAQAN-00015468 | Maquina De Anestesia | 15468 | ASLH0229 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015466 | Maquina De Anestesia | 15466 | ASLH0227 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018995 | Laringoscopio | 18995 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018849 | Laringoscopio | 18849 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018152 | Laringoscopio | 18152 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018151 | Laringoscopio | 18151 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018049 | Laringoscopio | 18049 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016805 | Laringoscopio | 16805 | N/A | Imagenes Diagnosticas | GE | 4558GSP | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016787 | Laringoscopio | 16787 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00016761 | Laringoscopio | 16761 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00007836 | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | Consulta Externa | Instruments Allgaler | 68-100-002 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015728 | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 60813 | I - Dado de baja | #REF!
BAN-LARIN-00015726 | Laringoscopio | 15726 | N/A | Imagenes Diagnosticas | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015725 | Laringoscopio | 15725 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015724 | Laringoscopio | 15724 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00015264 | Laringoscopio | 15264 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014222 | Laringoscopio | 14222 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014221 | Laringoscopio | 14221 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00014092 | Laringoscopio | 14092 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013920 | Laringoscopio | 13920 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013919 | Laringoscopio | 13919 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013668 | Laringoscopio | 13668 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013557 | Laringoscopio | 13557 | N/A | Hospitalización 4 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013556 | Laringoscopio | 13556 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013555 | Laringoscopio | 13555 | N/A | Hospitalización 3 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00013554 | Laringoscopio | 13554 | N/A | Hospitalización 2 | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012888 | Laringoscopio | 12888 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012367 | Laringoscopio | 12367 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012366 | Laringoscopio | 12366 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012078 | Laringoscopio | 12078 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012077 | Laringoscopio | 12077 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-07944707 | Neumo Insuflador (Torre Olympus) | Comodato | 7944707 | Salas De Cirugia | Olympus | Uhi-4 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012076 | Laringoscopio | 12076 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00012075 | Laringoscopio | 12075 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00011656 | Laringoscopio | 11656 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00006707 | Laringoscopio | 6707 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00001387 | Laringoscopio | 1387 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BAN-LARIN-00019085 | Laringoscopio | 19085 | N/A | Urgencias Pediatria | Welch Allyn | 60300 | A - En Operación | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | Congelador | 8096 | 117509801100929 | Banco De Sangre | Thermo Scientific | Ffpf2330a20 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #N/A
BLP-CNSCA-07907657 | Consola De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7907657 | Salas De Cirugia | Olympus | OTV-S190 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-Q017026K | Cabezal De Camara (Telepack) |  | XQ017026K | Centro Medico | Karl Storz | 27005BA | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019124 | Monitor Fetal | 19124 | 560034-M23612640004 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018581 | Monitor De Signos Vitales | 18581 | KN-29153105 | Urgencias Pediatria | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019124 | Monitor Fetal | 19124 | 560034-M23612640004 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019125 | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920315 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) | Comodato | 7920315 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-261I0230 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comadato | VPD261I0230 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-119AB011 | Carro de Trasporte (Torre Stryker) |  | 181119AB011 | Salas De Cirugia | Stryker | 240-099-001 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566124 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566124 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Comodato | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-02CE0928 | Neumoinsuflador (Torre Stryker) | Comodato. | 2202CE0928 | Salas De Cirugia | Stryker | 620040610 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-2A569194 | Consola De Camara (Torre Stryker) |  | 22A569194 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588010000 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-2J516684 | Fuente De Luz (Torre Stryker) |  | 22J516684 | Salas De Cirugia | Stryker | 220220000 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-2A566154 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) |  | 22A566154 | Salas De Cirugia | Stryker | 1588610122 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-07920240 | Cabezal De Camara (Torre Olympus) |  | 7920240 | Salas De Cirugia | Olympus | Ch-S190-xz-e | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018984 | Maquina De Anestesia | 18984 | ASSB0407 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00018985 | Maquina De Anestesia | 18985 | ASSB-0406 | Salas De Cirugia | Drager | ATLAN A350 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018986 | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018987 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00018988 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 18988 | B298636 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BFE-TOFSC-00018990 | Monitor de transmisión neuromuscular TOFSCAN | 18990 | 2022-17949 | Salas De Cirugia | DRAGER | ToFscan | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-PIPET-19204571 | Pipeta | Comodato | E19204571 | Banco De Sangre | Biocientifica | ID pipetor fp-6 | A - En Operación | #N/A
OTP-CAMIL-00014767 | Camilla De Transporte | 14767 | 2499 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003590 | Camilla De Transporte | 3590 | 309/2169 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007045 | Camilla De Transporte | 7045 | 508/1812 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015754 | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00012377 | Camilla De Transporte | 12377 | 10N-170821 | Imagenes Diagnosticas | Ferno-Washington |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00009384 | Camilla Fija-Divan | 9384/9582/11233 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BLA-LECTA-00002466 | Lector De Tarjetas | Comodato | 2466 | Banco De Sangre | Diamed | BANJO | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-06040313 | Camilla De Transporte | FUCS | 1306040313 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015714 | Camilla De Transporte | 15714 | 4307 | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015107 | Camilla Fija-Divan | 15107 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015296 | Camilla Fija-Divan | 15296 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015106 | Camilla Fija-Divan | 15106 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015116 | Camilla Fija-Divan | 15116 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-11044104 | Camilla De Transporte |  | 1311044104 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001384 | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015110 | Camilla Fija-Divan | 15110 | N/A | Rehabilitacion | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014436 | Camilla De Transporte | 14436 | 2344 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
BLA-EXTPL-00005618 | Extractor Manual De Plasma | 5618 | 14567 | Banco De Sangre | Fenwall | 4r4414 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013944 | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | Laboratorio De Marcha |  |  | A - En Operación | #REF!
BAN-LARIN-00018946 | Laringoscopio | 18946 | N/A | Hospitalización | Welch Allyn | 60813 | A - En Operación | #REF!
BFE-TOFSC-00018991 | Monitor de transmisión neuromuscular TOFSCAN | 18991 | 2022-17848 | Salas De Cirugia | DRAGER | ToFscan | A - En Operación | #REF!
BDG-MOBIS-00018988 | Modulo Bis Infinity Smartpood Bis | 18988 | B298636 | Salas De Cirugia | Covidien | Bis X | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36885 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36885 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00012720 | Esterilizador A Vapor | 12720 | 2506921-070-01 | Central De Esterilizacion | Getinge | Hs-6610ar-2 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BQX-SICOR-00018246 | Sierra Corta Yesos | 18246 | 3020010 | Consulta Externa | Dimeda | N/A | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC62546 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC62546 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60563 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60563 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-NTC60557 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | NTC60557 | Central De Esterilizacion | Medtronic Midas | Ec300/Em200 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-0017243 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17243 | G9-11008677 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00017242 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 17242 | G9-12008747 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BMO-PULSO-00015683 | Pulsoximetro | 12491/15683 | 134231400674 | Terapia Respiratoria | AIRIAL | MQ3000 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-PULSO-00014025 | Pulsoximetro | 14025 | 160202001347 | Laboratorio De Marcha | Airal | N-100 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009935 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9935 | SEW12296250HA | Salas De Cirugia | General Electric | Carescape B-650 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007604 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7604 | 6627939 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00007603 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 7603 | 6627940 | Biomedica | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00002781 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 2781 | 6305701 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000504 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 504 | 6305699 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00000469 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 469 /9150 | 6305700 | Salas De Cirugia | Ge Datex-Ohmeda | Cardiocap /5 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018226 | Monitor De Signos Vitales | 18226 | KN-25141410 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018225 | Monitor De Signos Vitales | 18225 | KN-25141405 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016100 | Monitor De Signos Vitales | 16100 | KN04068196 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016099 | Monitor De Signos Vitales | 16099 | KN-04068198 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015817 | Monitor De Signos Vitales | 15817 | KN-94041413 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015787 | Monitor De Signos Vitales | 15787 | KN-94041449 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015448 | Monitor De Signos Vitales | 15448 | KN-89032342 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015447 | Monitor De Signos Vitales | 15447 | KN-89032343 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015199 | Monitor De Signos Vitales | 15199 | KN -7A015293 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014951 | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014800 | Monitor De Signos Vitales | 14800 | KN73006799 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014097 | Monitor De Signos Vitales | 14097 | CC-53131292 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012982 | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | Urgencias Pediatria | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00012793 | Monitor De Signos Vitales | 12793 | CC4318796 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011418 | Monitor De Signos Vitales | 11418 | CC3A127331 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011417 | Monitor De Signos Vitales | 11417 | CC3A127330 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00011247 | Monitor De Signos Vitales | 11247 | CC3A127322 | Hospitalización | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010571 | Monitor De Signos Vitales | 10571 | CC-31125078 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010047 | Monitor De Signos Vitales | 10047 | EX-31004636 | Hospitalización | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010012 | Monitor De Signos Vitales | 10012 | CC28123459 | Imagenes Diagnosticas | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010010 | Monitor De Signos Vitales | 10010 | CC-28123454 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010009 | Monitor De Signos Vitales | 10009 | CC28123456 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010008 | Monitor De Signos Vitales | 10008 | CC28123453 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009877 | Monitor De Signos Vitales | 9877 | CC26122857 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009874 | Monitor De Signos Vitales | 9874 | EX24001257 | Urgencias Adulto | Mindray | Imec10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015809 | Monitor Fetal | 15809 | SNU18110230PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00015808 | Monitor Fetal | 15808 | SNU18120129PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00014448 | Monitor Fetal | 14848 | SAS16115513PAS | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00012845 | Monitor Fetal | 12845 | 330120-M14400280031 | Hospitalización | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00011315 | Monitor Fetal | 11315 | SAS13360902SA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BLA-DISDI-21105626 | Dispensador Diluyente | Comodato | 721105626 | Banco De Sangre | Diamed | 9614 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007841 | Monitor Fetal | 7841 | SAS10024555PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 170 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007673 | Monitor Fetal | 7673 | SAS10024554PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 171 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00007146 | Monitor Fetal | 7146 | SAS09063392PA | Ginecologia | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00003628 | Monitor Fetal | 3628/FUCS13159 | SAS08272425PA | Hospitalización | General Electric | Corometrics 172 | A - En Operación | #REF!
BLP-NEUMO-UX14742B | Neumoinsuflador (Torre Storz) | Comodato | VX14742-B | Salas De Cirugia | Storz | 26432020 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-263J0300 | Monitor Pantalla Torre (Torre Stryker) | Comodato | VPD263J0300 | Salas De Cirugia | Stryker | 240031020I | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-12320085 | Monitor Pantalla Torre (Torre Storz) | Comodato | 026012320085 | Salas De Cirugia | Storz | FS-L2601D | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-4A006054 | Consola De Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A006054 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488010000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLP-CNSCA-00674928 | Consola De Camara (Torre Storz) | Comodato | UZ674928-P | Salas De Cirugia | Karl Storz | 22201020 | A - En Operación | #REF!
BLP-CACAM-4A013854 | Cabezal de Camara (Torre Stryker) | Comodato | 14A013854 | Salas De Cirugia | Stryker | 1488HD | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-CENTR-00013816 | Centrifuga | 13816 | 159924 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-W826022H | Cabezal De Camara (Torre Storz) | Comodato | XW826022-H | Salas De Cirugia | Storz | 22220055 | A - En Operación | #REF!
BIQ-PIZMA-022A6086 | Pieza de Mano Neurocirugia |  | 22A6086 | Central De Esterilizacion | Medtronic | EM200 | I - Otro | #REF!
BFE-LAMPI-00018931 | Lampara Pielitica Cirugia | 18931 | 222893 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015760 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015759 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15759 | 128637-127641 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015758 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15758 | 128643-128642 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015757 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00015756 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15756 | 128641-128636 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-4A013294 | Fuente De Luz (Torre Stryker) | Comodato | 14A013294 | Salas De Cirugia | Stryker | L9000 | I - Dado de Baja | #REF!
BLA-CENTR-00013779 | Centrifuga | 13779 | 155668 | Banco De Sangre | Sigma | 2-6E | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00XV5833 | Fuente De Luz (Torre Storz) | Comodato | XV5833 | Salas De Cirugia | Storz | 20161420 | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510602 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510602 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-13510601 | Calentador De Manta | Comodato | 15313510601 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | War Air 135 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00018241 | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | Ginecologia | LW SCIENTIFIC | 20 LITROS | A - En Operación | #REF!
BFC-CALLI-00014514 | Calentador De Liquidos | 14514 | 424516011 | Salas De Cirugia | Steris | Warmin Gabinet | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00117728 | Monitor De Signos Vitales | Alquiler | 117728 | Biomedica | Nihon kohden | PVM-2701 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016767 | Monitor De Signos Vitales | 16767 | KN-0A083835 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010630 | Camilla De Transporte | 10630 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
BLA-CENTR-00005607 | Centrifuga | 5607 | 26808 | Banco De Sangre | Clay Adams | Analitica | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00015947 | Monitor De Signos Vitales | 15947 | KQ-9B029525 | Hospitalización | Mindray | Umec12 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00018237 | Bascula Digital | 18237 | 88042210000017 | Urgencias Pediatria | HEALTH O METER | 880KL | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-39811004 | Fotometro Hemocue | Comodato | 739811004 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26820119 | Fotometro Hemocue | Comodato | 1507820119 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BBS-FOTME-26813247 | Fotometro Hemocue | Comodato | 926813247 | Banco De Sangre | Angel Holm | 301 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009934 | Maquina De Anestesia | 9934/10225 | ANBR01647 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Avance S/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00009931 | Maquina De Anestesia | 9931 | AMTR00247 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aestiva/5 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00002780 | Maquina De Anestesia | 2780 | AMXL01116 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000449 | Maquina De Anestesia | 449/9168 | AMXL01131 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000431 | Maquina De Anestesia | 431 | AMXL01130 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7100 | A - En Operación | #REF!
BLA-CENTA-02005080 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 2005080 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00000002 | Maquina De Anestesia | 2 | ANCL00664 | Salas De Cirugia | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BLA-CENTA-01003147 | Centrifuga De Tarjetas | Comodato | 1003147 | Banco De Sangre | Diamed | 12 S II | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BMO-MONFE-00017900 | Monitor Fetal | 17900 | 560034-M20408340001 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #N/A
BMO-MONFE-00017924 | Monitor Fetal | 17924 | 560034M21900510025 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017793 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17793 | 191947 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178380 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16806 | 178380 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00017794 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 17794 | 191946 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BLA-CENRE-00008076 | Centrifuga Refrigerada | 8076 | 41154063 | Banco De Sangre | Thermo Heraeus | 5500I | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00178381 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 16807 | 178381 | Salas De Cirugia | Steris | Xled | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00016943 | Fotoforo | 16943 | N/A | Salas De Cirugia | Welch Allyn | 4900 | I - Dado de Baja | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-05041655 | Camilla De Transporte | COMODATO | 1305041655 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Comodato | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007951 | Camilla De Transporte | 7951 | 7144 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014431 | Camilla De Transporte | 14431 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009017 | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014835 | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010561 | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000776 | Camilla De Transporte | 776 | N/A | Ginecologia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015676 | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BID-ARCON-00010109 | Arco en C | 10109 | 31192 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BMO-DOPPL-00019132 | Doppler Fetal | 19132 | 560054-M23907590092 | Ginecologia | EDAN | SONOTRAX | A - En Operación | #N/A
BDG-PESBE-00019428 | Pesa Bebes Digital | 19428 | 8354363220043 | Hospitalización 3 | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018626 | Termohigrometro Digital | 18626 | N/A | Administrativos Casa 2 | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
BSD-INCUL-00114186 | Incubadora De Lectura Rapida | Comodato | 114186 | Central De Esterilizacion | 3m | 490 | A - Otro | #N/A
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-0030226F | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00030226-F | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029800 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029800 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029791 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029791 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029781 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029781 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015790 | Monitor De Signos Vitales | 15790 | KN-94041435 | Ginecologia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015789 | Monitor De Signos Vitales | 15789 | KN-94041489 | Salas De Cirugia | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015592 | Monitor De Signos Vitales | 15592 | 6009575961 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015590 | Monitor De Signos Vitales | 15590 | 6009577567 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015588 | Monitor De Signos Vitales | 15588 | 6009532669 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512522 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512522 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013420 | Monitor De Signos Vitales | 13420 | CC53131308 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLA-01512484 | Selladora De Tubuladores | Comodato | 201512484 | Banco De Sangre | Terumo | T-SEALII | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010013 | Monitor De Signos Vitales | 10013 | CC28123455 | Ginecologia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008134 | Monitor De Signos Vitales | 8134 | DM06002155 | Hospitalización | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008133 | Monitor De Signos Vitales | 8133 | AA11134645 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008132 | Monitor De Signos Vitales | 8132 | AA11134644 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008129 | Monitor De Signos Vitales | 8129 | AA11134646 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00004788 | Camilla De Transporte | 4788 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008127 | Monitor De Signos Vitales | 8127 | DM06002161 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00006780 | Monitor De Signos Vitales | 6780 | AA96117769 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00003845 | Monitor De Signos Vitales | 3845 | AA88110329 | Hospitalización | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00012651 | Calentador De Manta | 12651 | 44029 | Salas De Cirugia | 3m, Bair Hugger | 775 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000150 | Monitor De Signos Vitales | 150/17408 | AAW07240159SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de baja | #REF!
BMO-MOSIV-00000122 | Monitor De Signos Vitales | 122 | AAW07210351SA | Salas De Cirugia | General Electric | Procare 300 | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-CENMS-00008135 | Central De Monitoreo | 8135 | 1578A21MJAEH58 | Hospitalización | Lenovo | Hipervisor Vi | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00007526 | Baño Serologico | 7526 | 13080690 | Salas De Cirugia | Memmert | Wne 10 60529 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00018821 | Lampara Pielitica Cirugia | 18821 | 218895 | Ginecologia | STERIS | HEXALUX-EXLMBWB | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215590 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18818 | 215590 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BFC-TANPA-00015202 | Tanque De Paquetes Calientes | 15202 | 355 | Rehabilitacion | Interfisica | Kit De 6 Paquetes | I - No está en Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BFC-BANSE-00005644 | Baño Serologico | 5644 | 800890 | Biomedica | Memmert | W270 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00010690 | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018583 | Monitor De Signos Vitales | 18583 | KN-29153057 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00006323 | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00018582 | Monitor De Signos Vitales | 18582 | KN-29153014 | Salas De Cirugia | Mindray | UMEC10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00016975 | Ecografo | 16975 | HH6-15001164 | Urgencias Adulto | Mindray | Z50 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00017051 | Generador Ligasure | 17051 | L21B0221GX | Salas De Cirugia | Valleylab | LS10 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-018805 | Equipo De Organos Portatil | 18805 | N/A | Hospitalización | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015553 | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | Salas De Cirugia | RIESTER | E-scope | A - En Operación | #REF!
BBS-SEPCO-00705431 | Separador De Componentes | Comodato | 200705431 | Banco De Sangre | Terumo | 2ME+TACE2 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015058 | Equipo De Organos Portatil | 15058/15059 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00013803 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-EQUIO-00013153 | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 77710-71 | I - No está en Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00001076 | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 767 | I - Dado de Baja | #REF!
BBS-SEPCO-00704410 | Separador De Componentes | Comodato | 200704410 | Banco De Sangre | Terumo | T-ACE II+ | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-0006694 | Electrobisturi | 18790 | CAE0006694 | Salas De Cirugia | Wem | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #N/A
BBS-INCUT-01004705 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 2004705 | Banco De Sangre | Biorad | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBS-INCUT-01004414 | Incubadora De Tarjetas | Comodato | 1004414 | Banco De Sangre | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | A - En Operación | #N/A
BFE-FOTOF-00018292 | Fotoforo | 18292 | 1107149208 | Salas De Cirugia | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #REF!
BFE-FOTOF-00018272 | Fotoforo | 18272 | 1107149223 | Consulta Externa | HEINE | ML4 LED | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03004132 | Monitor Pantalla Torre (Torre Olympus) | Comodato | 3004132 | Salas De Cirugia | Olympus | LMD-X2705MD | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-ZZS36964 | Ventilador Mecanico | Comodato | XZZS36964 | UCI Adulto | Aeonmed | VG-70 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00510330 | Selladora Rotativa |  | 510330 | Central De Esterilizacion | Hawo | HD 650D | A - En Comodato | #REF!
BMO-TRMOH-00007865 | Termohigrometro Digital | 7865 | 1523 | Salas De Cirugia | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014894 | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018025 | Termohigrometro Digital | 18025 | 36611 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015624 | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONES-01801007 | Conector Esteril | Comodato | 1801007 | Banco De Sangre | terumo | T-SCDII | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014171 | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | Central De Esterilizacion | Taylor | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016783 | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014874 | Termohigrometro Digital | 14874 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A-Dado en préstamo | #REF!
BMO-TRMOH-00014169 | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | Central De Esterilizacion | Kex Germany | Digital | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016784 | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | Urgencias Adulto | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018023 | Termohigrometro Digital | 18023 | 36610 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018024 | Termohigrometro Digital | 18024 | 36609 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016785 | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | Urgencias Pediatria | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016777 | Termohigrometro Digital | 16777 | 031039 | Hospitalización | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BBS-COMPR-00913749 | Compresor | Comodato | 000899448 | Banco De Sangre | SIL AIR | 8ME05TA72 | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00012801 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | Salas De Cirugia | Maquet | Yuno Otn | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFE-FUENL-00019072 | Fuente De Luz EVIS EXERA III | 19072 | 7307903 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #N/A
BFE-CARTR-19069 | Carro de trabajo (Endoscopio) | 19069 | 22316773 | Salas De Cirugia | Olympus | TC-C4 COMPACT | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-00019071 | Videoprocesador | 19071 | 7384911 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00019068 | Monitor de grado médico | 19068 | 8007298 | Salas De Cirugia | SONY | LMD-2735MD | A - En Operación | #REF!
BAN-UNDMTTO-19070 | Unidad de Mantenimiento | 19070 | 7381098 | Salas De Cirugia | Olympus | MU-1 | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BBS-ANINM-0400116 | Analizador Inmunohematologia | Comodato | 400116 | Banco De Sangre | Biorad | IH500 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000482 | Electrobisturi | 482 | F8L62982A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00000486 | Electrobisturi | 486 | F7J57229A | Salas De Cirugia | Valleylab | Force Fx | A - En Operación | #REF!
OTO-SILLA-00014953 | Silla electrica | 14953 | Azul | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014775 | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014770 | Camilla De Transporte | 14770 | 2493 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009656 | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - Otro | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010629 | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
BBS-AGIPL-00013550 | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | Banco De Sangre | Helmer | Pf15i | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007670 | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007666 | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016853 | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009655 | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009942 | Camilla De Transporte | 9942 | 1107033540 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007669 | Camilla De Transporte | 7669 | 973 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007041 | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009428 | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018952 | Succionador Portatil | 18952 | 112034 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009940 | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | Urgencias Adulto | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009654 | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014303 | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008356 | Camilla De Transporte | 275/8356 | 66486 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009939 | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001376 | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTO-SILLA-00013418 | Silla electrica | 13418 | Negra | Consulta Externa | Indusdental | Otorrino | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00003578 | Camilla De Transporte | 3578 | 309/2167 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00016700 | Arco en C | 16700 | 12793 | Salas De Cirugia | Siemens | Cios Select | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018951 | Succionador Portatil | 18951 | 112035 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010709 | Camilla De Transporte | 10709 | 1305042368 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016944 | Camilla De Transporte | 16944 | 6633 | Urgencias Adulto | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009657 | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702141 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702141 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022197 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702197 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008945 | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010852 | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018949 | Succionador Portatil | 18949 | 112067 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-01702207 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702207 | Banco De Sangre | Terumo | T-RAC II | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022196 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702196 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BLA-DNASN-17022198 | Balanza Donacion De Sangre | Comodato | 201702198 | Banco De Sangre | Terumo | T-RACII | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00008974 | Refrigerador | 8974 | N25E197373OE | Banco De Sangre | Revco | N/A | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00012646 | Nevera | 12646 | 140424 | Banco De Sangre | Supernordico | N/A | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00005652 | Refrigerador | 5652 | 35093 | Banco De Sangre | Jewett | T100-1 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00016000 | Congelador | 16000 | 2071461 | Banco De Sangre | Helmer | IPF120 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017910 | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BBS-CONGE-00014688 | Congelador | 14688 | 2039239 | Banco De Sangre | Helmer | IPF 125 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016078 | Termohigrometro Digital | 16078 | 026110 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014147 | Termohigrometro Digital | 14147 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018975 | Termohigrometro Digital | 18975 | 043130 | Salas De Cirugia | Kex Germany | Sh-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00016079 | Termohigrometro Digital | 16079 | 026111 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00009050 | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | Banco De Sangre | Taylor | N/A | I - Dado de baja | #REF!
BMO-TRMOH-00015064 | Termohigrometro Digital | 15064 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | N/A | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00011326 | Termohigrometro Digital | 11326 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-TERMO-00018026 | Termohigrometro Digital | 18026 | 36612 | Salas De Cirugia | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015957 | Termohigrometro Digital | 15957 | 287-2tt20 | Salas De Cirugia | Htc | Htc-2 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010657 | Camilla De Transporte | 10657/11546 | 309/2170 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017909 | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015009 | Termohigrometro Digital | 15009 | 21012 | Imagenes Diagnosticas | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014154 | Termohigrometro Digital | 14154 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00014145 | Termohigrometro Digital | 14145 | N/A | Banco De Sangre | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-TRMOH-00015998 | Termohigrometro Digital | 15998 | 23578 | Hospitalización 2 | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00036958 | Termohigrometro Digital |  | 36958 | Consulta Externa | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018030 | Termohigrometro Digital | 18030 | 36956 | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00018029 | Termohigrometro Digital | 18029 | N/A | Centro Medico | Kex Germany | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019110 | Monitor De Signos Vitales | 19110 | KN3B206061 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017908 | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BID-ARCON-00000265 | Arco en C | 265 | 4429 | Salas De Cirugia | Siemens | Multimobil Compact 1 | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00019440 | Electrobisturi | 19440 | CAE0007696 | Salas De Cirugia | WEM | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTBA-00012837 | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | Central De Esterilizacion | Steris-Amsco | V-Pro 1 Plus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017907 | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | Terapia Respiratoria | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BVN-VENTI-00018333 | Ventilador Mecanico | 18333 | CAT06558 | Urgencias Pediatria | CAREFUSION/VYAIRE | VELA COMPREHENSIVE | A - En Operación | #N/A
BVN-VENTI-00009882 | Ventilador Mecanico | 9882 | 3121218440 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009881 | Ventilador Mecanico | 9881 | 3121213850 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009880 | Ventilador Mecanico | 9880 | 3121218670 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00009879 | Ventilador Mecanico | 9879 | 3121218680 | UCI Neonatos | Puritan Bennett | 840 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017906 | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BQX-MTORA-25200809 | Motor De Alta Revolucion | Comodato | 2025200809 | Central De Esterilizacion | Stryker | PI DRIVE | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014425 | Nebulizador | 14425 | D7032058 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014424 | Nebulizador | 14424 | D7032059 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650d | A - En Operación | #REF!
BNM-NEBUL-00014423 | Nebulizador | 14423 | D7032056 | Terapia Respiratoria | Devilbiss Healthcare | 5650D | A - En Operación | #REF!
BMO-MSVAN-00009932 | Monitor Multiparametros De Anestesia | 9932 | 53809 | Imagenes Diagnosticas | Medrad | Veris | I - Dado de Baja | #REF!
BMO-MOSIV-00019128 | Monitor De Signos Vitales | 19128 | S2SRC1201 | Salas De Cirugia | Drager | MS32997 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019127 | Monitor De Signos Vitales | 19127 | S2SRC1200 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019126 | Monitor De Signos Vitales | 19126 | S2SRC1198 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSGR-00012975 | Consola Grabador | 12975 | N/A | Central De Esterilizacion | Smith & Nephew | 660HD | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00017905 | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | Salas De Cirugia | New Askir | 30 | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012854 | Microscopio Quirugico Neuro | 12854 | 6636141692 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario 700 | A - En Operación | #REF!
BLA-BALPR-37466307 | Balanza De Presicion | Comodato | 37466307 | Banco De Sangre | Minebea Late | Signum1 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00018144 | Electroestimulador | 18144 | 0855060016 | Salas De Cirugia | Ibramed | Neurodyn II | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00010835 | Lampara Pielitica Cirugia | 10835 | 3574 | Salas De Cirugia | Brandon | Amax30 Fmel | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMPI-00000067 | Lampara Pielitica Auxiliar De Cirugia | 67 | E031-G1-0002 | Ginecologia | Trident Medical | Domelux6200s | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00014802 | Lampara De Fototerapia | 14802 | JAN053990 | Urgencias Pediatria | Advanced | Pt2000 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMFO-00010024 | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | Salas De Cirugia | HEINE | j-003.31.231 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00008078 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | Gs 300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00005914 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 48300 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMAU-00000237 | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | Ls-135 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFC-SELLR-00510330 | Selladora Rotativa |  | 510330 | Central De Esterilizacion | Hawo | HD 650D | A - En Comodato | #REF!
BDG-TROMB-00014904 | Tromboelastografo | 14904 | S011706894 | Salas De Cirugia | Teg | 5000 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015782 | Pesa Pañal | 15782 | YS172036 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015674 | Pesa Pañal | 15674 | YS171979 | Ginecologia | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015668 | Pesa Pañal | 15668 | YS171995 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015667 | Pesa Pañal | 15667 | YS171977 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESPA-00015666 | Pesa Pañal | 15666 | YS172060 | Hospitalización | TRUMAX | XTAR | A - En Operación | #REF!
BDG-PESDI-00015753 | Pesa Digital | 15753 | 5348 | Hospitalización | Kenwell | EB9003 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00016027 | Pesa Bebes Digital | 16027 | 8354067181039 | Consulta Externa | Seca | 354 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00015818 | Pesa Bebes Digital | 15818 | C18009405 | Hospitalización | Charder | MS3500 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00013244 | Pesa Bebe | 13244 | 38600006506 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 386KGS-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00012873 | Pesa Bebe | 12873 | C14020897 | Consulta Externa | Charder | Ms2400 | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011866 | Pesa Bebe | 11866 | 1522010830 | Consulta Externa | Health o Meter | 1522KL | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00011049 | Pesa Bebes Digital | 11049 | 5220000517 | Consulta Externa | Helath o Meter | 522kl | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00007520 | Pesa Bebe | 7520 | 4083418 | Urgencias Pediatria | Health O Meter | 70 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-PESBE-00000108 | Pesa Bebes Digital | 108 | 8912-968 | Ginecologia | Detecto | B-710 | A - En Operación | #REF!
BDG-GRAME-00008319 | Gramera | 8319 | N/A | Nutrición Y Dietetica | Bbg | Kds | A - En Operación | #REF!
BDG-BILIO-00019286 | Bilirubinometro | 19286 | H3510345 | Consulta Externa | DRAGER | JM 105 | A - En Operación | #REF!
BDG-BILIO-00019285 | Bilirubinometro | 19285 | H3510344 | UCI Neonatos | DRAGER | LM 105 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BBAST-00013243 | Bascula Con Tallimetro | 13243 | 1731410090407 | Urgencias Adulto | Soehnle | 130 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00016901 | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015752 | Bascula Con Tallimetro | 15752 | 4500015992 | Consulta Externa | Health O Meter | 450Kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00015302 | Bascula Con Tallimetro | 15302 | 2001504030039 | Centro Medico | BBG | PP-150 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014292 | Bascula Con Tallimetro | 14292 | 1731410090076 | Urgencias Adulto | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014290 | Bascula Con Tallimetro | 14290 | 1731410090313 | Consulta Externa | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014289 | Bascula Con Tallimetro | 14289 | 1731410090316 | Centro Medico | Detecto | 200 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00014094 | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | Urgencias Adulto | Detecto | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013929 | Bascula Con Tallimetro | 13929 | 4500010040 | Laboratorio De Marcha | Halth O Meter | 450kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013704 | Bascula Con Tallimetro | 13704 | 1731410090055 | Centro Medico | Detecto | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00013245 | Bascula Con Tallimetro | 13245 | 5700361130567 | Consulta Externa | Seca | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00012878 | Bascula Con Tallimetro | 12878 | 402WA03066 | Centro Medico | Detecto | 402kl | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00009742 | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | Urgencias Adulto | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00008079 | Bascula Con Tallimetro | 8079 | 20707 | Hospitalización | Detecto | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007507 | Bascula Con Tallimetro | 7507 | 20739 | Urgencias Pediatria | Detecto | RGT-A (200 KG) | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00007156 | Bascula Con Tallimetro | 7156 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 220 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006143 | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00006111 | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | Consulta Externa | Health O Meter | 140 KG | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00005941 | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | Consulta Externa | Detecto | N/A | I - Dado de Baja | #REF!
BDG-BASME-00016058 | Bascula Mecanica | 16058 | 1420080502 | Hospitalización | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015470 | Maquina De Anestesia | 15470 | ASLH0230 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00016057 | Bascula Mecanica | 16057 | 1420080503 | Consulta Externa | Health O Meter | 142 kg | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015747 | Bascula Mecanica | 15747 | 1420078451 | Salas De Cirugia | Health o Meter | 142KL | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015479 | Bascula Mecanica | 15479 | BANM2015672 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015433 | Bascula Mecanica | 15433 | BANM2015868 | Consulta Externa | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015432 | Bascula Mecanica | 15432 | BANM2015787 | Hospitalización | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015276 | Bascula Mecanica | 15276 | BANM2015592 | Ginecologia | Newmed | DT-05 | A - Otro | #REF!
BDG-BASME-00015176 | Bascula Mecanica | 15176 | BANM2015593 | Salas De Cirugia | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015081 | Bascula Mecanica | 15081 | BANM2015694 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015077 | Bascula Mecanica | 15077 | BANM2015594 | Rehabilitacion | Newmed | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASME-00015012 | Bascula Mecanica | 15012 | BANM2015568 | Hospitalización | Newmwd | DT-05 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009875 | Monitor De Signos Vitales | 9875 | CC26122861 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19615922 | Glucometro |  | 196-1592-21228 | UCI Neonatos | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BAS-SUCCI-00018443 | Succionador Portatil | 18443 | 170132 | Consulta Externa | New Aspiret | 15 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013701 | Monitor De Signos Vitales | 13701 | EW-43009166 | Hospitalización | Mindray | Imec8 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016826 | Monitor De Signos Vitales | 16826 | KN-0B086636 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASTA-00019426 | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | Consulta Externa | SECA | 777 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019125 | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016825 | Monitor De Signos Vitales | 16825 | KN-0B086526 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-00015442 | Nevera | 15442/17000 | 181106-01857 | Hospitalización | Challenger | Linea Quantium 2 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYFI-00000087 | Rayos X Fijo |  | 99 D0585990 | Imagenes Diagnosticas | Toshiba | Mark V Provis | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015788 | Monitor De Signos Vitales | 15788 | KN-94041506 | Hospitalización | Mindray | uMEC 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19601422 | Glucometro |  | 196-0142-22312 | Urgencias Adulto | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010569 | Monitor De Signos Vitales | 10569 | CC-31125077 | Urgencias Adulto | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018987 | Monitor De Signos Vitales | 18987 | VGSRC1111 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BFE-INCUB-00008124 | Incubadora Abierta | 8124 | NG06486 | Ginecologia | Drager | Resuscitaire | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018986 | Monitor De Signos Vitales | 18986 | VGSRC0539 | Salas De Cirugia | Drager | VISTA 120 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015471 | Monitor De Signos Vitales | 15471 | 6009530965 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMP-MESAC-00015734 | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 15734 | G9-94007285 | Salas De Cirugia | Mindray | Hybase 6100 | A - En Operación | #REF!
BDG-BASCU-00016809 | Bascula Digital | 16809 | 8813038202248 | Consulta Externa | Seca | 813 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015449 | Monitor De Signos Vitales | 15449 | KN-89032344 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00019475 | Monitor De Signos Vitales | 19475 | KN -3C206941 | Urgencias Adulto | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015594 | Monitor De Signos Vitales | 15594 | 6009576167 | Salas De Cirugia | Drager | Infinity Del | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016104 | Monitor De Signos Vitales | 16104 | KN04074655 | Hospitalización | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BDG-MOSIV-00016824 | Monitor De Signos Vitales | 16824 | KN-0B086584 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001134 | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00011543 | Camilla De Transporte | 3589/11543 | 309/2165 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001317 | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008925 | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015571 | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015690 | Camilla De Transporte | 15690 | 4309 | Salas De Cirugia | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015569 | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014776 | Camilla De Transporte | 14776 | 2494 | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00008967 | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007667 | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007435 | Camilla Fija-Divan | 7435 | N/A | Hospitalización | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009886 | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | Ginecologia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001148 | Camilla De Transporte | 1148 | 508/1878 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009658 | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015570 | Camilla De Transporte | 15570 | 4087 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
BLA-MICQX-00012855 | Microscopio Quirugico Otorrino | 12855 | 6206102099/662930341 | Salas De Cirugia | Carl Zeiss | Opmi Vario S88 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00018992 | Monitor De Signos Vitales | 18992 | TM3M1630 | Imagenes Diagnosticas | MIPM | TESLAM3 | A - En Operación | #REF!
BEF-NEVER-018219 | Nevera | 18219 | P 4881 | Urgencias Adulto | Supernordico |  | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-07927639 | Fuente De Luz (Torre Olympus) | Comodato | 7927639 | Salas De Cirugia | Olympus | Clv-s190 | A - En Operación | #REF!
BSD-LAVAD-00013284 | Lavadora Secadora Desinfectadora | 13284 | SEV0701042 | Central De Esterilizacion | Getinge | 46-4 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00015441 | Termohigrometro Digital | 15441 | N/A | Mantenimiento | Kex Germany | K2 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019125 | Monitor Fetal | 19125 | 560034-M23612640041 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
BMO-MONFE-00019124 | Monitor Fetal | 19124 | 560034-M23612640004 | Ginecologia | Edan | F3 | A - En Operación | #REF!
EQOxidoNitrico | Monitor de oxido nitrico | comodato | CCJ00317 | UCI Neonatos | INOvent |  | A - En Comodato | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
BVN-VENTI-00005166 | Ventilador Mecanico Con Software De Heliox | Comodato | 5166 | UCI Pediatrica | Hamilton Medical | G5 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017050 | Desfibrilador | 17050 | 3628 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00017049 | Desfibrilador | 17049 | 3633 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016974 | Desfibrilador | 16974 | 3631 | Salas De Cirugia | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016926 | Desfibrilador | 16926 | 3629 | Hospitalización | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016925 | Desfibrilador | 16925 | 3632 | Urgencias Pediatria | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BRA-DESFI-00016917 | Desfibrilador | 16917 | 3630 | Urgencias Adulto | Nihon Kohden | TEC-5631 | A - En Operación | #REF!
BQX-LITOT-00013082 | Litotriptor | 13082 | 1508VB994 | Salas De Cirugia | Elmed | Vibrolith | A - En Operación | #REF!
BNM-FLUJO-030220 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00030220-E | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0030226F | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00030226-F | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029800 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029800 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029791 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029791 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BNM-FLUJO-0029781 | Equipo de Alto Flujo Vapotherm |  | PF00029781 | Terapia Respiratoria | Vapotherm | HIGH FLOW | A - En Comodato | #REF!
BMO-MOSIV-00019110 | Monitor De Signos Vitales | 19110 | KN3B206061 | Urgencias Pediatria | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016101 | Monitor De Signos Vitales | 16101 | KN04068197 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00016098 | Monitor De Signos Vitales | 16098 | KN04068199 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015578 | Monitor De Signos Vitales | 15578 | KN8C034481 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015577 | Monitor De Signos Vitales | 15577 | KN8C034414 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015576 | Monitor De Signos Vitales | 15576 | KN8C034490 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015575 | Monitor De Signos Vitales | 15575 | KN8C034399 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015574 | Monitor De Signos Vitales | 15574 | KN8C034437 | Salas De Cirugia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015297 | Monitor De Signos Vitales | 15297 | KN-82020256 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00015211 | Monitor De Signos Vitales | 15211 | KN-7A015277 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014803 | Monitor De Signos Vitales | 14803 | KN73006796 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014801 | Monitor De Signos Vitales | 14801 | KN73006801 | Ginecologia | Mindray | Umec 10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014211 | Monitor De Signos Vitales | 14211 | FG-54019473 | Salas De Cirugia | Mindray | Ipm10 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00014073 | Monitor De Signos Vitales | 14073 | CC-53131297 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013491 | Monitor De Signos Vitales | 13491 | CC53131303 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013422 | Monitor De Signos Vitales | 13422 | CC53131291 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013421 | Monitor De Signos Vitales | 13421 | CC53131319 | Urgencias Pediatria | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00013419 | Monitor De Signos Vitales | 13419 | CC53131318 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010598 | Monitor De Signos Vitales | 10598 | CC-31125074 | Salas De Cirugia | Mindray | Mec1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010596 | Monitor De Signos Vitales | 10596 | AA79102590 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010594 | Monitor De Signos Vitales | 10594 | AA93114418 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00010553 | Monitor De Signos Vitales | 10553 | CC22121790 | Ginecologia | Mindray | Mec 1200 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00009065 | Monitor De Signos Vitales | 9065 | AA79102589 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00008128 | Monitor De Signos Vitales | 8128 | DM06002156 | Ginecologia | Mindray | Ipm9800 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007540 | Monitor De Signos Vitales | 7540 | AA79102594 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007539 | Monitor De Signos Vitales | 7539 | AA79102591 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007535 | Monitor De Signos Vitales | 7535 | AA79102599 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00007534 | Monitor De Signos Vitales | 7534 | AA79102588 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00002836 | Monitor De Signos Vitales | 2836 | AA93114425 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000490 | Monitor De Signos Vitales | 490 | AA93114413 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000289 | Monitor De Signos Vitales | 289 | AA96117778 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000287 | Monitor De Signos Vitales | 287 | AA96117763 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000285 | Monitor De Signos Vitales | 285 | AA93114424 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000284 | Monitor De Signos Vitales | 284 | AA88110333 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BMO-MOSIV-00000280 | Monitor De Signos Vitales | 280 | AA93114423 | Salas De Cirugia | Mindray | Pm8000 | A - En Operación | #REF!
BLP-QUANT-0Q000CP6 | Quantum Arthrocare(Torre Smith) | Comodato | QR0Q000CP6 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 28168RF1200 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-03000787 | Monitor Pantalla Torre (Torre Smith) | Comodato | 3000787 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72204860 | A - En Operación | #REF!
BLP-MONLC-00019068 | Monitor de grado médico | 19068 | 8007298 | Salas De Cirugia | SONY | LMD-2735MD | A - En Operación | #REF!
BLP-CONSH-AAX31659 | Consola Shaver (Torre Smith) | Comodato | AAX31659 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200873 | A - En Operación | #REF!
BLP-CNSCA-0BBS9334 | Consola De Camara (Torre Smith) | Comodato | BBS9334 | Salas De Cirugia | Sony Smith y Nephew | 460p | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72305 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72305 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR72206 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR72206 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69389 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69389 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-CABCA-AAR69270 | Cabezal De Camara (Torre Smith) | Comodato | AAR69270 | Salas De Cirugia | Smith & Nephew | 72200561 | A - En Operación | #REF!
BLP-BOMIR-0ZN16039 | Bomba de Irrigacion (Torre Smith) | Comodato | ZN16039 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | A - En Operación | #REF!
BID-RAYPO-03570516 | Rayos X Portatil |  | 3570516 | Salas De Cirugia | Polimovill | 4664100X0381 | A - En Operación | #REF!
BFT-ULTRA-00015200 | Ultrasonido | 15200 | 124721 | Rehabilitacion | Htm | Sonic Compact 1-3mhz | A - En Operación | #REF!
BFT-ESTIC-00015247 | Recumbent Estatica | 15247 | 4-16-11-151119 | Rehabilitacion | Sport Fitness | Cardio Stider 2.5 | A - En Operación | #REF!
BFT-ELIPT-00015248 | Eliptica | 15248 | N/A | Rehabilitacion | Sport Fitness | E56i | A - En Operación | #REF!
BFT-ELEST-00015201 | Electroestimulador | 15201 | 17032 | Rehabilitacion | Quark | Multistim Four | A - En Operación | #REF!
BFE-FUENL-0BBR9021 | Fuente De Luz (Torre Smith) | Comodato | BBR9021 | Salas De Cirugia | Smith&Nephew | 72201919 | I - Otro | #REF!
BFE-FUENL-00019072 | Fuente De Luz EVIS EXERA III | 19072 | 7307903 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | CLV-190 | A - En Operación | #REF!
BFE-CARTR-19069 | Carro de trabajo (Endoscopio) | 19069 | 22316773 | Salas De Cirugia | Olympus | TC-C4 COMPACT | A - En Operación | #REF!
BFC-CALMA-00013746 | Calentador De Manta | 13746 | 154304503 | Salas De Cirugia | Cinccinnati Sub Zero | Blanketrol III | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015277 | Tensiometro | 15277 | 364500 | Ginecologia | Amico | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00015257 | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | C. E. Cardiologia | Alpk2 |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014224 | Tensiometro | 14224 | N/A | Centro Medico | Sphymomanmeter |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENSI-00014209 | Tensiometro De Pared | 14209 | 365346 | Centro Medico | Health O Meter | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018430 | Tensiometro Portatil | 18430 | 177972 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00018429 | Tensiometro Portatil | 18429 | 178542 | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015864 | Tensiometro Portatil | 15864 | 181015104517 | Banco De Sangre | Welch Allyn | Ds45 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00015080 | Tensiometro Portatil | 15080 | 16068519 | Rehabilitacion | Gmd | 300mmHY | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00014203 | Tensiometro Portatil | 14203 | 94043 | Centro Medico | Amico | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00013754 | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | Centro Medico | Alpk2 | Alok2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00012597 | Tensiometro Portatil | 12597 | 131023142104 | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00009601 | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | Consulta Externa | Alpk2 | Alpk2 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00008760 | Tensiometro Portatil | 8760 | 532734 | Hospitalización | WELCH ALLYN | NO TIENE | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00007388 | Tensiometro Portatil | 7388 | 4330 | Urgencias Adulto | Alpk2 | Adulto | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPO-00005909 | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | Consulta Externa | Abn | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016861 | Tensiometro De Pared | 16861 | 200109154095 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00016808 | Tensiometro De Pared | 16808 | 191211164165 | Consulta Externa | welch allyn | 7670-01 Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015826 | Tensiometro De Pared | 15826 | 181112113225 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015825 | Tensiometro De Pared | 15825 | 181113021705 | Centro Medico | Welch Allyn | 7670-01 | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00015303 | Tensiometro De Pared | 15303 | 170621144635 | Centro Medico | Welch Allyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014422 | Tensiometro De Pared | 14422 | 364162 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00014304 | Tensiometro De Pared | 14304 | 364836 | Consulta Externa | Amico | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013470 | Tensiometro De Pared | 13470 | 141129014425 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013469 | Tensiometro De Pared | 13469 | 140827203445 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013467 | Tensiometro De Pared | 13467 | 141203175645 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00013154 | Tensiometro De Pared | 13154 | 141128054695 | Consulta Externa | Welchallyn | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006749 | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006747 | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006746 | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006745 | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006744 | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENPA-00006743 | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | Consulta Externa | Tensomed | De Pared | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014362 | Tensiometro De Atril | 14362 | 490498 | Centro Medico | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014337 | Tensiometro De Atril | 14337 | 490722 | Urgencias Adulto | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00014336 | Tensiometro De Atril | 14336 | 490491 | Hospitalización | Amico | Atril | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012867 | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | Consulta Externa | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012866 | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012865 | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012864 | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012863 | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer |  | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012862 | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012861 | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012859 | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | Hospitalización | Sphynomanometer | N/A | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00012410 | Tensiometro De Atril | 12410 | 131015075513 | Banco De Sangre | Welch Allyn | 300mmhy | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00011402 | Tensiometro De Atril | 11402 | 130312122776 | Hospitalización | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-TENAT-00008561 | Tensiometro De Atril | 8561/15814 | 128832845 | Banco De Sangre | Tycos | Portatil | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-018805 | Equipo De Organos Portatil | 18805 | N/A | Hospitalización | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00019449 | Equipo De Organos De Pared | 19449 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 76710-71 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016128 | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016126 | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | Consulta Externa | RIESTER | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00016103 | Equipo Organos De Los Sentidos | 16103 | 408282 | Consulta Externa | Welch Allyn | GS-777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015983 | Equipo De Organos Portatil | 15983 | Sin Serie | Hospitalización | Welch Allyn | Sin Modelo | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015284 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015283 | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | Ginecologia | Welch Allyn | 777 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00015056 | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | Rehabilitacion | Riester | 2050 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00014927 | Equipo De Organos Portatil | 14929/14930 | 504098 | Urgencias Adulto | Riester | Ri-Scope | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00012668 | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | Consulta Externa | Welch Allyn | 19090 | A - En Operación | #REF!
BDG-EQUIO-00007377 | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | Urgencias Adulto | Welch Allyn | 13010 | A - En Operación | #REF!
BDG-ECOGR-00018820 | Ecografo | 18820 | Q609N4 | Salas De Cirugia | SONOSITE | SII | A - En Operación | #REF!
BCC-ELCBI-00019440 | Electrobisturi | 19440 | CAE0007696 | Salas De Cirugia | WEM | SS501SX | A - En Operación | #REF!
BBS-REFRI-00016091 | Refrigerador De Vacunas | 16091 | 20200344268 | Consulta Externa | Vestfrost | Vls204A | A - En Operación | #REF!
BBS-DESCO-00016899 | Descongelador De Plasma | 16899 | 2087554 | Banco De Sangre | HELMER | DH4 | A - En Operación | #REF!
BBF-PISTO-00008331 | Pistola Intraosea | 8331 | G34004 | Urgencias Adulto | Ez-10 | G39058 | A - En Operación | #REF!
BAN-UNDMTTO-19070 | Unidad de Mantenimiento | 19070 | 7381098 | Salas De Cirugia | Olympus | MU-1 | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015593 | Maquina De Anestesia | 15593 | ASMB0301 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015591 | Maquina De Anestesia | 15591 | ASMB0256 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015589 | Maquina De Anestesia | 15589 | ASMB0304 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BAN-GASTR-00073849 | Videogastroscopio |  | 2373849 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BAN-COLON-00042041 | Videocolonoscopio |  | 2342041 | Salas De Cirugia | OLYMPUS | EVIS EXERA III | A - En Operación | #REF!
BDG-GLUCO-19609112 | Glucometro |  | 196-0911-22117 | Urgencias Adulto | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDG-TENPO-00019612 | Tensiometro Portatil | 19612 | 201026121818 | Consulta Externa | WELCH ALLYN | DS45-11C | A - En Operación | #N/A
BDG-TENPO-00019611 | Tensiometro Portatil | 19611 | 200404022337 | Consulta Externa | WELCH ALLYN | DS45-11C | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019086 | Termohigrometro Digital | 19086 | 44271 | Administrativos Casa 2 | KEX GERMANY | SH 109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERDI-P0044272 | Termometro Digital |  | 44272 | Salas De Cirugia | KEX GERMANY | RT-803E | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014773 | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | Salas De Cirugia | MB Muebles hospitala |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016143 | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | Salas De Cirugia | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009941 | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | Salas De Cirugia | stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00014831 | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | Ginecologia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010852 | Camilla De Transporte | 10852 | 1305042370 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007665 | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00018396 | Camilla Fija-Divan | 18396 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016243 | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | Hospitalización | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010366 | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
BBS-INCPL-02060921 | Incubador De Plaquetas | Comodato | 2060921 | Banco De Sangre | Helmer | PC900I | A - En Operación | #REF!
BAN-MAQAN-00015587 | Maquina De Anestesia | 15587 | ASMB0303 | Salas De Cirugia | Drager | Primus | A - En Operación | #REF!
BFT-ESPIR-00015489 | Espirometro | 15489 | 650200 | Consulta Externa | New Diagnostic | Ndd | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019653 | Termohigrometro Digital | 19653 | N/A | Banco De Sangre | KEX GERMANY | SH-109 | A - En Operación | #REF!
BDG-TERMO-00019654 | Termohigrometro Digital | 19654 | N/A | Salas De Cirugia | KEX GERMANY | SH-109 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000271 | Camilla De Transporte | 271 | N/A | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000376 | Camilla De Transporte | 376 | 65754 | Urgencias Adulto | Los pinos |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-000910 | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00000984 | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | Urgencias Pediatria | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001013 | Camilla Fija-Divan | 1013 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00005939 | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | Centro Medico | nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007668 | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | Urgencias Adulto | MB |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00010562 | Camilla De Transporte | 10562 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00013578 | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | Urgencias Adulto | Nacional |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015675 | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | Urgencias Adulto | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00015713 | Camilla De Transporte | 15713 | 4308 | Salas De Cirugia | Muebles hospitalario |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00016946 | Camilla De Transporte | 16946 | 6635 | Ginecologia | MB Muebles hospitala | 16-5 | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00007044 | Camilla De Transporte | 7044 | 508/1815 | Urgencias Adulto | Dometal |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00009888 | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | Salas De Cirugia | Stryker |  | A - En Operación | #REF!
OTP-CAMIL-00001287 | Camilla De Transporte | 1287 | 508/1810 | Urgencias Adulto | Famed |  | A - En Operación | #REF!
BSD-ESTVA-00009771 | Esterilizador A Vapor | 9771 | 2907032 | Central De Esterilizacion | Tuttnauer | T-MAX6 | A - En Operación | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BFE-LAMCI-00215591 | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 18817 | 215591 | Salas De Cirugia | Steris | XLDV3000SSW | A - En Operación | #N/A

## Ingreso
FECHA INGRESO SERVINTE | CODIGO SERVINTE | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION DETALLADA | PROPIETARIO | MARCA | MODELO | SERIE | PLACA HIUSJ
2014-10-30 | D13334 | ARCO EN C | INTENSIFICADOR DE IMÁGENES | SIN IDENTIFICAR | SIREMOBIL COMPACT | SIEMENS | 9857- 4429 | 265
2014-10-30 | D16234 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL | SIN IDENTIFICAR | 1452 | TAYLOR | SIN SERIE | 5631
2014-10-30 | D16235 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL | SIN IDENTIFICAR | SH109 | KEX GERMANY | SIN SERIE | 11326
2014-10-30 | D16236 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL | SIN IDENTIFICAR | SH109 | KEX GERMANY | SIN SERIE | 9054
2014-10-30 | D16242 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMO HIGRONOMETRO | SIN IDENTIFICAR | SH-109 | KEX GERMANY | SIN SERIE | 11665
2014-10-30 | D16243 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO | SIN IDENTIFICAR | 3209V0270 | TAYLOR | 1423 | 11862
2014-10-30 | D16727 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN IDENTIFICAR | CARDIOCAP | DATEX HOMEDA | 6305699 | 504
2014-10-30 | D16630 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGU198F12011 | COMODATO
2014-10-30 | D16631 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S04741 | COMODATO
2014-10-30 | D16632 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S01836 | COMODATO
2014-10-30 | D16633 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S03485 | COMODATO
2014-10-30 | D16634 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV120S01912 | COMODATO
2014-10-30 | D16635 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S03167 | COMODATO
2014-10-30 | D16636 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S01811 | COMODATO
2014-10-30 | D16637 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S03097 | COMODATO
2014-10-30 | D16638 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGU319F09464 | COMODATO
2014-10-30 | D16639 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S01811 | COMODATO
2014-10-30 | D16642 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGU198F12011 | COMODATO
2014-10-30 | D16643 | GLUCOMETRO FREESTYLE OPTIUM NEO H ( CON ESTUCHE) | MEDIDOR DE GLUCOSA | COMODATO | NEO H | FREESTYLE | LBGV160S04741 | COMODATO
2014-10-30 | D10134 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTESIA | HOSPITAL | AESTIVA/5 MRI | GE | AMTR-500247 | 9931
2014-10-30 | D13343 | SUCCIONADOR PORTATIL | SUCCIONADOR | HOSPITAL | 1630 | THOMAS | 10900002151 | 7512
2014-10-30 | D13344 | SUCCIONADOR PORTATIL | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | HOSPITAL | 1630 | THOMAS | 81100007270 | 10020-15773
2014-10-30 | D13346 | SUCCIONADOR PORTATIL | SUCCIONADOR | HOSPITAL | 1630-BEJL06449 | THOMAS | 010900002152 | 15775
2014-10-30 | D13373 | PESA BEBE | PESA BEBE | HOSPITAL | 1522KL | HEALTH A METER | 1522010830 | 11866
2014-10-30 | D13376 | BANDEJA PORTA DIFUNTO | BANDEJA METALICA PARA CADAVERES | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13377 | BANDEJA PORTA DIFUNTO | BANDEJA METALICA PARA CADAVERES | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 9999
2014-10-30 | D13381 | BASCULA MECANICA | BASCULA PESA BEBE | HOSPITAL | 70 KL | HEALTH A METER | 483418 | 7520
2014-10-30 | D13396 | BASCULA MECANICA | PESA BEBE DIGITAL | HOSPITAL | MECANICA | SIN MARCA | SIN SERIE | 108
2014-10-30 | D13400 | BASCULA TALLIMETRO | BASCULA TALLIMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | DETECTO | SIN SERIE | 9742
2014-10-30 | D13413 | TALLIMETRO EN ACRILICO | TALLIMETRO EN ACRILICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 9572
2014-10-30 | D13418 | BASCULA TALLIMETRO | PESA TALLIMETRO | HOSPITAL | 200 KG | DETECTO | SIN SERIE | 7507
2014-10-30 | D13465 | CAMPANA ACOPLE DUCTO | CAMPANA ACOPLE DUCTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13466 | CAMPANA CENTRAL | CAMPANA CENTRAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13514 | CAPNOGRAFO MONITOR EMMA CON AL | CAPNOGRAFO | HOSPITAL | ETCO | EMMA | 605102 | 9896
2014-10-30 | D13515 | CAPNOGRAFO MONITOR EMMA CON AL | CAPNOGRAFO MONITOR EMMA CON ALARMA MEDICION MMHG | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13516 | CARRO TRANSP COMPUTADOR | CARRO TRANSP COMPUTADOR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10606-14302
2014-10-30 | D13517 | CARRO PORTA CILINDROS | CARRO DE TRANSPORTE PEQUEÑO DE GASES | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18599
2014-10-30 | D13518 | CENTRAL DE MONITOREO | CPU | HOSPITAL | HIPERVISORVY | MINDRAY/LENOVO | AF05100666 | 8135
2014-10-30 | D13519 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC | CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC | FUCS | PR-7000M | CLAY ADAMS | 268078 | 5607
2014-10-30 | D13520 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | CENTRIFUGA REFRIGERADA | HOSPITAL | CRYOFUGE 5500 I | THERMO SCIENTIFIC | 41154063 | 8076
2014-10-30 | D13608 | COLPOSCOPIO | COLPOSCOPIO | HOSPITAL | MTV-73X11HN-COLPO 99 | SOUNVED | CO0502040 | 5868
2014-10-30 | D13609 | COLUMNA CIELITICA FIJA PH-A-4B | COLUMNA CIELITICA FIJA PH-A-4B | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13610 | COLUMNA CIELITICA FIJA PH-A-4B | COLUMNA CIELITICA FIJA PH-A-4B | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13615 | CONGELADOR - REFRIGERADOR | CONGELADOR DE 20C | HOSPITAL | CAJN2428Z | MAXILINE | 10234 | 11371
2014-10-30 | D13618 | CONGELADOR ECOFRIAL IBD-120 | PRENSA RAPIDA MANUAL DE 12 " | HOSPITAL | BD-120 | ECOFRIAL | 105058304 | 009990/007078
2014-10-30 | D13694 | DESTRUCTORA DE PAPEL MARTIN | DESTRUCTORA DE PAPEL MARTIN | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8059
2014-10-30 | D13698 | DISECCION ADSON CON GARRA | DISECCION ADSON CON GARRA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D13714 | DISECCION ADSON SIN GARRA | DISECCION ADSON SIN GARRA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D13715 | DISECCION ADSON SIN GARRA | DISECCION ADSON SIN GARRA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D13792 | ELECTROBISTURI | GENERADOR DE ELECTROCIRUGÍA | HOSPITAL | FORCE FX | VALEYBALL | F9A63183A | 506
2014-10-30 | D13796 | ELECTROBISTURI | GENERADOR DE ELECTROCIRUGÍA | HOSPITAL | FORCE FX | VALEYBALL | F8L62982A | 482
2014-10-30 | D13801 | ELECTROBISTURI | GENERADOR DE ELECTROCIRUGÍA | FUCS | FORCE LX | VALEYBALL | F7J57229A | 009135/000486
2014-10-30 | D13816 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANOS MANUAL | HOSPITAL | 19090 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12668
2014-10-30 | D13885 | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRIC | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13886 | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRIC | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13887 | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRIC | ESPECULA NASAL VIENA PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13901 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO 7966 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13902 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO 7966 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13903 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO 7966 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13904 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO 7966 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13905 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO 7966 | ESPECULO NASAL PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13909 | ESPECULO NASAL VIENA | ESPECULO NASAL VIENA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13910 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13911 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13912 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13913 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13914 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13915 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13916 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13917 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13918 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D13919 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13920 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13921 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13922 | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | ESPECULO NASAL VIENA ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13930 | ESTERILIZADOR A VAPOR DOBLE PU | ESTERILIZADOR A VAPOR DOBLE PUERTA | PATRIMONIO AUTONOMO | SIN MODELO | GETINGE | HS -66 | 12720
2014-10-30 | D13936 | EXTRACTOR TIPO HONGO | EXTRACTOR TIPO HONGO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8636
2014-10-30 | D13943 | FILTRO DE OXONO | FILTRO DE OXONO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7827
2014-10-30 | D13948 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | OXIGEN | SIN SERIE | 2191
2014-10-30 | D13951 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 34
2014-10-30 | D13952 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2099
2014-10-30 | D13957 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11600
2014-10-30 | D13960 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | OXIGEN | SIN SERIE | 28
2014-10-30 | D13961 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | OXIGEN | SIN SERIE | 11629
2014-10-30 | D13965 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | OXIGEN | SIN SERIE | 16
2014-10-30 | D13968 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 1456
2014-10-30 | D13989 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13992 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13993 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D13994 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11620
2014-10-30 | D13995 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11626
2014-10-30 | D13996 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14000 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11661
2014-10-30 | D14003 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8207
2014-10-30 | D14006 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11614
2014-10-30 | D14007 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11608
2014-10-30 | D14008 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11625
2014-10-30 | D14010 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11604
2014-10-30 | D14013 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11051
2014-10-30 | D14014 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11599
2014-10-30 | D14015 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14016 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11615
2014-10-30 | D14018 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 103
2014-10-30 | D14022 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 110
2014-10-30 | D14031 | ATRIL CON RUEDAS | ATRIL CON RUEDAS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11023
2014-10-30 | D14032 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 890
2014-10-30 | D14046 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14047 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14048 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 44
2014-10-30 | D14050 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2236
2014-10-30 | D14052 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 94
2014-10-30 | D14053 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 1045
2014-10-30 | D14054 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 105
2014-10-30 | D14057 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11607
2014-10-30 | D14060 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11611
2014-10-30 | D14063 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | OXIGEN | FMAO072 | 43
2014-10-30 | D14073 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2915
2014-10-30 | D14075 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2615
2014-10-30 | D14076 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11603
2014-10-30 | D14078 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10642
2014-10-30 | D14080 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO DOBLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8963
2014-10-30 | D14103 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 113
2014-10-30 | D14104 | FLUJOMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2835
2014-10-30 | D14116 | FONENDOSCOPIO | FONENDO ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10384
2014-10-30 | D14119 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO NEGRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6329
2014-10-30 | D14120 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO AZUL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6338
2014-10-30 | D14121 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO ROJO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10282
2014-10-30 | D14122 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO AZUL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10283
2014-10-30 | D14123 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10272
2014-10-30 | D14124 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6322
2014-10-30 | D14125 | FONENDOSCOPIO | FONENDOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6328
2014-10-30 | D14126 | FONENDOSCOPIO | FONENDO PEDIATRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 9879
2014-10-30 | D14128 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS ALPK (1002814) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12548
2014-10-30 | D14129 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS ALPK (1002814) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12549
2014-10-30 | D14133 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS ALPK (1002814) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12546
2014-10-30 | D14134 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS ALPK (1002814) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12547
2014-10-30 | D14137 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14138 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14139 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14140 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14141 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14142 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14143 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14144 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATA | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14150 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14151 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14152 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14153 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14154 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14156 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14157 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14158 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14159 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14160 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14161 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14162 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14165 | FOROPTER | FOROPTER | HOSPITAL | LXDJ1900BK- | LUXVISION | LX00028 | 6041
2014-10-30 | D14168 | FOTOSFORO | FOTOFORO | HOSPITAL | SIN MODELO | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12083
2014-10-30 | D14170 | FOTOSFORO LAMPARA FRONTAL MD 1 | FOTOFORO LAMPARA FRONTAL MD 1000 F.O CO | HOSPITAL | XENON 1000 | HEINE GERMANY | 1260380 | 10024
2014-10-30 | D14173 | FUENTE DE LUZ DYONICS | FUENTE DE LUZ | HOSPITAL | 7206084 | SMITHYNEPHEW | 60848006 | 012520-012977
2014-10-30 | D14207 | GENERADOR MONOPOLAR | GENERADOR MONOPOLAR | HOSPITAL | 300 | LIGASURE | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14256 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | HOSPITAL | MU20503-RESUSCITAIRE | DRAGER | HU08586 | 011316/8134
2014-10-30 | D14257 | INCUBADORA NEONATAL TI 500 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | HOSPITAL | TI500 | DRAGER | EG08204 | 9322
2014-10-30 | D14263 | PINZA TIPO COCODRILO WA63072A | PINZA TIPO COCODRILO WA63072A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14287 | KERATOMETRO MANUAL KR800 | KERATOMETRO MANUAL KR800 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14310 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | INCUBADORA ,LAMPARA DE CALOR RADIANTE | HOSPITAL | RESUSSITAIRE | DRAGER | NG06496 | 8124
2014-10-30 | D14316 | LAMPARA PIELITICA | LAMPARA PIELITICA | HOSPITAL | AMAX30FMEL | BRANDON | 3574/1 | 10835
2014-10-30 | D14319 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA PIELITICA | PATRIMONIO AUTONOMO | DOMELUX-6200S | TRIDENT | E031-G1-0002 | 67
2014-10-30 | D14323 | LARINGOSCOPIO 6 HOJAS | LARINGOSCOPIO 6 HOJAS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12078
2014-10-30 | D14327 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12075
2014-10-30 | D14328 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12077
2014-10-30 | D14330 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 1002-018146
2014-10-30 | D14334 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO 5 HOJAS | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12366
2014-10-30 | D14341 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 1387
2014-10-30 | D14347 | AGITADOR VORTEX FISHER | AGITADOR VORTEX FISHER | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | 204148 | 5197
2014-10-30 | D14348 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 16805
2014-10-30 | D14349 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN | LARINGOSCOPIO 6 HOJAS | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 12367
2014-10-30 | D14350 | LAVAMANOS QUIRURGICO | LAVAMANOS METALICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11351
2014-10-30 | D14361 | LENSOMETRO | LENSOMETRO | HOSPITAL | LM 190 | LUXVISION | 103774 | 6056
2014-10-30 | D14457 | MANOMETRO PARA NITROGENO CON A | MANOMETRO PARA NITROGENO CON ACCESORIOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13549
2014-10-30 | D14459 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTISIA | PATRIMONIO AUTONOMO | AS-A5AESPIRE 7100 | DATEX OHMEDA | AMXL01116 | 2780
2014-10-30 | D14461 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTESIA | PATRIMONIO AUTONOMO | AS-A5AESPIRE 7100 | DATEX OHMEDA | AMXL01131 | 009168-000449
2014-10-30 | D14462 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTESIA | HOSPITAL | AVANCECONFIC | GE | ANBR01647 | 10225
2014-10-30 | D14463 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTESIA | PATRIMONIO AUTONOMO | AS-A5AESPIRE 7100 | DATEX OHMEDA | AMXL01136 | 431
2014-10-30 | D14468 | MAQUINA DE ANESTESIA | MAQUINA DE ANESTESIA | PATRIMONIO AUTONOMO | AS-A5AESPIRE 7100 | DATEX OHMEDA | ANCL00664 | 0
2014-10-30 | D14481 | MESA DE AUTOPSIAS | MESA FIJA PARA AUTOPSIAS DE CADAVERES | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8634
2014-10-30 | D14482 | MESA DE CIRUGIA | MESA DE CIRUGIA | PATRIMONIO AUTONOMO | 29330TK | TRIDENT | A026-G1-0001 | 1
2014-10-30 | D14490 | MESA DE CIRUGIA | MESA DE CIRUGIA | FUCS | NOVEL 330TK | TRIDENT | A013-G4-0009 | 467
2014-10-30 | D14494 | MESA DE CIRUGIA DE HOMBRO | MESA DE CIRUGIA DE HOMBRO | HOSPITAL | SU-02 | FAMED | 120701253 | 2812
2014-10-30 | D14495 | MESA DE CIRUGIA | MESA DE CIRUGIA | PATRIMONIO AUTONOMO | SU05 | FAMED | 0508/00110 | 2782
2014-10-30 | D14497 | MESA DE EXAMEN GINECO-OBSTETRI | MESA DE EXAMEN GINECO-OBSTETRICA VG-MEDICAL | HOSPITAL | YF-5 | VG-MEDICAL | 101202-004 | 12524
2014-10-30 | D14498 | MEZCLADOR PATOLOGICO | MEZCLADOR PATOLOGICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14510 | MICROSCOPIO OTORRINO | MICROSCOPIO | HOSPITAL | 0M100F2L | ECLERIS | OM100F2LR0109092064 | 6068
2014-10-30 | D14522 | MONITOR DE ANESTESIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | B650 CARES CAPE | GE | SEW12296250HA | 9935
2014-10-30 | D14524 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | MEC1200 | MINDRAY | CC28123456 | 10009
2014-10-30 | D14525 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | MEC-1200 | MINDRAY | CC26122861 | 9875
2014-10-30 | D14527 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC-1200 | MINDRAY | CC-3A127330 | 11417
2014-10-30 | D14529 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | IMEC10 | MINDRAY | EX24001257 | 9874
2014-10-30 | D14530 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR DE SIGNOS VITALES ESENTIAL | HOSPITAL | MEC1200 | MINDRAY | CC22121790 | 10553
2014-10-30 | D14531 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC-1200 | MINDRAY | CC-3A127331 | 11418
2014-10-30 | D14534 | MONITOR DE PRESION NO INVASIVA | MONITOR DE SIGNOS VITALES PROCARE 301 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | 28123459 | 10012
2014-10-30 | D14539 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | 1200 | MINDRAY | WA79102590 | 10569
2014-10-30 | D14542 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES + INVASIVOS CON CENTRAL MONITOREO MINDRAY IPM-9800 | HOSPITAL | IPM-9800 | MINDRAY | DM-06002161 | 8128
2014-10-30 | D14543 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES + INVASIVOS CON CENTRAL MONITOREO MINDRAY IPM-9800 | HOSPITAL | IPM9800 | MINDRAY | DM-06002156 | 8127
2014-10-30 | D14544 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES + INVASIVOS CON CENTRAL MONITOREO MINDRAY IPM-9800 | HOSPITAL | IPM9800 | MINDRAY | DM06002155 | 8134
2014-10-30 | D14545 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | IPM8000 | MINDRAY | AA-O11134646 | 8129
2014-10-30 | D14546 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM8000 | MINDRAY | AA-11134644 | 8132
2014-10-30 | D14547 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM8000 | MINDRAY | AA-11134645 | 8133
2014-10-30 | D14552 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC-3A127322 | 11247
2014-10-30 | D14553 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM8000 | MINDRAY | AA-82105672 | 10111
2014-10-30 | D14556 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | CARDIO CARD-5 | DATEX OMEDA | 6305701 | 2781
2014-10-30 | D14559 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-933114425 | 2836
2014-10-30 | D14563 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | 1200 | SIN MARCA | 6227940 | 7603
2014-10-30 | D14566 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC-1200 | MINDRAY | CC-31125078 | 10571
2014-10-30 | D14568 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | CARDIO CARD-5 | DATEX OMEDA | 6305700 | 9150
2014-10-30 | D14569 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA-93114413 | 490
2014-10-30 | D14570 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA-93114423 | 280
2014-10-30 | D14571 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-79102599 | 7535
2014-10-30 | D14572 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-79102591 | 7539
2014-10-30 | D14573 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-88110333 | 284
2014-10-30 | D14574 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-96117769 | 6780
2014-10-30 | D14575 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA-96117778 | 289
2014-10-30 | D14576 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA 79102589 | 9065
2014-10-30 | D14577 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA 96117763 | 287
2014-10-30 | D14578 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA 79102594 | 7540
2014-10-30 | D14579 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA 93114418 | 10594
2014-10-30 | D14580 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA79102588 | 7534
2014-10-30 | D14581 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM 8000 | MINDRAY | AA79102590 | 10596
2014-10-30 | D14596 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MEC | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | 1200 | MINDRAY | CC28123454 | 10010
2014-10-30 | D14599 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL | HOSPITAL | COROMETRICS 170 | GENERAL ELECTRIC | SAS08272425PA | 3628
2014-10-30 | D14601 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL | HOSPITAL | COROMETRICS 171 | GENERAL ELECTRIC | SAS10024555PA | 7841
2014-10-30 | D14602 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL | HOSPITAL | COROMETRICS 171 | GENERAL ELECTRIC | SAS10024554PA | 7673
2014-10-30 | D14603 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL ANTE PARTO | HOSPITAL | 380171MBT-B | CORMETRICS | SAS13360902SA | 11315
2014-10-30 | D14607 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL | HOSPITAL | COROMETRICS 172 | GENERAL ELECTRIC | SAS09063392PA | 7146
2014-10-30 | D14620 | MUEBLE ESTANTE RODANTE | ESTAN DE 7 DIVISIONES | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6387
2014-10-30 | D14621 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 911
2014-10-30 | D14622 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 902
2014-10-30 | D14623 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 010498/000861
2014-10-30 | D14624 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 1207
2014-10-30 | D14625 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 971
2014-10-30 | D14626 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 988
2014-10-30 | D14627 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 979
2014-10-30 | D14628 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO SENCILLO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 001025-017041
2014-10-30 | D14631 | NEGATOSCOPIO | NEGASTOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6067
2014-10-30 | D14639 | NEGATOSCOPIO | NEGASTOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6170
2014-10-30 | D14641 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 891
2014-10-30 | D14642 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 006193/012567
2014-10-30 | D14644 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2802
2014-10-30 | D14646 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2811
2014-10-30 | D14647 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8
2014-10-30 | D14657 | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM. | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM, 23.5CM/9.25IN 300-300A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14658 | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM. | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM, 23.5CM/9.25IN 300-300A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14659 | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM. | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM, 23.5CM/9.25IN 300-300A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14660 | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM. | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM, 23.5CM/9.25IN 300-300A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14661 | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM. | NOVAK ENDOMETRIAL CURETTE 3MM, 23.5CM/9.25IN 300-300A | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14695 | PEDAL BIPOLAR | PEDAL BIPOLAR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14696 | PEDAL DE ACTIVACION PARA GEN 0 | PEDAL DE ACTIVACION PARA GEN 04 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14697 | PEDAL LIGASURE | PEDAL LIGASURE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14698 | PEDAL MONOPOLAR | PEDAL MONOPOLAR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14699 | PEDAL NEUMATICO MR 7 PC700 | PEDAL NEUMATICO MR 7 PC700 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14750 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14751 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14752 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14753 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14754 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14755 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14756 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14757 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14758 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14759 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14760 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14761 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14762 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14763 | PINZA KELLY | PINZA KELLY | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14899 | PINZA BAYONETA 20 CM | PINZA BAYONETA 20 CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D14924 | PINZA COCODRILO RECTA | PINZA COCODRILO RECTA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14925 | PINZA COCODRILO RECTA | PINZA COCODRILO RECTA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14946 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14947 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14948 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14949 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14950 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14951 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14952 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14953 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14954 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D14955 | PINZA DE BAYONETA | PINZA DE BAYONETA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15067 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15068 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15069 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15070 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15071 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15072 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15076 | PINZA DE DISECCION CON GARRA M | PINZA DE DISECCION CON GARRA MEDIANA R-0409 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15166 | PINZA DISECCION SIN GARRA 11.5 | PINZA DISECCION SIN GARRA 11.5CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15227 | PINZA HALSTED MOSQUITO125MM | PINZA HALSTED MOSQUITO125MM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15251 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 14 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 140MM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15252 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 14 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 140MM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15253 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 14 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 140MM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15254 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 14 | PINZA HEMOSTATICA KELLY LOG 140MM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D15278 | PINZA KELLY 14CM | PINZA KELLY 14CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15279 | PINZA KELLY 14CM | PINZA KELLY 14CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15280 | PINZA KELLY 14CM | PINZA KELLY 14CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15281 | PINZA KELLY 14CM | PINZA KELLY 14CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15282 | PINZA KELLY 14CM | PINZA KELLY 14CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15460 | PINZA MOSQUITO | PINZA MOSQUITO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D15461 | PINZA MOSQUITO | PINZA MOSQUITO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D15462 | PINZA MOSQUITO | PINZA MOSQUITO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D15463 | PINZA MOSQUITO | PINZA MOSQUITO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D15464 | PINZA MOSQUITO | PINZA MOSQUITO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D15577 | PINZA ROCHESTER LARGA 20CM | PINZA ROCHESTER LARGA 20CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15578 | PINZA ROCHESTER LARGA 20CM | PINZA ROCHESTER LARGA 20CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15708 | PLATAFORMA ACERO TRABAJO LIVIA | PLATAFORMA ACERO TRABAJO LIVIANO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15786 | PROCESADOR 2DO | PROCESADOR 2DO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15838 | REGISTRADOR GRAFICO DE HUMEDAD | REGISTRADOR GRAFICO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15839 | REGISTRADOR GRAFICO DE HUMEDAD | REGISTRADOR GRAFICO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D15912 | RINOFIBROLARINGOSCOPIO | RINOFIBROLARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 11101RP2 | STORZ | 2819616 | 11425
2014-10-30 | D16152 | SOPORTE DE RUEDAS PARA UNIDAD | SOPORTE DE RUEDAS PARA UNIDAD DE CALENTAMIENTO MARCA 3M | HOSPITAL | 90090 | BAIR HUGER | 68033 | 12650
2014-10-30 | D16155 | TABLERO CON BARRAJE DE 24 CIRC | TABLERO CON BARRAJE DE 24 CIRCUITOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16170 | TARJETA TRANSDUCTOR DE PRESION | TARJETA TRANSDUCTOR DE PRESION Y FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16178 | TENACULO CUELLO UTERINO | TENACULO CUELLO UTERINO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16179 | TENACULO CUELLO UTERINO | TENACULO CUELLO UTERINO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16180 | TENACULO CUELLO UTERINO | TENACULO CUELLO UTERINO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16186 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 9601
2014-10-30 | D16189 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE 0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6745
2014-10-30 | D16190 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | SIN MODELO | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 10690
2014-10-30 | D16192 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6743
2014-10-30 | D16193 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE 0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6744
2014-10-30 | D16194 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO CON RODACHINES | HOSPITAL | CERTIFIED | ABN | SIN SERIE | 5909
2014-10-30 | D16195 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | ALPK2 | SIN SERIE | 1331
2014-10-30 | D16196 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 6323
2014-10-30 | D16199 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO | HOSPITAL | CE0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6747
2014-10-30 | D16200 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6746
2014-10-30 | D16201 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | CE0483 | TENSIOMED | SIN SERIE | 6749
2014-10-30 | D16204 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | 047670-10 | SIN MARCA | 130312122776 | 11402
2014-10-30 | D16206 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO MANUAL CON RODACHINES | HOSPITAL | SIN MODELO | ABN | 532734 | 003070-008760
2014-10-30 | D16207 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO CON RODACHINES | HOSPITAL | SIN MODELO | ALPK2 | 4330 | 7388
2014-10-30 | D16208 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO | HOSPITAL | SHOCK RESISTANT | WELCH ALLYN | 131015075513 | 12410
2014-10-30 | D16210 | TENSIOMETRO | TENSIOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | ALPK2 | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16216 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13754
2014-10-30 | D16218 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10690
2014-10-30 | D16219 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO CON ATRIL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 8561
2014-10-30 | D16225 | TERMO 3 LTS ACERO INOXIDABLE | TERMO 3 LTS ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16226 | TERMO ALMACENADOR DE 20 LT | TERMO ALMACENADOR DE 20 LT | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16238 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | B0270 | TAYLOR | 1523 | 9050
2014-10-30 | D16247 | TERMOMETRO DIGITAL GENIUS 2 | TERMOMETRO DIGITAL GENIUS 2 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18025
2014-10-30 | D16248 | TERMOMETRO DIGITAL GENIUS 2 | TERMOMETRO DIGITAL GENIUS 2 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14955
2014-10-30 | D16250 | TEST DE ESTEREOPSIS (MOSCA) | TEST DE ESTEREOPSIS (MOSCA) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16251 | TEST PARA VALORACION CROMATICA | TEST PARA VALORACION CROMATICA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16294 | TIJERA DE MATERIAL | TIJERA DE MATERIAL | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16318 | TIJERA MAYO 14.5 CM | TIJERA MAYO 14.5 CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16339 | TIJERA METZAMBAUN PEQUEÑA 18CM | TIJERA METZAMBAUN PEQUEÑA 18CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16355 | TIJERA METZEMBAUN | TIJERA METZEMBAUN | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D16356 | TIJERA METZEMBAUN | TIJERA METZEMBAUN | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D16358 | TIJERA METZEMBAUN | TIJERA METZEMBAUN | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16359 | TIJERA METZEMBAUN | TIJERA METZEMBAUN | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16378 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16379 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16380 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16381 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16382 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16383 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16384 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA GRANDE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16385 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA GRANDE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16386 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA GRANDE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16387 | TIJERA PINZA KELLY CURVA | TIJERA PINZA KELLY CURVA GRANDE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ 09/2014 | 0
2014-10-30 | D16396 | TIJERA PORTA AGUJA MAYOHEGAR | TIJERA PORTA AGUJA MAYOHEGAR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | HIUSJ/07/2014 | 0
2014-10-30 | D16437 | TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR | TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL COROMETRICS 170 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16438 | TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR | TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL COROMETRICS 170 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16439 | TOCOTRANSDUCTOR DE PRESION UTE | TOCOTRANSDUCTOR DE PRESION UTERINA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16440 | TOCOTRANSDUCTOR DE PRESION UTE | TOCOTRANSDUCTOR DE PRESION UTERINA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16455 | TOTEM DE INFORMACION DE 250CM | TOTEM DE INFORMACION DE 250CM X 70 CM | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16458 | TRANSDUCTOR CONVEX | TRANSDUCTOR CONVEX | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16459 | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PAR | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA MONITOR FETAL COROMETRICS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16460 | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PAR | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA MONITOR FETAL COROMETRICS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16461 | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PAR | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA MONITOR FETAL COROMETRICS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16462 | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PAR | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO PARA MONITOR FETAL COROMETRICS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16463 | TRANSDUCTOR TOCO PARA MONITOR | TRANSDUCTOR TOCO PARA MONITOR FETAL CRONOMETRICS GENERICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16464 | TRANSDUCTOR TOCO PARA MONITOR | TRANSDUCTOR TOCO PARA MONITOR FETAL CRONOMETRICS GENERICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16465 | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOT | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOTON | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16466 | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOT | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOTON | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16467 | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOT | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOTON | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16468 | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOT | TRANSDUCTOR ULTRASONIDO DE BOTON | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16471 | TRITURADOR DE TEJIDOS HP 1.0 | TRITURADOR DE TEJIDOS HP 1.0 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16556 | UNIDAD DE CALENTAMIENTO MARCA | UNIDAD PARA MANEJO DE TEMPERATURA 750 (MANTA TERMICA) | HOSPITAL | 775 | BAIR HUGER | 44029 | 12651
2014-10-30 | D16557 | UNIDAD DE REFRIGERACION PROMET | UNIDAD DE REFRIGERACION PROMETEO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16558 | UNIDAD PARA MANEJO DE TEMPERAT | UNIDAD PARA MANEJO DE TEMPERATURA 750 (MANTA TERMICA) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16559 | UNIDAD QUIRURGICA AF ARC-400 R | CONSOLA RESECTOSCOPIO | HOSPITAL | ARC-400 RTU | BOWA | 40000040 | 12429
2014-10-30 | D16569 | VALVULA DE PEDAL PARA AGUA FR | VALVULA DE PEDAL PARA AGUA FRIA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2014-10-30 | D16574 | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSI | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA RECIEN NACIDOS | HOSPITAL | 840 | BENNET | 1217092072 | 9879
2014-10-30 | D16575 | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSI | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA RECIEN NACIDOS | HOSPITAL | 840 | BENNET | 1217092043 | 9880
2014-10-30 | D16576 | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSI | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA RECIEN NACIDOS | HOSPITAL | 840 | BENNET | 1217091567 | 9881
2014-10-30 | D16577 | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSI | VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA RECIEN NACIDOS | HOSPITAL | 840 | BENNET | 1217092052 | 9882
2014-10-30 | D16584 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MIND | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC43128796 | 12793
2014-10-30 | D16609 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12811
2014-10-30 | D16615 | RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12817
2014-10-30 | D16616 | RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12818
2014-10-30 | D16617 | RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 12819
2014-10-30 | D16618 | CARRO DE TRANSPORTE | CARRO DE TRANSPORTE | HOSPITAL | SIN MODELO | FRESENIUS | SIN SERIE | 12820
2014-10-30 | D16619 | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPOR | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPORT BOX+COOLING ELEMENT | HOSPITAL | 902 875 | FRESENIUS | 3DNA0701 | 12821
2014-10-30 | D16620 | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPOR | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPORT BOX+COOLING ELEMENT | HOSPITAL | 902 875 | FRESENIUS | 3DNA0702 | 12822
2014-10-30 | D16621 | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPOR | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPORT BOX+COOLING ELEMENT | HOSPITAL | 902 875 | FRESENIUS | 3DNA0684 | 12823
2014-10-30 | D16622 | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPOR | COMPOCOOL WB INSULATE TRANSPORT BOX+COOLING ELEMENT | HOSPITAL | 902 875 | FRESENIUS | 3DNA0704 | 12824
2015-03-26 | D10305 | PSINGO SA 28876 | PSINGO SA 28876 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE
2015-09-29 | D10712 | PISINGO ACERO INOXIDABLE | PISINGO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13611
2015-09-29 | D10713 | PISINGO ACERO INOXIDABLE | PISINGO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13612
2015-09-29 | D10714 | PISINGO ACERO INOXIDABLE | PISINGO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13617
2015-09-29 | D10715 | PISINGO ACERO INOXIDABLE | PISINGO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13617
2014-11-28 | D10007 | FUENTE DE LUZ HALOJENA PORTATI | FUENTE DE LUZ HALOJENA PORTATIL | HOSPITAL | CLK-4 | OLYMPUS | 7462103 | 12826
2014-11-28 | D10009 | PROBADOR DE FUGAS PARA VIDEOEN | PROBADOR DE FUGAS PARA VIDEOENDOSCOPIOS | HOSPITAL | MB-155 | OLYMPUS | 2ZR | 12828
2014-11-28 | D10010 | SISTEMA COMPACTO DE VIDEO PORT | SISTEMA COMPACTO DE VIDEO PORTATIL (TELEPAK) | HOSPITAL | TP100 | KARL STORZ | UV1893 | 12842
2014-11-28 | D10011 | SET DE MICROFONO | SET DE MICROFONO | HOSPITAL | 20140030 | KARL STORZ | SIN SERIE | 12842
2014-11-28 | D10012 | PEDAL TELEPAK * LED | PEDAL TELEPAK * LED | HOSPITAL | SIN MODELO | KARL STORZ | 0095 | 12843
2014-11-28 | D10013 | TELECAM | TELECAM | HOSPITAL | 20212130 | KARL STORZ | SV836493-H | 12842
2014-11-28 | D10014 | SISTEMA DE ECOGRAFIA PORTATIL | SISTEMA DE ECOGRAFIA PORTATIL M-TURBO (ECOGRAFO) | HOSPITAL | M-TURBO | SONOSITE | WK2L1R | 12841
2014-12-04 | D10019 | ARCO EN C | TUBO (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10020 | ARCO EN C | COLIMADOR (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10021 | ARCO EN C | TRANSFORMADOR (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10022 | ARCO EN C | COMANDO (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10023 | ARCO EN C | CAMARA (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10024 | ARCO EN C | MONITOR (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10025 | ARCO EN C | CENTRAL TV (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10026 | ARCO EN C | OTROS (COMPONENTE ARCO EN C) | HOSPITAL | SIREMOBIL COMPACT 08630506 | SIEMENS | 31192 | 10109
2014-12-04 | D10027 | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE TUTNA | CAMARA (COMPONENTE ESTERILIZADOR) | HOSPITAL | T-MAX 6 | TUTTNAUER | 2907032 | 9771
2014-12-04 | D10028 | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE TUTNA | TARJETAS CONTROL (COMPONENTE ESTERILIZADOR) | HOSPITAL | T-MAX 6 | TUTTNAUER | 2907032 | 9771
2014-12-04 | D10029 | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE TUTNA | TARJETAS POTENCIA (COMPONENTE ESTERILIZADOR) | HOSPITAL | T-MAX 6 | TUTTNAUER | 2907032 | 9771
2014-12-04 | D10030 | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE TUTNA | ESTERILIZADOR AUTOCLAVE (COMPONENTE ESTERILIZADOR) | HOSPITAL | T-MAX 6 | TUTTNAUER | 2907032 | 9771
2014-12-04 | D10033 | MONITOR SIGNOS VITALES RESONAN | MODULO NEUMATICO (COMPONENTE MONITOR SIGNOS VITALES RESONANC ANESTE) | HOSPITAL | IPX1 | MEDRAD | 053814 | 9932
2014-12-04 | D10034 | MONITOR SIGNOS VITALES RESONAN | MAQUINA ANESTESIA MONITOR MULTIPARAMETROS (COMPONENTE MONITOR SIGNOS VITALES RESONANC ANESTE) | HOSPITAL | IPX1 | MEDRAD | 053814 | 9932
2014-12-04 | D10035 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA DE CABEZA 295*500MM (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1130.67B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10036 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA APOYAPIERNAS PAR (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1133.53BC | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10037 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | DISPOSITIVO APOYA BRAZO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1001.6000 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10038 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | DISPOSITIVO APOYA BRAZO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1001.6000 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10039 | COMPONENTEARCO NARCOSISSTANDAR | ARCO DE NARCOSIS ESTÁNDAR (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1002.57A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10040 | MESA COMPONENTE FIJADOR RADIAL | FIJADOR RADIAL (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.23C0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10041 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | ELEMENTO DE MANDO CON YUNO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1130.81A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10045 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 2) GRABADOR (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | USB 300 | MEDICAP´(OLYMPUS) | 3012321 | 013494-9889
2014-12-04 | D10047 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 2) SHAIVER (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD | OLYMPUS | SIN SERIE | 9889
2014-12-04 | D10048 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 2) VULCAN (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD | OLYMPUS | SIN SERIE | 9889
2014-12-04 | D10049 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 2) LENTE (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD | OLYMPUS | SIN SERIE | 9889
2014-12-04 | D10051 | COMPONENTE ADAPTADORES CABEZAL | ADAPTADORES PARA CABEZAL PAR (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1433.90A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10052 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA DE ELONGACION 80MM (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1131.31BC | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10054 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA DE EXTENCION FIBRA DE CARBONO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1433.66BC | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10055 | ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE H | CAMARA (COMPONENTE ESTERILIZADOR PEROXIDO) | HOSPITAL | V-PRO 1 PLUS | STERIS | 32451315 | 12837
2014-12-04 | D10056 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | BARRA DE EXTENCION FIBRA DE CARBONO (PAR) (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1433.61AC | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10057 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | DISPOSITIVO DE EXTENCION (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1433.62A1 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10058 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA APOYA PIERNA (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1433.50AC | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10059 | ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE H | TARJETAS CONTROL (COMPONENTE ESTERILIZADOR PEROXIDO) | HOSPITAL | V-PRO 1 PLUS | STERIS | 32451315 | 12837
2014-12-04 | D10060 | ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE H | EQUIPOOS POTENCIA (COMPONENTE ESTERILIZADOR PEROXIDO) | HOSPITAL | V-PRO 1 PLUS | STERIS | 32451315 | 12837
2014-12-04 | D10061 | ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE H | ESTERILIZADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO | HOSPITAL | V-PRO 1 PLUS | STERIS | 32451315 | 12837
2014-12-04 | D10062 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | ZAPATO DE EXTENCION (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.67C0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10063 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | ZAPATO DE EXTENCION (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.67C0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10064 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | ZAPATO DE EXTENCION YUNO S (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.67D0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10065 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | ZAPATO DE EXTENCION YUNO S (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.67D0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10075 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | FIJADOR DESLIZABLE YUNO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.28B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10076 | COMPONENTEPORTA PIERNAS GOEPEL | PORTA PIERNAS DE GOEPEL (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1001.65A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10079 | COMPONENTE FIJADOR GIRA BASC | FIJADOR GIRATORIO BASCULANTE (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.34A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10081 | COMPONENTE FIJADOR GIRA BASC | FIJADOR GIRATORIO BASCULANTE (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1003.34A0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10090 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 3) CABEZA DE CAMARA (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD TV 5550 | RICHARD WOLF | SIN SERIE | 9772
2014-12-04 | D10091 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 3) GRABADOR (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD TV 5550 | RICHARD WOLF | SIN SERIE | 9772
2014-12-04 | D10092 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | DISPOSITIVO DE COLOCACION DE LA RODILLA (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 1004.84B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10093 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 3) FUENTE DE LUZ (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | 5132002 | RICHARD WOLF | 1100151942 | 010233-009772
2014-12-04 | D10094 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 3) LENTE (COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA) | HOSPITAL | HD TV 5550 | RICHARD WOLF | SIN SERIE | 9936
2014-12-04 | D10095 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | PLACA DE RESPALDO FIBRA DE CARBONO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | SIN MODELO | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10096 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 3) TORRE 3 COMPONENTE TORRE LAPAROSCOPIA | HOSPITAL | 2232021 | RICHARD WOLF | 1100163113 | 010236-009772
2014-12-04 | D10097 | COMPONENTPLACA CABEZA RESPALDO | PLACA DE CABEZA RESPALDO (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | SIN MODELO | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10098 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | YUNO ZUBEHORWAGEN (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | SIN MODELO | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-04 | D10099 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | MESA DE CIRUGIA MAQUET (YUNO OTN) (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 143301B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2014-12-05 | D10008 | FIBROBRONCOSCOPIO | FIBROBRONCOSCOPIO | HOSPITAL | BF-PE2 | OLYMPUS | 2403155 | 12827
2014-12-05 | D10103 | MONITOR FETAL F3 MARCA EDAN | MONITOR FETAL F3 MARCA EDAN | HOSPITAL | F3/F3 DUAL | EDAN INSTRUMENTS | 330120M14400280031 | 12845
2014-12-18 | D10135 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12859
2014-12-18 | D10137 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12861
2014-12-18 | D10138 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12862
2014-12-18 | D10139 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12863
2014-12-18 | D10140 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12864
2014-12-18 | D10141 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12865
2014-12-18 | D10142 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12866
2014-12-18 | D10143 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | CERTIFIED | SPHYGMOMANOMETRO | SIN SERIE | 12867
2014-12-18 | D10147 | BALANZA PESA BEBE CHARDER | BALANZA PESA BEBE CHARDER | HOSPITAL | MS-2400 | CHARDER | C14020897 | 12873
2014-12-18 | D10151 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | HEALT O METER | 402WA03066 | 12878
2014-12-26 | D10157 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702967 | 12904
2014-12-26 | D10158 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702984 | 12905
2014-12-26 | D10159 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702962 | 12906
2014-12-26 | D10160 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702986 | 12907
2014-12-26 | D10161 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702965 | 12908
2014-12-26 | D10162 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702999 | 12909
2014-12-26 | D10163 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702989 | 12910
2014-12-26 | D10164 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702992 | 12911
2014-12-26 | D10165 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702981 | 12912
2014-12-26 | D10166 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702961 | 12913
2014-12-26 | D10167 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | HS30G | LORD | 130702996 | 12914
2015-01-07 | D10168 | MICROSCOPIO DE OPERACIONES CAR | MICROSCOPIO DE OPERACIONES CARL ZEISS DE ALEMANIA | HOSPITAL | OPMI VARIO BASICO | CARL ZEISS | 6636141692 | 12854
2015-01-07 | D10169 | MICROSCOPIO DE OPERACIONES CAR | MICROSCOPIO DE OPERACIONES CARL ZEISS DE ALEMANIA | HOSPITAL | OPMI VARIO 700 | CARL ZEISS | 6629303041 | 12855
2015-02-17 | D10176 | TENSIOMETRO ADULTO | TENSIOMETRO ADULTO | HOSPITAL | INMETRO MT-182-2003 | WELCH ALLYN | 131023142104 | 12597
2015-02-28 | D10192 | ERGOESPIROMETRO | ERGOESPIROMETRO | HOSPITAL - FUCS | C09066-02-99-FITMATE PRO | COSMED | 2014112092 | 12966
2015-02-28 | D10193 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-120 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | IMEC8 | MINDRAY | EW-43009160 | 12982
2015-03-17 | D10194 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1107-034320 | 9428
2015-03-17 | D10195 | VIT. VERTICAL 19 ENFRIADORA (R | VIT. VERTICAL 19 ENFRIADORA (REFRIGERADOR O NEVERA) | HOSPITAL | 19 ENFRIADORA | SUPERNODICO | 14-0424 | 12646
2015-03-17 | D10196 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | DPC301M | DINAMAP | AAW07300275CA | 00012-13686
2015-03-17 | D10199 | REFRIGERADOR-CONGELADOR PARA P | CONGELADOR PARA PLASMA | HOSPITAL | FFPF2330A20 | THERMO SCIENTIFIC | 10-03767/0117509801100929 | 8096
2015-03-17 | D10200 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA CON CANASTA RODANTE (TRANSPORTE 4 PISO) | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 9654
2015-03-17 | D10202 | CAMA HOSPITALARIA | CAMILLA HOSPITALARIA | HOSPITAL | SIN MODELO | DOMETAL | SIN SERIE | 3713
2015-03-17 | D10203 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA CON CANASTA RODANTE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7668
2015-03-17 | D10204 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOE DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | PM-8000 | MINDRAY | AA88110329 | 3845
2015-03-26 | D10293 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | CALOTA DE CABEZA EN FORMA DE HERRADURA (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 143301B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2015-03-26 | D10294 | MESA DE CIRUGIA MAQUET | DISPOSITIVO DE EXTENSION (COMPONENTE MESA DE CIRUGIA MAQUET) | HOSPITAL | 143301B0 | MAQUET | SIN SERIE | 12801
2015-03-26 | D10321 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SIGNO VITALES Y GASES ARTERIALES | HOSPITAL | 7100 | DATEX OMEDA | 6627939 | 7604
2015-03-30 | D10335 | DOPPLER FETAL | DOPPLER FETAL | HOSPITAL | SONOTRAX | EDAN | 304133-M14701200060 | 013083-017109
2015-03-30 | D10338 | UNIDAD DE LITOTRIPCIA ELECTRO- | UNIDAD DE LITOTRIPCIA ELECTRO-NEUMATICA | HOSPITAL | VIBROLITH | ELMED | 1508VB994 | 13082
2015-03-30 | D10339 | PEDAL LITOTRIPTOR (ACCESORIO U | (ACCESORIO UNIDAD LITOTRIPCIA) PEDAL LITOTRIPTOR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13082
2015-03-30 | D10389 | EQUIPO ORGANO DE LOS SENTIDOS | EQUIPO ORGANO DE LOS SENTIDOS DE PARED | HOSPITAL | 408282 | WELCH ALLYN | 14281 | 13153
2015-03-30 | D10390 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300 | WELCH ALLYN | 141128054695 | 13154
2015-04-30 | D10392 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETR | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO 220 KG | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | 6700361130567 | 13245
2015-04-30 | D10393 | BALANZA PESA BEBE | BALANZA PESA BEBE | HOSPITAL | 386KGS-01 | HEALT O METER | 3860006506 | 13244
2015-04-30 | D10394 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13243
2015-05-29 | D10396 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0011 | 13317
2015-05-29 | D10397 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0029 | 13318
2015-05-29 | D10398 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0017 | 13319
2015-05-29 | D10399 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0014 | 13320
2015-05-29 | D10400 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0027 | 13321
2015-05-29 | D10401 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0030 | 13322
2015-05-29 | D10402 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0008 | 13323
2015-05-29 | D10403 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0002 | 13324
2015-05-29 | D10404 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0018 | 13325
2015-05-29 | D10405 | CAMA DE HOSPITALIZACION | CAMA DE HOSPITALIZACION | HOSPITAL | HC1100 | STRYKER | 0007 | 13326
2015-05-29 | D10431 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC53131318 | 13419
2015-05-29 | D10432 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC53131308 | 13420
2015-05-29 | D10433 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC53131319 | 13421
2015-05-29 | D10434 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC-53131291 | 13421
2015-05-29 | D10435 | MESA EN L PARA CORTE Y FIJACIO | MESA EN L PARA CORTE Y FIJACION | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11350
2015-05-29 | D10436 | MUEBLE ALMACENAMIENTO INSTRUME | MUEBLE ALMACENAMIENTO INSTRUMENTAL QUIRURGICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11349
2015-05-29 | D10437 | SILLON CAMILLA OTORRINO ELECTR | SILLON CAMILLA OTORRINO ELECTRICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13418
2015-06-10 | D10440 | LARINGOSCOPIO 4 HOJAS | LARINGOSCOPIO 4 HOJAS | HOSPITAL | 2011 | GENERAL | SIN SERIE | 10005
2015-06-10 | D10441 | LARINGOSCOPIO 5 HOJAS | LARINGOSCOPIO 5 HOJAS | HOSPITAL | 60300 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13554
2015-06-10 | D10442 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305-042360 | 10707
2015-06-10 | D10443 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305-042375 | 10708
2015-06-10 | D10444 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305-042372 | 10851
2015-06-10 | D10445 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305042368 / 1305-042364 | 10709
2015-06-10 | D10446 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305-042364 | 10710
2015-06-10 | D10447 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1306-042373 | 10711
2015-06-10 | D10448 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA NUEVO SENCILLA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13241
2015-06-10 | D10449 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA SENCILLA CON RUEDAS (TRABAJO DE PARTO) | HOSPITAL | SIN MODELO | LOS PINOS | SIN SERIE | 376
2015-06-10 | D10450 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA SENCILLA CON RUEDAS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 3590
2015-06-10 | D10451 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | 1305-042370 | 10852
2015-06-16 | D10461 | DUCTO DE EXTRACION | DUCTO DE EXTRACION | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2015-06-16 | D10469 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2015-06-16 | D10470 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2015-06-16 | D10472 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | EX31004636 | 10047
2015-06-16 | D10473 | MONITOR MULTIPARAMETRO SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETRO SIN PI MARCA MINDRAY MODELO IMEC 10.1 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2015-06-16 | D10475 | MANGO LARINGOSCOPIO 6 HOJAS AC | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 2011 | GENERAL | SIN SERIE | 13668
2015-06-16 | D10477 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 14 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL BTU 14000 | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 0
2015-06-16 | D10478 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 14 | CORTINA DE AIRE RING GRAM (AIRE ACONDICIONADO) | HOSPITAL | 50-60HZ | RING GRAM | MC1101 | 13263
2015-06-16 | D10479 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL 14 | CORTINA DE AIRE SUMYTECK (AIRE ACONDICIONADO) | HOSPITAL | CAS 48 | SOLER & PALAU | SUMYTECK | 13262
2015-06-16 | D10483 | LARINGOSCOPIO 5 HOJAS | LARINGOSCOPIO 5 HOJAS | HOSPITAL | 60300 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13555
2015-06-30 | D10491 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300 | WELCH ALLYN | 141203175645 | 13467
2015-06-30 | D10493 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300 | WELCH ALLYN | 140827203445 | 13469
2015-06-30 | D10494 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300 | WELCH ALLYN | 141129014425 | 13470
2015-06-30 | D10495 | MANGO LARINGOSCOPIO REF.60300 | MANGO LARINGOSCOPIO REF.60300 | HOSPITAL | 60300 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13556
2015-06-30 | D10523 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE | LAMPARA DE CALOR RADIANTE RESUSCITAIRE | HOSPITAL | RESUSCITAIRE | DRAEGER | MU22311, 15-31392, JF08843, MU10803 | 13477
2015-06-30 | D10524 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-120 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC-1200 | MINDRAY | CC-53131303 | 13491
2015-06-30 | D10525 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13557
2015-07-29 | D10528 | AGITADOR DE PLAQUETAS DE 15 UN | AGITADOR DE PLAQUETAS DE 15 UNIDADES 115V | HOSPITAL | DF15I | HELMER | 1017681 | 13550
2015-07-29 | D10652 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 1L S | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 1L SENCI/CHEMETRON | HOSPITAL | 1L | AMVEX | FMA0169438M | 13560
2015-07-29 | D10655 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-3. | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-3.5LPM PED SENCI/CHEMETRON | HOSPITAL | 3.5L | AMVEX | FMA006852KJ | 13561
2015-07-29 | D10660 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-3. | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-3.5LPM PED SENCI/CHEMETRON | HOSPITAL | 3.5L | AMVEX | FMA006931KJ | 13568
2015-08-28 | D10663 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA FIJA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 984
2015-08-28 | D10664 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE | HOSPITAL | REF 747 | STRYKER | SIN SERIE | 16153
2015-08-28 | D10665 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA FIJA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 000925-016177
2015-08-28 | D10674 | CAMILLA DE TRANSPORTE CON COLC | CAMILLA SENCILLA CON RUEDAS | HOSPITAL | DPGPR-04 | SAJAC | 1501034-01-001 | 13577
2015-08-28 | D10675 | CAMILLA DE TRANSPORTE CON COLC | CAMILLA SENCILLA CON RUEDAS | HOSPITAL | DPGPR-04 | SAJAC | 1501034-01-002 | 13578
2015-08-28 | D10676 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13594
2015-08-31 | D10706 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-553 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC5531E | NIHON KOHDEN | 3691 | 13597
2015-09-29 | D10708 | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDA | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13609
2015-09-29 | D10709 | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDA | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13610
2015-09-29 | D10716 | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13613
2015-09-29 | D10717 | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13614
2015-09-29 | D10718 | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13619
2015-09-29 | D10719 | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13620
2015-10-29 | D10766 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-15 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-15LPM ADULTO SENCI/CHEMETRON | HOSPITAL | SIN MODELO | AMVEX | FMA020165LN | 13665
2015-11-30 | D10779 | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI | MONITOR MULTIPARAMETROS SIN PI MINDRAY IMEC 8.1 | HOSPITAL | IMEC8 | MINDRAY | EW-43009166 | EW-43009166013701
2015-11-30 | D10780 | CONGELADOR HORIZONTAL 15 PIES | CONGELADOR HORIZONTAL 15 PIES | HOSPITAL | 15 PIES | SUPERNODICO | 15-0838 | 13702
2015-11-30 | D10781 | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 013699/017350
2015-11-30 | D10782 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13700
2015-11-30 | D10798 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 200KG | DETECTO | SIN SERIE | 13704
2015-11-30 | D10806 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13697
2015-11-30 | D10807 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 013698/017334
2015-12-10 | D10884 | AUDIOMETRO | AUDIOMETRO | SIN IDENTIFICAR | MA 42 | MAICO | 23322-AS097717 | 13008
2015-12-10 | D10883 | CABINA DE AUDIOMETRIA | CABINA DE AUDIOMETRIA | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | distriaudio | SIN SERIE | 6025
2015-12-10 | D10863 | INCUBADORA | INCUBADORA DE TRASPORTE | SIN IDENTIFICAR | C100 | AIRCHIELDS | GA5854 | 114
2015-12-10 | D10950 | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 8078
2015-12-10 | D10866 | MICROOSCOPIO | MICROOSCOPIO | SIN IDENTIFICAR | 31-74-26 | BAUSH &LOMB | SIN SERIE | 5193
2015-12-10 | D10881 | MICROOSCOPIO | MICROOSCOPIO | SIN IDENTIFICAR | YS2-T | NIKON | 187475 | 5191
2015-12-10 | D10878 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN IDENTIFICAR | MEC-1200 | MINDRAY | CC-31125074 | 10598
2015-12-10 | D10875 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN IDENTIFICAR | MEC 1200 | MINDRAY | CC28123455 | 1013
2015-12-10 | D10872 | QUERATOMETRO | QUERATOMETRO | SIN IDENTIFICAR | KR800 | LUZVISION | LX0028 | 6057
2015-12-10 | D10895 | UNIDAD DE REFRACION | UNIDAD DE REFRACION | SIN IDENTIFICAR | SJ-6000 PROMETEO | LUXVISION | LX00070 | 6039
2015-12-10 | D10933 | LAMPARA DE HENDIDURA HAAG STRE | LAMPARA DE HENDIDURA HAAG STREIT BERN | SIN IDENTIFICAR | 14808 | AAG STREIT BERN | 87030892 | 13802
2015-12-10 | D10925 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA SENCILLA CON RODACHINES | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 001317-013888
2015-12-10 | D10917 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA SENCILLA CON RUEDAS | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 1229
2015-12-10 | D10914 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA CON CANASTA RODANTE (URGENCIAS) | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7670
2015-12-10 | D10911 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA CON CANASTA RODANTE (2D TRANSPORTE) | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 9658
2015-12-10 | D10907 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE STRYKER | SIN IDENTIFICAR | REF 747 | STRYKER | 1107-033544 | 7662
2015-12-10 | D10945 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN IDENTIFICAR | PM 8000 | MINDRAY | WA93114424 | 285
2015-12-10 | D10944 | ELECTROBISTURI | GENERADOR DE ELECTROCIRUGÍA | SIN IDENTIFICAR | FORCE LX | VALEYBALL | SF0H07611A- | 9135
2015-12-10 | D10943 | CONTENEDOR CON TAPA | CONTENEDOR CON TAPA GRANDE DE BASURA | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7542
2015-12-10 | D10888 | CONTENEDOR CON TAPA | CONTENEDOR CON TAPA GRANDE DE BASURA | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7543
2015-12-10 | D10887 | CONTENEDOR CON TAPA | CONTENEDOR CON TAPA GRANDE DE BASURA | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 7541
2015-12-15 | D10997 | TORRE DE ARTROSCOPIA | TORRE DE ARTROSCOPIA | COMODATO | SIN MODELO | SMITH&NEPHEW | SIN SERIE | 12981
2015-12-15 | D10998 | TORRE DE ARTROSCOPIA | TORRE DE ARTROSCOPIA | COMODATO | SIN MODELO | SMITH&NEPHEW | SIN SERIE | 12080
2015-12-22 | D11010 | SISTEMA DE HIPER E HIPOTERMIA | SISTEMA DE HIPER E HIPOTERMIA BLANKETROL III CINCINNATI SUB ZERO (manta termica) | HOSPITAL | BLANKETROL III | CINCINNATI SUB ZERO | 154-3-04503 | 13746
2015-12-28 | D11011 | VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLO | VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLOG 2000 PLUS | HOSPITAL | OXILOG 2000 PLUS | DRAEGER | ASHD082 | 16599
2015-12-28 | D11012 | VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLO | VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLOG 2000 PLUS | HOSPITAL | OXILOG 2000 PLUS | DRAEGER | ASHD085 | 16600
2016-01-26 | D17260 | BASCULA TALLIMETRO | BASCULA TALLIMETRO | SIN IDENTIFICAR | 140 kg | health meter | SIN SERIE | 6143
2016-01-26 | D13039 | CAJA DE PRUEBAS OFTALMOLOGIA | CAJA DE PRUEBAS OFTALMOLOGIA | SIN IDENTIFICAR | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 10280
2016-01-26 | D17196 | ESTERLIZADOR DE MESA (BAÑO SEROLOGICO) | ESTERLIZADOR DE MESA (BAÑO SEROLOGICO) | SIN IDENTIFICAR | WNE10600529 | MEMMERT | 13080690 | 7526
2015-09-29 | D10710 | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDA | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13615
2015-09-29 | D10711 | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDA | PATO COPROLOGICO ACERO INOXIDABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13616
2016-01-26 | D17278 | PIANO CONTADOR DE CELULAS | PIANO CONTADOR DE CELULAS | SIN IDENTIFICAR | 07054 | CLAY ADAMS | SIN SERIE | 5196
2016-01-26 | D17351 | HEMOGLOBINOMETRO | HEMOGLOBINOMETRO | COMODATO | HB301 | ANGEL HOLM | 0739811004 | com1
2016-01-26 | D17350 | HEMOGLOBINOMETRO | HEMOGLOBINOMETRO | COMODATO | HB301 | EMOCRE | 926813247 | com2
2016-01-29 | D17352 | ROTOR DE ANGULO FIJO DE 30X15 | ROTOR DE ANGULO FIJO DE 30X15 8 (ACCESORIO CENTRIFUGA PLACA 013779) | HOSPITAL | 2-6E | SIGMA | 155668 | 13779
2016-01-29 | D17353 | CENTRIFUGA SIN ROTOR 2-6E | CENTRIFUGA SIN ROTOR 2-6E | HOSPITAL | 2-6E | SIGMA | 155668 | 13779
2016-01-30 | D17356 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-15 | FLUJOMETRO DE O2 DELPM ADULTO SENCI/ | HOSPITAL | AMVEX 0-15 | CHEMETRON | SIN SERIE | 0
2016-02-23 | D17358 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) CABEZAL DE CAMARA HDTV-3CCD | HOSPITAL | SIN MODELO | RICHARD WOLF | 85525922 | 13797
2016-02-23 | D17359 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) CABEZAL DE CAMARA HDTV-3CCD | HOSPITAL | SIN MODELO | RICHARD WOLF | 85525922 | 13797
2016-02-23 | D17360 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) OBJETIVO ZOOM RIWO | HOSPITAL | SIN MODELO | RICHARD WOLF | 85261504 | 13797
2016-02-23 | D17361 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) OBJETIVO ZOOM RIWO | HOSPITAL | SIN MODELO | RICHARD WOLF | 85261504 | 13797
2016-02-23 | D17362 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) CABLE DE FIBRA OPTICA 2.3 M | HOSPITAL | 1254287 | RICHARD WOLF | 8061453 | 13797
2016-02-23 | D17366 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) CAJON DE ALMACENAMIENTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13797
2016-02-23 | D17367 | TORRE LAPAROSCOPIA | (TORRE 4) CARRO PORTAEQUIPOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 013794-013797
2016-02-25 | D17383 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | AGILA VOLUMAT MC | FRESENIUS | 21722880 | 0
2016-02-25 | D17384 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | AGILA VOLUMAT MC | FRESENIUS | 21757046 | 0
2016-02-25 | D17386 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75245253 | 0
2016-02-25 | D17387 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244986 | 0
2016-02-25 | D17388 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18443176 | 0
2016-02-25 | D17389 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244991 | 0
2016-02-25 | D17390 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75245369 | 0
2016-02-25 | D17391 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244285 | 0
2016-02-25 | D17392 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75245308 | 0
2016-02-25 | D17393 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244337 | 0
2016-02-25 | D17394 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467335 | 0
2016-02-25 | D17395 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395507 | 0
2016-02-25 | D17396 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395551 | 0
2016-02-25 | D17397 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395647 | 0
2016-02-25 | D17398 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467343 | 0
2016-02-25 | D17399 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395980 | 0
2016-02-25 | D17400 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467298 | 0
2016-02-25 | D17401 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467203 | 0
2016-02-25 | D17402 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467200 | 0
2016-02-25 | D17403 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395782 | 0
2016-02-25 | D17405 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75245337 | 0
2016-02-25 | D17406 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467271 | 0
2016-02-25 | D17407 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467232 | 0
2016-02-25 | D17408 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18445367 | 0
2016-02-25 | D17409 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18446199 | 0
2016-02-25 | D17410 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395954 | 0
2016-02-25 | D17411 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467210 | 0
2016-02-25 | D17412 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395706 | 0
2016-02-25 | D17413 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | AGILA VOLUMAT MC | FRESENIUS | 21756123 | 0
2016-02-25 | D17414 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395776 | 0
2016-02-25 | D17415 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467176 | 0
2016-02-25 | D17416 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467222 | 0
2016-02-25 | D17417 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467297 | 0
2016-02-25 | D17418 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467212 | 0
2016-02-25 | D17419 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467226 | 0
2016-02-25 | D17420 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467009 | 0
2016-02-25 | D17421 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467020 | 0
2016-02-25 | D17422 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395718 | 0
2016-02-25 | D17423 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395710 | 0
2016-02-25 | D17424 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467182 | 0
2016-02-25 | D17425 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395426 | 0
2016-02-25 | D17426 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467228 | 0
2016-02-25 | D17427 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395906 | 0
2016-02-25 | D17428 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395836 | 0
2016-02-25 | D17429 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395908 | 0
2016-02-25 | D17430 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18466877 | 0
2016-02-25 | D17431 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395811 | 0
2016-02-25 | D17432 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18466968 | 0
2016-02-25 | D17433 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18466983 | 0
2016-02-25 | D17434 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395896 | 0
2016-02-25 | D17435 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467095 | 0
2016-02-25 | D17436 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395825 | 0
2016-02-25 | D17437 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395949 | 0
2016-02-25 | D17438 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395948 | 0
2016-02-25 | D17439 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467179 | 0
2016-02-25 | D17440 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467096 | 0
2016-02-25 | D17441 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395685 | 0
2016-02-25 | D17442 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467211 | 0
2016-02-25 | D17443 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467213 | 0
2016-02-25 | D17444 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467209 | 0
2016-02-25 | D17445 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18467189 | 0
2016-02-25 | D17446 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18466867 | 0
2016-02-25 | D17447 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18466982 | 0
2016-02-25 | D17448 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395953 | 0
2016-02-25 | D17449 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 21395892 | 0
2016-02-25 | D17450 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244362 | 0
2016-02-25 | D17451 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18441886 | 0
2016-02-25 | D17452 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244321 | 0
2016-02-25 | D17453 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75243609 | 0
2016-02-25 | D17454 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75245305 | 0
2016-02-25 | D17455 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244282 | 0
2016-02-25 | D17456 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244388 | 0
2016-02-25 | D17457 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244308 | 0
2016-02-25 | D17458 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75240390 | 0
2016-02-25 | D17459 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 18446164 | 0
2016-02-25 | D17460 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244423 | 0
2016-02-25 | D17461 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | PLUM A+ | HOSPIRA | 75244391 | 0
2016-02-29 | D17462 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEALTH O METER | 1420063086 | 13807
2016-02-29 | D17463 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEALTH O METER | 1420063129 | 13808
2016-02-29 | D17465 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEALTH O METER | 1420063179 | 13810
2016-02-29 | D17466 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEALTH O METER | 1420063178 | 13811
2016-02-29 | D17467 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 142KG | HEALTH O METER | 1420063086 | 13806
2016-03-29 | D17468 | ROTOR DE ANGULO FIJO DE 30X15 | ROTOR DE ANGULO FIJO DE 30X15 | HOSPITAL | 30X15ML | SIGMA | SIN SERIE
2016-03-29 | D17469 | CENTRIFUGA SIN ROTOR 2-6E | CENTRIFUGA SIN ROTOR 2-6E | HOSPITAL | 2-6E | SIGMA | 159923 | 13816
2016-04-29 | D17507 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13919
2016-04-29 | D17508 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 13920
2016-04-29 | D17510 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | HEALT O METER | SIN SERIE | 13929
2016-05-30 | D17518 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14005
2016-05-30 | D17519 | MARCAPASO EXTERNO REOCOR S. RE | MARCAPASO EXTERNO REOCOR S. REF 365528 | HOSPITAL | REOCOR IS | BIOTRONIX | 61104234-5497650 | 14008
2016-05-30 | D17523 | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO | OXIMETRO DE PULSO DE DEDO MARCA ROSSMAX | HOSPITAL | MD300C2 | ROSSMAX | 160202001347 | 14025
2016-06-21 | D17526 | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14038
2016-06-30 | D17527 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14053
2016-06-30 | D17528 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14054
2016-06-30 | D17529 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14055
2016-06-30 | D17530 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14056
2016-06-30 | D17531 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14057/017356
2016-06-30 | D17532 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14058
2016-06-30 | D17533 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14059
2016-06-30 | D17534 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14060/017354
2016-06-30 | D17535 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14061/017286
2016-06-30 | D17536 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14062
2016-06-30 | D17537 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14063/017282
2016-06-30 | D17538 | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14064
2016-06-30 | D17540 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-15 | FLUJOMETRO DE O2 DE AMVEX 0-15LPM ADULTO SENCI/CHEMETRON | HOSPITAL | SIN MODELO | AMVEX | FMA023325LN | 14069
2016-07-19 | D17549 | ARCHITECT I2000SR | ARCHITECT I2000SR | COMODATO | I 2000 | ABBOTT | ISR54891 | COMODATO
2016-07-19 | D17553 | FRACCIONADOR MACOPRESS | FRACCIONADOR MACOPRESS | COMODATO | MACOPRESS SMART | MACOPHARMA | 2502209 | COMODATO
2016-07-19 | D17555 | HEMOGLOBINOMETRO | HEMOGLOBINOMETRO | COMODATO | EMOCRE - 1507820119 | SIN MARCA | SIN SERIE | COMODATO
2016-07-19 | D17566 | CONECTOR ESTERIL GENESIS | CONECTOR ESTERIL GENESIS | COMODATO | GENESIS | B40 | TCD-B406100431 | COMODATO
2016-07-19 | D17546 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-120 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | 53131297 | 14073
2016-08-19 | D17567 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | SIN MODELO | HEALT O METER | 142006387 | 14089
2016-08-19 | D17568 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | HEALT O METER | BANM2015515 | 14090
2016-08-19 | D17569 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 14092
2016-08-29 | D17571 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETR | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO 220 KG | HOSPITAL | 220KG | SIN MARCA | SIN SERIE | 14094
2016-09-20 | D17574 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-120 | MONITOR SIGNOS VITALES MEC-1200 | HOSPITAL | MEC 1200 | MINDRAY | CC-53131292 | 14097
2016-09-20 | D17575 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | BIOMETROMED | NEOMED | BANM2015517 | 14106
2016-09-20 | D17576 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | BIOMETROMED | NEOMED | BANM2015514 | 14107
2016-09-20 | D17726 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632288 | COMODATO
2016-09-20 | D17727 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632326 | COMODATO
2016-09-20 | D17728 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632300 | COMODATO
2016-09-20 | D17729 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632294 | COMODATO
2016-09-20 | D17730 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21631753 | COMODATO
2016-09-20 | D17731 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21631738 | COMODATO
2016-09-20 | D17732 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632298 | COMODATO
2016-09-20 | D17733 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632331 | COMODATO
2016-09-20 | D17734 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632309 | COMODATO
2016-09-20 | D17735 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21631756 | COMODATO
2016-09-20 | D17736 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632297 | COMODATO
2016-09-20 | D17737 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21631722 | COMODATO
2016-09-20 | D17738 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21544696 | COMODATO
2016-09-20 | D17739 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632332 | COMODATO
2016-09-20 | D17740 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632289 | COMODATO
2016-09-20 | D17741 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21631745 | COMODATO
2016-09-20 | D17742 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21609870 | COMODATO
2016-09-20 | D17743 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | VOLUMAT MC AGILIA | FRESENIUS | 21632485 | COMODATO
2016-10-28 | D17769 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 180KG | NEWMED | BANM2015816 | 14196
2016-10-28 | D17774 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300mmHY | AMICO | 94043 | 14203
2016-10-28 | D17775 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 300mmHY | AMICO | SIN SERIE | 14209
2016-10-28 | D17771 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 180KG/360LB | NEWMED | BANM2015884 | 14214
2016-10-28 | D17778 | MONITOR IPM10 PANTALLA TACTIL | MONITOR IPM10 PANTALLA TACTIL REF IPM10+21BP/CO+ | HOSPITAL | IPM10 | MINDRAY | FG54019473 | 14211
2016-11-17 | D17779 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 14221
2016-11-17 | D17780 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | MANGO LARINGOSCOPIO 60813 | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 14222
2016-11-24 | D17783 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | mmH6300 | SPHYMOMANOMETER | SIN SERIE | 14224
2016-11-30 | D17800 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055681 | COMODATO
2016-11-30 | D17801 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055694 | COMODATO
2016-11-30 | D17802 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055697 | COMODATO
2016-11-30 | D17803 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17954344 | COMODATO
2016-11-30 | D17804 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17954977 | COMODATO
2016-11-30 | D17805 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955658 | COMODATO
2016-11-30 | D17806 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955944 | COMODATO
2016-11-30 | D17807 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955978 | COMODATO
2016-11-30 | D17808 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956036 | COMODATO
2016-11-30 | D17809 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956137 | COMODATO
2016-11-30 | D17810 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956141 | COMODATO
2016-11-30 | D17811 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956147 | COMODATO
2016-11-30 | D17812 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956159 | COMODATO
2016-11-30 | D17813 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956163 | COMODATO
2016-11-30 | D17814 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956168 | COMODATO
2016-11-30 | D17815 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956177 | COMODATO
2016-11-30 | D17816 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956194 | COMODATO
2016-11-30 | D17817 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956208 | COMODATO
2016-11-30 | D17818 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956210 | COMODATO
2016-11-30 | D17819 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956219 | COMODATO
2016-11-30 | D17820 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956226 | COMODATO
2016-11-30 | D17821 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956235 | COMODATO
2016-11-30 | D17822 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956267 | COMODATO
2016-11-30 | D17823 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956273 | COMODATO
2016-11-30 | D17824 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956287 | COMODATO
2016-11-30 | D17825 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956292 | COMODATO
2016-11-30 | D17826 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956298 | COMODATO
2016-11-30 | D17827 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956303 | COMODATO
2016-11-30 | D17828 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956322 | COMODATO
2016-11-30 | D17829 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956326 | COMODATO
2016-11-30 | D17830 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956332 | COMODATO
2016-11-30 | D17831 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957169 | COMODATO
2016-11-30 | D17832 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957203 | COMODATO
2016-11-30 | D17833 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957242 | COMODATO
2016-11-30 | D17834 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957277 | COMODATO
2016-11-30 | D17835 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957322 | COMODATO
2016-11-30 | D17836 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957389 | COMODATO
2016-11-30 | D17837 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055414 | 15913292COMODATO
2016-11-30 | D17838 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055416 | COMODATO
2016-11-30 | D17839 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055424 | COMODATO
2016-11-30 | D17840 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055430 | COMODATO
2016-11-30 | D17841 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055457 | COMODATO
2016-11-30 | D17842 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055477 | 15913205COMODATO
2016-11-30 | D17843 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055480 | COMODATO
2016-11-30 | D17844 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055493 | COMODATO
2016-11-30 | D17845 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055496 | COMODATO
2016-11-30 | D17846 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055502 | COMODATO
2016-11-30 | D17847 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055514 | COMODATO
2016-11-30 | D17848 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055515 | COMODATO
2016-11-30 | D17849 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055526 | COMODATO
2016-11-30 | D17850 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055548 | 15913292COMODATO
2016-11-30 | D17851 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055579 | COMODATO
2016-11-30 | D17852 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055607 | COMODATO
2016-11-30 | D17853 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055630 | COMODATO
2016-11-30 | D17854 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956335 | COMODATO
2016-11-30 | D17855 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956336 | COMODATO
2016-11-30 | D17856 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956337 | COMODATO
2016-11-30 | D17857 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956354 | COMODATO
2016-11-30 | D17858 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956356 | 15913292COMODATO
2016-11-30 | D17859 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956363 | COMODATO
2016-11-30 | D17860 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956367 | COMODATO
2016-11-30 | D17861 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956370 | COMODATO
2016-11-30 | D17862 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956377 | COMODATO
2016-11-30 | D17863 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956378 | COMODATO
2016-11-30 | D17864 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956390 | COMODATO
2016-11-30 | D17865 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956404 | COMODATO
2016-11-30 | D17866 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956465 | COMODATO
2016-11-30 | D17867 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956466 | COMODATO
2016-11-30 | D17868 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055711 | COMODATO
2016-11-30 | D17869 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956491 | COMODATO
2016-11-30 | D17870 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956535 | COMODATO
2016-11-30 | D17871 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956580 | COMODATO
2016-11-30 | D17872 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956598 | COMODATO
2016-11-30 | D17873 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956634 | COMODATO
2016-11-30 | D17874 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956640 | COMODATO
2016-11-30 | D17875 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956673 | COMODATO
2016-11-30 | D17876 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956683 | COMODATO
2016-11-30 | D17877 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956721 | COMODATO
2016-11-30 | D17878 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956758 | COMODATO
2016-11-30 | D17879 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956800 | COMODATO
2016-11-30 | D17880 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956834 | COMODATO
2016-11-30 | D17881 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956835 | COMODATO
2016-11-30 | D17882 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956889 | COMODATO
2016-11-30 | D17883 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956906 | COMODATO
2016-11-30 | D17884 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956939 | COMODATO
2016-11-30 | D17885 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956950 | COMODATO
2016-11-30 | D17886 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956957 | COMODATO
2016-11-30 | D17887 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957050 | COMODATO
2016-11-30 | D17888 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957054 | COMODATO
2016-11-30 | D17889 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957150 | COMODATO
2016-11-30 | D17890 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957162 | COMODATO
2016-11-30 | D17891 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957219 | COMODATO
2016-11-30 | D17892 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957248 | COMODATO
2016-11-30 | D17893 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957287 | COMODATO
2016-11-30 | D17894 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957317 | 15913205COMODATO
2016-11-30 | D17895 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957334 | COMODATO
2016-11-30 | D17896 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957365 | COMODATO
2016-11-30 | D17897 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957370 | COMODATO
2016-11-30 | D17898 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055412 | COMODATO
2016-11-30 | D17899 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055415 | COMODATO
2016-11-30 | D17900 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055419 | COMODATO
2016-11-30 | D17901 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055422 | COMODATO
2016-11-30 | D17902 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055423 | COMODATO
2016-11-30 | D17903 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055429 | COMODATO
2016-11-30 | D17904 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055491 | COMODATO
2016-11-30 | D17905 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055492 | COMODATO
2016-11-30 | D17906 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 23055500 | COMODATO
2016-11-30 | D17907 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956867 | COMODATO
2016-11-30 | D17908 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952803 | COMODATO
2016-11-30 | D17909 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952809 | COMODATO
2016-11-30 | D17910 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952833 | COMODATO
2016-11-30 | D17911 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952875 | COMODATO
2016-11-30 | D17912 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952902 | COMODATO
2016-11-30 | D17913 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952932 | 15913205COMODATO
2016-11-30 | D17914 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952955 | COMODATO
2016-11-30 | D17915 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17952963 | COMODATO
2016-11-30 | D17916 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955536 | COMODATO
2016-11-30 | D17917 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955601 | COMODATO
2016-11-30 | D17918 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955642 | COMODATO
2016-11-30 | D17919 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955672 | COMODATO
2016-11-30 | D17920 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955680 | 15913292COMODATO
2016-11-30 | D17921 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955729 | COMODATO
2016-11-30 | D17922 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955732 | COMODATO
2016-11-30 | D17923 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955745 | COMODATO
2016-11-30 | D17924 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955750 | COMODATO
2016-11-30 | D17925 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955773 | COMODATO
2016-11-30 | D17926 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955777 | COMODATO
2016-11-30 | D17927 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955789 | COMODATO
2016-11-30 | D17928 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955795 | COMODATO
2016-11-30 | D17929 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955796 | COMODATO
2016-11-30 | D17930 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955802 | COMODATO
2016-11-30 | D17931 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955811 | COMODATO
2016-11-30 | D17932 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955818 | COMODATO
2016-11-30 | D17933 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955828 | COMODATO
2016-11-30 | D17934 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955845 | COMODATO
2016-11-30 | D17935 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955846 | COMODATO
2016-11-30 | D17936 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955848 | COMODATO
2016-11-30 | D17937 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955855 | COMODATO
2016-11-30 | D17938 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17955892 | COMODATO
2016-11-30 | D17939 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956242 | COMODATO
2016-11-30 | D17940 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956347 | COMODATO
2016-11-30 | D17941 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956403 | COMODATO
2016-11-30 | D17942 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956511 | COMODATO
2016-11-30 | D17943 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956565 | COMODATO
2016-11-30 | D17944 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956593 | COMODATO
2016-11-30 | D17945 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956619 | COMODATO
2016-11-30 | D17946 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956651 | COMODATO
2016-11-30 | D17947 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956659 | COMODATO
2016-11-30 | D17948 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956769 | COMODATO
2016-11-30 | D17949 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956814 | COMODATO
2016-11-30 | D17950 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956819 | COMODATO
2016-11-30 | D17951 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956862 | COMODATO
2016-11-30 | D17952 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956866 | COMODATO
2016-11-30 | D17953 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956869 | COMODATO
2016-11-30 | D17954 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956884 | COMODATO
2016-11-30 | D17955 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956907 | COMODATO
2016-11-30 | D17956 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956947 | COMODATO
2016-11-30 | D17957 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17956959 | COMODATO
2016-11-30 | D17958 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957016 | COMODATO
2016-11-30 | D17959 | BOMBA INFUSION | BOMBA INFUSION | COMODATO | WIRELESS PLUM A+ | HOSPIRA | 17957119 | COMODATO
2016-12-23 | D18010 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | 1226 | OHIO | GFHV40500 | 14254
2016-12-23 | D18012 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | OXYGEN | OHIO | Q0F005845 | 14258
2016-12-23 | D18013 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | OXYGEN | OHIO | Q0F008126 | 14259
2016-12-23 | D18014 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CH | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | OXYGEN | OHIO | Q0F00763, Q0F000802 | 14260
2017-02-28 | D18034 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 180KG | NEWMED | BANM2015749 | 14293
2017-02-28 | D18035 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 200KG | DETECTO | 1731410090076 | 14292
2017-02-28 | D18036 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 200KG | DETECTO | SIN SERIE | 14289
2017-02-28 | D18037 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 200KG | DETECTO | SIN SERIE | 14290
2017-03-01 | D18038 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | AMD300MM | AMICO | 364836 | 14304
2017-03-03 | D18047 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | 300 mmHg | AMICO | 490491 | 14336
2017-03-03 | D18048 | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | TENSIOMETRO MANUAL CON BASE | HOSPITAL | 300 mmHg | AMICO | 490722 | 14337
2017-06-05 | D18086 | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON ACOPLE CHEM Y TRAMPA DE SUCCION | HOSPITAL | 8821R-760-CH-T | GENTEC | SIN SERIE | 14418
2017-06-05 | D18088 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | AMD-300MM | AMICO | 364162 | 14422
2017-06-05 | D18090 | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAID | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAIDE | HOSPITAL | 5650D | PULMO-AIDE DEVILBISS | D7032056 | 14423
2017-06-05 | D18091 | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAID | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAIDE | HOSPITAL | 5650D | PULMO-AIDE DEVILBISS | D7032059 | 14424
2017-06-05 | D18092 | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAID | COMPRESOR NEBULIZADOR PULMOAIDE | HOSPITAL | 5650D | PULMO-AIDE DEVILBISS | D7032058 | 14425
2017-07-05 | D18093 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | CAP 180KG/360 LB | NEWMED | BNM2015750 | 14429
2017-07-05 | D18099 | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON ACOPLE CHEM Y TRAMPA DE SUCCION | HOSPITAL | 882VR-760-CH-T | GENTEC | SIN SERIE | 14490
2017-07-05 | D18100 | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON | REGULADOR VACIO 0-300 MMHG CON ACOPLE CHEM Y TRAMPA DE SUCCION | HOSPITAL | 882VR-760-CH-T | GENTEC | SIN SERIE | 14491
2017-07-05 | D18108 | GABINETE CALENTADOR PARA LIQUI | GABINETE CALENTADOR PARA LIQUIDOS | HOSPITAL | SINGLE | STERIS | 0414516011 | 14514
2017-08-01 | D18109 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61G-16070096/808 | 14593
2017-08-01 | D18110 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61G-16070096/309 | 14594
2017-08-01 | D18113 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61G-16070096/828 | 14596
2017-09-08 | D18153 | DERMATOMO MODEL B ELECTRIC | DERMATOMO MODEL B ELECTRIC | HOSPITAL | B | PADGETT | 1-11676 | 14687
2017-09-08 | D18170 | CONGELADOR HELMER IPD125 | CONGELADOR HELMER IPD125 | HOSPITAL | IPF125 | HELMER | 2039239 | 14688
2017-10-04 | D18171 | LAMPARA FOTOTERAPIA | LAMPARA FOTOTERAPIA | HOSPITAL | T2000 | ADVANCED | JAN053990 | 14802
2017-10-04 | D18172 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN73006799 | 14800
2017-10-04 | D18173 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN73006801 | 14801
2017-10-04 | D18174 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN73006796 | 14803
2017-10-04 | D18176 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BAMM2015731 | 14756
2017-10-04 | D18191 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CH | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61G-16070096/816 | 014599 - 014597
2017-12-06 | D18264 | MONITOR FETAL ANTEPARTO COROMETRICS | MONITOR FETAL ANTEPARTO COROMETRICS | HOSPITAL | 171 | GENERAL & ELECTRIC | SAS16115513PAS | 14848
2017-12-06 | D18265 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | SIN MODELO | NEWMED | BANM2015629 | 14903
2017-12-06 | D18266 | TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | HOSPITAL | TEG5000 | HAEMOSCOPE | S011706894 | 14904
2017-12-06 | D18267 | CAJA DE INTERFASE (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | CAJA DE INTERFASE (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | HOSPITAL | 100AD | HAEMOSCOPE | 331361 | 14907
2017-12-06 | D18268 | PIPETA DE 100 A 1000 UL (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | PIPETA DE 100 A 1000 UL (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | HOSPITAL | PROLINE 100-1000UL | SARTORIUS-BIOHIT | 16600013 | 14911
2017-12-06 | D18269 | PIPETA DE 5 A 50 UL (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | PIPETA DE 5 A 50 UL (ACCESORIO TROMBOELASTOGRAFO) | HOSPITAL | PROLINE 5-50 UL | SARTORIUS-BIOHIT | 16600560 | 14912
2017-12-06 | D18270 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015888 | 14813
2017-12-06 | D18271 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015630 | 14925
2017-12-06 | D18273 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | SIN MODELO | RIESTER | SIN SERIE | 014929-014930
2018-01-04 | D18340 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN-75009297 | 14951
2018-01-04 | D18341 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015628 | 14949
2018-01-04 | D18342 | SILLON CAMILLA OTORRINO ELECTRICO | SILLON CAMILLA OTORRINO ELECTRICO | HOSPITAL | LA2,4BM-10-150-BHD | L&K | B0Q160921-1 IP54 | 14953
2018-02-05 | D18361 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015568 | 15012
2018-02-27 | D18362 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015594 | 15077
2018-02-27 | D18363 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015694 | 15081
2018-02-27 | D18364 | KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ANEROIDE | KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ANEROIDE | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15078 - 015080
2018-02-27 | D18366 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE FX | ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE FX | HOSPITAL | FORCE FX | COVIDIEM | 57F26607AX | 15082 - 015083
2018-02-27 | D18367 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | SIN MODELO | RIESTER | SIN SERIE | 15056/015057
2018-02-27 | D18368 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | SIN MODELO | RIESTER | SIN SERIE | 15058/015059
2018-02-27 | D18372 | FOTOFORO DE DIAGNOSTICO REF 49020 | FOTOFORO DE DIAGNOSTICO REF 49020 | HOSPITAL | 490000 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15062
2018-03-27 | D18374 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-7A015277 | 15211
2018-03-27 | D18375 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | CHEMETRON | SIN SERIE | 15197-001241
2018-03-27 | D18377 | HIDROCOLLATOR TANQUE REF TE-K01FC CON PAQUETES CALIENTES | HIDROCOLLATOR TANQUE REF TE-K01FC CON PAQUETES CALIENTES | HOSPITAL | 02-18 | INTERFISICA | SIN SERIE | 15202
2018-03-27 | D18378 | ESTIM MULTISITM FOUR 4C-955 REF EL - E01B | ESTIM MULTISITM FOUR 4C-955 REF EL - E01B | HOSPITAL | MULTISITM FOUR | INTERFISICA | 17032 | 15201
2018-03-27 | D18379 | ULTRASONIDO 1 Y 3 MHZ REF EL- U04B | ULTRASONIDO 1 Y 3 MHZ REF EL- U04B | HOSPITAL | 1-3 MHZ | SONIC HTM | 124721 | 15200
2018-03-27 | D18380 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC10 | MINDRAY | KN- 7AO15293 | 15199
2018-03-28 | D18382 | RECUMBENT INSPIRE FITNES REF 070348 EQUIPO CARDIOVASCULA | RECUMBENT INSPIRE FITNES REF 070348 EQUIPO CARDIOVASCULA | HOSPITAL | CS2.5 | INSPIRE FITNESS | 41611151119 | 15247
2018-03-28 | D18383 | ELIPTICA MAGNETICA PROFESIONAL PROGRAMABLE REF 070200 | ELIPTICA MAGNETICA PROFESIONAL PROGRAMABLE REF 070200 | HOSPITAL | E561 | RED ZONE | SIN SERIE | 15248
2018-03-28 | D18384 | BANDA CAMINADORA BLOIS REF 072039 | BANDA CAMINADORA BLOIS REF 072039 | HOSPITAL | NIMES | SPORT FITNESS | B170520029 | 15249
2018-03-28 | D18385 | BANDA CAMINADORA BLOIS REF 072039 | BANDA CAMINADORA BLOIS REF 072039 | HOSPITAL | NIMES | SPORT FITNESS | B170820030 | 15250
2018-03-28 | D18386 | GENERADOR GEN 11 (BONIFICACION) | GENERADOR GEN 11 (BONIFICACION) | HOSPITAL (BONIFICACION) | GEN 11 | ETHICON | 1111736053 | 015183 - 015184
2018-04-27 | D18406 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15264
2018-04-27 | D18430 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM20155 | 15276
2018-04-27 | D18431 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | YP0132 | ANICO | 364500 | 15277
2018-05-31 | D18433 | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | HOSPITAL | 408282 | WELCH ALLYN | 18010 | 15283
2018-05-31 | D18434 | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | HOSPITAL | 408282 | WELCH ALLYN | 18010 | 15284
2018-07-03 | D18435 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | MEC 10 | MINDRAY | KN-82020256 | 15297
2018-07-03 | D18437 | BALANZA CON TALLIMETRO | BALANZA CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 180KG | BBG | SIN SERIE | 15302
2018-07-03 | D18438 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15301
2018-07-03 | D18439 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | SIN MODELO | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15303
2018-07-30 | D18441 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15320
2018-07-30 | D18442 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15321
2018-07-30 | D18444 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15323
2018-07-30 | D18445 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15324
2018-07-30 | D18446 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15325/017291
2018-07-30 | D18447 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15328
2018-07-30 | D18448 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15329
2018-07-30 | D18449 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15330
2018-07-30 | D18450 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15331
2018-07-30 | D18451 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15332
2018-07-30 | D18452 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15333
2018-07-30 | D18453 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15334
2018-07-30 | D18454 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15335
2018-07-30 | D18455 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15336
2018-07-30 | D18456 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15337
2018-07-30 | D18457 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15338
2018-07-30 | D18458 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15339
2018-07-30 | D18459 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15340
2018-07-30 | D18460 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15341
2018-07-30 | D18461 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15342
2018-07-30 | D18462 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15343
2018-07-30 | D18463 | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | FONENDOSCOPIO AD PED NEONATAL | HOSPITAL | SIN MODELO | GMD | SIN SERIE | 15344
2018-08-28 | D18617 | EQUIPOS DE VIA AEREA DICICIL | C-MAC BERCI-CAP TAMAÑO 4 VIDEO | HOSPITAL | 8401GXC | KARL STORZ | 45600 | 15364
2018-10-02 | D18637 | DOPPLER FETAL | DOPPLER FETAL | HOSPITAL | EDAN | SONOTRAX | 560054-M18303100002 | 15381
2018-12-20 | D18688 | MEZCLADOR DE FLUJO BAJO CON 2 PUERTOS | MEZCLADOR DE FLUJO BAJO CON 2 PUERTOS | HOSPITAL | 2003B | OHIO | BX1753834 | 15431
2018-12-20 | D18689 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015787 | 15432
2018-12-20 | D18690 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BALSM2015868 | 15433
2019-03-06 | D18707 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | 89032342 | 15447
2019-03-06 | D18708 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | 89032343 | 15448
2019-03-06 | D18709 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | 87032344 | 15449
2019-03-06 | D18711 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | 8605038 | DRAGER | 106007615987 | 15466
2019-03-06 | D18712 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | 8605038 | DRAGER | 106007619370 | 15468
2019-03-06 | D18713 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | 8605038 | DRAGER | 106007616017 | 15470
2019-03-06 | D18714 | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | HOSPITAL | FORCE FX CS | COVIDIEN | 58L30773AX | 15476
2019-03-06 | D18715 | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | HOSPITAL | FORCE FX CS | COVIDIEN | 58L30776AX | 15477
2019-03-06 | D18716 | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | ELECTROBISTURI FORCE FXCS-K | HOSPITAL | FORCE FX CS | COVIDIEN | 58L30777AX | 15478
2019-03-06 | D18717 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | MS18597 | DRAGER | 6009570075 | 15467
2019-03-06 | D18718 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | MS18597 | DRAGER | 6009537664 | 15469
2019-03-06 | D18719 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | MS18597 | DRAGER | 6009530965 | 15471
2019-03-06 | D18720 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | DT-05 | NEWMED | BANM2015672 | 15479
2019-04-03 | D18734 | EASY ONE PRO LAB ( SISTEMA DE ESPIROMETRIA Y FRC) | EASY ONE PRO LAB ( SISTEMA DE ESPIROMETRIA Y FRC) | HOSPITAL | EASY ONE PRO | NDD | 650200 | 15489
2019-04-03 | D18738 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | E-SCOPE | REISTER | SIN SERIE | 15553
2019-04-03 | D18740 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L(00) | GENTEC | 61K-18030038/200 | 15555/17403
2019-04-03 | D18741 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L(00) | GENTEC | 61K-18030038/158 | 15556/17406
2019-04-03 | D18742 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L(00) | GENTEC | 61K-18030038/179 | 15557/17406
2019-04-03 | D18743 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L(00) | GENTEC | 61K-18030038/205 | 15558/17406
2019-05-02 | D18760 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4091 | 15568
2019-05-02 | D18761 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4092 | 15569
2019-05-02 | D18762 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4087 | 15570
2019-05-02 | D18763 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4085 | 15571
2019-05-02 | D18764 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4089 | 15564
2019-05-02 | D18765 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4090 | 15565
2019-05-02 | D18766 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4086 | 15566
2019-05-02 | D18767 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-55 | MB | 4088 | 15567
2019-05-02 | D18768 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-8C034437 | 15574
2019-05-02 | D18769 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-8C034399 | 15575
2019-05-02 | D18770 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-8C034490 | 15576
2019-05-02 | D18771 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-8C034414 | 15577
2019-05-02 | D18772 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-8C034481 | 15578
2019-05-03 | D18774 | REGULADOR PRECALIBRADO OXIGENO | REGULADOR PRECALIBRADO OXIGENO | HOSPITAL | 101RM-50PS | IOXYZEN | SIN SERIE | 15615
2019-05-03 | D18776 | REGULADOR PRECALIBRADO OXIGENO | REGULADOR PRECALIBRADO OXIGENO | HOSPITAL | 101RM-50PS | IOXYZEN | SIN SERIE | 15619
2019-05-03 | D18780 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | PRMUS | DRAGER | ASMB-0303 | 15587
2019-05-03 | D18781 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | PRMUS | DRAGER | ASMB-0304 | 15589
2019-05-03 | D18782 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | PRMUS | DRAGER | ASMB-0256 | 15591
2019-05-03 | D18783 | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | EQUIPO DE ANESTESIA PRIMUS | HOSPITAL | PRMUS | DRAGER | ASMB-0301 | 15593
2019-05-03 | D18784 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | INFINITY DELTA | DRAGER | 6009532669 | 15588
2019-05-03 | D18785 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | INFINITY DELTA | DRAGER | 6009577567 | 15590
2019-05-03 | D18786 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | INFINITY DELTA | DRAGER | 6009575961 | 15592
2019-05-03 | D18787 | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | MONITOR INFINITY DRAGER DELTA | HOSPITAL | INFINITY DELTA | DRAGER | 6009576167 | 15594
2019-05-03 | D18788 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238990 | 15595
2019-05-03 | D18789 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B239020 | 15598
2019-05-03 | D18790 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238965 | 15597
2019-05-03 | D18791 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238963 | 15596
2019-05-03 | D18792 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238993 | 15599
2019-05-03 | D18793 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238984 | 15600
2019-05-03 | D18794 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | BIS | COVIDEN | B238991 | 15601
2019-06-05 | D18795 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | XTAR | TRUMAX | YS172060 | 15666
2019-06-05 | D18796 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | XTAR | TRUMAX | YS171977 | 15667
2019-06-05 | D18797 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | XTAR | TRUMAX | YS171995 | 15668
2019-06-05 | D18799 | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | HOSPITAL | 1630GL | THOMAS | 061700012839 | 15686
2019-06-05 | D18800 | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | HOSPITAL | 1630GL | THOMAS | 061700012859 | 15687
2019-06-05 | D18802 | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | HOSPITAL | 1630GL | THOMAS | 061700012850 | 15689
2019-06-09 | D18803 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 15675
2019-06-09 | D18804 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 15676
2019-06-09 | D18805 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 15690
2019-06-09 | D18806 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 15691
2019-06-09 | D18807 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 15713
2019-06-09 | D18808 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 BC | MB | SIN SERIE | 18725
2019-06-09 | D18901 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007284 | 15729
2019-06-09 | D18902 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007289 | 15730
2019-06-09 | D18903 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007288 | 15731
2019-06-09 | D18904 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007286 | 15732
2019-06-09 | D18905 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007287 | 15733
2019-06-09 | D18906 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15724
2019-06-09 | D18907 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15725
2019-06-09 | D18908 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 15726
2019-06-09 | D18909 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE | MINDRAY | 69-94007285 | 15734
2019-08-01 | D18911 | VIDEOLARINGOSCOPIO HUGEMED REUSABLE | VIDEOLARINGOSCOPIO HUGEMED REUSABLE | HOSPITAL | VL3R | HUGEMED | B190900288 | 15742
2019-08-01 | D18912 | VALVA MAC 2 | VALVA MAC 2 | HOSPITAL | VL3R | HUGEMED | B190900288 | 15742
2019-08-02 | D18913 | VALVA MAC 3 | VALVA MAC 3 | HOSPITAL | VL3R | HUGEMED | B190900288 | 15742
2019-08-02 | D18914 | VALVA MAC 4 | VALVA MAC 4 | HOSPITAL | VL3R | HUGEMED | B190900288 | 15742
2019-08-02 | D18915 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEATHOMETER | 1420078451 | 15747
2019-08-02 | D18917 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L | GENTEC | 61K-180500821026 | 15745/17401
2019-08-02 | D18918 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L | GENTEC | 61K-180500821020 | 15746/17399
2019-08-05 | D18932 | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO 220 KG | BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO 220 KG | HOSPITAL | SIN MODELO | HEATHOMETER | 4500015942 | 15752
2019-08-05 | D18933 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | EB9005 | KENWELL | 5348 | 15753
2019-09-03 | D18934 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | XTAR | TRUMAX | Y5172036 | 15782
2019-09-03 | D18935 | COMPRENSOR VASCULAR SCD700 | COMPRENSOR VASCULAR SCD700 | HOSPITAL | 29525 | COVIDIEN | V18205645X | 15783
2019-10-03 | D18937 | FLUJOMETRO NEONATAL 0 - 1 ACOPLE CHEMETRON - GENTEC | FLUJOMETRO NEONATAL 0 - 1 ACOPLE CHEMETRON - GENTEC | HOSPITAL | FM293-1L-X | GENTEC | SIN SERIE | 15786
2019-10-03 | D18940 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN-94041506 | 15788
2019-10-03 | D18941 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN-94041449 | 15787
2019-10-03 | D18942 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN-94041489 | 15789
2019-10-03 | D18943 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | UMEC10 | MINDRAY | KN-94041435 | 15790
2019-10-03 | D18938 | MONITOR FETAL GE 171 | MONITOR FETAL GE 171 | HOSPITAL | 171 | GENERAL ELECTRIC | SNV18120129PASGE | 15808
2019-10-03 | D18939 | MONITOR FETAL GE 171 | MONITOR FETAL GE 171 | HOSPITAL | 171 | GENERAL ELECTRIC | SNV18110230PASGE | 15809
2019-11-05 | D18944 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MONITOR MULTIPARAMETROS | HOSPITAL | IMEC 10 | MINDRAY | KN-94041413 | 15817
2019-11-05 | D18945 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 901091 | WELCH ALLYN | 181113021705 | 15825
2019-11-05 | D18946 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | 901091 | WELCH ALLYN | 181112113225 | 15826
2019-11-05 | D18947 | BALANZA PESA BEBE | BALANZA PESA BEBE | HOSPITAL | MS3500 | CHARDER | C18009405 | 15818
2019-11-05 | D18948 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61K19050069/142/129 | 15827
2019-11-05 | D18951 | FONENDOSCOPIO ADULTO | FONENDOSCOPIO ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15832
2019-11-05 | D18952 | FONENDOSCOPIO ADULTO | FONENDOSCOPIO ADULTO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15833
2020-01-07 | D18954 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 61K19050069/005 | 15866
2020-01-07 | D18955 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL | HOSPITAL | DURASTOC | WELCH ALLYN | 901092 | 15864
2020-01-07 | D18956 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VBA-791 | ACORE | 760NBA-040046 | 15867
2020-01-07 | D18957 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VBA-791 | ACORE | 760VRA-040016 | 15868
2020-01-07 | D18961 | UNIDAD CALENTAMIENTO FUIDOS RANGER | UNIDAD CALENTAMIENTO FUIDOS RANGER | HOSPITAL | 24500 | 3M | 81045 | 15882
2020-02-04 | D18970 | CABEZAL DE CAMARA -3CC | CABEZAL DE CAMARA -3CC | HOSPITAL | CH-5190-XZ-E | OLYMPUS | 7920240 | ACCESORIO (TORRE)
2020-02-04 | D18972 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | UMEC12 | MINDRAY | KQ-9B029525 | 15947
2020-02-04 | D18981 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VBA-791 | ACARE | 74DVRA-D40023 | 15955
2020-02-04 | D18982 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 18100169004 | 15889
2020-02-04 | D18984 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 18100169030 | 015887/017294
2020-03-03 | D18989 | BALANZA PESA BEBE | BALANZA PESA BEBE | HOSPITAL | 3541317614 | ISOTEC | 8354067181039 | 16027
2020-03-03 | D18990 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VRA-791 | ACARE | 760VRA-040021 | 16022
2020-03-03 | D18991 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VRA-791 | ACARE | 760VRA-040033 | 16023
2020-03-03 | D18992 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VRA-791 | ACARE | 760VRA-040027 | 16024
2020-03-03 | D18993 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VRA-791 | ACARE | 760VRA-040028 | 16025
2020-03-03 | D18994 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VRA-791 | ACARE | 766VRA-040012 | 16026
2020-06-01 | D18996 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEATHOMETER | 80503 | 16057
2020-06-01 | D18997 | BASCULA MECANICA | BASCULA MECANICA | HOSPITAL | 142KL | HEATHOMETER | 80502 | 16058
2020-07-01 | D18998 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VBF-791 | ACARE | 76CVRF-907146 | 16077
2020-08-01 | D18999 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | HOSPITAL | 1617358 | GENTEC |  | 16093
2020-08-01 | D19000 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | HOSPITAL | 1617358 | GENTEC | 1313911 | 16106
2020-08-01 | D19001 | REFRIGERADOR VLS 204A AC | REFRIGERADOR VLS 204A AC | HOSPITAL | VLS 209 AC | VESTFROST | 2020034468 | 16091
2020-08-01 | D19002 | TERMO APEX 2.9LT | TERMO APEX 2.9LT | HOSPITAL | 2.9 LT | APEX | SIN SERIE | 16092
2020-09-02 | D19004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-04068196 | 16100
2020-09-02 | D19005 | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | HOSPITAL | G5 777 | WELCH ALLYN | 19162 | 16103
2020-09-02 | D19008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-04068199 | 16098
2020-09-02 | D19009 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-04068198 | 16099
2020-09-02 | D19010 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-04068197 | 16101
2020-09-02 | D19011 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 12 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-04074655 | 16104
2020-09-02 | D19012 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO | HOSPITAL | E-SCOPE | RIESTER | NO TIENE | 16126-16127
2020-09-02 | D19013 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO | HOSPITAL | E-SCOPE | RIESTER | NO TIENE | 16128-16129
2020-09-02 | D19014 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | 882VR-760-CH-T | GENTEC | 61K200600310189 | 16122-17903
2020-11-30 | D19023 | TELEPACK LED | TELEPACK LED | HOSPITAL | TELE PACK X GI TP 200 | STORZ | WQ01561 | 16632
2020-11-30 | D19045 | CIOS SELECT | CIOS SELECT | HOSPITAL |  | SIEMENS |  | 16726
2020-12-30 | D19049 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 16761
2020-12-30 | D19051 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | 882VR-300-CH-T | GENTEC | SIN SERIE | 16725
2021-01-31 | D19052 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL |  |  |  | 16769
2021-01-31 | D19053 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-0A083835 | 16767
2021-02-28 | D19070 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | FM197B-15L-CH | GENTEC | 228/021-228/093 | 16792
2021-02-28 | D19064 | LUMINOMETRO PORTATIL CLEAN TRADE LX25 | LUMINOMETRO PORTATIL CLEAN TRADE LX25 | HOSPITAL | LX 25 | 3M | MVD5184 | 16804
2021-02-28 | D19065 | NEOPUFF PEDIATRICO FISHER & PAYKEL HEALTCARE | NEOPUFF PEDIATRICO FISHER & PAYKEL HEALTCARE | HOSPITAL | RD900ASU | FISHER & PAYKEL | 201028026851 | 16796
2021-03-31 | D19071 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | SIN MODELO | WELCH ALLYN | 191211164165 | 16808
2021-03-31 | D19072 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | 813 | SECA | 8813038202248 | 16809
2021-03-31 | D19073 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | 813 | SECA | 8813038201992 | 16830
2021-03-31 | D19074 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-0B086584 | 16824
2021-03-31 | D19075 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-0B086526 | 16825
2021-03-31 | D19076 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | uMEC10 | MINDRAY | KN-0B086636 | 16826
2021-03-31 | D19081 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLED | STERIS | 178380 | 16806
2021-03-31 | D19082 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLED | STERIS | 178381 | 16807
2021-04-30 | D19105 | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | HOSPITAL | 874 | SECA | 10000000293657 | 16863
2021-04-30 | D19107 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | DE 0804-21 | WELCH ALLYN | 20109154095 | 16861
2021-05-31 | D19402 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03630 | 16917
2021-05-31 | D19407 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | HOSPITAL | FM197B-15L-CH |  |  | 17038
2021-05-31 | D19408 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | HOSPITAL | FM197B-15L-CH |  |  | 17039
2021-05-31 | D19409 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | REGULADOR CGA 540 CON DOBLE FLUJOMETRO 02 DE 0-15 | HOSPITAL | FM197B-15L-CH |  |  | 17040
2021-05-31 | D19403 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03632 | 16925
2021-05-31 | D19404 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03629 | 16926
2021-05-31 | D19410 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO | HOSPITAL | 7771721009 | SECA | 10000000305725 | 16901
2021-05-31 | D19411 | DESCONGELADOR DE PLASMA | DESCONGELADOR DE PLASMA | HOSPITAL | DH4 | HELMER | 2087554 | 16899
2021-05-31 | D19412 | REGULADOR DE VOLTAJE | REGULADOR DE VOLTAJE | HOSPITAL | 3KWA | WATTIO | 66708421 | 16900
2021-06-30 | D19415 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 | MUEBLES HOSPITALARIOS | 6633 | 16944
2021-06-30 | D19416 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 | MUEBLES HOSPITALARIOS | 6634 | 16945
2021-06-30 | D19420 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | CAMILLA TRANSP/RECUP. MB-16-5 | HOSPITAL | 16-5 | MUEBLES HOSPITALARIOS | 6635 | 16946
2021-07-30 | D19422 | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | HOSPITAL |  |  |  | 18058
2021-07-30 | D19423 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03628 | 17050
2021-07-30 | D19424 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03633 | 17049
2021-07-30 | D19425 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 03631 | 16974
2021-07-30 | D19426 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE FX | ELECTROBISTURI VALLEYLAB FORCE FX | HOSPITAL | LS10 | VALLEYLAB | LS1B02216X | 17051
2021-08-30 | D19427 | ECOGRAFO Z50 KIT | ECOGRAFO Z50 KIT | HOSPITAL | Z50 | MINDRAY | HH6-15001164 | 16975
2021-08-30 | D19428 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | 882VR-760-H-T | GENTEC | 61K200203040033 | 16994
2021-08-30 | D19429 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | 882VR-760-H-T | GENTEC | 61K200203040033 | 16998
2021-09-30 | D19456 | FLUJOMETROS DON | FLUJOMETROS DON | HOSPITAL |  |  |  | 17153-17275
2021-09-30 | D19457 | FLUJOMETROS DON | FLUJOMETROS DON | HOSPITAL |  |  |  | 17114-17276
2021-09-30 | D19458 | FLUJOMETROS DON | FLUJOMETROS DON | HOSPITAL |  |  |  | 17137-17277
2021-09-30 | D19460 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE 6100 | MINDRAY | G9-12008747 | 17242
2021-09-30 | D19461 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | HYBASE 6100 | MINDRAY | G9-11008677 | 17243
2021-11-30 | D19472 | MONITOR FETAL | MONITOR FETAL | HOSPITAL | F3 | EDAN | 560034-M20408340001 | 17900
2021-12-30 | D19473 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | B741341399 | SECA | 10000000371735 | 17795
2021-12-30 | D19474 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CA-MI | 101012 | 17792
2021-12-30 | D19477 | FOTOFORO DE LUZ FRIA WELCH ALLYN REF 49020 | FOTOFORO DE LUZ FRIA WELCH ALLYN REF 49020 | HOSPITAL | 49000 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 17805
2021-12-30 | D19479 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLDV3SW | STERIS | 191947 | 17793
2021-12-30 | D19480 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLDV3SW | STERIS | 191946 | 17794
2021-12-31 | D19481 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA CIELITICA | HOSPITAL | XLED | STERIS | 128636-128641 | 15756
2021-12-31 | D19482 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA CIELITICA | HOSPITAL | XLED | STERIS | 128632-128633 | 15757
2021-12-31 | D19483 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA CIELITICA | HOSPITAL | XLED | STERIS | 128642-128643 | 15758
2021-12-31 | D19484 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA CIELITICA | HOSPITAL | XLED | STERIS | 128634-128635 | 15760
2021-12-31 | D19485 | LAMPARA CIELITICA + APOYA BRAZO | LAMPARA CIELITICA + APOYA BRAZO | HOSPITAL | XLED | STERIS | 127641-128637 | 15759
2021-12-31 | D19486 | PANTALLA DE MONITOR | PANTALLA DE MONITOR | HOSPITAL | VIVIDIMAGE | STERIS | RLM191000015 | 15759 (ACCESORIO)
2021-12-31 | D19487 | MODULO CON CAMARA HD | MODULO CON CAMARA HD | HOSPITAL | LMH0010 | STERIS | SIN SERIE | 15759 (ACCESORIO)
2021-12-31 | D19489 | CONGELADOR VERTICAL PARA PLASMA | CONGELADOR VERTICAL PARA PLASMA | HOSPITAL | IPF120 | HELMER | 2071461 | 16000
2022-01-31 | D19490 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17935
2022-01-31 | D19491 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17936
2022-01-31 | D19492 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17933
2022-01-31 | D19493 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17934
2022-01-31 | D19494 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 2113 | SECA | SIN SERIE | 17931
2022-01-31 | D19495 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 213 | SECA | SIN SERIE | 17932
2022-01-31 | D19496 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17937
2022-01-31 | D19497 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17938
2022-01-31 | D19498 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17939
2022-01-31 | D19499 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17945
2022-01-31 | D19500 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SIERE | 17946
2022-01-31 | D19501 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17947
2022-01-31 | D19502 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17944
2022-01-31 | D19503 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 213 | SECA | SIN SEIRE | 17949
2022-01-31 | D19504 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 213 | SECA | SIN SERIE | 17950
2022-01-31 | D19505 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | SIN SERIE | 17907
2022-01-31 | D19506 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | SIN SERIE | 17908
2022-01-31 | D19507 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | SIN SERIE | 17909
2022-01-31 | D19508 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | SIN SERIE | 17910
2022-01-31 | D19509 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | 92871 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 017911-017912
2022-01-31 | D19510 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17940
2022-01-31 | D19511 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | 92871 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 017913-017914
2022-01-31 | D19513 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17943
2022-01-31 | D19514 | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | TALLIMETRO MECANICO PORTATIL (213) | HOSPITAL | 213 | SECA | SIN SERIE | 17942
2022-01-31 | D19515 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | 92871 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 17915-17916
2022-01-31 | D19516 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | 92871 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 17917-17918
2022-01-31 | D19517 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | 92871 | WELCH ALLYN | SIN SERIE | 17919-17920
2022-01-31 | D19525 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | 201 | SECA | SIN SERIE | 17941
2022-01-31 | D19526 | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | INFATOMETRO PLEGABLE RANGO 10-100 (417) | HOSPITAL | 417 | SECA | SIN SERIE | 17948
2022-01-31 | D19527 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | 101040 | 17905
2022-01-31 | D19528 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | 101041 | 17906
2022-02-28 | D19531 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VACUSILL 2 HV | HERSILL | 55506-0108 | 18012
2022-02-28 | D19532 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | VACUSILL 2 HV | HERSILL | 56506-0107 | 18013
2022-02-28 | D19535 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | NEW ASKIR 30 | CAMI | 101004 | 18010
2022-02-28 | D19537 | MESA PUENTE GRADUABLE | MESA PUENTE GRADUABLE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18021
2022-02-28 | D19550 | MONITOR F3 | MONITOR F3 | HOSPITAL | F3 | EDAN | 560034-M21900510025 | 17924
2022-02-28 | D19551 | CONGELADOR VERTICAL | CONGELADOR VERTICAL | HOSPITAL | 11 pies | SUPERNORDICO | P-4412 | 18014
2021-02-28 | D19529 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | 60813 | WELCH ALLYN | 00732094250121 | 16787
2022-04-30 | D19569 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18049
2022-04-30 | D19571 | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | HOSPITAL | SS-5015X | SIN MARCA | CAE0005045 | 18140
2022-04-30 | D19572 | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | HOSPITAL | SS-5015X | SIN MARCA | CAE0005044 | 18141
2022-05-31 | D19573 | ELECTROESTIMULADOR PORTATIL NEURODYN II 4 CANALES | ELECTROESTIMULADOR PORTATIL NEURODYN II 4 CANALES | HOSPITAL | 4 canais | 4 CANAIS | 855060016 | 18144
2022-06-30 | D19574 | SIERRA PARA YESOS CAST CUTTER | SIERRA PARA YESOS CAST CUTTER | HOSPITAL | sin modelo | SIN MARCA | SIN SERIE | 18168
2022-06-30 | D19577 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18151
2022-06-30 | D19578 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18152
2022-03-15 | D19553 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14607
2022-03-15 | D19554 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 17968
2022-03-15 | D19555 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16078
2022-03-15 | D19556 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15684
2022-03-15 | D19557 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14893
2022-03-15 | D19558 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14956
2022-03-15 | D19559 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14172
2022-03-15 | D19560 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16928
2022-03-15 | D19561 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 17960
2022-03-15 | D19562 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16932
2022-03-15 | D19563 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14894
2022-03-15 | D19564 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14874
2022-03-15 | D19565 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14169
2022-03-15 | D19566 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14171
2022-08-29 | D19582 | REFRIGERADOR VERTICAL 99Lt SUPERNORDICO | REFRIGERADOR VERTICAL 99Lt SUPERNORDICO | HOSPITAL | SIN MODELO | SUPERNODICO | P4881 | 18219
2022-09-30 | D19587 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | 4221-880 KL | 4221-880 KL | 88042210000017 | 18237
2022-09-30 | D19588 | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18220
2022-09-30 | D19610 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | UMEC 10 | UMEC 10 | KM-25141410 | 18226
2022-09-30 | D19611 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | UMEC 10 | UMEC 10 | KM-25141405 | 18225
2022-10-31 | D19612 | SIERRA CORTA YESO DIMEDA | SIERRA CORTA YESO DIMEDA | HOSPITAL | 500 W | 500 W | 3020010 | 18246
2022-10-31 | D19629 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | HOSPITAL | ML4 LED | ML4 LED | 1107149223 | 18272
2022-10-31 | D19630 | PRECALENTADOR 20LTS LW SCIENTIFIC | PRECALENTADOR 20LTS LW SCIENTIFIC | HOSPITAL | 20 LITROS | 20 LITROS | 00003812 | 18241
2022-11-30 | D19634 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | 310100/30 | 310100/30 | 109248 | 18428
2022-11-30 | D19635 | VENTILADOR VELA COMPREHENSIVE 16532-09 | VENTILADOR VELA COMPREHENSIVE 16532-09 | HOSPITAL | 16532-08 | 16532-08 | CAT06558 | 18333
2022-11-30 | D19636 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL | HOSPITAL | SIN MODELI | 0 | SIN SERIE | 18429
2022-11-30 | D19637 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL | HOSPITAL | SIN MODELO | 0 | SIN SERIE | 18430
2022-11-30 | D19638 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | HOSPITAL | ML 4 LED | ML4 LED | 1107149208 | 18292
2022-12-31 | D19639 | SUCCIONADOR NEW ASPIRET | SUCCIONADOR NEW ASPIRET | HOSPITAL | PENDIENTE | SIN MARCA | PENDIENTE | 18443
2022-12-31 | D19640 | OPTICA VISION FOROBLICUA HOPKINS II 30° | OPTICA VISION FOROBLICUA HOPKINS II 30° | HOSPITAL | PENDUENTE | SIN MARCA | PENDIENTE | ESTERILIZACION
2022-12-31 | D19641 | OPTICA VISION FOROBLICUA HOPKINS II 30° | OPTICA VISION FOROBLICUA HOPKINS II 30° | HOSPITAL | PENDIENTE | SIN MARCA | PENDIENTE | ESTERILIZACION
2022-12-31 | D19644 | FORCETRIAD ENERGY PLATFORM | FORCETRIAD ENERGY PLATFORM | HOSPITAL | PENDIENTE | FRESENIUS | PENDIENTE | 18524
2023-01-31 | D19645 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | MINDRAY | UMEC10 | KN2915305 | 18581
2023-01-31 | D19646 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | MINDRAY | UMEC10 | KN29153014 | 18582
2023-01-31 | D19647 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | MINDRAY | UMEC10 | KN29153057 | 18583
2023-02-28 | D19648 | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | DESFIBRILADOR BIFASICO TEC-5531E | HOSPITAL | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 5356 | 18685
2023-03-31 | D19722 | REGULADOR DE VOLTAJE | REGULADOR DE VOLTAJE | HOSPITAL | COLLECTION MIXER | 2911 | 230812021 | 18811
2023-04-30 | D19723 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | HOSPITAL | RIESTER | 2050 | SIN SERIE | 18805
2023-05-31 | D19724 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18837
2023-05-31 | D19725 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18838
2023-05-31 | D19726 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18839
2023-05-31 | D19727 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18836
2023-05-31 | D19728 | BASCULA ELECTRONICA PARA ORGANOS Y PAÑALES | BASCULA ELECTRONICA PARA ORGANOS Y PAÑALES | HOSPITAL | SECA | 22089 | 885615119 | 18822
2023-05-31 | D19729 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18840
2023-05-31 | D19730 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18841
2023-05-31 | D19731 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18842
2023-05-31 | D19732 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18843
2023-05-31 | D19733 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18844
2023-05-31 | D19734 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18845
2023-05-31 | D19735 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18846
2023-05-31 | D19736 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18847
2023-05-31 | D19737 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | SIN MODELO | SIN SERIE | 18848
2023-05-31 | D19738 | ECOGRAFO DOPPLER SONOSITE SII WAVE | ECOGRAFO DOPPLER SONOSITE SII WAVE | HOSPITAL | SONOSITE | P24550-03 | Q609N4 | 18820
2023-05-31 | D19739 | TRANSDUCTOR SECTORIAL | TRANSDUCTOR SECTORIAL | HOSPITAL | SONOSITE | P24550-03 | Q609N4 | 18858
2023-05-31 | D19740 | TRANSDUCTOR LINEAL | TRANSDUCTOR LINEAL | HOSPITAL | SONOSITE | P24550-03 | Q609N4 | 18859
2023-05-31 | D19741 | CARRO TRANSPORTE STAND V | CARRO TRANSPORTE STAND V | HOSPITAL | SONOSITE | P24550-03 | Q609N4 | 18861
2023-05-31 | D19742 | TRANSDUCTOR CONVEX | TRANSDUCTOR CONVEX | HOSPITAL | SONOSITE | P24550-03 | Q609N4 | 18860
2023-05-31 | D19744 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLED | XLDV35W | 215591 | 18817
2023-05-31 | D19745 | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | LAMPARA CIELITICA DE UN SATELITE | HOSPITAL | XLED | XLDV35W | 215590 | 18818
2023-05-31 | D19746 | LAMPARA QUIRURGICA PIELITICA | LAMPARA QUIRURGICA PIELITICA | HOSPITAL | STERIS | EXLMBWB HEXALUZ | 218895 | 18821
2023-05-31 | D19747 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 732094142907 | 60813 | 18849
2023-06-30 | D19748 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OFTALMOSCOPIO + OTOSCOPIO | HOSPITAL | RIESTER | E-SCOPE | SIN SERIE | 18895-18896
2023-06-30 | D19749 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OFTALMOSCOPIO + OTOSCOPIO | HOSPITAL | RIESTER | E-SCOPE | SIN SERIE | 18893-18894
2023-06-30 | D19750 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OFTALMOSCOPIO + OTOSCOPIO | HOSPITAL | RIESTER | E-SCOPE | SIN SERIE | 18899-18900
2023-06-30 | D19751 | EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS PORTATIL | OFTALMOSCOPIO + OTOSCOPIO | HOSPITAL | RIESTER | E-SCOPE | SIN SERIE | 18897-18898
2023-06-30 | D19752 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18914
2023-06-30 | D19753 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18915
2023-06-30 | D19754 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18916
2023-06-30 | D19755 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18917
2023-06-30 | D19760 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18854
2023-06-30 | D19761 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCAREMED | VRI-W | AM202303303 | 18866
2023-06-30 | D19762 | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | ELECTROBISTURY C/CARRO TRANSPORTE WEM | HOSPITAL | WEM | 06725 | CAE000-6694 | 18790
2023-06-30 | D19763 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18855
2023-06-30 | D19764 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | XYWELD | FMO-115 | F12212 | 18856
2023-06-30 | D19765 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCAREMED | VRI-W | AM202303413 | 18868
2023-06-30 | D19766 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCAREMED | VRI-W | AM202303319 | 18867
2023-06-30 | D19767 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCAREMED | VRI-W | AM202303015 | 18869
2023-06-30 | D19768 | EQUIPO DE TAMIZAJE AUDITIVO | EQUIPO DE TAMIZAJE AUDITIVO | HOSPITAL | NATUS-OTOMETRICS | ARPHA OEA | 20368137002012 | 18865
2023-07-31 | D19769 | BASCULA CON TALLIMETRO 200 KG DIGITAL | BASCULA CON TALLIMETRO 200 KG DIGITAL | HOSPITAL | SECA | 7691321998 | 10000000866906 | 18955
2023-07-31 | D19770 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | CA-MI | 310100-30 | 112067 | 18949
2023-07-31 | D19771 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | CA-MI | 310100-30 | 112035 | 18951
2023-07-31 | D19772 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | SUCCIONADOR (ASPIRADOR) NEW ASKIR 30 | HOSPITAL | CA-MI | 310100-30 | 112034 | 18952
2023-07-31 | D19773 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 60813 | 00732094142907 | 18946
2023-07-31 | D19774 | LAMPARA QUIRURGICA PIELITICA | LAMPARA QUIRURGICA PIELITICA | HOSPITAL | STERIS | EXLMBWB | 22893 | 18931
2023-07-31 | D19775 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARAMED | VR1-W | AM202303317 | 18945
2023-07-31 | D19776 | SOPORTE PARA BRAZO | SOPORTE PARA BRAZO | HOSPITAL | MINDRAY | 0092-30-102634 | G9B2C167768
2023-07-31 | D19777 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCAREMED | VR1-W | AAM202303-415 | 18956
2023-08-31 | D19778 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 60813 | 007320941-42907 | 18995
2023-08-31 | D19779 | FOTOFORO DE DIAGNOSTICO REF 49020 | FOTOFORO DE DIAGNOSTICO REF 49020 | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 49000 | SIN SERIE | 18993
2023-08-31 | D19809 | MAQUINA DE ANESTESIA ATLAN A350 | MAQUINA DE ANESTESIA ATLAN A350 | HOSPITAL | DRAGER | 8621500 | ASSB-0407 | 18984
2023-08-31 | D19810 | MAQUINA DE ANESTESIA ATLAN A350 | MAQUINA DE ANESTESIA ATLAN A350 | HOSPITAL | DRAGER | 8621500 | ASSB-0406 | 18985
2023-08-31 | D19811 | MONITOR DE MULTIPARAMETRO | MONITOR DE MULTIPARAMETRO | HOSPITAL | DRAGER | MS34009 | V6SRC0539 | 18986
2023-08-31 | D19812 | MONITOR DE MULTIPARAMETRO | MONITOR DE MULTIPARAMETRO | HOSPITAL | DRAGER | MS34009 | VCSRC1111 | 18987
2023-08-31 | D19813 | MODULO PROFUNDIDAD ANESTESICA BIS | MODULO PROFUNDIDAD ANESTESICA BIS | HOSPITAL | COVIDIEN | BIS-LOC 2 | V298636 | 18988
2023-08-31 | D19814 | MODULO PROFUNDIDAD ANESTESICA BIS | MODULO PROFUNDIDAD ANESTESICA BIS | HOSPITAL | COVIDIEN | BIS-LOC 2 | V298589 | 18989
2023-08-31 | D19815 | MONITOR NEUROMUSCULAR | MONITOR NEUROMUSCULAR | HOSPITAL | DRAGER | TOF-MU | 2022-17949 | 18990
2023-08-31 | D19816 | MONITOR NEUROMUSCULAR | MONITOR NEUROMUSCULAR | HOSPITAL | DRAGER | TOF-MU | 2022-17848 | 18991
2023-08-31 | D19817 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | 43133 | 18978
2023-08-31 | D19818 | APOYA PIERNAS MESA CIRUGIA MINDRAY | APOYA PIERNAS MESA CIRUGIA MINDRAY | HOSPITAL
2023-08-31 | D19819 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | 43134 | 18974
2023-08-31 | D19820 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | 43130 | 18975
2023-08-31 | D19821 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | HOSPITAL | SIN MARCA | SMH-401 | SIN SERIE | 18962
2023-08-31 | D19822 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | HOSPITAL | SIN MARCA | SMH-401 | SIN SERIE | 18963
2023-08-31 | D19823 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | HOSPITAL | SIN MARCA | SMH-401 | SIN SERIE | 18964
2023-08-31 | D19824 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | HOSPITAL | SIN MARCA | SMH-401 | SIN SERIE | 18965
2023-08-31 | D19825 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | COMPOCOOL CAJA 9024262 | HOSPITAL | SIN MARCA | SMH-401 | SIN SERIE | 18966
2023-08-31 | D19826 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | HOSPITAL | FRESENIUS | SIN MODELO | SIN SERIE | 18967
2023-08-31 | D19827 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | HOSPITAL | FRESENIUS | SIN MODELO | SIN SERIE | 18968
2023-08-31 | D19828 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | HOSPITAL | FRESENIUS | SIN MODELO | SIN SERIE | 18969
2023-08-31 | D19829 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | HOSPITAL | FRESENIUS | SIN MODELO | SIN SERIE | 18970
2023-08-31 | D19830 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | COMPOCOOL PLACA 9024251 | HOSPITAL | FRESENIUS | SIN MODELO | SIN SERIE | 18971
2023-08-31 | D19831 | COMPOCOOL CARRITO 9024271 | COMPOCOOL CARRITO 9024271 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 18973
2023-08-31 | D19832 | COMPOCOOL BARRA DE EMPUJE 9024541 | COMPOCOOL BARRA DE EMPUJE 9024541 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 18972
2023-08-31 | D19833 | MONITOR RM TESLA M3 | MONITOR RM TESLA M3 | HOSPITAL | MLPM | TESLA M3 1800001 | TM3M1630 | 18992
2023-08-31 | D19834 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | 4344681 | 18976
2023-08-31 | D19835 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | 43132 | 18977
2023-09-30 | D19836 | CRY-AC 500 ML | CRY-AC 500 ML | HOSPITAL | BRYMILL | CRY-AC- VER 4 | 9723247 | 19058
2023-10-31 | D19837 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MARCA | SON MODELO | SIN SERIE | 19075
2023-10-31 | D19839 | MONITOR GRADO MEDICO | MONITOR GRADO MEDICO | HOSPITAL | SONY | LMC-2735MD | 8007298 | 19068
2023-10-31 | D19840 | CARRO COMPACTO DE TRABAJO | CARRO COMPACTO DE TRABAJO | HOSPITAL | OLYMPUS | TC-C4 COMPACT | 22316773 | 19069
2023-10-31 | D19841 | FUENTE DE LUZ EVIS EXERA III | FUENTE DE LUZ EVIS EXERA III | HOSPITAL | OLYMPUS | EVIS EXERA | 7307903 | 19072
2023-10-31 | D19842 | VIDEOPROCESADOR DE ALTA EVIS EXERA III | VIDEOPROCESADOR DE ALTA EVIS EXERA III | HOSPITAL | OLYMPUS | EVIS EXERA | 7384911 | 19071
2023-10-31 | D19843 | CABLE CONEXION VIDEOENDOSCOPIO | CABLE CONEXION VIDEOENDOSCOPIO | HOSPITAL | OLYMPUS | MAL-1430 | 7350965 | 19073
2023-10-31 | D19844 | PROBADOR DE FUGAS VIDEOENDOSCOPIO | PROBADOR DE FUGAS VIDEOENDOSCOPIO | HOSPITAL |  |  |  | ACCESORIO
2023-10-31 | D19845 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO | UNIDAD DE MANTENIMIENTO | HOSPITAL | OLYMPUS | MU-1 INPUTIZOV | 7381098 | 19070
2023-10-31 | D19848 | LAMPARA DE XENON 190 | LAMPARA DE XENON 190 | HOSPITAL |  |  |  | ACCESORIO
2023-11-30 | D19849 | MANGO LARINGOSCOPIO | MANGO LARINGOSCOPIO | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 60813 | 73209414907 | 19085
2023-11-30 | D19856 | LAVADORA ULTRASONICA IWECO5 20LT STERIS | LAVADORA ULTRASONICA IWECO5 20LT STERIS | HOSPITAL | STERIS | TWEC05 | 9225919507 | 19087
2023-11-30 | D19857 | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN | HOSPITAL | KEX GERMANY | SIN MODELO | SIN SERIE
2023-11-30 | D19858 | REFRIGERADOR MEDICAMENTOS 130 LT | REFRIGERADOR MEDICAMENTOS 130 LT | HOSPITAL | MELING BIOMEDICAL | YC- 130L | 2307009-11 | 19088
2023-11-30 | D19859 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19086
2023-12-31 | D19860 | BILIRRUBINOMETRO REF MU20105 | BILIRRUBINOMETRO REF MU20105 | HOSPITAL
2023-12-31 | D19861 | SISTEMA DE ALTO FLUJO RESPIRCARE | SISTEMA DE ALTO FLUJO RESPIRCARE | HOSPITAL | RESPICARE | SIN MODELO | 302010003807030230-26877 | 19120
2023-12-31 | D19862 | SISTEMA DE ALTO FLUJO RESPIRCARE | SISTEMA DE ALTO FLUJO RESPIRCARE | HOSPITAL | RESPICARE | SIN MODELO | 302010003231101001-26876 | 19119
2023-12-31 | D19863 | CARRO SISTEMA HIMIFICADOR | CARRO SISTEMA HIMIFICADOR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19121
2023-12-31 | D19864 | CARRO SISTEMA HIMIFICADOR | CARRO SISTEMA HIMIFICADOR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19122
2023-12-31 | D19865 | BILIRRUBINOMETRO REF MU20105 | BILIRRUBINOMETRO REF MU20105 | HOSPITAL
2023-12-31 | D19866 | DESFIBRILADOR BIFASICO NIHON KOHDEN TEC-5631 CON MARCAPASOS | DESFIBRILADOR BIFASICO NIHON KOHDEN TEC-5631 CON MARCAPASOS | HOSPITAL | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 06383 | 19137
2023-12-31 | D19868 | VISTA 120S REF MS32997 | VISTA 120S REF MS32997 | HOSPITAL | DRAGER | MS32997 | S2SRC1201 | 19128
2023-12-31 | D19869 | DOPPLER FETAL | DOPPLER FETAL | HOSPITAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 560054-M23907590092 | 19132
2023-12-31 | D19870 | MONITOR F3 | MONITOR F3 | HOSPITAL | EDAN | F3 | 560034-M23612640004 | 19124
2023-12-31 | D19871 | MONITOR F3 | MONITOR F3 | HOSPITAL | EDAN | F3 | 560034-M23612640041 | 19125
2023-12-31 | D19872 | VISTA 120S REF MS32997 | VISTA 120S REF MS32997 | HOSPITAL | DRAGER | MS32997 | S2SRC1200 | 19127
2023-12-31 | D19873 | VISTA 120S REF MS32997 | VISTA 120S REF MS32997 | HOSPITAL | DRAGER | MS32997 | S2SRC1198 | 19126
2024-01-31 | D19874 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SIN MODELO | SIN SERIE | 19168
2024-01-31 | D19875 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SIN MODELO | SIN SERIE | 19167
2024-02-29 | D19886 | VENTILADOR VELA COMPREHENSIVE 16532-09 | VENTILADOR VELA COMPREHENSIVE 16532-09 | HOSPITAL | VVAIRE | VELA | CAT06688 | 19233
2024-03-31 | D19887 | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | HOSPITAL | SECA | 8741341399 | 10000001274924 | 19427
2024-03-31 | D19888 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SIN MODELO | SIN SERIE | 19471
2024-03-31 | D19889 | BASCULA CON TALLIMETRO 200 KG DIGITAL | BASCULA CON TALLIMETRO 200 KG DIGITAL | HOSPITAL | SECA | 7771721004 | 10000001187681 | 19426
2024-03-31 | D19890 | BALANZA PESA BEBE | BALANZA PESA BEBE | HOSPITAL | SECA | SECA LENA 354 | 8354363220043 | 19428
2024-03-31 | D19984 | DESFIBRILADOR CON MARCAPASO EXTERNO | DESFIBRILADOR CON MARCAPASO EXTERNO | HOSPITAL | NIHON KOHDEN | TEC-5631 | 05892 | 19439
2024-04-30 | D19985 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | MINDRAY | UMEC 10 | KM-3B206061 | 19110
2024-04-30 | D19986 | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | EQUIPOS ORGANOS DE PARED | HOSPITAL | WELCH ALLYN | 77710 | 408282 | 19449
2024-04-30 | D19987 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARED | VR-1-W | AM202310184 | 19107
2024-04-30 | D19988 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARED | VR-1-W | AM202310183 | 19108
2024-04-30 | D19989 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARED | VR-1-W | AM202310117 | 19109
2024-04-30 | D19990 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARED | VR-1-W | AM202310138 | 19111
2024-04-30 | D19991 | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | REGULADOR VACIO 0-760 MMHG CON ACOPLE CHEMETRON | HOSPITAL | AMCARED | VR-1-W | AM202310061 | 19112
2024-04-30 | D19993 | ES GENERATOR 06725 SS501SX | ES GENERATOR 06725 SS501SX | HOSPITAL | WEM | SS501SX | CAE0007696 | 19440
2024-05-31 | D19996 | CAMILLA DE TRANSPORTE MB-16-6 | CAMILLA DE TRANSPORTE MB-16-6 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19461
2024-05-31 | D19997 | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19462
2024-05-31 | D19998 | CAMILLA FIJA | CAMILLA FIJA | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19468
2024-05-31 | D21258 | DOPPLER FETAL | DOPPLER FETAL | HOSPITAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 560054-M23909710019 | 19465
2024-05-31 | D21259 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19101
2024-06-01 | D19994 | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MODELO | 148 | SIN SERIE | 14825
2024-06-01 | D21261 | CAMILLA DE TRANSPORTE | CAMILLA DE TRANSPORTE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 13358
2024-06-01 | D21262 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18823
2024-06-01 | D21263 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15622
2024-06-01 | D21264 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15621
2024-06-01 | D21265 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14145
2024-06-01 | D21266 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SH 109 | KEX GERMANY | SIN SERIE | 15830
2024-06-01 | D21267 | TERMOMETRO | TERMOMETRO | HOSPITAL | RT-803E | KEX GERMANY | SIN SERIE | 16090
2024-06-01 | D21268 | PESA | PESA | HOSPITAL | 522KLWA | HEALTH O METER | 517 | 11049
2024-06-01 | D21269 | TERMOMETRO | TERMOMETRO | HOSPITAL | SH-109 | KEX-GERMANY | SIN SERIE | 17929
2024-06-01 | D21270 | NEGATOSCOPIO | NEGATOSCOPIO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18732
2024-06-01 | D21271 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18030
2024-06-01 | D21272 | CAMILLA FIJA | CAMILLA FIJA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16996
2024-06-01 | D21273 | CAMILLA FIJA | CAMILLA FIJA | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14657
2024-06-01 | D21274 | REGULADOR DE VOLTAGE | REGULADOR DE VOLTAGE | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 11482
2024-06-01 | D21275 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16776
2024-06-01 | D21276 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15998
2024-06-01 | D21277 | TERMOHIGROMETRO | TERMOHIGROMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 2253
2024-06-01 | D21278 | TERMOHIGROMETRO | TERMOHIGROMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16778
2024-06-01 | D21279 | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | ASPIRADOR PORTATIL REF 1630 THOMAS | HOSPITAL | SIN MODELO | THOMAS | 31700010398 | 15773
2024-06-01 | D21280 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 18057
2024-06-01 | D21281 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16777
2024-06-01 | D21282 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 14149
2024-06-01 | D21283 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16780
2024-06-01 | D21284 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16781
2024-06-01 | D21285 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 16782
2024-06-01 | D21286 | GRAMERA | GRAMERA | HOSPITAL | KDS | BBG | SIN SERIE | 8319
2024-06-01 | D21287 | MONITOR PARA RAYOS X | MONITOR PARA RAYOS X | HOSPITAL | 9777880 | SIEMENS | 8004 | 266
2024-06-01 | D21288 | CONSOLA GRABADOR | CONSOLA GRABADOR | HOSPITAL | SIN MODELO | SMITH&NEPHEW | 660HD | 12975
2024-06-01 | D21289 | RESETOSCOPIO BIPOLAR | RESETOSCOPIO BIPOLAR | HOSPITAL | SIN MODELO | MAXIUM | ME40210703189009 | 15443
2024-06-01 | D21290 | BISTURI ELECTRICO DE CORTE/RADIOFRECUENCIA | BISTURI ELECTRICO DE CORTE/RADIOFRECUENCIA | HOSPITAL | SIN MODELO | ELLMAN SURGITRON | 9120003529 | 7119
2024-06-01 | D21291 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | SH-109 | SIN MARCA | SIN SERIE | 18143
2024-06-01 | D21292 | SUCCIONADOR | SUCCIONADOR | HOSPITAL | SIN MODELO | SIN MARCA | SIN SERIE | 15776
2024-06-01 | D21293 | TERMOHIGOMETRO | TERMOHIGOMETRO | HOSPITAL | HTC-2 | CLOCK / HUMIDITY | SIN SERIE | 15957
2024-06-01 | D21294 | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | HOSPITAL | #N/A | #N/A | #N/A | 10552
2024-06-01 | D21295 | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | TERMOHIGOMETRO DIGITAL | HOSPITAL | #N/A | #N/A | #N/A | 16785
2024-06-30 | D21296 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | UMEC 10 | MINDRAY | KN-3C206941 | 19475
2024-06-30 | D21297 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | UMEC 10 | MINDRAY | KN-3C206921 | 19474
2024-06-30 | D21298 | DESFIBRILADOR CON MARCAPASO EXTERNO | DESFIBRILADOR CON MARCAPASO EXTERNO | HOSPITAL | TEC-5631 | NIHON KOHDEN | 06910 | 19472
2024-06-30 | D21300 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MODELO | KEX GERMANY | SIN SERIE | 19534
2024-06-30 | D21301 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MODELO | KEX GERMANY | SIN SERIE | 19535
2024-06-30 | D21302 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MODELO | KEX GERMANY | SIN SERIE | 19536
2024-06-30 | D21303 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | HOSPITAL | heine |  |  | 19537
2024-07-30 | D21304 | RINOFIBROLARINGOSCOPIO | RINOFIBROLARINGOSCOPIO | HOSPITAL | STORZ | 111101 RP2 | 2859918 | 19570
2024-07-30 | D21305 | TRANSDUCTOR SECTORIAL | TRANSDUCTOR SECTORIAL | HOSPITAL | SONOSITE | P24087-22 | 05HTHZ | 19568
2024-07-30 | D21306 | TRANSDUCTOR LINEAL | TRANSDUCTOR LINEAL | HOSPITAL | SONOSITE | P22916-20 | 05J83Q | 19567
2024-07-30 | D21307 | ECOGRAFO ZX | ECOGRAFO ZX | HOSPITAL | SONOSITE | P32000-20 | 05JFQQ | 19566
2024-07-30 | D21308 | CARRO TRANS. TRIPLE CONECTOR | CARRO TRANS. TRIPLE CONECTOR | HOSPITAL | SONOSITE | P32001-20 | 05H26F | 19569
2024-07-30 | D21309 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | TA-20051 | 19573
2024-07-30 | D21311 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | MINDRAY | UMEC 10 | KN-43215567 | 19577
2024-07-30 | D21312 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | FOTOFORO HEINE ML4 J-008.31.413 | HOSPITAL | HEINE |  |  | 19578
2024-08-30 | D21324 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH-109 | TA-20728 | 19586
2024-09-30 | D21453 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL | HOSPITAL | WELCH ALLYN | SET Y GAD | 200404022337 | 19611
2024-09-30 | D21454 | TENSIOMETRO MANUAL | TENSIOMETRO MANUAL | HOSPITAL | WELCH ALLYN | SET Y GAD | 201026121818 | 19612
2024-09-30 | D21455 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | SECA | SECA 856 | 8856270220998 | 19598
2024-09-30 | D21456 | BASCULA DIGITAL DE PISO | BASCULA DIGITAL DE PISO | HOSPITAL | SECA | 8741341399 | 10000001340557 | 19599
2024-10-01 | D21462 | ANALIZADOR INMUNOHEMATOLOGIA | ANALIZADOR INMUNOHEMATOLOGIA | COMODATO | BIORAD | IH500 | 400116 | COMODATO
2024-10-01 | D21463 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702196 | COMODATO
2024-10-01 | D21464 | EQUIPO DE OSMOSIS ARCHITECT | EQUIPO DE OSMOSIS ARCHITECT | COMODATO | ABBOTT | I2000SR | 426 | COMODATO
2024-10-01 | D21465 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702141 | COMODATO
2024-10-01 | D21466 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702207 | COMODATO
2024-10-01 | D21467 | BALANZA DE PRECISION | BALANZA DE PRECISION | COMODATO | MINEBEA LATE | SIGNUM1 | 37466307 | COMODATO
2024-10-01 | D21468 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702198 | COMODATO
2024-10-01 | D21469 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702197 | COMODATO
2024-10-01 | D21470 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS | sin modelo | 21609897 | COMODATO
2024-10-01 | D21471 | NEUMOINSUFLADOR | NEUMOINSUFLADOR | COMODATO | TEKNO | 754-1511 | MF1243205 | COMODATO
2024-10-01 | D21472 | PIPETA | PIPETA | COMODATO | DIAMED | ID PIPETOR FP-6 | E19204571 | COMODATO
2024-10-01 | D21473 | COMPRESOR | COMPRESOR | COMODATO | SIL AIR | 8ME05TA72 | 899448 | COMODATO
2024-10-01 | D21474 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21723820 | COMODATO
2024-10-01 | D21475 | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA | COMODATO | DIAMED | 12SII | 2005080 | COMODATO
2024-10-01 | D21476 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21458954 | COMODATO
2024-10-01 | D21477 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22718841 | COMODATO
2024-10-01 | D21478 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383211 | COMODATO
2024-10-01 | D21479 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23254568 | COMODATO
2024-10-01 | D21480 | CONSOLA DE CAMARA | CONSOLA DE CAMARA | COMODATO | OLYMPUS | OTV-S190 | 7907657 | COMODATO
2024-10-01 | D21481 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21721896 | COMODATO
2024-10-01 | D21482 | BOMBA DE IRRIGACIÓN | BOMBA DE IRRIGACIÓN | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 7211010 | ZN16039 | COMODATO
2024-10-01 | D21483 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23439516 | COMODATO
2024-10-01 | D21484 | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA | COMODATO | DIAMED | 12SII | 1003147 | COMODATO
2024-10-01 | D21485 | DISPENSADOR DILUYENTE | DISPENSADOR DILUYENTE | COMODATO | DIAMED | 9614 | 721105626 | COMODATO
2024-10-01 | D21486 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21722832 | COMODATO
2024-10-01 | D21487 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EQUIPO DE ALTO FLUJO | COMODATO | VAPOTHERM | HIGH FLOW | PF00029781 | COMODATO
2024-10-01 | D21488 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383213 | COMODATO
2024-10-01 | D21489 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382810 | COMODATO
2024-10-01 | D21490 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EQUIPO DE ALTO FLUJO | COMODATO | VAPOTHERM | HIGH FLOW | PF00029791 | COMODATO
2024-10-01 | D21491 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EQUIPO DE ALTO FLUJO | COMODATO | VAPOTHERM | HIGH FLOW | PF00029800 | COMODATO
2024-10-01 | D21492 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383218 | COMODATO
2024-10-01 | D21493 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EQUIPO DE ALTO FLUJO | COMODATO | VAPOTHERM | HIGH FLOW | PF00030226 | COMODATO
2024-10-01 | D21494 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EQUIPO DE ALTO FLUJO | COMODATO | VAPOTHERM |  | PF00030220 | COMODATO
2024-10-01 | D21495 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383207 | COMODATO
2024-10-01 | D21496 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | STRYKER | 1488HD | 16H506674 | COMODATO
2024-10-01 | D21497 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | STRYKER | 1588610122 | 22A566124 | COMODATO
2024-10-01 | D21498 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382794 | COMODATO
2024-10-01 | D21499 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72200561 | AAR72206 | COMODATO
2024-10-01 | D21500 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383184 | COMODATO
2024-10-01 | D21501 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23439521 | COMODATO
2024-10-01 | D21502 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22323847 | COMODATO
2024-10-01 | D21503 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21723828 | COMODATO
2024-10-01 | D21504 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | STRYKER | 1588610122 | 22A566154 | COMODATO
2024-10-01 | D21505 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72200561 | AAR72305 | COMODATO
2024-10-01 | D21506 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23254554 | COMODATO
2024-10-01 | D21507 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72200561 | AAR69389 | COMODATO
2024-10-01 | D21508 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22718838 | COMODATO
2024-10-01 | D21509 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72200561 | AAR69270 | COMODATO
2024-10-01 | D21510 | CABEZAL DE CAMARA | CABEZAL DE CAMARA | COMODATO | OLYMPUS | CH-S190-XZ-E | 7920315 | COMODATO
2024-10-01 | D21511 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23439541 | COMODATO
2024-10-01 | D21512 | CALENTADOR DE MANTAS | CALENTADOR DE MANTAS | COMODATO | CINCINNATI SUB ZERO | WARM AIR 135 | 15313510601 | COMODATO
2024-10-01 | D21513 | CALENTADOR DE MANTAS | CALENTADOR DE MANTAS | COMODATO | CINCINNATI SUB ZERO | WARM AIR 135 | 15313510602 | COMODATO
2024-10-01 | D21514 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382790 | COMODATO
2024-10-01 | D21515 | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | COMODATO | STRYKER | 240-099-001 | 150325AB013 | COMODATO
2024-10-01 | D21516 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383201 | COMODATO
2024-10-01 | D21517 | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | COMODATO | STRYKER | 240-099-001 | 181119AB011 | COMODATO
2024-10-01 | D21518 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 23439581 | COMODATO
2024-10-01 | D21519 | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | CARRO DE TRANSPORTE TORRE | COMODATO | SMITH&NEPHEW | MODELO | SIN SERIE | COMODATO
2024-10-01 | D21520 | CONECTOR ESTERIL TSCDII | CONECTOR ESTERIL TSCDII | COMODATO | TERUMO | T-SCDII | 1801007 | COMODATO
2024-10-01 | D21521 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22719870 | COMODATO
2024-10-01 | D21522 | FUENTE DE LUZ | FUENTE DE LUZ | COMODATO | STRYKER | 220210000 | 16C005574 | COMODATO
2024-10-01 | D21523 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21630030 | COMODATO
2024-10-01 | D21524 | FUENTE DE LUZ | FUENTE DE LUZ | COMODATO | STRYKER | 220220000 | 22J516684 | COMODATO
2024-10-01 | D21525 | FUENTE DE LUZ | FUENTE DE LUZ | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72200568 | BBR8614 | COMODATO
2024-10-01 | D21526 | BOMBA DE INFIUSION | BOMBA DE INFIUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 21723819 | COMODATO
2024-10-01 | D21527 | FUENTE DE LUZ | FUENTE DE LUZ | COMODATO | OLYMPUS | CLV-S190 | 7927639 | COMODATO
2024-10-01 | D21528 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22711640 | COMODATO
2024-10-01 | D21529 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-1592-21228 | COMODATO
2024-10-01 | D21530 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0408-23037 | COMODATO
2024-10-01 | D21531 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22323060 | COMODATO
2024-10-01 | D21533 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0911-22117 | COMODATO
2024-10-01 | D21534 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22383202 | COMODATO
2024-10-01 | D21535 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0901-22117 | COMODATO
2024-10-01 | D21536 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0893-22117 | COMODATO
2024-10-01 | D21537 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0162-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21538 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0142-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21539 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382795 | COMODATO
2024-10-01 | D21540 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0141-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21541 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0140-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21542 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382801 | COMODATO
2024-10-01 | D21543 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0139-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21544 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382806 | COMODATO
2024-10-01 | D21545 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-1327-23046 | COMODATO
2024-10-01 | D21546 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0138-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21547 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | FRESENIUS |  | 22382839 | COMODATO
2024-10-01 | D21548 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0137-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21549 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0044-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21550 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0043-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21552 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0009-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21553 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 196-0002-22312 | COMODATO
2024-10-01 | D21554 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0572-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21555 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0570-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21556 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0557-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21557 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0544-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21558 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54976 | 194-0542-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21559 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0540-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21560 | GLUCOMETRO | GLUCOMETRO | COMODATO | NOVA BIOMEDICAL | 54796 | 194-0535-22321 | COMODATO
2024-10-01 | D21561 | INCUBADORA DE LECTURA RAPIDA | INCUBADORA DE LECTURA RAPIDA | COMODATO | 3M | 490 | 114186 | COMODATO
2024-10-01 | D21562 | INCUBADOR 37SI | INCUBADOR 37SI | COMODATO | BIORAD | DIAMED | 1004414 | COMODATO
2024-10-01 | D21563 | MONITOR PANTALLA TORRE OLYMPUS | MONITOR PANTALLA TORRE OLYMPUS | COMODATO | SONY | LMD-X2705MD | 3004132 | COMODATO
2024-10-01 | D21564 | MONITOR PANTALLA TORRE SMITH | MONITOR PANTALLA TORRE SMITH | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 72204860 | 3000787 | COMODATO
2024-10-01 | D21565 | MONITOR PANTALLA TORRE STRYKER | MONITOR PANTALLA TORRE STRYKER | COMODATO | STRYKER | 240031020 | VPD266A0477 | COMODATO
2024-10-01 | D21566 | MONITOR PANTALLA TORRE STRYKER | MONITOR PANTALLA TORRE STRYKER | COMODATO | STRYKER | 240031020 | VPD261I0230 | COMODATO
2024-10-01 | D21567 | MOTOR DE ALTA REVOLUCIÓN | MOTOR DE ALTA REVOLUCIÓN | COMODATO | STRYKER | PI DRIVE | 2025200809 | COMODATO
2024-10-01 | D21568 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417887 | COMODATO
2024-10-01 | D21569 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421799 | COMODATO
2024-10-01 | D21571 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421865 | COMODATO
2024-10-01 | D21572 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421766 | COMODATO
2024-10-01 | D21573 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421846 | COMODATO
2024-10-01 | D21574 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419321 | COMODATO
2024-10-01 | D21575 | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | COMODATO | MEDTRONIC MIDAS | EC300/EM200 | NTC60563 | COMODATO
2024-10-01 | D21576 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437686 | COMODATO
2024-10-01 | D21577 | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | COMODATO | MEDTRONIC MIDAS | EC300/EM200 | NTC60557 | COMODATO
2024-10-01 | D21578 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419360 | COMODATO
2024-10-01 | D21579 | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | MOTOR ELÉCTRICOS IPC | COMODATO | MEDTRONIC MIDAS | MEDTRONIC MIDAS | NTC62546 | COMODATO
2024-10-01 | D21580 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41416919 | COMODATO
2024-10-01 | D21581 | NEUMOINSUFLADOR | NEUMOINSUFLADOR | COMODATO | STRYKER | 620040610 | 1511CE0354 | COMODATO
2024-10-01 | D21582 | NEUMOINSUFLADOR | NEUMOINSUFLADOR | COMODATO | STRYKER | 620040610 | 2202CE0928 | COMODATO
2024-10-01 | D21583 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438667 | COMODATO
2024-10-01 | D21584 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438783 | COMODATO
2024-10-01 | D21585 | NEUMOINSUFLADOR | NEUMOINSUFLADOR | COMODATO | OLYMPUS | UHI-4 | 7944707 | COMODATO
2024-10-01 | D21586 | NEUMOINSUFLADOR | NEUMOINSUFLADOR | COMODATO | COVIDIEN | F104 | 109CE0445/F104 | COMODATO
2024-10-01 | D21587 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438599 | COMODATO
2024-10-01 | D21588 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417914 | COMODATO
2024-10-01 | D21589 | INCUBADOR 37SI | INCUBADOR 37SI | COMODATO | DIAMED | ID-Incubator 37 S I | 2004705 | COMODATO
2024-10-01 | D21590 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438773 | COMODATO
2024-10-01 | D21591 | INCUBADOR DE PLAQUETAS | INCUBADOR DE PLAQUETAS | COMODATO | HELMER | PC900I | 2060921 | COMODATO
2024-10-01 | D21592 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439232 | COMODATO
2024-10-01 | D21593 | QUANTUM ARTHROCARE | QUANTUM ARTHROCARE | COMODATO | SMITH&NEPHEW | 28168RF1200 | QR0Q000CP6 | COMODATO
2024-10-01 | D21595 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419280 | COMODATO
2024-10-01 | D21596 | LECTOR DE TARJETAS | LECTOR DE TARJETAS | COMODATO | BIORAD | BANJO- BIORAD | 2466 | COMODATO
2024-10-01 | D21597 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421839 | COMODATO
2024-10-01 | D21598 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417893 | COMODATO
2024-10-01 | D21599 | SELLADOR DE TUBULADORES | SELLADOR DE TUBULADORES | COMODATO | TERUMO | T-SEALII | 201512522 | COMODATO
2024-10-01 | D21600 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41402638 | COMODATO
2024-10-01 | D21601 | SELLADORA ROTATIVA | SELLADORA ROTATIVA | COMODATO | HAWO | HD-650D HAWO | 510330 | COMODATO
2024-10-01 | D21602 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421866 | COMODATO
2024-10-01 | D21603 | SELLADOR DE TUBULADORES | SELLADOR DE TUBULADORES | COMODATO | TERUMO | T-SEALII | 201512484 | COMODATO
2024-10-01 | D21604 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439055 | COMODATO
2024-10-01 | D21605 | SEPARADOR DE COMPONENTES | SEPARADOR DE COMPONENTES | COMODATO | TERUMO | 2ME+TACE2 | 200705431 | COMODATO
2024-10-01 | D21606 | SEPARADOR DE COMPONENTES | SEPARADOR DE COMPONENTES | COMODATO | TERUMO | 2ME+TACE2 | 200704410 | COMODATO
2024-10-01 | D21607 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417875 | COMODATO
2024-10-01 | D21608 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438159 | COMODATO
2024-10-01 | D21609 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | HAMILTON MEDICAL | G5 | 5166 | COMODATO
2024-10-01 | D21610 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417813 | COMODATO
2024-10-01 | D21611 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419348 | COMODATO
2024-10-01 | D21612 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS34155 | COMODATO
2024-10-01 | D21613 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS36885 | COMODATO
2024-10-01 | D21614 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421773 | COMODATO
2024-10-01 | D21615 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419338 | COMODATO
2024-10-01 | D21616 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS36964 | COMODATO
2024-10-01 | D21617 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS37096 | COMODATO
2024-10-01 | D21619 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS36991 | COMODATO
2024-10-01 | D21620 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439298 | COMODATO
2024-10-01 | D21621 | VENTILADOR MECÁNICO | VENTILADOR MECÁNICO | COMODATO | AEONMED | VG-70 AEONMED | XZZS37097 | COMODATO
2024-10-01 | D21622 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437605 | COMODATO
2024-10-01 | D21623 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702196 | COMODATO
2024-10-01 | D21624 | BALANZA DE PRECISION | BALANZA DE PRECISION | COMODATO | MINEBEA LATE | SIGNUM 1 | 37466307 | COMODATO
2024-10-01 | D21625 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421817 | COMODATO
2024-10-01 | D21626 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437744 | COMODATO
2024-10-01 | D21627 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702197 | COMODATO
2024-10-01 | D21628 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439144 | COMODATO
2024-10-01 | D21629 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | 201702198 | 201702198 | COMODATO
2024-10-01 | D21630 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437863 | COMODATO
2024-10-01 | D21631 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702141 | COMODATO
2024-10-01 | D21632 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41401929 | COMODATO
2024-10-01 | D21633 | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | BALANZA PARA DONACION DE SANGR | COMODATO | TERUMO | T-RACII | 201702207 | COMODATO
2024-10-01 | D21634 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417880 | COMODATO
2024-10-01 | D21635 | INCUBADOR DE PLAQUETAS | INCUBADOR DE PLAQUETAS | COMODATO | HELMER | PC900I | 2060921 | COMODATO
2024-10-01 | D21636 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21436465 | COMODATO
2024-10-01 | D21637 | 25 | 25 | COMODATO | HELMER | PF48i | 2061129 | COMODATO
2024-10-01 | D21638 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41418508 | COMODATO
2024-10-01 | D21639 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421831 | COMODATO
2024-10-01 | D21640 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21435704 | COMODATO
2024-10-01 | D21641 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417829 | COMODATO
2024-10-01 | D21642 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438523 | COMODATO
2024-10-01 | D21643 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437714 | COMODATO
2024-10-01 | D21644 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438563 | COMODATO
2024-10-01 | D21645 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417865 | COMODATO
2024-10-01 | D21646 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417906 | COMODATO
2024-10-01 | D21647 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417871 | COMODATO
2024-10-01 | D21648 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437645 | COMODATO
2024-10-01 | D21649 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419358 | COMODATO
2024-10-01 | D21650 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417841 | COMODATO
2024-10-01 | D21651 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437402 | COMODATO
2024-10-01 | D21652 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438416 | COMODATO
2024-10-01 | D21653 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419319 | COMODATO
2024-10-01 | D21654 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419285 | COMODATO
2024-10-01 | D21655 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437383 | COMODATO
2024-10-01 | D21656 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439212 | COMODATO
2024-10-01 | D21657 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419334 | COMODATO
2024-10-01 | D21658 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438401 | COMODATO
2024-10-01 | D21659 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417846 | COMODATO
2024-10-01 | D21660 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41402689 | COMODATO
2024-10-01 | D21662 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421825 | COMODATO
2024-10-01 | D21663 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421842 | COMODATO
2024-10-01 | D21664 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438022 | COMODATO
2024-10-01 | D21665 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438711 | COMODATO
2024-10-01 | D21666 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419324 | COMODATO
2024-10-01 | D21667 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421808 | COMODATO
2024-10-01 | D21668 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41405461 | COMODATO
2024-10-01 | D21669 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419355 | COMODATO
2024-10-01 | D21670 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437954 | COMODATO
2024-10-01 | D21671 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421820 | COMODATO
2024-10-01 | D21672 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438231 | COMODATO
2024-10-01 | D21673 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421772 | COMODATO
2024-10-01 | D21674 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421658 | COMODATO
2024-10-01 | D21675 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41401571 | COMODATO
2024-10-01 | D21676 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437491 | COMODATO
2024-10-01 | D21677 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419340 | COMODATO
2024-10-01 | D21678 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417932 | COMODATO
2024-10-01 | D21679 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438544 | COMODATO
2024-10-01 | D21680 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439416 | COMODATO
2024-10-01 | D21681 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421756 | COMODATO
2024-10-01 | D21682 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417799 | COMODATO
2024-10-01 | D21683 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439563 | COMODATO
2024-10-01 | D21684 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438403 | COMODATO
2024-10-01 | D21685 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417793 | COMODATO
2024-10-01 | D21686 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417929 | COMODATO
2024-10-01 | D21687 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437855 | COMODATO
2024-10-01 | D21688 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421777 | COMODATO
2024-10-01 | D21689 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421703 | COMODATO
2024-10-01 | D21690 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419272 | COMODATO
2024-10-01 | D21691 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41405750 | COMODATO
2024-10-01 | D21692 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417824 | COMODATO
2024-10-01 | D21693 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421852 | COMODATO
2024-10-01 | D21694 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421833 | COMODATO
2024-10-01 | D21695 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439162 | COMODATO
2024-10-01 | D21696 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417806 | COMODATO
2024-10-01 | D21697 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439220 | COMODATO
2024-10-01 | D21698 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421776 | COMODATO
2024-10-01 | D21699 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41405452 | COMODATO
2024-10-01 | D21700 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421821 | COMODATO
2024-10-01 | D21701 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421832 | COMODATO
2024-10-01 | D21702 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 4142791 | COMODATO
2024-10-01 | D21703 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41408708 | COMODATO
2024-10-01 | D21705 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438285 | COMODATO
2024-10-01 | D21706 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41402640 | COMODATO
2024-10-01 | D21707 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41402567 | COMODATO
2024-10-01 | D21708 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41404430 | COMODATO
2024-10-01 | D21709 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 900098476 | COMODATO
2024-10-01 | D21710 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437204 | COMODATO
2024-10-01 | D21711 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419322 | COMODATO
2024-10-01 | D21712 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417848 | COMODATO
2024-10-01 | D21713 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419327 | COMODATO
2024-10-01 | D21714 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437793 | COMODATO
2024-10-01 | D21715 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421863 | COMODATO
2024-10-01 | D21716 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438417 | COMODATO
2024-10-01 | D21717 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421667 | COMODATO
2024-10-01 | D21718 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439713 | COMODATO
2024-10-01 | D21719 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417815 | COMODATO
2024-10-01 | D21720 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417894 | COMODATO
2024-10-01 | D21721 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41418552 | COMODATO
2024-10-01 | D21722 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417853 | COMODATO
2024-10-01 | D21723 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417822 | COMODATO
2024-10-01 | D21724 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41404958 | COMODATO
2024-10-01 | D21725 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21438374 | COMODATO
2024-10-01 | D21726 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41416923 | COMODATO
2024-10-01 | D21727 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417876 | COMODATO
2024-10-01 | D21728 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421827 | COMODATO
2024-10-01 | D21729 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421856 | COMODATO
2024-10-01 | D21730 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417882 | COMODATO
2024-10-01 | D21731 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419273 | COMODATO
2024-10-01 | D21732 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41404921 | COMODATO
2024-10-01 | D21733 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437615 | COMODATO
2024-10-01 | D21734 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437187 | COMODATO
2024-10-01 | D21735 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439172 | COMODATO
2024-10-01 | D21736 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437539 | COMODATO
2024-10-01 | D21737 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421782 | COMODATO
2024-10-01 | D21738 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41419326 | COMODATO
2024-10-01 | D21739 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41401877 | COMODATO
2024-10-01 | D21740 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417903 | COMODATO
2024-10-01 | D21741 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21439205 | COMODATO
2024-10-01 | D21742 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437788 | COMODATO
2024-10-01 | D21743 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417834 | COMODATO
2024-10-01 | D21744 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421659 | COMODATO
2024-10-01 | D21745 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421830 | COMODATO
2024-10-01 | D21746 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417921 | COMODATO
2024-10-01 | D21747 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41421771 | COMODATO
2024-10-01 | D21748 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41418481 | COMODATO
2024-10-01 | D21749 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437606 | COMODATO
2024-10-01 | D21750 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437262 | COMODATO
2024-10-01 | D21751 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 21437262 | COMODATO
2024-10-01 | D21618 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41407631 | COMODATO
2024-10-01 | D21570 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION | COMODATO | HOSPIRA | PLUM 360 | 41417919 | COMODATO
2024-10-31 | D21752 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19683
2024-10-31 | D21753 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19684
2024-10-31 | D21754 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19690
2024-10-31 | D21755 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19691
2024-10-31 | D21756 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19680
2024-10-31 | D21757 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19681
2024-10-31 | D21758 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19682
2024-10-31 | D21759 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19685
2024-10-31 | D21760 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19686
2024-10-31 | D21761 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19687
2024-10-31 | D21762 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19688
2024-10-31 | D21763 | MARTILLO DE REFLEJOS | MARTILLO DE REFLEJOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIAL | 19689
2024-10-31 | D21764 | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | REGULADOR DE VACIO CON ACOPLE | HOSPITAL | AMCARAMED | VR-1-W | AM2024030-37 | 19629
2024-10-31 | D21767 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19678
2024-10-31 | D21768 | CINTA METRICA MECANICA 201 | CINTA METRICA MECANICA 201 | HOSPITAL | SECA | seca 201 | 2011717009 | 19679
2024-10-31 | D21769 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH 109 | SIN SERIAL | 19640
2024-10-31 | D21770 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | KEX GERMANY | SH 109 | SIN SERIAL | 19639
2024-11-30 | D21771 | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | BALANZA DIGITAL CON PANTALLA INDICADORA | HOSPITAL | SECA | 8741341399 | 10000001507968 | 19703
2024-11-30 | D21772 | TENSIOMETRO DE PARED | TENSIOMETRO DE PARED | HOSPITAL | HILLROM | HILLROM | 230428164800 | 19753
2024-11-30 | D21773 | OXIMETRO DE PULSO MD300C21 | OXIMETRO DE PULSO MD300C21 | HOSPITAL |  |  |  | 19785
2024-12-31 | D21775 | BALANZA PESA PAÑALES | BALANZA PESA PAÑALES | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19809
2024-12-31 | D21776 | BALANZA PESA BEBE | BALANZA PESA BEBE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19806
2024-12-31 | D21777 | INFANTOMETRO | INFANTOMETRO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19807
2024-12-31 | D21778 | INFANTOMETRO | INFANTOMETRO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19808
2024-12-31 | D21779 | TUBO BINOCULAR RECTO | TUBO BINOCULAR RECTO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21780 | MICROSCOPIO OPMI PICO ESTATIVO S100 | MICROSCOPIO OPMI PICO ESTATIVO S100 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21781 | OCULARES | OCULARES | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21782 | OCULARES | OCULARES | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21783 | ACOPLE K120 | ACOPLE K120 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21784 | LENTE 250 MM CON MICROENFOQUE | LENTE 250 MM CON MICROENFOQUE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19594
2024-12-31 | D21785 | MICROSCOPIO QUIRURGICO KINEVO 900 ESTATIVO CON FUNCIONES ROBOTICAS | MICROSCOPIO QUIRURGICO KINEVO 900 ESTATIVO CON FUNCIONES ROBOTICAS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21786 | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21787 | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21788 | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | TUBO BINOCULAR INCLINABLE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21789 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21790 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21791 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21792 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21793 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21794 | OCULAR | OCULAR | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21795 | TUBO DE COOBSERVACION | TUBO DE COOBSERVACION | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21796 | MODULO FLUORESCENCIA YELLOW 560 | MODULO FLUORESCENCIA YELLOW 560 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21797 | TARGET FLUORESCENCIA YELLOW 560 | TARGET FLUORESCENCIA YELLOW 560 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21798 | PAQ. CAMARA Y VIDEORECORDING INTEGRADOS | PAQ. CAMARA Y VIDEORECORDING INTEGRADOS | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21799 | MONITOR INTEGRADO 24´´ CON BRAZO EXTENSIBLE | MONITOR INTEGRADO 24´´ CON BRAZO EXTENSIBLE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21800 | MONITOR INTEGRADO 24´´ CON BRAZO EXTENSIBLE | MONITOR INTEGRADO 24´´ CON BRAZO EXTENSIBLE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21801 | DICOM | DICOM | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21802 | MODULO DE ILUMINACION XENON 300 W | MODULO DE ILUMINACION XENON 300 W | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19593
2024-12-31 | D21804 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | MESA CIRUGIA HYBASE6100 | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19791
2024-12-31 | D21805 | PIERNERA GINECOLOGICA CON SOPORTE MINDRAY | PIERNERA GINECOLOGICA CON SOPORTE MINDRAY | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19792
2024-12-31 | D21806 | CUBETA DE DESAGUE PARA GINECOLOGIA MINDRAY | CUBETA DE DESAGUE PARA GINECOLOGIA MINDRAY | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19793
2024-12-31 | D21807 | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19588
2024-12-31 | D21808 | SISTEMA OPERATIVO CONSOLA | SISTEMA OPERATIVO CONSOLA | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19830
2024-12-31 | D21809 | RESONADOR UMR 580 MAGNETO | RESONADOR UMR 580 MAGNETO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19826
2024-12-31 | D21810 | GRADIENTES 33MT CON SLEW RATE | GRADIENTES 33MT CON SLEW RATE | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19826
2024-12-31 | D21811 | MESA Y GABINETE PARA CONSOLA | MESA Y GABINETE PARA CONSOLA | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19829
2024-12-31 | D21812 | MESA PACIENTE MAX 200 KG | MESA PACIENTE MAX 200 KG | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19832
2024-12-31 | D21813 | ANTENAS RF | ANTENAS RF | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19826
2024-12-31 | D21814 | ESTACION DE TRABAJO RESONANCIA | ESTACION DE TRABAJO RESONANCIA | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19831
2024-12-31 | D21815 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19589
2024-12-31 | D21816 | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19813
2024-12-31 | D21817 | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19591
2024-12-31 | D21818 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19811
2024-12-31 | D21819 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19812
2024-12-31 | D21820 | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19825
2024-12-31 | D21821 | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19833
2024-12-31 | D21822 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19824
2024-12-31 | D21823 | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN NEVERA CERTFICADO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19334
2024-12-31 | D21824 | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | TERMOMETRO INFRAROJO -32°A 380°C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19335
2024-12-31 | D21825 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | TERMOHIGROMETRO DIGITAL | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | 19337
2025-01-31 | D21826 | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO SENCILLO CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE
2025-01-31 | D21827 | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | FLUJOMETRO DOBLE CON ACOPLE CHEMETRO | HOSPITAL | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE
2025-01-31 | D21828 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | Mindray | umec -10 | kn43215545 | 19828
2025-01-31 | D21829 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINFRAY UMEC 10 | HOSPITAL | Mindray | umec -10 | kn43215670 | 19827

## Correctivo menor
BDG-BASTA-00007156 | 3770 | 2014-10-30 | 2019-10-02 11:00:00 | 2019-10-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de indicador de peso de la báscula que se bloqueaba | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 1 | 1798.4583 | 0.3336% | 299.7431 | 0.3336% | 18.14% | 70.41% | #N/A
BMO-TRMOH-00014894 | 3074.5 | 2014-10-30 | 2020-03-25 10:30:00 | 2020-02-25 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión del termohigrometro, se ajusta batería y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | 2 | 696.5 | 1973.4375 | 0.1013% | 986.7188 | 0.1013% | 5.9% | 30.57% | #N/A
BAN-LARIN-00000768 | 3770.5833 | 2014-10-30 | 2021-05-21 07:15:00 | 2021-05-21 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza revisión general del equipo, se evidencia socket sucio y desajustado, se realiza el ajuste necesario y pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Laringoscopio | 768 | N/A | 3 | 0.41667 | 2395.3021 | 0.1252% | 798.434 | 0.1252% | 7.239% | 36.29% | #N/A
BMO-TRMOH-00014607 | 1011.6667 | 2014-10-30 | 2022-05-20 09:30:00 | 2022-05-20 08:00:00 | 18/05/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/06/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de carcasa de termohigrómetro, se realiza pruebas y equipo queda funcionando correctamente, se realiza instalación del termohigrómetro y se entrega al servicio en buenas condiciones. se recomienda al personal el cuidado de estos equipos. | Correctivo menor | Termometro Digital | 14607 | N/A | 3 | 1.5 | 2759.3958 | 0.1087% | 919.7986 | 0.1087% | 6.315% | 32.39% | #N/A
OTP-CAMIL-00007665 | 970.7083 | 2014-10-30 | 2022-06-30 08:00:00 | 2022-06-30 07:00:00 | 28/06/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/07/2022-Senior - Se realiza la Verificación de funcionamiento, encontrando baranda con seguros desajustados , se procede a realizar el ajuste mécanico pertinente, pruebas de funcionamiento OK. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | 3 | 1 | 2800.3333 | 0.1071% | 933.4444 | 0.1071% | 6.226% | 32% | #N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 935.5736 | 2014-10-30 | 2022-08-04 14:00:00 | 2022-08-04 10:14:00 | 01/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/08/2022-Senior - Se realiza inspección de la cama encontrando la baranda sin tornilleria de ajsute, se procede con la instalación de tornillos nuevos. Se realizan pruebas y funciona ok. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 271 | N/A | 2 | 3.7667 | 2835.5833 | 0.07053% | 1417.7917 | 0.07053% | 4.144% | 22.42% | #N/A
BDG-TENAT-00012861 | 931.3625 | 2014-10-30 | 2022-08-09 09:25:00 | 2022-08-08 15:18:00 | 07/08/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/08/2022-Biomedico1 - Se retira tensiometro el cual se encuentra roto servicio informa que el equipo fu entragado roto, 09/08/2022-Biomedico1 - Se realiza ajuste de tensiometro con pegamento se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se recomienda al servicio tener precaucion a la hora de manejar los equipos biomedicos | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | 4 | 18.1167 | 2840.3924 | 0.1408% | 710.0981 | 0.1408% | 8.102% | 39.77% | #N/A
BFE-FOTOF-00016943 | 903.7042 | 2014-10-30 | 2022-09-05 09:00:00 | 2022-09-05 07:06:00 | 03/09/2022-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/10/2022-Senior - Se realiza ajuste de soporte ya que se encontró fracturado. OBS. El equipo ya previamente había sido reparado | Correctivo menor | Fotoforo | 16943 | N/A | 2 | 1.9 | 2867.375 | 0.06975% | 1433.6875 | 0.06975% | 4.099% | 22.21% | #N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 721.6181 | 2014-10-30 | 2023-03-06 09:40:00 | 2023-03-06 09:10:00 | 14/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/03/2023-Senior - Se retira camilla, para realizar ajuste de baranda | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | 5 | 0.5 | 3049.4028 | 0.164% | 609.8806 | 0.164% | 9.37% | 44.58% | #N/A
BDG-TERMO-00014954 | 738.6694 | 2014-10-30 | 2023-02-17 08:05:00 | 2023-02-17 07:56:00 | 15/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/02/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de termómetro y se deja nuevamente en la sala 1 | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14954 | N/A | 1 | 0.15 | 3032.3368 | 0.03298% | 3032.3368 | 0.03298% | 1.959% | 11.19% | #N/A
BDG-BASME-00007880 | 735.375 | 2014-10-30 | 2023-02-20 15:45:00 | 2023-02-20 15:00:00 | 20/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 22/02/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de bascula con masas patron y se evidencia desajuste en mediciones,se retira y se reporta por garantía | correctivo menor | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | 4 | 0.75 | 3035.6562 | 0.1318% | 758.9141 | 0.1318% | 7.602% | 37.77% | #N/A
BDG-TERMO-00014955 | 704.4993 | 2014-10-30 | 2023-03-23 12:05:00 | 2023-03-23 12:01:00 | 22/03/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/03/2023-Biomedico1 - Re realiza inspección de termohigometro sala de cirugía se realiza ajuste de sonda de temperatura equipo funciona correctamente | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14955 | N/A | 1 | 0.066667 | 3066.5035 | 0.03261% | 3066.5035 | 0.03261% | 1.938% | 11.08% | #N/A
BDG-BASTA-00005941 | 458.4167 | 2014-10-30 | 2023-11-24 16:00:00 | 2023-11-24 14:00:00 | 23/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 05/12/2023-Senior - Se realiza ajuste en tallímetro, reforzando los remache que sostiene la estructura | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | 5 | 2 | 3312.6667 | 0.1509% | 662.5333 | 0.1509% | 8.658% | 41.92% | #N/A
BDG-EQUIO-00018895 | 329.616 | 2014-10-30 | 2024-04-01 09:39:00 | 2024-04-01 09:13:00 | 26/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste se cono se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | 2 | 0.43333 | 3441.4021 | 0.05812% | 1720.701 | 0.05812% | 3.427% | 18.88% | 400000
BDG-EQUIO-00014198 | 145.659 | 2014-10-30 | 2024-10-02 08:35:00 | 2024-10-02 08:11:00 | 19/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/10/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de equipo de organos a la pared ya que se encontró en riesgo de caer al piso se ajusta se realizan pruebas de funcionamiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 14198 | N/A | 1 | 0.4 | 3625.3576 | 0.02758% | 3625.3576 | 0.02758% | 1.641% | 9.453% | #N/A
BDG-EQUIO-00018895 | 147.6264 | 2014-10-30 | 2024-09-30 09:55:00 | 2024-09-30 08:58:00 | 25/09/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/09/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cabezal de otoscopio ya que al hacer el anclaje con el mango no enciende se ajusta se realizan pruebas equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 18895/18896 | N/A | 2 | 0.95 | 3623.4132 | 0.0552% | 1811.7066 | 0.0552% | 3.258% | 18.02% | 400000
BFE-LAMAU-00000237 | 1538.375 | 2014-10-30 | 2020-12-09 15:20:00 | 2020-12-09 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional de lámpara cuello de cisne, se encuentra cable suelto, se realiza ajuste del mismo y pruebas funcionales satisfactorias. | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | 2 | 0.33333 | 2232.6389 | 0.08958% | 1116.3194 | 0.08958% | 5.233% | 27.57% | 600000
BDG-TENAT-00012865 | 174.6861 | 2014-10-30 | 2024-09-03 11:33:00 | 2024-09-03 07:32:00 | 21/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 03/09/2024-Biomedico1 - Se realiza pegado de base de tensiómetro ya que se encontró roto se deja secar por un tiepo prolongado se realiza ajuste y adecuacion de tensiómetro se realiza entrga al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | 4 | 4.0167 | 3596.4812 | 0.1112% | 899.1203 | 0.1112% | 6.455% | 32.99% | #N/A
BAN-LARIN-00015725 | 1418.5625 | 2014-10-30 | 2021-04-08 10:55:00 | 2021-04-08 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia socket con suciedad y desajustado. &#x0D; Se realiza limpieza y ajuste de bombilla, equipo operativo en el servicio. | Correctivo menor | Laringoscopio | 15725 | N/A | 2 | 0.41667 | 2352.4549 | 0.08502% | 1176.2274 | 0.08502% | 4.973% | 26.37% | #N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 1411.6458 | 2014-10-30 | 2021-04-15 08:50 | 2021-04-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de cable de fotóforo ya que presentaba interferencia. &#x0D; se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Fotoforo | 15060 | N/A | 3 | 0.33333 | 2359.3681 | 0.1272% | 786.456 | 0.1272% | 7.345% | 36.73% | #N/A
BFE-FOTOF-00018993 | 24.3681 | 2014-10-30 | 2025-01-31 15:30:00 | 2025-01-31 15:10:00 | 08/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación del adaptador de carga del equipo se evidencia que el cargador se encuentra en falla se instala un cargador de backup se realizan pruebas de funcionamiento equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Fotoforo | 18993 | N/A | 1 | 0.33333 | 3746.6458 | 0.02669% | 3746.6458 | 0.02669% | 1.589% | 9.161% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1957.4167 | 2014-10-30 | 2019-10-17 15:00:00 | 2019-10-17 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza inspección física inicial, verificación de encendido, puesta en marcha en modos de trabajo, inclinación y velocidad, limpieza general externa de display,labels de acción, chasis del equipo, se realiza lubricación de la banda y verificación de voltaje. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 1 | 1813.625 | 0.4411% | 226.7031 | 0.4411% | 23.25% | 79.57% | #N/A
BDG-BASTA-00007156 | 1972.6458 | 2014-10-30 | 2019-10-02 08:30:00 | 2019-10-02 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 16143&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Indicador de báscula presenta falla y no funciona.&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:Se realiza ajuste de indicador de peso de la báscula que se bloqueaba | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 0 | 1798.4583 | 0.3336% | 299.7431 | 0.3336% | 18.14% | 69.91% | #N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 1967.4583 | 2014-10-30 | 2019-10-07 13:30:00 | 2019-10-07 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de termohigrometro, se ajusta y se realiza limpieza general. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | 3 | 0.5 | 1803.5625 | 0.1663% | 601.1875 | 0.1663% | 9.498% | 45.05% | #N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 1965.6458 | 2014-10-30 | 2019-10-09 09:00:00 | 2019-10-09 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de remohigrometro el cuál está funcionando correctamente, se realiza ajuste de temperatura programada en la nevera. Equipo funcional. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | 3 | 0.5 | 1805.375 | 0.1662% | 601.7917 | 0.1662% | 9.489% | 45.02% | #N/A
BMO-TRMOH-00014157 | 1944.4792 | 2014-10-30 | 2019-10-30 13:00:00 | 2019-10-30 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - El termohrigrometro evidencia daño en el display por caída, se encuentra una parte de la pantalla rota, se repara y equipo queda funcional. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | 2 | 0.5 | 1826.5417 | 0.1095% | 913.2708 | 0.1095% | 6.359% | 32.58% | #N/A
BMO-TRMOH-00014157 | 1967.6667 | 2014-10-30 | 2019-10-07 08:30:00 | 2019-10-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de termohigrometro se realizan pruebas, equipo patrón: 4.3°C; Equipo: 4.3°C. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14157 | N/A | 2 | 0.5 | 1803.3542 | 0.1109% | 901.6771 | 0.1109% | 6.438% | 32.92% | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | 1930.5729 | 2014-10-30 | 2019-11-14 07:00:00 | 2019-11-13 10:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de interruptor de encendido por daño. Equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15249 | N/A | 3 | 20.75 | 1841.2917 | 0.1629% | 613.7639 | 0.1629% | 9.313% | 44.38% | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | 1917.6667 | 2014-10-30 | 2019-11-26 08:45:00 | 2019-11-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de interruptor de encendido por daño. Equipo se realizan pruebas y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15250 | N/A | 4 | 0.75 | 1853.3646 | 0.2158% | 463.3411 | 0.2158% | 12.15% | 54.02% | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | 1917.5 | 2014-10-30 | 2019-11-26 12:45:00 | 2019-11-26 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de banda y lubricación de partes moviles. Equipo funcionando correctamente. | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15250 | N/A | 4 | 0.75 | 1853.5312 | 0.2158% | 463.3828 | 0.2158% | 12.15% | 54.02% | #N/A
BDG-TENAT-00012859 | 1928.625 | 2014-10-30 | 2019-11-15 10:00:00 | 2019-11-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de microscopio el cuál se encontraba opaco. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | 4 | 1 | 1842.4167 | 0.2171% | 460.6042 | 0.2171% | 12.21% | 54.23% | #N/A
BQX-SICOR-00007836 | 1804.5417 | 2014-10-30 | 2020-03-18 11:45:00 | 2020-03-18 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de la sierra, presentaba daño en switch interruptor, se corrige y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | 3 | 0.75 | 1966.4896 | 0.1526% | 655.4965 | 0.1526% | 8.747% | 42.26% | #N/A
BAN-LARIN-00013553 | 1788.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-03 08:30:00 | 2020-04-03 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de laringoscopio, limpieza y ajuste de resorte de contacto. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Laringoscopio | 13553 | N/A | 1 | 0.5 | 1982.3542 | 0.05045% | 1982.3542 | 0.05045% | 2.981% | 16.61% | #N/A
BFE-CARTR-00000000 | 1789.6667 | 2013-10-31 | 2020-04-02 16:00:00 | 2020-04-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del carro donde se evidencia que se rompió una rueda, se retiro de la torre al taller de ingeniería para reparación.&#x0D; &#x0D; Se realiza ajuste de rueda, se ajusta rueda en la torre, adicionalmente se ajusta soporte del cilindro, se realiza lubricación y se realiza ajuste de soportes de la base. Carro de transporte queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Carro de Trasporte (Torre Artroscopia) |  | N/A | 1 | 8 | 2345.6667 | 0.04263% | 2345.6667 | 0.04263% | 2.525% | 14.23% | #N/A
BAN-LARIN-00013668 | 1768.7083 | 2014-10-30 | 2020-04-23 07:30:00 | 2020-04-23 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica laringoscopio, se hace limpieza de socket y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Laringoscopio | 13668 | N/A | 3 | 0.5 | 2002.3125 | 0.1498% | 667.4375 | 0.1498% | 8.597% | 41.69% | #N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 1748.6667 | 2014-10-30 | 2020-05-13 08:30:00 | 2020-05-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión Eequipo, Se realiza el ajuste y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | 5 | 0.5 | 2022.3542 | 0.2472% | 404.4708 | 0.2472% | 13.79% | 58.94% | #N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 1743.5 | 2014-10-30 | 2020-05-18 12:20:00 | 2020-05-18 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de fotóforo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Fotoforo | 15060 | N/A | 3 | 0.33333 | 2027.5139 | 0.148% | 675.838 | 0.148% | 8.495% | 41.3% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1706.4792 | 2014-10-30 | 2020-06-24 12:40:00 | 2020-06-24 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza, ajuste del equipo y adicionalmente se capacita al servicio acerca del manejo del equipo. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.16667 | 2064.5278 | 0.4359% | 229.392 | 0.4359% | 23.02% | 79.18% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 1699.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-01 08:20:00 | 2020-07-01 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de rueda del selector de posiciones de luz. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 0.33333 | 2071.3472 | 0.2897% | 345.2245 | 0.2897% | 15.95% | 64.75% | #N/A
BAN-LARIN-00013668 | 1691.7083 | 2014-10-30 | 2020-07-09 07:30:00 | 2020-07-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de laringoscopio ya que no encendía. Equipo se prueba y queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Laringoscopio | 13668 | N/A | 3 | 0.5 | 2079.3125 | 0.1443% | 693.1042 | 0.1443% | 8.293% | 40.51% | #N/A
BDG-TENAT-00012867 | 1693.3576 | 2014-10-30 | 2020-07-07 15:45:00 | 2020-07-07 15:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de tensiómetro funcionando y en correcto estado | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | 4 | 0.33333 | 2077.6562 | 0.1925% | 519.4141 | 0.1925% | 10.91% | 50% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1641.4167 | 2014-10-30 | 2020-08-28 14:50:00 | 2020-08-28 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad | Correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 0.83333 | 2129.6181 | 0.3287% | 304.2312 | 0.3287% | 17.9% | 69.37% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1824.3194 | 2014-10-30 | 2020-02-27 16:40:00 | 2020-02-27 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general, verificación física y funcional. &#x0D; Equipo funcional. | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 0.33333 | 1946.6944 | 0.411% | 243.3368 | 0.411% | 21.85% | 77.22% | #N/A
BFE-FOTOF-00015060 | 1608.5833 | 2014-10-30 | 2020-09-30 10:38:00 | 2020-09-30 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo se evidencia roto&#x0D; se realiza revisión de equipo encontrando daño en el brazo lo cual ocasiono exposición de cables se ajusta parte rota se verifica adaptador de AC equipo funcional. | Correctivo menor | Fotoforo | 15060 | N/A | 3 | 0.63333 | 2162.4431 | 0.1387% | 720.8144 | 0.1387% | 7.987% | 39.31% | #N/A
BDG-BASTA-00005941 | 1417.7292 | 2014-10-30 | 2021-04-09 06:58:00 | 2021-04-09 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia resorte interno desajustado. &#x0D; Se realiza ajuste interno y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | 5 | 0.46667 | 2353.2903 | 0.2125% | 470.6581 | 0.2125% | 11.97% | 53.46% | #N/A
OTP-CAMIL-00008925 | 1714.5417 | 2014-10-30 | 2020-06-16 12:00:00 | 2020-06-16 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación, fabricación de puntas de anclaje de baranda derecha, se realiza instalación, ajuste y lubricación de baranda derecha, pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | 2 | 1 | 2056.5 | 0.09725% | 1028.25 | 0.09725% | 5.668% | 29.54% | #N/A
OTP-CAMIL-00007665 | 1397.6042 | 2014-10-30 | 2021-04-29 11:30:00 | 2021-04-29 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación de fondo protector y pintura general en estructura metálica de plataforma superior y base, reparación de seguro de barandas, ajuste y graduación hidráulicos cabecero y tremdelemburg, instalación de tornillería nueva en estructura instalación de bisagras nuevas en cabecero, limpieza y desmanchado de ruedas, limpieza y desmanchado de caucho protector de impacto cabecero y piecero.&#x0D; &#x0D; Equipo se entrega en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | 3 | 2 | 2373.4792 | 0.1264% | 791.1597 | 0.1264% | 7.303% | 36.56% | #N/A
BFT-BANTR-00015249 | 1581.3611 | 2014-10-30 | 2020-10-27 16:50:00 | 2020-10-27 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15249 | N/A | 3 | 1.5 | 2189.7014 | 0.137% | 729.9005 | 0.137% | 7.892% | 38.93% | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | 1581.3611 | 2014-10-30 | 2020-10-27 16:50:00 | 2020-10-27 15:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15250 | N/A | 4 | 1.5 | 2189.7014 | 0.1827% | 547.4253 | 0.1827% | 10.38% | 48.19% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1581.3194 | 2014-10-30 | 2020-10-27 16:40:00 | 2020-10-27 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 0.33333 | 2189.6944 | 0.3653% | 273.7118 | 0.3653% | 19.68% | 73.16% | #N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 1578.625 | 2014-10-30 | 2020-10-30 09:40:00 | 2020-10-30 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | 3 | 0.66667 | 2192.4028 | 0.1368% | 730.8009 | 0.1368% | 7.882% | 38.9% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 1582.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-26 09:00:00 | 2020-10-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 1 | 2188.375 | 0.2742% | 364.7292 | 0.2742% | 15.17% | 62.73% | #N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 1585.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-23 09:00:00 | 2020-10-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | 4 | 1 | 2185.375 | 0.183% | 546.3438 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 1578.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-30 09:00:00 | 2020-10-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | 5 | 1 | 2192.375 | 0.2281% | 438.475 | 0.2281% | 12.79% | 56% | #N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 1582.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-26 09:00:00 | 2020-10-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | 5 | 1 | 2188.375 | 0.2285% | 437.675 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1585.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-23 09:00:00 | 2020-10-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 1 | 2185.375 | 0.4118% | 242.8194 | 0.4118% | 21.89% | 77.29% | #N/A
BDG-TENAT-00012859 | 1585.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-23 09:00:00 | 2020-10-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | 4 | 1 | 2185.375 | 0.183% | 546.3438 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENAT-00012861 | 1587.625 | 2014-10-30 | 2020-10-21 10:00:00 | 2020-10-21 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | 4 | 1 | 2183.4167 | 0.1832% | 545.8542 | 0.1832% | 10.41% | 48.29% | #N/A
BDG-TENAT-00012862 | 1588.625 | 2014-10-30 | 2020-10-20 10:00:00 | 2020-10-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | 4 | 1 | 2182.4167 | 0.1833% | 545.6042 | 0.1833% | 10.41% | 48.31% | #N/A
BDG-TENAT-00012863 | 1588.625 | 2014-10-30 | 2020-10-20 10:00:00 | 2020-10-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | 4 | 1 | 2182.4167 | 0.1833% | 545.6042 | 0.1833% | 10.41% | 48.31% | #N/A
BDG-TENAT-00012864 | 1588.625 | 2014-10-30 | 2020-10-20 10:00:00 | 2020-10-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | 4 | 1 | 2182.4167 | 0.1833% | 545.6042 | 0.1833% | 10.41% | 48.31% | #N/A
BDG-TENAT-00012865 | 1578.625 | 2014-10-30 | 2020-10-30 10:00:00 | 2020-10-30 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | 4 | 1 | 2192.4167 | 0.1824% | 548.1042 | 0.1824% | 10.37% | 48.15% | #N/A
BDG-TENAT-00012866 | 1588.625 | 2014-10-30 | 2020-10-20 10:00:00 | 2020-10-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | 4 | 1 | 2182.4167 | 0.1833% | 545.6042 | 0.1833% | 10.41% | 48.31% | #N/A
BDG-TENAT-00012867 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | 4 | 1 | 2188.2917 | 0.1828% | 547.0729 | 0.1828% | 10.39% | 48.21% | #N/A
BDG-TENPA-00006743 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | 4 | 1 | 2185.2917 | 0.183% | 546.3229 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENPA-00006744 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | 3 | 1 | 2185.2917 | 0.1373% | 728.4306 | 0.1373% | 7.907% | 38.99% | #N/A
BDG-TENPA-00006745 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | 5 | 1 | 2189.2917 | 0.2284% | 437.8583 | 0.2284% | 12.81% | 56.05% | #N/A
BDG-TENPA-00006746 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | 4 | 1 | 2185.2917 | 0.183% | 546.3229 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENPA-00006747 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | 4 | 1 | 2188.2917 | 0.1828% | 547.0729 | 0.1828% | 10.39% | 48.21% | #N/A
BDG-TENPA-00006749 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | 4 | 1 | 2185.2917 | 0.183% | 546.3229 | 0.183% | 10.4% | 48.26% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 1 | 2185.2917 | 0.2746% | 364.2153 | 0.2746% | 15.19% | 62.78% | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | 5 | 1 | 2188.2917 | 0.2285% | 437.6583 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 1 | 2185.2917 | 0.2746% | 364.2153 | 0.2746% | 15.19% | 62.78% | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | 1582.75 | 2014-10-30 | 2020-10-26 07:00:00 | 2020-10-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | 5 | 1 | 2188.2917 | 0.2285% | 437.6583 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-TENSI-00014224 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro | 14224 | N/A | 5 | 1 | 2185.2917 | 0.2288% | 437.0583 | 0.2288% | 12.83% | 56.12% | #N/A
BDG-TENSI-00015257 | 1581.75 | 2014-10-30 | 2020-10-27 07:00:00 | 2020-10-27 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | 4 | 1 | 2189.2917 | 0.1827% | 547.3229 | 0.1827% | 10.38% | 48.2% | #N/A
BDG-EQUIO-00015553 | 1581.5972 | 2014-10-30 | 2020-10-27 10:00:00 | 2020-10-27 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | 3 | 0.33333 | 2189.4167 | 0.137% | 729.8056 | 0.137% | 7.892% | 38.94% | #N/A
BDG-EQUIO-00015283 | 1581.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-27 11:40:00 | 2020-10-27 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | 2 | 0.66667 | 2189.4861 | 0.09135% | 1094.7431 | 0.09135% | 5.333% | 28.02% | #N/A
BDG-EQUIO-00015284 | 1581.6667 | 2014-10-30 | 2020-10-27 08:30:00 | 2020-10-27 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | 2 | 0.5 | 2189.3542 | 0.09135% | 1094.6771 | 0.09135% | 5.334% | 28.03% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1832.5417 | 2014-10-30 | 2020-02-19 12:00:00 | 2020-02-19 11:00:00 |  | Correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 1 | 1938.5 | 0.3611% | 276.9286 | 0.3611% | 19.48% | 72.75% | #N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 1265.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-08 11:30:00 | 2021-09-08 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de mango de otoscopio ya que tenia los cables pelados se recubre con cinta fundente. Equipo ok | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | 5 | 0.5 | 2505.4792 | 0.1996% | 501.0958 | 0.1996% | 11.28% | 51.25% | #N/A
BAN-LARIN-00000768 | 1265.6806 | 2014-10-30 | 2021-09-08 08:00:00 | 2021-09-08 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y ajuste de socket de laringoscopio el cual no enciende, se deja sin novedad | Correctivo menor | Laringoscopio | 768 | N/A | 3 | 0.33333 | 2505.3333 | 0.1197% | 835.1111 | 0.1197% | 6.933% | 35.02% | #N/A
BDG-BASTA-00005941 | 1559.4028 | 2014-10-30 | 2020-11-18 15:10:00 | 2020-11-18 14:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | 5 | 0.83333 | 2211.6319 | 0.2261% | 442.3264 | 0.2261% | 12.68% | 55.69% | #N/A
BDG-BASTA-00006111 | 1559.6111 | 2014-10-30 | 2020-11-18 10:10:00 | 2020-11-18 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | 3 | 0.83333 | 2211.4236 | 0.1357% | 737.1412 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | 600000
BDG-BASTA-00006143 | 1559.4861 | 2014-10-30 | 2020-11-18 13:10:00 | 2020-11-18 12:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | 3 | 0.83333 | 2211.5486 | 0.1357% | 737.1829 | 0.1357% | 7.817% | 38.64% | #N/A
BDG-BASTA-00007156 | 1559.5694 | 2014-10-30 | 2020-11-18 11:10:00 | 2020-11-18 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 0.83333 | 1798.3542 | 0.3336% | 299.7257 | 0.3336% | 18.14% | 69.91% | #N/A
BDG-BASTA-00001066 | 1565.75 | 2014-10-30 | 2020-11-12 06:30:00 | 2020-11-12 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | 3 | 0.5 | 2205.2708 | 0.136% | 735.0903 | 0.136% | 7.838% | 38.72% | #N/A
BDG-BASME-00005924 | 1567.6562 | 2014-10-30 | 2020-11-10 09:10:00 | 2020-11-10 08:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | 2 | 0.91667 | 2203.3819 | 0.09077% | 1101.691 | 0.09077% | 5.301% | 27.88% | #N/A
BDG-BASME-00012811 | 1567.5 | 2014-10-30 | 2020-11-10 12:38:00 | 2020-11-10 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | 3 | 0.63333 | 2203.5264 | 0.1361% | 734.5088 | 0.1361% | 7.844% | 38.74% | #N/A
BDG-GRAME-00008319 | 1564.375 | 2014-10-30 | 2020-11-13 15:35:00 | 2020-11-13 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Gramera | 8319 | N/A | 4 | 0.58333 | 2206.6493 | 0.1813% | 551.6623 | 0.1813% | 10.31% | 47.93% | #N/A
BFE-LAMAU-00005914 | 1566.5 | 2014-10-30 | 2020-11-11 12:30:00 | 2020-11-11 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | 2 | 0.5 | 2204.5208 | 0.09072% | 1102.2604 | 0.09072% | 5.298% | 27.86% | #N/A
BFE-LAMAU-00008078 | 1554.5 | 2014-10-30 | 2020-11-23 12:30:00 | 2020-11-23 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | 3 | 0.5 | 2216.5208 | 0.1353% | 738.8403 | 0.1353% | 7.8% | 38.57% | #N/A
BDG-BASTA-00014094 | 1565.4167 | 2014-10-30 | 2020-11-12 14:35:00 | 2020-11-12 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | 3 | 0.58333 | 2205.6076 | 0.136% | 735.2025 | 0.136% | 7.837% | 38.72% | #N/A
BDG-BASME-00007880 | 1565.625 | 2014-10-30 | 2020-11-12 09:35:00 | 2020-11-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | 4 | 0.58333 | 2205.3993 | 0.1814% | 551.3498 | 0.1814% | 10.31% | 47.95% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 1203.5833 | 2014-10-30 | 2021-11-09 10:20:00 | 2021-11-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de tensiómetro el cual tenia fuga en la pera, se entrega sin novedad. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 0.33333 | 2567.4306 | 0.2337% | 427.9051 | 0.2337% | 13.08% | 56.89% | #N/A
BMO-TRMOH-00009050 | 1175.6042 | 2014-10-30 | 2021-12-07 09:50:00 | 2021-12-07 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de sonda de temperatura de termo higrómetro se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente&#x0D; | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 9050 | N/A | 1 | 0.33333 | 2595.4097 | 0.03853% | 2595.4097 | 0.03853% | 2.285% | 12.95% | #N/A
BDG-BASME-00005924 | 1483.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-02 10:20:00 | 2021-02-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - El equipo se somete a pruebas de metrología por parte de Celsius, en donde se evidencia un desajuste considerable de la bascula, se realiza el proceso de ajuste y se entrega nuevamente a pruebas de metrología y el resultado sigue siendo negativo en donde la bascula no es apta para su uso.&#x0D; El equipo no da respuesta satisfactorias a pruebas finales de funcionamiento .&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 5924 | N/A | 2 | 0.33333 | 2287.4306 | 0.08743% | 1143.7153 | 0.08743% | 5.111% | 27% | #N/A
BFE-FOTOF-00015810 | 1565.4167 | 2014-10-30 | 2020-11-12 14:20:00 | 2020-11-12 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de fotósforo roto del servicio de consulta externa para realizar revisión. | Correctivo menor | Fotoforo | 15810 | N/A | 1 | 0.33333 | 2205.5972 | 0.04534% | 2205.5972 | 0.04534% | 2.684% | 15.06% | #N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 1452.7083 | 2014-10-30 | 2021-03-05 07:30:00 | 2021-03-05 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación y ajuste de plataforma, nivelación, reparación de seguro de baranda izquierda. Ajuste de resortes, limpieza y ajuste de ruedas, lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento ok.&#x0D; Se recomienda no exponer equipo a la intemperie para evitar oxidación y deterioro en estructura.&#x0D; | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | 3 | 0.5 | 2318.3125 | 0.1294% | 772.7708 | 0.1294% | 7.471% | 37.24% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1455.5694 | 2014-10-30 | 2021-03-02 10:40:00 | 2021-03-02 10:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencian partes sueltas en el cabezal debido a un golpe.&#x0D; Se realiza ajuste de piezas y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.33333 | 2315.4444 | 0.3887% | 257.2716 | 0.3887% | 20.8% | 75.32% | #N/A
BAN-LARIN-00013919 | 1823.6667 | 2014-10-30 | 2020-02-28 08:30:00 | 2020-02-28 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza de hoja de laringo y se realiza prueba con mango. Equipo funcional. | Correctivo menor | Laringoscopio | 13919 | N/A | 2 | 0.5 | 1947.3542 | 0.1027% | 973.6771 | 0.1027% | 5.976% | 30.91% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 1771.625 | 2014-10-30 | 2020-04-20 09:30:00 | 2020-04-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 0.5 | 1999.3958 | 0.3001% | 333.2326 | 0.3001% | 16.48% | 66.05% | #N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 1771.5417 | 2014-10-30 | 2020-04-20 12:00:00 | 2020-04-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | 4 | 1 | 1999.5 | 0.2001% | 499.875 | 0.2001% | 11.31% | 51.33% | #N/A
BDG-EQUIO-00005986 | 1771.6875 | 2014-10-30 | 2020-04-20 08:00:00 | 2020-04-20 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 5986/10127 | N/A | 1 | 0.5 | 1999.3333 | 0.05002% | 1999.3333 | 0.05002% | 2.956% | 16.48% | #N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 1771.6458 | 2014-10-30 | 2020-04-20 09:00:00 | 2020-04-20 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. &#x0D; | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | 5 | 0.5 | 1999.375 | 0.2501% | 399.875 | 0.2501% | 13.93% | 59.35% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1771.5417 | 2014-10-30 | 2020-04-20 12:00:00 | 2020-04-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 1 | 1999.5 | 0.4501% | 222.1667 | 0.4501% | 23.67% | 80.22% | #N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 1418.625 | 2014-10-30 | 2021-04-08 10:30:00 | 2021-04-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, instalación de rueda con freno nueva (Se reemplaza rueda que presentaba daño en eje a causa de golpe), reparación de tendido cabecero instalación de pasador en bisagra.&#x0D; Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste y lubricación de piezas móviles. Prueba de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación &#x0D; | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | 4 | 1.5 | 2352.4375 | 0.17% | 588.1094 | 0.17% | 9.699% | 45.78% | #N/A
OTP-CAMIL-00001384 | 1418.5625 | 2014-10-30 | 2021-04-08 12:00:00 | 2021-04-08 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación de estado físico y funcional OK, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de cabecero y barandas, lubricación de partes móviles. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | 2 | 1.5 | 2352.5 | 0.08502% | 1176.25 | 0.08502% | 4.973% | 26.37% | #N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 1418.5 | 2014-10-30 | 2021-04-08 13:30:00 | 2021-04-08 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación de estado físico y funciona, reparación y ajuste de sistema de accionamiento de hidráulico de cabecero, ajuste de recorrido de activación. limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de barandas y canastillas laterales, lubricación de partes móviles.&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación &#x0D; | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | 2 | 1.5 | 2352.5625 | 0.08501% | 1176.2812 | 0.08501% | 4.973% | 26.36% | #N/A
OTP-CAMIL-00014831 | 1418.4375 | 2014-10-30 | 2021-04-08 15:00:00 | 2021-04-08 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de la estructura metálica, limpieza de ruedas, plataformas y barandas, ajuste de mecanismo de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de freno, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14831 | N/A | 1 | 1.5 | 2352.625 | 0.04251% | 2352.625 | 0.04251% | 2.518% | 14.19% | #N/A
OTP-CAMIL-00009658 | 1418.375 | 2014-10-30 | 2021-04-08 16:30:00 | 2021-04-08 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, ajuste de sistema de accionamiento de hidráulico de cabecero. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de barandas y canastillas laterales, lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias.&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9658 | N/A | 1 | 1.5 | 2352.6875 | 0.0425% | 2352.6875 | 0.0425% | 2.518% | 14.19% | #N/A
OTP-CAMIL-00001229 | 1417.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-09 09:30:00 | 2021-04-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional OK, se realiza limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de cabecero y barandas, lubricación de partes móviles. Prueba de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1229 | N/A | 1 | 1.5 | 2353.3958 | 0.04249% | 2353.3958 | 0.04249% | 2.517% | 14.18% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 1417.6042 | 2014-10-30 | 2021-04-09 11:00:00 | 2021-04-09 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, se realiza instalación de bisagras nuevas en cabecero ajuste de sistema accionamiento hidráulico cabecero. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de barandas y canastillas laterales, lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 1.5 | 2353.4583 | 0.2549% | 392.2431 | 0.2549% | 14.18% | 60.06% | #N/A
OTP-CAMIL-00009654 | 1417.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-09 12:30:00 | 2021-04-09 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional,ajuste de sistema accionamiento hidráulico cabecero. Limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de barandas y canastillas laterales, lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | 2 | 1.5 | 2353.5208 | 0.08498% | 1176.7604 | 0.08498% | 4.971% | 26.36% | #N/A
OTP-CAMIL-00014771 | 1413.3958 | 2014-10-30 | 2021-04-13 16:00:00 | 2021-04-13 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación estado físico y funcional, se realiza fabricación de varilla de accionamiento de cabecero la cual se encontraba rota y ausente. limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas, plataformas plásticas y barandas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, graduación de freno y lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles&#x0D; Pruebas generales satisfactorias. Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | 2 | 1.5 | 2357.6667 | 0.08483% | 1178.8333 | 0.08483% | 4.962% | 26.32% | #N/A
OTP-CAMIL-00014835 | 1411.6458 | 2014-10-30 | 2021-04-15 10:00:00 | 2021-04-15 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - verificación de estado físico y funcional del equipo, se realiza instalación de rueda con freno nueva, fabricación de varilla en u para graduación de cabecero, fabricación de platina niveladora de altura de cabecero, se realiza limpieza general y desmanchado de estructura metaliza, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste de cabeceros y barandas, lubricación de partes móviles. Retoques de pintura en partes oxidadas, Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14835 | N/A | 1 | 1.5 | 2359.4167 | 0.04238% | 2359.4167 | 0.04238% | 2.511% | 14.15% | #N/A
OTP-CAMIL-00016134 | 1411.4792 | 2014-10-30 | 2021-04-15 14:00:00 | 2021-04-15 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación de estado físico y funcional, se realiza instalación de tornillería de cabecero, se realiza reparación de chasis el cual presentaba bujes de anclaje sueltos instalación de pines de pasadores de barandas, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas plataformas plásticas, barandas, ajuste mecanismos de barandas ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de freno, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16134 | N/A | 1 | 1.5 | 2359.5833 | 0.04238% | 2359.5833 | 0.04238% | 2.511% | 14.15% | #N/A
OTP-CAMIL-00015754 | 1411.4167 | 2014-10-30 | 2021-04-15 15:30:00 | 2021-04-15 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas, plataformas plásticas y barandas, ajustes mecánicos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | 2 | 1.5 | 2359.6458 | 0.08476% | 1179.8229 | 0.08476% | 4.958% | 26.3% | #N/A
OTP-CAMIL-00015569 | 1411.375 | 2014-10-30 | 2021-04-15 16:30:00 | 2021-04-15 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas, plataformas plásticas y barandas, ajustes mecánicos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección, se adjunta reporte de servicio.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra sin cinturones de seguridad para paciente, se recomienda instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | 2 | 1.5 | 2359.6875 | 0.08476% | 1179.8438 | 0.08476% | 4.958% | 26.3% | #N/A
BDG-EQUIO-00016126 | 1412.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-14 08:40:00 | 2021-04-14 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | 4 | 0.66667 | 2358.3611 | 0.1696% | 589.5903 | 0.1696% | 9.676% | 45.7% | 600000
BDG-BASTA-00005941 | 1374.4375 | 2014-10-30 | 2021-05-22 14:20:00 | 2021-05-22 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | 5 | 0.83333 | 2396.5972 | 0.2086% | 479.3194 | 0.2086% | 11.77% | 52.81% | #N/A
BDG-BASTA-00006111 | 1374.4722 | 2014-10-30 | 2021-05-22 13:25:00 | 2021-05-22 12:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | 3 | 0.75 | 2396.559 | 0.1252% | 798.853 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | 600000
BDG-BASTA-00006143 | 1374.5139 | 2014-10-30 | 2021-05-22 12:35:00 | 2021-05-22 11:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | 3 | 0.91667 | 2396.5243 | 0.1252% | 798.8414 | 0.1252% | 7.236% | 36.28% | #N/A
BDG-BASTA-00007156 | 1374.7257 | 2014-10-30 | 2021-05-22 07:22:00 | 2021-05-22 06:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 0.78333 | 2211.4653 | 0.2713% | 368.5775 | 0.2713% | 15.02% | 62.35% | #N/A
BDG-BASTA-00001066 | 1371.6597 | 2014-10-30 | 2021-05-25 09:05:00 | 2021-05-25 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | 3 | 0.91667 | 2399.3785 | 0.125% | 799.7928 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | #N/A
BDG-BASME-00012811 | 1377.5278 | 2014-10-30 | 2021-05-19 12:10:00 | 2021-05-19 11:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | 3 | 0.83333 | 2393.5069 | 0.1253% | 797.8356 | 0.1253% | 7.245% | 36.31% | #N/A
BDG-GRAME-00008319 | 1371.4167 | 2014-10-30 | 2021-05-25 14:50:00 | 2021-05-25 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, lubricación de partes internas se realiza verificación de ajuste a cero y estabilidad en la superficie, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad. &#x0D; &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Gramera | 8319 | N/A | 4 | 0.83333 | 2399.6181 | 0.1667% | 599.9045 | 0.1667% | 9.518% | 45.12% | #N/A
BFE-LAMAU-00005914 | 1371.7083 | 2014-10-30 | 2021-05-25 07:45:00 | 2021-05-25 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 5914 | N/A | 2 | 0.75 | 2399.3229 | 0.08336% | 1199.6615 | 0.08336% | 4.878% | 25.92% | #N/A
BFE-LAMAU-00008078 | 1371.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-25 08:00:00 | 2021-05-25 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | 3 | 0.83333 | 2399.3333 | 0.125% | 799.7778 | 0.125% | 7.228% | 36.25% | #N/A
BDG-BASTA-00014094 | 1371.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-25 08:05:00 | 2021-05-25 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | 3 | 0.91667 | 2399.3368 | 0.125% | 799.7789 | 0.125% | 7.228% | 36.25% | #N/A
BDG-BASME-00007880 | 1372.7014 | 2014-10-30 | 2021-05-24 08:05:00 | 2021-05-24 07:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | 4 | 0.91667 | 2398.3368 | 0.1668% | 599.5842 | 0.1668% | 9.523% | 45.14% | #N/A
BFE-LAMAU-00000237 | 1377.6667 | 2014-10-30 | 2021-05-19 09:00:00 | 2021-05-19 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 237/14680 | N/A | 2 | 1 | 2393.375 | 0.08356% | 1196.6875 | 0.08356% | 4.89% | 25.98% | 600000
BLP-CNSGR-00012975 | 1368.6493 | 2014-10-30 | 2021-05-28 09:10:00 | 2021-05-28 08:25:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Consola Grabador | 12975 | N/A | 2 | 0.75 | 2402.3819 | 0.08325% | 1201.191 | 0.08325% | 4.872% | 25.9% | #N/A
BDG-EQUIO-00016128 | 1412.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-14 07:40:00 | 2021-04-14 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se le informa al servicio que se deben solicitar las baterías de recambio del equipo para mantener el buen funcionamiento&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | 3 | 0.66667 | 2358.3194 | 0.1272% | 786.1065 | 0.1272% | 7.349% | 36.74% | 600000
BFT-BANTR-00015249 | 1341.3819 | 2014-10-30 | 2021-06-24 15:50:00 | 2021-06-24 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15249 | N/A | 3 | 1 | 2429.6597 | 0.1235% | 809.8866 | 0.1235% | 7.141% | 35.89% | #N/A
BFT-BANTR-00015250 | 1341.4306 | 2014-10-30 | 2021-06-24 14:50:00 | 2021-06-24 13:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Banda Trotadora | 15250 | N/A | 4 | 1.1667 | 2429.6181 | 0.1646% | 607.4045 | 0.1646% | 9.406% | 44.72% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1341.375 | 2014-10-30 | 2021-06-24 15:50:00 | 2021-06-24 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 0.83333 | 2429.6597 | 0.3293% | 303.7075 | 0.3293% | 17.93% | 69.44% | #N/A
OTP-CAMIL-00001384 | 1347.625 | 2014-10-30 | 2021-06-18 10:30:00 | 2021-06-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cromado de barandas el cual se encontraban en avanzada deterioro, se realiza instalación de las mismas. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1384 | N/A | 2 | 1.5 | 2423.4375 | 0.08253% | 1211.7188 | 0.08253% | 4.831% | 25.7% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 1309.625 | 2014-10-30 | 2021-07-26 10:30:00 | 2021-07-26 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del movimiento de cabecero encontrando daño en bisagra, se procede a realizar el cambio por una nueva.&#x0D; Equipo se entrega en buenas condiciones físicas y de funcionamiento | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 1.5 | 2461.4375 | 0.2438% | 410.2396 | 0.2438% | 13.61% | 58.42% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1299.7083 | 2014-10-30 | 2021-08-05 07:56:00 | 2021-08-05 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 0.93333 | 2471.3306 | 0.2832% | 353.0472 | 0.2832% | 15.63% | 63.93% | #N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 1305.7083 | 2014-10-30 | 2021-07-30 08:00:00 | 2021-07-30 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de seguro de baranda. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | 5 | 1 | 2465.3333 | 0.2028% | 493.0667 | 0.2028% | 11.46% | 51.82% | #N/A
OTP-CAMIL-00008945 | 1305.5417 | 2014-10-30 | 2021-07-30 12:00:00 | 2021-07-30 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de soporte de baranda&#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias&#x0D; Equipo operativo | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8945 | N/A | 1 | 1 | 2465.5 | 0.04056% | 2465.5 | 0.04056% | 2.404% | 13.59% | #N/A
OTP-CAMIL-00014303 | 1299.625 | 2014-10-30 | 2021-08-05 10:00:00 | 2021-08-05 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación e instalación de palanca de activación de hidráulico y base soporte de cabecero, instalación de 1 hidráulico cabecero nuevo. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | 3 | 1 | 2471.4167 | 0.1214% | 823.8056 | 0.1214% | 7.024% | 35.4% | #N/A
BFE-FOTOF-00016943 | 1244.6146 | 2014-10-30 | 2021-09-29 10:00:00 | 2021-09-29 09:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Fotoforo | 16943 | N/A | 2 | 0.75 | 2526.4167 | 0.07916% | 1263.2083 | 0.07916% | 4.639% | 24.8% | #N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 1273.5833 | 2014-10-30 | 2021-08-31 11:00:00 | 2021-08-31 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación y ajuste en bisagra del cabecero &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | 4 | 1 | 2497.4583 | 0.1602% | 624.3646 | 0.1602% | 9.162% | 43.82% | #N/A
OTP-CAMIL-00001269 | 1260.625 | 2014-10-30 | 2021-09-13 10:00:00 | 2021-09-13 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Fabricación e instalación de los 2 pasadores de barandas, pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1269 | N/A | 1 | 1 | 2510.4167 | 0.03983% | 2510.4167 | 0.03983% | 2.362% | 13.36% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 1260.5417 | 2014-10-30 | 2021-09-13 12:00:00 | 2021-09-13 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de las bisagras del cabecero ok &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 1 | 2510.5 | 0.239% | 418.4167 | 0.239% | 13.36% | 57.7% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1217.3958 | 2014-10-30 | 2021-10-26 15:30:00 | 2021-10-26 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 1 | 2553.6458 | 0.3133% | 319.2057 | 0.3133% | 17.14% | 67.63% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 1231.4653 | 2014-10-30 | 2021-10-12 13:30:00 | 2021-10-12 12:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo requiere cambio de baterías , se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 0.66667 | 2539.5625 | 0.2363% | 423.2604 | 0.2363% | 13.22% | 57.28% | #N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 1223.7153 | 2014-10-30 | 2021-10-20 07:30:00 | 2021-10-20 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento&#x0D; | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | 4 | 0.66667 | 2547.3125 | 0.157% | 636.8281 | 0.157% | 8.991% | 43.18% | #N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 1231.3819 | 2014-10-30 | 2021-10-12 15:30:00 | 2021-10-12 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | 5 | 0.66667 | 2539.6458 | 0.1969% | 507.9292 | 0.1969% | 11.14% | 50.77% | #N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 1231.6389 | 2014-10-30 | 2021-10-12 09:20:00 | 2021-10-12 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | 5 | 0.66667 | 2539.3889 | 0.1969% | 507.8778 | 0.1969% | 11.14% | 50.78% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1231.3403 | 2014-10-30 | 2021-10-12 16:30:00 | 2021-10-12 15:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.66667 | 2539.6875 | 0.3544% | 282.1875 | 0.3544% | 19.15% | 72.08% | #N/A
BDG-TENPA-00006743 | 1234.6667 | 2014-10-30 | 2021-10-09 08:50:00 | 2021-10-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | 4 | 0.83333 | 2536.3681 | 0.1577% | 634.092 | 0.1577% | 9.028% | 43.32% | #N/A
BDG-TENPA-00006745 | 1234.5972 | 2014-10-30 | 2021-10-09 10:30:00 | 2021-10-09 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | 5 | 0.83333 | 2536.4375 | 0.1971% | 507.2875 | 0.1971% | 11.15% | 50.82% | #N/A
BDG-TENPA-00006746 | 1232.7083 | 2014-10-30 | 2021-10-11 07:50:00 | 2021-10-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se evidencia que el equipo requiere cambio de pera y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | 4 | 0.83333 | 2538.3264 | 0.1576% | 634.5816 | 0.1576% | 9.022% | 43.29% | #N/A
BDG-TENPA-00006747 | 1234.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-09 11:40:00 | 2021-10-09 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | 4 | 1.1667 | 2536.4861 | 0.1577% | 634.1215 | 0.1577% | 9.028% | 43.32% | #N/A
BDG-TENPA-00006749 | 1231.5625 | 2014-10-30 | 2021-10-12 11:40:00 | 2021-10-12 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | 4 | 1.1667 | 2539.4861 | 0.1575% | 634.8715 | 0.1575% | 9.018% | 43.28% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 1234.7083 | 2014-10-30 | 2021-10-09 07:59:00 | 2021-10-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 0.98333 | 2536.3326 | 0.2366% | 422.7221 | 0.2366% | 13.23% | 57.33% | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | 1231.5486 | 2014-10-30 | 2021-10-12 11:40:00 | 2021-10-12 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | 5 | 0.83333 | 2539.4861 | 0.1969% | 507.8972 | 0.1969% | 11.14% | 50.78% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 1222.6875 | 2014-10-30 | 2021-10-21 08:20:00 | 2021-10-21 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 0.83333 | 2548.3472 | 0.2354% | 424.7245 | 0.2354% | 13.17% | 57.16% | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | 1232.4236 | 2014-10-30 | 2021-10-11 14:58:00 | 2021-10-11 13:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | 5 | 1.1333 | 2538.6236 | 0.197% | 507.7247 | 0.197% | 11.15% | 50.79% | #N/A
BDG-TENSI-00014224 | 1222.4792 | 2014-10-30 | 2021-10-21 13:20:00 | 2021-10-21 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro | 14224 | N/A | 5 | 0.83333 | 2548.5556 | 0.1962% | 509.7111 | 0.1962% | 11.1% | 50.65% | #N/A
BDG-TENSI-00015257 | 1221.5208 | 2014-10-30 | 2021-10-22 12:20:00 | 2021-10-22 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | 4 | 0.83333 | 2549.5139 | 0.1569% | 637.3785 | 0.1569% | 8.984% | 43.15% | #N/A
BDG-EQUIO-00016126 | 1231.5972 | 2014-10-30 | 2021-10-12 10:20:00 | 2021-10-12 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo requiere cambio de batería las cuales deben ser solicitadas al área de compras, se informa novedad al servicio. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | 4 | 0.66667 | 2539.4306 | 0.1575% | 634.8576 | 0.1575% | 9.018% | 43.28% | 600000
BDG-EQUIO-00016128 | 1231.5556 | 2014-10-30 | 2021-10-12 11:20:00 | 2021-10-12 10:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el equipo requiere cambio de baterías las cuales deben ser solicitadas por el servicio al área de compras y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | 3 | 0.66667 | 2539.4722 | 0.1181% | 846.4907 | 0.1181% | 6.843% | 34.64% | 600000
BDG-EQUIO-00013153 | 635.3125 | 2014-10-30 | 2023-05-31 17:00:00 | 2023-05-31 16:30:00 | 30/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/06/2023-Biomedico2 - Se realiza verificación de cabezal de oftalmoscopio de equipo de órganos de consultorio 7 Se encuentra con cabezal con ruptura de carcasa,se retira para su verificación Se realiza verificación y ajuste de carcasa y mecanismo interno y al realizar pruebas de funcionamiento y no son satisfactorias,filtros internos con fractura y disco interno de dioptrias sueltas Se realiza cambio por uno de BACKUP | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.5 | 3135.7083 | 0.287% | 348.412 | 0.287% | 15.82% | 64.42% | #N/A
OTP-CAMIL-00000974 | 1237.1667 | 2014-10-30 | 2021-10-06 21:00:00 | 2021-10-06 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 974 | N/A | 1 | 1 | 2533.875 | 0.03947% | 2533.875 | 0.03947% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00000941 | 1237.2083 | 2014-10-30 | 2021-10-06 20:00:00 | 2021-10-06 19:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado superior&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; RECOMENDACIONES: Se recomienda cambio de tapizado inferior | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | 2 | 1 | 2533.8333 | 0.07893% | 1266.9167 | 0.07893% | 4.626% | 24.73% | #N/A
OTP-CAMIL-00000984 | 1237.2083 | 2014-10-30 | 2021-10-06 20:00:00 | 2021-10-06 19:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | 2 | 1 | 2533.8333 | 0.07893% | 1266.9167 | 0.07893% | 4.626% | 24.73% | #N/A
OTP-CAMIL-00001013 | 1237.1667 | 2014-10-30 | 2021-10-06 21:00:00 | 2021-10-06 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 1013 | N/A | 1 | 1 | 2533.875 | 0.03947% | 2533.875 | 0.03947% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00009384 | 1237.1667 | 2014-10-30 | 2021-10-06 21:00:00 | 2021-10-06 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACION: equipo presenta oxidación en la parte inferior | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 9384/9582/11233 | N/A | 1 | 1 | 2533.875 | 0.03947% | 2533.875 | 0.03947% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00009406 | 1237.125 | 2014-10-30 | 2021-10-06 22:00:00 | 2021-10-06 21:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 9406 | N/A | 1 | 1 | 2533.9167 | 0.03946% | 2533.9167 | 0.03946% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00010519 | 1237.125 | 2014-10-30 | 2021-10-06 22:00:00 | 2021-10-06 21:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACIONES: Equipo presenta oxidación leve en estructura inferior. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 10519 | N/A | 1 | 1 | 2533.9167 | 0.03946% | 2533.9167 | 0.03946% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00014918 | 1237.0833 | 2014-10-30 | 2021-10-06 23:00:00 | 2021-10-06 22:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | 2 | 1 | 2533.9583 | 0.07893% | 1266.9792 | 0.07893% | 4.625% | 24.73% | #N/A
OTP-CAMIL-00010488 | 1237.1667 | 2014-10-30 | 2021-10-06 21:00:00 | 2021-10-06 20:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 10488 | N/A | 1 | 1 | 2533.875 | 0.03947% | 2533.875 | 0.03947% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 1237.125 | 2014-10-30 | 2021-10-06 22:00:00 | 2021-10-06 21:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | 4 | 1 | 2533.9167 | 0.1579% | 633.4792 | 0.1579% | 9.037% | 43.35% | #N/A
OTP-CAMIL-00016117 | 1230.1042 | 2014-10-30 | 2021-10-13 22:30:00 | 2021-10-13 21:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado superior&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACIONES: Equipo fue pintado y le retiraron las placas de activos | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 16117/17643 | N/A | 1 | 1 | 2540.9375 | 0.03936% | 2540.9375 | 0.03936% | 2.334% | 13.21% | #N/A
OTP-CAMIL-00001028 | 1237.1042 | 2014-10-30 | 2021-10-06 22:30:00 | 2021-10-06 21:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado superior&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACIONES: Equipo presenta deterioro leve en estructura parte inferior | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 1028/12804/16178 | N/A | 1 | 1 | 2533.9375 | 0.03946% | 2533.9375 | 0.03946% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00000888 | 1237.125 | 2014-10-30 | 2021-10-06 22:00:00 | 2021-10-06 21:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general, desmanchado de estructura metálica, limpieza de tapizado superior&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 888/9369 | N/A | 1 | 1 | 2533.9167 | 0.03946% | 2533.9167 | 0.03946% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00010366 | 1237.2083 | 2014-10-30 | 2021-10-06 20:00:00 | 2021-10-06 19:00:00 | -NO_DEFINIDO - Limpieza general, desmanchado de estructura metalica y ruedas. &#x0D; Ajuste y lubricación de partes mecánicas&#x0D; Ajuste de barandas y cabecero&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACION: Equipo sin cinturones, pendiente instalación | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | 2 | 1 | 2533.8333 | 0.07893% | 1266.9167 | 0.07893% | 4.626% | 24.73% | #N/A
OTP-CAMIL-00007670 | 1222.5833 | 2014-10-30 | 2021-10-21 11:00:00 | 2021-10-21 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Daño ruedas, hidráulico cabecero&#x0D; &#x0D; Trabajos realizados: Se realiza fabricación de soportes para las 4 ruedas- instalación de hidráulico de manera temporal, será reemplazado cuando llegue el correspondiente. &#x0D; &#x0D; Observaciones:&#x0D; Se realiza instalación de cinturones nuevos. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7670-16924 | N/A | 1 | 1 | 2548.4583 | 0.03924% | 2548.4583 | 0.03924% | 2.327% | 13.17% | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 1222.5417 | 2014-10-30 | 2021-10-21 12:00:00 | 2021-10-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Baranda izquierda rota &#x0D; &#x0D; Trabajos realizados: Se realiza ajuste y reparación de baranda el cual se encontraba rota. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | 4 | 1 | 2548.5 | 0.157% | 637.125 | 0.157% | 8.987% | 43.17% | #N/A
OTP-CAMIL-00001277 | 1222.4583 | 2014-10-30 | 2021-10-21 14:00:00 | 2021-10-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Baranda izquierda rota &#x0D; &#x0D; Trabajos realizados: Se realiza ajuste y reparación de baranda el cual se encontraba rota. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | 3 | 1 | 2548.5833 | 0.1177% | 849.5278 | 0.1177% | 6.819% | 34.54% | #N/A
OTP-CAMIL-00009017 | 1490.5 | 2014-10-30 | 2021-01-26 13:00:00 | 2021-01-26 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de camilla y se encuentra:&#x0D; &#x0D; Soporte de tendido de cabecero con enganche de gato hidráulico roto.&#x0D; &#x0D; Se retira soporte metálico para reparación, soldadura y reforzamiento estructural. se realiza enderezada de soporte frontal doblado. se instala y se asegura tendido plástico, graduación de gato hidráulico.&#x0D; &#x0D; camilla queda OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9017/13354 | N/A | 1 | 1 | 2280.5417 | 0.04385% | 2280.5417 | 0.04385% | 2.597% | 14.6% | #N/A
OTP-CAMIL-00000776 | 1210.5 | 2014-10-30 | 2021-11-02 14:00:00 | 2021-11-02 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de hidráulico de cabecero temporal, mientras se adquiere el hidráulico de las características normales. Angulación máxima de 45°. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 776 | N/A | 2 | 2 | 2560.5833 | 0.07811% | 1280.2917 | 0.07811% | 4.578% | 24.51% | #N/A
OTP-CAMIL-00015571 | 1208.6667 | 2014-10-30 | 2021-11-04 10:00:00 | 2021-11-04 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza acondicionamiento de pasadores para que el pin no se salga de la posición. Se realiza ajuste de pasadores. &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok. Equipo asignado a urgencias en el inventario inicial | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | 2 | 2 | 2562.4167 | 0.07805% | 1281.2083 | 0.07805% | 4.575% | 24.5% | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 1203.625 | 2014-10-30 | 2021-11-09 10:00:00 | 2021-11-09 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desmonte de baranda para proceder con soldadura (Realizada en mantenimiento clínica san jose infantil). Se realiza ajuste, lubricación de barandas, pruebas ok. &#x0D; &#x0D; OBSERVACIONES: &#x0D; Base baranda rota&#x0D; Barandas presentan deterioro en pintura | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | 5 | 1 | 2567.4167 | 0.1947% | 513.4833 | 0.1947% | 11.03% | 50.4% | #N/A
BAN-LARIN-00015724 | 1475.75 | 2014-10-30 | 2021-02-10 07:00:00 | 2021-02-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 15724 | N/A | 1 | 1 | 2295.2917 | 0.04357% | 2295.2917 | 0.04357% | 2.58% | 14.52% | #N/A
BAN-LARIN-00015725 | 1459.75 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:00:00 | 2021-02-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 15725 | N/A | 2 | 1 | 2311.2917 | 0.08653% | 1155.6458 | 0.08653% | 5.059% | 26.77% | #N/A
BAN-LARIN-00015726 | 1467.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-18 08:45:00 | 2021-02-18 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 15726 | N/A | 2 | 0.75 | 2303.3646 | 0.08683% | 1151.6823 | 0.08683% | 5.076% | 26.84% | #N/A
BAN-LARIN-00015264 | 1460.6944 | 2014-10-30 | 2021-02-25 07:40:00 | 2021-02-25 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 15264 | N/A | 1 | 0.33333 | 2310.3194 | 0.04328% | 2310.3194 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00015728 | 1460.6111 | 2014-10-30 | 2021-02-25 09:40:00 | 2021-02-25 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 15728/9841 | N/A | 1 | 0.33333 | 2310.4028 | 0.04328% | 2310.4028 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | 600000
BAN-LARIN-00012888 | 1461.625 | 2014-10-30 | 2021-02-24 09:30:00 | 2021-02-24 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 12888 | N/A | 1 | 0.5 | 2309.3958 | 0.0433% | 2309.3958 | 0.0433% | 2.565% | 14.43% | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 1168.625 | 2014-10-30 | 2021-12-14 11:00:00 | 2021-12-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza proceso de soldadura por parte de mnto del hospital. pruebas de funcionamiento OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | 4 | 2 | 2602.4583 | 0.1537% | 650.6146 | 0.1537% | 8.81% | 42.5% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 181.7076 | 2014-10-30 | 2024-08-27 07:46:00 | 2024-08-27 07:01:00 | 26/08/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 11/09/2024-Senior - Se realiza cambio de estructura interna de la baranda que se encontraba en mal estado, se deja la camilla operativa y funcional. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 0.75 | 3589.3236 | 0.195% | 512.7605 | 0.195% | 11.04% | 50.44% | #N/A
OTP-CAMIL-00001123 | 1166.7083 | 2014-10-30 | 2021-12-16 08:00:00 | 2021-12-16 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de seguros de baranda. instalación de hidráulicos de cabecero nuevos.&#x0D; Reparación de tope, recertificación de rosca del sin fin.&#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | 2 | 1 | 2604.3333 | 0.0768% | 1302.1667 | 0.0768% | 4.503% | 24.15% | #N/A
OTP-CAMIL-00001317 | 1166.6667 | 2014-10-30 | 2021-12-16 09:00:00 | 2021-12-16 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de soporte sin fin en bronce.&#x0D; Fabricación e instalación de seguros de barandas.&#x0D; fabricación e instalación de tope y rosca de tornillo sin fin&#x0D; &#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | 3 | 1 | 2604.375 | 0.1152% | 868.125 | 0.1152% | 6.678% | 33.95% | #N/A
OTP-CAMIL-00010561 | 1161.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-21 11:00:00 | 2021-12-21 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de 2 seguros para barandas junto con las cadenillas.&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10561 | N/A | 1 | 1 | 2609.4583 | 0.03832% | 2609.4583 | 0.03832% | 2.273% | 12.89% | #N/A
OTP-CAMIL-00014303 | 1161.4583 | 2014-10-30 | 2021-12-21 14:00:00 | 2021-12-21 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de pivote de enganche de baranda derecha.&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | 3 | 1 | 2609.5833 | 0.115% | 869.8611 | 0.115% | 6.665% | 33.89% | #N/A
OTP-CAMIL-00013578 | 1161.4167 | 2014-10-30 | 2021-12-21 15:00:00 | 2021-12-21 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - &#x0D; Se realiza adecuación e instalación de 4 ruedas nuevas con freno.&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | 3 | 1 | 2609.625 | 0.115% | 869.875 | 0.115% | 6.665% | 33.89% | #N/A
BQX-SICOR-00007836 | 1489.7083 | 2014-10-30 | 2021-01-27 08:00:00 | 2021-01-27 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; Se recomienda realizar limpieza con un paño húmedo cada vez que se use. | Correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | 3 | 1 | 2281.3333 | 0.1315% | 760.4444 | 0.1315% | 7.587% | 37.71% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 1462.4167 | 2014-10-30 | 2021-02-23 14:50:00 | 2021-02-23 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de sistema mecánico se realiza lubricación de sistema se hacen pruebas de funcionamiento en donde se evidencia un adecuado funcionamiento. &#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio funcionando correctamente y para su respectiva desinfección | Correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 0.83333 | 2308.6181 | 0.3465% | 288.5773 | 0.3465% | 18.77% | 71.28% | #N/A
BAN-LARIN-00001387 | 1461.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-24 08:30:00 | 2021-02-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 1387 | N/A | 2 | 0.5 | 2309.3542 | 0.0866% | 1154.6771 | 0.0866% | 5.064% | 26.79% | #N/A
BAN-LARIN-00006707 | 1460.6389 | 2014-10-30 | 2021-02-25 09:20:00 | 2021-02-25 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 6707 | N/A | 1 | 0.66667 | 2310.3889 | 0.04328% | 2310.3889 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00014221 | 1461.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-24 08:30:00 | 2021-02-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 14221 | N/A | 1 | 0.5 | 2309.3542 | 0.0433% | 2309.3542 | 0.0433% | 2.565% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00014222 | 1461.6389 | 2014-10-30 | 2021-02-24 09:00:00 | 2021-02-24 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 14222 | N/A | 1 | 0.33333 | 2309.375 | 0.0433% | 2309.375 | 0.0433% | 2.565% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00000768 | 1475.75 | 2014-10-30 | 2021-02-10 07:00:00 | 2021-02-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 768 | N/A | 3 | 1 | 2295.2917 | 0.1307% | 765.0972 | 0.1307% | 7.543% | 37.53% | #N/A
BAN-LARIN-00011656 | 1459.75 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:00:00 | 2021-02-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 11656 | N/A | 1 | 1 | 2311.2917 | 0.04327% | 2311.2917 | 0.04327% | 2.563% | 14.42% | #N/A
BAN-LARIN-00012075 | 1475.75 | 2014-10-30 | 2021-02-10 07:00:00 | 2021-02-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12075 | N/A | 1 | 1 | 2295.2917 | 0.04357% | 2295.2917 | 0.04357% | 2.58% | 14.52% | #N/A
BAN-LARIN-00012076 | 1477.75 | 2014-10-30 | 2021-02-08 07:00:00 | 2021-02-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12076 | N/A | 1 | 1 | 2293.2917 | 0.04361% | 2293.2917 | 0.04361% | 2.582% | 14.53% | #N/A
BAN-LARIN-00012077 | 1477.75 | 2014-10-30 | 2021-02-08 07:00:00 | 2021-02-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12077 | N/A | 1 | 1 | 2293.2917 | 0.04361% | 2293.2917 | 0.04361% | 2.582% | 14.53% | #N/A
BAN-LARIN-00012078 | 1477.75 | 2014-10-30 | 2021-02-08 07:00:00 | 2021-02-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12078 | N/A | 1 | 1 | 2293.2917 | 0.04361% | 2293.2917 | 0.04361% | 2.582% | 14.53% | #N/A
BAN-LARIN-00012366 | 1477.75 | 2014-10-30 | 2021-02-08 07:00:00 | 2021-02-08 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12366 | N/A | 1 | 1 | 2293.2917 | 0.04361% | 2293.2917 | 0.04361% | 2.582% | 14.53% | #N/A
BAN-LARIN-00012367 | 1480.75 | 2014-10-30 | 2021-02-05 07:00:00 | 2021-02-05 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 12367 | N/A | 1 | 1 | 2290.2917 | 0.04366% | 2290.2917 | 0.04366% | 2.586% | 14.55% | #N/A
BAN-LARIN-00013668 | 1480.75 | 2014-10-30 | 2021-02-05 07:00:00 | 2021-02-05 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13668 | N/A | 3 | 1 | 2290.2917 | 0.131% | 763.4306 | 0.131% | 7.558% | 37.6% | #N/A
BAN-LARIN-00013919 | 1480.75 | 2014-10-30 | 2021-02-05 07:00:00 | 2021-02-05 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13919 | N/A | 2 | 1 | 2290.2917 | 0.08733% | 1145.1458 | 0.08733% | 5.105% | 26.98% | #N/A
BAN-LARIN-00013920 | 1481.75 | 2014-10-30 | 2021-02-04 07:00:00 | 2021-02-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13920 | N/A | 2 | 1 | 2289.2917 | 0.08736% | 1144.6458 | 0.08736% | 5.107% | 26.99% | #N/A
BAN-LARIN-00013921 | 1459.75 | 2014-10-30 | 2021-02-26 07:00:00 | 2021-02-26 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo no encontrado.&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13921 | N/A | 1 | 1 | 2311.2917 | 0.04327% | 2311.2917 | 0.04327% | 2.563% | 14.42% | #N/A
BAN-LARIN-00013554 | 1460.6528 | 2014-10-30 | 2021-02-25 08:40:00 | 2021-02-25 08:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13554 | N/A | 1 | 0.33333 | 2310.3611 | 0.04328% | 2310.3611 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00013555 | 1460.6806 | 2014-10-30 | 2021-02-25 08:20:00 | 2021-02-25 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13555 | N/A | 2 | 0.66667 | 2310.3472 | 0.08657% | 1155.1736 | 0.08657% | 5.061% | 26.78% | #N/A
BAN-LARIN-00013556 | 1460.5972 | 2014-10-30 | 2021-02-25 10:10:00 | 2021-02-25 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 13556 | N/A | 1 | 0.5 | 2310.4236 | 0.04328% | 2310.4236 | 0.04328% | 2.563% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00013557 | 1460.6111 | 2014-10-30 | 2021-02-25 09:40:00 | 2021-02-25 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 13557 | N/A | 1 | 0.33333 | 2310.4028 | 0.04328% | 2310.4028 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00014092 | 1475.75 | 2014-10-30 | 2021-02-10 07:00:00 | 2021-02-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 14092 | N/A | 1 | 1 | 2295.2917 | 0.04357% | 2295.2917 | 0.04357% | 2.58% | 14.52% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1460.5833 | 2014-10-30 | 2021-02-25 11:10:00 | 2021-02-25 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 1.1667 | 2310.4653 | 0.303% | 330.0665 | 0.303% | 16.62% | 66.4% | #N/A
BAN-LARIN-00012962 | 1461.6042 | 2014-10-30 | 2021-02-24 10:00:00 | 2021-02-24 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Laringoscopio | 1349/12962 | N/A | 1 | 0.5 | 2309.4167 | 0.0433% | 2309.4167 | 0.0433% | 2.565% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00010005 | 1460.6111 | 2014-10-30 | 2021-02-25 09:40:00 | 2021-02-25 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 10005 | N/A | 1 | 0.33333 | 2310.4028 | 0.04328% | 2310.4028 | 0.04328% | 2.564% | 14.43% | #N/A
BAN-LARIN-00006779 | 1481.75 | 2014-10-30 | 2021-02-04 07:00:00 | 2021-02-04 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 6779 | N/A | 1 | 1 | 2289.2917 | 0.04368% | 2289.2917 | 0.04368% | 2.587% | 14.55% | #N/A
BAN-LARIN-00005347 | 1474.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-11 09:00:00 | 2021-02-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 5347 | N/A | 1 | 1 | 2296.375 | 0.04355% | 2296.375 | 0.04355% | 2.579% | 14.51% | #N/A
BAN-LARIN-00000778 | 1474.625 | 2014-10-30 | 2021-02-11 10:00:00 | 2021-02-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se verifican sistemas de iluminación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Laringoscopio | 778 | N/A | 1 | 1 | 2296.4167 | 0.04355% | 2296.4167 | 0.04355% | 2.579% | 14.51% | #N/A
BMO-TRMOH-00014607 | 1473.625 | 2014-10-30 | 2021-02-12 09:20:00 | 2021-02-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de termómetro al servicio en optimas condiciones como prestamo&#x0D; Equipo queda operativo. | Correctivo menor | Termometro Digital | 14607 | N/A | 3 | 0.33333 | 2297.3889 | 0.1306% | 765.7963 | 0.1306% | 7.536% | 37.51% | #N/A
OTP-CAMIL-00001138 | 1412.3542 | 2014-10-30 | 2021-04-14 17:00:00 | 2021-04-14 15:30:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo presenta daño estructural severo a causa de golpes en parte inferior de anclaje de ruedas se encuentra estructura rota la cual no es posible su reparación puesto que puede volver a romperse, el realizar cambio de estructura inferior generaría sobrecostos en el equipo y no se puede garantizar su funcionalidad. Equipo apto para funcionamiento | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1138 | N/A | 1 | 1.5 | 2358.7083 | 0.0424% | 2358.7083 | 0.0424% | 2.512% | 14.15% | #N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 1412.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-14 11:40:00 | 2021-04-14 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | 3 | 0.66667 | 2358.4861 | 0.1272% | 786.162 | 0.1272% | 7.348% | 36.74% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 1400.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-26 10:40:00 | 2021-04-26 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se le informa al servicio que se deben solicitar baterías del equipo para mantener el buen funcionamiento &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 0.66667 | 2370.4444 | 0.2531% | 395.0741 | 0.2531% | 14.09% | 59.8% | #N/A
BDG-EQUIO-00001076 | 1407.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-19 11:40:00 | 2021-04-19 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 1076 | N/A | 4 | 0.66667 | 2363.4861 | 0.1692% | 590.8715 | 0.1692% | 9.656% | 45.63% | #N/A
BDG-EQUIO-00013803 | 1410.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-16 10:40:00 | 2021-04-16 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | 5 | 0.66667 | 2360.4444 | 0.2118% | 472.0889 | 0.2118% | 11.93% | 53.35% | #N/A
BDG-EQUIO-00006131 | 1398.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-28 10:40:00 | 2021-04-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 6131 | N/A | 5 | 0.66667 | 2372.4444 | 0.2108% | 474.4889 | 0.2108% | 11.88% | 53.17% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 1405.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-21 11:40:00 | 2021-04-21 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.66667 | 2365.4861 | 0.3805% | 262.8318 | 0.3805% | 20.41% | 74.58% | #N/A
BDG-TENAT-00012859 | 1403.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-23 12:50:00 | 2021-04-23 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | 4 | 0.66667 | 2367.5347 | 0.169% | 591.8837 | 0.169% | 9.64% | 45.57% | #N/A
BDG-TENAT-00012861 | 1404.875 | 2014-10-30 | 2021-04-22 03:40:00 | 2021-04-22 03:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | 4 | 0.66667 | 2366.1528 | 0.1691% | 591.5382 | 0.1691% | 9.646% | 45.59% | #N/A
BDG-TENAT-00012862 | 1404.5 | 2014-10-30 | 2021-04-22 12:40:00 | 2021-04-22 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | 4 | 0.66667 | 2366.5278 | 0.169% | 591.6319 | 0.169% | 9.644% | 45.58% | #N/A
BDG-TENAT-00012863 | 1397.5 | 2014-10-30 | 2021-04-29 12:40:00 | 2021-04-29 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | 4 | 0.66667 | 2373.5278 | 0.1685% | 593.3819 | 0.1685% | 9.617% | 45.48% | #N/A
BDG-TENAT-00012864 | 1404.5 | 2014-10-30 | 2021-04-22 12:40:00 | 2021-04-22 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza cambio de pera ya que se encontraba desgastada, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | 4 | 0.66667 | 2366.5278 | 0.169% | 591.6319 | 0.169% | 9.644% | 45.58% | #N/A
BDG-TENAT-00012865 | 1404.4583 | 2014-10-30 | 2021-04-22 13:40:00 | 2021-04-22 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | 4 | 0.66667 | 2366.5694 | 0.169% | 591.6424 | 0.169% | 9.644% | 45.58% | #N/A
BDG-TENAT-00012866 | 1403.5 | 2014-10-30 | 2021-04-23 12:40:00 | 2021-04-23 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | 4 | 0.66667 | 2367.5278 | 0.169% | 591.8819 | 0.169% | 9.64% | 45.57% | #N/A
BDG-TENPA-00006743 | 1406.4097 | 2014-10-30 | 2021-04-20 15:00:00 | 2021-04-20 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | 4 | 0.83333 | 2364.625 | 0.1692% | 591.1562 | 0.1692% | 9.652% | 45.61% | #N/A
BDG-TENPA-00006744 | 1398.4931 | 2014-10-30 | 2021-04-28 13:00:00 | 2021-04-28 12:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | 3 | 0.83333 | 2372.5417 | 0.1264% | 790.8472 | 0.1264% | 7.306% | 36.57% | #N/A
BDG-TENPA-00006745 | 1410.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-16 07:40:00 | 2021-04-16 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | 5 | 0.66667 | 2360.3194 | 0.2118% | 472.0639 | 0.2118% | 11.94% | 53.36% | #N/A
BDG-TENPA-00006746 | 1411.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-15 07:40:00 | 2021-04-15 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | 4 | 0.66667 | 2359.3194 | 0.1695% | 589.8299 | 0.1695% | 9.672% | 45.68% | #N/A
BDG-TENPA-00006747 | 1398.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-28 07:40:00 | 2021-04-28 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | 4 | 0.66667 | 2372.3194 | 0.1686% | 593.0799 | 0.1686% | 9.622% | 45.5% | #N/A
BDG-TENPA-00006749 | 1405.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-21 07:40:00 | 2021-04-21 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | 4 | 0.66667 | 2365.3194 | 0.1691% | 591.3299 | 0.1691% | 9.649% | 45.6% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 1405.4097 | 2014-10-30 | 2021-04-21 15:00:00 | 2021-04-21 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 0.83333 | 2365.625 | 0.2536% | 394.2708 | 0.2536% | 14.12% | 59.87% | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | 1400.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-26 11:40:00 | 2021-04-26 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | 5 | 0.66667 | 2370.4861 | 0.2109% | 474.0972 | 0.2109% | 11.89% | 53.2% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 1411.75 | 2014-10-30 | 2021-04-15 06:50:00 | 2021-04-15 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 0.83333 | 2359.2847 | 0.2543% | 393.2141 | 0.2543% | 14.15% | 59.97% | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | 1406.5 | 2014-10-30 | 2021-04-20 12:40:00 | 2021-04-20 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | 5 | 0.66667 | 2364.5278 | 0.2115% | 472.9056 | 0.2115% | 11.92% | 53.29% | #N/A
BDG-TENSI-00014224 | 1411.7153 | 2014-10-30 | 2021-04-15 07:40:00 | 2021-04-15 06:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro | 14224 | N/A | 5 | 0.83333 | 2359.3194 | 0.2119% | 471.8639 | 0.2119% | 11.94% | 53.37% | #N/A
BDG-TENSI-00015257 | 1398.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-28 10:38:00 | 2021-04-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, se realiza verificación de parámetros por comparación, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | 4 | 0.63333 | 2372.4431 | 0.1686% | 593.1108 | 0.1686% | 9.621% | 45.5% | #N/A
BDG-EQUIO-00015553 | 1399.625 | 2014-10-30 | 2021-04-27 11:00:00 | 2021-04-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | 3 | 2 | 2371.4583 | 0.1265% | 790.4861 | 0.1265% | 7.309% | 36.58% | #N/A
BDG-EQUIO-00015283 | 1418.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-08 08:00:00 | 2021-04-08 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 15283 | N/A | 2 | 1 | 2352.3333 | 0.08502% | 1176.1667 | 0.08502% | 4.973% | 26.37% | #N/A
BDG-EQUIO-00015284 | 1418.7083 | 2014-10-30 | 2021-04-08 08:00:00 | 2021-04-08 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 15284 | N/A | 2 | 1 | 2352.3333 | 0.08502% | 1176.1667 | 0.08502% | 4.973% | 26.37% | #N/A
BDG-EQUIO-00015553 | 1049.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-12 08:40:00 | 2022-04-12 08:00:00 |  | Correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15553 | N/A | 3 | 0.66667 | 2721.3611 | 0.1102% | 907.1204 | 0.1102% | 6.4% | 32.76% | #N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 1042.6667 | 2014-10-30 | 2022-04-19 09:00:00 | 2022-04-19 08:00:00 | 20/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | 4 | 1 | 2728.375 | 0.1466% | 682.0938 | 0.1466% | 8.421% | 41.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:00:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza reparación de base de baranda derecha (soldadura) por parte de mantenimiento. Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | 4 | 1 | 2637.4167 | 0.1517% | 659.3542 | 0.1517% | 8.698% | 42.07% | #N/A
OTP-CAMIL-00016996 | 1019.4167 | 2014-10-30 | 2022-05-12 15:00:00 | 2022-05-12 14:00:00 | 12/05/2022-Novatecnica - Se realiza entrega de equipo el cual se encontraba en mnto estructural por pintura general, equipo se entrega en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento de acuerdo a orden de compra ADM 15-22 | Correctivo menor | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | 2 | 1 | 2751.625 | 0.07268% | 1375.8125 | 0.07268% | 4.267% | 23.02% | #N/A
OTP-CAMIL-000910 | 1019.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-05 15:15:00 | 2022-05-12 08:00:00 | 05/07/2022-Senior - Se realiza desarme general, pintura general, refuerzo metálico en el chasis, verificación de colchoneta, Pruebas de funcionamiento OK. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 910 | N/A | 1 | 1303.25 | 2805.6354 | 0.03564% | 2805.6354 | 0.03564% | 2.116% | 12.04% | #N/A
OTP-CAMIL-00016997 | 1019.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-05 11:30:00 | 2022-05-12 08:00 | 05/07/2022-Senior - Se realiza desarme general, se aplica pintura completa general, engrase de todas las partes mecánicas, limpieza general verificación, verificación de colchoneta, pruebas ok. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | 2 | 1299.5 | 2805.4792 | 0.07129% | 1402.7396 | 0.07129% | 4.187% | 22.64% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 965.3542 | 2014-10-30 | 2022-07-05 16:30:00 | 2022-07-05 15:30:00 | 05/07/2022-Senior - Se realiza desarme completo, encontrando rota la parte interna de la baranda, se procede a reparar con soldadura por parte de mantenimiento hospital. Pruebas OK. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 2805.6875 | 0.2495% | 400.8125 | 0.2495% | 13.9% | 59.27% | #N/A
OTP-CAMIL-00015676 | 902.5833 | 2014-10-30 | 2022-09-06 11:00:00 | 2022-09-06 10:00:00 | 15/09/2022-Senior - Se realiza mnto correctivo, se realiza desarme de baranda encontrando rota la base, se realiza reparación con soldadura por parte de mnto. Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | 2 | 1 | 2868.4583 | 0.06972% | 1434.2292 | 0.06972% | 4.097% | 22.2% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 893.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-15 09:00:00 | 2022-09-15 08:00:00 | 04/10/2022-Senior - Se realiza reparación de soldadura, por parte del personal de JDM, se realiza verificación de estructura de baranda. Se realizan pruebas de funcionamiento. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 2877.375 | 0.2433% | 411.0536 | 0.2433% | 13.58% | 58.35% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 860.6458 | 2014-10-30 | 2022-10-18 09:00:00 | 2022-10-18 08:30:00 | 21/10/2022-Senior - Se realiza desmonte de rueda, encontrando bloqueada por residuos en los rodamientos se procede a la limpieza de residuos y lubricación de los mismos. Pruebas ok | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 0.5 | 2910.375 | 0.2062% | 485.0625 | 0.2062% | 11.64% | 52.39% | #N/A
OTP-CAMIL-00015571 | 823.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-24 09:00:00 | 2022-11-24 08:00:00 | 01/12/2022-Senior - Se realiza verificación de la parte interna encontrando rota la base, se realiza soldadura en los mecanismos internos. Pruebas ok. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15571 | N/A | 2 | 1 | 2947.375 | 0.06786% | 1473.6875 | 0.06786% | 3.99% | 21.67% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 829.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-18 09:00:00 | 2022-11-18 08:00:00 | 01/12/2022-Senior - Se realiza reparación de barandas, se realizan pruebas de funcionamiento. OK | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 2941.375 | 0.238% | 420.1964 | 0.238% | 13.31% | 57.55% | #N/A
OTP-CAMIL-00015255 | 1131.625 | 2014-10-30 | 2022-01-20 12:00:00 | 2022-01-20 09:00:00 | Correctivo menor | Correctivo menor | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | 2 | 3 | 2639.5 | 0.07577% | 1319.75 | 0.07577% | 4.445% | 23.87% | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 1092.6667 | 2014-10-30 | 2022-02-28 09:00:00 | 2022-02-28 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se evidencia rueda dañada y bisagra de cabecero rota.&#x0D; &#x0D; Se realiza instalación de bisagras nuevas de cabecero y se realiza instalación de una rueda de las de backup&#x0D; &#x0D; se adjunta reporte | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | 5 | 1 | 2678.375 | 0.1867% | 535.675 | 0.1867% | 10.6% | 48.93% | #N/A
OTP-CAMIL-00001317 | 1076.375 | 2014-10-30 | 2022-03-16 16:00:00 | 2022-03-16 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación general en estructura metálica y ruedas, graduación y ajuste de accionamiento de sistemas hidráulicos, cabecero, instalación de tornillos nuevos para fijación de barandas, limpieza y desmanchado de plataforma de plataforma superior, cromado de baranda ajuste y lubricación de sistema mecánico de ascenso y descenso de camilla. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | 3 | 1 | 2694.6667 | 0.1113% | 898.2222 | 0.1113% | 6.462% | 33.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00001123 | 1076.4167 | 2014-10-30 | 2022-03-16 16:00:00 | 2022-03-16 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza remoción total de pintura de estructura metálica, reparación de partes averiadas por oxidación, aplicación general en estructura metálica y ruedas, graduación y ajuste de accionamiento de sistemas hidráulicos, cabecero, instalación de tornillos nuevos para fijación de barandas, limpieza y desmanchado de plataforma de plataforma superior, cromado de baranda ajuste y lubricación de sistema mecánico de ascenso y descenso de camilla. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1123 | N/A | 2 | 2 | 2694.6667 | 0.07422% | 1347.3333 | 0.07422% | 4.356% | 23.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00008925 | 543.5 | 2014-10-30 | 2023-08-31 13:00:00 | 2023-08-31 12:00:00 | 11/09/2023-Senior - Se realiza revisión del equipo encontrando rueda atascada por residuos de gasas quirúrgicas lo cual impide su libre movimiento y activación del freno, se realiza limpieza y eliminación de residuos atascados. Lubricación de rodamientos. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8925 | N/A | 2 | 1 | 3227.5417 | 0.06197% | 1613.7708 | 0.06197% | 3.65% | 19.99% | #N/A
OTP-CAMIL-00016853 | 572.5833 | 2014-10-30 | 2023-08-02 11:00:00 | 2023-08-02 10:00:00 | 11/09/2023-Senior - Equipo es retirado para intervención externa, se efectúa reforzamiento estructural en plataforma, soldadura de soporte de cabecero roto, adecuación de estructura metálica. Equipo presenta deterioro en pintura por acumulación de líquidos, se realiza limpieza y desmanchado estructura. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16853 | N/A | 4 | 1 | 3198.4583 | 0.1251% | 799.6146 | 0.1251% | 7.229% | 36.25% | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 545.6667 | 2014-10-30 | 2023-08-29 09:00:00 | 2023-08-29 08:00:00 | 11/09/2023-Senior - Se realiza revisión de equipo encontrando rueda golpeada con daño en activación de freno. Se efectúa desmontaje y revisión de rueda, reparación de guía de anclaje platina de activación de freno, ajuste de soporte, guía plástica de bloqueo y freno Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | 5 | 1 | 3225.375 | 0.155% | 645.075 | 0.155% | 8.882% | 42.77% | #N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 524.5833 | 2014-10-30 | 2023-09-19 11:00:00 | 2023-09-19 10:00:00 | 26/09/2023-Senior - Se realiza soldadura de soporte, estructura, reforzamiento de estructura y colchoneta, limpieza y desmanche | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | 4 | 1 | 3246.4583 | 0.1232% | 811.6146 | 0.1232% | 7.126% | 35.83% | #N/A
BDG-TENAT-00012866 | 528.4896 | 2014-10-30 | 2023-09-18 08:00:00 | 2023-09-15 12:15:00 | 29/09/2023-Senior - Tensiómetro presenta ruptura de aro de anclaje a la base, se realiza reparación de aro, equipo queda operativo en el servicio. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | 4 | 67.75 | 3245.3333 | 0.1233% | 811.3333 | 0.1233% | 7.128% | 35.84% | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 489.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-24 09:00:00 | 2023-10-24 08:00:00 | 09/11/2023-Senior - Se realiza instalación de 1 pareja de cinturón, se encuentra baranda trabada, se realiza lubricación y ajuste de partes, verificación de frenos hidráulicos y barandas, limpieza y desmanche | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | 5 | 1 | 3281.375 | 0.1524% | 656.275 | 0.1524% | 8.737% | 42.22% | #N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 458.4167 | 2014-10-30 | 2023-11-24 16:00:00 | 2023-11-24 14:00:00 | 29/11/2023-Senior - Se realiza reparación externa de baranda, reconstrucción de puntas de anclaje, pruebas de funcionamiento satisfactorias. Equipo se entrega en condiciones físicas y funcionales. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | 5 | 2 | 3312.6667 | 0.1509% | 662.5333 | 0.1509% | 8.658% | 41.92% | #N/A
OTP-CAMIL-00000941 | 468.5826 | 2014-10-30 | 2023-11-14 11:00:00 | 2023-11-14 10:01:00 | 06/12/2023-Senior - Se realiza reparación de equipo por parte de departamento de mantenimiento, tapizado general de estructura superior y pintura de estructura metálica Equipo se entrega en optimas condiciones físicas y funcionales | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 941 | N/A | 2 | 0.98333 | 3302.4583 | 0.06056% | 1651.2292 | 0.06056% | 3.568% | 19.59% | #N/A
BMO-TRMOH-00014155 | 441.6632 | 2014-10-30 | 2023-12-11 08:30:00 | 2023-12-11 08:05:00 | 21/12/2023-Senior - Se evidencia daño en sonda de termohigrómetro, se realiza cambio por sonda diferente, se verifica que el equipo queda funcionando en el servicio. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14155 | N/A | 3 | 0.41667 | 3329.3542 | 0.09011% | 1109.7847 | 0.09011% | 5.263% | 27.7% | #N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 712.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-15 10:00:00 | 2023-03-15 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza instalación y acondicionamiento de barandas suministradas por el hospital, proceso de soldadura en los 4 puntos del soporte de funcionamiento, adicionalmente se realizo proceso de pintura general. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | 5 | 3 | 3058.4167 | 0.1635% | 611.6833 | 0.1635% | 9.343% | 44.49% | #N/A
OTP-CAMIL-00014302 | 131.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia llanta frenada por pelos y esparadrapo, se destraba la rueda, se lubrica, se ajustan las ruedas para que ande derecha. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | 2 | 1 | 3639.3333 | 0.05496% | 1819.6667 | 0.05496% | 3.244% | 17.95% | #N/A
OTP-CAMIL-00015676 | 123.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-24 08:00:00 | 2024-10-24 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia tornillo de guía de palanca roto, se realiza cambio del tornillo y queda en funcionamiento el sistema de freno | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15676 | N/A | 2 | 1 | 3647.3333 | 0.05483% | 1823.6667 | 0.05483% | 3.237% | 17.91% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 117.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-30 08:00:00 | 2024-10-30 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia sistema de baranda sin un pasador, se desdobla la palanca de la baranda, se le pone el pasador y quedo funcionando. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 1 | 3653.3333 | 0.1642% | 608.8889 | 0.1642% | 9.384% | 44.64% | #N/A
OTP-CAMIL-00008967 | 103.7083 | 2014-10-30 | 2024-11-13 08:00:00 | 2024-11-13 07:00:00 | 11/12/2024-Senior - Se realiza ajuste y lubricación de partes móviles, verificación de funcionamiento de hidráulicos, frenos y barandas. Se ajustan ruedas y barandas. Equipo en óptimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 8967/17037 | N/A | 4 | 1 | 3667.3333 | 0.1091% | 916.8333 | 0.1091% | 6.335% | 32.47% | #N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 90.7083 | 2014-10-30 | 2024-11-26 08:00:00 | 2024-11-26 07:00:00 | 11/12/2024-Senior - Se realiza rectificación de la pieza. Equipo en óptimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | 3 | 1 | 3680.3333 | 0.08151% | 1226.7778 | 0.08151% | 4.773% | 25.43% | #N/A
BDG-TENAT-00012867 | 403.6944 | 2014-10-30 | 2024-01-18 07:35:00 | 2024-01-18 07:20:00 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | 4 | 0.25 | 3367.316 | 0.1188% | 841.829 | 0.1188% | 6.879% | 34.8% | #N/A
BDG-TENSI-00014224 | 403.6806 | 2014-10-30 | 2024-01-18 07:55:00 | 2024-01-18 07:40:00 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Tensiometro | 14224 | N/A | 5 | 0.25 | 3367.3299 | 0.1485% | 673.466 | 0.1485% | 8.524% | 41.41% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 403.7014 | 2014-10-30 | 2024-01-18 07:25:00 | 2024-01-18 07:10:00 | 26/01/2024-Senior - Se realiza cambio de pera según hallazgos en mantenimiento preventivo. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 0.25 | 3367.309 | 0.1782% | 561.2182 | 0.1782% | 10.14% | 47.35% | #N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 355.684 | 2014-10-30 | 2024-03-06 07:50:00 | 2024-03-06 07:35:00 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla hidráulica, se reemplaza el pasador, dejando esta en completo funcionamiento y operativa. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | 3 | 0.25 | 3415.3264 | 0.08784% | 1138.4421 | 0.08784% | 5.134% | 27.11% | #N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 321.7049 | 2014-10-30 | 2024-04-09 11:00:00 | 2024-04-09 07:05:00 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla de transporte, se cambia la palanca de activación de la baranda por una de Backup, se realiza soldadura del daño de la palanca, se cambia rueda sin neumático, dejando en activo en buenas condiciones físicas y de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | 3 | 3.9167 | 3449.4583 | 0.08697% | 1149.8194 | 0.08697% | 5.084% | 26.88% | #N/A
OTP-CAMIL-00001317 | 68.7083 | 2014-10-30 | 2024-12-18 08:00:00 | 2024-12-18 07:00:00 | 16/01/2025-Senior - Se evidencia que se salió eje central y quedo trabada, se desarma el sistema de altura y se vuelve a encajar en sus puesto, se cambio el tornillo de aseguramiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1317 | N/A | 3 | 1 | 3702.3333 | 0.08103% | 1234.1111 | 0.08103% | 4.746% | 25.3% | #N/A
OTP-CAMIL-00014773 | 76.7083 | 2014-10-30 | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-10 07:00:00 | 16/01/2025-Senior - Se desatapa el sistema de la baranda ya que estaba obstruido por basura, se limpia y lubrica. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | 2 | 1 | 3694.3333 | 0.05414% | 1847.1667 | 0.05414% | 3.196% | 17.71% | #N/A
BMO-TRMOH-00019573 | 217.4167 | 2014-10-30 | 2024-07-22 14:30:00 | 2024-07-22 14:00:00 |  | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 19573 | N/A | 1 | 0.5 | 3553.6042 | 0.02814% | 3553.6042 | 0.02814% | 1.674% | 9.634% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 594.3889 | 2014-10-30 | 2023-07-11 15:40:00 | 2023-07-11 14:40:00 | 14/07/2023-Senior - Se realiza verificación de estado físico y funcional de barandas encontrándolas en optimas condiciones de funcionamiento, se realiza verificación de estructura y plataformas, prueba de ascenso y descenso de plataformas OK, pruebas de funcionamiento de cierre y apertura de barandas OK, equipo con cinturones de seguridad para paciente OK. Pruebas de funcionamiento general satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 3176.6528 | 0.2204% | 453.8075 | 0.2204% | 12.38% | 54.76% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 214.7083 | 2014-10-30 | 2024-07-25 08:00:00 | 2024-07-25 07:00:00 | 09/08/2024-Senior - Se realiza revisión, se cambio tornillo, se realizan pruebas de funcionamiento y queda en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 3556.3333 | 0.1968% | 508.0476 | 0.1968% | 11.14% | 50.77% | #N/A
OTP-CAMIL-00014771 | 230.7083 | 2014-10-30 | 2024-07-09 08:00:00 | 2024-07-09 07:00:00 | 09/08/2024-Senior - Se realiza ajuste y lubricación de partes móviles, verificación de frenos, de cabecero y frenos, junto con limpieza de estructura. Equipo en optimas condiciones. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14771 | N/A | 2 | 1 | 3540.3333 | 0.05649% | 1770.1667 | 0.05649% | 3.333% | 18.4% | #N/A
OTP-CAMIL-00014101 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y barandas, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla mecanica | 14101 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00012884 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realizan pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 12884 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00016835 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 16835 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00014657 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 14657 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00016979 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 16979 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00017651 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 17651 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00013945 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 13945 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00015904 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales d funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 15904 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00015639 | 712.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-15 10:00:00 | 2023-03-15 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15639 | N/A | 5 | 3 | 3058.4167 | 0.1635% | 611.6833 | 0.1635% | 9.343% | 44.49% | #N/A
OTP-CAMIL-00009657 | 713.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023-03-14 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9657 | N/A | 3 | 3 | 3057.4167 | 0.09812% | 1019.1389 | 0.09812% | 5.717% | 29.76% | #N/A
OTP-CAMIL-00007041 | 713.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-14 10:00:00 | 2023-03-14 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7041 | N/A | 1 | 3 | 3057.4167 | 0.03271% | 3057.4167 | 0.03271% | 1.943% | 11.11% | #N/A
OTP-CAMIL-00012512 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 12512 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00009615 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla mecanica | 9615/14738 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00011310 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 11310 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00004804 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realizan pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 4804 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00001042 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realizan pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 1042 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00010080 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realizan pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Ginecológica | 10080 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00003707 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de plataforma y acolchado, ajuste y lubricacion, se realizan pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 3707/7155/14726 | N/A | 1 | 3 | 3054.4167 | 0.03274% | 3054.4167 | 0.03274% | 1.945% | 11.12% | #N/A
OTP-CAMIL-00001220 | 720.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-07 10:00:00 | 2023-03-07 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable del cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1220/15450 | N/A | 2 | 3 | 3050.4167 | 0.06556% | 1525.2083 | 0.06556% | 3.858% | 21.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00009656 | 724.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-03 10:00:00 | 2023-03-03 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo , limpieza general, verificación de barandas, ajuste y lubricacion de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero ,, verificación de hidráulico, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9656/16240 | N/A | 3 | 3 | 3046.4167 | 0.09848% | 1015.4722 | 0.09848% | 5.737% | 29.85% | #N/A
OTP-CAMIL-00000984 | 789.3299 | 2014-10-30 | 2022-12-28 17:05:00 | 2022-12-28 16:05:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: No tiene tapones de bases plásticos. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 984 | N/A | 2 | 1 | 2981.7118 | 0.06708% | 1490.8559 | 0.06708% | 3.945% | 21.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00000776 | 791.7049 | 2014-10-30 | 2022-12-26 08:05:00 | 2022-12-26 07:05:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Se realiza instalación de cinturones nuevos | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 776 | N/A | 2 | 1 | 2979.3368 | 0.06713% | 1489.6684 | 0.06713% | 3.948% | 21.47% | #N/A
OTP-CAMIL-00001277 | 790.4167 | 2014-10-30 | 2022-12-27 15:00:00 | 2022-12-27 14:00:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio. OBSERVACIÓN: Pintura en deterioro | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | 3 | 1 | 2980.625 | 0.1007% | 993.5417 | 0.1007% | 5.86% | 30.4% | #N/A
OTP-CAMIL-00007661 | 789.3271 | 2014-10-30 | 2022-12-28 17:09:00 | 2022-12-28 16:09:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Faltan cauchos laterales de la plataforma | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7661 | N/A | 1 | 1 | 2981.7146 | 0.03354% | 2981.7146 | 0.03354% | 1.992% | 11.37% | #N/A
OTP-CAMIL-00007667 | 790.3653 | 2014-10-30 | 2022-12-27 16:14:00 | 2022-12-27 15:14:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7667 | N/A | 1 | 1 | 2980.6764 | 0.03355% | 2980.6764 | 0.03355% | 1.993% | 11.38% | #N/A
OTP-CAMIL-00007668 | 789.3924 | 2014-10-30 | 2022-12-28 15:35:00 | 2022-12-28 14:35:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Deterioro en pintura de barandas | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7668 | N/A | 1 | 1 | 2981.6493 | 0.03354% | 2981.6493 | 0.03354% | 1.992% | 11.37% | #N/A
OTP-CAMIL-00010366 | 788.5035 | 2014-10-30 | 2022-12-29 12:55:00 | 2022-12-29 11:55:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Presenta oxidación en el cabecero | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 10366 | N/A | 2 | 1 | 2982.5382 | 0.06706% | 1491.2691 | 0.06706% | 3.944% | 21.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00015754 | 804.6201 | 2014-10-30 | 2022-12-13 10:07:00 | 2022-12-13 09:07:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15754 | N/A | 2 | 1 | 2966.4215 | 0.06742% | 1483.2108 | 0.06742% | 3.965% | 21.55% | #N/A
OTP-CAMIL-00015569 | 327.7049 | 2014-10-30 | 2024-04-03 07:35:00 | 2024-04-03 07:05:00 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, con el protocolo de mantenimiento estipulado en el adjunto. Se realiza verificación de estado físico, limpieza y desmanche; verificación de frenos de barandas y cabeceros; verificación de hidráulicos; ajuste y lubricación de partes. Se deja activo en optimas condiciones físicas y de funcionamiento | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15569 | N/A | 2 | 0.5 | 3443.316 | 0.05808% | 1721.658 | 0.05808% | 3.425% | 18.87% | #N/A
OTP-CAMIL-00009654 | 341.684 | 2014-10-30 | 2024-03-20 07:55:00 | 2024-03-20 07:35:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9654 | N/A | 2 | 0.33333 | 3429.3299 | 0.05832% | 1714.6649 | 0.05832% | 3.439% | 18.94% | #N/A
OTP-CAMIL-00014303 | 341.6771 | 2014-10-30 | 2024-03-20 08:05:00 | 2024-03-20 07:45:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14303 | N/A | 3 | 0.33333 | 3429.3368 | 0.08748% | 1143.1123 | 0.08748% | 5.113% | 27.02% | #N/A
OTP-CAMIL-00001376 | 340.684 | 2014-10-30 | 2024-03-21 07:55:00 | 2024-03-21 07:35:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1376/2821 | N/A | 1 | 0.33333 | 3430.3299 | 0.02915% | 3430.3299 | 0.02915% | 1.734% | 9.963% | #N/A
OTP-CAMIL-00013944 | 872.6667 | 2014-10-30 | 2022-10-06 08:30:00 | 2022-10-06 08:00:00 | 21/10/2022-Senior - Se realiza mnto preventivo, limpieza general, verificación de estructura, desmanchado, verificación de colchoneta, pruebas ok. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 13944 | N/A | 1 | 0.5 | 2898.3542 | 0.0345% | 2898.3542 | 0.0345% | 2.049% | 11.68% | #N/A
OTP-CAMIL-00014775 | 356.6771 | 2014-10-30 | 2024-03-05 08:00:00 | 2024-03-05 07:45:00 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | 2 | 0.25 | 3414.3333 | 0.05858% | 1707.1667 | 0.05858% | 3.454% | 19.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00014773 | 356.6632 | 2014-10-30 | 2024-03-05 08:25:00 | 2024-03-05 08:05:00 | 19/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 14773 | N/A | 2 | 0.33333 | 3414.3507 | 0.05858% | 1707.1753 | 0.05858% | 3.454% | 19.01% | #N/A
OTP-CAMIL-00013578 | 766.6667 | 2014-10-30 | 2023-01-20 09:00:00 | 2023-01-20 08:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | 3 | 1 | 3004.375 | 0.09985% | 1001.4583 | 0.09985% | 5.815% | 30.2% | #N/A
OTP-CAMIL-00016150 | 756.6667 | 2014-10-30 | 2023-01-30 09:00:00 | 2023-01-30 08:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 16150 | N/A | 1 | 1 | 3014.375 | 0.03317% | 3014.375 | 0.03317% | 1.971% | 11.26% | #N/A
OTP-CAMIL-00016143 | 756.5833 | 2014-10-30 | 2023-01-30 11:00:00 | 2023-01-30 10:00:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | 2 | 1 | 3014.4583 | 0.06635% | 1507.2292 | 0.06635% | 3.903% | 21.25% | #N/A
OTP-CAMIL-00014918 | 755.6042 | 2014-10-30 | 2023-01-31 10:30:00 | 2023-01-31 09:30:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 14918 | N/A | 2 | 1 | 3015.4375 | 0.06633% | 1507.7188 | 0.06633% | 3.901% | 21.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00013358 | 762.3542 | 2014-10-30 | 2023-01-24 16:30:00 | 2023-01-24 15:30:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | 2 | 1 | 3008.6875 | 0.06647% | 1504.3438 | 0.06647% | 3.91% | 21.28% | #N/A
OTP-CAMIL-00007666 | 756.5938 | 2014-10-30 | 2023-01-30 10:45:00 | 2023-01-30 09:45:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7666 | N/A | 6 | 1 | 3014.4479 | 0.199% | 502.408 | 0.199% | 11.26% | 51.16% | #N/A
OTP-CAMIL-00005939 | 756.5521 | 2014-10-30 | 2023-01-30 11:45:00 | 2023-01-30 10:45:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 5939/9968 | N/A | 1 | 1 | 3014.4896 | 0.03317% | 3014.4896 | 0.03317% | 1.971% | 11.26% | #N/A
OTP-CAMIL-000925 | 756.7028 | 2014-10-30 | 2023-01-30 08:08:00 | 2023-01-30 07:08:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 925-/16177 | N/A | 1 | 1 | 3014.3389 | 0.03317% | 3014.3389 | 0.03317% | 1.971% | 11.26% | #N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 755.7028 | 2014-10-30 | 2023-01-31 08:08:00 | 2023-01-31 07:08:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | 4 | 1 | 3015.3389 | 0.1327% | 753.8347 | 0.1327% | 7.651% | 37.97% | #N/A
OTP-CAMIL-00000876 | 756.6194 | 2014-10-30 | 2023-01-30 10:08:00 | 2023-01-30 09:08:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 876 | N/A | 1 | 1 | 3014.4222 | 0.03317% | 3014.4222 | 0.03317% | 1.971% | 11.26% | #N/A
OTP-CAMIL-00000271 | 760.5778 | 2014-10-30 | 2023-01-26 11:08:00 | 2023-01-26 10:08:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 271 | N/A | 2 | 1 | 3010.4639 | 0.06643% | 1505.2319 | 0.06643% | 3.908% | 21.27% | #N/A
OTP-CAMIL-00016997 | 1019.6667 | 2014-10-30 | 2022-07-05 11:30:00 | 2022-05-12 08:00:00 | 05/07/2022-Senior - Se realiza desarme general, se aplica pintura completa general, engrase de todas las partes mecánicas, limpieza general verificación, verificación de colchoneta, pruebas ok. Se adjunta reporte de servicio. | correctivo menor | Camilla Ginecológica | 16997 | N/A | 2 | 1299.5 | 2805.4792 | 0.07129% | 1402.7396 | 0.07129% | 4.187% | 22.64% | #N/A
OTP-CAMIL-00015675 | 893.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-15 09:00:00 | 2022-09-15 08:00:00 | 04/10/2022-Senior - Se realiza reparación de soldadura, por parte del personal de JDM, se realiza verificación de estructura de baranda. Se realizan pruebas de funcionamiento. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 15675 | N/A | 7 | 1 | 2877.375 | 0.2433% | 411.0536 | 0.2433% | 13.58% | 58.35% | #N/A
OTP-CAMIL-00016996 | 716.7083 | 2014-10-30 | 2023-03-11 10:00:00 | 2023-03-11 07:00:00 | 31/03/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de plataforma y acolchado , ajuste y lubricacion, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla divan ginecologica | 16996 | N/A | 2 | 3 | 3054.4167 | 0.06548% | 1527.2083 | 0.06548% | 3.853% | 21% | #N/A
BLP-CNSGR-00012975 | 33.7083 | 2014-10-30 | 2025-01-22 08:00:00 | 2025-01-22 07:00:00 | 24/01/2025-Senior - Capturador de imagen presenta falla de software por lo que no cumple con sus funciones, equipo no apto para su uso, propiedad del hospital | Correctivo menor | Consola Grabador | 12975 | N/A | 2 | 1 | 3737.3333 | 0.05351% | 1868.6667 | 0.05351% | 3.16% | 17.52% | #N/A
OTP-CAMIL-00000899 | 533.6667 | 2014-10-30 | 2023-09-10 09:00:00 | 2023-09-10 08:00:00 | 02/10/2023-Senior - Se realiza soldadura de soporte, estructura, reforzamiento de estructura y colchoneta, se realiza limpieza y desmanché | Correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 899 | N/A | 4 | 1 | 3237.375 | 0.1236% | 809.3438 | 0.1236% | 7.145% | 35.91% | #N/A
BBS-COMPOOC-18971 | 286.6667 | 2014-10-30 | 2024-05-14 09:00:00 | 2024-05-14 08:00:00 | 28/06/2024-gbayona - Se realiza calificación de equipo, según protocolo adjunto. Equipo que cumple las condiciones idoneas para su funcionamiento | Correctivo menor | Compocool-Placa refrigerante | 18971 | N/A | 1 | 1 | 3484.375 | 0.0287% | 3484.375 | 0.0287% | 1.707% | 9.816% | #N/A
BBS-COMPOOC-18969 | 290.6667 | 2014-10-30 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 08:00:00 | 28/06/2024-gbayona - Se realiza calificación de equipo, según protocolo adjunto. Equipo que cumple las condiciones idoneas para su funcionamiento | Correctivo menor | Compocool-Placa refrigerante | 18969 | N/A | 1 | 1 | 3480.375 | 0.02873% | 3480.375 | 0.02873% | 1.709% | 9.827% | #N/A
BBS-COMPOOC-18968 | 290.6667 | 2014-10-30 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 08:00:00 | 28/06/2024-gbayona - Se realiza calificación de equipo, según protocolo adjunto. Equipo que cumple las condiciones idoneas para su funcionamiento | Correctivo menor | Compocool-Placa refrigerante | 18968 | N/A | 1 | 1 | 3480.375 | 0.02873% | 3480.375 | 0.02873% | 1.709% | 9.827% | #N/A
BBS-COMPOOC-18970 | 306.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-24 09:00:00 | 2024-04-24 08:00:00 | 28/06/2024-gbayona - Se realiza calificación de equipo, según protocolo adjunto. Equipo que cumple las condiciones idoneas para su funcionamiento | Correctivo menor | Compocool-Placa refrigerante | 18970 | N/A | 1 | 1 | 3464.375 | 0.02887% | 3464.375 | 0.02887% | 1.717% | 9.87% | #N/A
BDG-BASME-00012811 | 1140.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-11 14:00:00 | 2022-01-11 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 12811 | N/A | 3 | 1 | 2630.5833 | 0.114% | 876.8611 | 0.114% | 6.614% | 33.67% | #N/A
BDG-BASME-00007880 | 1139.4167 | 2014-10-30 | 2022-01-12 15:00:00 | 2022-01-12 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Mecanica | 7880 | N/A | 4 | 1 | 2631.625 | 0.152% | 657.9062 | 0.152% | 8.716% | 42.14% | #N/A
BAN-LARIN-00001387 | 928.5486 | 2014-10-30 | 2022-08-11 11:40:00 | 2022-08-11 10:50:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Laringoscopio | 1387 | N/A | 2 | 0.83333 | 2842.4861 | 0.07036% | 1421.2431 | 0.07036% | 4.134% | 22.38% | #N/A
BAN-LARIN-00013555 | 930.6736 | 2014-10-30 | 2022-08-09 08:40:00 | 2022-08-09 07:50:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Laringoscopio | 13555 | N/A | 2 | 0.83333 | 2840.3611 | 0.07041% | 1420.1806 | 0.07041% | 4.137% | 22.39% | #N/A
BDG-BASTA-00006111 | 1145.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-06 11:00:00 | 2022-01-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6111/12760 | N/A | 3 | 1 | 2625.4583 | 0.1143% | 875.1528 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | 600000
BDG-BASTA-00007156 | 1145.4792 | 2014-10-30 | 2022-01-06 13:30:00 | 2022-01-06 12:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 1 | 2396.3069 | 0.2504% | 399.3845 | 0.2504% | 13.95% | 59.4% | #N/A
BDG-BASTA-00006143 | 1145.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-06 14:00:00 | 2022-01-06 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 6143 | N/A | 3 | 1 | 2625.5833 | 0.1143% | 875.1944 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | #N/A
BDG-BASTA-00005941 | 1145.625 | 2014-10-30 | 2022-01-06 10:00:00 | 2022-01-06 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 5941 | N/A | 5 | 1 | 2625.4167 | 0.1904% | 525.0833 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-BASTA-00014094 | 1138.4236 | 2014-10-30 | 2022-01-13 14:50:00 | 2022-01-13 13:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 14094 | N/A | 3 | 1 | 2632.6181 | 0.114% | 877.5394 | 0.114% | 6.609% | 33.65% | #N/A
BDG-BASTA-00001066 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:00:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 1066 | N/A | 3 | 1 | 2637.4167 | 0.1137% | 879.1389 | 0.1137% | 6.597% | 33.6% | #N/A
BDG-GRAME-00008319 | 1138.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-13 11:00:00 | 2022-01-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Gramera | 8319 | N/A | 4 | 1 | 2632.4583 | 0.1519% | 658.1146 | 0.1519% | 8.714% | 42.13% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1138.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-13 11:00:00 | 2022-01-13 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 1 | 2632.4583 | 0.2659% | 376.0655 | 0.2659% | 14.75% | 61.61% | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | 850.4653 | 2014-10-30 | 2022-10-28 13:50:00 | 2022-10-28 12:50:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 08/11/2022-Biomedico1 - Se realiza busqueda del equipo en el sitio asignado el cual no es encontrado se realiza busqueda en todo el area de consulta externa y centro medico. Equipo no ubicado en el servicio | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | 5 | 1 | 2920.5764 | 0.1712% | 584.1153 | 0.1712% | 9.762% | 46.01% | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | 865.7083 | 2014-10-30 | 2022-10-13 07:50:00 | 2022-10-13 07:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | 5 | 0.83333 | 2905.3264 | 0.1721% | 581.0653 | 0.1721% | 9.811% | 46.18% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 849.4583 | 2014-10-30 | 2022-10-29 13:15:00 | 2022-10-29 13:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - , 04/11/2022-Biomedico1 - Se realiza busqueda del equipo en el sitio asignado el cual no es encontrado se realiza busqueda en todo el area de consulta externa. Equipo no ubicado en el servicio | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 0.25 | 2921.5521 | 0.2054% | 486.9253 | 0.2054% | 11.59% | 52.26% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 864.75 | 2014-10-30 | 2022-10-14 06:50:00 | 2022-10-14 06:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 0.83333 | 2906.2847 | 0.2064% | 484.3808 | 0.2064% | 11.65% | 52.44% | #N/A
BDG-TENPA-00006745 | 864.6458 | 2014-10-30 | 2022-10-14 09:20:00 | 2022-10-14 08:30:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | 5 | 0.83333 | 2906.3889 | 0.172% | 581.2778 | 0.172% | 9.807% | 46.17% | #N/A
BDG-EQUIO-00016126 | 851.4167 | 2014-10-30 | 2022-10-27 14:50:00 | 2022-10-27 14:00:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | 4 | 0.83333 | 2919.6181 | 0.137% | 729.9045 | 0.137% | 7.891% | 38.93% | 600000
BDG-TENSI-00015257 | 1145.7083 | 2014-10-30 | 2022-01-06 08:00:00 | 2022-01-06 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 15257 | N/A | 4 | 1 | 2625.3333 | 0.1524% | 656.3333 | 0.1524% | 8.736% | 42.22% | #N/A
BDG-TENPO-00006323 | 1144.4167 | 2014-10-30 | 2022-01-07 15:00:00 | 2022-01-07 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 6323 | N/A | 6 | 1 | 2626.625 | 0.2284% | 437.7708 | 0.2284% | 12.81% | 56.06% | #N/A
BDG-TENSI-00014224 | 1137.625 | 2014-10-30 | 2022-01-14 10:00:00 | 2022-01-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro | 14224 | N/A | 5 | 1 | 2633.4167 | 0.1899% | 526.6833 | 0.1899% | 10.77% | 49.52% | #N/A
BDG-TENPO-00005909 | 1145.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-06 11:00:00 | 2022-01-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 5909 | N/A | 6 | 1 | 2625.4583 | 0.2285% | 437.5764 | 0.2285% | 12.81% | 56.08% | #N/A
BDG-TENAT-00012867 | 1144.4167 | 2014-10-30 | 2022-01-07 15:00:00 | 2022-01-07 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12867 | N/A | 4 | 1 | 2626.625 | 0.1523% | 656.6562 | 0.1523% | 8.732% | 42.2% | #N/A
BDG-TENAT-00012864 | 1137.625 | 2014-10-30 | 2022-01-14 10:00:00 | 2022-01-14 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | 4 | 1 | 2633.4167 | 0.1519% | 658.3542 | 0.1519% | 8.711% | 42.12% | #N/A
BDG-TENAT-00012862 | 1139.625 | 2014-10-30 | 2022-01-12 10:00:00 | 2022-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | 4 | 1 | 2631.4167 | 0.152% | 657.8542 | 0.152% | 8.717% | 42.15% | #N/A
BDG-TENAT-00012863 | 1139.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-12 12:00:00 | 2022-01-12 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | 4 | 1 | 2631.5 | 0.152% | 657.875 | 0.152% | 8.717% | 42.14% | #N/A
BDG-TENAT-00012865 | 1140.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-11 14:00:00 | 2022-01-11 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12865 | N/A | 4 | 1 | 2630.5833 | 0.1521% | 657.6458 | 0.1521% | 8.72% | 42.16% | #N/A
BDG-TENAT-00012861 | 1140.625 | 2014-10-30 | 2022-01-11 10:00:00 | 2022-01-11 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12861 | N/A | 4 | 1 | 2630.4167 | 0.1521% | 657.6042 | 0.1521% | 8.72% | 42.16% | #N/A
BDG-TENAT-00012859 | 1139.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-12 11:00:00 | 2022-01-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12859 | N/A | 4 | 1 | 2631.4583 | 0.152% | 657.8646 | 0.152% | 8.717% | 42.14% | #N/A
BDG-TENAT-00012866 | 1140.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-11 09:00:00 | 2022-01-11 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12866 | N/A | 4 | 1 | 2630.375 | 0.1521% | 657.5938 | 0.1521% | 8.72% | 42.16% | #N/A
BDG-TENPA-00006743 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6743 | N/A | 4 | 1 | 2625.5 | 0.1524% | 656.375 | 0.1524% | 8.736% | 42.22% | #N/A
BDG-TENPA-00006745 | 1145.5 | 2014-10-30 | 2022-01-06 13:00:00 | 2022-01-06 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6745 | N/A | 5 | 1 | 2625.5417 | 0.1904% | 525.1083 | 0.1904% | 10.8% | 49.62% | #N/A
BDG-TENPA-00006744 | 1145.5 | 2014-10-30 | 2022-01-06 13:00:00 | 2022-01-06 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6744 | N/A | 3 | 1 | 2625.5417 | 0.1143% | 875.1806 | 0.1143% | 6.626% | 33.72% | #N/A
BDG-TENPA-00006746 | 1144.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-07 12:00:00 | 2022-01-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6746 | N/A | 4 | 1 | 2626.5 | 0.1523% | 656.625 | 0.1523% | 8.733% | 42.2% | #N/A
BDG-TENPO-00009601 | 1133.625 | 2014-10-30 | 2022-01-18 10:00:00 | 2022-01-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 9601 | N/A | 5 | 1 | 2637.4167 | 0.1896% | 527.4833 | 0.1896% | 10.75% | 49.46% | #N/A
BDG-TENPA-00006749 | 1144.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-07 14:00:00 | 2022-01-07 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6749 | N/A | 4 | 1 | 2626.5833 | 0.1523% | 656.6458 | 0.1523% | 8.732% | 42.2% | #N/A
BDG-TENPA-00006747 | 1144.375 | 2014-10-30 | 2022-01-07 16:00:00 | 2022-01-07 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 6747 | N/A | 4 | 1 | 2626.6667 | 0.1523% | 656.6667 | 0.1523% | 8.732% | 42.2% | #N/A
BDG-TENPO-00013754 | 1144.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-07 12:00:00 | 2022-01-07 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 13754 | N/A | 5 | 1 | 2626.5 | 0.1904% | 525.3 | 0.1904% | 10.79% | 49.61% | #N/A
OTP-CAMIL-00015255 | 1131.625 | 2014-10-30 | 2022-01-20 12:00:00 | 2022-01-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza pintura general de estructura verificación y ajuste de accesorios, ajuste de cajón y puerta central, reemplazo de tapizado posterior en toda la plataforma, ajuste de topes, ajuste barras de posiciones del piecero, &#x0D; Pruebas de funcionamiento ok | correctivo menor | Camilla divan ginecologica | 15255 | N/A | 2 | 3 | 2639.5 | 0.07577% | 1319.75 | 0.07577% | 4.445% | 23.87% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 1095.5 | 2014-10-30 | 2022-02-25 13:00:00 | 2022-02-25 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación.&#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 1 | 2675.5417 | 0.2616% | 382.2202 | 0.2616% | 14.53% | 61.01% | #N/A
BMO-TRMOH-00014894 | 1105.6667 | 2014-10-30 | 2022-02-15 09:00:00 | 2022-02-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. &#x0D; &#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14894 | N/A | 2 | 1 | 2665.375 | 0.07504% | 1332.6875 | 0.07504% | 4.402% | 23.67% | #N/A
BMO-TRMOH-00015624 | 1105.625 | 2014-10-30 | 2022-02-15 10:00:00 | 2022-02-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. &#x0D; &#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 15624 | N/A | 1 | 1 | 2665.4167 | 0.03752% | 2665.4167 | 0.03752% | 2.226% | 12.63% | #N/A
BMO-TRMOH-00014169 | 1105.375 | 2014-10-30 | 2022-02-15 16:00:00 | 2022-02-15 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. &#x0D; &#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14169 | N/A | 1 | 1 | 2665.6667 | 0.03751% | 2665.6667 | 0.03751% | 2.226% | 12.63% | #N/A
BMO-TRMOH-00014171 | 1105.5417 | 2014-10-30 | 2022-02-15 12:00:00 | 2022-02-15 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. &#x0D; &#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; &#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 14171 | N/A | 1 | 1 | 2665.5 | 0.03752% | 2665.5 | 0.03752% | 2.226% | 12.63% | #N/A
BDG-TERMO-00011665 | 1090.5833 | 2014-10-30 | 2022-03-02 11:00:00 | 2022-03-02 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS&#x0D; | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 11665 | N/A | 1 | 1 | 2680.4583 | 0.03731% | 2680.4583 | 0.03731% | 2.214% | 12.57% | #N/A
BDG-TERMO-00016760 | 1090.5417 | 2014-10-30 | 2022-03-02 12:00:00 | 2022-03-02 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16760 | N/A | 1 | 1 | 2680.5 | 0.03731% | 2680.5 | 0.03731% | 2.214% | 12.57% | #N/A
BDG-TERMO-00016759 | 1090.5417 | 2014-10-30 | 2022-03-02 12:00:00 | 2022-03-02 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16759 | N/A | 1 | 1 | 2680.5 | 0.03731% | 2680.5 | 0.03731% | 2.214% | 12.57% | #N/A
BMO-TRMOH-00014607 | 1092.5833 | 2014-10-30 | 2022-02-28 11:00:00 | 2022-02-28 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS&#x0D; | correctivo menor | Termometro Digital | 14607 | N/A | 3 | 1 | 2678.4583 | 0.112% | 892.8194 | 0.112% | 6.499% | 33.18% | #N/A
BDG-EQUIO-00018220 | 545.3194 | 2014-10-30 | 2023-08-29 16:50:00 | 2023-08-29 16:20:00 | 06/09/2023-Senior - Se verifica transductor el cual se encuentra en buen estado. Equipo en estado operativo y funcional Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | correctivo menor | Equipo De Organos De Pared | 018220 | N/A | 2 | 0.5 | 3225.7014 | 0.062% | 1612.8507 | 0.062% | 3.652% | 20.01% | #N/A
BEF-NEVER-00012925 | 741.625 | 2014-10-30 | 2023-02-14 10:00:00 | 2023-02-14 09:00:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Nevera | 12925 | N/A | 7 | 1 | 3029.4167 | 0.2311% | 432.7738 | 0.2311% | 12.95% | 56.48% | #N/A
OTP-CAMIL-00001277 | 599.6667 | 2014-10-30 | 2023-07-06 09:00:00 | 2023-07-06 08:00:00 | 03/08/2023-Senior - Se realiza verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste y verificación de cabecero y barandas, ajuste y lubricación de piezas móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 1277 | N/A | 3 | 1 | 3171.375 | 0.0946% | 1057.125 | 0.0946% | 5.518% | 28.86% | #N/A
OTP-CAMIL-00014302 | 599.625 | 2014-10-30 | 2023-07-06 10:00:00 | 2023-07-06 09:00:00 | 04/08/2023-Senior - Barandas presentan deterioro leve Verificación estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes moviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 14302/14330 | N/A | 2 | 1 | 3171.4167 | 0.06306% | 1585.7083 | 0.06306% | 3.713% | 20.31% | #N/A
OTP-CAMIL-00010629 | 592.625 | 2014-10-30 | 2023-07-13 10:00:00 | 2023-07-13 09:00:00 | 04/08/2023-Senior - Barandas presentan deterioro a causa de golpes. Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, verificación y ajuste de sistema de accionamiento de hidráulico de cabecero, ajuste de recorrido de activación, ajuste de barandas y canastillas laterales, ajuste y lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 10629 | N/A | 5 | 1 | 3178.4167 | 0.1573% | 635.6833 | 0.1573% | 9.007% | 43.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00014775 | 580.6667 | 2014-10-30 | 2023-07-25 09:00:00 | 2023-07-25 08:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, plataformas plásticas y barandas, limpieza de ruedas, ajuste de mecanismos de barandas, ajuste de sistema mecánico de altura, ajuste de accionamiento de hidráulico de cabecero, graduación de frenos, lubricación de bujes de desplazamiento y partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 14775 | N/A | 2 | 1 | 3190.375 | 0.06269% | 1595.1875 | 0.06269% | 3.691% | 20.2% | #N/A
OTP-CAMIL-00013578 | 578.6667 | 2014-10-30 | 2023-07-27 09:00:00 | 2023-07-27 08:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste y verificación de cabecero y barandas, ajuste y lubricación de piezas móviles Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 13578 | N/A | 3 | 1 | 3192.375 | 0.09397% | 1064.125 | 0.09397% | 5.482% | 28.7% | #N/A
OTP-CAMIL-00013358 | 578.5833 | 2014-10-30 | 2023-07-27 11:00:00 | 2023-07-27 10:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste y verificación de cabecero y barandas, ajuste y lubricación de piezas móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla Fija-Divan | 13358 | N/A | 2 | 1 | 3192.4583 | 0.06265% | 1596.2292 | 0.06265% | 3.689% | 20.19% | #N/A
OTP-CAMIL-00016143 | 578.5417 | 2014-10-30 | 2023-07-27 12:00:00 | 2023-07-27 11:00:00 | 03/08/2023-Senior - Verificación de estado físico y funcional, limpieza general y desmanchado de estructura metálica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, ajuste y verificación de cabecero y barandas, ajuste y lubricación de piezas móviles Pruebas de funcionamiento | correctivo menor | Camilla De Transporte | 16143 | N/A | 2 | 1 | 3192.5 | 0.06265% | 1596.25 | 0.06265% | 3.689% | 20.19% | #N/A
OTP-CAMIL-00007665 | 574.7083 | 2014-10-30 | 2023-07-31 09:00:00 | 2023-07-31 07:00:00 | 04/08/2023-Senior - Barandas presentan deterioro a causa de golpes Ruedas averiadas (caucho roto) Estructura inferior presenta ruptura en soporte de ruedas. Verificación estado físico y funcional, se realiza soldadura y reforzamiento de estructura en base soporte de ruedas, instalación de ruedas nuevas, antibacteriales con freno individual. Limpieza general y desmanchado de estructura metálico, limpieza de ruedas y cauchos laterales verificación y ajuste de sistema accionamiento de hidráulico de cabecero, ajuste de recorrido de activación, ajuste de barandas, ajuste y lubricación de partes móviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Camilla De Transporte | 7665/9976 | N/A | 3 | 2 | 3196.375 | 0.09386% | 1065.4583 | 0.09386% | 5.476% | 28.67% | #N/A
BDG-EQUIO-018805 | 507.3125 | 2014-10-30 | 2023-10-06 17:00:00 | 2023-10-06 16:30:00 | 31/10/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio. | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 18805 | N/A | 1 | 0.5 | 3263.7083 | 0.03064% | 3263.7083 | 0.03064% | 1.822% | 10.44% | #N/A
BDG-EQUIO-00016128 | 507.5278 | 2014-10-30 | 2023-10-06 11:50:00 | 2023-10-06 11:20:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio. Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16128/16129 | N/A | 3 | 0.5 | 3263.4931 | 0.09193% | 1087.831 | 0.09193% | 5.366% | 28.17% | 600000
BDG-EQUIO-00013803 | 500.6806 | 2014-10-30 | 2023-10-13 08:10:00 | 2023-10-13 07:40:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del otoscopio Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13803 | N/A | 5 | 0.5 | 3270.3403 | 0.1529% | 654.0681 | 0.1529% | 8.765% | 42.33% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 489.4931 | 2014-10-30 | 2023-10-24 12:40:00 | 2023-10-24 12:10:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del otoscopio y oftalmoscopio en buen estado Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.5 | 3281.5278 | 0.2743% | 364.6142 | 0.2743% | 15.17% | 62.74% | #N/A
BDG-EQUIO-00012668 | 504.6493 | 2014-10-30 | 2023-10-09 09:00:00 | 2023-10-09 08:25:00 | 02/10/2023-NO_DEFINIDO - , 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio, desgaste normal por uso Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 12668 | N/A | 6 | 0.58333 | 3266.375 | 0.1837% | 544.3958 | 0.1837% | 10.44% | 48.38% | #N/A
BDG-EQUIO-00016126 | 504.625 | 2014-10-30 | 2023-10-09 09:30:00 | 2023-10-09 09:00:00 | 09/11/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio. Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 16126/16127 | N/A | 4 | 0.5 | 3266.3958 | 0.1225% | 816.599 | 0.1225% | 7.084% | 35.65% | 600000
BDG-EQUIO-00015056 | 508.5 | 2014-10-30 | 2023-10-05 12:25:00 | 2023-10-05 12:00:00 | 31/10/2023-Senior - Se realiza protocolo de mantenimiento Verificación del estado físico del oftalmoscopio y otoscopio Se ejecutan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios Se deja equipo operativo en el servicio | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 15056/15057 | N/A | 1 | 0.41667 | 3262.5174 | 0.03065% | 3262.5174 | 0.03065% | 1.822% | 10.45% | #N/A
BAN-LARIN-00013920 | 727.5903 | 2014-10-30 | 2023-02-28 10:30:00 | 2023-02-28 09:50:00 | 06/02/2023-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Laringoscopio | 13920 | N/A | 2 | 0.66667 | 3043.4375 | 0.06572% | 1521.7188 | 0.06572% | 3.866% | 21.07% | #N/A
BFE-LAMAU-00008078 | 619.5694 | 2014-10-30 | 2023-06-16 11:20:00 | 2023-06-16 10:20:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - , 20/06/2023-Senior - Se realiza mantenimiento del equipo según cronograma. Se realiza limpieza interna y externa del equipo. Se entrega el equipo al servicio para su limpieza y desinfección. Equipo operativo | correctivo menor | Lampara Auxiliar De Procedimientos | 8078 | N/A | 3 | 1 | 3151.4722 | 0.09519% | 1050.4907 | 0.09519% | 5.552% | 29.01% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 243.3333 | 2014-10-30 | 2024-06-26 17:00:00 | 2024-06-26 16:00:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 26/06/2024-Senior - Se realiza verificación del equipo, junto con una limpieza externa, se lubrican partes internas, se realizan pruebas de funcionamiento y verificación de partes, equipo operativo | correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 1 | 3527.7083 | 0.2268% | 440.9635 | 0.2268% | 12.72% | 55.8% | #N/A
BQX-SICOR-00007836 | 235.3194 | 2014-10-30 | 2024-07-04 17:20:00 | 2024-07-04 16:20:00 | 02/07/2024-NO_DEFINIDO - , 08/07/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de hoja de corte se realiza limpieza general debido a que se encontraba con bastante yeso equipo funciona correctamente sin novedad Se entrega equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección | correctivo menor | Sierra Corta Yesos | 7836 | N/A | 3 | 1 | 3535.7222 | 0.08485% | 1178.5741 | 0.08485% | 4.963% | 26.32% | #N/A
BDG-TENAT-00012864 | 116.6944 | 2014-10-30 | 2024-10-31 07:35:00 | 2024-10-31 07:20:00 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - , 13/11/2024-Biomedico1 - Equipo se encuentra con paciente aislado durante un periodo prolongado portal motivo no se puede ejecutar el mantenimiento se informa a la coordinadora del servicio que tan pronto sean dados de alta estos pacientes nos notifique para ejecutar la revisión preventiva | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12864 | N/A | 4 | 0.25 | 3654.316 | 0.1095% | 913.579 | 0.1095% | 6.357% | 32.57% | #N/A
BDG-TENAT-00012863 | 116.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-31 07:15:00 | 2024-10-31 07:00:00 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - , 13/11/2024-Biomedico1 - Equipo se encuentra con paciente aislado durante un periodo prolongado portal motivo no se puede ejecutar el mantenimiento se informa a la coordinadora del servicio que tan pronto sean dados de alta estos pacientes nos notifique para ejecutar la revisión preventiva | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12863 | N/A | 4 | 0.25 | 3654.3021 | 0.1095% | 913.5755 | 0.1095% | 6.357% | 32.57% | #N/A
BDG-TENAT-00012862 | 116.6771 | 2014-10-30 | 2024-10-31 07:59:00 | 2024-10-31 07:45:00 | 15/10/2024-NO_DEFINIDO - , 13/11/2024-Biomedico1 - Equipo se encuentra con paciente aislado durante un periodo prolongado portal motivo no se puede ejecutar el mantenimiento se informa a la coordinadora del servicio que tan pronto sean dados de alta estos pacientes nos notifique para ejecutar la revisión preventiva | correctivo menor | Tensiometro De Atril | 12862 | N/A | 4 | 0.23333 | 3654.3326 | 0.1095% | 913.5832 | 0.1095% | 6.357% | 32.57% | #N/A
BFT-ELIPT-00015248 | 368.4097 | 2014-10-30 | 2024-02-22 15:20:00 | 2024-02-22 14:10:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - , 06/03/2024-Biomedico1 - Se realiza ronda de equipos biomedicos todos los equipos marcados con x se encuentran almacenados en bidega debido a las obras realizadas en el hospital | correctivo menor | Eliptica | 15248 | N/A | 8 | 1.1667 | 3402.6389 | 0.2351% | 425.3299 | 0.2351% | 13.16% | 57.1% | #N/A
BDG-EQUIO-00018220 | 361.3958 | 2014-10-30 | 2024-02-29 15:10:00 | 2024-02-29 14:30:00 |  | correctivo menor | Equipo De Organos De Pared | 018220 | N/A | 2 | 0.66667 | 3409.6319 | 0.05866% | 1704.816 | 0.05866% | 3.458% | 19.04% | #N/A
BAN-LARIN-00015726 | 382.4028 | 2014-10-30 | 2024-02-08 14:25:00 | 2024-02-08 14:20:00 | 02/02/2024-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Laringoscopio | 15726 | N/A | 2 | 0.083333 | 3388.6007 | 0.05902% | 1694.3003 | 0.05902% | 3.479% | 19.14% | #N/A
BDG-EQUIO-00013153 | 320.3938 | 2014-10-30 | 2024-04-10 15:00:00 | 2024-04-10 14:33:00 | 02/04/2024-NO_DEFINIDO - , 14/05/2024-Biomedico1 - Equipo se encuentra sin cabezales, fura de servicio en la bodega de consulta externa debido a que los cabezales fueron extraviados recientemente.Se informa a la coordinadora del servicio para que se realice la búsqueda de dichos accesorios. | correctivo menor | Equipo Organos De Los Sentidos | 13153 | N/A | 9 | 0.45 | 3450.625 | 0.2608% | 383.4028 | 0.2608% | 14.49% | 60.9% | #N/A
BDG-EQUIO-00007377 | 307.5417 | 2014-10-30 | 2024-04-23 11:20:00 | 2024-04-23 11:00:00 | 02/04/2024-NO_DEFINIDO - , 07/05/2024-Biomedico1 - Se realiza mantenimiento según cronograma. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y densinfeccion | correctivo menor | Equipo De Organos Portatil | 7377 | N/A | 3 | 0.33333 | 3463.4722 | 0.08662% | 1154.4907 | 0.08662% | 5.064% | 26.79% | #N/A
BDG-GRAME-00008319 | 269.3958 | 2014-10-30 | 2024-05-31 15:00:00 | 2024-05-31 14:30:00 | 03/05/2024-NO_DEFINIDO - , 18/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica estado físico de balanza de pesaje, botones de control, visualización de pantalla, y se realizan pruebas de verificación de parámetros con juego de masas cilíndricas, dando como resultado, un optimo funcionamiento del equipo, se evidencia oxido en la entrada de conexión AC, se realiza limpieza, sin embargo quedan residuos, pero no afecta el funcionamiento del equipo. Se entrega equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Gramera | 8319 | N/A | 4 | 0.5 | 3501.625 | 0.1142% | 875.4062 | 0.1142% | 6.624% | 33.72% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 740.6667 | 2014-10-30 | 2023-02-15 09:00:00 | 2023-02-15 08:00:00 | 15/02/2023-Senior - Al llegar se observa que el equipo está sobre cargado de bolsas de líquidos, se procede a retirarlas para la revisión del equipo. Se observa que el equipo sube la temperatura mas de lo programado, por lo cual se procede a realizar ajustes internos y pruebas de funcionamiento los cuales pasa satisfactoriamente. Adicional se hacen observaciones y recomendaciones del cuidado del equipo debido a que se encuentra con derrame de líquidos en la base y bolsas calentándose sin su bolsa de protección. Lo anteriormente mencionado puede a futuro generar daños, por lo que se recomienda tener mayor cuidado con el uso del precalentador. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 1 | 3030.375 | 0.198% | 505.0625 | 0.198% | 11.2% | 50.97% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 731.625 | 2014-10-30 | 2023-02-24 17:00:00 | 2023-02-24 09:00:00 | 28/02/2023-Senior - Durante la valoración física y funcional del equipo incipiente se identifica que el equipo se apaga al llegar a lectura de 39 °C. Hallazgos. - se observa ausencia del aislante térmico. -PID controlador no realiza calibración. Acciones correctivas: - Se instala PID controlador serie: 202205311001009 -Retiro PID controlador serie: 202205311001009 Ajustes y configuración del PID controlador en magnitud de temperatura y lectura de indices térmicos. Se inicia autocalibración en el PID con comportamiento de temperatura programada de 37 y tomada de 50 °C la cual no desciende ni se estabiliza en la temperatura programada. Equipo fuera de servicio. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 8 | 3039.7083 | 0.1974% | 506.6181 | 0.1974% | 11.17% | 50.86% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 727.625 | 2014-10-30 | 2023-02-28 12:00:00 | 2023-02-28 09:00:00 | 03/03/2023-Senior - Acciones correctivas: -Instalación PID controlador serie: 202205311001009 - Retiro PID controlador serie: 202205311001009 Ajustes y configuración del PID controlador en magnitud de temperatura y lectura de indices térmicos. Se inicia autocalibración en el PID con comportamiento de temperatura programada de 37 °C y tomada de 37 °C la cual no desciende ni se estabiliza en la temperatura programada. Equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 3 | 3043.5 | 0.1971% | 507.25 | 0.1971% | 11.16% | 50.82% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 858.6111 | 2014-10-30 | 2022-10-20 11:30:00 | 2022-10-20 09:20:00 | 21/10/2022-Senior - inicialmente se hace desinfección del equipo para posteriormente efectuar intervención de éste. Se hace valoración del equipo donde se observa apagado a los 40°C . Verificación de parámetros de programación del PID controlador por lo que se restablece el PSB a 002.0 ya que se encontro en cero por ganancia delay de índice de temperatura. Comparación de índices de temperatura con óptimos resultados. Se suguiere programar temperatura en 37°C si se programa indice superior se activa resguardo térmico el cual apagara el equipo. De igual manera se deja equipo en observación para verificar la trazabilidad del ajuste del PSB. Equipo funcional. | Correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 2.1667 | 2912.4792 | 0.206% | 485.4132 | 0.206% | 11.63% | 52.37% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 175.625 | 2014-10-30 | 2024-09-02 10:00:00 | 2024-09-02 09:00:00 | 14/10/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza recomendación de almacenamiento de los líquidos, para así garantizar el buen funcionamiento del equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 1 | 3595.4167 | 0.1669% | 599.2361 | 0.1669% | 9.528% | 45.16% | #N/A
BFC-CALLI-00018241 | 357.6458 | 2014-10-30 | 2024-03-04 16:00:00 | 2024-03-04 08:30:00 | 19/04/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación de equipo. Se realiza verificación de parámetros por comparación. Se realiza recomendación del almacenamiento de los líquidos, para así garantizar el buen funcionamiento del equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. | correctivo menor | Calentador De Liquidos | 18241 | 000003812 | 6 | 7.5 | 3413.6667 | 0.1758% | 568.9444 | 0.1758% | 10.01% | 46.89% | #N/A
BEF-CUART-00008824 | 1645.3368 | 2014-10-30 | 2020-08-24 16:00:00 | 2020-08-24 15:55:00 | -NO_DEFINIDO - Deacuerdo a la reunion de junio con el area de mantenimiento de infrainstructura se llego al acuerdo de que el equipo queda a cargo del area de mantenimiemto para su respectiva verificacion y revision se deja constancia que el equipo pasa a ser cargo del area de mantenimiento | Correctivo menor | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | 3 | 0.083333 | 2125.6667 | 0.1411% | 708.5556 | 0.1411% | 8.119% | 39.83% | #N/A
BEF-CUART-00008824 | 1832.4167 | 2014-10-30 | 2020-02-19 15:00:00 | 2020-02-19 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; | Correctivo menor | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | 3 | 1 | 1938.625 | 0.1547% | 646.2083 | 0.1547% | 8.867% | 42.71% | #N/A
BEF-CUART-00008824 | 1138.6667 | 2014-10-30 | 2022-01-13 09:00:00 | 2022-01-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Cuarto Frio | 8824 | 00009005221/112003 | 3 | 1 | 2632.375 | 0.114% | 877.4583 | 0.114% | 6.609% | 33.65% | #N/A
BDG-TERMO-00016781 | 1131.625 | 2014-10-30 | 2022-01-20 10:00:00 | 2022-01-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16781 | 031032 | 1 | 1 | 2639.4167 | 0.03789% | 2639.4167 | 0.03789% | 2.248% | 12.75% | #N/A
BDG-TERMO-00016783 | 488.5833 | 2014-10-30 | 2023-10-25 10:30:00 | 2023-10-25 10:00:00 | 24/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/10/2023-Senior - Se realiza cambio de sonda de termohigrómetro de carro de paro, equipo queda funcional. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | 5 | 0.5 | 3282.4375 | 0.1523% | 656.4875 | 0.1523% | 8.734% | 42.21% | #N/A
BDG-TERMO-00016783 | 95.2083 | 2014-10-30 | 2024-11-21 19:10:00 | 2024-11-21 19:00:00 | 20/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 21/11/2024-Senior - Se realiza revisión, se evidencia cable trozado posiblemente por el cajón de carro de paro, se realiza cambio de sonda, se realiza verificación de la misma, pruebas de funcionamiento, equipo operativo. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | 5 | 0.16667 | 3675.7986 | 0.136% | 735.1597 | 0.136% | 7.837% | 38.72% | #N/A
BDG-TERMO-00016783 | 77.4194 | 2014-10-30 | 2024-12-09 13:59:00 | 2024-12-09 13:56:00 | 09/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/12/2024-Senior - Se realiza cambio de sonda de temperatura, se ajusta de manera que no se corte al cerrar o abrir el carro de paro, se entrega termohigrómetro funcionando de manera correcta | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | 5 | 0.05 | 3693.5826 | 0.1354% | 738.7165 | 0.1354% | 7.801% | 38.57% | #N/A
BDG-TERMO-00016783 | 1447.4375 | 2014-10-30 | 2021-03-10 13:50:00 | 2021-03-10 13:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza verificación de modos y se evidencia que no se encuentra lectura de sonda, se realiza ajuste de la misma. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | 5 | 0.33333 | 2323.5764 | 0.2152% | 464.7153 | 0.2152% | 12.11% | 53.91% | #N/A
BDG-TERMO-00016783 | 1119.6667 | 2014-10-30 | 2022-02-01 09:00:00 | 2022-02-01 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16783 | 031033 | 5 | 1 | 2651.375 | 0.1886% | 530.275 | 0.1886% | 10.7% | 49.28% | #N/A
BDG-TERMO-00016784 | 1403.5208 | 2014-10-30 | 2021-04-23 11:50:00 | 2021-04-23 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo ya que reportaban que no encendía, se realiza ajuste interno y pruebas de funcionamiento satisfactorios. &#x0D; Equipo operativo en el servicio. &#x0D; | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | 2 | 0.33333 | 2367.4931 | 0.08448% | 1183.7465 | 0.08448% | 4.942% | 26.22% | #N/A
BDG-TERMO-00016784 | 1119.625 | 2014-10-30 | 2022-02-01 10:00:00 | 2022-02-01 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16784 | 031034 | 2 | 1 | 2651.4167 | 0.07543% | 1325.7083 | 0.07543% | 4.425% | 23.78% | #N/A
BDG-TERMO-00016782 | 1131.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-20 14:00:00 | 2022-01-20 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16782 | 031035 | 1 | 1 | 2639.5833 | 0.03788% | 2639.5833 | 0.03788% | 2.247% | 12.75% | #N/A
BDG-TERMO-00016778 | 1129.625 | 2014-10-30 | 2022-01-22 10:00:00 | 2022-01-22 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16778 | 031036 | 1 | 1 | 2641.4167 | 0.03786% | 2641.4167 | 0.03786% | 2.246% | 12.74% | #N/A
BDG-TERMO-00016777 | 1119.5 | 2014-10-30 | 2022-02-01 13:00:00 | 2022-02-01 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16777 | 031039 | 1 | 1 | 2651.5417 | 0.03771% | 2651.5417 | 0.03771% | 2.237% | 12.7% | #N/A
BDG-TERMO-00016780 | 1036.3576 | 2014-10-30 | 2022-04-25 15:35:00 | 2022-04-25 15:25:00 | 26/04/2022-Novatecnica - Se asegura termo higrómetro con cinta doble faz dejando asegurado el equipo | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | 2 | 0.16667 | 2734.6493 | 0.07314% | 1367.3247 | 0.07314% | 4.293% | 23.15% | #N/A
BDG-TERMO-00016780 | 1131.4583 | 2014-10-30 | 2022-01-20 14:00:00 | 2022-01-20 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16780 | 031040 | 2 | 1 | 2639.5833 | 0.07577% | 1319.7917 | 0.07577% | 4.444% | 23.87% | #N/A
BDG-TERMO-00016776 | 1041.4583 | 2014-10-30 | 2022-04-20 13:20:00 | 2022-04-20 13:00:00 | 26/04/2022-Novatecnica - Se realiza ajuste de termo higrómetro a carro de medicamentos con cinta doble faz para que no se caiga se deja equipo asegurado al carro de medicamentos | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | 2 | 0.33333 | 2729.5556 | 0.07327% | 1364.7778 | 0.07327% | 4.301% | 23.19% | #N/A
BDG-TERMO-00016776 | 1129.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-22 11:00:00 | 2022-01-22 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16776 | 031041 | 2 | 1 | 2641.4583 | 0.07572% | 1320.7292 | 0.07572% | 4.441% | 23.86% | #N/A
BDG-TERMO-00016779 | 1131.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-20 12:00:00 | 2022-01-20 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16779 | 031044 | 1 | 1 | 2639.5 | 0.03789% | 2639.5 | 0.03789% | 2.248% | 12.75% | #N/A
BDG-TERMO-00016785 | 998.4097 | 2014-10-30 | 2022-06-02 14:30:00 | 2022-06-02 14:10:00 | 30/06/2022-Senior - Se realiza cambio de la sonda de termohigrometro, la cual se encontró fracturada, se instala uno nuevo, se realizan pruebas, equipo funcional y se entrega al servicio. | Correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | 2 | 0.33333 | 2772.6042 | 0.07213% | 1386.3021 | 0.07213% | 4.236% | 22.87% | #N/A
BDG-TERMO-00016785 | 1119.5417 | 2014-10-30 | 2022-02-01 12:00:00 | 2022-02-01 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo. Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Termohigrometro Digital | 16785 | 031046 | 2 | 1 | 2651.5 | 0.07543% | 1325.75 | 0.07543% | 4.425% | 23.78% | #N/A
BDG-GRAME-00016797 | 1287.3819 | 2014-10-30 | 2021-08-17 15:40:00 | 2021-08-17 14:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de gramera la cual se encuentra desajustada. &#x0D; Se realiza ajuste con masas patrón. Equipo queda funcionando correctamente. &#x0D; Se recomienda realizar limpieza y desinfección adecuada para evitar fallas en el equipo. &#x0D; | Correctivo menor | Gramera digital | 16797 | 031355 | 4 | 0.83333 | 2483.6528 | 0.1611% | 620.9132 | 0.1611% | 9.211% | 44% | #N/A
BDG-GRAME-00016797 | 1369.6944 | 2014-10-30 | 2021-05-27 08:20:00 | 2021-05-27 07:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Gramera digital | 16797 | 031355 | 4 | 1 | 2401.3472 | 0.1666% | 600.3368 | 0.1666% | 9.511% | 45.1% | #N/A
BDG-GRAME-00016797 | 1133.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-18 12:00:00 | 2022-01-18 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Gramera digital | 16797 | 031355 | 4 | 1 | 2637.5 | 0.1517% | 659.375 | 0.1517% | 8.698% | 42.07% | #N/A
BDG-GRAME-00016797 | 836.6667 | 2014-10-30 | 2022-11-11 10:00:00 | 2022-11-11 08:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 21/11/2022-Senior - Se realiza verificación del equipo, evidenciando que no enciende. Se encuentra conectores de pilas sulfatadas , se encuentra tarjeta con corrosión y cables sueltos. Se realiza ajuste pero equipo sigue sin funcionar. | correctivo menor | Gramera digital | 16797 | 031355 | 4 | 2 | 2934.4167 | 0.1363% | 733.6042 | 0.1363% | 7.853% | 38.78% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 495.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-18 17:30:00 | 2023-10-18 08:00:00 | 17/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 19/10/2023-Senior - Se verifica funcionamiento uncial del equipo. Se revisa sistema de ventilación de la bomba de vacío. Se ajustan clanes, se ajustan mirillas de filtros de aceite y revisan juntas y posibles fisuras. Se revisan posibles fugas de peróxido o excesos de peróxido en la dosificación al reservorio. Se revisa empaque de la puerta. Durante una prueba de fuga el equipo presento alarma de seguro de puerta. Se encuentra daño en microswitch LS5. Se realiza prueba con lumen y se procede a verificar empaques de filtro de aceite y filtro de olor. Se realizan dos pruebas lumen adicionales con carga con resultado satisfactorio y olor normalizado. Se entrega equipo en funcionamiento. Se requiere cambio de microswitch LS5. Se requiere cambio de trampa de condensado para aire comprimido. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 9.5 | 3275.7292 | 1.557% | 64.23 | 1.557% | 60.71% | 99.63% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 300.7083 | 2014-10-30 | 2024-04-30 07:10:00 | 2024-04-30 07:00:00 | 29/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/05/2024-gbayona - Se cierra con numero de OT 2024-918 | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.16667 | 3470.2986 | 1.47% | 68.0451 | 1.47% | 58.59% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1953.5208 | 2014-10-30 | 2019-10-21 11:55:00 | 2019-10-21 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de autoclave steris. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.41667 | 1817.4965 | 2.806% | 35.6372 | 2.806% | 81.43% | 100% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1902.75 | 2014-10-30 | 2019-12-11 08:00:00 | 2019-12-11 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de compresor nuevo, revisa sistema eléctrico y puesta en marcha con resultados satisfactorios. se adjunta reporte | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 1868.3333 | 2.73% | 36.634 | 2.73% | 80.56% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1790.6667 | 2014-10-30 | 2020-04-01 10:00:00 | 2020-04-01 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de sistema de retorno de aceite del canister a la bomba de vacío, se realizan pruebas de fugas con resultados satisfactorios. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 1980.4167 | 2.575% | 38.8317 | 2.575% | 78.67% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1650.5 | 2014-10-30 | 2020-08-19 13:00:00 | 2020-08-19 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo donde no se identifican alteraciones en el sistema de inyección de peróxido, se verifica SV5, SV4 y temperatura de vaporizados, todo en buen estado. se realiza prueba de escape donde el resultado es: 0,029Korr/min. se realiza ciclos con carga con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se recomienda verificar el instrumental antes de enviar el ciclo y enviar las piezas en doble bolsa tyvek. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 2120.5417 | 2.405% | 41.5792 | 2.405% | 76.38% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1623.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-15 09:00:00 | 2020-09-15 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de equipo falla reportada: llenado de resevorio&#x0D; Se realiza verificación del equipo se identifica valvula SV5 con desgaste se realiza cambio pruebas de funcionamiento y ciclo con carga con resultado satisfactorio&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 2147.375 | 2.375% | 42.1054 | 2.375% | 75.95% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1622.7083 | 2014-10-30 | 2020-09-16 07:40:00 | 2020-09-16 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de Steris se procede a pruebas de ciclado sin encontrar novedad, equipo queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.66667 | 2148.3194 | 2.374% | 42.1239 | 2.374% | 75.93% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1372.7083 | 2014-10-30 | 2021-05-24 07:30:00 | 2021-05-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de esterilizador steris por falla en el ciclo, se verifica y se encuentra con error en la puerta se reporta a proveedor ya que se realizaron ajustes y sigue presentando la falla | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.5 | 2398.3125 | 2.126% | 47.0257 | 2.126% | 72.08% | 99.95% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1593.7083 | 2014-10-30 | 2020-10-15 16:00:00 | 2020-10-15 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo en donde se identifica reservorio manchado, se realiza cambio por uno nuevo, se hacen pruebas de funcionamiento de nivel de llenado y de inyección, se hacen ciclos con carga con resultados satisfactorios. Se evidencia desgaste en el inyector de peróxido, el cual esta dejando pasar partículas de aire al reservorio. Se realiza cuando el equipo tiene 19183 ciclos.&#x0D; &#x0D; repuesto: reservorio ref 755718416&#x0D; &#x0D; Se observa que la carga del equipo no se esta realizando con buena técnica. se debe mejorar el secado. Se entrega repuesto retirado. Repuesto pendiente por legalizar.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte deservicio | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 9 | 2177.6667 | 2.342% | 42.6993 | 2.342% | 75.47% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1597.7083 | 2014-10-30 | 2020-10-11 14:00:00 | 2020-10-11 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se debe realizar cambio de empaques de la bomba de vacío&#x0D; &#x0D; Se realiza desmonte de la bomba, apertura de la bomba y limpieza general de todas las partes internas, se realiza cambio de todos los empaques, se monta nuevamente, se realizan pruebas de vacío, con resultados satisfactorios, se realizan pruebas con ciclos con resultado satisfactorio. se realiza ciclo con carga.&#x0D; &#x0D; Repuesto: Kit de empaques de la Bomba&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte deservicio | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 7 | 2173.5833 | 2.346% | 42.6193 | 2.346% | 75.53% | 99.98% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1224.6667 | 2014-10-30 | 2021-10-19 09:00:00 | 2021-10-19 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Falla reportada: Error de lectura de cop&#x0D; Se revisa equipo se realiza purga de reservorio, ajuste de sensor óptico y puesta en marcha con resultados satisfactorios. &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 2546.375 | 2.003% | 49.9289 | 2.003% | 69.93% | 99.93% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1210.7083 | 2014-10-30 | 2021-11-02 09:00:00 | 2021-11-02 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo y se encuentra con fuga en una de las mangueras de los filtros de olor. Se realiza ajuste en los acoples y pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias. &#x0D; &#x0D; Se entrega equipo en funcionamiento | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 2560.375 | 1.992% | 50.2034 | 1.992% | 69.73% | 99.92% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1816.375 | 2014-10-30 | 2020-03-06 16:00:00 | 2020-03-06 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general, se hacen ajustes en tornillos de bomba y limpieza de fuga de aceite. Se requiere hacer seguimiento de bomba de vacio. &#x0D; &#x0D; Se entrega equipo funcionando correctamente. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte.&#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 1954.6667 | 2.609% | 38.3268 | 2.609% | 79.1% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1872.7292 | 2014-10-30 | 2020-01-10 09:30:00 | 2020-01-10 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se hace instalación de transformador 220v-110v para compresor de aire, se procede hacer conexión del mismo se hace fijación del compresor y pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 1898.3958 | 2.686% | 37.2234 | 2.686% | 80.05% | 99.99% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1437.625 | 2014-10-30 | 2021-03-20 10:00:00 | 2021-03-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza revisión de compresor, sistemas neumáticos, válvula de aire, se realiza ajuste de parámetros del compresor, se revisan válvulas de paso de peróxido, inyector y salida de peróxido en cámara, catalizador, se realiza limpieza de residuos de peróxido en cámara. se realiza pruebas de escape y se realizan ciclos.&#x0D; Equipo funcionando, se recomienda no hacerle fuerza a la palanca de la puerta cuando se encuentra bloqueada. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 2333.4167 | 2.186% | 45.7533 | 2.186% | 73.06% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1503.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-13 13:00:00 | 2021-01-13 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación del equipo se identifica que el compresor esta activo pero no esta generando la suficiente presión de aire para el trabajo del equipo, se verifica compresor, se realiza retiro ya que no se obtiene respuesta del mismo. Se trae en préstamo un compresor se realizan pruebas de funcionamiento de carga y descarga y se realiza ciclo con carga con resultados satisfactorios. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 5 | 2267.5417 | 2.249% | 44.4616 | 2.249% | 74.06% | 99.97% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1362.6667 | 2014-10-30 | 2021-06-03 09:00:00 | 2021-06-03 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general del equipo, cambio de kit de mantenimiento: aceite, filtro aceite, filtro olor, se realiza purga del compresor, limpieza de cámara, se verifica inyección de peróxido. Se realiza prueba de escape con tasa 0.016 torr/min, y pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se realiza cuando el equipo tiene 21360 ciclos&#x0D; OBSERVACIONES: Se evidencia corrosión en base del cánister | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 2408.375 | 2.118% | 47.223 | 2.118% | 71.93% | 99.95% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1204.6458 | 2014-10-30 | 2021-11-08 10:30:00 | 2021-11-08 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - falla reportada: Fuga de aceite &#x0D; &#x0D; Se realiza cambio de racores y mangueras. &#x0D; Se realizan pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 2566.4375 | 1.987% | 50.3223 | 1.987% | 69.65% | 99.92% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 1442.6667 | 2014-10-30 | 2021-03-15 10:00:00 | 2021-03-15 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza general del equipo, cambio de kit de aceite, limpieza de cánister, instalación y pruebas de carga con compresor. Se realiza instalación de inyector de peróxido, purga de línea de peróxido, se debe cambiar línea que sale SV4 al vaporizador. Se realizan pruebas de inyección con resultados satisfactorios. &#x0D; Se realiza prueba de fugas con resultado 0.024 torr/min y ciclo con carga con resultado biológico(-) t valores de inyección normales. Se realiza cuando el equipo tiene 20605 ciclos. &#x0D; RECOMENDACIONES: &#x0D; Se recomienda cambio de manguera&#x0D; No dejar impresora sin papel&#x0D; Se entregan repuestos retirados | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 2328.4167 | 2.19% | 45.6552 | 2.19% | 73.13% | 99.96% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 867.75 | 2014-10-30 | 2022-10-11 08:30:00 | 2022-10-11 06:00:00 | 12/10/2022-Senior - Se realiza la revisión del equipo, debido a que reporta falla de la impresora. Se realiza el desmontaje de la misma, se limpia todos sus componentes se desconecta y se vuelven a conectar. Verificando que la misma posee daño en el sensor que detecta el papel el cual no está funcionando correctamente. Se requiere el cambio de la impresora. OBS. Para realizar una buena impresión se requiere el cambio de la impresora por dañó en el sensor que detecta el papel. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2.5 | 2903.3542 | 1.757% | 56.9285 | 1.757% | 65.14% | 99.82% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 560.625 | 2014-10-30 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 09:00:00 | 15/08/2023-Senior - Se evidencia que el equipo cuenta con un solo ciclo ya que su configuración modelo estaba en Vpro 1 lo cual no permitía que el ciclo Lumen y no Lumen estuviesen presentes en la pantalla. Se ingresa a modo servicio y se cambio el modelo de Vpro 1 a Vpro1 plus quedando funcionando con sus dos ciclos predeterminados. Se envia ciclo de prueba de fuga con una tasa de salida del 0,029 torr siendo satisfactoria | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.5 | 3210.3958 | 1.589% | 62.9489 | 1.589% | 61.45% | 99.67% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 544.7083 | 2014-10-30 | 2023-08-30 09:00:00 | 2023-08-30 07:00:00 | 30/08/2023-Senior - Se revisa origen de la fuga, para ello se revisan empaques de las secciones de la bomba. los tapones y acoples de entrada y salida de filtros la recamara se verifica el nivel de aceite y se observa una cantidad de 3/4 partes de su capacidad. El equipo se encuentra operativo. Se requiere cambio de kit de acople de motor-bomba | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 3226.375 | 1.581% | 63.2623 | 1.581% | 61.27% | 99.66% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 542.7083 | 2014-10-30 | 2023-09-01 11:00:00 | 2023-09-01 07:00:00 | 04/09/2023-Senior - Se adiciona aceite a la bomba de vacío, por nivel bajo. Se realiza prueba de funcionamiento. El equipo opera sin inconvenientes | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 4 | 3228.4583 | 1.58% | 63.3031 | 1.58% | 61.24% | 99.66% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 385.7083 | 2014-10-30 | 2024-02-05 09:00:00 | 2024-02-05 07:00:00 | 23/02/2024-gbayona - Se realiza ajuste a bloqueo de puerta porque se encuentra falla en el desplazamiento. Para el olor, se revisan los filtros de aceite y el filtro de olor. Se revisan clanes y posibles filtraciones de peróxido. No sé evidencia nada irregular. Se realizan pruebas de funcionamiento exitosas. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 2 | 3385.375 | 1.506% | 66.3799 | 1.506% | 59.5% | 99.56% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 378.2708 | 2014-10-30 | 2024-02-12 23:30:00 | 2024-02-12 17:30:00 | 23/02/2024-gbayona - Se revisa el equipo y se encuentra que pt1 esta mostrando datos erróneos se realiza ajuste a pt1 se realiza verificacion de las válvulas del manifold de inyección &amp;quot;se realiza verificacion de los datos los cuales están dentro de los parámetros permitidos para realizar el ciclo se realiza pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactoria | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 6 | 3392.9792 | 1.503% | 66.529 | 1.503% | 59.42% | 99.55% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 376.7083 | 2014-10-30 | 2024-02-14 17:30:00 | 2024-02-14 07:00:00 | 23/02/2024-gbayona - Se realiza la revisión del equipo dónde se consigue desgaste en las válvulas Sv6 y Sv8 las cuales fueron reemplazadas y se colocaron 2 válvulas nuevas las cuales tenía la ingeniería de la clínica. Se hacen verificación de los valores de presión. Los cuales funcionan correctamente. Se percibe que en el equipo meten a esterilizar empaques plásticos y microporo los cuales no se deben de meter debido a que pueden absorber peróxido y así producir una falla en el equipo de aumento de presión baja. Durante el día de hoy se han realizado 4 ciclos, de los cuales uno cancelo debido a carga humedad se mostró y se explicó lo que estaba mojado. En todos los ciclos salen test de carga repetida y eso es debido a que la carga no está completamente seca y el equipo no inyecta peróxido hasta el momento que verifica que todo está seco. Si el ve que hay humedad en la cámara vuelve a inyectar aire e intenta secarlo de no lograrlo repite la carga sino logra secar da alarma de carga humedad. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 10.5 | 3394.7292 | 1.502% | 66.5633 | 1.502% | 59.4% | 99.55% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 311.7292 | 2014-10-30 | 2024-04-19 10:00:00 | 2024-04-19 06:30:00 | 22/04/2024-Senior - Se revisa el equipo y se encuentra que pt1 están los valores descalibrados se realiza calibración de los valores de pt1 se realiza pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias y se entrega equipo en buenas condiciones de uso y en funcionamiento la prueba de escape los valores son inferiores a 0.3 torr Se encuentra que se requiere cambio de 2 válvulas de 3 vías | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3.5 | 3459.4167 | 1.474% | 67.8317 | 1.474% | 58.71% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 305.75 | 2014-10-30 | 2024-04-25 13:00:00 | 2024-04-25 06:00:00 | 29/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a equipo que no pase prueba de fuga, Se realiza revisión y ajuste de válvulas de tres vías, mangueras, conectores, pistón de inyección, clanes, bomba de vacío, filtro bomba, se hace ajuste y verificación de parámetros, se realizan ciclos de prueba con carga. PRUEBA DE FUGAS # 1 : 0,013 TORR/MIN PRUEBA DE FUGAS # 2 : 0.014 TORR/MIN | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 7 | 3465.5417 | 1.472% | 67.9518 | 1.472% | 58.65% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 300.75 | 2014-10-30 | 2024-04-30 09:00:00 | 2024-04-30 06:00:00 | 30/04/2024-Senior - e revisa el equipo y se realiza ajuste y verificacion de los valores de calibración del sensor pt1 se realiza ajustes y verificación se encuentra que el transductor requiere cambio ya que no pasa los ciclos pruebas de escape se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega equipo en funcionamiento Queda pendiente cambio de pt1. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 3470.375 | 1.47% | 68.0466 | 1.47% | 58.59% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 262.6875 | 2014-10-30 | 2024-06-07 12:30:00 | 2024-06-07 07:30:00 | 11/06/2024-Senior - Se revisa equipo dónde no se le consigue falla. El equipo se hace prueba de fuga con tasa de salida de 0,023 torr/min. Se hacen pruebas con carga en el cual el equipo hace varias veces el test de carga repetidas indicativo que en la carga hay carga humedad. Y se presentaron fallas por este inconveniente. Por lo cual se sugiere mejor el secado del material a esterilizar debido que el equipo decreta humedad y realiza la cancelación de ciclos. El equipo no está más sensible, es que el equipo detecta humedad la trata de secar sino lo logra aborta por carga humedad. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 5 | 3508.5208 | 1.454% | 68.7945 | 1.454% | 58.2% | 99.47% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 265.3958 | 2014-10-30 | 2024-06-04 17:30:00 | 2024-06-04 14:30:00 | 11/06/2024-Senior - Al llegar a la institución se consigue equipo en ciclo no Lumen el cual termina bien. Se procede a verificar por modo de servicio el vacío del equipo, se ajustan las líneas de vacío del equipo, se desmonta y se limpia filtro de la bomba de vacío, se limpia el empaque de la puerta, se revisa orificio de vacío en la camara del equipo, se verifica activación de las válvulas en el reservorio. Se hacen pruebas en ciclo con cargas los cuales terminan bien. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 3505.7292 | 1.455% | 68.7398 | 1.455% | 58.22% | 99.47% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 284.2569 | 2014-10-30 | 2024-05-16 21:21:00 | 2024-05-16 17:50:00 | 21/05/2024-Senior - Se realiza inspección del equipo, verificando fusibles, entradas de alimentación. Se observa que la UPS que está conectada al equipo no está funcionando, no sale voltaje de salida por lo q se conecta el equipo directo a la red. Se hacen pruebas funcionales, pasa las respectivas pruebas. Equipo queda funcionado normalmente en el servicio según parámetros del fabricante | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3.5167 | 3486.8896 | 1.463% | 68.3704 | 1.463% | 58.42% | 99.48% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 256.6667 | 2014-10-30 | 2024-06-13 16:50:00 | 2024-06-13 08:00:00 | 14/06/2024-Senior - Se realiza la revisión del equipo, debido a que el mismo no hace vacío, se consigue que el equipo tiene una entrada de aire por el empaque, por tal motivo se cambia el empaque. Empaque que estaba en la oficina de ingeniería del hospital. Se trae la silicona pegante para la instalación del empaque la cual falta la remisión el número de parte es R005300810, 14/06/2024-Senior - Se hacen 3 ciclos de prueba. Funcionando correctamente. Se recomienda no ingresar material que no sea compatible con el peróxido de hidrógeno eso nos produces aumento en las presiones y provoca fallas y desgaste en el equipo. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 8.8333 | 3514.7014 | 1.451% | 68.9157 | 1.451% | 58.13% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 257.3125 | 2014-10-30 | 2024-06-12 20:30:00 | 2024-06-12 16:30:00 | 18/06/2024-Senior - Se realiza la revisión y ajuste de clanes, filtro interno de bomba, puerta, empaque sello de puerta, válvulas de tres vías, mangueras, conectores, válvulas neumáticas, se realiza prueba de vacío donde se evidencia que el máximo de vacío es 0.9 con cámara vacia, se hace ajuste de parámetros de transductor, se realizan ciclos con carga las cuales no pasaron de la evacuación, se realizará y pruebas a la bomba para ver si no tiene pérdida de fuerza en funcionamiento. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 4 | 3513.8542 | 1.451% | 68.8991 | 1.451% | 58.14% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 254.25 | 2014-10-30 | 2024-06-15 23:00:00 | 2024-06-15 18:00:00 | 18/06/2024-Senior - Se realiza ajusto ferrul de manguera de válvula sV6, ajustes de valores de transductores, ciclos de prueba con carga | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 5 | 3516.9583 | 1.45% | 68.96 | 1.45% | 58.11% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 311.7292 | 2014-10-30 | 2024-04-19 10:00:00 | 2024-04-19 06:30:00 | 22/04/2024-Senior - Se revisa el equipo y se encuentra que pt1 están los valores descalibrados se realiza calibración de los valores de pt1 se realiza pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias y se entrega equipo en buenas condiciones de uso y en funcionamiento la prueba de escape los valores son inferiores a 0.3 torr Se encuentra que se requiere cambio de 2 válvulas de 3 vías | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3.5 | 3459.4167 | 1.474% | 67.8317 | 1.474% | 58.71% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 306.75 | 2014-10-30 | 2024-04-24 12:00:00 | 2024-04-24 06:00:00 | 26/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo a esterilizador de baja temperatura para la instalación de dos válvulas, donde se reemplazan electroválvulas SV4 y SV5. Se ajustan terminales de peróxido. Se ajustan clanes. Se realizan pruebas de escape. Se realizan ciclos No Lumen satisfactorios Se entrega equipo en funcionamiento. Equipo en observación. | correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 6 | 3464.5 | 1.472% | 67.9314 | 1.472% | 58.66% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 300.75 | 2014-10-30 | 2024-04-30 09:00:00 | 2024-04-30 06:00:00 | 30/04/2024-Senior - e revisa el equipo y se realiza ajuste y verificacion de los valores de calibración del sensor pt1 se realiza ajustes y verificación se encuentra que el transductor requiere cambio ya que no pasa los ciclos pruebas de escape se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega equipo en funcionamiento Queda pendiente cambio de pt1. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 3470.375 | 1.47% | 68.0466 | 1.47% | 58.59% | 99.5% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 650.75 | 2014-10-30 | 2023-05-16 14:00:00 | 2023-05-16 06:00:00 | 15/06/2023-Senior - Se revisa el equipo y se realiza ajuste en el lector de los QR y no se encuentra ningún daño, se evidencia que son las copas que el equipo no reconoce los códigos, se realiza cambio de etiqueta y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias. Se entrega equipo en buenas condiciones de uso, se recomienda realizar cambio de copa, equipo en funcionamiento. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 8 | 3120.5833 | 1.634% | 61.1879 | 1.634% | 62.49% | 99.72% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 598.7083 | 2014-10-30 | 2023-07-07 10:00:00 | 2023-07-07 07:00:00 | 07/07/2023-Senior - Se realiza la revisión del equipo, donde se observa un goteo de aceite mínimo. Por tal motivo se ajusta cada uno de los tornillos de la bomba y se seca el remanente existente. De equipo seguir con la falla se procederá a realizar el montaje de la bomba y verificar los empaques y retenedores internos de la misma. Se hace prueba de fuga con tasa de salida de 0,021 torr/min. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 3172.4167 | 1.608% | 62.2042 | 1.608% | 61.89% | 99.69% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 560.625 | 2014-10-30 | 2023-08-14 09:30:00 | 2023-08-14 09:00:00 | 15/08/2023-Senior - Se evidencia que el equipo cuenta con un solo ciclo ya que su configuración modelo estaba en Vpro 1 lo cual no permitía que el ciclo Lumen y no Lumen estuviesen presentes en la pantalla. Se ingresa a modo servicio y se cambio el modelo de Vpro 1 a Vpro1 plus quedando funcionando con sus dos ciclos predeterminados. Se envia ciclo de prueba de fuga con una tasa de salida del 0,029 torr siendo satisfactoria | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 0.5 | 3210.3958 | 1.589% | 62.9489 | 1.589% | 61.45% | 99.67% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 542.7083 | 2014-10-30 | 2023-09-01 11:00:00 | 2023-09-01 07:00:00 | 04/09/2023-Senior - Se adiciona aceite a la bomba de vacío, por nivel bajo. Se realiza prueba de funcionamiento. El equipo opera sin inconvenientes | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 4 | 3228.4583 | 1.58% | 63.3031 | 1.58% | 61.24% | 99.66% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 564.7083 | 2014-10-30 | 2023-08-10 17:00:00 | 2023-08-10 07:00:00 | 11/12/2023-gbayona - Se realiza calificación operacional y desempeño de los ciclos lumen y no lumen. Se adjunta protocolo de calificación. Equipo cumple con las condiciones establecidas | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 10 | 3206.7083 | 1.59% | 62.8766 | 1.59% | 61.49% | 99.67% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 255.7083 | 2014-10-30 | 2024-06-14 17:00:00 | 2024-06-14 07:00:00 | 17/06/2024-Senior - Se hace el seguimiento del equipo dónde se hace ajuste a los valores de presión, se hacen 6 ciclos de pruebas de los cuales solo se canceló uno por humedad. El equipo queda funcionando correctamente. Se recuerda por favor ingresar realizar un buen secado de lo q se va ingresar a esterilizar. Y no ingresar nada que no sea compatible con el peróxido de hidrógeno. Se hace la visita cuando el equipo tiene 31595 | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 10 | 3515.7083 | 1.451% | 68.9355 | 1.451% | 58.12% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 256.25 | 2014-10-30 | 2024-06-13 21:00:00 | 2024-06-13 18:00:00 | 18/06/2024-Senior - Se realiza seguimiento de funcionamiento justo de conectores y verificación de parámetros de traductores. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 3514.875 | 1.451% | 68.9191 | 1.451% | 58.13% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 250.7083 | 2014-10-30 | 2024-06-19 13:00:00 | 2024-06-19 07:00:00 | 20/06/2024-Senior - Se realiza el seguimiento al equipo, debido que ayer en horas de la tarde cancelo por falla en leer PT1, revisando el historial se comprueba que el equipo realizo 8 ciclos la noche de ayer con 2 cancelaciones por humedad. Se realiza prueba de fuga con tasa de salida de 0,013 torr/min, se hace prueba con equipo en vacío y con el equipo con carga funcionando correctamente., 20/06/2024-Senior - Se recomienda no ingresar al equipo ningún paquete mojado ni material que ni sea compatible con el peróxido de hidrógeno. Se recomienda solicitar una capacitación al personal para mejorar el tema de cargas en el equipo. | Correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 6 | 3520.5417 | 1.449% | 69.0302 | 1.449% | 58.07% | 99.46% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 889.75 | 2014-10-30 | 2022-09-19 09:00:00 | 2022-09-19 06:00:00 | 31/08/2022-NO_DEFINIDO - , 20/09/2022-Senior - Se realiza revisión, limpieza y ajuste de válvulas suministro de aire, válvulas suministro de peróxido, puerta, empaque sello, purga de compresor, revisión de resistencias de camara y vaporizador, se hace cambio de Kit de aceite, limpieza de soportes de filtros de aceite, filtro internó de bomba de vacío, instalación de impresora, se realiza pruebas de funcionamiento de bomba de vacío, impresora, pistón de inyección, válvulas, compresor. | correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 3 | 2881.375 | 1.77% | 56.4975 | 1.77% | 65.42% | 99.83% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 175.75 | 2014-10-30 | 2024-09-02 07:00:00 | 2024-09-02 06:00:00 | 17/09/2024-NO_DEFINIDO - , 17/09/2024-Senior - Se realiza revisión, limpieza y ajuste de válvulas de tres vías, tubería, vaporizador, pistón de inyección, pistón de perforación de copa, filtro bomba de vacío, compresor, manifold neumático, se verifican parámetros de sensores y transductores, se resetea conteo de ciclos de bomba, pruebas de funcionamiento y ciclos de prueba con carga y biológico | correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 3595.2917 | 1.419% | 70.4959 | 1.419% | 57.31% | 99.39% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 350.75 | 2014-10-30 | 2024-03-11 07:00:00 | 2024-03-11 06:00:00 | 01/03/2024-NO_DEFINIDO - , 12/04/2024-gbayona - Se realiza revisión, limpieza y ajuste de válvulas solenoides, reservorio, mangueras, conectores, pistón de inyección, control principal, pantalla táctil, impresora, manija de puerta, cableado, sensores, resistencias, limpieza y cambio de kit de bomba de vacío, limpieza de compresor, empaque de puerta, cambio de filtro de válvula de purga, se realiza pruebas de funcionamiento, ciclo prueba de escape y ciclos con carga y biológico. PRUEBA DE ESCAPE: 0,027 TORR satisfactoria. NÚMERO DE CICLOS: 30540 ciclos KIT DE ACEITE DE BOMBA DE VACÍO PNM PACK, VACUUM SYSTEM KIT. P764334481 UNIDAD 1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJ | correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 1 | 3420.2917 | 1.491% | 67.0645 | 1.491% | 59.13% | 99.53% | #N/A
BSD-ESTBA-00012837 | 360.6667 | 2014-10-30 | 2024-03-01 12:00:00 | 2024-03-01 08:00:00 | 12/04/2024-gbayona - Se realiza revisión de pasador, manija de puerta, platina de seguridad,sensores de cierre de puerta, se realizan pruebas de funcionamiento del pistón de la platina de bloqueo, revisión de cableado, se hace ajuste de cableado de sensores, se realizan pruebas de funcionamiento y ciclos de prueba | correctivo menor | Esterilizador Baja Temperatura | 12837 | 0324513-15 | 51 | 4 | 3410.5 | 1.495% | 66.8725 | 1.495% | 59.23% | 99.54% | #N/A
BCC-ELCBI-00000523 | 1545.6667 | 2014-10-30 | 2020-12-02 08:20:00 | 2020-12-02 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional del equipo, se encuentra conector REM dañado, se realiza ajuste y pruebas funcionales satisfactorias.&#x0D; &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente en el servicio | Correctivo menor | Electrobisturi | 523 | 0505G0880UT | 1 | 0.33333 | 2225.3472 | 0.04494% | 2225.3472 | 0.04494% | 2.66% | 14.94% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1092.6042 | 2014-10-30 | 2022-02-28 09:58:00 | 2022-02-28 09:30:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de mesa de cirugía ya que no realiza movimiento flex, se retira del servicio para ser revisada por el proveedor | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.46667 | 2678.4153 | 0.56% | 178.561 | 0.56% | 28.54% | 86.68% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 651.5646 | 2014-10-30 | 2023-05-15 10:57:00 | 2023-05-15 10:27:00 | 14/05/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/05/2023-Biomedico1 - Se realiza ajuste de peierna mesa quirúrgica ya q no ajustaba se realiza lubricacion de mecanismos internos se ajusta se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.5 | 3119.4563 | 0.4809% | 207.9638 | 0.4809% | 25.06% | 82.29% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1449.6875 | 2014-10-30 | 2021-03-08 07:50:00 | 2021-03-08 07:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de la mesa de cx, se evidencia base de pierna suelta, se realiza ajuste de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.33333 | 2321.3264 | 0.6462% | 154.7551 | 0.6462% | 32.14% | 90.23% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 111.7083 | 2014-10-30 | 2024-11-05 08:20:00 | 2024-11-05 07:00:00 | 04/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/01/2025-Biomedico2 - Se realiza verificación ajuste y lubricacion de pierna de mesa de cirugia,se realizan pruebas y se deja en seguimiento | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1.3333 | 3659.3472 | 0.4099% | 243.9565 | 0.4099% | 21.8% | 77.14% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1677.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-23 09:10:00 | 2020-07-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de 6 soportes para piernera de mesas de cirugía, los cuales deben ser instaladas en la sala de partos.&#x0D; &#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1.1667 | 2093.3819 | 0.7165% | 139.5588 | 0.7165% | 34.94% | 92.42% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1368.7222 | 2014-10-30 | 2021-05-28 07:00:00 | 2021-05-28 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de mesa de cirugía y se evidencia que se sueltan los tornillos al subir la mesa, por lo cual se realiza ajuste de esta, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.33333 | 2402.2917 | 0.6244% | 160.1528 | 0.6244% | 31.25% | 89.44% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1244.75 | 2014-10-30 | 2021-09-29 06:40:00 | 2021-09-29 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y lubricación general a mesa de cirugía. &#x0D; Equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.66667 | 2526.2778 | 0.5938% | 168.4185 | 0.5938% | 29.97% | 88.21% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1524.7083 | 2014-10-30 | 2020-12-23 08:00:00 | 2020-12-23 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1 | 2246.3333 | 0.6678% | 149.7556 | 0.6678% | 33.01% | 90.96% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1846.6111 | 2014-10-30 | 2020-02-05 09:40:00 | 2020-02-05 09:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de la mesa de cirugía y se evidencia fractura en el acrílico de la piernera. Se solicita al proveedor reparación de esta parte&#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.33333 | 1924.4028 | 0.7795% | 128.2935 | 0.7795% | 37.35% | 93.96% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1839.7083 | 2014-10-30 | 2020-02-12 07:30:00 | 2020-02-12 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se ajusta control de posiciones de mesa de cirugia.&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.5 | 1931.3125 | 0.7767% | 128.7542 | 0.7767% | 37.25% | 93.89% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1826.75 | 2014-10-30 | 2020-02-25 06:15:00 | 2020-02-25 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo donde se evidencia toma corriente sin energia. Equipo se conecta a otra toma y queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 0.25 | 1944.2604 | 0.7715% | 129.6174 | 0.7715% | 37.05% | 93.78% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1362.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-03 11:10:00 | 2021-06-03 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se encuentran brazos en mal estado y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1 | 2408.4653 | 0.6228% | 160.5644 | 0.6228% | 31.18% | 89.38% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 1160.3958 | 2014-10-30 | 2021-12-22 15:30:00 | 2021-12-22 14:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, &#x0D; Se realiza ajuste y limpieza de control de posiciones.&#x0D; Se realiza instalación de acrílicos de piernas. &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1 | 2610.6458 | 0.5746% | 174.0431 | 0.5746% | 29.16% | 87.36% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 430.6944 | 2014-10-30 | 2023-12-22 08:20:00 | 2023-12-22 07:20:00 | 01/12/2023-NO_DEFINIDO - , 11/01/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1 | 3340.3472 | 0.4491% | 222.6898 | 0.4491% | 23.62% | 80.14% | #N/A
BMP-MESAC-00002782 | 243.6806 | 2014-10-30 | 2024-06-26 08:40:00 | 2024-06-26 07:40:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 11/07/2024-Biomedico2 - Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2782 | 0508/00110 | 15 | 1 | 3527.3611 | 0.4252% | 235.1574 | 0.4252% | 22.52% | 78.37% | #N/A
OTP-CAMIL-00001216 | 1278.4167 | 2014-10-30 | 2021-08-26 15:00:00 | 2021-08-26 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación e instalación de seguros de baranda&#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1216 | 0508/01814 | 1 | 1 | 2492.625 | 0.04012% | 2492.625 | 0.04012% | 2.378% | 13.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | 726.6667 | 2014-10-30 | 2023-03-01 09:00:00 | 2023-03-01 08:00:00 | 07/02/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 06/03/2023-Senior - Se atiende solicitud por OT 2023-499 | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | 4 | 1 | 3044.375 | 0.1314% | 761.0938 | 0.1314% | 7.581% | 37.69% | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | 68.4167 | 2014-10-30 | 2024-12-18 14:30:00 | 2024-12-18 14:00:00 | 24/01/2025-Senior - Se desarma rueda de tenedor, se saca un esparadrapo enredado, que impedía el movimiento, se lubrica general | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | 4 | 0.5 | 3702.6042 | 0.108% | 925.651 | 0.108% | 6.276% | 32.22% | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | 790.4125 | 2014-10-30 | 2022-12-27 15:06:00 | 2022-12-27 14:06:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Ruedas con deterioro (Oxidación) | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | 4 | 1 | 2980.6292 | 0.1342% | 745.1573 | 0.1342% | 7.736% | 38.31% | #N/A
OTP-CAMIL-00001134 | 68.4167 | 2014-10-30 | 2024-12-18 14:30:00 | 2024-12-18 14:00:00 | 24/01/2025-Senior - Se desarma rueda de tenedor, se saca un esparadrapo enredado, que impedía el movimiento, se lubrica general | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 1134 | 0508/01819 | 4 | 0.5 | 3702.6042 | 0.108% | 925.651 | 0.108% | 6.276% | 32.22% | #N/A
BBS-COMPOOC-18967 | 301.6667 | 2014-10-30 | 2024-04-29 09:00:00 | 2024-04-29 08:00:00 | 28/06/2024-gbayona - Se realiza calificación de equipo, según protocolo adjunto. Equipo que cumple las condiciones idoneas para su funcionamiento | Correctivo menor | Compocool-Placa refrigerante | 18967 | 05-22 | 1 | 1 | 3469.375 | 0.02882% | 3469.375 | 0.02882% | 1.715% | 9.856% | #N/A
BEF-NEVER-00006630 | 1887.6667 | 2014-10-30 | 2019-12-26 08:20:00 | 2019-12-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realiza verificación de control de temperatura de la nevera y esta se encuentra en 2,3°C por lo cual esta dentro del rango | Correctivo menor | Nevera | 6630 | 080123-00602 | 3 | 0.33333 | 1883.3472 | 0.1593% | 627.7824 | 0.1593% | 9.115% | 43.64% | #N/A
BEF-NEVER-00006630 | 1649.625 | 2014-10-30 | 2020-08-20 09:50:00 | 2020-08-20 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza Revisión general del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento, se evidencia que la nevera se encuentra muy cerca a la pared lo cual no es recomendable para su óptimo funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento sin novedad se recomienda no se corra tanto la nevera a la pared | Correctivo menor | Nevera | 6630 | 080123-00602 | 3 | 0.83333 | 2121.4097 | 0.1414% | 707.1366 | 0.1414% | 8.135% | 39.9% | #N/A
BEF-NEVER-00006630 | 1834.3333 | 2014-10-30 | 2020-02-17 17:00:00 | 2020-02-17 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, limpieza general, limpieza de unidad refrigerante, verificación y control de temperatura, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección.&#x0D; &#x0D; Se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfección&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Nevera | 6630 | 080123-00602 | 3 | 1 | 1936.7083 | 0.1549% | 645.5694 | 0.1549% | 8.875% | 42.74% | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | 377.375 | 2014-10-30 | 2024-02-13 16:00:00 | 2024-02-13 15:00:00 | 13/02/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 10/03/2024-Biomedico2 - Se realiza verificación del equipo y se encuentra con breaker apagado ,esto puede ocurrir por alguna sobrecargar de voltaje Se realiza el ajuste y se envía el ciclo nuevamente sin novedad | correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | 4 | 1 | 3393.6667 | 0.1179% | 848.4167 | 0.1179% | 6.828% | 34.58% | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | 103.7292 | 2014-10-30 | 2024-11-13 07:30:00 | 2024-11-13 06:30:00 | 18/11/2024-Senior - Se realiza ajuste del sifón del equipo ya que se encontraba suelto y por eso la fuga de agua. Se hace ciclos de prueba para comprobar que el equipo quede operativo en el servicio sin ninguna novedad. Equipo se entrega funcionando en el servicio, y sin ninguna fuga de agua. | Correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | 4 | 1 | 3667.3125 | 0.1091% | 916.8281 | 0.1091% | 6.335% | 32.47% | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | 461.75 | 2014-10-30 | 2023-11-21 08:00:00 | 2023-11-21 06:00:00 | 06/12/2023-Senior - Se realiza entrega del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, se deja equipo en el área encargada a espera de capacitación de funcionamiento. | Correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | 4 | 2 | 3309.3333 | 0.1209% | 827.3333 | 0.1209% | 6.995% | 35.28% | #N/A
BSD-LAVAD-00019087 | 160.75 | 2014-10-30 | 2024-09-17 07:00:00 | 2024-09-17 06:00:00 | 18/09/2024-Senior - Se hace el reinicio de la memoria el equipo tenía 815 ciclos. Se ajusta memoria SIM, se hace pruebas de funcionamiento se entrega equipo funcionando correctamente. Se recomienda semanalmente realizar la descarga de los ciclos con una memoria en formato FAT32. Para evitar que la memoria interna del equipo se sobre llene y se produzca el error. Se recomienda el cambio del filtro de desagüe el cual se encuentra deteriorado | Correctivo menor | Lavadora Por Ultrasonido | 19087 | 09225919507 | 4 | 1 | 3610.2917 | 0.1108% | 902.5729 | 0.1108% | 6.432% | 32.89% | #N/A
BDG-BASTA-00016901 | 296.5833 | 2014-10-30 | 2024-05-04 10:40:00 | 2024-05-04 10:00:00 | 10/06/2024-Biomedico2 - Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según cronograma. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección, equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | 3 | 0.66667 | 3474.4444 | 0.08634% | 1158.1481 | 0.08634% | 5.049% | 26.72% | #N/A
BDG-BASTA-00016901 | 1144.5972 | 2014-10-30 | 2022-01-07 10:40:00 | 2022-01-07 09:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | 3 | 1 | 2626.4444 | 0.1142% | 875.4815 | 0.1142% | 6.624% | 33.71% | #N/A
BDG-BASTA-00016901 | 654.6042 | 2014-10-30 | 2023-05-12 10:30:00 | 2023-05-12 09:30:00 | 03/05/2023-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 16901 | 10000000305725 | 3 | 1 | 3116.4375 | 0.09626% | 1038.8125 | 0.09626% | 5.612% | 29.29% | #N/A
BDG-BASTA-00019426 | 5.2951 | 2014-10-30 | 2054-02-19 16:55 | 2025-02-19 16:55 | 09/10/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 15/10/2024-Biomedico1 - se realiza inspección del equipo se evidencia óxido en la parte donde van posicionadas las baterías esto se puede generar a una batería que ya se encontrara bastante deteriorada o a la aspersión de líquidos cuando se desinfecta el área donde se encuentra el equipo se realiza la respectiva observación al servicio se realiza limpieza general de cableado y circuitos internos se realizan pruebas equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 19426 | 10000001187681 | 6 | 254208 | 2625.5625 | 0.2285% | 437.5938 | 0.2285% | 12.81% | 56.07% | #N/A
BDG-BASME-00019427 | 179.625 | 2014-10-30 | 2024-08-29 10:00:00 | 2024-08-29 09:00:00 | 18/09/2024-Senior - Se realiza verificación fisica y funcional con masas patrón con distintos pesos 20Kg, 30Kg dónde el rango de desface se encuentra dentro de lo permitido por fabrica se realiza limpieza general Equipo totalmente funcional dentro de los parámetros especificados por el fabricante | correctivo menor | Bascula Digital | 19427 | 10000001274924 | 1 | 1 | 3591.4167 | 0.02784% | 3591.4167 | 0.02784% | 1.657% | 9.538% | #N/A
BAS-SUCCI-00018010 | 909.6667 | 2014-10-30 | 2022-08-30 08:30:00 | 2022-08-30 08:00:00 | 29/07/2022-NO_DEFINIDO - , 31/08/2022-Senior - Se realiza limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, test de encendido, revisión del filtro bacteriológico e inspección de fugas en el sistema. | correctivo menor | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | 2 | 0.5 | 2861.3542 | 0.0699% | 1430.6771 | 0.0699% | 4.107% | 22.25% | #N/A
BAS-SUCCI-00018010 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 18010 | 101004 | 2 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.05694% | 1756.2448 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017909 | 944.3333 | 2014-10-30 | 2022-07-26 16:30:00 | 2022-07-26 16:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | 2 | 0.5 | 2826.6875 | 0.07075% | 1413.3438 | 0.07075% | 4.156% | 22.49% | #N/A
BAS-SUCCI-00017909 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 17909 | 101005 | 2 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.05694% | 1756.2448 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017792 | 986.6667 | 2014-10-30 | 2022-06-14 09:55:00 | 2022-06-14 08:00:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 14/06/2022-Novatecnica - Succionador número de serie 101012- placa interna 017792. Se efectua prueba con VT PLUS HF FLOW ANALYZER SN:9601030. dónde se efectua prueba de presión negativa. 20kPa:18.2kPa. 30kPa:29.3kPa. 40kPa:38.2kPa. 50kPa:49.5kPa. 60kPa:59.8kPa. Los datos obtenidos se encuentra. Dentro de los parámetros permitidos. Se efectúa limpieza integral del equipo. Verificación del entrada de voltaje 120V. El filtro hidrofobico se encuentra en excelente condiciones física y funcionales. Equipo se encuentra apto para si funcionamiento. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | 2 | 1.9167 | 2784.4132 | 0.07183% | 1392.2066 | 0.07183% | 4.218% | 22.79% | #N/A
BAS-SUCCI-00017792 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:40:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 17792 | 101012 | 2 | 0.33333 | 3512.4861 | 0.05694% | 1756.2431 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017908 | 944.3542 | 2014-10-30 | 2022-07-26 16:00:00 | 2022-07-26 15:30:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | 2 | 0.5 | 2826.6667 | 0.07075% | 1413.3333 | 0.07075% | 4.156% | 22.49% | #N/A
BAS-SUCCI-00017908 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 17908 | 101024 | 2 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.05694% | 1756.2448 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017910 | 944.2917 | 2014-10-30 | 2022-07-26 17:30:00 | 2022-07-26 17:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | 2 | 0.5 | 2826.7292 | 0.07075% | 1413.3646 | 0.07075% | 4.156% | 22.49% | #N/A
BAS-SUCCI-00017910 | 258.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-11 11:45:00 | 2024-06-11 11:20:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 17910 | 101025 | 2 | 0.41667 | 3512.4896 | 0.05694% | 1756.2448 | 0.05694% | 3.359% | 18.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017907 | 493.4583 | 2014-10-30 | 2023-10-23 08:00:00 | 2023-10-20 13:00:00 | 20/10/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 24/10/2023-Senior - Se realiza reparación de aro de soporte de liner por rotura, equipo queda funcional en el servicio | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | 4 | 67 | 3280.3333 | 0.1219% | 820.0833 | 0.1219% | 7.055% | 35.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017907 | 944.375 | 2014-10-30 | 2022-07-26 15:30:00 | 2022-07-26 15:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. OBS. La perilla del regulador presenta falla por exceso de fuerza. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | 4 | 0.5 | 2826.6458 | 0.1415% | 706.6615 | 0.1415% | 8.14% | 39.92% | #N/A
BAS-SUCCI-00017907 | 493.4375 | 2014-10-30 | 2023-10-23 09:30:00 | 2023-10-20 13:30:00 | 15/11/2023-Senior - Se realiza correctivo, se hace entrega, se recomienda no golpes, ni presión en el soporte. Equipo queda operativo en el servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | 4 | 68 | 3280.3958 | 0.1219% | 820.099 | 0.1219% | 7.055% | 35.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017907 | 245.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-24 11:45:00 | 2024-06-24 11:20:00 | 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 17907 | 101039 | 4 | 0.41667 | 3525.4896 | 0.1135% | 881.3724 | 0.1135% | 6.581% | 33.53% | #N/A
BAS-SUCCI-00017905 | 944.4167 | 2014-10-30 | 2022-07-26 14:30:00 | 2022-07-26 14:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | 2 | 0.5 | 2826.6042 | 0.07076% | 1413.3021 | 0.07076% | 4.157% | 22.49% | #N/A
BAS-SUCCI-00017905 | 1118.4167 | 2014-10-30 | 2022-02-02 14:30:00 | 2022-02-02 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza entrega de succionador nuevo al área de salas de cirugía se recomienda tener precaución a la hora de manipular el equipo. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17905 | 101040 | 2 | 0.5 | 2652.6042 | 0.0754% | 1326.3021 | 0.0754% | 4.423% | 23.77% | #N/A
BAS-SUCCI-00017906 | 944.3958 | 2014-10-30 | 2022-07-26 15:00:00 | 2022-07-26 14:30:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 27/07/2022-Senior - Se realiza inspección de las condiciones ambientales del equipo incluyendo su ubicación, efectuar limpieza integral del equipo, inspección visual externa de la unidad, integridad cable AC y conexión eléctrica, revisar el filtro bacteriológico, y se inspecciona fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de caucho y acoples). El equipo funciona correctamente. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 17906 | 101041 | 1 | 0.5 | 2826.625 | 0.03538% | 2826.625 | 0.03538% | 2.1% | 11.96% | #N/A
BRA-DESFI-00013170 | 1906.5833 | 2014-10-30 | 2019-12-07 11:00:00 | 2019-12-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de monitoreo en modo palas el cual se encuentra funcionando correctamente. El servicio no tenia el conocimiento del manejo del desfibrilador, se les realiza retroalimentación de la falla ocurrida. | Correctivo menor | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | 2 | 1 | 1864.4583 | 0.1073% | 932.2292 | 0.1073% | 6.233% | 32.03% | #N/A
BRA-DESFI-00013170 | 1504.625 | 2014-10-30 | 2021-01-12 10:00:00 | 2021-01-12 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, verificación de estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza revisión de parámetros por comparación se evidencia que la batería se encuentra desgastada se recomienda mantener conectado ele quipo a la red eléctrica se entrega equipo al servicio para desinfección y funcionando&#x0D; se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Desfibrilador | 13170 | 101175245 | 2 | 1 | 2266.4167 | 0.08825% | 1133.2083 | 0.08825% | 5.157% | 27.22% | #N/A
BRA-DESFI-00003418 | 1501.5 | 2014-10-30 | 2021-01-15 13:00:00 | 2021-01-15 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación. Requiere cambio de palas ya que se encuentran desgastadas&#x0D; &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | 2 | 1 | 2269.5417 | 0.08812% | 1134.7708 | 0.08812% | 5.15% | 27.18% | #N/A
BRA-DESFI-00003418 | 948.3931 | 2014-10-30 | 2022-07-22 15:39:00 | 2022-07-22 14:34:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 03/08/2022-Novatecnica - se retira equipo del servicio por multiples factores de tecnologia obsoleta dicho equipo ya se repuso por uno nuevo de marca Nihon Kohden MODELO TEC5631 SN:3630 ACTIVO FIJO 16917. | correctivo menor | Desfibrilador | 3418 | 101179193 | 2 | 1.0833 | 2822.6521 | 0.07086% | 1411.326 | 0.07086% | 4.162% | 22.51% | #N/A
BRA-DESFI-00003047 | 1504.6667 | 2014-10-30 | 2021-01-12 10:00:00 | 2021-01-12 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, verificación de funcionamiento, limpieza externa, verificación del estado y funcionamiento de los accesorios del equipo, se realiza verificación de parámetros por comparación, se evidencia que la batería se encuentra desgastada se recomienda mantener conectado el Equipo a la red eléctrica se entrega equipo al servicio para desinfección y funcionamiento&#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Desfibrilador | 3047 | 101187093 | 1 | 2 | 2266.4167 | 0.04412% | 2266.4167 | 0.04412% | 2.613% | 14.69% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1712.75 | 2014-10-30 | 2020-06-18 07:00:00 | 2020-06-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; 18 jun 2020: Se están enviando al proveedor los soportes para realizar el ajuste, el día de hoy se realiza la entrega de 4 soportes reparados al jefe Diego. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 1 | 2058.2917 | 0.4373% | 228.6991 | 0.4373% | 23.08% | 79.28% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 25.5486 | 2014-10-30 | 2025-01-30 11:25:00 | 2025-01-30 10:50:00 | 10/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza ajuste de cilindros de cabecera los cuales permiten el desplazamiento de este accesorio se realan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 0.58333 | 3745.4757 | 0.2403% | 416.164 | 0.2403% | 13.43% | 57.9% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1930.7083 | 2014-10-30 | 2019-11-13 07:20:00 | 2019-11-13 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de piernero, se realizan pruebas y Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 0.33333 | 1840.3056 | 0.489% | 204.4784 | 0.489% | 25.43% | 82.81% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1895.4583 | 2014-10-30 | 2019-12-18 14:00:00 | 2019-12-18 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de freno a mesa de cirugía. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 1 | 1875.5833 | 0.4799% | 208.3981 | 0.4799% | 25.02% | 82.23% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1707.7222 | 2014-10-30 | 2020-06-23 07:15:00 | 2020-06-23 06:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de soporte para estribos reparados para las pierneras de las mesa de cirugía de sala de partos los cuales se dejan funcionando correctamente. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 0.58333 | 2063.3021 | 0.4362% | 229.2558 | 0.4362% | 23.03% | 79.2% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1866.4097 | 2014-10-30 | 2020-01-16 14:20:00 | 2020-01-16 14:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste de freno de mesa de cirugía | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 0.16667 | 1904.5972 | 0.4725% | 211.6219 | 0.4725% | 24.69% | 81.75% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1543.7083 | 2014-10-30 | 2020-12-04 08:00:00 | 2020-12-04 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 1 | 2227.3333 | 0.4041% | 247.4815 | 0.4041% | 21.53% | 76.65% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1343.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-22 11:10:00 | 2021-06-22 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se encuentran brazos en mal estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 1 | 2427.4653 | 0.3708% | 269.7184 | 0.3708% | 19.94% | 73.68% | #N/A
BMP-MESAC-00012524 | 1161.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-21 09:40:00 | 2021-12-21 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12524 | 101202004 | 9 | 1.1667 | 2609.4028 | 0.3449% | 289.9336 | 0.3449% | 18.69% | 71.11% | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | 25.5979 | 2014-10-30 | 2025-01-30 09:59:00 | 2025-01-30 09:39:00 | 30/12/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 30/01/2025-Biomedico1 - Se realiza verificación del equipo se realiza lubricación se realizan pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente se realiza entrega del equipo al servicio | Correctivo menor | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | 4 | 0.33333 | 3745.416 | 0.1068% | 936.354 | 0.1068% | 6.207% | 31.92% | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | 1327.7292 | 2014-10-30 | 2021-07-08 07:46:00 | 2021-07-08 06:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | 4 | 1.2667 | 2443.3236 | 0.1637% | 610.8309 | 0.1637% | 9.356% | 44.53% | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | 1488.4757 | 2014-10-30 | 2021-01-28 13:25:00 | 2021-01-28 12:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | 4 | 0.83333 | 2282.559 | 0.1752% | 570.6398 | 0.1752% | 9.981% | 46.79% | #N/A
BBS-AGIPL-00013550 | 896.6667 | 2014-10-30 | 2022-09-12 16:00:00 | 2022-09-12 08:00:00 | 25/10/2022-Senior - El equipo cumple con las pruebas realizadas Se recomienda controlar la temperatura del area en la que esta ubicada el equipo y mantener la puerta cerrada para que la temperatura sea lo mas estable posible en los intervalos requerido. | Correctivo menor | Agitador De Plaquetas | 13550 | 1017681 | 4 | 8 | 2874.6667 | 0.1391% | 718.6667 | 0.1391% | 8.01% | 39.4% | #N/A
BDG-BASTA-00009742 | 1565.5208 | 2014-10-30 | 2020-11-12 12:00:00 | 2020-11-12 11:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | 3 | 0.5 | 2205.5 | 0.136% | 735.1667 | 0.136% | 7.837% | 38.72% | 600000
BDG-BASTA-00009742 | 1371.5764 | 2014-10-30 | 2021-05-25 11:05:00 | 2021-05-25 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | 3 | 0.91667 | 2399.4618 | 0.125% | 799.8206 | 0.125% | 7.227% | 36.24% | 600000
BDG-BASTA-00009742 | 1133.3333 | 2014-10-30 | 2022-01-18 17:00:00 | 2022-01-18 16:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Bascula Con Tallimetro | 9742/17108 | 1049 | 3 | 1 | 2637.7083 | 0.1137% | 879.2361 | 0.1137% | 6.596% | 33.6% | 600000
BBS-CONGE-00009990 | 1841.75 | 2014-10-30 | 2020-02-10 07:00:00 | 2020-02-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias. Temperatura -15.3°C | Correctivo menor | Congelador | 9990 | 105058304 | 3 | 1 | 1929.2917 | 0.1555% | 643.0972 | 0.1555% | 8.908% | 42.87% | #N/A
BBS-CONGE-00009990 | 1277.625 | 2014-10-30 | 2021-08-27 10:00:00 | 2021-08-27 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Congelador | 9990 | 105058304 | 3 | 1 | 2493.4167 | 0.1203% | 831.1389 | 0.1203% | 6.965% | 35.15% | #N/A
BBS-CONGE-00009990 | 1476.6667 | 2014-10-30 | 2021-02-09 09:00:00 | 2021-02-09 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera, se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador. Se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales son satisfactorias. Temperatura -19.1 °C. | Correctivo menor | Congelador | 9990 | 105058304 | 3 | 1 | 2294.375 | 0.1308% | 764.7917 | 0.1308% | 7.545% | 37.54% | #N/A
BAS-SUCCI-00007512 | 1544.5 | 2014-10-30 | 2020-12-03 13:00:00 | 2020-12-03 12:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | 3 | 1 | 2226.5417 | 0.1347% | 742.1806 | 0.1347% | 7.766% | 38.43% | #N/A
BAS-SUCCI-00007512 | 1341.6667 | 2014-10-30 | 2021-06-24 08:46:00 | 2021-06-24 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | 3 | 0.76667 | 2429.3653 | 0.1235% | 809.7884 | 0.1235% | 7.142% | 35.89% | #N/A
BAS-SUCCI-00007512 | 255.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-14 11:45:00 | 2024-06-14 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 7512 | 10900002151 | 3 | 0.41667 | 3515.4896 | 0.08534% | 1171.8299 | 0.08534% | 4.991% | 26.45% | #N/A
BAS-SUCCI-00007510 | 1524.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-23 14:00:00 | 2020-12-23 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; El equipo presenta novedad de que la manigueta donde se sujeta el succionador se encontraba rota se realiza pegado de manigueta. &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | 3 | 1 | 2246.5833 | 0.1335% | 748.8611 | 0.1335% | 7.7% | 38.17% | #N/A
BAS-SUCCI-00007510 | 1342.4944 | 2014-10-30 | 2021-06-23 12:50:00 | 2021-06-23 12:08:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; NOVEDAD: Se evidencia falta de soporte de liner&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | 3 | 0.7 | 2428.5347 | 0.1235% | 809.5116 | 0.1235% | 7.144% | 35.9% | #N/A
BAS-SUCCI-00007510 | 245.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-24 11:30:00 | 2024-06-24 11:20:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 24/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, , se evidencia leve desgaste en protector acrílico de manómetro, verificación de sistema neumático, válvula reguladora , conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 7510 | 10900002152 | 3 | 0.16667 | 3525.4792 | 0.08509% | 1175.1597 | 0.08509% | 4.978% | 26.39% | #N/A
BAS-SUCCI-00007517 | 1543.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-04 14:00:00 | 2020-12-04 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección y en funcionamiento con la novedad de que la manigueta donde se sujeta el succionador se encontraba rota, se realiza pegado de manigueta se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | 2 | 1 | 2227.5833 | 0.08978% | 1113.7917 | 0.08978% | 5.244% | 27.62% | #N/A
BAS-SUCCI-00007517 | 1337.4965 | 2014-10-30 | 2021-06-28 12:50:00 | 2021-06-28 12:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7517 | 10900002159 | 2 | 0.75 | 2433.5347 | 0.08218% | 1216.7674 | 0.08218% | 4.811% | 25.61% | #N/A
BAS-SUCCI-00007516 | 1544.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-03 14:00:00 | 2020-12-03 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | 2 | 1 | 2226.5833 | 0.08982% | 1113.2917 | 0.08982% | 5.247% | 27.63% | #N/A
BAS-SUCCI-00007516 | 1341.6208 | 2014-10-30 | 2021-06-24 09:56:00 | 2021-06-24 09:06:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con soporte de liner, ni manija de agarre, además requiere cambio de manometro&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7516 | 10900002164 | 2 | 0.83333 | 2429.4139 | 0.08232% | 1214.7069 | 0.08232% | 4.819% | 25.65% | #N/A
BAS-SUCCI-00007508 | 1544.4583 | 2014-10-30 | 2020-12-03 14:00:00 | 2020-12-03 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se encuentra manigueta rota se realiza pegado de manigueta y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | 3 | 1 | 2226.5833 | 0.1347% | 742.1944 | 0.1347% | 7.766% | 38.43% | #N/A
BAS-SUCCI-00007508 | 1342.6667 | 2014-10-30 | 2021-06-23 08:46:00 | 2021-06-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con la novedad de que no cuenta con manija de agarre&#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | 3 | 0.76667 | 2428.3653 | 0.1235% | 809.4551 | 0.1235% | 7.144% | 35.9% | #N/A
BAS-SUCCI-00007508 | 1173.5833 | 2014-10-30 | 2021-12-09 11:00:00 | 2021-12-09 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad que no cuenta con manija de agarre, filtro de ruido y manómetro roto.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7508 | 10900002165 | 3 | 1 | 2597.4583 | 0.1155% | 865.8194 | 0.1155% | 6.695% | 34.02% | #N/A
BAS-SUCCI-00007518 | 1538.7083 | 2014-10-30 | 2020-12-09 08:00:00 | 2020-12-09 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | 2 | 1 | 2232.3333 | 0.08959% | 1116.1667 | 0.08959% | 5.234% | 27.57% | #N/A
BAS-SUCCI-00007518 | 1349.6806 | 2014-10-30 | 2021-06-16 08:30:00 | 2021-06-16 07:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente con novedad de que el soporte de liner esta en regular estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Succionador Portatil | 7518 | 10900002190 | 2 | 0.83333 | 2421.3542 | 0.0826% | 1210.6771 | 0.0826% | 4.835% | 25.72% | #N/A
BAS-SUCCI-00018428 | 245.5278 | 2014-10-30 | 2024-06-24 11:45:00 | 2024-06-24 11:20:00 | 25/06/2024-Senior - Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se verifica funcionamiento de manómetro, sistema neumático, válvula reguladora, conexión de cable AC, estado de filtro hidrofóbico, presión de vacío que ejerce el equipo y este dentro de los rangos, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega equipo funcional al servicio. | correctivo menor | Succionador Portatil | 18428 | 109248 | 1 | 0.41667 | 3525.4896 | 0.02836% | 3525.4896 | 0.02836% | 1.687% | 9.707% | #N/A
BLP-FUENL-00010233 | 2036.3646 | 2014-10-30 | 2019-07-30 15:30:00 | 2019-07-30 15:15:00 | -NO_DEFINIDO - solicitud corresponde a biomedica, por favor realizar solicitud por aplicativo de biomedica&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario MPARRA.&#x0D; &#x0D; se realiza verificación junto con personal de instrumentación y se identifica que realizan el desplazamiento de la torre con los frenos accionados, se recomienda realizar la verificación que no se encuentren frenadas al momento de su desplazamiento. | Correctivo menor | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | 5 | 0.25 | 1734.6458 | 0.2882% | 346.9292 | 0.2882% | 15.88% | 64.57% | #N/A
BLP-FUENL-00010233 | 1964.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-10 12:00:00 | 2019-10-10 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de fibra de torre wolf | Correctivo menor | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | 5 | 2 | 1806.5 | 0.2768% | 361.3 | 0.2768% | 15.3% | 63.08% | #N/A
BLP-FUENL-00010233 | 2036.3646 | 2014-10-30 | 2019-07-30 15:30:00 | 2019-07-30 15:15:00 | -NO_DEFINIDO - OT generada automáticamente por la solicitud No. 11761&#x0D; &#x0D; Diagnóstico S.S: Favor arreglar las ruedas de la TORRE de laparoscopia WOLF NUEVA , estas están trabadas y no permiten que a torre se mueva con facilidad. SALAS DE CX CUARTO PISO .&#x0D; &#x0D; Comentario S.S:solicitud corresponde a biomedica, por favor realizar solicitud por aplicativo de biomedica&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario MPARRA.&#x0D; &#x0D; se realiza verificación junto con personal de instrumentación y se identifica que realizan el desplazamiento de la torre con los frenos accionados, se recomienda realizar la verificación que no se encuentren frenadas al momento de su desplazamiento. | Correctivo menor | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | 5 | 0.25 | 1734.6458 | 0.2882% | 346.9292 | 0.2882% | 15.88% | 64.57% | #N/A
BLP-FUENL-00010233 | 1928.625 | 2014-10-30 | 2019-11-15 09:15:00 | 2019-11-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cuál se encuentra en el área de ingeniería biomédica, se realiza revisión física, funcional, pruebas de encendido y funcionamiento. Adicionalmente se realiza embalaje del equipo para conservar su carcaza y evitar daños por deterioro. Equipo funciona correctamente y se encuentra asegurado de forma correcta en el área de ingeniería biomédica. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | 5 | 0.25 | 1842.3854 | 0.2714% | 368.4771 | 0.2714% | 15.03% | 62.36% | #N/A
BLP-FUENL-00010233 | 1467.5903 | 2014-10-30 | 2021-02-18 10:50:00 | 2021-02-18 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas se realiza verificación de una fibra de luz la cual se utiliza en el quipo, fibra de luz marca Wolf se encuentra en un 80%. e&#x0D; Se entrega equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Fuente de Luz (Torre Wolf) | 10233 | 1100151942 | 5 | 1 | 2303.4514 | 0.2171% | 460.6903 | 0.2171% | 12.21% | 54.23% | #N/A
BLP-NEUMO-00010236 | 1928.5833 | 2014-10-30 | 2019-11-15 10:15:00 | 2019-11-15 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo el cuál se encuentra en el área de ingeniería biomédica, se realiza revisión física, funcional, pruebas de encendido y funcionamiento. Adicionalmente se realiza embalaje del equipo para conservar su carcaza y evitar daños por deterioro. Equipo funciona correctamente y se encuentra asegurado de forma correcta en el área de ingeniería biomédica. &#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | 2 | 0.25 | 1842.4271 | 0.1086% | 921.2135 | 0.1086% | 6.306% | 32.35% | #N/A
BLP-NEUMO-00010236 | 1460.5069 | 2014-10-30 | 2021-02-25 12:50:00 | 2021-02-25 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 10236 | 1100163113 | 2 | 1 | 2310.5347 | 0.08656% | 1155.2674 | 0.08656% | 5.061% | 26.77% | #N/A
BLP-CNSCA-00218590 | 1543.5417 | 2014-10-30 | 2020-12-04 11:20:00 | 2020-12-04 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional de la torre, se encuentra fibra óptica mal colocada, se realizan ajustes de componentes y equipo queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | 4 | 0.33333 | 2227.4722 | 0.1796% | 556.8681 | 0.1796% | 10.21% | 47.61% | #N/A
BLP-CNSCA-00218590 | 1755.5833 | 2014-10-30 | 2020-05-06 10:30:00 | 2020-05-06 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión y ajuste de consola de cámara de la torre Wolf, equipo queda funcional. | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | 4 | 0.5 | 2015.4375 | 0.1985% | 503.8594 | 0.1985% | 11.23% | 51.06% | #N/A
BLP-CNSCA-00218590 | 1825.6389 | 2014-10-30 | 2020-02-26 09:40:00 | 2020-02-26 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | 4 | 1 | 1945.4028 | 0.2056% | 486.3507 | 0.2056% | 11.61% | 52.3% | #N/A
BLP-CNSCA-00218590 | 1467.6389 | 2014-10-30 | 2021-02-18 09:50:00 | 2021-02-18 08:40:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, verificación de conexiones y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Consola De Camara (Torre Wolf) | 13797 | 1100218590 | 4 | 1.1667 | 2303.4097 | 0.1737% | 575.8524 | 0.1737% | 9.895% | 46.48% | #N/A
BLP-FUENL-00013798 | 1645.7083 | 2014-10-30 | 2020-08-24 07:30:00 | 2020-08-24 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza ajuste en fuente de luz WOLF queda en correcto estado de operación. | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | 4 | 0.5 | 2125.3125 | 0.1882% | 531.3281 | 0.1882% | 10.68% | 49.21% | #N/A
BLP-FUENL-00013798 | 1825.5486 | 2014-10-30 | 2020-02-26 11:50:00 | 2020-02-26 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, se verifican conexiones las cuales no presentan novedad. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se realiza verificación de 1 fibra de luz la cual es utilizada en el equipo. La fibra se encuentra en un 60%.Equipo funciona correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | 4 | 1 | 1945.4931 | 0.2056% | 486.3733 | 0.2056% | 11.61% | 52.3% | #N/A
BLP-FUENL-00013798 | 1593.625 | 2014-10-30 | 2020-10-15 10:00:00 | 2020-10-15 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Proveedor confirma: la recepción de una fuente de luz x 300 300w la marca Richard Wolf. &#x0D; &#x0D; &#x0D; Adjunto encontrará registro fotográfico de ingreso con evidencia del estado en el que llegan los equipos, agradecemos notificar por este mismo medio si encuentra alguna inconsistencia en la información. | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | 4 | 1 | 2177.4167 | 0.1837% | 544.3542 | 0.1837% | 10.44% | 48.38% | #N/A
BLP-FUENL-00013798 | 1466.5417 | 2014-10-30 | 2021-02-19 14:50:00 | 2021-02-19 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional, se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. &#x0D; Se realiza verificación de 1 fibra de luz la cual se utiliza en el quipo, marca Wolf se encuentra en un 80% | Correctivo menor | Fuente De Luz (Torre Wolf) | 13798 | 1100219784 | 4 | 3.8333 | 2304.6181 | 0.1736% | 576.1545 | 0.1736% | 9.89% | 46.46% | #N/A
BLP-NEUMO-00013796 | 1959.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-15 11:00:00 | 2019-10-15 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de configuración de torre wolf | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | 5 | 1 | 1811.4583 | 0.276% | 362.2917 | 0.276% | 15.26% | 62.98% | #N/A
BLP-NEUMO-00013796 | 1693.6667 | 2014-10-30 | 2020-07-07 10:00:00 | 2020-07-07 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de manómetro de cilindró de co2 reparado funcionando. se realiza videos y fotografías de los cuidados que se deben tener con estos y se le envían a la coordinadora de instrumentación para su socialización | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | 5 | 2 | 2077.4167 | 0.2407% | 415.4833 | 0.2407% | 13.45% | 57.96% | #N/A
BLP-NEUMO-00013796 | 1825.5069 | 2014-10-30 | 2020-02-26 12:50:00 | 2020-02-26 11:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión física y funcional evaluando los siguientes ítems: Estado físico, se verifican conexiones las cuales no presentan novedad. Se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se recomienda mantener el manómetro de regulación de CO2 en 60PSI. Equipo funciona correctamente.&#x0D; | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | 5 | 1 | 1945.5347 | 0.257% | 389.1069 | 0.257% | 14.29% | 60.35% | #N/A
BLP-NEUMO-00013796 | 1839.5833 | 2014-10-30 | 2020-02-12 10:30:00 | 2020-02-12 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste de presión al neumoinsuflador de la torre wolf&#x0D; &#x0D; &#x0D; Se realizan pruebas y equipos queda funcionando correctamente. | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | 5 | 0.5 | 1931.4375 | 0.2589% | 386.2875 | 0.2589% | 14.39% | 60.62% | #N/A
BLP-NEUMO-00013796 | 1467.5486 | 2014-10-30 | 2021-02-18 11:50:00 | 2021-02-18 10:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales no presentan novedad, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son exitosas. Se recomienda mantener el manómetro de regulación de CO2 en (60 psi), se encuentra manómetro de regulación de CO2 en mal estado.&#x0D; Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección, equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Neumoinsuflador (Torre Wolf) | 13796 | 1100222703 | 5 | 1 | 2303.4931 | 0.2171% | 460.6986 | 0.2171% | 12.21% | 54.22% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1582.6667 | 2013-10-31 | 2020-10-26 09:00:00 | 2020-10-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste al cable de cámara Wolf el cual se encontraba suelto, se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentra funcionando correctamente. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 1 | 2552.375 | 0.2743% | 364.625 | 0.2743% | 15.17% | 62.74% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1385.7188 | 2013-10-31 | 2021-05-11 07:05:00 | 2021-05-11 06:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica cámara Wolf por mal ajuste en socket, se encuentra con fractura en socket | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 0.33333 | 2749.2951 | 0.2546% | 392.7564 | 0.2546% | 14.17% | 60.01% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1825.6667 | 2013-10-31 | 2020-02-26 09:10:00 | 2020-02-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación física y funcional evaluando los siguientes ítems: &#x0D; &#x0D; Estado físico, limpieza interna, externa y conexiones. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 1.1667 | 2309.3819 | 0.3031% | 329.9117 | 0.3031% | 16.63% | 66.42% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1897.5799 | 2013-10-31 | 2019-12-16 11:05:00 | 2019-12-16 10:05:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y ajuste a cabezal de cámara richar Wolf se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 1 | 2237.4618 | 0.3129% | 319.6374 | 0.3129% | 17.11% | 67.58% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1273.9167 | 2013-10-31 | 2021-08-31 03:00:00 | 2021-08-31 02:00:00 | -NO_DEFINIDO - Equipo fuera de servicio se encuentra en espera de aprobación de cotización de reparación. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 1 | 2861.125 | 0.2447% | 408.7321 | 0.2447% | 13.65% | 58.55% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1467.7083 | 2013-10-31 | 2021-02-18 11:10:00 | 2021-02-18 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza limpieza y verificación de conexiones las cuales presentan novedad, se realiza ajuste de conector de cámara a consola la cual presenta fractura se verifica cable cámara el cual presenta interferencia en la imagen, se realiza ajuste de cable para soluciona intermitencia. &#x0D; Se recomienda el cambio de conector de cámara a consola la cual presenta fracturas y esto ocasiona interferencias intermitentes en la imagen. Se recomienda el cambio de cable de cámara el cual presenta fracturas internas las cuales generan intermitencia en la imagen. Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva desinfección. Equipo parcialmente operativo. &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 4.1667 | 2667.4653 | 0.2624% | 381.0665 | 0.2624% | 14.57% | 61.12% | #N/A
BLP-CABCA-00223969 | 1377.5833 | 2013-10-31 | 2021-05-19 12:00:00 | 2021-05-19 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de cámara Wolf, se procede a efectuar cambio y ajuste de socket de conexión de cámara. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223969 | 7 | 2 | 2757.5 | 0.2539% | 393.9286 | 0.2539% | 14.13% | 59.9% | #N/A
BLP-CABCA-00223979 | 1866.6597 | 2013-10-31 | 2020-01-16 08:19:00 | 2020-01-16 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de cámara torre wolf presentaba imagen opaca se evidencia lente de cámara bastante sucio se realiza limpieza de lente de cámara la imagen mejora notablemente | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | 3 | 0.15 | 2268.3465 | 0.1323% | 756.1155 | 0.1323% | 7.629% | 37.88% | #N/A
BLP-CABCA-00223979 | 1363.6007 | 2013-10-31 | 2021-06-02 09:55:00 | 2021-06-02 09:35:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de cámara Wolf la cual genera interferencia, se realiza ajuste del cable de cámara y pruebas de funcionamiento satisfactorias. | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | 3 | 0.33333 | 2771.4132 | 0.1082% | 923.8044 | 0.1082% | 6.288% | 32.27% | #N/A
BLP-CABCA-00223979 | 1327.625 | 2013-10-31 | 2021-07-08 10:00:00 | 2021-07-08 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Adjunto se encuentra registro fotográfico de ingreso del equipo a meditec con evidencia del estado en el que llegan los equipos.&#x0D; Equipo es retirado para realizar el cambio de cable de conexión. &#x0D; | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Wolf) |  | 1100223979 | 3 | 1 | 2807.4167 | 0.1069% | 935.8056 | 0.1069% | 6.21% | 31.93% | #N/A
OTP-CAMIL-00007662 | 1042.5417 | 2014-10-30 | 2022-04-19 12:00:00 | 2022-04-19 11:00:00 | 20/04/2022-Novatecnica - Se realiza instalación de cinturones de seguridad nuevos | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | 2 | 1 | 2728.5 | 0.0733% | 1364.25 | 0.0733% | 4.303% | 23.19% | #N/A
OTP-CAMIL-00007662 | 386.6667 | 2014-10-30 | 2024-02-04 09:00:00 | 2024-02-04 08:00:00 | 07/07/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-gbayona - Pendiente por revisión de JDM., 04/10/2023-NO_DEFINIDO - Diagnóstico del Usuario: baranda suelta en camilla de trabajo de parto , 04/10/2023-NO_DEFINIDO - Orden de Trabajo creada desde la Solicitud de Servicio Número: 50058, 13/06/2024-Senior - Equipo que fue reparado en el mes de febrero 2024 | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7662 | 1107033544 | 2 | 1 | 3384.375 | 0.0591% | 1692.1875 | 0.0591% | 3.484% | 19.16% | #N/A
OTP-CAMIL-00009884 | 118.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-29 08:00:00 | 2024-10-29 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se realiza ajuste a la palanca activadora y desactivadora del hidráulico, ya que se quedaba pegada y no permitia que se sostuviera arriba el hidráulico. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9884 | 1107033549 | 1 | 1 | 3652.3333 | 0.02738% | 3652.3333 | 0.02738% | 1.629% | 9.387% | #N/A
OTP-CAMIL-00009940 | 342.6528 | 2014-10-30 | 2024-03-19 08:40:00 | 2024-03-19 08:20:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9940 | 1107033552 | 1 | 0.33333 | 3428.3611 | 0.02917% | 3428.3611 | 0.02917% | 1.735% | 9.968% | #N/A
OTP-CAMIL-00009888 | 789.6194 | 2014-10-30 | 2022-12-28 10:08:00 | 2022-12-28 09:08:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Faltan cauchos laterales de la plataforma | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | 2 | 1 | 2981.4222 | 0.06708% | 1490.7111 | 0.06708% | 3.945% | 21.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00009888 | 137.6667 | 2014-10-30 | 2024-10-10 09:00:00 | 2024-10-10 08:00:00 | 25/10/2024-Senior - Se desarma y lubrica el sistema que sostiene el atril, se deja en optimas condiciones y se instala cinturón faltante | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9888 | 1107034319 | 2 | 1 | 3633.375 | 0.05505% | 1816.6875 | 0.05505% | 3.249% | 17.98% | #N/A
OTP-CAMIL-00009428 | 131.7083 | 2014-10-30 | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 07:00:00 | 14/11/2024-Senior - Se evidencia tornillo de palanca de freno roto, se saca la cabeza del tornillo roto y se instala uno nuevo y quedo funcionando bien. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | 2 | 1 | 3639.3333 | 0.05496% | 1819.6667 | 0.05496% | 3.244% | 17.95% | #N/A
OTP-CAMIL-00009428 | 342.6562 | 2014-10-30 | 2024-03-19 08:35:00 | 2024-03-19 08:15:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, realizando ajuste a pasadores de freno que se encontraba roto, y no permitía su actuación, equipo queda funcional | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9428 | 1107034320 | 2 | 0.33333 | 3428.3576 | 0.05834% | 1714.1788 | 0.05834% | 3.44% | 18.94% | #N/A
OTP-CAMIL-00009886 | 1182.75 | 2014-10-30 | 2021-11-30 08:00:00 | 2021-11-30 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; Reclasificada desde la compañía 8 por el usuario JBARRERA el 29 nov 2021&#x0D; &#x0D; 29/11/2021&#x0D; Por favor indicar activos de camillas para realizar el respectivo mnto correctivo.&#x0D; &#x0D; 30/11/2021&#x0D; se realiza ronda de verificación y se hacen los correctivos necesarios. Camillas revisadas con número de activo 9884,7660 y 9886-16927.&#x0D; Revisar reportes en las OT números 2021-3310, 2021-3308 y 2021-3307. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | 2 | 2 | 2588.3333 | 0.07727% | 1294.1667 | 0.07727% | 4.53% | 24.28% | #N/A
OTP-CAMIL-00009886 | 158.7083 | 2014-10-30 | 2024-09-19 08:00:00 | 2024-09-19 07:00:00 | 02/10/2024-Senior - Se desarma soporte de atril, se cambia la tornillería, se ajusta y lubrica. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9886/16927 | 1107034472 | 2 | 1 | 3612.3333 | 0.05537% | 1806.1667 | 0.05537% | 3.267% | 18.07% | #N/A
OTP-CAMIL-00009885 | 1407.5417 | 2014-10-30 | 2021-04-19 12:30:00 | 2021-04-19 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de dos pedales de activación del freno, instalación de pines de los pedales, ajuste y reparación de pin de sujeción lubricación general. limpieza general ajustes completos, verificación de sistemas hidráulicos y mecánicos. &#x0D; Equipo se entrega en perfectas condiciones físicos y de funcionamiento &#x0D; &#x0D; RECOMENDACIÓN:&#x0D; Equipo se encuentra con cinturones de seguridad para paciente dañados, se recomienda instalación de nuevos cinturones | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | 3 | 1.5 | 2363.5208 | 0.1269% | 787.8403 | 0.1269% | 7.333% | 36.68% | #N/A
OTP-CAMIL-00009885 | 1040.4167 | 2014-10-30 | 2022-04-21 15:00:00 | 2022-04-21 14:00:00 |  | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | 3 | 1 | 2730.625 | 0.1099% | 910.2083 | 0.1099% | 6.379% | 32.67% | #N/A
OTP-CAMIL-00009885 | 797.3438 | 2014-10-30 | 2022-12-20 16:45:00 | 2022-12-20 15:45:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9885 | 1107034474 | 3 | 1 | 2973.6979 | 0.1009% | 991.2326 | 0.1009% | 5.874% | 30.45% | #N/A
OTP-CAMIL-00009939 | 340.6944 | 2014-10-30 | 2024-03-21 07:40:00 | 2024-03-21 07:20:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo de camilla hidráulica, de acuerdo a el protocolo de mantenimiento estipulado en el documento adjunto, incluyendo limpieza y desmanche verificación de cabecero, frenos y cinturón, con la respectiva lubricación de partes | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | 2 | 0.33333 | 3430.3194 | 0.0583% | 1715.1597 | 0.0583% | 3.438% | 18.93% | #N/A
OTP-CAMIL-00009939 | 755.5764 | 2014-10-30 | 2023-01-31 11:10:00 | 2023-01-31 10:10:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9939 | 1107034475 | 2 | 1 | 3015.4653 | 0.06632% | 1507.7326 | 0.06632% | 3.901% | 21.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00009941 | 327.6562 | 2014-10-30 | 2024-04-03 08:40:00 | 2024-04-03 08:15:00 | 29/04/2024-Senior - Se realiza mantenimiento correctivo, se instalan dos pares de cinturones, se arregla el freno dañado, tornillo de palanca actuadora rota, se arregla y cuadra el freno hidráulicos y barandas bien. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | 2 | 0.41667 | 3443.3611 | 0.05808% | 1721.6806 | 0.05808% | 3.425% | 18.87% | #N/A
OTP-CAMIL-00009941 | 794.3708 | 2014-10-30 | 2022-12-23 16:06:00 | 2022-12-23 15:06:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: Cúpula rota en el cabecero (no afecta funcionamiento) | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9941 | 1107034478 | 2 | 1 | 2976.6708 | 0.06719% | 1488.3354 | 0.06719% | 3.951% | 21.49% | #N/A
BFE-FOTOF-00018292 | 325.3333 | 2014-10-30 | 2024-04-05 17:00:00 | 2024-04-05 16:00:00 | 04/04/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 02/05/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de cable de diadema,se realizan pruebas y se entrega sin novedad | Correctivo menor | Fotoforo | 18292 | 1107149208 | 1 | 1 | 3445.7083 | 0.02902% | 3445.7083 | 0.02902% | 1.726% | 9.921% | #N/A
BFE-FOTOF-00018272 | 474.4062 | 2014-10-30 | 2023-11-08 15:20:00 | 2023-11-08 14:15:00 | 09/11/2023-Senior - Se realiza verificación del equipo Se evidencia que la caja de la batería se encuentra golpeada, dicho golpe ya se había reportado en una revisión anterior, se realiza ajuste de cables, se realiza limpieza general, Se recomienda el almacenamiento adecuado en la caja del equipo Se realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección Equipo en estado operativo y funcional | Correctivo menor | Fotoforo | 18272 | 1107149223 | 1 | 1.0833 | 3296.6389 | 0.03033% | 3296.6389 | 0.03033% | 1.804% | 10.35% | #N/A
OTP-CAMIL-00007659 | 789.6604 | 2014-10-30 | 2022-12-28 09:09:00 | 2022-12-28 08:09:00 | 27/01/2023-Senior - Se realiza mnto preventivo limpieza general, ajuste de frenos, verificación de hidráulico de cabeceros, verificación de plataforma, verificación barandas. Pruebas de funcionamiento ok Instalación cinturones nuevos. se adjunta reporte de servicio OBSERVACIÓN: 1 pareja de cinturones defectuosa y faltan cauchos laterales de la plataforma | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 7659 | 1108034003 | 1 | 1 | 2981.3812 | 0.03354% | 2981.3812 | 0.03354% | 1.992% | 11.37% | #N/A
BQX-DERMA-11322008 | 1700.6667 | 2013-10-31 | 2020-06-30 10:00:00 | 2020-06-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento del equipo sin novedad, equipo en estado operático y funcional.&#x0D; &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de serivicio | Correctivo menor | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | 2 | 2 | 2434.4167 | 0.08216% | 1217.2083 | 0.08216% | 4.81% | 25.6% | #N/A
BQX-DERMA-11322008 | 1337.5764 | 2013-10-31 | 2021-06-28 11:10:00 | 2021-06-28 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, se evidencia adaptador en regular estado&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Dermatomo Electrico |  | 1-11332 | 2 | 1 | 2797.4653 | 0.07149% | 1398.7326 | 0.07149% | 4.199% | 22.69% | #N/A
BQX-DERMA-00014687 | 1700.6667 | 2014-10-30 | 2020-06-30 10:00:00 | 2020-06-30 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de funcionamiento del equipo sin novedad, equipo en estado operático y funcional.&#x0D; &#x0D; Se entrega al servicio para su respectiva desinfección.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de serivicio | Correctivo menor | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | 3 | 2 | 2070.4167 | 0.1449% | 690.1389 | 0.1449% | 8.327% | 40.65% | #N/A
BQX-DERMA-00014687 | 1396.5625 | 2014-10-30 | 2021-04-30 11:30:00 | 2021-04-30 10:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general de el equipo el cual no enciende, se verifica fuente y se evidencia clavija suelta, se realiza ajuste de la misma y pruebas de funcionamiento satisfactorias | Correctivo menor | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | 3 | 1 | 2374.4792 | 0.1263% | 791.4931 | 0.1263% | 7.3% | 36.54% | #N/A
BQX-DERMA-00014687 | 1337.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-28 11:10:00 | 2021-06-28 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; NOVEDAD: Estado del adaptador regular | Correctivo menor | Dermatomo Electrico | 14687 | 1-11676 | 3 | 1 | 2433.4653 | 0.1233% | 811.1551 | 0.1233% | 7.13% | 35.84% | #N/A
BMO-MANPR-00013549 | 1306.3681 | 2014-10-30 | 2021-07-29 15:50:00 | 2021-07-29 15:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | 2 | 0.66667 | 2464.6597 | 0.08115% | 1232.3299 | 0.08115% | 4.752% | 25.33% | #N/A
BMO-MANPR-00013549 | 1137.375 | 2014-10-30 | 2022-01-14 16:00:00 | 2022-01-14 15:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Manometro De Presion De Via Aerea | 13549 | 1130502 | 2 | 1 | 2633.6667 | 0.07594% | 1316.8333 | 0.07594% | 4.454% | 23.92% | #N/A
OTP-CAMIL-00016243 | 1237.0833 | 2014-10-30 | 2021-10-06 23:00:00 | 2021-10-06 22:00:00 | -NO_DEFINIDO - Limpieza general, desmanchado de estructura metálica, cauchos laterales y ruedas&#x0D; Ajuste y lubricación de partes mecánicas&#x0D; Ajuste de hidráulico de cabecero&#x0D; Pruebas de funcionamiento ok&#x0D; OBSERVACION: Equipo sin cinturones, pendiente instalación | Correctivo menor | Camilla de transporte | 16243 | 11458 | 1 | 1 | 2533.9583 | 0.03946% | 2533.9583 | 0.03946% | 2.34% | 13.24% | #N/A
OTP-CAMIL-00009655 | 501.6667 | 2014-10-30 | 2023-10-12 10:00:00 | 2023-10-12 08:00:00 | 26/10/2023-Senior - Se realiza instalación de cinturón y baranda derecha, se arregla mecanismo, camilla presenta deterioro estructural por golpes, lubricación de partes móviles y verificación de partes, desmanche, canastillas deterioradas. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | 3 | 2 | 3269.4167 | 0.09176% | 1089.8056 | 0.09176% | 5.357% | 28.13% | #N/A
OTP-CAMIL-00009655 | 756.6354 | 2014-10-30 | 2023-01-30 09:45:00 | 2023-01-30 08:45:00 | 08/02/2023-Senior - Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza general, verificación de barandas, ajuste u lubricación de todas las partes mecánicas, verificación de frenos, verificación de altura variable de cabecero, verificación de hidráulicos, se realiza pruebas generales de funcionamiento. | Correctivo menor | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | 3 | 1 | 3014.4062 | 0.09952% | 1004.8021 | 0.09952% | 5.797% | 30.11% | #N/A
OTP-CAMIL-00009655 | 574.5833 | 2014-10-30 | 2023-07-31 11:30:00 | 2023-07-31 10:00:00 | 04/08/2023-Senior - Barandas presentan deterioro a causa de golpes Ruedas averiadas (caucho roto) Verificación estado fisico y funcional, se realiza instalación de ruedas nuevas antibacteriales con freno individual, limpieza general y desmanchado de estructura metalica, limpieza de ruedas y cauchos laterales, verificación y ajuste de sistema accionamiento de hidraulico de cabecero, ajuste de recorrido de activación, ajuste de barandas, ajuste y lubricación de partes moviles. Pruebas de funcionamiento satisfactorias. | correctivo menor | Camilla De Transporte | 9655 | 11470 | 3 | 1.5 | 3196.4792 | 0.09385% | 1065.4931 | 0.09385% | 5.476% | 28.67% | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | 24.4688 | 2014-10-30 | 2025-01-31 13:57:00 | 2025-01-31 12:45:00 | 06/11/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 08/11/2024-Biomedico1 - se realiza verificación de ultra congelador se evidencia que presenta obstruccion de hielo en el tubo de desagüe se realiza deshilo manual por configuración del equipo se realiza limpieza interna se realiza limpieza de bandejas internas se realizan pruebas de funcionamiento se estabiliza la temperatura equipo funciona correctamente | Correctivo menor | Congelador | 8096 | 117509801100929 | 5 | 1.2 | 3746.5813 | 0.1335% | 749.3163 | 0.1335% | 7.695% | 38.15% | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | 1645.4583 | 2014-10-30 | 2020-08-24 13:37:00 | 2020-08-24 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revision general del equipo, se verifican temperaturas , limpieza general, limpieza de la unidad refrigerante, verificacion y control de temperatura,se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega equipo al servicio en funcionamiento para su respectiva limpieza y desinfeccion sin novedad. | Correctivo menor | Congelador | 8096 | 117509801100929 | 5 | 0.61667 | 2125.5674 | 0.2352% | 425.1135 | 0.2352% | 13.16% | 57.12% | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | 1823.5417 | 2014-10-30 | 2020-02-28 12:00:00 | 2020-02-28 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo donde se evidencia buen funcionamiento de la cámara interna de la nevera. Se realiza limpieza de unidad de refrigeración se verifica configuración de la programación del controlador, se ejecutan pruebas de funcionamiento, las cuales son satisfactorias.&#x0D; | Correctivo menor | Congelador | 8096 | 117509801100929 | 5 | 1 | 1947.5 | 0.2567% | 389.5 | 0.2567% | 14.28% | 60.32% | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | 1467.4583 | 2014-10-30 | 2021-02-18 13:57:00 | 2021-02-18 13:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza de la unidad, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Congelador | 8096 | 117509801100929 | 5 | 0.95 | 2303.5813 | 0.2171% | 460.7163 | 0.2171% | 12.21% | 54.22% | #N/A
BBS-CONGE-00008096 | 613.5833 | 2014-10-30 | 2023-06-23 12:00:00 | 2023-06-22 10:00:00 | 04/07/2023-Senior - Se realiza recalificación de congelador según informe adjunto | Correctivo menor | Congelador | 8096 | 117509801100929 | 5 | 26 | 3158.5 | 0.1583% | 631.7 | 0.1583% | 9.061% | 43.44% | #N/A
BMO-MOSIV-00000297 | 2050.5417 | 2014-10-30 | 2019-07-16 11:40:00 | 2019-07-16 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - CREADA DESDE AMsi&#x0D; &#x0D; Se realiza la reision del monitor de signos de la unidad funcional en donde se evidencia que el equipo se encuentra cargando correctamente y funcionando. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 297 | AAW08310023SA | 1 | 0.66667 | 1720.4861 | 0.05812% | 1720.4861 | 0.05812% | 3.427% | 18.88% | #N/A
BMO-MOSIV-00012982 | 1973.5833 | 2014-10-30 | 2019-10-01 10:30:00 | 2019-10-01 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de monitor de reanimación para realizar mantenimiento, se retorna equipo el mismo día en las horas de la tarde en buen estado. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 12982 | EW-43009160 | 6 | 0.5 | 1797.4375 | 0.3338% | 299.5729 | 0.3338% | 18.15% | 69.93% | #N/A
BMO-MOSIV-00014951 | 1972.625 | 2014-10-30 | 2019-10-02 09:30:00 | 2019-10-02 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste a cero debido a que se utiliza colschoneta para bebé. Equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Monitor De Signos Vitales | 14951 | KN75009297 | 9 | 0.5 | 1798.3958 | 0.5004% | 199.8218 | 0.5004% | 25.94% | 83.5% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 528.5 | 2014-10-30 | 2023-09-15 13:00:00 | 2023-09-15 12:00:00 | 11/09/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/10/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de Manija de anclaje, Se realiza pruebas de funcionamiento y se deja sin novedad | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 3242.5417 | 0.4009% | 249.4263 | 0.4009% | 21.38% | 76.39% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 348.625 | 2014-10-30 | 2024-03-13 10:00:00 | 2024-03-13 09:00:00 | 12/03/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 01/04/2024-Biomedico2 - Se retira pierna izquierda de mesa de cirugia para su verificación y ajuste. Se realiza ajuste de seguro de anclaje a mesa,se realizan pruebas y se entrega sin novedad Se recomienda al personal ,al momento de quitar los accesorios de la mesa no golpearlos | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 3422.4167 | 0.3798% | 263.2628 | 0.3798% | 20.38% | 74.52% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1594.75 | 2014-10-30 | 2020-10-14 09:00:00 | 2020-10-14 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - De acuerdo a informacion suministrada por el usuario se hace la revision del seguro de la placa de cabeza, se evidencia que el eje del seguro&#x0D; tiene desgaste y no bloquea correctamente la placa, se desmonta, se hace limpieza general y verificacion sin resultados satisfactorios ya que se&#x0D; deba cambiar el seguro defectuoso, la placa tampoco tiene los tornillos de ajuste por lo cual de desajusta del lado izquierdo, se recomienda&#x0D; cambiar seguro defectuoso e instalar las perillas faltantes.&#x0D; &#x0D; La mesa queda funcionando correctamente pero se recomienda no usar la placa debido a que no ajusta correctamente y se podria generar un&#x0D; incidente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 3 | 2176.375 | 0.5973% | 167.4135 | 0.5973% | 30.12% | 88.36% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1902.6458 | 2014-10-30 | 2019-12-11 09:00:00 | 2019-12-11 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste y verificación de control de la mesa de cirugía maquet | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 0.5 | 1868.375 | 0.6958% | 143.7212 | 0.6958% | 34.13% | 91.83% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1683.7535 | 2014-10-30 | 2020-07-17 07:59:00 | 2020-07-17 05:55:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión de accesorio de rodilla de lado derecho el cual según información del médico no está realizando el desplazamiento lateral de&#x0D; manera correcta, al realizar la manipulación se encontró que funciona adecuadamente aunque hay que oprimir la manija de activación&#x0D; completamente, se sugiere solicitar un tiempo de disponibilidad de la mesa por lo menos de 4 horas para realizar proceso de lubricación y&#x0D; verificación interna del mecanismo.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 2.0667 | 2087.3326 | 0.6228% | 160.564 | 0.6228% | 31.18% | 89.38% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1678.7361 | 2014-10-30 | 2020-07-22 11:00:00 | 2020-07-22 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza desarme y mantenimiento de accesorio de tracción de mesa de cx Yuno, se ajusta nivel de hidráulico y se verifica funcionamiento con&#x0D; resultados satisfactorios, se cambia socket para alimentación eléctrica de red, y se verifica que la mesa reciba carga eléctrica.&#x0D; &#x0D; Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción.&#x0D; &#x0D; Se instala repuesto: Socket for mains supply cable Europa | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 4.6667 | 2092.4583 | 0.6213% | 160.9583 | 0.6213% | 31.12% | 89.32% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1824.7083 | 2014-10-30 | 2020-02-27 07:30:00 | 2020-02-27 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza retiro de los equipos de la sala 1 por filtración de agua. Se informa a mantenimiento para su revisión debido a la posible falla de los equipos al entrar agua en los sistemas. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 0.5 | 1946.3125 | 0.6679% | 149.7163 | 0.6679% | 33.02% | 90.97% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1812.75 | 2014-10-30 | 2020-03-10 07:00:00 | 2020-03-10 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación general de funcionamiento, se detecta que el equipo no se energiza, se retira mesa de sala de cirugía y se verifica&#x0D; conexiones de alimentación. Se corrige conexiones, se realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; se entrega funcionando y a satisfacción.&#x0D; &#x0D; Observaciones: Se recomienda el reemplazo de las partes solicitadas en mantenimientos anteriores, para el correcto funcionamiento del equipo | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 1958.2917 | 0.6638% | 150.6378 | 0.6638% | 32.85% | 90.84% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1497.5104 | 2014-10-30 | 2021-01-19 12:45:00 | 2021-01-19 11:45:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación general de funcionamiento, se realiza ajuste a brazos de extensión de ortopedia, se ajusta y se lubrican anclajes, se&#x0D; realiza pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio&#x0D; Equipo queda operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 2273.5312 | 0.5718% | 174.887 | 0.5718% | 29.04% | 87.24% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1361.4167 | 2014-10-30 | 2021-06-04 15:00:00 | 2021-06-04 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; &#x0D; RECOMENDACIONES:&#x0D; -Se recomienda manipular con más cuidado los accesorios de ortopedia ya que al hacer la verificación se encontró pequeños golpes que generan deformación y dificulta el acoplamiento.&#x0D; -PRISIONERO DE APOYA PIERNA DERECHO TIENE PARTIDO EL TORNILLO DE AJUSTE DEL&#x0D; MECANISMO DE BLOQUEO, SE DEBE REALIZAR REPARACION PORQUE EL APOYA PIERNAS SE PUEDE SOLTAR DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CAUSANDO UN EVENTO ADVERSO&#x0D; -SE ENCUENTRAN LOS DOS APOYA BRAZOS ROTOS, SE RECOMIENDA CAMBIARLOS&#x0D; -EL DISPLAY SE APAGA Y SE PIERDE LA COMUNICACION, SE EVIDENCIA QUE EL CABLE DE COMUNICACION ESTA DEFECTUOSO Y GENERA MAL CONTACTO, SE ECOMIENDA CAMBIARLO&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 2409.625 | 0.5395% | 185.3558 | 0.5395% | 27.65% | 85.66% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 1452.75 | 2014-10-30 | 2021-03-05 07:00:00 | 2021-03-05 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza fabricación de perillas seguro de cabecero en empac ya cero inoxidable, rectificación y fabricación de rosca interna de baje fijación de cabecero, ajuste de levas de anclaje lateral de cabecero. &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 1 | 2318.2917 | 0.5608% | 178.3301 | 0.5608% | 28.57% | 86.72% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 976.75 | 2014-10-30 | 2022-06-24 08:58:00 | 2022-06-24 06:00:00 | 31/05/2022-NO_DEFINIDO - , 29/06/2022-Senior - 1. Se realiza la inspección visual de la columna, cilindros, ruedas y otros componentes. OBS. SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA COLCHONETA DE ESPALDA Y PIERNA IZQUIERDA, COMO TAMBIEN EL REEMPLAZO DE LOS VELCROS. 2. Se realiza la inspección funcional y se realiza ajuste de rieles laterales, vástago del pistón, Mecanismo de ajuste pieza de pierna, Mecanismo de ajuste de pieza de espalda, Mecanismo de ajuste cabecera, Apoyabrazos y se verifico que no es posible desplazamiento longitudinal con las funciones cabeza abajo o pies abajo. Se revisaron componentes Hidráulicos y electrónicos. OBS. Pendiente disponibilidad del equipo para revisión de conexión de extensión de ortopedia, ya que se requiere mas tiempo. Se deja el equipo funcionando correctamente y se entrega a satisfacción. Se adjunta reporte de servicio. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 2.9667 | 2794.3736 | 0.4652% | 214.9518 | 0.4652% | 24.36% | 81.27% | #N/A
BMP-MESAC-00012801 | 306.75 | 2014-10-30 | 2024-04-24 06:30:00 | 2024-04-24 06:00:00 | 24/06/2024-Biomedico2 - Se realiza instalación de control manual de posiciones de mesa totalmente NUEVO Se dejan recomendaciones del cuidado y el uso del equipo Se entrega sin novedadSe realiza entrega del equipo al servicio para su respectiva limpieza y desinfección. Equipo en estado operativo y funcional. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 12801 | 119 | 13 | 0.5 | 3464.2708 | 0.3753% | 266.4824 | 0.3753% | 20.16% | 74.1% | #N/A
BDG-TENPA-00010688 | 1967.7083 | 2014-10-30 | 2019-10-07 07:30:00 | 2019-10-07 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza cambio de pera neúmatica, equipo funciona correctamente. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | 5 | 0.5 | 1803.3125 | 0.2773% | 360.6625 | 0.2773% | 15.33% | 63.14% | #N/A
BDG-TENPA-00010688 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | 5 | 1 | 2185.2917 | 0.2288% | 437.0583 | 0.2288% | 12.83% | 56.12% | #N/A
BDG-TENPA-00010688 | 1231.5903 | 2014-10-30 | 2021-10-12 10:40:00 | 2021-10-12 09:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | 5 | 0.83333 | 2539.4444 | 0.1969% | 507.8889 | 0.1969% | 11.14% | 50.78% | #N/A
BDG-TENPA-00010688 | 1400.5833 | 2014-10-30 | 2021-04-26 10:40:00 | 2021-04-26 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | 5 | 0.66667 | 2370.4444 | 0.2109% | 474.0889 | 0.2109% | 11.89% | 53.2% | #N/A
BDG-TENPA-00010688 | 1144.5833 | 2014-10-30 | 2022-01-07 11:00:00 | 2022-01-07 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro De Pared | 10688 | 120424081653 | 5 | 1 | 2626.4583 | 0.1904% | 525.2917 | 0.1904% | 10.79% | 49.61% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 1 | 2185.2917 | 0.2746% | 364.2153 | 0.2746% | 15.19% | 62.78% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 1231.6736 | 2014-10-30 | 2021-10-12 08:40:00 | 2021-10-12 07:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación, se realiza cambio de pera por desgaste y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 0.83333 | 2539.3611 | 0.2363% | 423.2269 | 0.2363% | 13.22% | 57.28% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 1400.6667 | 2014-10-30 | 2021-04-26 08:40:00 | 2021-04-26 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 0.66667 | 2370.3611 | 0.2531% | 395.0602 | 0.2531% | 14.09% | 59.8% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 850.3542 | 2014-10-30 | 2022-10-28 16:20:00 | 2022-10-28 15:30:00 | 04/10/2022-NO_DEFINIDO - | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 0.83333 | 2920.6806 | 0.2054% | 486.7801 | 0.2054% | 11.6% | 52.27% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 1145.5417 | 2014-10-30 | 2022-01-06 12:00:00 | 2022-01-06 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza calibración de acuerdo a condiciones especificas de mediciones al equipo.&#x0D; Equipo cumple con las condiciones dadas.&#x0D; Se adjunta certificado de calibración emitido por CELSIUS | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 1 | 2625.5 | 0.2285% | 437.5833 | 0.2285% | 12.81% | 56.08% | #N/A
BDG-TENPO-00010690 | 290.4618 | 2014-10-30 | 2024-05-10 22:00:00 | 2024-05-10 12:55:00 | 02/04/2024-NO_DEFINIDO - , 17/05/2024-Biomedico1 - Equipo no fue ubicado en el servicio se informa a la jefe del servicio y al area de activos fijos | correctivo menor | Tensiometro Portatil | 10690 | 120530061741 | 6 | 9.0833 | 3480.9167 | 0.1724% | 580.1528 | 0.1724% | 9.825% | 46.23% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 475.7083 | 2014-10-30 | 2023-11-07 07:30:00 | 2023-11-07 07:00:00 | 06/11/2023-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 09/11/2023-Biomedico2 - Se realiza ajuste de estribos y se ajusta camps a mesa de cirugia | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 0.5 | 3295.3125 | 0.2731% | 366.1458 | 0.2731% | 15.11% | 62.59% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 418.6667 | 2014-10-30 | 2024-01-03 08:25:00 | 2024-01-03 08:00:00 | 02/01/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 04/01/2024-Biomedico2 - Se realiza ajuste de tornillos de ajuste, Se entrega sin novedad | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 0.41667 | 3352.3507 | 0.2685% | 372.4834 | 0.2685% | 14.88% | 61.96% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1581.5417 | 2014-10-30 | 2020-10-27 12:00:00 | 2020-10-27 11:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa y se evidencia que falta perilla de ajuste, se realiza instalación de una perilla similar y equipo queda operativo | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 1 | 2189.5 | 0.4111% | 243.2778 | 0.4111% | 21.86% | 77.23% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1406.5729 | 2014-10-30 | 2021-04-20 10:42:00 | 2021-04-20 10:15:00 | -NO_DEFINIDO - Se verifica mesa de cirugía y se evidencia golpe en control de posiciones , se realiza ajuste de control y pruebas de funcionamiento satisfactorias. &#x0D; Equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 0.45 | 2364.4458 | 0.3806% | 262.7162 | 0.3806% | 20.42% | 74.6% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1525.5833 | 2014-10-30 | 2020-12-22 11:00:00 | 2020-12-22 10:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza y lubricación, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 1 | 2245.4583 | 0.4008% | 249.4954 | 0.4008% | 21.38% | 76.38% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1347.5764 | 2014-10-30 | 2021-06-18 11:10:00 | 2021-06-18 10:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 1 | 2423.4653 | 0.3714% | 269.2739 | 0.3714% | 19.97% | 73.73% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1160.6458 | 2014-10-30 | 2021-12-22 09:30:00 | 2021-12-22 08:30:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente, &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 1 | 2610.3958 | 0.3448% | 290.044 | 0.3448% | 18.69% | 71.1% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1180.75 | 2014-10-30 | 2021-12-02 08:00:00 | 2021-12-02 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de hidráulicos nuevos del trendelemburg&#x0D; &#x0D; Pruebas OK | Correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 2 | 2590.3333 | 0.3474% | 287.8148 | 0.3474% | 18.82% | 71.37% | #N/A
BMP-MESAC-00002812 | 1104.4167 | 2014-10-30 | 2022-02-16 14:30:00 | 2022-02-16 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza instalación de 2 acrílicos nuevos para piecero según muestra. se realiza instalación de manija en acero inoxidable para activación de hidráulico de piecero.&#x0D; &#x0D; Pruebas de funcionamiento satisfactorias | correctivo menor | Mesa De Procedimientos Quirurgicos | 2812 | 1207/01253 | 9 | 0.5 | 2666.6042 | 0.3375% | 296.2894 | 0.3375% | 18.33% | 70.33% | #N/A
BLP-CABCA-00001220 | 1879.4306 | 2013-10-31 | 2020-01-03 13:59:00 | 2020-01-03 13:40:00 | -NO_DEFINIDO - se realiza verificación de cámara torre tekno evidenciando cable de de conexión entorchado se desenvuelve el cable se hacen pruebas de funcionamiento el equipo queda funcionando correctamente sin interferencias | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Tekno) |  | 1220 | 2 | 0.31667 | 2255.5826 | 0.08867% | 1127.7913 | 0.08867% | 5.181% | 27.33% | #N/A
BLP-CABCA-00001220 | 1812.5417 | 2013-10-31 | 2020-03-10 14:00:00 | 2020-03-10 11:00:00 |  | Correctivo menor | Cabezal De Camara (Torre Tekno) |  | 1220 | 2 | 3 | 2322.5833 | 0.08611% | 1161.2917 | 0.08611% | 5.035% | 26.66% | #N/A
BDG-TENAT-00014132 | 1601.4167 | 2014-10-30 | 2020-10-07 15:30:00 | 2020-10-07 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza ajuste al soporte del tensiómetro el cual estaba partido. se realiza nuevamente instalación y equipo queda bien asegurado.&#x0D; | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | 2 | 1.5 | 2169.6458 | 0.09218% | 1084.8229 | 0.09218% | 5.381% | 28.24% | #N/A
BDG-TENAT-00014132 | 1585.75 | 2014-10-30 | 2020-10-23 07:00:00 | 2020-10-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Tensiometro De Atril | 14132 | 123 | 2 | 1 | 2185.2917 | 0.09152% | 1092.6458 | 0.09152% | 5.343% | 28.07% | #N/A
BFT-ULTRA-00015200 | 1581.3194 | 2014-10-30 | 2020-10-27 16:40:00 | 2020-10-27 16:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Ultrasonido | 15200 | 124721 | 2 | 0.33333 | 2189.6944 | 0.09134% | 1094.8472 | 0.09134% | 5.333% | 28.02% | #N/A
BFT-ULTRA-00015200 | 1215.4653 | 2014-10-30 | 2021-10-28 13:38:00 | 2021-10-28 12:50:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Ultrasonido | 15200 | 124721 | 2 | 0.8 | 2555.5681 | 0.07826% | 1277.784 | 0.07826% | 4.587% | 24.55% | #N/A
BFE-LAMFO-00010024 | 1378.625 | 2014-10-30 | 2021-05-18 09:40:00 | 2021-05-18 09:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento,&#x0D; | Correctivo menor | Lampara Frontal | 10024 | 1260380 | 1 | 0.66667 | 2392.4028 | 0.0418% | 2392.4028 | 0.0418% | 2.477% | 13.97% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 1337.4167 | 2014-10-30 | 2021-06-28 15:30:00 | 2021-06-28 14:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 1.5 | 2433.6458 | 0.2465% | 405.6076 | 0.2465% | 13.75% | 58.83% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 1159.6667 | 2014-10-30 | 2021-12-23 12:00:00 | 2021-12-23 08:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se realiza limpieza, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza verificación de parámetro por comparación y se entrega al servicio para su respectiva desinfección. Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento.&#x0D; | Correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 4 | 2611.5 | 0.2298% | 435.25 | 0.2298% | 12.88% | 56.27% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 315.6979 | 2014-10-30 | 2024-04-15 08:15:00 | 2024-04-15 07:15:00 | 22/04/2024-Senior - Se realiza visita en el cliente para poder realizar el diagnostico de una mala conexión del cable SG Se realiza inspección del cable y se logra evidenciar que tiene desgaste por el uso Se realiza el desarme del cable y se logra evidenciar que se encontraba un tornillo suelto el cual impedía que se hiciera el respectivo clic Se realiza el ajuste a dicho tornillo y el equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 1 | 3455.3438 | 0.1736% | 575.8906 | 0.1736% | 9.894% | 46.48% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 412.6667 | 2014-10-30 | 2024-01-09 12:00:00 | 2024-01-09 08:00:00 | 09/01/2024-gbayona - Se realiza notificación a proveedor, se requiere visita en sitio para díagnostico., 09/01/2024-gbayona - Se realiza revision del equipo y se encuentra fusible dañado de 10 amperios. Se realiza reemplazo de fusible y el equipo funciona correctamente. Se entrega equipo operativo | Correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 4 | 3358.5 | 0.1787% | 559.75 | 0.1787% | 10.16% | 47.44% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 1102.4729 | 2014-10-30 | 2022-02-18 13:10:00 | 2022-02-18 12:39:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificacion problemas con conector SG se verifica y ajusta conector de sujeción interna se prueban conexxiones.&#x0D; Se ajustan manijas de freno de movimientos Orbital y rotacional.&#x0D; Se verifica imagen y funcionamiento.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. | correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 0.51667 | 2668.5486 | 0.2248% | 444.7581 | 0.2248% | 12.62% | 55.49% | #N/A
BID-ARCON-00016700 | 252.6736 | 2014-10-30 | 2024-06-17 13:03:00 | 2024-06-17 07:50:00 | 04/06/2024-NO_DEFINIDO - , 17/06/2024-Senior - Se realiza mantenimiento según protocolo, se hace inspección de equipo, partes y accesorios, lubricación de partes móviles, verificación de cables, pedal y hand switch sin reportar novedades. Tuube loads: 2459 Elapsed hours, heats units 669 tube loads, overloads 0 Se hacen múltiples pruebas de disparo en diferentes posiciones y angulaciones sin reportar fallos. Se hace entrega de equipo operativo. | correctivo menor | Arco en C | 16700 | 12793 | 6 | 5.2167 | 3518.5437 | 0.1705% | 586.424 | 0.1705% | 9.725% | 45.88% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1385.6597 | 2014-10-30 | 2021-05-11 08:30:00 | 2021-05-11 08:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión general del equipo, se evidencia que el satélite no se mantiene en la posición deseada. &#x0D; Se realiza ajuste de tornillo de movimiento de satélite y pruebas de funcionamiento satisfactorias, equipo operativo en el servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 0.33333 | 2385.3542 | 0.3773% | 265.0394 | 0.3773% | 20.26% | 74.29% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1805.7361 | 2014-10-30 | 2020-03-17 06:40:00 | 2020-03-17 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de comunicación entre panel y satélite, se ajustan frenos, se verifican intensidades lumínicas, foco, se ajustan empaques en los satélites, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. &#x0D; &#x0D; Equipo funciona correctamente.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de mantenimiento. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 0.33333 | 1965.2778 | 0.458% | 218.3642 | 0.458% | 24.03% | 80.77% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1027.75 | 2014-10-30 | 2022-05-04 06:30:00 | 2022-05-04 06:00:00 | 11/05/2022-Novatecnica - Se verifica lampara cielitica la cual se mueve en la cirugía, se realiza ajuste de frenos de satélite, se realizan pruebas y equipo queda funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 0.5 | 2743.2708 | 0.3281% | 304.8079 | 0.3281% | 17.87% | 69.31% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1194.75 | 2014-10-30 | 2021-11-18 07:00:00 | 2021-11-18 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión , ajuste y limpieza de satélites, brazos, soportes, ajuste de frenos y empaques de pétalos, se realizan pruebas de funcionamiento de control de pared y de los satélites, pruebas de intensidad de luz y foco. &#x0D; Equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 1 | 2576.2917 | 0.3493% | 286.2546 | 0.3493% | 18.91% | 71.57% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1441.7431 | 2014-10-30 | 2021-03-16 08:00:00 | 2021-03-16 06:10:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza revisión del equipo, apertura del panel de control, sistema eléctrico, tarjeta principal, fuente de poder, limpieza general, cierre de panel de control, pruebas de movimientos en brazos de suspensión, ajuste de frenos, pruebas de funcionamiento desde membrana táctil y panel de control. &#x0D; Equipo se entrega funcionando correctamente. | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 1.8333 | 2329.3333 | 0.3864% | 258.8148 | 0.3864% | 20.69% | 75.12% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 943.75 | 2014-10-30 | 2022-07-27 07:00:00 | 2022-07-27 06:00:00 | 30/06/2022-NO_DEFINIDO - , 28/07/2022-Novatecnica - Se hace revisión del equipo, se revisa sistema de movimiento del mismo, se realiza ajuste de frenos en general, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz, también se verifica luz para endoscopia, se realiza pruebas desde el control de cada Satélite y desde el control de pared con buenos resultados. Equipo con todas las luces LEDS en buenas condiciones, se hace limpieza en general al equipo. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 1 | 2827.2917 | 0.3183% | 314.1435 | 0.3183% | 17.39% | 68.21% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 825.75 | 2014-10-30 | 2022-11-22 07:00:00 | 2022-11-22 06:00:00 | 01/11/2022-NO_DEFINIDO - , 28/11/2022-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales están ok. Satelites en buen estado operativo. Se hace limpieza en general. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 1 | 2945.2917 | 0.3056% | 327.2546 | 0.3056% | 16.75% | 66.71% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 1069.75 | 2014-10-30 | 2022-03-23 06:20:00 | 2022-03-23 06:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento del sistema móvil del equipo el cual funciona bien, se hace ajuste a frenos en brazo superior e inferior, se ajusta frenos de los satélites. Se revisa encendido y apagado desde el control y directamente en cada satélite, se verifica intensidad lumínica y enfoque de luz los cuales estás ok. Se hace limpieza en general.&#x0D; Equipo funcionando correctamente. Satélites en buenas condiciones para su uso.. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 0.33333 | 2701.2639 | 0.3332% | 300.1404 | 0.3332% | 18.12% | 69.86% | #N/A
BFE-LAMCI-00015757 | 698.75 | 2014-10-30 | 2023-03-29 08:00:00 | 2023-03-29 06:00:00 | 02/03/2023-NO_DEFINIDO - , 01/06/2023-Senior - Se revisa equipo, se verifica funcionamiento sistema móvil, se revisa intensidad lumínica y enfoque de luz, se ajusta frenos en satélites y brazos de movilidad . Se revisa funcionamiento de equipo desde el control de pared y control en satélites los cuales funcionan bien. Se revisa las luces LEDS de cada Satélite las cuales funcionan bien. Se genera limpieza al control de pared y se hace limpieza en general. Se entrega equipo funcionando. Se evidencia que la goma protectora de los dos satélites se encontraban sueltos por mala manipulación generada a los mismos. Se recomienda realizar los movimientos de los satélites desde los manilares.. | correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15757 | 128633-128632 | 9 | 2 | 3072.3333 | 0.2929% | 341.3704 | 0.2929% | 16.12% | 65.17% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 276.6097 | 2014-10-30 | 2024-05-24 09:45:00 | 2024-05-24 09:22:00 | 22/05/2024-NO_DEFINIDO - Solicitud de Servico Creada desde AMSi, 23/05/2024-Biomedico1 - se realiza inspección de el equipo se evidencia que en ciertas ocasiones presenta movimientos no provocados se informa al coordinador de la unidad quirúrgica ya que se debe realizar depiece del equipo para realizar la respectiva corrección de la falla se requiere tiempo de dos horas para corregir el fallo , 24/05/2024-Biomedico1 - Se realiza ajuste de tapas laterales la cuales se encontraban desajustadas por un posible golpe se ajustan tapas protectoras sin inconvenientes | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 0.38333 | 3494.4062 | 0.2003% | 499.2009 | 0.2003% | 11.32% | 51.38% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 1798.7361 | 2014-10-30 | 2020-03-24 07:00:00 | 2020-03-24 06:20:00 | -NO_DEFINIDO - Se realiza verificación de comunicación entre panel y satélites, se ajustan frenos en general, se verifica intensidad lumínica y foco. Se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios.&#x0D; &#x0D; Se adjunta reporte de servicio | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 0.66667 | 1972.2917 | 0.3549% | 281.756 | 0.3549% | 19.18% | 72.13% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 1193.7083 | 2014-10-30 | 2021-11-19 08:00:00 | 2021-11-19 07:00:00 | -NO_DEFINIDO - Se revisa equipo, se realiza verificación intensidad lumínica, ajuste de empaque de pétalos, ajuste de sistema de frenos en general, verificación de comunicación entre panel de pared y satélites, revisión del sistema eléctrico. &#x0D; Limpieza y mantenimiento general &#x0D; Se entregan equipo funcionando correctamente | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 1 | 2577.3333 | 0.2716% | 368.1905 | 0.2716% | 15.04% | 62.38% | #N/A
BFE-LAMCI-00015760 | 1440.7396 | 2014-10-30 | 2021-03-17 07:15:00 | 2021-03-17 06:15:00 | -NO_DEFINIDO - se revisa equipo, se verifican movimientos, se hace ajuste de frenos, verificación de intensidad lumínica, comunicación entre panel de pared y satélite, verificación sistema eléctrico, revisión de autoenfoque. &#x0D; Limpieza y mantenimiento general.&#x0D; OBSERVACIONES: Se entrega equipo funcionando correctamente, se evidencia satélite con un rayón superficial | Correctivo menor | Lampara Cielitica De Procedimientos Quirurgicos | 15760 | 128634-128635 | 7 | 1 | 2330.3021 | 0.3004% | 332.9003 | 0.3004% | 16.49% | 66.09% | #N/A